Instituto Mexicano del Seguro Social

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

DOMICILIO: AV. PLAN DE AYALA No. 1201 COL. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 62450 CUERNAVACA, MORELOS

Proyecto de Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-50-GYR-050GYR007-N-173-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL (SMI) DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (ELC)

Indice

1.- Identificación de la licitación pública nacional electrónica.	8

1.1.- Datos de identificación.	8

1.2.- Medio y carácter del procedimiento.	8

1.3.- Número de identificación de la licitación pública nacional electrónica asignado por COMPRAS MX.	8

1.4.- Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.	8

1.5.- Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.	8

1.6.- Disponibilidad presupuestaria.	8

2.- Objeto y alcance de la Licitación Pública Nacional Electrónica.	9

2.1.- Objeto de la contratación.	9

2.2.- Agrupación de Partidas.	9

2.3.- Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.	9

2.4.- Cantidades a contratar.	10

2.5.- Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios a contratar	11

2.6 Forma de adjudicación.	11

2.7 Envío de una sola proposición.	11

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.	11

2.8 Criterio de evaluación.	11

2.9.- Modelo de contrato.	11

2.10.- Manifestación de no subcontratación	11

3.- Forma y términos que regirán los diversos actos de la Licitación Pública Nacional Electrónica.	12

3.1	Reducción de Plazos.	12

3.2.- Fecha, hora y lugar para los actos de la Licitación Pública Nacional Electrónica.	12

3.2.1. Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso	12

3.2.2 Junta de aclaraciones.	12

3.2.3.- Recepción de proposiciones.	13

3.2.4.- Acto de fallo y firma de contrato.	14

3.4.- Proposición única.	16

3.5.- Documentación distinta a las propuestas.	16

3.6.- Acreditamiento de existencia legal.	16

3.7 Documentación que se rubricará	16

4. Requisitos que los licitantes deben cumplir.	16

4.1	Con fundamento en los artículos 36 y 45 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX , la siguiente documentación:	17

4.1.1	Propuesta técnica.	17

4.1.2	Propuesta económica.	17

4.1.3	Documentación legal	17

4.1.3.1	Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.	17

4.1.3.2	Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.	17

4.1.3.3	Declaración de integridad.	18

4.1.3.4	Escrito de estratificación.	18

4.1.3.5	Escrito relativo a las proposiciones vía la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX.	18

Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX ”.	18

4.1.3.6	Declaración de Integridad que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones	18

	A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de ontrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://www.gob.mx/buengobierno  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica.Con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta.	18

4.1.3.8	Documentación legal	18

4.1.3.9	Dirección de correo electrónico del licitante.	20

4.1.3.10	Domicilio para recibir notificaciones.	20

4.2	Causales expresas de desechamiento.	21

5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.	22

5.1 Evaluación técnica	23

5.2 Evaluación de la propuesta económica.	23

5.3	Adjudicación de contrato.	24

6.  Relación de documentos que debe presentar el licitante.	24

7. Inconformidades.	25

8.	Cancelación de la licitación, partida(s), o conceptos incluidos en ésta	25

9. Declaración de procedimiento desierto	25

10. Operación de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX .	25

11. Información reservada y confidencial.	25

12. Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.	25

13. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones.	26

13.1. Anexos adicionales.	26

Número	26

Descripción	26

Anexo 11	26

Interés en participar en la licitación pública y formato de solicitud de aclaraciones.	26

Anexo 12	26

Modelo de Contrato.	26

Anexo 13	26

Modelo de Convenio de participación conjunta	26

Anexo 14	26

Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios	26

Anexo 15	26

Escrito de dirección de correo electrónico del licitante	26

Anexo 16	26

Escrito de domicilio para oír y recibir notificaciones del licitante	26

Anexo 17	26

Glosario	26

Anexo 1.- Anexo Técnico	27

Condiciones de la prestación del servicio	28

Para la Partida 1 (excepto Partida 2). Para los estudios del grupo de “Estudios Especiales”, los estudios de bajo requerimiento y los que no se puedan procesar en los equipos instalados, el licitante deberá considerar en su oferta la lista de laboratorios de referencia en donde se procesarán utilizando el Anexo T13 “Laboratorios de Referencia”, la cual deberá formar parte de su Propuesta Técnica.	73

	Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio.	73

	Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio	73

	Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del laboratorio de referencia.	73

	Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de referencia con los tiempos de procesamiento.	73

	Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras.	73

	Constancia de inscripción a un programa de Control de Calidad Externo para los estudios que se procesarán en ese laboratorio.	73

El licitante adjudicado a las partidas 1 deberá proporcionar los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS, impresoras, etiquetas, papel y todo lo necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permitan la continuidad operativa del servicio. El equipo de cómputo e infraestructura de red debe surtirse de acuerdo con las especificaciones mínimas del Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”.	76

En caso de que los licitantes adjudicados requieran de más de un equipo mencionado en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, podrá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo para el Instituto.	76

TABLA DE ANEXOS	86

Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”	87

Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo del SMI de ELC”	87

Anexo T2 “Directorio dl SMI de ELC”	101

Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”	101

Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”	101

Anexo T4 “Cédula de Recepción de equipos”	141

E.	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	144

F.	SISTEMA DE INFORMACIÓN	144

G.	ASISTENCIA TÉCNICA	145

H.	PUESTA A PUNTO	145

Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo	147

Anexo T5.1 Reporte de falla de los equipos	148

Reporte de Incidente en el Servicio	148

A.	Reporte	148

B.	Equipo o Incidente Reportado	148

Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo	149

Anexo T6.1 Devolución y reposición	150

Anexo T7 Programa de Capacitación	151

Anexo T7.1 Formato asistencia a capacitación	152

Anexo T7.2 Formato de acreditación de la capacitación	153

Anexo T8 Resumen de equipos ofertado	154

Anexo T8.1 Resumen de bienes de consumo ofertados	155

Anexo T9.1 Notificación de pena convencional	158

Anexo T9.2 Notificación de deductiva	159

Anexo T11 (once) Requerimiento y formato de envío de muestras	161

Anexo T12 (doce) Laboratorios Alternos	162

Anexo T13 (trece) Laboratorios de Referencia	163

Anexo T14 (catorce) Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio	164

ANEXO 2.TÉRMINOS Y CONDICIONES	172

TIPO DE ABASTECIMIENTO	172

UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES DETERMINADAS	172

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EFECTIVOS PARA EFECTOS DE PAGO	172

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	173

NIVELES DE SERVICIO	176

VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	184

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	185

DEDUCCIONES	191

Anexo 3.- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.	199

Anexo 4.- Escrito de origen de los servicios.	200

Anexo 5.- Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.	201

Anexo 6.- Declaración de integridad.	202

__________Nombre ______ en mi carácter de representante legal de la (Persona Física o Moral), y en términos de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número. ___________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.	202

Anexo 7.- Escrito de estratificación de MIPYME.	203

Anexo 7 Bis.- Instructivo de llenado para el escrito de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).	204

Anexo 8.- Propuesta Económica.	205

E) Constancia de Situación Fiscal con una vigencia no mayor a treinta días naturales previos a la presentación de su propuesta, con Cédula de Identificación Fiscal de acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación cuyo objeto sea acorde a los servicios solicitados.	208

I)Manifestación de no subcontratación, deberá presentar escrito libre en hoja membretada mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que no subcontratara ninguna de las partes de los Servicios o trabajos a realizar	208

Anexo 10.- Formato información reservada y confidencial.	210

Anexo 13.- Modelo de convenio de proposición conjunta.	235

ANEXO 14 AVISO DE PRIVACIDAD	238

INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE	238

ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	238

Anexo 15.- ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.	240

Anexo 16.- ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE.	241

Anexo 17.- Glosario.	242

CONVOCATORIA

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 35 fracción I,36,39 fracción I,40,41,42,43,44,45,46 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 83, 86,91,92 y 130 de su Reglamento (RLAASSP) y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, al presente procedimiento cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes a contratar descritos en el Anexo 1.- Anexo Técnico.

# 1.- Identificación de la licitación pública nacional electrónica.

## 1.1.- Datos de identificación.

| Entidad contratante: | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| --- | --- |
| Área contratante: | Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento |
| Domicilio: | Av. Plan de Ayala No. 1201 Col. Ricardo Flores Magón, C.P. 62450 Cuernavaca, Morelos |
| Área requirente: | COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD |
| Área técnica: | COORDINACION AUXILIAR DE SEGUNDO NIVEL. |

## 1.2.- Medio y carácter del procedimiento.

La presente Licitación Pública Nacional, será electrónica. Por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Licitación Pública Nacional Electrónica

## 1.3.- Número de identificación de la licitación pública nacional electrónica asignado por COMPRAS MX.

LA-50-GYR-050GYR007-N-173-2026

## 1.4.- Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación implicará el ejercicio fiscal 2026

## 1.5.- Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

## 1.6.- Disponibilidad presupuestaria.

Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2026, de conformidad con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal previo:   0000018892-2026

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

# 2.- Objeto y alcance de la Licitación Pública Nacional Electrónica.

## 2.1.- Objeto de la contratación.

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL (SMI) DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (ELC)

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar se encuentra especificada en los Anexo 1.- “Anexo Técnico “, y Anexo2.- “Términos y Condiciones” respectivamente de la presente convocatoria.

## 2.2.- Agrupación de Partidas.

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas.

## 2.3.- Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Guías que el Licitante Adjudicado debe considerar para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, así como cualquier otra normativa que se publique o actualice durante la vigencia de la prestación del servicio, son:

- Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia, publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015.

- Norma Mexicana NMX-EC-17043-IMNC-2010, Evaluación de la conformidad–Requisitos generales para los ensayos de aptitud, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2011.

- Norma Mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario Internacional de metrología -conceptos fundamentales y generales asociados (VIM), publicada el 24 de diciembre de 20109.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo condiciones de seguridad, publicada en el DOF el 24 de noviembre de 2008.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, publicada en el DOF el 15 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2010.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, publicada en el DOF el 02 de febrero de 1999.

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida, publicada en el DOF 27 de noviembre de 2002.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2010.

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, publicada en el DOF el 17 de abril de 2002.

- Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, publicada en el DOF el 31 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016–SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el DOF 08 de enero de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, publicada en el DOF el 19 de febrero de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de diciembre de 2008.

- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, publicada en el DOF el 01 de junio de 2017.

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, publicada en el DOF 20 de noviembre de 2009.

- Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico, publicada en el DOF el 24 de febrero de 1995.

- Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica, publicada en el DOF el 01 de julio de 1996.

- Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica, publicada el 01 de julio de 1996.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.

- Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el DOF el 30 octubre de 2012.

## 2.4.- Cantidades a contratar.

Se detallan en el Anexo 1.- Anexo Técnico.

El contrato para celebrarse entre el Instituto y el proveedor será ABIERTO.

| Partida | CuCOP | Descripción de la partida o grupo | Importe Mínimo antes de IVA | Importe Máximo antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339030012 | Servicio Médico Integral (SMI) de Estudios de Laboratorio Clínico (ELC) | $ 16,288,793.12 | $ 40,721,982.77 |
| 2 | 339030012 | Servicio Médico Integral (SMI) de Estudios de Laboratorio Clínico (ELC) Citometria de Flujo | $ 90,517.24 | $ 226,293.09 |

## 2.5.- Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios a contratar

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, de acuerdo al Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por Director Médico de la Unidad Médica, así como por el representante del proveedor.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.

## 2.6 Forma de adjudicación.

La presente licitación contempla 1 (una) sola fuente de abastecimiento por partida completa. Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un solo licitante o licitantes en caso de participación conjunta por partida completa.

## 2.7 Envío de una sola proposición.

## Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

## 2.8 Criterio de evaluación.

El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo a través del criterio BINARIO con lo establecido en el Artículo 48 fracción II de la LAASSP.

## 2.9.- Modelo de contrato.

Se adjunta como Anexo 12 el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Licitación Pública Nacional Electrónica, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado. El modelo de contrato adjunto es de carácter electrónico y para lo cual la proveeduría deberá estar registrado en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, así como contar con su firma electrónica actualizada

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última.

En caso de que, a la fecha del fallo, el instituto no cuente con la inclusión de los usuarios al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, el contrato se emitirá de manera física y se firmará a los 15 días hábiles posterior al fallo.

## 2.10.- Manifestación de no subcontratación

Escrito libre en hoja membretada mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que no subcontratara ninguna de las partes de los servicios o trabajos a realizar, con fundamento en el artículo 40 fracción XXI de la LAASSP.

# 3.- Forma y términos que regirán los diversos actos de la Licitación Pública Nacional Electrónica.

# 3.1	Reducción de Plazos.

En el presente procedimiento de contratación no aplica la reducción de plazos prevista en el artículo 42 de la LAASSP.

## 3.2.- Fecha, hora y lugar para los actos de la Licitación Pública Nacional Electrónica.

| Acto | Fecha | Hora | Lugar |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones | 28 DE JULIO DE 2026 | 09:15 HRS | PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX |
| Presentación y Apertura de Proposiciones. | 04 DE AGOSTO DE 2026 | 09:15 HRS |  |
| Visita a las instalaciones propuestas | NO APLICA |  |  |
| Acto de Notificación de Fallo. | 07 DE AGOSTO DE 2026 | 13:00 HRS |  |

## 3.2.1. Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones institucionales

## 3.2.2 Junta de aclaraciones.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere el Sistema Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán presentar un escrito a través de la Plataforma, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Una vez enviado el escrito a través de la Plataforma, ésta emitirá el acuse electrónico respectivo

Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través de la Plataforma, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

La Convocante abrirá la bóveda de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas ComprasMX, 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91 fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 tercer párrafo de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

## 3.2.3.- Recepción de proposiciones.

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 45 primer párrafo y 46 de la LAASSP, 92, 93, 94 segundo párrafo y 95 del  RLAASSP, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8, de la presente convocatoria.

Solo serán consideradas las proposiciones que se reciban por medio de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX  en respuesta al requerimiento técnico y económico. El licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; para que se considere que la proposición se envió firmada, deberán descargarse los archivos PDF generados por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX  y que contienen los datos capturados en la propuesta, sólo esos archivos deberán firmarse utilizando el módulo de firma electrónica de documentos y cargarse en el área correspondiente.

Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de esta.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

## 3.2.4.- Acto de fallo y firma de contrato.

El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 49 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas ComprasMX el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el fallo podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http\\compras.imss.gob.mx).

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio o a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante.

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato mediante la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas dentro de los quince días hábiles posteriores a la emisión del fallo a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de la plataforma Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX ; así mismo una vez formalizado el contrato deberá realizar la impresión en el módulo antes señalado, (por lo que deberá contar con firma electrónica vigente) el machote del contrato se señala en el Anexo 12 de la presente convocatoria. En contratos cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberá presentar lo siguiente:

- Opinión vigente y positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Los participantes deberán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar alguno de los siguientes procedimientos:

I.     Al momento de generar la opinión del cumplimiento.

a)    Ingresar con la e.firma o Contraseña al aplicativo de opinión del cumplimiento en el Portal del SAT.

b)    Seleccionar la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra previo a la generación de la opinión.

c)    Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización.

d)    Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción "continuar" sin realizar ninguna acción.

La opinión del cumplimiento se generará al momento de guardar o continuar con su selección.

II.     Ingresar con la e.firma o Contraseña en la funcionalidad "Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización", en el Portal del SAT.

a)    Elegir la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra.

b)    Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

- Opinión vigente y positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

- Constancia vigente y positiva de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

- REGISTRO REPIIMSS Para todos aquellos proveedores que resulten adjudicados en cualquier procedimiento de contratación del IMSS, será obligatorio integrarse al REPIIMSS en la liga https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable”

En caso de que el contratista sea persona moral, el representante legal (con facultades amplias de administración) deberá presentar dicha manifestación por sí y respecto a los socios o accionistas.

3.3.- Proposiciones conjuntas.

Conforme al artículo 45 de la LAASSP, los interesados podrán presentar propuestas conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 y 89 del Reglamento de la LAASSP

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una propuesta, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos.

I)	Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II)	Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 13, de la presente convocatoria:

III)	Nombre, Domicilio y RFC de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas,

IV)	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación,

V)	Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de licitación pública nacional electrónica.

VI)	Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

VII)	Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el inciso II), se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; Así mismo todos los integrantes deberán presentar la documentación legal (individualizada)  señalada en el punto 4.1.3 de la presente convocatoria

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta deberán presentar en forma individual los escritos señalados en el artículo 83 fracción VI del Reglamento;

## 3.4.- Proposición única.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación.

## 3.5.- Documentación distinta a las propuestas.

El licitante podrá presentar documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica.

## 3.6.- Acreditamiento de existencia legal.

El licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 3 de la convocatoria.

## 3.7 Documentación que se rubricará

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas y la relación de entrega de documentación, Anexo 9.

# 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir.

Con fundamento en los Artículos 36 y 45 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, la documentación legal, su proposición técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica o económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de esta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento, el licitante deberá foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos

Los requisitos que se consideran indispensables para la evaluación de la proposición legal-administrativa, técnica y económica, cuyo incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, son los documentos indicados en los numerales 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.

El licitante deberá presentar los siguientes documentos debidamente requisitados, foliados y suscritos por la persona facultada para ello, cuando se constate que la documentación no mantiene continuidad en las hojas que integran la proposición y ello implique no contar con información suficiente y esta circunstancia impida llevar a cabo su evaluación y por tanto, afecte la solvencia de la proposición, será motivo de desechamiento.

## Con fundamento en los artículos 36 y 45 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX , la siguiente documentación:

- Propuesta técnica.

- Deberá incluir la descripción amplia y detallada de los servicios, para lo cual el licitante deberá considerar las condiciones señaladas en el Anexo 1.- Anexo Técnico de la presente convocatoria y Anexo 2.- Términos y Condiciones.

- Los bienes o servicios ofertados deberán de ser de origen nacional en términos del punto 1.2 de la convocatoria, para lo cual deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que, el origen de los servicios o bienes son de origen nacional como indica el anexo 4, o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio utilizando el formato del anexo 4A o bien si los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda conforme al anexo 4B de la presente convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de su propuesta técnica, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 1.- Anexo Técnico. y Anexo 2. Términos y Condiciones, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que esté ofertando.

- Propuesta económica.

El licitante podrá hacer uso del Anexo 8 de la presente convocatoria.

El licitante deberá integrar debidamente requisitada con la información y documentación requerida su propuesta económica considerando lo establecido en el “Anexo 8” de la presente convocatoria, en caso de no usar el formato, el documento remitido, deberá contener los mismos datos solicitados en el referido anexo, a dos decimales, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Deberá enviar su propuesta “propuesta económica”, y adicionalmente deberá cargar su propuesta de forma manual en el portal digital de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX : https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

- Documentación legal

- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 5 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- Declaración de integridad.

Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo 6 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- Escrito de estratificación.

En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 7 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- Escrito relativo a las proposiciones vía la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX.

## Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX ”.

- Declaración de Integridad que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones

- A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://www.gob.mx/buengobierno  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica.Con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta.

## Documentación legal

- Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Ley General de Responsabilidades Administrativas: DOF 18-07-2016)

- Acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y/o de Comercio y, en su caso, sus respectivas modificaciones y para personas físicas Acta de nacimiento o carta de naturalización

- Poder notarial del representante legal que firmará el contrato para actos de administración y/o dominio y/o en su caso con facultades especiales.

- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.

- Constancia de Situación Fiscal con una vigencia no mayor a treinta días naturales previos a la presentación de su propuesta, con Cédula de Identificación Fiscal de acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación cuyo objeto sea acorde a los servicios solicitados.

- Registro patronal y en caso de no contar con el escrito en papel membretado en el que señale las causas por las que no cuenta con dicho registro

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses(Agua, Luz, Teléfono) a nombre del licitante o representante legal que coincida con la Constancia de Situación Fiscal así cómo Anexo 3

- Las ofertas cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberán presentar:

- Opinión vigente y positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Los participantes deberán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar alguno de los siguientes procedimientos:

Al momento de generar la opinión del cumplimiento.

    - Ingresar con la e.firma o Contraseña al aplicativo de opinión del cumplimiento en el Portal del SAT.

    - Seleccionar la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra previo a la generación de la opinión.

    - Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización.

    - Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción "continuar" sin realizar ninguna acción.

    - La opinión del cumplimiento se generará al momento de guardar o continuar con su selección.

Ingresar con la e.firma o Contraseña en la funcionalidad "Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización", en el Portal del SAT.

- Elegir la opción: "Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento" en la pantalla de selección que se muestra.

- Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

- Constancia   vigente y positiva de estar al corriente de sus obligaciones fiscales en material de seguridad social(IMSS), con fecha de expedición no mayor a 15 días naturales previos a la presentación de su propuesta en términos del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su anexo único y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. La cual será validada al momento de la evaluación legal

En caso de que no se encuentre registrado ante el Instituto, Tenga registro pero este dado de baja o no tenga personal sujeto a aseguramiento en términos del artículo 12 de la LSS, este punto lo acreditara con:

- Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga   constar que o se puede emitir la opinión de cumplimiento.

- Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma,

- Para los casos de personas físicas que presten los servicios por sí mismo, y por lo tanto no cuenten con registro patronal, ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, deberá manifestar mediante escrito libre bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma

Así mismo durante la vigencia del contrato, el proveedor queda obligado a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva

- Constancia vigente y positiva de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Internacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017. La cual será validada al momento de la evaluación legal

- Manifestación de no subcontratación, deberá presentar escrito libre en hoja membretada mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que no subcontratará ninguna de las partes de los Servicios o trabajos a realizar.

## Dirección de correo electrónico del licitante.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación y que nos ocupa. ANEXO 15.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.

## Domicilio para recibir notificaciones.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO 16.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Sistema Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.

## Causales expresas de desechamiento.

De conformidad con el artículo 40 fracción XVIII de la LAASSP, será causa de desechamiento:

- Una vez recibidas las propuestas, serán consultados los licitantes en el Directorio de proveedores y contratistas Sancionados de la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en caso de encontrarse en este supuesto será causal de desechamiento del licitante, en términos de los artículos 89 y 90 de la LAASSP y 158 del RLAASSP

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación pública contenidos en los numerales, 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.3., que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, escrito libre.

- La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, previstos en la LAASSP o su Reglamento que se soliciten como requisito de participación en la presente convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 83 antepenúltimo párrafo de la RLAASSP..

- En propuestas conjuntas que alguno de los integrantes no presente la documentación legal señalada en el punto 4.1.3 de la convocatoria.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes o servicio requeridos por partida completa, conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria.

- Que el licitante presente más de una propuesta para la misma partida.

- Que el licitante cotice servicios adicionales a los señalados en el anexo técnico.

- Cuando la proposición técnica o económica no cuente con la firma electrónica del representante legal en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , establecida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como medio de identificación electrónica, es decir, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales o cuando dicha firma no sea válida. Se considerará que la firma electrónica de la proposición no es válida cuando la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX  arroje en el Resultado de la verificación de firma electrónica de la proposición, el mensaje: “Archivo con Firma Digital No Valido”.

- No cumplir con las especificaciones técnicas del Anexo Técnico, Términos y Condiciones Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente.

- Cuando la persona física o moral se encuentren dentro de algunos los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

- Cuando los documentos que envíen los licitantes a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , no sean legibles, imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.

- Cuando la Oferta Económica sea un precio no conveniente o no aceptable; o bien rebase el monto autorizado para la partida en el dictamen o certificado de disponibilidad presupuestal.

- Cuando la propuesta técnica-económica no se encuentre foliada en forma consecutiva, en términos del artículo 95  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ejemplo:

Documentación Legal o complementaria:  1,2,3,……n

Proposición técnica:  1,2,3,……..n

Proposición económica:  1,2,3,……n

- Sera causal de desechamiento, cuando el participante no capture manualmente su propuesta económica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , indistintamente de haberlos señalado en el archivo adjunto correspondiente a su propuesta económica, ya que la falta de ellos impide la continuación del procedimiento y captura de datos relevantes para la asignación o fallo correspondientes.

- Cuando la actividad económica registrada en la constancia de situación fiscal no esté directamente relacionada con los bienes o servicios objeto de la contratación.

- Cuando el Domicilio Fiscal referido en la Constancia de Situación Fiscal, no coincida con el declarado en el comprobante de domicilio y con el anexo 3

4.3. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. (Numerales 4.3.1 al 4.3.2)

4.3.1.	Dirección de correo electrónico del licitante.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación y que nos ocupa. ANEXO 15.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.

4.3.2	Domicilio para recibir notificaciones.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO 16.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema

4.3.3	REGISTRO REPIIMSS

Para todos aquellos proveedores que resulten adjudicados en cualquier procedimiento de contratación del IMSS, será obligatorio integrarse al REPIIMSS en la liga https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.

## 5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 y 48 fracción II, de la LAASSP, y el artículo 99 del RLAASSP el criterio que se utilizará será el método BINARIO, en el cual el licitante deberá ajustarse estrictamente a las características y especificaciones solicitadas y establecidas en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones de la convocatoria.

La evaluación de la documentación legal-Administrativa y económica se realizará por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la OOAD Estatal de Morelos.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes, verificando que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados.

Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente Convocatoria, así como los que resulten de la (s) junta (s) de aclaraciones y sus anexos

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria

## 5.1 Evaluación técnica

La proposición técnica deberá contar con la firma electrónica, de acuerdo con los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los servicios ofertados se deberán apegar a la descripción del servicio establecida en el presente documento y sus anexos.

## 5.2 Evaluación de la propuesta económica.

Sólo las proposiciones que resulten solventes técnicamente serán consideradas para realizar la evaluación económica.

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los servicios ofertados, indicando cantidades, precio unitario subtotal y el importe total de la partida, desglosando el IVA y los impuestos aplicables que se deriven de la prestación de los servicios. Para la elaboración de la propuesta económica se adjunta el Anexo 8 el cual forma parte de la presente convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna propuesta, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, asimismo, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse, en apego al artículo 103 del Reglamento de la LAASSP.

El servicio objeto de este procedimiento deberá cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 2 (dos) decimales. Se solicita atentamente a los licitantes presentar su proposición económica en formato EXCEL sin formulas, lo anterior para facilitar la correspondiente evaluación.

Se verificará si el precio ofertado es aceptable, por no resultar superior al 10% respecto de la mediana derivada de la investigación de mercado realizada por el Instituto.

El cálculo del precio no conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XV del artículo 5 de la Ley y Numeral 4.41 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano Del Seguro Social.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de la partida de los servicios requeridos en cada partida.

La proposición económica deberá contar con la firma electrónica, de acuerdo con los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Deberá capturar manualmente su propuesta económica en el portal Compras MX, indistintamente de haberlos señalado en el archivo adjunto correspondiente a su propuesta económica,  ya que la falta de ellos impide la continuación del procedimiento y captura de datos relevantes para la asignación o fallo correspondientes.

  - Adjudicación de contrato.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases, cuente con el precio más bajo y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al artículo 48 fracción II de la LAASSP.

En caso de existir empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a la microempresa, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de mediana empresa.

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, de ser posible en presencia del OIC, conforme al artículo 102 del RLAASSP.

El licitante, en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos siguientes actualizados, previo a la firma del contrato:

•	Opinión vigente y positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Los participantes deberán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

•	Constancia  de estar al corriente de sus obligaciones fiscales en material de seguridad social vigente, en términos del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su anexo único y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015.

•	Constancia vigente y positiva  de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores  (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017

•	REGISTRO REPIIMSS: Para todos aquellos proveedores que resulten adjudicados en cualquier procedimiento de contratación del IMSS, será obligatorio integrarse al REPIIMSS en la liga https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable”

# 6.  Relación de documentos que debe presentar el licitante.

En el Anexo 9 de la presente convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante.

# 7. Inconformidades.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la LAASSP, los licitantes podrán presentar inconformidad por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; en Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, México o ante el Órgano Interno de Control en el IMSS ubicado en

Avenida Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000, en la Ciudad de México, o a través de la Plataforma.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

## 8.	Cancelación de la licitación, partida(s), o conceptos incluidos en ésta

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto, incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

## 9. Declaración de procedimiento desierto

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP y 106 de su Reglamento se podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:

a)	Cuando el día del acto de presentación y apertura de proposiciones, ningún licitante envíe proposición a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX.

b)	Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas no reúnan los requisitos de la Licitación.

c)	Cuando los precios de los servicios ofertados sean no aceptables o no convenientes.

## 10. Operación de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX .

Para aclarar dudas en relación a la operación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, (Presentación de solicitudes de aclaración, envío y firma electrónica de proposiciones, consulta de actas y documentos publicados por la Unidad Compradora, etc.), los licitantes podrán dirigirse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, o al correo rupc@funcionpublica.gob.mx o al Centro de Atención Telefónico (CAT): (0155) 2000-4400 de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM (Ciudad de México)

## 11. Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo 10

## 12. Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en relación a los artículos 110, 113 y 117 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en “COMPRANET”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 68 de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 70, fracción XXVIII de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en “COMPRAS MX”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Anexo 14

## 13. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones.

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 1 | Anexo Técnico |
| Anexo 2 | Términos y Condiciones. |
| Anexo 3 | Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas. |
| Anexo 4 | Escrito de nacionalidad mexicana. |
| Anexo 5 | Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 70 y 90 de la LAASSP. |
| Anexo 6 | Declaración de integridad. |
| Anexo 7 | Escrito de estratificación de MIPYME. |
| Anexo 8 | Propuesta Económica |
| Anexo 9 | Relación de documentos a presentar. |
| Anexo 10 | Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante. |

## 13.1. Anexos adicionales.

| # Número | # Descripción |
| --- | --- |
| # Anexo 11 | # Interés en participar en la licitación pública y formato de solicitud de aclaraciones. |
| # Anexo 12 | # Modelo de Contrato. |
| # Anexo 13 | # Modelo de Convenio de participación conjunta |
| # Anexo 14 | # Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios |
| # Anexo 15 | # Escrito de dirección de correo electrónico del licitante |
| # Anexo 16 | # Escrito de domicilio para oír y recibir notificaciones del licitante |
| # Anexo 17 | # Glosario |

# Anexo 1.- Anexo Técnico

ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE:

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO

Área Requirente: Coordinación de Prevención y Atención a la Salud

Área Técnica: Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel

4.24.3 El Anexo Técnico, deberá contener como mínimo lo siguiente:

  - Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI Millenium (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar las claves del CBI de Insumos para la Salud o la del Compendio Nacional de Insumos para la Salud; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI). En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda

Los paquetes, así como las claves de estudios, se presentan en el Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo de estudios del SMI de ELC”.

El Instituto contratará el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico a UN SOLO LICITANTE POR PARTIDA (1 partida).

Para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico (SMI ELC), el Instituto requiere de estudios para los Laboratorios Clínicos para el periodo a partir del fallo al 31 de diciembre de 2026, clave CUCOP 33900010, clave CUCOP+ 33903-0012, producto “Servicios Integrales” y concepto “Laboratorio Clínico”, para el cual se establece el detalle por unidad médica y clave de estudio en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”, y cuyos totales establecen a continuación:

Para la Partida 1:

| Partida | Clave OOAD | OOAD/UMAE | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| 1 | 18 | Morelos | 1,380,941 | 3,452,353 |

Para la Partida 2 CITOMETRÍA DE FLUJO

| Clave OOAD | OOAD/UMAE | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínimo | Máximo |
| 18 | Morelos | 2 | 2 |

Los licitantes en su Propuesta Técnica deberán incluir la solución al 100% del requerimiento de la(s) partida(s) en la(s) que desee participar, debiendo cotizar el total de ESTUDIOS que integran a cada una de ellas, adjudicando a un solo licitante para cada partida, pudiendo participar en más de una partida.

Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trabajos previos y se dé inicio con toda oportunidad de la prestación del servicio a más tardar a partir del día 15 (quince) natural contado a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

## Condiciones de la prestación del servicio

La prestación del servicio deberá iniciar a más tardar el  día 15 (quince) natural contados a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

La unidad de medida que regulará la prestación del servicio es “ESTUDIO”, debiendo considerar los licitantes como parte del servicio, lo siguiente:

- GENERALIDADES DEL SERVICIO.

- ADECUACIón DEL ÁREA FÍSICA.

- EQUIPO DE LABORATORIO.

- BIENES DE CONSUMO.

- Control de Calidad.

- Traslado de muestras.

- CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

- LABORATORIOS ALTERNOS.

- LABORATORIOS DE REFERENCIA.

- Mantenimientos.

- Capacitación.

- Sistema de información y mensajería HL7.

- asistencia téCnica.

- Contingencia.

- Cumplimiento de Normativa.

- Entrega de Instalaciones del Licitante Adjudicado al Instituto.

- GENERALIDADES DEL SERVICIO.

El licitante adjudicado a cada Partida deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todo el equipamiento y los bienes de consumo, los cuales se describen en los siguientes Anexos T3 “Equipamiento” y T3.1 “Especificaciones Técnicas de Equipos”, correspondientes a cada Partida.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Para la preparación de su propuesta técnica los licitantes deberán considerar la ubicación de las Unidades Médicas conforme al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” en donde se realizarán las adecuaciones del área física, la entrega e instalación del equipamiento y entrega de bienes de consumo de acuerdo a las Partidas en las que desee participar, así como del sistema de información, hardware y programas de cómputo asociados conforme a la Especificación Técnica del Sistema de Información de Laboratorio Clínico vigente (ETIMSS 5640-023-001), emitida por la CSDISA del Instituto, mediante el uso del estándar HL7, e interfaces, así como insumos, hojas para impresión, tóner y etiquetas para tubos y bolsas.

CONSIDERACIONES PARA LOS GRUPOS DE ESTUDIOS

| Grupo 1 Química Clínica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.01.001 | Ácido Úrico | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.002 | Urea/Nitrógeno Ureico | Debe procesarse en sitio. En caso de procesar Urea, el Sistema deberá reportar el cálculo de Nitrógeno Ureico y en caso procesar Nitrógeno Ureico, se deberá reportar el cálculo de Urea. |
| 40.01.003 | Creatinina | Debe procesarse en sitio. La determinación de Creatinina incluirá en el Sistema de Información la aplicación de las siguientes fórmulas para el cálculo de la Función Renal: - Ecuación MDRD de 4 elementos: 186.3 x (Creatinina plasmática)-1.154 x EDAD-0.203 (x 0.742 si es mujer) - Ecuación MDRD 6 elementos: 170 x (Creatinina plasmática)-0.999 x EDAD-0.176 (x 0.762 si es mujer) x Nitrógeno Ureico-0.17 x albúmina0.318 Los Resultados deben aparecer en el reporte de los resultados. |
| 40.01.004 | Microalbumina | Debe procesarse en sitio. Para el caso de Microalbumina, incluirá en el Sistema de Información la aplicación de la siguiente fórmula para la detección de microalbuminuria: Índice Albuminuria/Creatininuria = Microalbuminuria * 100 / creatinina en orina |
| 40.01.005 | Proteínas totales | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.006 | Microproteínas en líquidos | Debe procesarse en sitio. Es la determinación de proteínas en líquido cefalorraquídeo, cavidades serosas y líquido sinovial. |
| 40.01.007 | Albúmina | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.008 | Bilirrubina Directa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.009 | Bilirrubinas Totales | Debe procesarse en sitio. En caso de que se realice la medición de Bilirrubina total y Bilirrubina Directa, el sistema deberá realizar el cálculo de la Bilirrubina Indirecta. |
| 40.01.010 | Fosfatasa Alcalina | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.011 | Gamma Glutamil Transferasa (GGT) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.012 | Aspartato Aminotransferasa (AST) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.013 | Alanina Aminotransferasa (ALT) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.014 | Lactato Deshidrogenasa (DHL) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.015 | Amilasa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.016 | Lipasa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.017 | Glucosa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.018 | Colesterol | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.019 | Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL) | Debe procesarse en sitio. La determinación de Colesterol de Baja densidad (LDL), incluye la aplicación de la Ecuación de Friedewald (LDL= CT- (TG/5 + HDL); para su medición indirecta a partir de CT, TG y HDL-C. Este parámetro no es susceptible de facturar. |
| 40.01.020 | Colesterol, Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL) | Debe procesarse en sitio. Proceso en sitio. Deben considerar el proceso en sitio por medio de la determinación de LDL. |
| 40.01.021 | Triglicéridos | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.022 | Mioglobina, cuantitativa | Debe procesarse en sitio. En el caso de la mioglobina cuantitativa, se podrá realizar en los equipos ofertados para otros grupos de estudio. |
| 40.01.023 | Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.024 | CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.025 | CPK, fracción MB masa (CPK-MBm) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.026 | Potasio | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.027 | Sodio | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.028 | Cloro | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.029 | Calcio | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.030 | Fósforo | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.031 | Magnesio | Debe procesarse en sitio. |
| 40.01.032 | Hierro | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.01.033 | Ferritina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.01.034 | Transferrina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.01.035 | Capacidad de fijación de Hierro | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Para la cinética de hierro, se podrá realizar por medio de la capacidad total de unión al hierro (TIBC) o la capacidad latente de fijación de hierro (UIBC) |
| 40.01.036 | Ceruloplasmina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.037 | Amonio | La clave 40.01.037 Amonio, Se enviará a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.038 | Ácido Láctico | Para la clave 40.01.038 Ácido Láctico, es la determinación de lactato en Líquido Cefalorraquídeo, cavidades serosas y líquido sinovial; Se enviará a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.039 | Ácidos Biliares totales y fraccionados | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.040 | Oxalato en orina de 24 horas | Para la clave 40.01.040 Oxalato en orina e 24 horas, Se enviará a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.041 | Citrato en orina de 24 horas | Para la clave 40.01.041 Citrato en orina e 24 horas, Se enviará a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.042 | Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa) | Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.043 | Aldolasa | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.044 | Colinesterasa | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.045 | Fosfatidilglicerol | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.046 | Relación Lecitina/Esfingomielina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.047 | Alfa 1 anti-Tripsina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.048 | Azúcares Reductores en Materia Fecal | Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.049 | Grasas Totales en Materia Fecal | Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.01.050 | Hemoglobina Fecal (FIT) | Para los OOAD, esta clave de estudio deberá ser procesada en el CRAP más cercano a la localidad. |

Equipamiento para el grupo de Química Clínica

- El equipamiento de Química Clínica Rutina y Urgencias, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Efectuar determinaciones de amilasa, glucosa, Lactato Deshidrogenasa, urea, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, calcio en orina y líquidos corporales, o en su caso ofrecer los reactivos idóneos para ello.

  - En caso de requerir agua desionizada, deberán instalar el equipo adicional para obtenerla o contemplar en la dotación de bienes de consumo de esta.

  - Los equipos requieren un volumen de muestra de 1 – 80 µl, para el caso de las Unidades Médicas monotemáticas en pediatría (Hospitales de Gineco-Pediatría, Hospitales de Pediatría y Hospital General de la Raza), se deberá contemplar micro muestra con un volumen de 1 – 35 µl.

  - Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

  - Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas.

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de química clínica instalado, con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la dotación de sueros control, Líquidos y / o Liofilizados, para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y los del control de calidad externo para los analitos que se monten en los respectivos equipos.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

- El equipamiento Analizador Clínico Portátil de Sangre, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá poder realizar los siguientes estudios como mínimo:

  - Este equipo está asignado a unidades médicas donde no se cuenta con plantilla en la totalidad de los turnos, por lo que será operado por el servicio de urgencias.

  - Equipo Point of Care para realizar la determinación mínima de los siguientes estudios:

    - Química clínica: Glucosa, Lactato, Sodio, Potasio

    - Gases en Sangre: pH, PCO2, PO2

  - La determinación podrá realizar en conjunto o con cartuchos individuales

  - Se podrán procesar en este analizador estudios de otros grupos de estudio (como, por ejemplo: gases en sangre) con el fin de reducir la base de equipos a instalar.

  - Contar con algún medio de comunicación para interfaz

  - En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

En caso de que el equipo pueda realizar estudios adicionales a los antes mencionados (por ejemplo, Nitrógeno ureico (BUN)/urea, Troponina, mioglobina, Dímero-D), podrán realizarse conforme al requerimiento de estudios de cada unidad médica.

Para el caso de que el equipo pueda realizar la determinación de los parámetros de hematocrito y hemoglobina, serán susceptibles de pago bajo la clave 40.02.001 Citometría Hemática.

- El equipamiento de Sangre Oculta en Heces, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - En caso de requerir un vial específico para utilizarse en el equipo, deberá dotar de este insumo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida de controles para los días de proceso.

| Grupo 2 Citometría Hemática |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.02.001 | Citometría Hemática | Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos que se deben obtener del equipo son: - Fórmula Blanca: cuenta de glóbulos blancos, cuenta de neutrófilos, porcentaje de neutrófilos, cuenta de linfocitos, porcentaje de linfocitos, cuenta de monocitos, porcentaje de linfocitos, cuenta de eosinófilos, porcentaje de eosinófilos, cuenta de basófilos, porcentaje de basófilos. - Fórmula Roja: cuenta de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, ancho de distribución eritrocitaria. - Plaquetocrito: cuenta plaquetaria |

Equipamiento para el grupo de Hematología

El equipamiento para el grupo de Hematología estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

- En caso de instalar equipos que realicen parámetros adicionales a los mínimos especificados, se deberán realizar y reportar sin costo adicional para el Instituto.

- Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas.

- Deberán contar con lector para código de barras.

- Software de operación en español.

- Puerto de comunicación para interfaz.

- Monitor Integrado o adicional.

- En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

- Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

- Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada equipo instalado para el área de hematología.

- Deberá proporcionar un agitador de balanza por cada Unidad Médica que tenga equipo instalado para el área de hematología.

Control de Calidad

- El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

- Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno a tres niveles: bajo, normal y alto; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.

| Grupo 3 Coagulación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.03.001 | Tiempo de Protrombina (TP) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP***. El reactivo utilizado para el Tiempo de Protrombina (TP), deberá tener un ISI menor a 1.2 Para el caso de los reportes en el Sistema de Información de diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada será considerada como prueba efectiva realizada. |
| 40.03.002 | Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP***. Para el caso de los reportes en el Sistema de Información de diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada será considerada como prueba efectiva realizada. |
| 40.03.003 | INR/Tiempo de Protrombina en sangre total | Debe procesarse en sitio. El estudio INR/Tiempo de Protrombina en sangre total deberá procesarse en el equipo Analizador Clínico Portátil de Sangre |

***Las Unidades que cuenten con requerimiento para la clave 40.03.001 o 40.03.002 y no tengan equipo asignado, deberán ser procesados los estudios en el CRAP.

Equipamiento para el grupo de Coagulación

- El equipamiento para el grupo de Coagulación estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

- Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

- Deberán contar con lector para código de barras.

- Software de operación en español.

- Puerto de comunicación para interfaz.

- Monitor Integrado o adicional.

- En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

- Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

- Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por equipo asignado de Rutina de Coagulación.

Control de Calidad

- El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

- Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los plasmas control.

- El equipamiento Monitor de Anticoagulación, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá poder realizar los siguientes estudios como mínimo:

  - Debe realizar la determinación de INR en muestra de sangre total.

  - Contar con algún medio de comunicación para interfaz

  - En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

| Grupo 4 Coagulación Especial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.04.001 | Factor II de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.002 | Factor Tisular Antigénico | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.003 | Factor V de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.004 | Factor VII de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.005 | Factor VIII de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.006 | Factor IX de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.007 | Factor X de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.008 | Factor XI de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.009 | Factor XII de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.010 | Factor XIII de la coagulación | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.011 | Inhibidor del Factor IX | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.012 | Inhibidor del Factor VIII | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.013 | Tiempo de Trombina | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.014 | Tiempo de Reptilasa | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.015 | Factor de Von Willebrand, actividad | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.016 | Fibrinógeno, método de Clauss | Debe procesarse en sitio. Las unidades que no cuenten con equipo de Coagulación Especial asignado podrán procesar los estudios en el equipo de coagulación asignado. |
| 40.04.017 | Dímero D (cuantitativo) | Debe procesarse en sitio. Las unidades que no cuenten con equipo de Coagulación Especial asignado podrán procesar los estudios en el equipo de coagulación asignado. |
| 40.04.018 | Anticoagulante Lúpico | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.019 | Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.020 | Plasminógeno | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.021 | Resistencia a Proteína C activada | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.022 | Proteína C Antigénica | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.023 | Proteína S Antigénica | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.024 | Proteína C Coagulante | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.025 | Proteína S Coagulante | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia*** |
| 40.04.026 | Beta Tromboglobulina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.027 | Alfa 2 anti-plasmina (Inhibidor de Plasminógeno) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.028 | Antitrombina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.029 | Agregación Plaquetaria con ADP, Ristocetina, Epinefrina y Colágeno | Debe procesarse en sitio en las Unidades con equipamiento asignado, el resto de las Unidades será envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.030 | Factor de Von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.031 | Multímeros de factor de Von Willebrand | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.032 | Homocisteína | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.033 | Test viscoelástico de sangre | Debe procesarse en sitio. |
| 40.04.034 | Alfa 2 Macroglobulina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.04.035 | Actividad de ADAMTS 13 | Envío a Laboratorio de Referencia. |

***Para los OOAD, estas claves de estudio deberán ser procesadas en el CRAP cuando la suma del requerimiento máximo del OOAD por cada clave de estudio sea igual o mayor a 50 estudios por año.

Equipamiento para el grupo de Coagulación Especial

- El equipamiento para el grupo de Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

- Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

- Se deberán procesar los estudios cuyo requerimiento sea igual o mayor a 20 pruebas por año.

- Deberán contar con lector para código de barras.

- Software de operación en español.

- Puerto de comunicación para interfaz.

- Monitor Integrado o adicional.

- En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

- Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

- Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora refrigerada con capacidad de acuerdo con productividad y un baño maría, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por cada Laboratorio de Coagulación.

Para las pruebas que se realicen en sitio o en CRAP, en caso de requerir realizar diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada y reportada será considerada como prueba efectiva realizada.

Control de Calidad

- El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

- Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida de los plasmas control los días que se procesen los estudios.

- El equipamiento para Agregación Plaquetaria del Grupo Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- El equipamiento para el Ensayo viscoelástico de sangre, del Grupo Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

| Grupo 5 Examen General de Orina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.05.001 | Examen general de orina | Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos que se deben obtener del equipo son: Densidad específica, pH, urobilinógeno, proteínas, cuerpos cetónicos, hemoglobina, glucosa, bilirrubina, esterasa leucocitaria, nitritos. |

Equipamiento para el grupo de Examen General de Orina

El equipamiento para el grupo de Examen General de Orina estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada uno de los laboratorios que tengan equipo de uroanálisis asignado.

  - En caso de que el equipo requiera que la muestra sea procesada desde un tubo, se deberá dotar de este insumo.

  - Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de química clínica instalado, con capacidad de acuerdo a productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

Control de Calidad

- El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

- Deberá incluir dotación de controles para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

Insumos

  - Deberá considerar la dotación del reactivo para la tinción de sedimento urinario (Sternheimer-Malbin).

| Grupo 6 Gases en Sangre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.06.001 | Gases en sangre | Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos para reportar son: pH, po2, pco2 |
| 40.06.002 | Gases en sangre con analitos | Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos para reportar son: pH, po2, pco2, Hematocrito, Glucosa, Lactato, Sodio, Potasio, Calcio Se consulta a la convocante si es posible ofertar un analizador que utiliza cartuchos separados para la determinación de gases en sangre (pH, po2, pco2, Lactato) y química clínica (Hematocrito, Glucosa, Sodio, Potasio, Calcio) con una duración de 2 minutos de procesamiento cada uno, lo que permitiría realizar 15 estudios por hora si se procesan todos los analitos, pero que tiene la capacidad de poderse medir por separado permitiendo hasta 30 estudios por hora. |
| 40.06.003 | Gases en sangre con co-oximetría | Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos para reportar son: pH, po2, pco2, hco3, EB, hb, Metahemoglobina, Oxihemoglobina, Carboxihemoglobina. |

Especificaciones

El estudio podrá realizarse en sangre arterial, venosa o capilar.

Equipamiento para el grupo de Gases en Sangre

- El equipamiento de Gases en Sangre, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Para el caso de las Unidades Médicas monotemáticas en pediatría (Hospitales de Gineco-Pediatría, Hospitales de Pediatría y Hospital General de la Raza), se deberá contemplar mínimo uno de los gasómetros de su equipamiento que permita la toma de muestra con capilar heparinizado. Deberán dotar los bienes de consumo idóneos para el proceso de la gasometría con tubo capilar.

  - En caso de instalar equipos con parámetros calculados adicionales a los mínimos especificados, se deberán realizar y reportar sin costo adicional para el Instituto.

  - Para las Unidades médicas con requerimiento de estas pruebas y que no se contemple la asignación de equipo para el grupo de Gases en Sangre, se podrá instalar el equipo o procesar los estudios en el equipo tipo 1 Analizador Clínico portátil de Sangre asignado en el equipamiento del grupo de estudios de Química Clínica.

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la dotación de controles para el control de calidad interno y del control de calidad externo mínimo a dos niveles, deberá incluir cuando menos uno de: acidosis, alcalosis o normal.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

| Grupo 7 Microbiología |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios Incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.07.001 | Cultivo (sólo aislamiento) | ***** |
| 40.07.002 | Identificación bacteriana | +++++ |
| 40.07.003 | Sensibilidad bacteriana | ∞∞∞ |
| 40.07.004 | Frasco de Hemocultivo | Debe procesarse en sitio. Para la clave 40.07.004 el caso de los hemocultivos, las presentaciones específicas de tubos o frascos aerobios serán diferentes para pacientes pediátricos y adultos; en el caso de anaerobios y hongos, será indistinto su uso para todo tipo de paciente. El pago será efectuado por frasco individual, independientemente de la cantidad de frascos que sean utilizados por paciente. |
| 40.07.005 | Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales | Se puede procesar en CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.07.006 | Identificación microbiológica por espectrometría de masas | Debe procesarse en sitio, se deberá contemplar la dotación de los reactivos para poder procesar bacterias, hongos, y para el Hospital de Infectología CMN La raza, además se debe contemplar reactivo para identificación de Mycobacterium/Nocardia |
| 40.07.007 | Cultivo de Mycoplasma pneumoniae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.07.008 | Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.07.009 | Identificación de Levaduras | Debe procesarse en sitio. |
| 40.07.010 | Sensibilidad a Levaduras | Debe procesarse en sitio. |

*****Clave 40.07.001 Cultivo (solo aislamiento)

Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada batería de medios de cultivo asignada para cada muestra biológica. Deberá contemplar la dotación de los medios de cultivo preparados idóneos (las cajas podrán contener 1, 2 o hasta 3 medios diferentes) en dotación suficiente para su uso para los laboratorios que tengan en su requerimiento la clave 40.07.001 de acuerdo con la tabla siguiente:

| Muestra Biológica | Batería de Medios de Cultivo Recomendados |
| --- | --- |
| Exudado Faríngeo. | Dotación mínima de un agar: - Agar Columbia con 5% sangre ovina |
| Exudado Nasal. | Dotación mínima de dos agares: - Agar Chocolate - Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus |
| Aspirado Bronquial. | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras - Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario - Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus |
| Secreciones Bronquiales. |  |
| Lavado Bronquial. |  |
| Esputo. |  |
| Secreciones. | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar MacConkey - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras - Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus |
| Herida quirúrgica. |  |
| Empiemas. |  |
| Abscesos. |  |
| Úlceras. |  |
| Urocultivos. | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario |
| Vaginal | Dotación mínima de cuatro agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Thayer Martin - Agar para aislamiento de Gardnerella vaginalis - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras |
| Uretral | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Thayer Martin - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras - Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario - Agar para la detección de enterococos resistente a vancomicina |
| Coprocultivos. | Dotación mínima de tres agares: - Agar Salmonella – Shigella - Agar MacConkey - Caldo Selenito |
| Líquidos corporales | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar MacConkey - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras - Caldo BHI o Tioglicolato |
| Líquido seminal | Dotación mínima de cuatro agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Thayer Martin - Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras |
| Mielocultivo | Dotación mínima de dos agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate |
| Hemocultivo | Dotación mínima de dos agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus - Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario |
| Punta de catéter | Dotación mínima de un agar: - Agar Columbia con 5% sangre ovina |
| Toma de muestra | Medio de transporte para cultivos |
| Biopsias | Dotación mínima de cinco agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar MacConkey - Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus |
| Anaerobios. | Dotación mínima de siete agares: - Agar Columbia con 5% sangre ovina - Agar Chocolate - Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario - Agar Columbia con 5% sangre ovina anaerobio con fenil etil alcohol Se considerarán los insumos para favorecer el crecimiento bacteriano en medios microaerofílicos o de anaerobiosis por medio de entrega de bolsas individuales o jarras generadora de atmósfera libre de oxígeno. |

+++++ Clave 40.07.002 Identificación bacteriana

Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada tarjeta o panel de identificación bacteriana, ya sea para microorganismos Gram positivos o Gram negativos. Deberá contemplar la dotación de las siguientes tinciones:

- Tinción de Gram

- Tinta china

- KOH

- Azul de lactofenol

Deberá entregar al inicio de la prestación y cada seis meses durante la vigencia del servicio la dotación de cepas control ATCC para Gram + y Gram – para el control de calidad interno. Con respecto a las Cepas ATCC, las Unidades Médicas que recibirán las Cepas serán aquellas señaladas en la tabla 1 (Unidades para dotar sensidiscos y Cepas ATCC). La Fecha de la primera entrega se definirá posterior al curso de capacitación previa y las entregas subsecuentes deberán ser conciliadas con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico, así como las CEPAS a estudiar.

∞∞∞ Clave 40.07.003 Sensibilidad bacteriana

Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada tarjeta o panel de sensibilidad bacteriana, ya sea para microorganismos Gram positivos o Gram negativos.

En las Unidades Médicas señaladas en la tabla 1 (Unidades para dotar sensidiscos y Cepas ATCC), deberá contemplar la dotación de un distribuidor plástico para la aplicación de 8 a 12 sensidiscos simultáneamente, así como la dotación de sensidiscos para:

- Carbapenemasas: Ertapenem, Meropenem, Imipenem, Ácido Fenilburónico, EDTA.

- BLEE: Ceftaxidima, Cefotaxima, Ceftriaxona, Ceftaxidima con Ácido Clavulánico, Cefotaxima con ácido Clavulánico.

- Otros: Vancomicina y Trimetoprim-sulfametoxazol

| Unidades para dotación de sensidiscos y Cepas ATCC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partida | Cve | OOAD / UMAE | Unidad |
| 1 | 18 | Morelos | HGRMF 1 Cuernavaca |

Equipamiento para el grupo de Microbiología

El equipamiento de Microbiología Tipo 1, 2 y 3, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - Proporcionará un microscopio por cada laboratorio que tenga requerimiento en el Grupo 7 Microbiología.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá inscribir a la totalidad de las Unidades Médicas con equipamiento asignado a un control de calidad externo.

Para el caso de los laboratorios clínicos que no les fue asignado equipamiento de microbiología se deberá dotar de un kit de pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias, así como discos de antibióticos para la sensibilidad (antibióticos incluidos en el cuadro básico institucional) o sus equivalentes, y todos los insumos y accesorios necesarios para realizar estos estudios.

El equipamiento de Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano, Tipo 1, 2, 3 y 4, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

- Software de operación en español.

- Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

- Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá inscribir a la totalidad de las Unidades Médicas con equipamiento asignado a un control de calidad externo.

Para las Unidades que no les fue asignado Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano, se deberá de dotar de los frascos de hemocultivo.

| Grupo 8 Inmunología |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.08.001 | Complemento C3 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.002 | Complemento C4 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.003 | Inmunoglobulina A (IgA) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.004 | Inmunoglobulina G (IgG) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.005 | Inmunoglobulina M (IgM) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.006 | Factor reumatoide | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.007 | Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.008 | Proteína C Reactiva, cuantitativa, | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.08.009 | Anticuerpos contra Estreptolisina O | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.08.010 | Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite) | Se puede procesar en CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.08.011 | Reacciones febriles | Deberá considerar la dotación de los reactivos con clave de cuadro básico 080.074.0367, 080.074.0375, 080.074.0383, 080.835.0573, 080.835.0581 y los que sean necesarios para para el diagnóstico serológico de Brucella abortus, Salmonella tiphy (O y H), S. paratiphy A, S. paratiphy B y Ricketsiosis. |

Equipamiento para el grupo de Inmunología

El equipamiento de Inmunología, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

- Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

- Deberán contar con lector para código de barras.

- Software de operación en español.

- Puerto de comunicación para interfaz.

- Monitor Integrado o adicional.

- En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

- Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

- Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de inmunología instalado, con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

- Podrán procesarse estos estudios en los equipos de otros grupos de estudio (por ejemplo química clínica o inmunología), en caso de procesarse estos estudios en los analizadores de otros grupos, no se deberá de contemplar en su instalación la centrífuga relacionada para el equipo de inmunología.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la dotación de sueros control, Líquidos y / o Liofilizados, para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y los del control de calidad externo para los analitos que se monten en los respectivos equipos.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.

| Grupo 9 Hormonas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.09.001 | Troponina I/T Semicuantitativa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.002 | Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.003 | Mioglobina, semicuantitativa en sangre total | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.004 | Procalcitonina Semicuantitativa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.005 | Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP | Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.006 | Cistatina C | Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.007 | Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1) | Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.008 | Somatropina, Hormona del crecimiento (GH) | Para las siguientes UMAE, se deberá procesar en sitio: Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.009 | Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.010 | Triyodotironina (T3) Libre | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.011 | Triyodotironina (T3) Total | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.013 | Tiroxina (T4) Libre | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.014 | Tiroxina (T4) Total | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.015 | Tiroglobulina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.016 | Paratrina, Paratohormona (PTH) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.017 | Proteína relacionada con la Paratohormona | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.018 | Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.019 | Cortisol | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.020 | Cortisol en orina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.021 | 17-Hidroxiprogesterona | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.022 | 17-Cetoesteroides | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.023 | Aldosterona | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.024 | Prolactina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.025 | Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.026 | Lutropina, Hormona Luteinizante (LH) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.027 | Progesterona | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.028 | Estrógenos | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.029 | Estradiol (E2) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.030 | Estriol libre (uE3) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.031 | Prueba Rápida de Embarazo | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.032 | Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.09.033 | Testosterona Total | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.034 | Testosterona Libre | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.035 | Androstenediona | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.036 | Dehidroepiandrosterona (DHEA) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.037 | Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales (SHGB) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.038 | Gastrina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.039 | Insulina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.040 | Péptido C | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.041 | Apolipoproteína A-I | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.042 | Apolipoproteína B | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.043 | Factor de Crecimiento Vascular Endotelial | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.044 | Inhibina A | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.045 | Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.046 | Factor de Crecimiento Placentario | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 200 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.047 | FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 200 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.048 | Colecalciferol (vitamina D3) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.049 | Cobalamina (vitamina B12) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.050 | Folatos | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.051 | 1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.052 | Parathormona intacta | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.053 | Fracción BETA LIBRE H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.09.054 | Troponina I/T Cuantitativa | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.055 | Troponina Ultrasensible | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.056 | Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo | Debe procesarse en sitio. |
| 40.09.057 | Procalcitonina Cuantitativa | Debe procesarse en sitio. |

Equipamiento para el grupo de Hormonas

- El equipo para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

  - Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, esto es, instalar un equipo que pueda procesar estudios de química clínica y hormonas en una misma plataforma (inmunoquímica).

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo a productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

Control de Calidad

- El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

- Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

- El equipo Analizador de Marcadores Cardiacos, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Equipo para realizar la determinación de los siguientes estudios

    - 40.09.001 Troponina I/T Semicuantitativa

    - 40.09.002 Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo

    - 40.09.003 Mioglobina, semicuantitativa en sangre total

    - 40.09.004 Procalcitonina Semicuantitativa

  - Contar con algún medio de comunicación para interfaz

  - En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - En caso de que la unidad tenga asignado un equipo Analizador Clínico portátil de Sangre tipo 1, en el equipamiento del grupo de estudios de Química Clínica, podrán realizar los estudios en este equipo sin la necesidad de instalar el equipo Analizador de Marcadores Cardiacos.

  - En caso de ofertar un Analizador de Marcadores Cardiacos que no realice los 4 estudios estipulados (Troponina, BNP, Mioglobina y Procalcitonina), se podrán realizar por medio de pruebas rápidas (POC) semicuantitativas.

  - Las Unidades sin equipo asignado pueden procesar el estudio por medio de prueba rápida (POC) semicuantitativa.

  - Las Unidades con requerimiento de la clave 40.01.025 CPK, fracción MB masa (CPK-MBm), podrán procesar esta prueba en este equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad electrónico integrado.

| Grupo 10 Marcadores Tumorales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.10.001 | Antígeno CA 15-3 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.002 | Cyfra 21.1 | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.003 | Antígeno CA 19-9 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.004 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.005 | Alfa 1 Feto Proteína (AFP) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.006 | Antígeno CA 125 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.007 | Antígeno Prostático Específico Total | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.008 | Antígeno Prostático Específico Libre | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.10.009 | Fosfatasa Ácida | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.010 | Calcitonina | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.011 | Beta 2 Microglobulina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Los OOAD y UMAE cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.012 | Osteocalcina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.013 | Enolasa Neuronal Específica (NSE) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.014 | Ácido 5 Hidroxindolacético (5HIAA) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.10.015 | Cromogranina A | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |

Equipamiento para el grupo de Marcadores Tumorales

El proceso de estos estudios se realizará en los equipos para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”.

Control de Calidad

- Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

| Grupo 11 Autoinmunidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.11.001 | Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina | *** |
| 40.11.002 | Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina | *** |
| 40.11.003 | Anticuerpos anti Nucleares (ANA) | *** |
| 40.11.004 | Anticuerpos contra Músculo Liso | *** |
| 40.11.005 | Anticuerpos contra Nucleosoma | *** |
| 40.11.006 | Anticuerpos contra Ribonucleoproteína | *** |
| 40.11.007 | Anticuerpos contra Ro (SS-A) | *** |
| 40.11.008 | Anticuerpos contra La (SS-B) | *** |
| 40.11.009 | Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1) | *** |
| 40.11.010 | Anticuerpos contra Insulina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.011 | Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1) | *** |
| 40.11.012 | Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1) | *** |
| 40.11.013 | Anticuerpos contra Histona | *** |
| 40.11.014 | Anticuerpos contra Smith | *** |
| 40.11.015 | Anticuerpos contra Mitocondria | *** |
| 40.11.016 | Anticuerpos contra Centrómero | *** |
| 40.11.017 | Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN) | *** |
| 40.11.018 | Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado | *** |
| 40.11.019 | Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI | *** |
| 40.11.020 | Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA) | *** |
| 40.11.021 | Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA) | *** |
| 40.11.022 | Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.023 | Anticuerpos contra Tiroglobulina | *** |
| 40.11.024 | Anticuerpos contra Tiroperoxidasa | *** |
| 40.11.025 | Anticuerpos contra Receptor de Tirotropina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.026 | Anticuerpos (IgG) contra Actina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.027 | Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.028 | Anticuerpos contra Acetilcolina, bloqueadores de receptor | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.029 | Anticuerpos contra Acetilcolina, fijadores de receptor | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.030 | Anticuerpos contra Acetilcolina, moduladores de receptor | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.031 | Anticuerpos contra Tirosina Quinasa Muscular (Musk) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.032 | Anticuerpos contra Gangliósido | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.033 | Anticuerpos (IgA) contra Endomisio | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.034 | Anticuerpos (IgA) contra Gliadina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.035 | Anticuerpos (IgG) contra Gliadina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.036 | Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.037 | Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.038 | Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.039 | Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.040 | Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.041 | Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.042 | Anticuerpos (IgA) contra Fosfatidil Colina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.043 | Anticuerpos (IgG) contra Fosfatidil Colina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.044 | Anticuerpos (IgM) contra Fosfatidil Colina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.045 | Anticuerpos (IgA) contra Fosfatidil Serina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.046 | Anticuerpos (IgG) contra Fosfatidil Serina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.047 | Anticuerpos (IgM) contra Fosfatidil Serina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.048 | Anticuerpos contra Plaquetas | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.049 | Anticuerpos contra Hu (ANNA1) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.050 | Anticuerpos contra Yo (PCA-1) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.051 | Anticuerpos contra Ri (ANNA2) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.052 | Anticuerpos (IgG) contra Espermatozoide | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.053 | Anticuerpos contra células parietales | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.11.054 | Anticuerpos contra factor intrínseco | Envío a Laboratorio de Referencia. |

***Para los OOAD y UMAE, estas claves de estudio deberán ser procesadas en el CRAP o UMAE que tenga equipo asignado cuando la suma del requerimiento máximo del OOAD por cada clave de estudio sea igual o mayor a 400 estudios por año. Para el caso de los estudios con requerimiento global anual menor a 400 estudios por año, el proveedor podrá considerar el proceso en sitio o el envío a un Laboratorio de Referencia. Los OOAD y UMAE, sin equipamiento asignado, los estudios se deberán envía a un Laboratorio de Referencia.

Equipamiento para el grupo de Autoinmunidad

- El equipo para Autoinmunidad, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno y control de calidad externo

  - Deberá incluir cuando menos una corrida de controles los días de proceso.

- El Microscopio de Fluorescencia, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Contar un equipo para teñir las muestras para las UMAE con microscopio asignado.

  - Dotar de una cámara digital adaptable al microscopio, para toma de fotografías.

  - Un sistema de adquisición de imágenes digital para exportarse a base de datos y el sistema de Información del Laboratorio.

| Grupo 12 Serología |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.12.001 | Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.002 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.003 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.004 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.005 | Anticuerpos (IgG) contra Adenovirus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.006 | Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.007 | Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.008 | Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.009 | Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.010 | Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.011 | Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.012 | Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.013 | Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.014 | Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.015 | Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.016 | Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.017 | Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.018 | Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.019 | Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.020 | Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.021 | Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.022 | Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.023 | Antígeno Core del VHC (VHC-Agc) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.024 | Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.025 | Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.026 | Anticuerpos contra VIH 1 y 2 | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.027 | Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot) | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.028 | Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.029 | Antígeno de Chlamydia trachomatis | Prueba Rápida, debe procesarse en sitio. |
| 40.12.030 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Varicela Zóster | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.031 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.032 | Anticuerpos (IgG) contra Rubéola | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.033 | Anticuerpos (IgM) contra Rubéola | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.034 | Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.035 | Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.036 | Anticuerpos (IgG) contra Virus del Sarampión | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.037 | Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.038 | Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.039 | Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.040 | Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.041 | Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.042 | 2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.12.043 | Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.044 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.045 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.046 | Antígeno NS1 Virus Dengue | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.047 | Anticuerpos (IgG) contra Chlamydophila pneumoniae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.048 | Anticuerpos (IgM) contra Chlamydophila pneumoniae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.049 | Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.050 | Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.051 | Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.052 | Anticuerpos (IgG) contra Bordetella pertussis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.053 | Anticuerpos (IgM) contra Bordetella pertussis | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.054 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Sincitial Respiratorio | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.055 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.056 | Anticuerpos contra Cisticerco | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.057 | Anticuerpos contra Giardia | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.058 | Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.059 | Antígeno de Pneumocystis jirovecii | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.060 | Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19 | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.061 | Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19 | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.062 | Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.063 | Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.064 | Antígeno de Rotavirus en heces | Prueba rápida, debe procesarse en sitio. |
| 40.12.065 | Antígeno Helicobacter pylori en heces | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.066 | Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.067 | Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.068 | Toxinas A+B de Clostridium difficile | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.069 | Anticuerpos (IgG) contra Coccidioides spp | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.070 | Anticuerpos (IgM) contra Coccidioides spp | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.071 | Galactomanano | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.072 | Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.12.073 | Anticuerpos (IgG) contra Treponema pallidum | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.074 | Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. |
| 40.12.075 | Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS) | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.076 | Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.077 | Anticuerpos contra Bartonella | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.078 | Anticuerpos contra Entamoeba | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.079 | Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.080 | Anticuerpos contra antígeno Aviario | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.081 | Anticuerpos contra Coxsackievirus | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.082 | Anticuerpos contra Rickettsias | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.083 | Anticuerpos (IgG) contra Rickettsia typhi | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.084 | Anticuerpos (IgM) contra Rickettsia typhi | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.12.085 | Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19) | Debe procesarse en sitio. |
| 40.12.086 | Calprotectina fecal | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |

Equipamiento para el grupo de Serología

- El equipo para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo a productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Se podrán NO instalar los equipos de Serología y procesar este grupo de estudios en los equipos de Inmunoensayo para el grupo de Hormonas, en el entendido que estos equipos deberán garantizar el rendimiento para concluir los estudios en la jornada de trabajo por día.

- El equipo para Inmunoblot, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - Pipeta automatizada de volumen variable en caso de ofertar un equipo semiautomatizado.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

Las UMAE que no tiene equipo asignado para Inmunoblot, se deberá enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.

Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.

| Grupo 13 Fármacos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.13.001 | Sirolimus | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.002 | Tacrolimus | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.003 | Ciclosporina | Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. El OOAD cuyo requerimiento del total de las Unidades Médicas que conformen la partida sea igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.004 | Ácido Micofenólico | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.005 | Metotrexate | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.006 | Ácido valproico (Valproato) | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.007 | Difenilhidantoína | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.008 | Fenobarbital | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.009 | Carbamacepina | Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.010 | Digoxina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.011 | Drogas de abuso, cinco analitos | Debe procesarse en sitio, deberá ser una prueba rápida para la detección cualitativa de: - Anfetaminas o Metanfetaminas - Barbitúricos o Benzodiacepinas, - Cocaína - Marihuana y - Opioides. |
| 40.13.012 | Litio | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.013 | Teofilina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.014 | Vancomicina | Envío a Laboratorio de Referencia. |
| 40.13.015 | Busulfán | Envío a Laboratorio de Referencia. |

Deberá incluir la entrega de sueros control para el Control de Calidad Interno mínimo a dos niveles; y Control de Calidad Externo.

Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Química Clínica u Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.

| Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.14.001 | Hemoglobina A1c | Debe procesarse en sitio |

Equipamiento para el grupo de Hemoglobina Glucosilada

El equipo estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Deberán contar con lector para código de barras.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - Las Unidades que no cuenten con equipo de Hemoglobina Glucosilada asignado, deberán realizar el proceso en el equipo asignado a química clínica. EL licitante adjudicado podrá procesar este estudio en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Química Clínica u Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo y además deberá contemplar los insumos que se requieren para realizar este proceso en los otro equipos.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

| Grupo 15 Citometría de Flujo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.15.001 | Linfocitos T CD4+ | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP en los OOAD con Citómetro de Flujo Tipo 2 signado. Los OOAD / UMAE que no cuenten con equipo asignado, podrá montarse en el Citómetro de Flujo Tipo 1 o enviarse a Laboratorio de Referencia. |
| 40.15.002 | Linfocitos T CD8+ | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP en los OOAD con Citómetro de Flujo Tipo 2 signado. Los OOAD / UMAE que no cuenten con equipo asignado, podrá montarse en el Citómetro de Flujo Tipo 1 o enviarse a Laboratorio de Referencia. |
| 40.15.003 | CD45 | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.004 | CD117 | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.005 | CD34 | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.006 | Panel de orientación para diagnóstico de Leucemias Agudas | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.007 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.008 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.009 | Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.010 | Inmunofenotipo para Células NK y Células Plasmáticas | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.011 | Enfermedad Mínima Residual Linaje Linfoide | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.012 | Enfermedad Mínima Residual | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.013 | CD 235a, Anticuerpos contra Glicoforina A | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.014 | Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |
| 40.15.015 | Panel de detección de Inmunodeficiencias congénitas | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |

Especificaciones para los estudios:

| Clave 40.15.006 Panel de Orientación para el Diagnóstico de Leucemias Agudas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse cualquiera de los siguientes paneles: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel Orientador para Leucemia Aguda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | cyCD3 | CD45 | cyMPO | cyCD79a | CD34 | CD19 | CD7 | smCD3 |
| Panel Orientador Linfoide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD20 / CD4 | CD45 | CD8 /sm Igλ | CD56 / sm Igκ | CD5 | CD19 / TCR γδ | smCD3 | CD38 |
| Panel Orientador Linfoide para pequeña muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD20 | CD45 | CD8 /sm Igλ | CD56 / sm Igκ | CD4 | CD19 | smCD3 / CD14 | CD38 |

| Clave 40.15.007 Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de Linaje B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse cualquiera de los siguientes paneles: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD20 | CD45 | CD58 | CD66c | CD34 | CD19 | CD10 | CD38 |
| 2 | sm Igκ | CD45 | cy Igμ | CD33 | CD34 | CD19 | sm Igμ / CD117 | cy Igλ |
| 3 | CD9 | CD45 | nuTdT | CD13 | CD34 | CD19 | CD22 | CD24 |
| 4 | CD21 | CD45 | CD15 / CDw65 | NG2 | CD34 | CD19 | CD123 | CD81 |
| Síndromes Linfoproliferativos Crónicos de células B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| Limitado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD20 / CD4 | CD45 | CD8 / sm Igκ | CD56 / sm Igλ | CD5 | CD19 / TCRγδ | smCD3 | CD38 |
| 2 | CD20 | CD45 | CD23 | CD10 | CD79b | CD19 | CD200 | CD43 |
| Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD20 | CD45 | CD31 | CD305 (LAIR1) | CD11c | CD19 | sm Igμ | CD81 |
| 4 | CD20 | CD45 | CD103 | CD95 | CD22 | CD19 | CD185 (CXCR5) | CD49D |
| 5 | CD20 | CD45 | CD62L | CD39 | HLA DR | CD19 | CD27 |  |

| Clave 40.15.008 Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de Linaje T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse cualquiera de los siguientes paneles: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leucemia linfoblástica aguda de células T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | cyCD3 | CD45 | nuTdT | CD99 | CD5 | CD10 | CD1a | smCD3 |
| 2 | cyCD3 | CD45 | CD2 | CD117 | CD4 | CD8 | CD7 | smCD3 |
| 3 | cyCD3 | CD45 | TCRγδ | TCRαβ | CD33 | CD56 | cyTCRβ | smCD3 |
| 4 | cyCD3 | CD45 | CD44 | CD13 | HLA DR | CD45 RA | CD123 | smCD3 |
| Síndromes Linfoproliferativos Crónicos de células T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD4 | CD45 | CD7 | CD26 | smCD3 | CD2 | CD28 | CD8 |
| 2 | CD4 | CD45 | CD27 | CD197 | smCD3 | CD45RO | CD45RA | CD8 |
| 3 | CD4 | CD45 | CD5 | CD25 | smCD3 | HLA DR | cyTCL 1 | CD8 |
| 4 | CD4 | CD45 | CD57 | CD30 | smCD3 | * | CD11c | CD8 |
| 5 | CD4 | CD45 | cyPerforin | cyGranzyme | smCD3 | CD16 | CD94 | CD8 |
| 6 | CD4 | CD45 | * | CD279 | smCD3 | * | * | CD8 |

| Clave 40.15.009 Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| Leucemia Mieloide Aguda / Síndrome Mielodisplásico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HLA DR | CD45 | CD16 | CD13 | CD34 | CD117 | CD11b | CD10 |
| 2 | HLA DR | CD45 | CD35 | CD64 | CD34 | CD117 | CD300e (IREM2) | CD14 |
| 3 | HLA DR | CD45 | CD46 | CD105 | CD34 | CD117 | CD33 | CD71 |
| 4 | HLA DR | CD45 | nuTdT | CD56 | CD34 | CD117 | CD7 | CD19 |
| Leucemia Mieloide Aguda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HLA DR | CD45 | CD15 | NG2 | CD34 | CD117 | CD22 | CD38 |
| 6 | HLA DR | CD45 | CD42a / CD61 | CD203c | CD34 | CD117 | CD123 | CD4 |
| Leucemia Mieloide Aguda - M7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HLA DR | CD45 | CD41a | CD25 | CD34 | CD117 | CD42b | CD9 |

| Clave 40.15.010 Inmunofenotipo para células NK y Células Plasmáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse cualquiera de los siguientes paneles: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trastornos Linfoproliferativos Crónicos de Células NK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD2 | CD45 | CD7 | CD26 | smCD3 | CD56 | CD5 | CD19 |
| 2 | CD16 | CD45 | CD57 | CD25 | smCD3 | CD56 | CD11c | CD19 |
| 3 | HLA DR | CD45 | cyPerforin | cyGranzymeB | smCD3 | CD56 | CD94 | CD19 |
| Discrasias de Células Plasmáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD45 | CD138 | CD38 | CD56 | β2 micro | CD19 | cy Igκ | cy Igλ |
| 2 | CD45 | CD138 | CD38 | CD28 | CD27 | CD19 | CD117 | CD81 |

| Clave 40.15.011 Enfermedad Mínima Residual Linaje Linfoide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfermedad Mínima Residual. Leucemia Linfoblástica Aguda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD20 | CD45 | CD81 | CD66c / CD123 | CD34 | CD19 | CD10 | CD38 |
| 2 | CD20 | CD45 | CD81 | CD73 / CD304 | CD34 | CD19 | CD10 | CD38 |

| Clave 40.15.012 Enfermedad Mínima Residual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrán utilizarse cualquiera de los siguientes paneles: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfermedad Mínima Residual. Mieloide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | BV-421 | BV 510 | FITC | PE | PercpCy5.5 | PECy7 | APC | APCH7 |
| 1 | HLA-DR | CD45 | CD15 | CD13 | CD34 | CD117 | CD7 | CD4 |
| 2 | HLA-DR | CD45 | CD16 | CD25 | CD34 | CD117 | CD11b | CD9 |
| 3 | HLA-DR | CD45 | CD35 | CD56 | CD34 | CD117 | CD22 | CD10 |
| 4 | HLA-DR | CD45 | CD36 | CD64 | CD34 | CD117 | CD33 | CD14 |
| 5 | HLA-DR | CD45 | CD41a | CD105 | CD34 | CD117 | CD42b | CD19 |
| 6 | HLA-DR | CD45 | CD42a | CD203 | CD34 | CD117 | CD123 | CD38 |
| 7 | HLA-DR | CD45 | CD61 | NG2 | CD34 | CD117 | IREM2 | CD71 |
|  |  |  | TDT |  |  |  |  |  |
| Enfermedad Mínima Residual. Mieloma Múltiple |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | BV-421 | BV 510 | FITC | PE | PercpCy5.5 | PECy7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD138 | CD27 | CD38 | CD56 | CD45 | CD19 | CD117 | CD81 |
| 2 | CD138 | CD27 | CD38 | CD56 | CD45 | CD19 | cy Igκ | cy Igλ |
| Células Plasmáticas Tumorales Circulantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | BV-421 | BV 510 | FITC | PE | PercpCy5.5 | PECy7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD138 | CD27 | CD38 | CD56 | CD45 | CD19 | CD117 | CD81 |
| 2 | CD138 | CD27 | CD38 | CD56 | CD45 | CD19 | Cy Igκ | Cy Igλ |

| Clave 40.15.013 Anticuerpos contra Glicoforina A |  |
| --- | --- |
| Tubo | Marcador |
| 1 | CD235a |

| Clave 40.15.014 Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo | Pacific Blue | OC515 | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PE-Cyanine7 | APC | APCH7 |
| 1 | CD64 | CD45 | FLAER | CD157 | CD15 | CD16 | CD14 | CD24 |
| 2 | * | CD45 | CD66b | CD24 | CD15 | CD16 | * | * |
| 3 | * | * | CD235a | CD59 | CD45 | * | * | * |

| Clave 40.15.015 Panel Detección de Inmunodeficiencias Congénitas |  |
| --- | --- |
| Célula | Marcador |
| Células B | CD3-CD19+, CD20+ o CD3-HLA-DR+ |
| Células T maduras (periféricas) | CD3+ |
| Células T helper o cooperadoras | CD3+ CD4+ |
| Células T supresoras/citotóxicas | CD3+ CD8+ |
| Células NK | CD3–, CD16+ o CD56+ |
| Células T activadas | CD3+, HLA-DR+ |

| Clave 40.15.016 Activación de Basófilos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panel para activación de Basófilos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo | FITC | FITC | PE | PercpCP-Cyanine5.5 | PercpCP-Cyanine5.5 |  |  |  |
| 1 | IgE o fMLP | CD63 | CD123 | HLA DR | HLA DR |  |  |  |
| Deben contemplar la dotación de los reactivos enlistados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivos |  | Solución Salina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solución Salina PBS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Albúmina Bovina 22% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cloruro de Calcio (sal) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agua Bidestilada |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cloruro de Amonio (sal) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bicarbonato de Sodio (sal) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formaldehído |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDTA (sal) |  |  |  |  |  |  |

| Clave 40.15.017 DHR, Dihidrorodamina (Estallido Respiratorio) |  |
| --- | --- |
| Deben contemplar la dotación de los reactivos enlistados |  |
| Reactivos | DHR (Dihidrorodamina) Invitrogen® |
|  | DMSO Invitrogen® |
|  | Phorbol 12-Myristate 13-acetate Promega® |
|  | PBS - Phosphate-Buffered Saline (1X) |

| Clave 40.15.018 Panel para Linfocitos T / B y NK |  |
| --- | --- |
| Panel para Linfocitos T / B y NK |  |
| Tubo | Marcador |
| 1 | CD3 / CD4 / CD8 / CD16 / CD19 / CD45 / CD56 |

Equipamiento para el grupo de Citometría

- El equipamiento para el grupo de Citometría de Flujo tipo 1 estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- Deberá proporcionar un agitador de balanza por cada Unidad Médica que tenga equipo un citómetro de flujo.

- Se deberá considerar la dotación de tubo con conservador de células por cada estudio.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno e inscribir a las Unidades que tengan instalado un citómetro de flujo a un control de calidad externo.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.

- El equipamiento para el grupo de Citometría de Flujo tipo 2 estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno e inscribir a las Unidades que tengan instalado un citómetro de flujo a un control de calidad externo.

  - Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.

| Grupo 16 Citogenética |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.16.001 | Cariotipo en sangre periférica o líquido amniótico | Debe procesarse en sitio |
| 40.16.002 | Cariotipo en médula ósea | Debe procesarse en sitio |

Deben considerar el equipamiento estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”

Se deberá contemplar la dotación por Unidad Médica de:

- Un baño maría

- Una centrífuga por cada Unidad Médica.

Por cada microscopio asignado la dotación de:

- Monitor para permitir la visualización de las imágenes de las metafases vinculadas con la cámara.

- Una micropipeta Volumen Variable 10 - 100 µl

- Una Micropipeta Volumen Variable 100 - 1000 µl

Se requiere la dotación de los siguientes reactivos:

| No. | Reactivo | Consumo por prueba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medio de Cultivo McCoy (con L-Glutamina y NAHCO3) frasco 500 ml o Cultivo RPMI 1640 Medium (con L-Glutamina) | 4.5 mililitros |
| 2 | Suero Fetal Bovino RCT (libre de virus y micoplasma) | 0.5 mililitros |
| 3 | Fitohemaglutinina frasco 5 mililitros | 0.2 mililitros |
| 4 | Colchicina frasco 5 mililitros o Colcemid frasco 10 mililitros | 0.15 mililitros |
| 5 | Cloruro de Potasio (KCl) frasco de 500g | 7 mililitros |
| 6 | Fosfato de Potasio Monobásico o Fosfato de Potasio Dibásico, frasco 500g | 1 frasco cada 6 meses |
| 7 | Fosfato de potasio frasco 500g | 1 frasco cada 6 meses |
| 8 | Fosfato de Disodio | 50 mililitros |
| 9 | Fijador de Carnoy | 34 mililitros |
| 10 | Sal disódica de EDTA | 30 mg por día |
| 11 | Tripsina | 30 mg por día |
| 12 | Alcohol Etílico Frasco 1000ml | 70 mililitros |
| 13 | Alcohol Metílico Frasco 1000 ml | 70 mililitros |
| 14 | Ácido Acético Glacial Frasco 1000ml | 70 mililitros |
| 15 | Agua destilada (porron) |  |
| 16 | Colorante de Giemsa |  |
| 17 | Colorante de Wright |  |

Se requiere la dotación de los siguientes materiales:

| Insumo | Consumo por prueba | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Tubo cónico de 15 ml de plástico con tapa en rosca | 2 tubos por prueba | Considerar una merma del 10% |
| Tubo con heparina de sodio 6 ml. | 1 tubo por prueba | Considerar una merma del 10% |

Deberán contemplar la instalación de un sistema automatizado para cariotipado (búsqueda o detección, reubicación y adquisición desatendida de extendidos en metafase, basado en una plataforma de escaneo por medio de microscopio cuya funcionalidad sea:

- Encontrar extensiones en metafase

- Analizar las imágenes en metafase (mejora de imágenes, separación de cromosomas, cariotipado en pantalla y documentación de resultados)

- Almacenar los datos de posición y muestras a través de una galería interactiva (Fotodocumentador).

- Exportar la información al Sistema de Información del Laboratorio, medios externos y bases de datos.

- La cámara especificada en el Anexo T2 Equipamiento deberá ser compatible con el microscopio y el sistema buscador de metafases por cada microscopio asignado.

| Grupo 17 Electroforesis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.17.001 | Electroforesis de Hemoglobina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.17.002 | Electroforesis de Proteínas en orina | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.17.003 | Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación) | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.17.004 | Electroforesis de Proteínas en suero | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.17.005 | Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación) | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.17.006 | Electroforesis de Lipoproteínas | Envío a Laboratorio de Referencia |

Equipamiento para el grupo de Electroforesis

- El equipamiento para el grupo de Electroforesis y electroforesis en gel, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - Monitor Integrado o adicional.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno

  - Deberá incluir cuando menos una corrida de las muestras control los días de proceso.

| Grupo 18 Histocompatibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones de los estudios |
| 40.18.001 | Prueba cruzada por citometría de flujo para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B (prueba inicial, pretrasplante y cadavérico). | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.002 | Prueba cruzada por microlinfocitotoxicidad dependiente de complemento para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.003 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de baja/mediana resolución). Trasplante Renal | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.004 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de alta resolución). Trasplante CTH | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.005 | HLA, Método de secuenciación para CTH | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.006 | Prueba para determinar el Panel Reactivo de Anticuerpos HLA por fluorimetría, empleando Ag Clase I, % PRA específico. | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.007 | Prueba para determinar el Panel Reactivo de Anticuerpos HLA por fluorimetría, empleando Ag Clase II, % PRA específico | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.008 | Prueba para la detección de anticuerpos contra HLA donador específico, antígeno único, Clase I | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.009 | Prueba para la detección de anticuerpos contra HLA donador específico, antígeno único, Clase II | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.010 | Anticuerpos anti-HLA fijadores de complemento (C1q) | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |
| 40.18.011 | Prueba de Quimerismo hematopoyético | Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Histocompatibilidad. |

Equipamiento para el grupo de Histocompatibilidad

Deben considerar el equipamiento estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”

Se deberá contemplar la dotación por Unidad Médica de:

- Centrífuga para tubo de eppendorf.

- Centrifuga para microplaca

- Microcentrifuga para tubo

- Agitador tipo Vortex

- Horno de microondas

- Pipeta monocanal de volumen 2-20 µl

- Pipeta monocanal de volumen 10-100 µl

- Pipeta monocanal de volumen 100-1000 µl

- Pipeta multicanal (8 canales) de volumen 10-100 µl

- Pipeta multicanal (8 canales) de volumen 50-500 µl

- Micropipeta de volumen variable de 0.5 – 10 µl

- Micropipeta de volumen variable de 10 – 100 µl

- Micropipeta de volumen variable de 100 – 1000 µl

Deberá instalación un sistema automatizado para la búsqueda de histocompatibilidad para los locus A, B, C, DR, DQ y DP compatible con el sistema de fluorimetría.

| Grupo 19 Micobacterias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos para las partidas 1 a la 59: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.19.06 | Cuantificación de amonio por ADA | Debe procesarse en sitio, o envío al Laboratorio de Referencia |
| 40.19.08 | Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |

Para la clave 40.19.08, los OOAD o UMAE que no cuenten con equipo de biología molecular asignado, podrán enviarse el estudio a Laboratorio de Referencia. Los OOAD o UMAE que tengan asignados equipo de Biología Molecular Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 4, deberá procesarse en estos equipos la totalidad de las muestras del OOAD o UMAE.

| Grupo 19 Micobacterias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos para la partida 62: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.19.01 | Descontaminación de muestras (Petroff modificado) | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.02 | Baciloscopía por Ziehl Neelsen | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.03 | Baciloscopía por Auramida | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.04 | Cultivo en medio sólido Lowenstein-Jensen | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.05 | Cultivo en medio líquido | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.07 | Identificación de género y especie por técnicas enzimáticas | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.09 | Cuantificación de ácidos nucleicos para Mycobacterium tuberculosis (PCR en tiempo real) | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.10 | Sensibilidad a fármacos de primera línea para Mycobacterium tuberculosis | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.11 | Sensibilidad a fármacos de segunda línea para Mycobacterium tuberculosis | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.12 | Hibridación para identificación de especies de micobacterias | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.13 | Genotipificación para identificación de especies de micobacterias | Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP |
| 40.19.14 | Prueba de Quantiferon | Debe procesarse en sitio, envío al CRAP o a Laboratorio de Referencia. |

Equipamiento para el grupo de Micobacterias

Deben considerar el equipamiento estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”

Se deberá contemplar la dotación del siguiente equipo complementario para el Laboratorio de Infectología del Centró Médico “La Raza”:

- Centrífuga para tubo de eppendorf.

- Centrífuga refrigerada para tubo

- Agitador tipo Vortex

- Balanza

- Incubadora de CO2

Además de considerar que se deberán cumplir Lineamientos de Vigilancia por Laboratorio de la Tuberculosis emitido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE para la prestación del servicio.

| Grupo 20 Biología Molecular |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.20.001 | PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.20.002 | PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.20.003 | PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.20.004 | PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.20.005 | PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.20.006 | Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.007 | Mutación del gen BTG1 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.008 | Mutación en el exón 12 del gen JAK2 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.009 | Mutación en el gen de calreticulina (CALR) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.010 | Reordenamiento del gen RARα (17q21.2) y PML (15q24.1); t15;17) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.011 | Mutación en el gen IKAROS (IKZF1) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.012 | Mutación del gen FLT3 (FLT3-ITD) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.013 | Detección de mutaciones en c-KITT | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.014 | Mutación en el exón 12 del gen NPM1 (NPM1-A) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.015 | Mutación del gen CEBPA | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.016 | Gen de fusión TEL/AML1 o ETV6/RUNX1; t (12:21) (p13;q22) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.017 | Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.018 | Cuantificación de BCR-ABL1 [t (9;22) (q34.1;q11)] | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.019 | Mutación del gen del Factor V de Leyden | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.020 | Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.021 | Genotipo del Virus de la Hepatitis C | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.022 | Amplificación de ácidos nucleicos de Chlamydia trachomatis | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.023 | Amplificación de ácidos nucleicos del Virus Papiloma Humano (VPH) | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP, deberá reportar como mínimo los siguientes genotipos: HPV 16 y HPV 18. |
| 40.20.024 | Gen de fusión TCF3/PBX1; t (1:19) (q23;p13) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.025 | Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22) (q34;q11) p190 | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.026 | Gen de fusión BCR/ABL; t (9:22) (q34;q11) p210 | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.027 | Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230 | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.028 | Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.029 | Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16) (p13q22) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.030 | Factor 1 de células B temprano (EBF1) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.031 | Translocación del gen PAX5; t9;14) (p13; q32) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.032 | Deleción del gen RB1; del13q14) | Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.20.033 | PCR múltiple para el tamizaje, traslocaciones asociadas a leucemia | Proceso en sitio |

Equipamiento para el grupo de Biología Molecular

- El equipamiento para el grupo de Biología Molecular, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - El equipo deberá ser suficiente para cumplir el proceso de los estudios durante la Jornada Laboral de trabajo.

  - Podrán ofertarse equipos de tipo modular con el fin de incrementar el rendimiento en la jornada de trabajo.

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Carga Viral) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.

| Grupo 21 Carga Viral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.21.001 | Carga Viral de VIH | Debe procesarse en sitio o envío al CRAP |
| 40.21.002 | Carga Viral de Hepatitis B | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.003 | Carga Viral de Hepatitis C | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.004 | Carga Viral de Citomegalovirus | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.005 | Carga Viral de Herpes 1 y 2 | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.006 | Carga Viral de Epstein Barr | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.007 | Carga Viral de BK | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.008 | Carga Viral de Parvovirus B-19 | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.21.009 | Carga Viral de JC Virus | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |

Equipamiento para el grupo de Carga Viral

- El equipamiento para el grupo de Biología Molecular, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

  - Software de operación en español.

  - Puerto de comunicación para interfaz.

  - En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

  - Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos.

  - Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Control de Calidad

  - El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

  - Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno

  - Deberá incluir cuando menos una corrida de las muestras control los días de proceso.

Los OOAD o UMAE que no cuenten con equipos de biología molecular asignado (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 4), podrán enviarse los estudios a Laboratorios de Referencia. Los OOAD o UMAE que tengan asignados equipo de Biología Molecular Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 4, podrán procesarse en estos equipos la totalidad de las muestras del OOAD o UMAE.

| Grupo 22 FISH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.22.001 | Trisomía 13 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.002 | Trisomía 21 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.003 | Trisomía 18 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.004 | Síndrome de DiGeorge | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.005 | Síndrome Prader-Willi | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.006 | Síndrome de Williams | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.007 | Síndrome de Turner | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.008 | Síndrome Cri du chat | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.009 | Síndrome de deleción 1p36 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.010 | Síndrome de Miller-Dieker | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.011 | Síndrome de Smith-Magenis | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.012 | Ictiosis ligada al cromosoma X | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.013 | Síndrome Wolf-Hirschhorn | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.014 | Gen de fusión BCR/ABL; t (9;22) (q34.1;q11) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.015 | Reordenamiento del gen RAR? (17q21) y PML (15q22); t15;17) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.016 | Gen de fusión AML1/ETO; t(8;21)(q22;q22) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.017 | Reordenamientos del gen MLL/ALL1/HRX (11q23) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.018 | Deleción de gen EGR1; del(5q31) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.019 | Fusión del gen CBF? /MYH11; inv(16) (p13q22) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.020 | Gen TCF3/PBX1; t (1;19) (q23; p13) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.021 | Pérdida del gen TP53; del(17p13) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.22.022 | Translocación de IGH/FGFR3; t(4;14) (p16;q32) | Envío a Laboratorio de Referencia |

| Grupo 23 Estudios Especiales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios incluidos: |  |  |
| Clave | Nombre del Estudio | Especificaciones |
| 40.23.001 | Heparina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.002 | Eritropoyetina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.003 | Hungtintina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.004 | Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.005 | Catecolaminas Urinarias | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.006 | Anticuerpos contra Strongyloides | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.007 | Alfa Galactosidasa A | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.008 | Detección del antígeno NS1 Zika | Debe procesarse en sitio, Prueba Rápida |
| 40.23.009 | Catecolaminas plasmáticas | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.010 | Leptina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.011 | Metanefrinas en orina | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.012 | Metanefrinas en plasma | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.013 | Renina | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.014 | Ácido Homovanílico en orina de 24 horas | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.015 | Adiponectina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.016 | Angiotensina II | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.017 | Anticuerpos contra Transportador de Zinc 8 (ZnT-8) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.018 | Lipocalina asociada a Gelatinasa de Neutrófilos (NGAL) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.019 | Pepsinógeno II | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.020 | Péptido Intestinal Vasoactivo | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.021 | Polipéptido pancreático | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.022 | Ácidos orgánicos en orina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.023 | Cloruros en sudor | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.024 | Biotinidasa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.025 | Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.026 | Galactosa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.027 | Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.028 | Mucopolisacáridos | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.029 | Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.030 | Haptoglobina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.031 | Cuantificación de Aminoácidos en suero/plasma/orina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.032 | Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1 | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.033 | Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1 | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.034 | Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1 | Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia. |
| 40.23.035 | Anticuerpos (IgG) contra Membrana Basal Glomerular | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.036 | Anticuerpos contra 21 hidroxilasa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.037 | Anticuerpos contra Glutamato Descarboxilasa (GAD) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.038 | Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.039 | Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.040 | Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya | Prueba Rápida, debe procesarse en sitio. |
| 40.23.041 | Acilcarnitinas | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.042 | D-xilosa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.043 | Elastasa fecal | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.044 | Porfirinas en orina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.045 | Ácido Aminolevulínico en orina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.046 | Complemento CH50 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.047 | Porfobilinógeno plasmático | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.048 | Actividad de Heparina por anti-Xa | Debe procesarse en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.049 | Ácidos Grasos Libres en Suero | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.050 | Inmunoglobulina D (IgD) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.051 | Inmunoglobulina E (IgE) | Debe procesarse en sitio o enviar a CRAP |
| 40.23.052 | Inhibidor Complemento C1 esterasa | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.053 | Interleucina 1 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.054 | Interleucina 6 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.055 | Interleucina 8 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.056 | Interleucina 12 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.057 | Subclases de IgG (1,2,3,4) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.058 | IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.059 | Prueba del aliento con urea (PAU) para detección de H. pylori | Las Unidades que tienen asignado espectrofotómetro Infrarrojo debe procesarse en sitio, el resto de las Unidades envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.060 | Dopamina | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.061 | Telopéptido C de Colágeno tipo 1 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.062 | Telopéptido N de Colágeno tipo 1 | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.063 | Vasopresina, Hormona Antidiurética | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.064 | NASH-FibroTest (FibroMax) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.065 | FibroTest | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.066 | ActiTest | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.067 | Quantose RI | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.068 | Proteina 14-3-3 en líquido cefalorraquídeo | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.069 | Péptido Beta Amiloide 42 (Proteína Tau) | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.070 | Panel de Alergenos | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.071 | Tamiz Prenatal de ADN fetal en sangre materna | Envío a Laboratorio de Referencia |
| 40.23.072 | Análisis físico químico de Litos | Debe procesarse en sitio. |

Unidades con Módulo para Toma de muestras

El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad en estas unidades, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio; así como el Sistema de Información y equipo de cómputo, impresora, etiquetadora y lector de código de barras.

- ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.

La adecuación de las áreas físicas, entrega de equipos, instalación y puesta en operación del equipo para Laboratorios Clínicos deberá realizarse dentro de  15(quince) días naturales contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, en los domicilios establecidos en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, para la realización de los estudios de laboratorio motivo de este Servicio Médico Integral que se pretende contratar.

Es preciso señalar que las maniobras de transportación, instalación y puesta a punto correrán a cargo de los licitantes adjudicados.

- Visita a Sitio: en caso de que los licitantes deseen realizar una visita a sitio de la(s) unidad(es) médica(s) de la(s) partida(s) en las que desea participar, el Instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, proporcionará a los licitantes las facilidades e información, con el propósito de que estos identifiquen las áreas donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio y las adecuaciones que serán necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos que proponga como parte de su propuesta técnica para la prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y como guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante.

Es importante precisar que las dudas y aclaraciones derivadas de la visita al sitio de la prestación del servicio serán contestadas en la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio, a fin de poner en igualdad de condiciones a todos los licitantes que participen.

En la visita a sitio que en su caso decidan realizar los licitantes a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Director de la unidad médica, Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico) deberá enviar al personal del Órgano Interno de Control (OIC), copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado, tampoco deberá incluirse como parte de la propuesta técnica de las licitantes.

En todos los casos, con independencia de que los licitantes realicen o no visita, deberán entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, debidamente firmada por su representante legal, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de la(s) partida(s) en la(s) que participe.

- Entrega de Área Física. El Instituto a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo, facilitará a los licitantes adjudicados a cada Partida los espacios físicos a título gratuito, con suministro de agua, electricidad y los nodos de red, que serán sujetos de adecuación para la instalación de los equipos ofertados, sistema de información, equipo de cómputo y aire acondicionado tipo mini Split (en caso de requerirlo para el funcionamiento de los equipos) y esté en condiciones de iniciar la prestación del servicio a más tardar el día 1 (uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, a través del Administrador del Contrato con la finalidad de formalizar dicha entrega, para lo cual utilizará el formato contenido en el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” apartado A y de manera inmediata inicie con los trabajos que considere necesarios en coordinación con el Jefe de Conservación de cada Unidad Médica.

Los proveedores (salientes) con contrato vigente para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y los Licitantes que resulten Adjudicados al SMI de ELC, deberán de realizar una transición ordenada y sin interrupción del servicio para el Instituto, la cual deberá ser coordinada por el Director de la Unidad Médica (o a quien este designe), el Jefe de Conservación y el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, según sea el caso; en caso de tratarse de una UMAE la transición deberá ser coordinada por el Director Médico (o a quien este designe), el Ingeniero Biomédico y el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, según sea el caso.

Asimismo, el Instituto a través del Administrador del Contrato hará la entrega del espacio el cual podrá adecuarse por los Licitantes Adjudicados, de tal forma que puedan hacer uso como almacén para la guarda y custodia de los Bienes de Consumo como parte del servicio, durante la vigencia de la prestación del servicio.

- Adecuación del Área Física. Los Licitantes Adjudicados a cada Partida se obligan a realizar sin costo adicional para el Instituto, las adecuaciones en cada uno de los Laboratorios Clínicos incluidos en las partidas adjudicadas a cada licitante, de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”; para el funcionamiento óptimo de los equipos y periféricos propuestos para la prestación del servicio, formalizando el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” apartado B, dentro de 1 (uno) día hábil contados a partir del siguiente día hábil de la recepción del área por parte del Instituto.

- EQUIPO DE LABORATORIO.

Los licitantes, para cada Partida, deberán ofertar el equipo de laboratorio y equipo complementario necesarios para realizar los estudios conforme al Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”, Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, considerando las especificaciones contenidas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, incluyendo la entrega, instalación, verificación, mantenimientos preventivos y correctivos, asistencia técnica y capacitación al personal del Instituto, enlace y comunicación con el sistema de información que incluye programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, equipos de regulación y respaldo de energía (UPS), periféricos, lectores de códigos de barras, etiquetas e impresoras necesarios, para el control del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, en los mismos Laboratorios Clínicos de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”.

El Licitante Adjudicado a cada partida deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos acordes al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, dentro del 1 (uno) día natural contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, considerando que podrá iniciar con la prestación del servicio antes de que concluya el plazo señalado. Las Unidades médicas que cuenten con dos o más equipos para un mismo grupo de estudios, deberán ser compatibles entre sí (metodología y Unidades de Medida), con el fin garantizar la trazabilidad de los estudios.

Los equipos deberán ser de tecnología de punta, para lo cual se requiere de equipos nuevos o óptimas condiciones (equipos ya utilizados) y con fecha de fabricación para ambos casos no mayor a 5 (cinco) años (2022, 2023, 2024,2025 y 2026), y ensamblados de manera integral en el país de origen, los cuales deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México; NO SE ACEPTARÁN propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos, y deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

Es importante señalar que NO SE ACEPTARÁN propuestas de equipos médicos correspondientes a saldos o remanentes o que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos reconstruidos, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas o de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

- Recepción de equipo de laboratorio y complementario. La recepción de los equipos para su instalación será responsabilidad del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quienes deberán constatar que los equipos entregados sean los ofertados por el licitante en su propuesta técnica para esa Partida, verificando la fecha de fabricación de los equipos y la documentación que acompaña a dicho equipo, para proceder a la formalización de la recepción, debiendo requisitar, por cada equipo recibido el correspondiente Anexo T4 “Cédula de Recepción de Equipos” y T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, con lo que autoriza se proceda a su instalación.

- Instalación. La instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto del presente, será estricta responsabilidad del Licitante Adjudicado a cada Partida, cuya supervisión estará a cargo de la Persona designada como enlace por el Licitante Adjudicado a cada Partida, y del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, verificando las condiciones de instalación y operación del equipo, para lo cual se utilizará el formato contenido en el T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, verificando la realización de los estudios conforme a la Normatividad vigente y a lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá elaborar para cada equipo, el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitada en cada uno de sus incisos, adjuntando evidencia fotográfica y formalizarla en conjunto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, dentro de los 30 (30) días naturales contados a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo, mismo que deberá entregar en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la Coordinación de Prevención y atención a la salud al correo electrónico marco.bermudez@imss.gob.mx. El Licitante Adjudicado a cada partida deberá entregar los manuales de operación completos y en idioma español, o en su caso la traducción respectiva al español, de manera impresa y/o digital al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.

Los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo instalados deberán cumplir con los niveles de servicio para el proceso de los estudios de los laboratorios clínicos en equipos automatizados, semiautomatizados o manuales, conforme a lo especificado en los Anexos T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento” y T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, considerando que se deberá entregar por cada equipo, reguladores de energía (UPS) que soporte mínimo 30 minutos de energía para asegurar la continuidad del procesamiento de estudios y que deberán estar de acuerdo a las características de cada equipo.

En caso de que el equipo no se encuentre en plena capacidad de funcionamiento, se levantará el Acta Informativa para dejar constancia de los motivos y razones de la no aceptación del equipo, firmando la misma por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el Ing. Biomédico, considerándose como notificado el Licitante Adjudicado de la Partida correspondiente a partir de ese momento, a través de la persona que haya designado y ante quien se realice la verificación en comento. La falta de firma por parte del personal de enlace del licitante no invalida el contenido del Acta Informativa. Por lo anterior el Licitante Adjudicado deberá proceder a la sustitución inmediata de los equipos con las mismas características y realizar de nueva cuenta las pruebas de verificación una vez instalado. Lo cual deberá realizarse dentro del plazo de los 30 (treinta) días naturales establecidos.

Los reactivos, controles, calibradores y consumibles utilizados para la verificación de los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos por el fabricante serán suministrados por el Licitante Adjudicado y no se considerarán como parte de la dotación para los estudios requeridos.

Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio no imputables al Instituto o al Licitante Adjudicado a cada Partida, éste deberá reportarlo por escrito al Administrador del Contrato a más tardar al tercer día natural en que ocurran, adjuntando su acreditación, para evaluar la procedencia a fin de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, y a fin de dar por recibido el equipo cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas.

- Mejora Tecnológica. En caso de que en la puesta a punto o durante la vigencia de la prestación del servicio, se requieran mejoras tecnológicas en los modelos de los equipos instalados, en alguno de los siguientes supuestos:

  - Cambio de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios);

  - Cambio de metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y/o diagnóstica) en el procedimiento;

  - Cambio por presentar más de 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales;

  - Cambio por pérdida de vigencia del Registro Sanitario;

  - Actualización o sustitución de hardware o software de los equipos considerados en el Anexo T3 “Equipamiento”.

El Administrador del Contrato, en caso de presentarse alguno de los supuestos anteriormente enlistados, solicitará mediante oficio a la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud de la Mejora Tecnológica, adjuntando el Anexo T10 “Mejora Tecnológica”, la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud notificará al licitante adjudicado, le necesidad de reemplazar el equipo por otro de los evaluados en su propuesta técnica u otro que cumpla como mínimo lo correspondiente al Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, para lo que se solicitará realice una propuesta de marca y modelo, así como el tiempo estimado para la instalación del equipo, y en su caso, aportar la documentación necesaria para la revisión; en caso de ser procedente la solicitud de Mejora Tecnológica, se notificará al licitante adjudicado y al Administrador del Contrato para que procedan a realizar el cambio del(los) equipo(s), instalación, verificación, enlace con el sistema de información, el suministro de los bienes de consumo necesarios para su operación, y otorgar la capacitación al personal del Instituto, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento, sin costo adicional para el Instituto, en el periodo de tiempo conciliado, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá elaborar para cada equipo sustituido por Mejora Tecnológica, el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitada en cada uno de sus incisos, adjuntando evidencia fotográfica y formalizarla en conjunto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir del siguiente día natural de instalado, mismos que deberá entregar en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CPAS al correo electrónico marco.bermudez@imss.gob.mx.

- Gestor de turnos. Los licitantes adjudicados deberán considerar la instalación de un gestor de turnos automatizado para los Laboratorios Clínicos que lo soliciten, con las siguientes especificaciones: requiere de un dispositivo de escaneo de código de barras que registre el orden de llegada de los pacientes con cita en el sistema de información, así como un sistema audiovisual que permita mostrar la asignación de pacientes a los cubículos de toma de muestra, para lo cual se podrá instalar un interruptor para informar al sistema de información acerca de la disponibilidad de un cubículo para que el paciente sea llamado al cubículo disponible.

- BIENES DE CONSUMO.

El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá entregar los bienes de consumo para la realización de los estudios del SMI de Estudios de Laboratorio Clínico, establecidos en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”, las cuales podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica, durante la vigencia de la prestación del servicio en términos de lo establecido en los manuales de los equipos que oferte, siendo el responsable de su recepción el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico mediante el Anexo T6 “Cédula de Control de Bienes de Consumo”. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto.

Debiendo considerar como Bienes de Consumo los siguientes:

  - Reactivos.

  - Controles.

  - Calibradores.

  - Consumibles.

Todos los Bienes de Consumo, que el Licitante Adjudicado considere en su propuesta para cada Partida, deberán ser originales y presentarse listos para ser utilizados, los cuales deberán ser compatibles con los equipos que oferten para la prestación del servicio y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante del producto, deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México.

Para los bienes de consumo, los licitantes adjudicados, deberán considerar una vigencia de al menos 2 (dos) meses de caducidad, a excepción de aquellos que tengan como componente células sanguíneas (controles) para los cuales la vigencia deberá ser de al menos 30 (treinta) días.

En el caso que los licitantes propongan bienes de consumo que requieran temperaturas de conservación en rangos de temperatura de refrigeración o congelación deberán considerar y proporcionar el equipo refrigerador/congelador necesario para este fin, de tamaño y capacidad de acuerdo con las cantidades de insumos que se entreguen en cada Unidad Médica y a la disponibilidad de espacio.

Los bienes de consumo no deberán ostentar las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, ser descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas que instruyan su retiro del mercado o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá en cantidad para la realización de la cantidad máxima de estudios que se realizan en 45 (cuarenta y cinco) días, conforme se establece en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC” y que deberá entregarse como mínimo antes de 7 (siete) días naturales previos a la puesta en operación de los equipos y al inicio de la prestación del servicio, en las Unidades Médicas del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”.

Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial para 45 días; para la prestación del servicio se debe considerar que las entregas de bienes de consumo se deberán realizar los primeros 7 (siete) días hábiles de cada mes.

Bienes de Consumo para Pruebas de Control Interno y Externo. Para las pruebas de Control de Calidad Interno y Externo los licitantes adjudicados deberán considerar lo siguiente:

- Para el Control de Calidad Interno, deberá entregar los insumos necesarios, considerando cuando menos una corrida diaria o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y a la productividad de cada Laboratorio Clínico.

- Para el Control de Calidad Externo, deberá entregar los viales del panel en las condiciones de temperatura y traslado indicadas por el fabricante, para cada grupo de estudios, con la periodicidad que establezca el Programa al que se inscriba.

- Considerar todo lo señalado en el numeral 5 CONTROL DE CALIDAD del presente Anexo Técnico.

Los insumos señalados anteriormente, no se considerarán como parte de la dotación de inicio ni subsecuentes para los estudios requeridos y no tendrán costo adicional para el Instituto.

Visita de monitoreo. Los Licitantes Adjudicados a cada Partida, a través del Enlace designado o a quien esta designe, deberán realizar visitas de monitoreo a los laboratorios clínicos de las unidades médicas incluidas en la(s) partida(s) adjudicada(s) durante la vigencia de la prestación del servicio, con una frecuencia mínima de cada 7 (siete) días naturales, de lunes a viernes en un horario entre las 09:00 horas y las 14:00 horas en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, en los cuales otorgará el apoyo logístico del servicio cuando así se requiera y cotejará la productividad registrada verificando además la existencia de los bienes de consumo, a fin de asegurar la prestación del servicio sin interrupciones por falta de insumos.

Entregas urgentes: Los licitantes adjudicados deberán realizar, conforme a las necesidades de cada Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas en la(s) Partida(s) adjudicada(s), la entrega de los bienes de consumo de aquellos que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación consideradas en las entregas subsecuentes, a solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al de la hora de la solicitud realizada; a su vez el Licitante Adjudicado a la Partida deberá realizar el traslado de muestras para el procesamiento de los estudios conforme a lo señalado en los apartados: Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP), Laboratorios Alternos o Laboratorios de Referencia, conforme lo señalado en el presente Anexo Técnico.

Lugar y Horario de Entrega. Las entregas deberán realizarse en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas, en los domicilios señalados en Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, mediante el Anexo T6 “Cédula de Control de Bienes de Consumo”. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto.

Bienes de consumo desperdiciados. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá reponer los bienes de consumo desperdiciados derivado de alguna falla en el proceso, en un lapso no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación por parte del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.1 “Reporte de falla de los equipos”.

Devolución y Reposición de Bienes de Consumo. El Instituto solicitará al Licitante Adjudicado a cada Partida, la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, identificadas posterior a la entrega, o de calidad inferior a la propuesta o con vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio conforme al Anexo T6.1 “Devolución y reposición”, y a su vez se notificará al Licitante Adjudicado por escrito y correo electrónico a la persona designada por este, a través del Administrador del Contrato, el cual contará a partir del día hábil siguiente a la notificación, con un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, para realizar la reposición de los bienes de consumo, sin que las sustituciones impliquen su modificación y a entera satisfacción del Instituto, en caso contrario el Licitante Adjudicado a la Partida deberá realizar el realizar el traslado de muestras para el procesamiento de los estudios conforme a lo señalado en los apartados: Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP), Laboratorios Alternos o Laboratorios de Referencia de acuerdo al presente Anexo Técnico.

Suspensión/Inhabilitación. En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario de alguno de los bienes de consumo ofertados por el Licitante Adjudicado a cada Partida, el Instituto procederá a la devolución o canje en términos de los establecido en el punto anterior, lo cual aplicará para los Laboratorios Clínicos en donde se hayan entregado dichos bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio.

En caso de que el Licitante Adjudicado no pueda reponer los bienes de consumo compatibles con los equipos instalados de acuerdo a su oferta, deberá sustituir el equipo, equipo complementario y/o accesorios por alguno de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales contados a partir de su notificación, de la misma manera, deberá activar el laboratorio alterno/de referencia que permita continuar con el otorgamiento del servicio y el funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.

En caso de que alguno de los equipos o bienes de consumo ofertados y aceptados durante la licitación, pierda la vigencia del Registro Sanitario correspondiente durante la vigencia de la prestación del servicio y el Licitante Adjudicado a cada partida deberá sustituir el equipo, equipo complementario y/o accesorios por otro de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio o informar al Administrador del Contrato para que realice el trámite de Mejora Tecnológica, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales contados a partir de su notificación.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este punto, serán causa de rescisión del contrato de la prestación del servicio.

Daños y/o perjuicios. El Licitante Adjudicado a cada Partida se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

La transportación de los Bienes de Consumo, las maniobras de carga y descarga en el lugar que se determine por el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, correrá a cargo y cuenta del Licitante Adjudicado a cada Partida y sin costo adicional para el Instituto.

El desempeño de los bienes de consumo a suministrar, con los equipos a instalar para la prestación del servicio, deberán ser compatibles entre sí y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos y exactos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante del producto.

Los bienes de consumo no deberán ostentar las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas que instruyan su retiro del mercado o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias y deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México.

En caso de no estar en condiciones de operar alguno de los Laboratorios Clínicos de la Partida adjudicada, por la falta de bienes de consumo, imputable al Licitante Adjudicado, este prestará el servicio a través de Laboratorio Alterno/Laboratorio de Referencia o de otro Laboratorio Clínico del Instituto por un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, de común acuerdo con ambos Jefes o Encargados de los servicios involucrados, sin costo adicional para el Instituto.

- Control de Calidad.

El Licitante Adjudicado a cada Partida, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará periódicamente en conjunto con los Jefes o Responsables los Laboratorios Clínicos, los resultados que deriven de la aplicación del control de calidad interno, así como de la participación a los Programas de control de calidad externo a los que sean inscritos por parte del Licitante Adjudicado a cada partida, a fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011.

Control de Calidad Interno

El Licitante Adjudicado deberá asegurar la dotación de los bienes de consumo, necesarios para la realización de los estudios del Control de Calidad Interno de todos los equipos asignados en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, a todos los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas de la(s) Partida(s) adjudicada(s) de acuerdo con el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El Licitante Adjudicado durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a solicitud del mismo, los resultados derivados del Control de Calidad Interno, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, para dar solución a la problemática presentada.

El Instituto podrá realizar durante la vigencia de la prestación del servicio, evaluaciones analíticas y de atributos a los equipos y reactivos con los que se esté proporcionando los servicios, para aceptar aquellos que cumplan con las especificaciones requeridas y rechazar aquellos que se encuentren fuera de especificaciones.

Control de Calidad Externo

El Licitante Adjudicado está obligado a inscribir a los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas a un programa de Control de Calidad Externo acreditado ante una entidad Nacional o Internacional para dar cumplimiento al numeral 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011 “Deberán participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad, en el cual deberán integrar los estudios de laboratorio que realicen y que incluya el programa, de acuerdo con las necesidades del laboratorio clínico en materia de calidad”, para los equipos de los Grupos 1 a 15 de todos los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas establecidos en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, obligándose a entregar al Encargado o Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico y/o al Administrador del Contrato el documento en original y facilitando a la CPAS con copia digital a la dirección electrónica milton,canedo@imss.gob.mx de la inscripción a más tardar a los 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.

El Licitante Adjudicado, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en cada ciclo, los resultados derivados del Control de Calidad Externo, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la Norma antes referida.

Los proveedores de las muestras para el control externo de la calidad, deberán contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud.

Para todos los casos de inscripción a programas de control de calidad externo, el Licitante adjudicado a cada partida, deberá entregar la constancia de inscripción al Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico y enviar a la CPAS, copia digital de la misma a la dirección electrónica marco.bermudez@imss.gob.mx a más tardar el día 90 natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de forma anual con cada inscripción que realicen.

El Licitante Adjudicado a cada Partida, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, periódicamente para el Control de Calidad Interno, y en su caso, cada ciclo para el Control de Calidad Externo y del Programa del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), los resultados derivados de las evaluaciones, con el fin de tomar medidas en su caso, registrando todas las medidas preventivas y correctivas efectuadas, para dar cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011.

- Traslado de muestras.

Para todas las Partidas. El Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas, o a quien este designe, será el responsable de la entrega de las muestras en tubo primario para su procesamiento al Licitante Adjudicado para su traslado, requisitando y validando en el Anexo T11 “Requerimiento y formato de envío de muestras”.

El Licitante Adjudicado se encargará del traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme a los Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” y en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 “Laboratorios Alternos” y T13 “Laboratorios de Referencia”, de acuerdo con el nivel de servicio de forma oportuna y eficiente.

- CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

Para las Partidas 1 (excepto Partida 2). Los CRAP procesarán los estudios de esa unidad y de las referenciadas por otras Unidades Médicas de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, debiendo registrarse esta solicitud de procesamiento en el sistema de información, tanto de la unidad solicitante como de la procesadora. Para las partidas 2 Citometría de Flujo, en Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, se especifican los CRAP respectivos para enviar las muestras de estos estudios.

Traslado y Concentración de las Muestras Biológicas para su Estudio. El Licitante Adjudicado deberá trasladar de las Unidades Médicas que refieran las muestras a los CRAP dentro de las siguientes 24 horas como máximo, de lunes a jueves, excluyendo los días festivos.

En caso de que el licitante adjudicado no realice el traslado de las muestras hasta en 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio, una vez aplicadas las penas convencionales, será causa de recisión del contrato.

TRASLADO DE LAS MUESTRAS A LOS CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

Se deberá garantizar la logística para el traslado de las muestras dentro de las siguientes 24 horas de su obtención por parte del licitante adjudicado a los CRAP, de acuerdo con las condiciones de envió establecidas por el Centro Regional de Alta Productividad, utilizando el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”.

Las Unidades Médicas para él envió de las muestras a CRAP utilizará el Anexo T11 “Requerimiento y formato de envío de muestras” para su estudio en alguno de los grupos siguientes:

- Grupo 1. Química Clínica

- Grupo 4. Coagulación especial

- Grupo 8. Inmunología

- Grupo 9. Hormonas y Marcadores

- Grupo 10. Marcadores Tumorales

- Grupo 11. Autoinmunidad

- Grupo 12. Serología.

- Grupo 13. Fármacos

- Grupo 15. Citometría de Flujo

- Grupo 18. Histocompatibilidad

- Grupo 19. Micobacterias

- Grupo 20. Biología Molecular

- Grupo 21. Carga Viral

- Grupo 23. Pruebas especiales

Los horarios de recolección deberán ser coordinados en conjunto el licitante adjudicado, el laboratorio de envío y el CRAP, con el fin de tener una logística de los tiempos de traslados y variables a considerar durante los trayectos.

Condiciones Mínimas en el Traslado de Muestras Biológicas a los CRAP, Laboratorios Alternos o a los Laboratorios de Referencia.

Para el traslado de muestras, el Licitante Adjudicado deberá de trasportarlas en el sistema básico de triple embalaje, según la Guía para el Transporte Seguro de Substancias Infecciosas y Especímenes Diagnósticos emitido por la OMS, la NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el Diario Oficial de Federación el 27 de marzo de 2012 y las Normas a que esta haga referencia, y que deberá incluir cuando menos lo siguiente:

- Recipiente primario: En el cual está contenida la muestra biológica (exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, lavado bronquio alveolar, biopsia, suero, etc.), el recipiente primario (p. ej. crio tubos, tubos o frascos con tapa de rosca), debe ser hermético para evitar que la muestra se derrame y tiene que estar perfectamente etiquetado con el nombre o número de muestra del paciente. El recipiente primario deberá rodearse de material absorbente como gasa o papel absorbente y colocarse en un recipiente secundario hermético a prueba de derrames y golpes.

- Contenedor secundario: Este contenedor rígido o flexible, es donde se colocará el recipiente primario, debe ser de cierre hermético, a prueba de filtraciones, con la finalidad de proteger el o los contenedores primarios. En el contenedor secundario se deberá colocar material amortiguador para que no dañen las muestras y los refrigerantes suficientes que garanticen que la muestra se conserve a una temperatura entre 4 y 8 °C. Si se colocan varios recipientes primarios dentro de un recipiente secundario se deberá usar una gradilla y material absorbente para evitar algún derrame. Los recipientes secundarios deberán llevar las etiquetas de riesgo biológico y señal de orientación del recipiente.

- Contenedor terciario: Caja de cartón o hielera y paredes cubiertas que permitan mantener firme el contenedor secundario, con sello hermético, bolsa con sello en el interior y paredes cubiertas que permiten mantener la muestra a temperatura ambiente o refrigeración según se requiera, que proteja el contenido de elementos externos del ambiente y debe estar etiquetado con los datos del remitente, destinatario y señal de orientación. La documentación que se integre al triple embalaje deberá colocarse en la parte interior del paquete.

Entrega de Resultados. Para la partida1; una vez validados los resultados en el CRAP, deberán visualizarse de manera inmediata este resultado en el sistema de información del laboratorio de envío. En caso fortuito o de fuerza mayor por el cual no se encuentre operando el sistema de información se tendrán que visualizar como tiempo máximo las siguientes 24 horas de su validación.

Para la partida 2, se podrá enviar los resultados por medio del sistema de información y/o en su defecto por correo electrónico al Jefe o encargado del Laboratorio de envío.

- LABORATORIOS ALTERNOS.

Para la Partida 1 (excepto Partida 2). Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al licitante adjudicado, este último otorgará la atención de los Estudios de Laboratorio Clínico que en su momento no se puedan realizar en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Instituto de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, a través de los Laboratorios Alternos que proponga el licitante adjudicado para cada Partida y avalados por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico para la prestación del servicio y el traslado de las muestras, correrá a cargo y riesgo del Licitante Adjudicado, sin costo adicional para el Instituto, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.

El Licitante Adjudicado deberá incluir en la documentación que se entregará al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico de un/unos Laboratorio(s) Alterno(s) por cada laboratorio clínico del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, que deberá(n) estar ubicado(s) en la misma localidad que la Unidad Médica, y dará(n) el soporte en caso de existir interrupción en el servicio, cumpliendo con la NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el Diario Oficial de Federación el 27 de marzo de 2012, el cual asumirá la responsabilidad de los resultados, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.

El Licitante adjudicado deberá entregar a más tardar el día 90 (noventa) contado a partir del día natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, para cada unidad médica de la(s) Partida(s) Adjudicada(s), conforme al Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico con la siguiente documentación:

- Datos de identificación del laboratorio (nombre, dirección, teléfono y el nombre del encargado o responsable del laboratorio).

- Copia simple de Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario del(los) Laboratorio(s) Alterno(s).

- Plan de Trabajo por cada Laboratorio Alterno propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, listado de equipos analizadores con su marca y modelo.

- Copia simple de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo.

Así mismo, deberá contemplar el licitante adjudicado para los Laboratorios Alternos propuestos en el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, que la recepción, embalaje, traslado de muestras y procesamiento de estudios, se envíen y entreguen los resultados de exámenes de rutina a más tardar en 24 horas y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 (cuatro) horas, e incluir en el sistema de información el resultado de los estudios de la Unidad Médica solicitante, esto por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

Entrega de resultados: Inmediatamente después de entregar las muestras que serán enviadas al Laboratorio Alterno, el Licitante adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios procesados en los Laboratorios Alternos y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 horas, debiendo entregar los resultados en ambos casos, en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

- LABORATORIOS DE REFERENCIA.

# Para la Partida 1 (excepto Partida 2). Para los estudios del grupo de “Estudios Especiales”, los estudios de bajo requerimiento y los que no se puedan procesar en los equipos instalados, el licitante deberá considerar en su oferta la lista de laboratorios de referencia en donde se procesarán utilizando el Anexo T13 “Laboratorios de Referencia”, la cual deberá formar parte de su Propuesta Técnica.

El Licitante adjudicado deberá entregar en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico la siguiente documentación:

- Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio.

- Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio

- Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del laboratorio de referencia.

- Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de referencia con los tiempos de procesamiento.

- Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras.

- Constancia de inscripción a un programa de Control de Calidad Externo para los estudios que se procesarán en ese laboratorio.

Entrega de resultados: conforme a los días de proceso estipulados para cada Laboratorio de Referencia, el Licitante adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

- Mantenimientos.

Para todas las Partidas. El Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a la totalidad de los equipos instalados, sin costo adicional al Instituto durante la vigencia de la prestación del servicio, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones, garantizando la prestación del servicio de manera ininterrumpida.

Los mantenimientos preventivos y correctivos deberán considerar mano de obra especializada, refacciones originales, insumos y demás actividades que en su caso sean necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y de la interfaz de los equipos analizadores con el sistema de información.

- Mantenimiento Preventivo

El Licitante Adjudicado a cada Partida, a más tardar el día  15 (quince) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de manera anual dentro de los primeros 90 (noventa) días naturales de cada año, deberá entregar al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de cada equipo entregado e instalado en el que especificará la(s) fecha(s) para la realización del(los) mantenimiento(s) preventivo(s) de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante.

El mantenimiento preventivo se deberá proporcionar de acuerdo al calendario previamente establecido en días y horas hábiles de los Laboratorios Clínicos, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos (protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos), en su caso reemplazo de partes originales y su calibración sin costo adicional para el Instituto; en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo”; el mantenimiento se podrá adelantar como máximo 10 (diez) días naturales antes de la fecha establecida, sin que esto sea considerado como un incumplimiento al nivel de servicio.

Es requisito para el Licitante Adjudicado a cada Partida, cumplir los mantenimientos preventivos con la finalidad de mantener el equipo instalado, en óptimas condiciones, a efecto de que el Instituto este en posibilidad de realizar sin interrupción, en tiempo y forma, y con resultados de calidad, los estudios requeridos en el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico.

Al finalizar el mantenimiento preventivo, se deberá entregar un reporte que asegure el cumplimiento del mantenimiento realizado en el equipo, recabando el visto bueno del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, además de registrar en la bitácora del equipo y la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.

- Mantenimiento Correctivo

El Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico reportará fallas o descomposturas de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, periféricos o sistema de información al enlace designado por el Licitante Adjudicado de cada Partida, vía correo electrónico y/o telefónica al soporte de asistencia técnica, siendo obligación del prestador del servicio de cada Partida asignar el folio correspondiente, así mismo, el personal del Instituto, deberá registrar en la bitácora del equipo el reporte de falla, el cual deberá tener fecha y hora de reporte, persona que recibe el reporte, Partida, equipo, equipo complementario, accesorio o periférico reportado, número de serie y el folio de reporte asignado, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.1 “Reporte de falla de los equipos”. Por su parte el Licitante Adjudicado deberá atender el reporte y efectuar las reparaciones necesarias, en un plazo máximo a 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice.

En caso de requerirse el reemplazo de partes o piezas por el desgaste o dañadas, deberán ser nuevas y originales y sin costo para el Instituto.

En caso de reparaciones mayores, donde los protocolos del fabricante estipulen la necesidad de realizar una validación/verificación del equipo que presentó la falla, se deberá realizar sin costo extra para el instituto. En caso de reparaciones mayores en las que el Licitante Adjudicado determina la necesidad de sustituir el equipo y/o periférico, lo deberá reponer dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, por otro de igual o mejores características y que proporcione los mismos parámetros, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento y sin interrumpir la prestación del servicio y la operación del Laboratorio Clínico.

En caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales, las cuales impliquen la interrupción del servicio o el traslado y procesamiento de las muestras en otro Laboratorio Clínico, el Licitante Adjudicado a la Partida deberá realizar la sustitución e instalación de un equipo de igual o mejores características, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento y sin costo adicional para el Instituto; en todos los casos, deberá entregar reactivos, controles, calibradores, consumibles, catálogos, folletos, instructivos y manuales de operación, estos deberán estar en idioma español o traducción simple al español y Anexos T4, T4.1, T5, T7, T7.1, así como capacitación al personal que el Instituto designe.

Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo, ameriten la suspensión de la operación de uno o más equipos, el Licitante Adjudicado a esa partida deberá garantizar la prestación del servicio considerando el traslado y procesamiento de las muestras, de acuerdo a las necesidades, previo acuerdo con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en un Laboratorio Alterno, de Referencia o en otro Laboratorio Clínico del Instituto por un plazo máximo de 10 (diez) días naturales; de común acuerdo con ambos Jefes o Encargados en el caso de laboratorios institucionales, sin costo adicional para el Instituto.

- Capacitación.

Para todas las Partidas. El Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá de realizar la capacitación al personal de Instituto, por personal especializado. Esta capacitación tendrá como objetivo garantizar, que el personal identifique las partes operativas de los equipos y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente Anexo Técnico. El Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá proporcionar la capacitación al personal del Instituto para el adecuado uso y manejo de los equipos de laboratorio, complementarios, bienes de consumo, de cómputo, periféricos, de los procedimientos analíticos, la cual deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral.

El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá presentar al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, un programa de capacitación para el personal designado por el Instituto, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado.

El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá considerar una capacitación previa al inicio del servicio y capacitación continua durante la vigencia de la prestación del servicio, en las instalaciones del Instituto en las unidades médicas de la(s) Partid(s) adjudicada(s). Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado.

El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el Anexo T7.1 “Formato asistencia a capacitación”, el cual será avalado por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico al término de cada evento.

Al término de la capacitación (previa y continua), el Licitante Adjudicado a cada Partida, extenderá constancia individual de capacitación, que será entregada al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y así mismo se deberá requisitar el Anexo T4.1 apartado E “Cédula de Puesta a Punto” y el Anexo T7.2 “Formato de acreditación de la capacitación”.

- Capacitación previa.

El Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá brindar una capacitación previa antes del inicio de la prestación del servicio al personal de los Laboratorios Clínicos en las unidades médicas de la(s) Partid(s) adjudicada(s), posterior a la instalación de los equipos y dentro del 1(uno) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, por medio del formato contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. La lista de capacitación inicial deberá ser entregada por el Jefe o Encargado del Servicio antes de concluir la instalación del equipo en cuestión.

La capacitación consistirá en garantizar, que el personal identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente Anexo Técnico. Se iniciará posterior a la instalación y durante el periodo de puesta a punto de 1 (uno) día natural contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado.

- Capacitación Continua.

La capacitación continua, será solicitada cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación; será dirigida al personal del Instituto para que identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado.

Durante la vigencia de la prestación del servicio debe considerarse su realización, previa solicitud por escrito del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en un plazo máximo de 21 días naturales, contados a partir de la solicitud realizada al Contacto Designado del Licitante Adjudicado; la coordinación y supervisión de su realización estará a cargo del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.

- Sistema de información Y mensajería HL7.

Para el envío de información a la base de datos central del Instituto, deberá proporcionar el hardware necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permita la continuidad operativa del servicio, todo equipo analizador deberá tener interfaz con el sistema de información del Licitante Adjudicado.

El licitante deberá ofertar dentro de su propuesta un sistema de información el cual deberá entregar, instalar y poner a punto al inicio de la prestación del servicio conforme a la Especificación Técnica 5640-023-001 vigente, la cual define la funcionalidad mínima que debe incluir el Sistema de información del licitante que resulte adjudicado a la partida 1, y cómo debe darse la comunicación hacia la base de datos central del Instituto, para la comprobación de identidad y/o vigencia de derechos del paciente, así como el envío de información clínica por medio de mensajería HL7 definido en las guías de implementación correspondientes.

La ETIMSS 5640-023-001 vigente se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Proveedores, en la página de internet http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo.

Este Sistema de Información deberá cumplir con lo estipulado en la ETIMSS 5640-023-001 vigente, así como cumplir en el envío correcto y oportuno de la mensajería HL7 hacia la base de datos central del Instituto para garantizar que a través de ésta, se pueda tener información actualizada al día para extraer y simplificar el proceso de construcción de aplicativos de análisis y consulta de la Jefatura de Laboratorio Clínico, Coordinaciones de Auxiliares de Diagnóstico, Dirección del Hospital y el OOAD/UMAE correspondiente a todos los estudios realizados en todo el periodo durante la vigencia de la prestación del servicio, para todas las unidades médicas adjudicadas.

El licitante que resulte adjudicado a la partida 1 deberá realizar todas las gestiones administrativas relacionadas con el Sistema de Información y envío de mensajería HL7, en las oficinas del Administrador del Contrato, a efecto de instruir a quien corresponda para la gestión oportuna.

En caso de existir actualizaciones en el sistema de información central del Instituto, así como los componentes que lo conforman mencionados anteriormente, que provoquen modificaciones en el sistema de información del licitante adjudicado, éste último se verá obligado a realizar los cambios necesarios para permitir la continuidad de la operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, sin costo adicional para el Instituto.

Presentación de la propuesta técnica

El licitante a las partidas 1 deberá integrar en su propuesta técnica la documentación correspondiente al sistema de información ofertado, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, dicha documentación será:

Para el sistema ofertado deberá incluir lo siguiente:

- Anexo TI.1 (A.TI uno) Carta Bajo Protesta de decir verdad en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmada por el representante legal del licitante, en la cual manifiesta que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar un sistema de información para proporcionar el servicio el cual deberá cumplir en su totalidad con la Especificación Técnica del IMSS 5640-023-001 vigente para el Sistema de Información de ELC en las especificaciones técnico-normativas establecidas por el Instituto.

Equipo de Cómputo y Periféricos para el Sistema de Información

### El licitante adjudicado a las partidas 1 deberá proporcionar los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS, impresoras, etiquetas, papel y todo lo necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permitan la continuidad operativa del servicio. El equipo de cómputo e infraestructura de red debe surtirse de acuerdo con las especificaciones mínimas del Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”.

### En caso de que los licitantes adjudicados requieran de más de un equipo mencionado en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, podrá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo para el Instituto.

Para efectos de integrar en su propuesta técnica y económica los equipos de cómputo, periféricos, insumos, etc. mencionados en el párrafo anterior, los licitantes deberán considerar los requerimientos de operación de su equipo y las necesidades de las áreas de acuerdo con el espacio y el personal que las opera.

Dentro de su propuesta el licitante adjudicado de las partidas 1 deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término de la vigencia de la prestación del servicio deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, en conjunto en caso de los OOAD con el Director de la Unidad, Jefe de Conservación o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en UMAE con el Director Médico, Ingeniero Biomédico o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios.

Al término de la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado a todas las Partidas de la 1 estarán obligados a retirar los equipos que son de su propiedad, instalados por él para el cumplimiento de la vigencia de la prestación del servicio de acuerdo, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo por escrito con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, sin costo para el Instituto.

INFRAESTRUCTURA DE RED:

La instalación de la red contemplará un concentrador (switch) instalado en la Jefatura del Laboratorio Clínico dentro de una gaveta de seguridad y se considerará un nodo por cada estación de trabajo incluyendo el servidor. Esta red deberá cumplir con el estándar E IA/TIA568.

El licitante adjudicado a las partida 1 deberá apegarse a lo establecido por la DIDT, en materia de seguridad informática:

- No Acceso a Internet

- Antivirus (Instalación y mantenimiento)

(Por ejemplo: NO ACCESO A INTERNET, INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADO ANTIVIRUS).

Se deberán instalar nodos de red en cada Unidad Médica en la que se prestara el servicio, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción y Jefatura de Laboratorio Clínico) y un servidor por cada OOAD/UMAE, previo a la puesta en operación del Servicio.

El licitante adjudicado a las partida1 deberá entregar a la CSDISA al momento de iniciar las pruebas de validación (en oficina) del sistema de información ofertado, la arquitectura de su propuesta técnica y la forma en la que coexistirá con la red Local del instituto, señalando de forma clara si existe una interconexión entre su solución y la red del inmueble.

Para ello es necesario que se considere al personal del Informática de cada una de las localidades donde se implementará el servicio, así como a la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones para que valide los esquemas presentados y se realicen las recomendaciones en caso de así se requerirse.

Evaluación del Sistema de Información

Requisitos previos para evaluación del Sistema de Información

El licitante adjudicado a las partida 1 entregará en las oficinas del Administrador del Contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo, la siguiente documentación:

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad, Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”.

- Designación de contacto responsable, Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”.

- Designación de sistema y empresa soporte, Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”.

- Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”.

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad

El licitante adjudicado  a las partidas 1 se compromete con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad por OOAD / UMAE, Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de la información puesta a su disposición o generada durante y posterior a la vigencia de la prestación del servicio para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetándose a las responsabilidades económicas, penales y de cualquier otra índole a instancia del Instituto, que deriven del incumplimiento de este acuerdo.

- Designación de contacto responsable con sus datos

El licitante adjudicado a la partidas 1 deberá notificar por escrito, Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”, los datos de contacto de la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto para todo lo referente al Sistema de Información, la cual debe mantener una relación laboral con la empresa a quien se adjudica el contrato del Servicio Integral. El Licitante Adjudicado deberá notificar al Administrador del Contrato, cualquier cambio que realice respecto al personal designado con la finalidad de mantener actualizado el registro de contactos para cada proveedor. Toda comunicación entre el Instituto y el Licitante Adjudicado será única y exclusivamente mediante el personal designado, por lo que el Instituto se reserva el derecho de atender toda solicitud proveniente de proveedores o personas distintas a las designadas.

- Designación de sistema y empresa soporte

El licitante adjudicado a las partidas 1 deberá notificar por escrito, Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”, al Administrador del Contrato, el Sistema de Información que propone implantar en las unidades donde otorgará el servicio y la empresa que le dará soporte.

- Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7

El licitante adjudicado a las partidas 1 solicitará por escrito, Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”, una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su Sistema de Información, al Administrador del Contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al fallo, a efecto de que este realice la gestión correspondiente para el otorgamiento de fechas para las pruebas respectivas por parte de la CSDISA en conjunto con CTSMI.

Todos los documentos relativos a los incisos: A) Firma de Acuerdo de Confidencialidad, B) Designación de contacto responsable con sus datos, C) Designación de sistema y empresa soporte y D) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, deberán entregarse mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, debidamente firmada por el representante legal del licitante con facultades de administración o de dominio en las Oficinas del Administrador del Contrato, en días y horas hábiles (Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs).

Pruebas de funcionalidad para evaluación del Sistema de Información.

Las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, constan de dos fases:

- Evaluación en oficina. Serán realizadas en la CSDISA, en conjunto con la CPSMA, para la validación de la funcionalidad del Sistema de Información del Licitante Adjudicado, apegado a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente y para revisión del envío de mensajería HL7 del Sistema de Información del Licitante Adjudicado hacia la base de datos central del instituto. En caso de cumplir exitosamente con las pruebas en oficina, la CSDISA notificará al(los) Administrador(es) del Contrato para la continuación de las pruebas funcionales en sitio.

- Evaluación en sitio. Para la revisión en conjunto con el CDI en OOAD o ingeniero biomédico en UMAE y el jefe o encargado del laboratorio Clínico, CSDISA y la CPSMA, de la funcionalidad del Sistema de Información del Licitante Adjudicado y del envío de mensajería HL7, la cual deberá realizarse en alguna de las unidades médicas adjudicadas previo acuerdo con el Administrador del Contrato.

Las pruebas funcionales en oficina y sitio considerarán, una prueba, respectivamente, de los esquemas de reenvió de la mensajería HL7, considerando todos los escenarios de falla, relativos a la infraestructura del licitante, esto para tener claros los parámetros y protocolos de actuación, ésta prueba será evaluada por el área de telecomunicaciones que el Instituto determine en acompañamiento de la CPSMA y CSDISA o bien, el personal que estas áreas designen

El Licitante Adjudicado de la partida 1 deberá cubrir en su totalidad los puntos mencionados en la ETIMSS 5640-023-001 vigente durante las pruebas funcionales y de envío de mensajería HL7, en oficinas y en sitio, en un plazo no mayor de los 90 (noventa) días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la notificación y emisión del fallo, previo a la instalación del Sistema de Información en las unidades médicas adjudicadas.

Para las pruebas funcionales se permitirá como máximo tres intentos para acreditar las pruebas funcionales en oficina y dos intentos para aprobar las pruebas en sitio; dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la notificación y emisión del fallo.

Una vez concluidas las pruebas funcionales (en oficina y en sitio), la CSDISA en conjunto con la CPSMA, emitirán, al Licitante Adjudicado, un documento en el cual se acredite el cumplimiento del proceso para la instalación del Sistema de Información en todas las unidades médicas adjudicadas, respecto a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente (documento denominado Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica).

En caso de no acreditar las pruebas funcionales en sitio en el plazo señalado de los 90 (noventa) días naturales, la CSDISA deberá notificar al Administrador del Contrato, sobre el cumplimiento o incumplimiento de este requisito, a efecto de no emitir el comprobante correspondiente.

Una vez agotado el plazo de los 90 (noventa) días naturales, la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) o quien el Instituto designe, deberá notificar al Administrador del Contrato sobre el cumplimiento o incumplimiento de este requisito.

Una vez concluido el periodo establecido para la realización de las pruebas de funcionalidad y puesta en punto del sistema de información, la CSDISA no recibirá más solicitudes.

Instalación y Puesta a Punto del Sistema de Información.

El Licitante Adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación del Sistema de Información que acreditó las pruebas funcionales señaladas en el punto anterior, para otorgar el Servicio de Laboratorio Clínico, conforme a las características y plazos establecidos.

El(los) participante(s) deberá(n) acordar y entregar al Administrador del Contrato el Calendario de Despliegue respecto de la instalación del sistema de información en las Unidades Médicas adjudicadas, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la acreditación de las pruebas en sitio.

Una vez acordado el Calendario de Despliegue del sistema de información de las Unidades Médicas adjudicadas, el Licitante Adjudicado lo informará a cada Unidad Médica, por medio del Administrador del Contrato.

El Licitante Adjudicado deberá coordinar esfuerzos con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o División de Ingeniería Biomédica (DIB) o quien ésta determine, para realizar las gestiones técnicas implicadas en el despliegue del Sistema de Información Asimismo, deberá documentar el modelo de operación con el mayor detalle de tal forma que se conozca la configuración total del switch, así como el direccionamiento utilizado sea o no parte del direccionamiento del Instituto debiendo entregar una memoria técnica de la instalación.

El Licitante Adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras necesarios para el control del servicio de Laboratorio Clínico y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los plazos establecidos en los Niveles de Servicios de los presentes Términos y Condiciones.

El Licitante Adjudicado deberá instalar los nodos de red necesarios, en cada Unidad Médica en la que prestará el servicio, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción y Jefatura de Laboratorio) y uno para el servidor por cada OOAD/UMAE, previo a la puesta en operación del Servicio. La categoría mínima aceptada para los nodos es categoría 6 misma que deberá ser acreditada antes de la instalación con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o quien ésta determine.

El Licitante Adjudicado, en coordinación con el Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico o Encargado, el CDI o DIB o quien ésta determine, levantarán una cédula de recepción de equipos programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos y UPS, correspondientes a cada Unidad Médica según Anexos T4 “Cédula de Recepción de Equipos” y T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, lo cual no deberá de exceder de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la entrega del equipamiento a entera satisfacción del Instituto.

El Administrador del Contrato y el CDI en OOAD o Ingeniero Biomédico en UMAE; validará que la versión del sistema de información a instalar en todas las unidades de atención médica adjudicadas es la previamente evaluada y aprobada por la CSDISA, CPSMA y el CDI en OOAD o Ingeniero Biomédico en UMAE, en las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 realizadas en oficina y en sitio.

El Licitante Adjudicado de la partida 1 deberá instalar el sistema de información que acreditó durante las pruebas funcionales y efectuar la entrega-recepción del equipamiento correspondiente, a entera satisfacción del Instituto, dentro del plazo de 1  (uno) día natural contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, en todas y cada una de las unidades médicas adjudicadas.

El Instituto, se reserva el derecho de poder revisar en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el Licitante Adjudicado otorga el servicio, que la versión instalada del Sistema de Información sea la descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del Licitante Adjudicado activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas.

El Instituto a través del Administrador del Contrato o quien éste determine, podrá evaluar, en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el Licitante Adjudicado otorga el servicio, desviaciones en la operación derivadas del funcionamiento del Sistema de Información, de manera que el Área Requirente o Administrador del Contrato, solicite a la CSDISA la revisión correspondiente.

Ante cualquier cambio sobre la versión del Sistema de Información descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, el Licitante Adjudicado al deberá someter a evaluación la nueva versión del Sistema y en caso necesario rehacer la batería de pruebas iniciales para garantizar el correcto funcionamiento.

El Licitante Adjudicado de la partida 1 a 59 deberá tener disponible una página Web para la consulta por la Intranet de los resultados de laboratorio conforme a lo indicado en la Especificación Técnica (ETIMSS) 5640-023-001 vigente. Este acceso deberá ser validado con el Jefe del Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico en cada unidad médica.

Adicionalmente, el Licitante Adjudicado de la partida 1 a 59 deberá contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, citas, resultados de todos los estudios, etc., sin costo adicional para el Instituto.

La información en la operación de los Servicios Integrales será propiedad del Instituto y es considerada como confidencial conforme al Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”, todo ello se conservará en el área donde se prestó el servicio y sólo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, el Licitante Adjudicado se obliga a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa.

Registro de información del Servicio de Estudio de Laboratorio Clínico.

La mensajería HL7 descrita en la ETIMSS 5640-023-001 vigente, deberá ser enviada de manera exitosa (con respuesta exitosa por parte de los servicios web del Instituto) a la base de datos central del Instituto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del evento de otorgamiento del servicio integral en las unidades médicas adjudicadas.

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El licitante adjudicado de la partida 1 elaborará y presentará un proyecto de Programa de Capacitación del Sistema de Información, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando todos los turnos de trabajo con lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, firmada de conformidad. Al finalizar la capacitación, realizará la evaluación de estas, solicitando el Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” como constancia de realización en tiempo y forma.

El licitante adjudicado de la partida 1 proporcionará capacitación al personal de la Unidad Médica, de acuerdo con el perfil de los usuarios; entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.

El licitante adjudicado de la partida 1 se comprometerá a mantener capacitado permanentemente al personal que así lo requiera la Unidad Médica durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Instituto, todo ello a conformidad del Jefe o Responsable del Laboratorio. Las capacitaciones que se soliciten como subsiguientes, deberán iniciarse a más tardar 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al proveedor.

El licitante adjudicado de la partida 1 entregará la evidencia (constancia y lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación” y Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” que acredite el cumplimiento del Programa de Capacitación de acuerdo al Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación”, así como del catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras en idioma español o inglés con su traducción simple al español, al Administrador del Contrato, dentro del periodo de 2 (dos) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y HARDWARE.

El mantenimiento preventivo para el Sistema de Información del licitante adjudicado de la partida 1 , programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos, lectores de códigos de barras y UPS, se llevará a cabo a través de la Bitácora de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo al programa de mantenimiento acordado con la Unidad Médica cada 6 (seis) meses o el tiempo que estipule el fabricante, lo que resulte menor, por lo que el proveedor adjudicado se compromete de manera enunciativa y no limitativa a que:

  - El servidor se encuentre conectado a la red institucional;

  - Las IP´s se encuentren activas y asignadas a los equipos del proveedor;

  - El equipo lector de código de barras se encuentre en buenas condiciones y operando;

  - Se mantenga actualizado el antivirus;

  - Se realice la limpieza y verificación de piezas para el equipo de cómputo, periféricos lectores de código de barras y UPS, cada 6 (seis) meses o lo que indique el fabricante, si el plazo que establece es menor; y

  - Se actualice el sistema operativo y software complementario, al menos cada 6 (seis) meses en caso de ser requerido

En caso de que el licitante adjudicado de la partida 1 a 59 identifique que el servidor no se encuentra conectado a la red institucional y/o que las IP´s asignadas no se encuentren activas, tendrá que dar aviso vía correo electrónico a la CDI de la OOAD o a la DIB en UMAE.

Se remplazarán las partes del hardware (equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS) que se hayan dañado o desgastado por partes nuevas y originales.

El licitante adjudicado de la partida 1 a 59, en el caso de solicitud por contingencia derivada de fallas en el sistema de información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras, realizará:

- La recepción de reportes de incidentes para la asistencia técnica, asignando un folio de atención y registrando como mínimo fecha de recepción, hora de reporte, número consecutivo, nombre de quien lo recibió y la descripción de la falla reportada dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes en que se ocasionó la falla, para lo cual el Jefe o Responsable de Laboratorio llenará el Anexo T5.2 “Reporte de falla de los equipos”.

- Las reparaciones necesarias correctivas específicas, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.

- El reemplazo del equipo dañado, en caso no tener reparación, en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.

GENERALES

El Licitante que resulte adjudicado a la Partidas 1 deberá de instalar y mantener en operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, la misma Empresa, Sistema y versión del Sistema de Información que fue aprobado por el Instituto (sin que esto se contraponga con las actualizaciones solicitadas por el Instituto), para todos los Laboratorios Clínicos que integren la partida, así como contar con las interfaces de conexión con los licitantes adjudicados de las otras partidas (2), a fin de asegurar homogeneidad en la operación de los laboratorios clínicos, para lo cual debe de presentar como parte de su propuesta, manifestación que se compromete a lo anterior.

E El Licitante que resulte adjudicado a la Partidas 1 deberá  de instalar y mantener en operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, la misma empresa, sistema y versión del Sistema de Información que fue aprobado por el Instituto (sin que esto se contraponga con las actualizaciones solicitadas por el Instituto), para todas las Unidades Médicas.

El Licitante que resulte adjudicado a la Partidas 1 deberá  otorgar un resguardo mensual de la información en CD o en el medio que considere conveniente de acuerdo con el volumen de información mismo que será entregado al Encargado o Jefe de Servicio a más tardar durante los primeros 10 días naturales del mes siguiente. El licitante adjudicado deberá proteger la información y deberá garantizar que esta sea entregada en conjunto con la contraseña respectiva mediante acuse de recibo.

Una vez iniciado el servicio y en el supuesto de que se requiera para la operación de Laboratorio Clínico de más equipo (s) de los mencionados en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, deberá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo adicional para el Instituto.

El Licitante que resulte adjudicado a la Partidas 1 deberá  considerar un servidor tipo central por OOAD/UMAE, en el cual podrá concentrar la información de todas las partidas adjudicadas cumpliendo con lo estipulado en el Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, este estará al resguardo del Instituto en el área que se crea conveniente en coordinación con el CDI o DIB, y la administración del servidor estará a cargo de este.

El Licitante que resulte adjudicado a la Partidas 1 deberá  proporcionar un acceso al Sistema de Información a la CPSMA/CTSMI para consulta, de acuerdo con el perfil establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente del servicio, a más tardar el día 90 (noventa) natural contado a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo.

Durante la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado a cada Partida deberá enviar cada mes el concentrado por partida del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) correspondiente a cada unidad médica, a la CPSMA/CTSMI al correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx, a más tardar 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha de cada corte.

- asistencia técnica.

El Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá contar y proporcionar soporte en línea a través del sistema de información y/o línea telefónica para la asistencia técnica que funcione las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 días del año, donde se reporten las fallas y se asigne un número de folio correspondiente para su seguimiento, se de atención a los Laboratorios Clínicos de los OOAD/UMAE incluidas en este servicio; la asistencia técnica deberá estar disponible y funcional a partir del día en que inicia la prestación del servicio y durante toda la vigencia de la prestación del servicio.

Designación de Enlace. Los licitantes adjudicados deberán designar mediante escrito en formato libre y en hoja membretada a la(s) Persona(s) designada(s) como enlace, por cada partida adjudicada, quien será el responsable de coordinar y validar las adecuaciones de las áreas físicas, así como de la logística para la entrega, instalación de los equipos hasta quedar en óptimas condiciones de funcionamiento en los Laboratorios Clínicos, entrega de Bienes de Consumo, así mismo realizará la entrega de accesorios/equipo complementario, conforme a los Anexos T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, Anexo TI2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, según corresponda, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto, a más tardar el 1 (noventa uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, así como durante la vigencia de la prestación del servicio, del oportuno suministro de los bienes de consumo y de la prestación de asistencia técnica, mantenimientos preventivos y correctivos, y demás acciones que conlleva el servicio a contratar. Este escrito con la designación se deberá entregar el día de la presentación del servicio al Administrador del contrato, a los Jefes o Encargados de los Laboratorios Clínicos, así como a la CPSMA/CTSMI en copia digital al correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx.

- Contingencia.

El Licitante Adjudicado en caso de interrupción del servicio en algún Laboratorio Clínico derivado de una contingencia deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio en coordinación con el Jefe o Encargado del servicio sin costo adicional para el Instituto.

- Entrega de Instalaciones del Licitante Adjudicado al Instituto.

Los licitantes deberán considerar que, en caso de resultar adjudicados en la presente licitación, al término de la prestación del servicio/terminación anticipada/rescisión deberán coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo de laboratorio, complementarios, de cómputo y periféricos de su propiedad, con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, el Jefe de Conservación (o Ing. Biomédico en UMAE), el Administrador del Contrato y proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la vigencia de la prestación del servicio, los licitantes adjudicados se obligan a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, en los tiempos que le sean indicados por escrito por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción de ambos y conforme al Anexo T14 (catorce) “Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio”.

  - En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación, el responsable de llevarlas a cabo, el tiempo requerido para su realización, la unidad de medida con la cual se determinará y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LIC, cuando ésta resulte aplicable. Dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica

Únicamente se podrá solicitar la presentación de muestras cuando se cuente con el personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberán realizarse conforme a la LIC, a las Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia, o Especificación Técnica.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la CCILE deberán entregarse dentro del plazo que ésta establezca y serán con cargo al proveedor, lo cual estará previsto en la convocatoria del procedimiento de contratación

No aplica

  - En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

No aplica

  - En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, deberá presentar un dictamen en el que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica; dichos cambios deberán ser validados durante la etapa de la investigación de mercado con objeto de que los cambios efectuados no limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica, y de ser el caso, los cambios deberán desprenderse de ésta.

  - Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LIC con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las presentes POBALINES y, en su caso, el Registro Sanitario correspondiente

.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Guías que el Licitante Adjudicado debe considerar para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, así como cualquier otra normativa que se publique o actualice durante la vigencia de la prestación del servicio, son:

- Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia, publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015.

- Norma Mexicana NMX-EC-17043-IMNC-2010, Evaluación de la conformidad–Requisitos generales para los ensayos de aptitud, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2011.

- Norma Mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario Internacional de metrología -conceptos fundamentales y generales asociados (VIM), publicada el 24 de diciembre de 20109.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo condiciones de seguridad, publicada en el DOF el 24 de noviembre de 2008.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, publicada en el DOF el 15 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2010.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, publicada en el DOF el 02 de febrero de 1999.

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida, publicada en el DOF 27 de noviembre de 2002.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2010.

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, publicada en el DOF el 17 de abril de 2002.

- Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, publicada en el DOF el 31 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016–SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el DOF 08 de enero de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, publicada en el DOF el 19 de febrero de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de diciembre de 2008.

- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2013.

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, publicada en el DOF el 01 de junio de 2017.

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, publicada en el DOF 20 de noviembre de 2009.

- Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico, publicada en el DOF el 24 de febrero de 1995.

- Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica, publicada en el DOF el 01 de julio de 1996.

- Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica, publicada el 01 de julio de 1996.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.

- Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el DOF el 30 octubre de 2012.

## TABLA DE ANEXOS

| Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| T1 (uno) | Requerimiento del SMI de ELC |
| T1.1 (uno.uno) | Catálogo del SMI de ELC |
| T2 | Directorio del SMI de ELC |
| T3 | Equipamiento del SMI de ELC |
| T3.1 | Especificaciones Técnicas del equipamiento |
| T4 | Cédula de Recepción de equipos |
| T4.1 | Cédula de Puesta a punto |
| T5 | Programa de Mantenimiento Preventivo |
| T5.1 | Reporte de falla de los equipos |
| T6 | Cédula de Control de Bienes de Consumo |
| T6.1 | Devolución y reposición |
| T7 | Programa de Capacitación |
| T7.1 | Formato asistencia a capacitación |
| T7.2 | Formato de acreditación de la capacitación |
| T8 | Resumen de equipos ofertados |
| T8.1 | Resumen de bienes de consumo ofertados |
| T9 | Reporte mensual de estudios efectivos realizados |
| T9.1 | Notificación de pena convencional |
| T9.2 | Notificación de deductiva |
| T10 (diez) | Mejora Tecnológica |
| T11 (once) | Requerimiento y formato de envío de muestras |
| T12 (doce) | Laboratorios Alternos |
| T13 (trece) | Laboratorios de Referencia |
| T14 (catorce) | Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio |
| TI.1 (TI uno) | Carta en formato libre |
| TI.2 | Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo |
| TI.3 | Acuerdo de Confidencialidad |
| TI.4 | Designación de Contacto Responsable |
| TI.5 | Designación de Sistema y Empresa Soporte |
| TI.6 | Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7 |

## Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”

Ver archivo adjunto

## Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo del SMI de ELC”

| CLV_GPO | GRUPO | CLV_ESTUDIO | ESTUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Química Clínica | 40.01.001 | Ácido Úrico |
| 1 | Química Clínica | 40.01.002 | Urea/Nitrógeno Ureico |
| 1 | Química Clínica | 40.01.003 | Creatinina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.004 | Microalbúmina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.005 | Proteínas totales |
| 1 | Química Clínica | 40.01.006 | Microproteínas en líquidos |
| 1 | Química Clínica | 40.01.007 | Albúmina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.008 | Bilirrubina Directa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.009 | Bilirrubinas Totales |
| 1 | Química Clínica | 40.01.010 | Fosfatasa Alcalina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.011 | Gamma Glutamil Transferasa (GGT) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.012 | Aspartato Amino Transferasa (AST) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.013 | Alanina Amino Transferasa (ALT) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.014 | Lactato Deshidrogenasa (DHL) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.015 | Amilasa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.016 | Lipasa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.017 | Glucosa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.018 | Colesterol |
| 1 | Química Clínica | 40.01.019 | Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.020 | Colesterol, Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.021 | Triglicéridos |
| 1 | Química Clínica | 40.01.022 | Mioglobina, cuantitativa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.023 | Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total |
| 1 | Química Clínica | 40.01.024 | CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.025 | CPK, fracción MB masa (CPK-MBm) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.026 | Potasio |
| 1 | Química Clínica | 40.01.027 | Sodio |
| 1 | Química Clínica | 40.01.028 | Cloro |
| 1 | Química Clínica | 40.01.029 | Calcio |
| 1 | Química Clínica | 40.01.030 | Fósforo |
| 1 | Química Clínica | 40.01.031 | Magnesio |
| 1 | Química Clínica | 40.01.032 | Hierro |
| 1 | Química Clínica | 40.01.033 | Ferritina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.034 | Transferrina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.035 | Capacidad de fijación de Hierro |
| 1 | Química Clínica | 40.01.036 | Ceruloplasmina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.037 | Amonio |
| 1 | Química Clínica | 40.01.038 | Ácido Láctico |
| 1 | Química Clínica | 40.01.039 | Ácidos Biliares totales y fraccionados |
| 1 | Química Clínica | 40.01.040 | Oxalato en orina de 24 horas |
| 1 | Química Clínica | 40.01.041 | Citrato en orina de 24 horas |
| 1 | Química Clínica | 40.01.042 | Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa) |
| 1 | Química Clínica | 40.01.043 | Aldolasa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.044 | Colinesterasa |
| 1 | Química Clínica | 40.01.045 | Fosfatidilglicerol |
| 1 | Química Clínica | 40.01.046 | Relación Lecitina/Esfingomielina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.047 | Alfa 1 anti Tripsina |
| 1 | Química Clínica | 40.01.048 | Azúcares Reductores en Materia Fecal |
| 1 | Química Clínica | 40.01.049 | Grasas Totales en Materia Fecal |
| 1 | Química Clínica | 40.01.050 | Hemoglobina Fecal (FIT) |
| 2 | Citometría Hemática | 40.02.001 | Citometría Hemática |
| 3 | Coagulación | 40.03.001 | Tiempo de Protrombina (TP) |
| 3 | Coagulación | 40.03.002 | Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa) |
| 3 | Coagulación | 40.03.003 | INR/Tiempo de Protrombina en sangre total |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.001 | Factor II de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.002 | Factor Tisular Antigénico |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.003 | Factor V de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.004 | Factor VII de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.005 | Factor VIII de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.006 | Factor IX de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.007 | Factor X de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.008 | Factor XI de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.009 | Factor XII de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.010 | Factor XIII de la coagulación |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.011 | Inhibidor del Factor IX |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.012 | Inhibidor del Factor VIII |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.013 | Tiempo de Trombina |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.014 | Tiempo de Reptilasa |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.015 | Factor de Von Willebrand, actividad |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.016 | Fibrinógeno, método de Clauss |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.017 | Dímero D (cuantitativo) |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.018 | Anticoagulante Lúpico |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.019 | Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.020 | Plasminógeno |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.021 | Resistencia a Proteína C activada |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.022 | Proteína C Antigénica |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.023 | Proteína S Antigénica |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.024 | Proteína C Coagulante |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.025 | Proteína S Coagulante |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.026 | Beta Tromboglobulina |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.027 | Alfa 2 anti plasmina (Inhibidor de Plasminógeno) |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.028 | Antitrombina |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.029 | Agregación Plaquetaria |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.030 | Factor de Von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.031 | Multímeros de factor de Von Willebrand |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.032 | Homocisteína |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.033 | Ensayo viscoelástico de sangre |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.034 | Alfa 2 Macroglobulina |
| 4 | Coagulación Especial | 40.04.035 | Actividad de ADAMTS 13 |
| 5 | Examen General de Orina | 40.05.001 | Examen general de orina |
| 6 | Gases en Sangre | 40.06.001 | Gases en sangre |
| 6 | Gases en Sangre | 40.06.002 | Gases en sangre con analitos |
| 6 | Gases en Sangre | 40.06.003 | Gases en sangre con co-oximetría |
| 7 | Microbiología | 40.07.001 | Cultivo (sólo aislamiento) |
| 7 | Microbiología | 40.07.002 | Identificación bacteriana |
| 7 | Microbiología | 40.07.003 | Sensibilidad bacteriana |
| 7 | Microbiología | 40.07.004 | Frasco de Hemocultivo |
| 7 | Microbiología | 40.07.005 | Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales |
| 7 | Microbiología | 40.07.006 | Identificación microbiológica por espectrometría de masas |
| 7 | Microbiología | 40.07.007 | Cultivo de Mycoplasma pneumoniae |
| 7 | Microbiología | 40.07.008 | Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital |
| 7 | Microbiología | 40.07.009 | Identificación de Levaduras |
| 7 | Microbiología | 40.07.010 | Sensibilidad a Levaduras |
| 8 | Inmunología | 40.08.001 | Complemento C3 |
| 8 | Inmunología | 40.08.002 | Complemento C4 |
| 8 | Inmunología | 40.08.003 | Inmunoglobulina A (IgA) |
| 8 | Inmunología | 40.08.004 | Inmunoglobulina G (IgG) |
| 8 | Inmunología | 40.08.005 | Inmunoglobulina M (IgM) |
| 8 | Inmunología | 40.08.006 | Factor reumatoide |
| 8 | Inmunología | 40.08.007 | Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa |
| 8 | Inmunología | 40.08.008 | Proteína C Reactiva, cuantitativa, |
| 8 | Inmunología | 40.08.009 | Anticuerpos contra Estreptolisina O |
| 8 | Inmunología | 40.08.010 | Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite) |
| 8 | Inmunología | 40.08.011 | Reacciones febriles |
| 9 | Hormonas | 40.09.001 | Troponina I/T Semicuantitativa |
| 9 | Hormonas | 40.09.002 | Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo |
| 9 | Hormonas | 40.09.003 | Mioglobina, semicuantitativa en sangre total |
| 9 | Hormonas | 40.09.004 | Procalcitonina Semicuantitativa |
| 9 | Hormonas | 40.09.005 | Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP |
| 9 | Hormonas | 40.09.006 | Cistatina C |
| 9 | Hormonas | 40.09.007 | Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1) |
| 9 | Hormonas | 40.09.008 | Somatropina, Hormona del crecimiento (GH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.009 | Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.010 | Triyodotironina (T3) Libre |
| 9 | Hormonas | 40.09.011 | Triyodotironina (T3) Total |
| 9 | Hormonas | 40.09.013 | Tiroxina (T4) Libre |
| 9 | Hormonas | 40.09.014 | Tiroxina (T4) Total |
| 9 | Hormonas | 40.09.015 | Tiroglobulina |
| 9 | Hormonas | 40.09.016 | Paratrina, Paratohormona (PTH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.017 | Proteína relacionada con la Paratohormona |
| 9 | Hormonas | 40.09.018 | Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.019 | Cortisol |
| 9 | Hormonas | 40.09.020 | Cortisol en orina |
| 9 | Hormonas | 40.09.021 | 17-Hidroxiprogesterona |
| 9 | Hormonas | 40.09.022 | 17-Cetoesteroides |
| 9 | Hormonas | 40.09.023 | Aldosterona |
| 9 | Hormonas | 40.09.024 | Prolactina |
| 9 | Hormonas | 40.09.025 | Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.026 | Lutropina, Hormona Luteinizante (LH) |
| 9 | Hormonas | 40.09.027 | Progesterona |
| 9 | Hormonas | 40.09.028 | Estrógenos |
| 9 | Hormonas | 40.09.029 | Estradiol (E2) |
| 9 | Hormonas | 40.09.030 | Estriol libre (uE3) |
| 9 | Hormonas | 40.09.031 | Prueba Rápida de Embarazo |
| 9 | Hormonas | 40.09.032 | Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa |
| 9 | Hormonas | 40.09.033 | Testosterona Total |
| 9 | Hormonas | 40.09.034 | Testosterona Libre |
| 9 | Hormonas | 40.09.035 | Androstenediona |
| 9 | Hormonas | 40.09.036 | Dehidroepiandrosterona (DHEA) |
| 9 | Hormonas | 40.09.037 | Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales (SHGB) |
| 9 | Hormonas | 40.09.038 | Gastrina |
| 9 | Hormonas | 40.09.039 | Insulina |
| 9 | Hormonas | 40.09.040 | Péptido C |
| 9 | Hormonas | 40.09.041 | Apolipoproteína A-I |
| 9 | Hormonas | 40.09.042 | Apolipoproteína B |
| 9 | Hormonas | 40.09.043 | Factor de Crecimiento Vascular Endotelial |
| 9 | Hormonas | 40.09.044 | Inhibina A |
| 9 | Hormonas | 40.09.045 | Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A) |
| 9 | Hormonas | 40.09.046 | Factor de Crecimiento Placentario |
| 9 | Hormonas | 40.09.047 | FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1) |
| 9 | Hormonas | 40.09.048 | Colecalciferol (vitamina D3) |
| 9 | Hormonas | 40.09.049 | Cobalamina (vitamina B12) |
| 9 | Hormonas | 40.09.050 | Folatos |
| 9 | Hormonas | 40.09.051 | 1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2) |
| 9 | Hormonas | 40.09.052 | Parathormona intacta |
| 9 | Hormonas | 40.09.053 | Fracción BETA LIBRE H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa |
| 9 | Hormonas | 40.09.054 | Troponina I/T Cuantitativa |
| 9 | Hormonas | 40.09.055 | Troponina Ultrasensible |
| 9 | Hormonas | 40.09.056 | Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo |
| 9 | Hormonas | 40.09.057 | Procalcitonina Cuantitativa |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.001 | Antígeno CA 15-3 |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.002 | Cyfra 21.1 |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.003 | Antígeno CA 19-9 |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.004 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA) |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.005 | Alfa 1 Feto Proteína (AFP) |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.006 | Antígeno CA 125 |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.007 | Antígeno Prostático Específico Total |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.008 | Antígeno Prostático Específico Libre |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.009 | Fosfatasa Ácida |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.010 | Calcitonina |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.011 | Beta 2 Microglobulina |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.012 | Osteocalcina |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.013 | Enolasa Neuronal Específica (NSE) |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.014 | Ácido 5 Hidroxindolacético (5HIAA) |
| 10 | Marcadores Tumorales | 40.10.015 | Cromogranina A |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.001 | Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.002 | Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.003 | Anticuerpos anti Nucleares (ANA) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.004 | Anticuerpos contra Músculo Liso |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.005 | Anticuerpos contra Nucleosoma |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.006 | Anticuerpos contra Ribonucleoproteína |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.007 | Anticuerpos contra Ro (SS-A) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.008 | Anticuerpos contra La (SS-B) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.009 | Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.010 | Anticuerpos contra Insulina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.011 | Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.012 | Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.013 | Anticuerpos contra Histona |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.014 | Anticuerpos contra Smith |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.015 | Anticuerpos contra Mitocondria |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.016 | Anticuerpos contra Centrómero |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.017 | Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.018 | Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.019 | Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.020 | Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.021 | Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.022 | Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.023 | Anticuerpos contra Tiroglobulina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.024 | Anticuerpos contra Tiroperoxidasa |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.025 | Anticuerpos contra Receptor de Tirotropina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.026 | Anticuerpos (IgG) contra Actina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.027 | Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.028 | Anticuerpos contra Acetilcolina, bloqueadores de receptor |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.029 | Anticuerpos contra Acetilcolina, fijadores de receptor |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.030 | Anticuerpos contra Acetilcolina, moduladores de receptor |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.031 | Anticuerpos contra Tirosina Quinasa Muscular (Musk) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.032 | Anticuerpos contra Gangliósido |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.033 | Anticuerpos (IgA) contra Endomisio |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.034 | Anticuerpos (IgA) contra Gliadina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.035 | Anticuerpos (IgG) contra Gliadina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.036 | Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.037 | Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.038 | Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.039 | Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.040 | Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.041 | Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.042 | Anticuerpos (IgA) contra Fosfatidil Colina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.043 | Anticuerpos (IgG) contra Fosfatidil Colina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.044 | Anticuerpos (IgM) contra Fosfatidil Colina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.045 | Anticuerpos (IgA) contra Fosfatidil Serina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.046 | Anticuerpos (IgG) contra Fosfatidil Serina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.047 | Anticuerpos (IgM) contra Fosfatidil Serina |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.048 | Anticuerpos contra Plaquetas |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.049 | Anticuerpos contra Hu (ANNA1) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.050 | Anticuerpos contra Yo (PCA-1) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.051 | Anticuerpos contra Ri (ANNA2) |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.052 | Anticuerpos (IgG) contra Espermatozoide |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.053 | Anticuerpos contra células parietales |
| 11 | Autoinmunidad | 40.11.054 | Anticuerpos contra factor intrínseco |
| 12 | Serología | 40.12.001 | Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A |
| 12 | Serología | 40.12.002 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A |
| 12 | Serología | 40.12.003 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B |
| 12 | Serología | 40.12.004 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B |
| 12 | Serología | 40.12.005 | Anticuerpos (IgG) contra Adenovirus |
| 12 | Serología | 40.12.006 | Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus |
| 12 | Serología | 40.12.007 | Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus |
| 12 | Serología | 40.12.008 | Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus |
| 12 | Serología | 40.12.009 | Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr |
| 12 | Serología | 40.12.010 | Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr |
| 12 | Serología | 40.12.011 | Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr |
| 12 | Serología | 40.12.012 | Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr |
| 12 | Serología | 40.12.013 | Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2 |
| 12 | Serología | 40.12.014 | Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2 |
| 12 | Serología | 40.12.015 | Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A |
| 12 | Serología | 40.12.016 | Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg) |
| 12 | Serología | 40.12.017 | Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs) |
| 12 | Serología | 40.12.018 | Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc) |
| 12 | Serología | 40.12.019 | Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc) |
| 12 | Serología | 40.12.020 | Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg) |
| 12 | Serología | 40.12.021 | Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe) |
| 12 | Serología | 40.12.022 | Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC) |
| 12 | Serología | 40.12.023 | Antígeno Core del VHC (VHC-Agc) |
| 12 | Serología | 40.12.024 | Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD) |
| 12 | Serología | 40.12.025 | Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE) |
| 12 | Serología | 40.12.026 | Anticuerpos contra VIH 1 y 2 |
| 12 | Serología | 40.12.027 | Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot) |
| 12 | Serología | 40.12.028 | Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis |
| 12 | Serología | 40.12.029 | Antígeno de Chlamydia trachomatis |
| 12 | Serología | 40.12.030 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Varicela Zóster |
| 12 | Serología | 40.12.031 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster |
| 12 | Serología | 40.12.032 | Anticuerpos (IgG) contra Rubéola |
| 12 | Serología | 40.12.033 | Anticuerpos (IgM) contra Rubéola |
| 12 | Serología | 40.12.034 | Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis |
| 12 | Serología | 40.12.035 | Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis |
| 12 | Serología | 40.12.036 | Anticuerpos (IgG) contra Virus del Sarampión |
| 12 | Serología | 40.12.037 | Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión |
| 12 | Serología | 40.12.038 | Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi |
| 12 | Serología | 40.12.039 | Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii |
| 12 | Serología | 40.12.040 | Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii |
| 12 | Serología | 40.12.041 | Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis |
| 12 | Serología | 40.12.042 | 2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp) |
| 12 | Serología | 40.12.043 | Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi |
| 12 | Serología | 40.12.044 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue |
| 12 | Serología | 40.12.045 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue |
| 12 | Serología | 40.12.046 | Antígeno NS1 Virus Dengue |
| 12 | Serología | 40.12.047 | Anticuerpos (IgG) contra Chlamydophila pneumoniae |
| 12 | Serología | 40.12.048 | Anticuerpos (IgM) contra Chlamydophila pneumoniae |
| 12 | Serología | 40.12.049 | Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae |
| 12 | Serología | 40.12.050 | Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae |
| 12 | Serología | 40.12.051 | Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis |
| 12 | Serología | 40.12.052 | Anticuerpos (IgG) contra Bordetella pertussis |
| 12 | Serología | 40.12.053 | Anticuerpos (IgM) contra Bordetella pertussis |
| 12 | Serología | 40.12.054 | Anticuerpos (IgG) contra Virus Sincitial Respiratorio |
| 12 | Serología | 40.12.055 | Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio |
| 12 | Serología | 40.12.056 | Anticuerpos contra Cisticerco |
| 12 | Serología | 40.12.057 | Anticuerpos contra Giardia |
| 12 | Serología | 40.12.058 | Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori |
| 12 | Serología | 40.12.059 | Antígeno de Pneumocystis jirovecii |
| 12 | Serología | 40.12.060 | Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19 |
| 12 | Serología | 40.12.061 | Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19 |
| 12 | Serología | 40.12.062 | Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus |
| 12 | Serología | 40.12.063 | Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus |
| 12 | Serología | 40.12.064 | Antígeno de Rotavirus en heces |
| 12 | Serología | 40.12.065 | Antígeno Helicobacter pylori en heces |
| 12 | Serología | 40.12.066 | Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos |
| 12 | Serología | 40.12.067 | Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile |
| 12 | Serología | 40.12.068 | Toxinas A+B de Clostridium difficile |
| 12 | Serología | 40.12.069 | Anticuerpos (IgG) contra Coccidioides spp |
| 12 | Serología | 40.12.070 | Anticuerpos (IgM) contra Coccidioides spp |
| 12 | Serología | 40.12.071 | Galactomanano |
| 12 | Serología | 40.12.072 | Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.) |
| 12 | Serología | 40.12.073 | Anticuerpos (IgG) contra Treponema pallidum |
| 12 | Serología | 40.12.074 | Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum |
| 12 | Serología | 40.12.075 | Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS) |
| 12 | Serología | 40.12.076 | Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus |
| 12 | Serología | 40.12.077 | Anticuerpos contra Bartonella |
| 12 | Serología | 40.12.078 | Anticuerpos contra Entamoeba |
| 12 | Serología | 40.12.079 | Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum |
| 12 | Serología | 40.12.080 | Anticuerpos contra antígeno Aviario |
| 12 | Serología | 40.12.081 | Anticuerpos contra Coxsackievirus |
| 12 | Serología | 40.12.082 | Anticuerpos contra Rickettsias |
| 12 | Serología | 40.12.083 | Anticuerpos (IgG) contra Rickettsia typhi |
| 12 | Serología | 40.12.084 | Anticuerpos (IgM) contra Rickettsia typhi |
| 12 | Serología | 40.12.085 | Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19) |
| 12 | Serología | 40.12.086 | Calprotectina fecal |
| 13 | Fármacos | 40.13.001 | Sirolimus |
| 13 | Fármacos | 40.13.002 | Tacrolimus |
| 13 | Fármacos | 40.13.003 | Ciclosporina |
| 13 | Fármacos | 40.13.004 | Ácido Micofenólico |
| 13 | Fármacos | 40.13.005 | Metotrexate |
| 13 | Fármacos | 40.13.006 | Ácido valproico (Valproato) |
| 13 | Fármacos | 40.13.007 | Difenilhidantoína |
| 13 | Fármacos | 40.13.008 | Fenobarbital |
| 13 | Fármacos | 40.13.009 | Carbamacepina |
| 13 | Fármacos | 40.13.010 | Digoxina |
| 13 | Fármacos | 40.13.011 | Drogas de abuso, cinco analitos |
| 13 | Fármacos | 40.13.012 | Litio |
| 13 | Fármacos | 40.13.013 | Teofilina |
| 13 | Fármacos | 40.13.014 | Vancomicina |
| 13 | Fármacos | 40.13.015 | Busulfán |
| 14 | Hemoglobina Glucosilada | 40.14.001 | Hemoglobina A1c |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.001 | Linfocitos T CD4+ |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.002 | Linfocitos T CD8+ |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.003 | CD45 |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.004 | CD117 |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.005 | CD34 |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.006 | Panel de orientación para diagnóstico de Leucemias Agudas |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.007 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.008 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.009 | Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.010 | Inmunofenotipo para células NK y Células Plasmáticas |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.011 | Enfermedad Mínima Residual Linaje Linfoide |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.012 | Enfermedad Mínima Residual |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.013 | CD 235a, Anticuerpos contra Glicoforina A |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.014 | Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.015 | Panel de detección de Inmunodeficiencias congénitas |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.016 | Activación de Basófilos (CD63 + IgE FITC) |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.017 | DHR, Dihidrorodamina (Estallido Respiratorio) |
| 15 | Citometría de Flujo | 40.15.018 | Panel para linfocitos T/B/Nk |
| 16 | Citogenética | 40.16.001 | Cariotipo en sangre periférica o líquido amniótico |
| 16 | Citogenética | 40.16.002 | Cariotipo en médula ósea |
| 17 | Electroforesis | 40.17.001 | Electroforesis de Hemoglobina |
| 17 | Electroforesis | 40.17.002 | Electroforesis de Proteínas en orina |
| 17 | Electroforesis | 40.17.003 | Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación) |
| 17 | Electroforesis | 40.17.004 | Electroforesis de Proteínas en suero |
| 17 | Electroforesis | 40.17.005 | Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación) |
| 17 | Electroforesis | 40.17.006 | Electroforesis de Lipoproteínas |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.001 | Prueba cruzada por citometría de flujo para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B (prueba inicial, pretrasplante y cadavérico). |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.001 | Prueba cruzada por citometría de flujo para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B (prueba inicial, pretrasplante y cadavérico). |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.002 | Prueba cruzada por microlinfocitotoxicidad dependiente de complemento para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.003 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de baja/mediana resolución). Trasplante Renal |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.003 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de baja/mediana resolución). Trasplante Renal |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.004 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de alta resolución). Trasplante CTH |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.005 | HLA, Método de secuenciación para CTH |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.006 | Prueba para determinar el Panel Reactivo de Anticuerpos HLA por flurimetría, empleando Ag Clase I, % PRA específico. |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.007 | Prueba para determinar el Panel Reactivo de Anticuerpos HLA por flurimetría, empleando Ag Clase II, % PRA específico |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.008 | Prueba para la detección de anticuerpos contra HLA donador específico, antígeno único, Clase I |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.009 | Prueba para la detección de anticuerpos contra HLA donador específico, antígeno único, Clase II |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.010 | Anticuerpos anti-HLA fijadores de complemento (C1q) |
| 18 | Histocompatibilidad | 40.18.011 | Prueba de Quimerismo hematopoyético |
| 19 | Micobacterias | 40.19.01 | Descontaminación de muestras (Petroff modificado) |
| 19 | Micobacterias | 40.19.02 | Baciloscopía por Ziehl Neelsen |
| 19 | Micobacterias | 40.19.03 | Baciloscopía por Auramida |
| 19 | Micobacterias | 40.19.04 | Cultivo en medio sólido Lowenstein-Jensen |
| 19 | Micobacterias | 40.19.05 | Cultivo en medio líquido |
| 19 | Micobacterias | 40.19.06 | Cuantificación de amonio por ADA |
| 19 | Micobacterias | 40.19.07 | Identificación de género y especie de micobacterias por técnicas enzimáticas |
| 19 | Micobacterias | 40.19.08 | Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina |
| 19 | Micobacterias | 40.19.09 | Cuantificación de ácidos nucleicos para Mycobacterium tuberculosis (PCR en tiempo real) |
| 19 | Micobacterias | 40.19.10 | Sensibilidad a fármacos de primera línea para Mycobacterium tuberculosis |
| 19 | Micobacterias | 40.19.11 | Sensibilidad a fármacos de segunda línea para Mycobacterium tuberculosis |
| 19 | Micobacterias | 40.19.12 | Hibridación para identificación de especies de micobacterias |
| 19 | Micobacterias | 40.19.13 | Genotipificación para identificación de especies de micobacterias |
| 19 | Micobacterias | 40.19.14 | Prueba de Quantiferon |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.001 | PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.002 | PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.003 | PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.004 | PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.005 | PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.006 | Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.007 | Mutación del gen BTG1 |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.008 | Mutación en el exón 12 del gen JAK2 |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.009 | Mutación en el gen de calreticulina (CALR) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.010 | Reordenamiento del gen RARα (17q21.2) y PML (15q24.1); t15;17) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.011 | Mutación en el gen IKAROS (IKZF1) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.012 | Mutación del gen FLT3 (FLT3-ITD) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.013 | Detección de mutaciones en c-KITT |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.014 | Mutación en el exón 12 del gen NPM1 (NPM1-A) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.015 | Mutación del gen CEBPA |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.016 | Gen de fusión TEL/AML1 o ETV6/RUNX1; t(12:21) (p13;q22) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.017 | Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.018 | Cuantificación de BCR-ABL1 [t (9;22) (q34.1;q11)] |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.019 | Mutación del gen del Factor V de Leyden |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.020 | Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.021 | Genotipo del Virus de la Hepatitis C |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.022 | Amplificación de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.023 | Amplificación de ácidos nucleicos del Virus Papiloma Humano (VPH) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.024 | Gen de fusión TCF3/PBX1; t (1:19) (q23;p13) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.025 | Gen de fusión BCR/ABL; t (9:22) (q34;q11) p190 |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.026 | Gen de fusión BCR/ABL; t (9:22) (q34;q11) p210 |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.027 | Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230 |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.028 | Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.029 | Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16)(p13q22) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.030 | Factor 1 de células B temprano (EBF1) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.031 | Translocación del gen PAX5; t9;14)(p13;q32) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.032 | Deleción del gen RB1; del13q14) |
| 20 | Biología Molecular | 40.20.033 | PCR múltiple para el tamizaje, traslocaciones asociadas a leucemia |
| 21 | Carga Viral | 40.21.001 | Carga Viral de VIH |
| 21 | Carga Viral | 40.21.002 | Carga Viral de Hepatitis B |
| 21 | Carga Viral | 40.21.003 | Carga Viral de Hepatitis C |
| 21 | Carga Viral | 40.21.004 | Carga Viral de Citomegalovirus |
| 21 | Carga Viral | 40.21.005 | Carga Viral de Herpes 1 y 2 |
| 21 | Carga Viral | 40.21.006 | Carga Viral de Epstein Barr |
| 21 | Carga Viral | 40.21.007 | Carga Viral de BK |
| 21 | Carga Viral | 40.21.008 | Carga Viral de Parvovirus B-19 |
| 21 | Carga Viral | 40.21.009 | Carga Viral de JC Virus |
| 22 | FISH | 40.22.001 | Trisomía 13 |
| 22 | FISH | 40.22.002 | Trisomía 21 |
| 22 | FISH | 40.22.003 | Trisomía 18 |
| 22 | FISH | 40.22.004 | Síndrome de DiGeorge |
| 22 | FISH | 40.22.005 | Síndrome Prader-Willi |
| 22 | FISH | 40.22.006 | Síndrome de Williams |
| 22 | FISH | 40.22.007 | Síndrome de Turner |
| 22 | FISH | 40.22.008 | Síndrome Cri du chat |
| 22 | FISH | 40.22.009 | Síndrome de deleción 1p36 |
| 22 | FISH | 40.22.010 | Síndrome de Miller-Dieker |
| 22 | FISH | 40.22.011 | Síndrome de Smith-Magenis |
| 22 | FISH | 40.22.012 | Ictiosis ligada al cromosoma X |
| 22 | FISH | 40.22.013 | Síndrome Wolf-Hirschhorn |
| 22 | FISH | 40.22.014 | Gen de fusión BCR/ABL; t(9;22) (q34.1;q11) |
| 22 | FISH | 40.22.015 | Reordenamiento del gen RAR? (17q21) y PML (15q22); t15;17) |
| 22 | FISH | 40.22.016 | Gen de fusión AML1/ETO; t (8;21) (q22;q22) |
| 22 | FISH | 40.22.017 | Reordenamientos del gen MLL/ALL1/HRX (11q23) |
| 22 | FISH | 40.22.018 | Deleción de gen EGR1; del(5q31) |
| 22 | FISH | 40.22.019 | Fusión del gen CBF?/MYH11; inv(16)(p13q22) |
| 22 | FISH | 40.22.020 | Gen TCF3/PBX1; t(1;19)(q23;p13) |
| 22 | FISH | 40.22.021 | Pérdida del gen TP53; del(17p13) |
| 22 | FISH | 40.22.022 | Traslocación de IGH/FGFR3; t(4;14)(p16;q32) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.001 | Heparina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.002 | Eritropoyetina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.003 | Hungtintina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.004 | Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.005 | Catecolaminas Urinarias |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.006 | Anticuerpos contra Strongyloides |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.007 | Alfa Galactosidasa A |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.008 | Detección del antígeno NS1 Zika |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.009 | Catecolaminas plasmáticas |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.010 | Leptina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.011 | Metanefrinas en orina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.012 | Metanefrinas en plasma |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.013 | Renina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.014 | Ácido Homovanílico en orina de 24 horas |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.015 | Adiponectina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.016 | Angiotensina II |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.017 | Anticuerpos contra Transportador de Zinc 8 (ZnT-8) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.018 | Lipocalina asociada a Gelatinasa de Neutrófilos (NGAL) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.019 | Pepsinógeno II |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.020 | Péptido Intestinal Vasoactivo |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.021 | Polipéptido pancreático |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.022 | Ácidos orgánicos en orina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.023 | Cloruros en sudor |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.024 | Biotinidasa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.025 | Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.026 | Galactosa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.027 | Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.028 | Mucopolisacáridos |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.029 | Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.030 | Haptoglobina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.031 | Cuantificación de Aminoácidos en suero/plasma/orina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.032 | Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.033 | Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.034 | Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.035 | Anticuerpos (IgG) contra Membrana Basal Glomerular |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.036 | Anticuerpos contra 21 hidroxilasa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.037 | Anticuerpos contra Glutamato Descarboxilasa (GAD) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.038 | Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.039 | Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.040 | Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.041 | Acilcarnitinas |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.042 | D-xilosa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.043 | Elastasa fecal |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.044 | Porfirinas en orina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.045 | Ácido Aminolevulínico en orina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.046 | Complemento CH50 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.047 | Porfobilinógeno plasmático |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.048 | Actividad de Heparina por anti-Xa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.049 | Ácidos Grasos Libres en Suero |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.050 | Inmunoglobulina D (IgD) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.051 | Inmunoglobulina E (IgE) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.052 | Inhibidor Complemento C1 esterasa |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.053 | Interleucina 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.054 | Interleucina 6 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.055 | Interleucina 8 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.056 | Interleucina 12 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.057 | Subclases de IgG (1,2,3,4) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.058 | IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.059 | Prueba del aliento con urea (PAU) para detección de H. pylori |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.060 | Dopamina |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.061 | Telopéptido C de Colágeno tipo 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.062 | Telopéptido N de Colágeno tipo 1 |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.063 | Vasopresina, Hormona Antidiurética |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.064 | NASH-FibroTest (FibroMax) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.065 | FibroTest |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.066 | ActiTest |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.067 | Quantose RI |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.068 | Proteina 14-3-3 en líquido cefalorraquídeo |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.069 | Péptido Beta Amiloide 42 (Proteína Tau) |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.070 | Panel de Alergenos |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.071 | Tamiz Prenatal de ADN fetal en sangre materna |
| 23 | Pruebas Especiales | 40.23.072 | Análisis físico químico de Litos |

## Anexo T2 “Directorio dl SMI de ELC”

Ver archivo adjunto

## Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”

Ver archivo adjunto

## Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”

Grupo Química clínica

Grupo 1. Química Clínica

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. |  |  |
| 2 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. |  |  |
| 3 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 5 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |
| 6 | Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento: superior a 900 pruebas fotométricas por hora. |  |  |
| 9 | Volumen de muestra: 1 – 80 µl y 1 – 35 µl en hospitales pediátricos. |  |  |
| 10 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. |  |  |
| 2 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. |  |  |
| 3 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 5 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |
| 6 | Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento: de 700 a 899 pruebas fotométricas por hora. |  |  |
| 9 | Volumen de muestra: 1 – 80 µl y 1 – 35 µl en hospitales pediátricos. |  |  |
| 10 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. |  |  |
| 2 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. |  |  |
| 3 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 5 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |
| 6 | Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento: de 500 a 699 pruebas fotométricas por hora. |  |  |
| 9 | Volumen de muestra: 1 – 100 µl |  |  |
| 10 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Tipo 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado o semiautomatizado automatizado para determinar pruebas de química clínica. |  |  |
| 2 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. |  |  |
| 3 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 5 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |
| 6 | Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento: de 300 a 499 pruebas fotométricas por hora. |  |  |
| 9 | Volumen de muestra: 1 – 100 µl |  |  |
| 10 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. Tipo 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado o semiautomatizado automatizado para determinar pruebas de química clínica. |  |  |
| 2 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico. |  |  |
| 3 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 5 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |
| 6 | Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento: de 60 a 299 pruebas por hora (fotométricas + ISE). |  |  |
| 9 | Volumen de muestra: 1 – 100 µl |  |  |
| 10 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR CLÍNICO PORTÁTIL DE SANGRE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica Grupo 6. Gases en Sangre |  |
| CLAVE |  | 531.048.0040 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo portátil para la determinación de los siguientes analitos y parámetros seleccionables de acuerdo con las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 2 | Estudios mínimos requeridos: o Química clínica: Glucosa, lactato, Sodio, Potasio o Gases en Sangre: pH, PCO2, PO2 |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE SANGRE OCULTA EN HECES. Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 1. Química Clínica – Hemoglobina Fecal |  |
| CLAVE |  | 531.048.0306 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | El equipo realiza una prueba de inmunoquímica automatizada para identificar hemoglobina humana en materia fecal bajo el método de inmunoensayo. |  |  |
| 2 | Capacidad de procesamiento acorde a las necesidades de cada unidad médica |  |  |
| 3 | Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo. |  |  |

Grupo 2. Citometría Hemática

Grupo 2. Citometría Hemática

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 2. Citometría Hemática |  |
| CLAVE |  | 533.819.0688 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 3 | Automático. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento superior a 100 muestras por hora. |  |  |
| 5 | Volumen de muestra: máximo 250 µl. |  |  |
| 6 | Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje. |  |  |
| 7 | Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 2. Citometría Hemática |  |
| CLAVE |  | 533.819.0688 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 3 | Automático. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de 70 a 100 muestras por hora. |  |  |
| 5 | Volumen de muestra: máximo 250 µl. |  |  |
| 6 | Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje |  |  |
| 7 | Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 2. Citometría Hemática |  |
| CLAVE |  | 533.819.0688 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante. |  |  |
| 3 | Automático o semiautomático. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento 40 a 69 muestras por hora. |  |  |
| 5 | Volumen de muestra: máximo 250 µl. |  |  |
| 6 | Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje |  |  |
| 7 | Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. |  |  |

Grupo 3 Coagulación

Grupo 3. Coagulación

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 3. Coagulación |  |
| CLAVE |  | 533.036.0768 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes. |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos. |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento superior a 100 Tiempo de Protrombina por hora |  |  |
| 6 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. |  |  |
| 7 | Volumen de muestra 1 - 200 µl |  |  |
| 9 | Capacidad para programar muestras urgentes. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 3. Coagulación |  |
| CLAVE |  | 533.036.0768 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes. |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos. |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento de 60 a 100 Tiempo de Protrombina por hora |  |  |
| 6 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. |  |  |
| 7 | Volumen de muestra 1 - 200 µl |  |  |
| 9 | Capacidad para programar muestras urgentes. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 3. Coagulación |  |
| CLAVE |  | 533.036.0768 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes. |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos. |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento de 30 a 60 Tiempo de Protrombina por hora |  |  |
| 6 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. |  |  |
| 7 | Volumen de muestra 1 - 200 µl |  |  |
| 9 | Capacidad para programar muestras urgentes. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | MONITOR DE ANTICOAGULACIÓN Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 3. Coagulación – INR/Tiempo de Protrombina en Sangre Total Trombotest. |  |
| CLAVE |  | 531.048.0040 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema Automatizado para determinar estudios en líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. (Estudio para determinar: INR capilar en Sangre Total) ratio internacional normalizado) |  |  |

Grupo 4 Coagulación Especial

Grupo 4. Coagulación Especial

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 4. Coagulación Especial |  |
| CLAVE |  | 533.036.0768 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes. |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos. |  |  |
| 5 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. |  |  |
| PO6 | Volumen de muestra de 1 - 200 µl |  |  |
| 7 | Capacidad para programar muestras urgentes. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | AGREGÓMETRO PLAQUETARIO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 4. Coagulación Especial |  |
| CLAVE |  | 533.022.0012 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Analizador para mostrar la función plaquetaria in vitro por agregometría. |  |  |
| 2 | Multicanal |  |  |
| 3 | Permite detectar de la influencia de los inhibidores y activadores plaquetarios. Mínimo ADP, colágeno, epinefrina, ristocetina |  |  |
| 4 | Generación de gráficos |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo para medir pruebas viscoelásticas de sangre Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 4. Coagulación Especial – 40.04.033 Ensayo viscoelástico de sangre |  |
| CLAVE |  | 533.899.0020 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Test de coagulación basado en la propiedad de la viscoelasticidad. |  |  |
| 2 | Determinar el proceso de coagulación, desde la iniciación y formación hasta las medidas de estabilidad y de fibrinolisis. |  |  |
| 3 | Representación de las variables obtenidas en la prueba |  |  |
| 4 | Uso de sangre total o citratada |  |  |

Grupo 5. Examen General de Orina

Grupo 5. Examen General de Orina

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA UROANÁLISIS Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 5. Examen General de Orina |  |
| CLAVE |  | 533.342.1385 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: fotometría de reflexión. |  |  |
| 2 | Automatizado |  |  |
| 3 | Con automuestreador para tubo de orina |  |  |
| 4 | Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento: mínimo 200 muestras por hora |  |  |
| 6 | Depósito de muestras. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA UROANÁLISIS Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 5. Examen General de Orina |  |
| CLAVE |  | 533.342.1385 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: fotometría de reflexión. |  |  |
| 2 | Con automuestreador para tiras reactivas de orina |  |  |
| 3 | Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento: mínimo 200 tiras por hora |  |  |
| 5 | Depósito de muestras. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA UROANÁLISIS Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 5. Examen General de Orina |  |
| CLAVE |  | 533.342.1385 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición: fotometría de reflexión. |  |  |
| 2 | Manual |  |  |
| 3 | Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de muestra mínimo 40 tiras por hora. |  |  |

Grupo 6. Gases en Sangre

Grupo 6. Gases en Sangre

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.001 Gases en Sangre |  |
| CLAVE |  | 533.036.0305 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Medición por electrodos y/o ion selectivo. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico. |  |  |
| 3 | Automatizado o semiautomatizado. |  |  |
| 4 | Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo. |  |  |
| 5 | Volumen máximo de muestra 200 µl. |  |  |
| 6 | Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar. |  |  |
| 7 | Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora. |  |  |
| 8 | Muestras en jeringa heparinizada o capilar |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.002 Gases en Sangre con analitos |  |
| CLAVE |  | 533.036.0123 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Medición por electrodos y/o ion selectivo. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico. |  |  |
| 3 | Automatizado o semiautomatizado. |  |  |
| 4 | Funcionamiento con tanques de gas o cartucho. |  |  |
| 5 | Volumen máximo de muestra 200 µl. Aceptación de sangre total venosa, arterial y capilar. |  |  |
| 6 | Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora. |  |  |
| 7 | Muestras en jeringa heparinizada o capilar. |  |  |
| 8 | La determinación de los parámetros puede realizarse por cartuchos individuales o en conjunto |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE GASES Y CO-OXIMETRÍA Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.003 Gases en Sangre con Co-oximetría |  |
| CLAVE |  | 533.036.0750 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Funcionamiento con tanque de gas, cartuchos o reactivos |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico |  |  |
| 3 | Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora. |  |  |
| 4 | Volumen máximo de muestra 200 µl. |  |  |
| 5 | Aceptación de sangre total, venosa y arterial |  |  |
| 6 | Muestras en jeringa heparinizada o capilar |  |  |

Grupo 7. Microbiología

Grupo 7. Microbiología

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA Tipo 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.002 Identificación bacteriana 40.07.003 Sensibilidad bacteriana 40.07.009 Identificación de levaduras 40.07.010 Sensibilidad a Levaduras |  |
| CLAVE |  | 533.342.1427 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas. Principio: paneles o tarjetas reactivos |  |  |  |
| 2 | Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado |  |  |  |
| 3 | Capacidad para incubar de 90 a 120 paneles o tarjetas en el mismo equipo |  |  |  |
| 4 | Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos |  |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad |  |  |  |
| 6 | Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA Tipo 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.002 Identificación bacteriana 40.07.003 Sensibilidad bacteriana 40.07.009 Identificación de levaduras 40.07.010 Sensibilidad a Levaduras |  |
| CLAVE |  | 533.342.1427 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas. Principio: paneles o tarjetas reactivos |  |  |  |
| 2 | Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado |  |  |  |
| 3 | Capacidad para incubar de 40 a 60 paneles o tarjetas en el mismo equipo |  |  |  |
| 4 | Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos |  |  |  |
| 5 | Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad |  |  |  |
| 6 | Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA Tipo 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.002 Identificación bacteriana 40.07.003 Sensibilidad bacteriana 40.07.009 Identificación de levaduras 40.07.010 Sensibilidad a Levaduras |  |
| CLAVE |  | 533.342.1427 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas. Principio: - Paneles - Tarjetas de reactivos o - Galerías de identificación y sensibiliad microbiológica |  |  |  |
| 2 | Preparación, incubación, adición de reactivos manual |  |  |  |
| 3 | Lectura de los paneles, tarjetas o galerías de manera manual o automatizada |  |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad |  |  |  |
| 5 | Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO Tipo 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.004 Frasco de Hemocultivo |  |
| CLAVE |  | 533.819.0571 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. |  |  |  |
| 2 | Capacidad de almacenamiento superior a 400 frascos, ya sea en un solo equipo o en modular |  |  |  |
| 3 | Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. |  |  |  |
| 4 | Gabinete de temperatura constante. |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO Tipo 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.004 Frasco de Hemocultivo |  |
| CLAVE |  | 533.819.0571 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. |  |  |  |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 200 a 250 frascos, , ya sea en un solo equipo o en modular |  |  |  |
| 3 | Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. |  |  |  |
| 4 | Gabinete de temperatura constante. |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO Tipo 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.004 Frasco de Hemocultivo |  |
| CLAVE |  | 533.819.0571 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. |  |  |  |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 100 a 150 frascos, , ya sea en un solo equipo o en modular |  |  |  |
| 3 | Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO Tipo 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.004 Frasco de Hemocultivo |  |
| CLAVE |  | 533.819.0571 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. |  |  |  |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 40 a 60 frascos |  |  |  |
| 3 | Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. |  |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ESPECTROMETRO DE MASAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 7. Microbiología | 40.07.006 Identificación Microbiológica por espectrometría de masas |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de Género y especie. |  |  |  |
| 2 | Análisis por MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight-mass spectrometry) |  |  |  |
| 3 | Composición de una fuente de ionizante, un analizador de masas y un dispositivo de detección. |  |  |  |

Grupo 8. Inmunología

Grupo 8. Inmunología

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA DETERMINAR PROTEÍNAS SÉRICAS Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 8. Inmunología |  |
| CLAVE |  | 533.819.0746 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico |  |  |
| 2 | Capacidad de procesamiento de muestras conforme a las necesidades de cada unidad médica |  |  |
| 3 | Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla |  |  |
| 4 | Capacidad de programación en paneles |  |  |
| 5 | Capacidad de muestras a bordo |  |  |

Grupo 9. Hormonas

Grupo 9. Hormonas

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA INMUNOENSAYO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | GRUPO 9. Hormonas Grupo 10. Marcadores Tumorales Grupo 12. Serología Grupo 13. Fármacos |  |
| CLAVE |  | 533.819.0613 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento superior a 150 muestras por hora. |  |  |
| 4 | Volumen de muestras 1 – 50 µl. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA INMUNOENSAYO Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | GRUPO 9. Hormonas Grupo 10. Marcadores Tumorales Grupo 12. Serología Grupo 13. Fármacos |  |
| CLAVE |  | 533.819.0613 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento entre 80 a 150 muestras por hora |  |  |
| 4 | Volumen de muestras 1 – 50 µl. |  |  |
| 5 | Control de temperatura. |  |  |
| 6 | Identificación de muestras y reactivos por código de barras. |  |  |
| 7 | Calibración automática o manual. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE MARCADORES CARDIACOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 9. Hormonas | 40.09.001 Troponina I/T Semicuantitativa 40.09.002 Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo 40.09.003 Mioglobina, semicuantitativa en sangre total 40.09.004 Procalcitonina Semicuantitativa |  |
| CLAVE |  | 533.038.0048 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la determinación de marcadores cardiacos por medios de tiras reactivas, cartuchos o casete Consta de los siguientes elementos: |  |  |  |
| 2 | Técnica de Enzimoinmuno-ensayo, por colorimétrica o amperometría |  |  |  |

Grupo 11. Autoinmunidad

Grupo 11 Autoinmunidad

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA INMUNOENSAYO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 11. Autoinmunidad |  |
| CLAVE |  | 533.819.0613 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento menor a 150 muestras por hora. |  |  |
| 4 | Volumen de muestras 1 – 50 µl. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 11. Autoinmunidad – 40.11.019 Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilos (ANCA), IFI |  |
| CLAVE |  | 533.622.0933 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. |  |  |
| 2 | Revólver 4 objetivos. |  |  |
| 3 | Oculares 10X y/o 20X. |  |  |
| 4 | Platina provista de carro con movimiento en X-Y. |  |  |
| 5 | Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. |  |  |

Grupo 12. Serología

Grupo 12. Serología

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA INMUNOBLOT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 12. Serología – 40.12.007 Identificación de antígenos de VIH-1 (Western Blot) |  |
| CLAVE |  | 531.574.0014 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo automatizado o semiautomatizado para la confirmación y diferenciación de anticuerpos individuales contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo I (VIH-1) Lectura de Placa, tira o casete. |  |  |
| 2 | Método Western Blot |  |  |
| 3 | Especificidad mínima contra antígenos VIH-1 (p31, gp160, p24, gp41) |  |  |

Grupo 13. Fármacos

Grupo 13. Fármacos

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR MEDICAMENTOS Y DROGAS DE ABUSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 13. Fármacos |  |
| CLAVE |  | 533.819.0738 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/o orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). |  |  |
| 2 | Analitos o estudios para determinar conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico. |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento mínimo de 60 muestras por hora. |  |  |
| 4 | Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. |  |  |

Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada

Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada |  |
| CLAVE |  | 531.048.0263 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. |  |  |
| 2 | Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. |  |  |
| 3 | Automatizado. |  |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento superior a 60 muestras por hora. |  |  |
| 5 | Volumen de muestra. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada |  |
| CLAVE |  | 531.048.0263 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. |  |  |
| 2 | Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. |  |  |
|  | Automatizado o semiautomatizado. |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de 10 a 60 muestras por hora. |  |  |
| 4 | Volumen de muestra. |  |  |

Grupo 15. Citometría de Flujo

Grupo 15. Citometría de Flujo (Partida 60)

| NOMBRE GENÉRICO: |  | CITÓMETRO DE FLUJO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 15. Citometría de Flujo |  |
| CLAVE |  | 533.609.0286 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células, así como de sus marcadores de superficie e intracelulares. |  |  |
| 2 | Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura de 6-8 colores. |  |  |
| 3 | Fotodiodo y detector de fluorescencia |  |  |
| 4 | Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral. |  |  |
| 5 | Dos a tres velocidades de flujo de muestras. |  |  |
| 6 | Modo de espera automático. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | CITÓMETRO DE FLUJO Tipo 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 15. Citometría de Flujo | 40.15.01 Linfocitos T CD4+ 40.15.02 Linfocitos T CD8+ |  |
| CLAVE |  | 533.609.0294 |  |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T CD4 y CD8 en muestras de sangre completa y sin lisar. |  |  |  |
| 2 | Fuente de rayo láser, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores, filtros monocromáticos. |  |  |  |

Grupo 16: Citogenética (Partida 63)

Grupo 16. Citogenética

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Campana Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 16. Citogenética |  |
| CLAVE |  | 533.159.0132 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. |  |  |
| 2 | Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. |  |  |
| 3 | De acero inoxidable. |  |  |
| 4 | Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. |  |  |
| 5 | Llave para toma de oxígeno. |  |  |
| 6 | Rejillas de protección para filtro absoluto. |  |  |
| 7 | Luz fluorescente en la zona de trabajo. |  |  |
| 8 | Base integrada al cuerpo del equipo. |  |  |
| 9 | Control de encendido y de luces. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | MICROSCOPIO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 16. Citogenética |  |
| CLAVE |  | 533.622.0925 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. |  |  |
| 2 | Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. |  |  |
| 3 | Oculares de 10X con campo visual 20 mm mínimo. |  |  |
| 4 | Tubo triocular para adaptar cámara digital. |  |  |
| 5 | Revólver para cuatro objetivos. |  |  |
| 6 | Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo. |  |  |
| 7 | Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. |  |  |
| 8 | Control de posicionamiento coaxial “XY” |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | CÁMARA PARA MICROSCOPIO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 16. Citogenética |  |
| CLAVE |  | 533.622.0669 |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Cámara de vídeo compatible con el microscopio. |  |  |
| 2 | Uso de vídeo cámara para PC |  |  |
| 3 | Mínimo 3,000,000 (3.0 MP) Pixeles totales |  |  |
| 4 | Sensor de imagen 1/2 ´CMOS |  |  |
| 5 | Tamaño de Píxel de 3.2 μm x 3.2 μm |  |  |
| 6 | Resolución mínima de 600 x 450, 1000 x 750, 2000 x 1500 |  |  |
| 7 | Eliminador de Voltaje y CD Software |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | PLATINA Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 16. Citogenética |  |
| CLAVE |  | 533.681.0014 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Platina térmica para laboratorio para mantener temperado a muestras, medios y consumibles de plástico y de cristal. |  |  |
| 2 | Control electrónico incorporado. |  |  |
| 3 | Fuente de alimentación externa. |  |  |
| 4 | Área calefaccionada MÍNIMO DE 450 x 250 mm |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ESTUFA Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 16. Citogenética |  |
| CLAVE |  | 533.391.0262 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Estufa bacteriológica. |  |  |
| 2 | Termostato para regulación de temperatura ambiente máximo 55°C. |  |  |
| 3 | Escala de temperatura con divisiones de 1°C. |  |  |
| 4 | Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables |  |  |

Grupo 17. Electroforesis

Grupo 17. Electroforesis

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA ELECTROFORESIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 17. Electroforesis |  |
| CLAVE |  | 533.331.0067 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para electroforesis capilar o cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) |  |  |
| 2 | Automatizado o Semiautomatizado |  |  |
| 3 | Para análisis cualitativo o cuantitativo de muestras |  |  |
| 4 | Capacidad de realizar mínimo 8 pruebas por hora |  |  |
| 5 | Permite la separación de proteínas (proteinograma) |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA ELECTROFORESIS EN GEL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 17. Electroforesis |  |
| CLAVE |  | 533.331.0067 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para electroforesis en gel. |  |  |
| 2 | Capacidad de realizar inmunofijación en suero u orina |  |  |
| 2 | Automatizado o Semiautomatizado para migración, tinción y escaneo de geles |  |  |
| 3 | Capacidad de generar programas de migración. |  |  |
| 4 | Permite la separación de proteínas (proteinograma) |  |  |

Grupo 18. Histocompatibilidad (Partida 61)

Grupo 18. Histocompatibilidad

| NOMBRE GENÉRICO: |  | EQUIPO PARA SSP Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 18. Histocompatibilidad |  |
| CLAVE |  | 533.331.0067 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Cámara de electroforesis para geles de agarosa, para analizar aproximadamente 100 muestras simultáneamente en 4 líneas de 25 pozos cada uno. |  |  |
| 2 | Fuente de poder para cámara de electroforesis |  |  |
| 3 | Fotodocumentador que se conforma de Cámara Digital y Transiluminador |  |  |
| 4 | Espectrofotómetro UV-Vis de espectro completo. |  |  |
| 5 | Termociclador programable para reacciones de PCR con base para 96 pozos |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | FLURÍMETRO DE FLUJO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 18. Histocompatibilidad |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la realización de pruebas flurimétricas múltiple en micro separación de poliestireno con software de interpretación de resultados, unidad de manejo de resultados. |  |  |
| 2 | Analizador de alta sensibilidad flexible basado en la flurimetría de flujo. |  |  |
| 3 | Metodología combinada de hidráulica, óptica, robótica. |  |  |
| 4 | Con control de temperatura en el software. |  |  |
| 5 | Microesferas de poliestireno 5.6 micrones de tamaño. |  |  |
| 6 | Análisis simultaneo de hasta 100 analitos en una muestra de prueba única. |  |  |
| 7 | Con 2 rayos láser (verde y rojo). |  |  |
| 8 | Unidad de análisis laser. |  |  |
| 9 | Módulo de fluidos. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SECUENCIADOR Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 18. Histocompatibilidad |  |
| CLAVE |  | 531.048.0315 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo automatizado para secuenciación |  |  |
| 2 | Capacidad de analizar muestras en mínimo 8 horas |  |  |
| 3 | Capacidad de amplificar, secuenciar y realizar lecturas de paired-end. |  |  |
| 4 | Los kits de preparación de biblioteca para secuenciación de genes, genomas pequeños y amplicones. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | CITÓMETRO DE FLUJO Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 18. Histocompatibilidad |  |
| CLAVE |  | 533.609.0286 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células, así como de sus marcadores de superficie e intracelulares. |  |  |
| 2 | Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura mínima de 4 colores. |  |  |
| 3 | Fotodiodo y detector de fluorescencia |  |  |
| 4 | Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral. |  |  |
| 5 | Dos a tres velocidades de flujo de muestras. |  |  |
| 6 | Modo de espera automático. |  |  |

Grupo 19. Micobacterias

| NOMBRE GENÉRICO: |  | MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias – 40.10.03 Baciloscopía por Auramida |  |
| CLAVE |  | 533.622.0933 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. |  |  |
| 2 | Revólver 4 objetivos. |  |  |
| 3 | Oculares 10X y/o 20X. |  |  |
| 4 | Platina provista de carro con movimiento en X-Y. |  |  |
| 5 | Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Campana Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias |  |
| CLAVE |  | 533.159.0132 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. |  |  |
| 2 | Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. |  |  |
| 3 | De acero inoxidable. |  |  |
| 4 | Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. |  |  |
| 5 | Llave para toma de oxígeno. |  |  |
| 6 | Rejillas de protección para filtro absoluto. |  |  |
| 7 | Luz fluorescente en la zona de trabajo. |  |  |
| 8 | Base integrada al cuerpo del equipo. |  |  |
| 9 | Control de encendido y de luces. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CULTIVO DE MICOBACTERIAS Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias |  |
| CLAVE |  | 531.829.0722 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para aislamiento, cultivo, y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en líquidos y tejidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. |  |  |
| 2 | Gabinete de temperatura constante. |  |  |
| 3 | Mínimo 960 celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CULTIVO DE MICOBACTERIAS Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias |  |
| CLAVE |  | 531.829.0722 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Sistema automatizado para aislamiento, cultivo, y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en líquidos y tejidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. |  |  |
| 2 | Gabinete de temperatura constante. |  |  |
| 3 | Mínimo 320 celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias y Grupo 20 Biología Molecular – 40.19.08 Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para amplificación de ácidos nucleicos |  |  |
| 2 | Automatizado |  |  |
| 3 | Purificación, concentración y amplificación por Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para extracción y amplificación de ácidos nucleicos |  |  |
| 2 | Semiautomatizado o Manual |  |  |
| 3 | Equipo para extracción de ácidos nucleicos con bloque de temperatura y calor |  |  |
| 4 | Termociclador programable para reacciones de PCR con base para 96 pozos |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Flurímetro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias Tipo 1 |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Flurímetro |  |  |
| 2 | Para medir concentración de ADN, ARN o proteínas |  |  |
| 3 | Uso en una muestra por carga |  |  |
| 4 | Menú para selección del tipo de ensayo |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SECUENCIADOR Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 19. Micobacterias |  |
| CLAVE |  | 531.048.0315 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  |
| 1 | Equipo automatizado para secuenciación |  |  |
| 2 | Capacidad de analizar muestras en mínimo 8 horas |  |  |
| 3 | Capacidad de amplificar, secuenciar y realizar lecturas de paired-end. |  |  |
| 4 | Los kits de preparación de biblioteca para secuenciación de genes, genomas pequeños y amplicones. |  |  |

Grupo 20 Biología Molecular

Grupo 20. Biología Molecular

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 20 |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para amplificación de ácidos nucleicos |  |  |
| 2 | Automatizado |  |  |
| 3 | Purificación, concentración y amplificación por Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real |  |  |
| 4 | Uso de cartucho por prueba individual |  |  |
| 5 | Capacidad de montarse o habilitarse más módulos |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 20. Biología Molecular |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para PCR múltiple automatizada |  |  |
| 2 | Sistema de extracción y purificación de ácidos nucleicos desde muestra biológicas |  |  |
| 3 | PCR multiplex anidada |  |  |
| 4 | Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de infecciones respiratorias |  |  |
| 5 | Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de meningitis & encefalitis |  |  |
| 6 | Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de sepsis o infecciones asociadas a la atención a la salud |  |  |
| 7 | Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de infecciones gastrointestinales |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 20. Biología Molecular |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo automatizado de biología molecular |  |  |
| 2 | Sistema de extracción y purificación de ácidos nucleicos desde muestras biológicas |  |  |
| 3 | Amplificación y detección del ácido nucleico extraído por RT-PCR |  |  |
| 4 | Extracción universal en cartucho unitario precargado asociado con múltiples e independientes PCR a partir de una o varias muestras extraídas. |  |  |
| 5 | Capacidad de carga de tubo primario |  |  |
| 6 | Tiempo desde extracción hasta resultado del análisis de aproximadamente 2 horas 30 minutos |  |  |
| 7 | Formato unitario en casete |  |  |
| 8 | Capacidad de proceso de: - Monitorización de patógenos en inmunocomprometidos (CMV, Parvovirus B19, EBV, BKV, HSV1, HSV2) - Infecciones respiratorias - Encefalitis y meningitis - Infecciones asociadas a la salud - Infecciones gastrointestinales - Oncohematología (BCR-ABL) |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | SECUENCIADOR Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 20. Biología Molecular |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo automatizado para secuenciación |  |  |
| 2 | Capacidad de analizar muestras en mínimo 8 horas |  |  |
| 3 | Capacidad de amplificar, secuenciar y realizar lecturas de paired-end. |  |  |
| 4 | Los kits de preparación de biblioteca para secuenciación de genes, genomas pequeños y amplicones. |  |  |

Grupo 21. Carga Viral

Grupo 21. Carga Viral

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Equipo de Biología Molecular Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 20. Biología Molecular |  |
| CLAVE |  | 533.342.1468 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. |  |  |
| 2 | Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia, luminometría, fluorimetría, electroforesis o por método colorimétrico. |  |  |
| 3 | Analitos o estudios a determinar conforme el Anexo Técnico. |  |  |
| 4 | Rango de lectura de longitud de onda desde 450 a 715 nm. |  |  |
| 5 | Velocidad de tiempo de lectura. |  |  |
| 6 | Capacidad de detección de copias por ml. |  |  |
| 7 | Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras. |  |  |

Grupo 23. Pruebas Especiales

Grupo 23 Pruebas especiales

| NOMBRE GENÉRICO: |  | Analizador de cloro en sudor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.023 Cloruros en sudor |  |
| CLAVE |  | 533.036.0701 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  | Folio de referencia |
| 1 | Equipo para la determinación cuantitativa de cloruro en sudor humano |  |  |
| 2 | Principio de valoración coulométrica |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO PARA PRUEBA DEL ALIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.023 Prueba del aliento con urea (PAU) para detección de H. pylori |  |
| CLAVE |  | 533.361.0292 |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  |
| 1 | Equipo automatizado para diagnóstico in vitro diseñado para medir cambios del contenido de 12C y 13C en el CO2 de muestras de aliento. |  |  |
| 2 | Uso de espectrofotometría infrarroja. |  |  |
| 3 | Para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | MICROSCOPIO INFRARROJO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.072 Análisis físico químico de Litos |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  |
| 1 | Microscopio infrarrojo FT-IR |  |  |
| 2 | Software para realizar identificación espectral de compuestos y mezclas puros |  |  |
| 3 | Equipo automatizado controlado por computado |  |  |
| 4 | Capacidad de fijar coordenadas |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO: |  | ESTEREOSCOPIO Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Estudios: |  | Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.072 Análisis físico químico de Litos |  |
| CLAVE |  | Sin clave |  |
| Nombre de Licitante: |  |  |  |
| Partida(s) en las que participa: |  |  |  |
| Marca del Equipo: |  |  |  |
| Modelo del Equipo: |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN: |  |  |
| 1 | Microscopio binocular estereoscópico |  |  |
| 2 | Objetivos seleccionables de 2X, 4X |  |  |
| 3 | Cabeza Binocular inclinada a 45° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm. |  |  |
| 4 | Iluminación LED |  |  |
| 5 | Cámara integrada |  |  |

## Anexo T4 “Cédula de Recepción de equipos”

PARTIDA: ____________________________________________

OOAD/UMAE: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________

NOMBRE DEL EQUIPO (DE ACUERDO CON EL ANEXO T3) ______________________________________________________

Marca y modelo: __________________________________________________________________________________________

1.- REMISIÓN DE ENTREGA No._________________

2.- FECHA DE RECEPCIÓN DEL (LOS) EQUIPO(S) A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO, JEFE DE FINANZAS Y DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DÍA________ MES________	 AÑO__________	__

3.- MARCA1: _____________________________________________________________________________

4.- MODELO1: ____________________________________________________________________________

5.- PAQUETE DE ESTUDIOS QUE REALIZA EL EQUIPO: ___________________________________:

1 LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SERÁN LAS MISMAS QUE FUERON ACEPTADAS DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE Y ACEPTADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

6.- NÚMERO(S) DE SERIE: __________________________________________________________________

7.- CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL “EN CASO DE CONTAR CON UNA”:_______________________________

8.- FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO ____________

9.-TELÉFONO PARA SOLICITAR SOPORTE TÉCNICO __________________-

OBSERVACIÓN:

EN EL CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA DE LOS DATOS DE LA LISTA DE COTEJO DE LA RECEPCIÓN O ÉSTOS NO CORRESPONDAN A LOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO O QUE NO SE ENCUENTREN EN PLENA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO O NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LO SOLICITADO O SE IDENTIFIQUE RIESGO POTENCIAL PARA LOS USUARIOS Y LOS PACIENTES SE LEVANTARÁ UN ACTA INFORMATIVA, DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA LA NO RECEPCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO.

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD MÉDICA |
| --- | --- | --- | --- |

|  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- |

Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a punto”

La instalación del equipo obedece a alguno de los supuestos de “Mejora Tecnológica”:

Sí _____ No____

PARTIDA: ____________________________________________

OOAD/UMAE: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: ________________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA LÍMITE DE PUESTA A PUNTO: ____________________________________

(EL DÍA 90 NATURAL CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO)

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________

- ENTREGA DE ÁREA FÍSICA

1.-FECHA EN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO RECIBE POR PARTE DEL INSTITUTO EL ÁREA FÍSICA ASIGNADA DÍA________ MES________ AÑO____________

2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA ASIGNADA:

TOMA DE AGUA SI () NO ( ) TOMA ELÉCTRICA SI ( ) NO ( )

3.-ENTREGA DE ESPACIO FÍSICO ASIGNADO PARA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CONSUMO

SI () NO ()

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- ADECUACIÓN DE ÁREA FÍSICA

1.- ¿CUMPLIÓ CON LAS ADECUACIONES AL ÁREA FÍSICA PARA LA PUESTA A PUNTO? SI () NO () NO REQUIERE ( )

*EN CASO AFIRMATIVO DEBERÁ DE PRESENTAR DOCUMENTO SOPORTE (ACTA ADMINISTRATIVA) DE ENTREGA DE LAS ADECUACIONES DEL ÁREA FÍSICA

2.- EN CASO AFIRMATIVO ¿EN QUE FECHA CONCLUYÓ LA ADECUACIÓN? _DÍA/MES/AÑO___

3.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

1.- REMISIÓN DE ENTREGA No. _________________

2.- FECHA DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO   DÍA________ MES________	 AÑO____________

3.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________

4.- MARCA1: _____________________________________________________________________________

5.- MODELO1: ____________________________________________________________________________

Año de Fabricación _____________

6.- GRUPO DE ESTUDIOS QUE REALIZA EL EQUIPO: ___________________________________:

1 LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SERÁN LAS MISMAS QUE FUERON ACEPTADAS DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES, EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE Y ACEPTADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

7.- NÚMERO DE SERIE: __________________________________________________________________

8.- CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS “EN CASO DE CONTAR CON UNA”: _________________________

- DE LA RECEPCIÓN DE EQUIPO

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿SE RECIBIÓ EMPACADO? |  |  |
| ¿SE INSTALÓ POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO? |  |  |
| ¿INCLUYE ACCESORIOS Y/O PERIFÉRICOS? |  |  |
| ¿SE CALIBRÓ EL EQUIPO? |  |  |
| ¿SE RECIBEN MANUALES DE OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL? |  |  |
| ¿EL EQUIPO TRANSMITE DATOS AL SISTEMA INFORMÁTICO? |  |  |

NOTA: EN EL CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA DE LOS DATOS DE LA LISTA DE COTEJO DE LA RECEPCIÓN O ÉSTOS NO CORRESPONDAN A LOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO, O QUE NO SE ENCUENTREN EN PLENA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO O NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LO SOLICITADO O SE IDENTIFIQUE RIESGO POTENCIAL PARA LOS USUARIOS Y LOS PACIENTES, SE LEVANTARÁ UN ACTA INFORMATIVA, DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA LA NO RECEPCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO.

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- BIENES DE CONSUMO

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿SE RECIBEN NUEVOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES? |  |  |
| ¿EXISTE COMPATIBILIDAD DE BIENES DE CONSUMO POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ENTREGADO? |  |  |
| ¿LA PRIMERA DOTACIÓN CORRESPONDE PARA 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS? |  |  |
| ¿CORRESPONDE LA VIGENCIA DE LOS REACTIVOS PARA SU CONSUMO AL MENOS DE 2 MESES DE SU CADUCIDAD? |  |  |
| SE ENTREGARON ANTES DEL INICIO DE LA OPERACIÓN |  |  |

1.- FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS REACTIVOS Y BIENES DE CONSUMO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO,		 DÍA________ 	MES_______ 	AÑO__________

2.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿SE RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO? ANEXO T7.1 “REGISTRO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CAPACITACIÓN |  |  |

* EL PROVEEDOR ADJUDICADO OTORGARÁ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE SEA DESIGNADO POR EL INSTITUTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS, DENTRO DE LA JORNADA LABORAL DEL TRABAJADOR, POR LO QUE SE REQUIERE UN ANEXO T7.1 “FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN” POR CADA CAPACITACIÓN.

1.- FECHA DE LA ÚLTIMA CAPACITACIÓN OTORGADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO DÍA________ 	MES________	AÑO__________

2.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR ADJUDICADO, SI ESTE ES SU CASO: ___________

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- SISTEMA DE INFORMACIÓN

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿SE INSTALÓ CORRECTAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN? |  |  |
| ¿ENVÍA CORRECTAMENTE LOS MENSAJES VÍA HL7? |  |  |

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA Coordinador Delegacional de Informática/Ing. Biomédico en UMAE |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

- ASISTENCIA TÉCNICA

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se cuenta con soporte en línea que funcione las 24 (veinticuatro) ¿HORAS DEL DÍA, PARA LOS REPORTES DE FALLAS EN LOS EQUIPOS O EL SISTEMA DE INFORMACIÓN? |  |  |

- PUESTA A PUNTO

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| UNA VEZ VERIFICADO Y VALIDADO POR EL JEFE DEL SERVICIO ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN PUESTO A PUNTO? |  |  |

| FECHA DE PUESTA A PUNTO | FECHA LIMITE PUESTA A PUNTO | DÍAS DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| DÍA/MES/AÑO | 90 (noventa) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO | (EN CASO DE QUE LA PUESTA A PUNTO SE ENCUENTRE FUERA DE LA FECHA LÍMITE PARA PUESTA A PUNTO) |

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

(Adjuntar fotografías del equipo instalado y su entorno)

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: ES OBLIGATORIO FORMALIZAR EL PRESENTE ANEXO Y EL Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CPSMA/CTSMI al correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx, DENTRO DE LOS 30 (treinta) días NATURALES DESPUÉS DE HABER INICIADO EL SERVICIO.

## Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo

PARTIDA: ____________________________________________

OOAD/UMAE: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________

| PAQUETE | MARCA | MODELO | PERIODO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DÍAS* | MES | AÑO |

*En caso de no tener un día estipulado y solo contemplar el mantenimiento un determinado mes, se debe dejar en blanco esta columna.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO

## Anexo T5.1 Reporte de falla de los equipos

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

(OOAD O UMAE QUE ATIENDE)

(UNIDAD MÉDICA)

| # Reporte de Incidente en el Servicio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida |  |  |  |  |
| Proveedor |  |  |  |  |
| # Reporte |  |  |  |  |
| - Persona que realiza el reporte de incidencia |  |  |  |  |
| - Número de folio asignado |  |  |  |  |
| - Fecha y hora del Reporte |  |  |  |  |
| # Equipo o Incidente Reportado |  |  |  |  |
| - Sección de Laboratorio |  |  |  |  |
| - Marca y modelo del equipo |  |  |  |  |
| - Número de serie del equipo |  |  |  |  |
| - Descripción de la Falla |  |  |  |  |
| - Fecha de Atención de la Incidencia |  |  |  |  |
| - Fecha de Cierre de la Incidencia |  |  |  |  |
| - Número de días que excedió el nivel de Servicio, si es el caso: |  |  |  |  |
| Nombre y Firma Jefe o Encargado del Servicio |  |  | Nombre y Firma Representante del Proveedor |  |

## Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo

| PARTIDA: OOAD/UMAE: |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Día: | Mes: |  | Año: |
| UNIDAD MÉDICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. DE CONTRATO: |  |  |  |  | ENTREGA CORRESPONDIENTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AL MES |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DE ________DEL 20_______ |  |  |  |
| No. | Descripción |  | Presentación |  | Cantidad Entregada | No. de Lote |  | Fecha de Caducidad |
| PARA SER LLENADO POR EL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE RECEPCIÓN A CONFORMIDAD: |  | ¿EL REAPROVISIONAMIENTO CUBRE EL INVENTARIO de 45 (cuarenta y cinco) días DE PRODUCTIVIDAD? |  | ¿EXCEDIÓ EL NIVEL DE SERVICIO ESTIPULADO? |  |  | NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDIÓ EL NIVEL DE SERVICIO |  |
|  |  |  |  | SI () NO ( ) |  |  |  |  |

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

## Anexo T6.1 Devolución y reposición

| PARTIDA OOAD/UMAE: |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Día: |  | Mes: |  | Año: |
| Unidad Médica: |  |  |  |  | No. de Contrato: |  |  |  |  |
| No. | Descripción del Bien de Consumo | Presentación |  |  |  | No. de Lote |  | Fecha de Caducidad |  |
| Proveedor y Fabricante: |  |  | Cantidad |  | Fecha de recepción en la Unidad |  |  |  |  |
|  |  |  | Recibida | Devuelta | Día: |  | Mes: |  | Año: |
| Entrega No: _________________ Descripción detallada de los defectos encontrados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción del Bien de Consumo | Presentación |  |  |  | No. de Lote |  | Fecha de Caducidad |  |
| Proveedor y Fabricante: |  |  | Cantidad |  | Fecha de recepción en la Unidad |  |  |  |  |
|  |  |  | Recibida | Devuelta | Día: |  | Mes: |  | Año: |
| Entrega No: _________________ Descripción detallada de los defectos encontrados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Presentación |  |  |  | No. de Lote |  | Fecha de Caducidad |  |
| Proveedor y Fabricante: |  |  | Cantidad |  | Fecha de recepción en la Unidad |  |  |  |  |
|  |  |  | Recibida | Devuelta | Día: |  | Mes: |  | Año: |
| Descripción detallada de los defectos encontrados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

## Anexo T7 Programa de Capacitación

PARTIDA: ____________________________________________________

OOAD/UMAE: ________________________________________.

UNIDAD MEDICA: __________________________

FECHA: _________________________

nÚMERO DE cONTRATO: _____________________________________.

Carta programática

| FECHA | HORA | EQUIPO DEL CUAL SE OTORGARÁ CAPACITACIÓN | TEMA |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO

## Anexo T7.1 Formato asistencia a capacitación

PARTIDA: ______________________

OOAD/UMAE: _________________

UNIDAD MÉDICA: __________________________

NÚMERO DE CONTRATO: ________________

REMISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPO No. __________________________

MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: __________________________

TEMA: __________________________________

FECHA: _________________________

TURNO: __________________________

CONTROL DE ASISTENCIA

| NOMBRE | MATRÍCULA | CATEGORÍA | TURNO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

_______________________________

NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

## Anexo T7.2 Formato de acreditación de la capacitación

| NÚMERO DE CONTRATO: | PARTIDA: OOAD/UMAE: UNIDAD MÉDICA: |  | FECHA DE ENTREGA DE LA ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE DEL EQUIPO: | MARCA | MODELO |

POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO SE ACREDITA QUE LOS SIGUIENTES USUARIOS:

| NOMBRE DEL USUARIO | MATRÍCULA | CATEGORÍA | TURNO |
| --- | --- | --- | --- |

ACREDITARON A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO, LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO MENCIONADO EN EL ENCABEZADO DE ESTE DOCUMENTO, ENFOCADO A QUE EL PERSONAL IDENTIFIQUE LOS COMPONENTES OPERATIVOS DEL EQUIPO, SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN Y EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE CONSUMO, Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO. ASIMISMO SE CONFIRMA QUE DICHA CAPACITACIÓN, ESTUVO DE ACUERDO A LOS TEMAS ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO EQUIPO Y QUE ES EL SIGUIENTE:

| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: |  |
| --- | --- |
| TEMARIO TRATADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: | ___ HORAS EFECTIVAS. |
| CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: |  |

| _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |
| --- | --- |

NOTA:	SE DEBERÁN ADJUNTAR LAS LISTAS DE ASISTENCIA A LAS PLÁTICAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES DE LOS USUARIOS QUE ACREDITARON LOS CONOCIMIENTOS DEL CURSO.

## Anexo T8 Resumen de equipos ofertado

Especificaciones del Anexo T8 Resumen de Equipos ofertados:

Objetivo: Proporcionar a los licitantes la información necesaria para presentar en su propuesta técnica el Anexo T8 debidamente requisitado.

Ejemplo:

C

Datos del reporte:

- Licitante: Anotar el nombre del licitante participante, en caso de estar en participación conjunta con dos o más empresas, deberá anotar el nombre de todos.

- Partida: anotar la partida para la que va a participar el (los) licitantes(s), en caso de ir por varias partidas, podrá registrarlas en un solo formato (por ejemplo, partida 1-11, 15-18, 22, 25-30).

- Región: anotar la región para la que va a participar el (los) licitantes(s), en caso de ir por varias regiones, podrá registrarlas en un solo formato.

- Paquete: anotar el número romano del paquete y respectivo nombre (por ejemplo: Paquete II Inmunohematología), en caso de que oferte el mismo equipo en diferentes paquetes, deberá duplicarse (como es el caso de los equipos de inmunohematología en el paquete I y II).

- Nombre del equipo: anotar el nombre del equipo conforme al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de BS 2023 – 2025” y el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

- Marca: anote la marca del equipo.

- Modelo: ante el modelo del equipo, en caso de no contar con modelo, escriba la leyenda “NO APLICA”.

- Registro sanitario: anote el número del registro sanitario, solo se debe presentar el último registro sanitario del equipo.

- Fecha de vencimiento: anote la fecha de vencimiento del registro sanitario tal como aparece en la última hoja del registro (por ejemplo 03 de mayo de 2021).

- Comprobante de trámite: solo para los casos en que el registro sanitario haya vencido y este se haya sometido a una prórroga o modificación; se deberá anotar el número exclusivo que COFEPRIS emitió en el comprobante de trámite para la prórroga autorización o modificación del registro sanitario.

- Folios: se deben anotar los folios de su propuesta en los que aparece el registro sanitario y en dado caso el comprobante de trámite se aclara que solo se debe presentar el último registro sanitario

- Anexo T3.1: se deben anotar los folios en los que aparece el equipo dentro del Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

- Propuesta técnica: se deben anotar los folios en los que aparecen las especificaciones solicitadas en el del Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, ya sean catálogos, manuales, anexos, fotografías, etc.

| Anexo T8. Resumen de Equipo ofertados. Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo | Nombre del Equipo |  | Marca | Modelo | Registro Sanitario | Fecha de vencimiento | Comprobante de Trámite | Folios | Anexo T3.1 | Propuesta Técnica |

## Anexo T8.1 Resumen de bienes de consumo ofertados

Objetivo: Proporcionar a los licitantes la información necesaria para presentar en su propuesta técnica el T8.1 Resumen de Bienes de consumo debidamente requisitado.

Ejemplo:

C

Datos del reporte:

- Licitante: Anotar el nombre del licitante participante, en caso de estar en participación conjunta con dos o más empresas, deberá anotar el nombre de todos.

- Partida: anotar la partida para la que va a participar el (los) licitantes(s), en caso de ir por varias partidas, podrá registrarlas en un solo formato (por ejemplo, partida 1-11, 15-18, 22, 25-30).

- Grupo: anotar el número y nombre del grupo de estudios, para el que está destinado el equipo.

- Nombre del equipo: anotar el nombre del equipo para el que va destinado el bien de consumo conforme al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC 2023 – 2025” y el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

- Marca: anote la marca del equipo.

- Modelo: ante el modelo del equipo, en caso de no contar con modelo, escriba la leyenda “NO APLICA”.

- Clave del estudio: anotar la clave del estudio con el cual está vinculado el bien de consumo a ofertar.

- Descripción: se anota el nombre del estudio con el cual está vinculado el bien de consumo a ofertar.

- Registro sanitario: anote el número del registro sanitario, solo se debe presentar el último registro sanitario del bien de consumo.

- Fecha de vencimiento: anote la fecha de vencimiento del registro sanitario tal como aparece en la última hoja del registro (por ejemplo 03 de mayo de 2021).

- Comprobante de trámite: solo para los casos en que el registro sanitario haya vencido y este se haya sometido a una prórroga o modificación; se deberá anotar el número exclusivo que COFEPRIS emitió en el comprobante de trámite para la prórroga autorización o modificación del registro sanitario.

- Folios: se deben anotar los folios de su propuesta en los que aparece el registro sanitario y en dado caso el comprobante de trámite se aclara que solo se debe presentar el último registro sanitario.

| Anexo T8.1. Resumen de Bienes de Consumo Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo | Nombre del Equipo |  | Marca | Modelo | Clave del Estudio | Descripción | Registro Sanitario | Fecha de vencimiento | Comprobante de Trámite | Folios |

Anexo T9 Reporte mensual de estudios efectivos realizados

PARTIDA: ________

OOAD/UMAE: ______________________________ UNIDAD MÉDICA _____________________

No. De CONTRATO: _________________ VIGENCIA: _______________________

INFORMACIÓN DEL________AL__________DEL MES_________________ AÑO _________.

EJEMPLO:

| Clave | ESTUDIO | NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS | PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.) | IMPORTE (SIN I.V.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA

## Anexo T9.1 Notificación de pena convencional

PARTIDA: ______________________

OOAD/UMAE: ________________________________________

Unidad Médica: ___________________________________________

nÚMERO DE cONTRATO: ____________________________________

Información coRRESPONDIENTE AL MES DE: ___________________

mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que este servicio de LABORATORIO CLÍNICO ha identificado el(los) incumplimiento(s) siguiente(s):

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PENA APLICABLE % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | EVIDENCIA DOCUMENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

NOMBRE Y FIRMA JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Nota: Anexar documentos que servirán como evidencia.

NOMBRE Y FIRMA Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico

## Anexo T9.2 Notificación de deductiva

PARTIDA: ______________________

OOAD/UMAE: ________________________________________

Unidad Médica: ___________________________________________

nÚMERO DE cONTRATO: _____________________________________

Información coRRESPONDIENTE AL MES DE: ___________________

mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que este servicio de LABORATORIO CLÍNICO ha identificado el(los) incumplimiento(s) siguiente(s):

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | EVIDENCIA DOCUMENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar documentos que servirán como evidencia.

NOMBRE Y FIRMA JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

NOMBRE Y FIRMA Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico

Anexo T10 Mejora Tecnológica

PARTIDA: ____________________________________________

OOAD/UMAE: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: ______________________

- MOTIVO DE REEMPLAZO:

| Cambio de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios); |  |
| --- | --- |
| Cambio de metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y/o diagnóstica) en el procedimiento; |  |
| Cambio por presentar más de 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales; |  |
| Cambio por pérdida de vigencia del Registro Sanitario; |  |
| Actualización o sustitución de hardware o software de los equipos considerados en el Anexo T3 “Equipamiento”. |  |

- EQUIPO INSTALADO

ANEXAR ANEXO T4 “CÉDULA DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS”

- EQUIPO PROPUESTO PARA SUSTITUCIÓN

1.- MARCA1: _____________________________________________________________________________

2.- MODELO1: ____________________________________________________________________________

3.- GRUPO O PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN EL EQUIPO1: ____________________________________________

4.- EN CASO DE QUE APLIQUE NÚMERO(S) DE SERIE: _______________________________________________

5.- CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS “EN CASO DE CONTAR CON UNA”: ______________________

6.-CONSTANCIA DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANEXAR EVIDENCIA)

7.- CONSTANCIA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO (ANEXAR EVIDENCIA)

8.- DE ACUERDO CON LA EVIDENCIA ANTERIOR SE DETERMINA QUE EL EQUIPO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE: ______ Y DEBERÁ SUSTITUIRSE MM/AÑO ______________DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO.

- JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## Anexo T11 (once) Requerimiento y formato de envío de muestras

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

(OOAD O UMAE QUE ATIENDE)

(UNIDAD MÉDICA)

| Unidad Médica que refiere: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha y hora: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar que recibe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jefe o encargado del Servicio: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  | Extensión: |  |  |  |
| Para envío a: |  | ( ) Centro Regional de Alta Productividad (CRAP) ( ) Laboratorio de Referencia ( ) Laboratorio Alterno |  |  |  |  |  |  |
| No. | No. de folio |  | Nombre | NSS | Grupo de Estudios | Clave CPIM | Estudio | Descripción u Observaciones |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Laboratorio de Origen. Nombre, matrícula y firma de quien entrega las muestras para su traslado* |  | Nombre y Firma Nombre y firma de quien recibe las muestras para su traslado** |
| --- | --- | --- |

*Personal IMSS

**Personal Proveedor

## Anexo T12 (doce) Laboratorios Alternos

| Licitante: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partida: |  |  |  |
| Partida | Unidad Médica | Nombre del Laboratorio Alterno | Dirección |
| NOMBRE Y FIRMA |  |  |  |
| REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR |  |  |  |

## Anexo T13 (trece) Laboratorios de Referencia

| No | Razón Social | Nombre del Laboratorio | Dirección | Teléfono |  | Correo Electrónico |  | Página WEB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y firma del representante del licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Anexo T14 (catorce) Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio

PARTIDA: ____________________________________________

OOAD/UMAE: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: ________________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: ____________________________________

FECHA EN QUE EL INSTITUTO RECIBE POR PARTE DEL PROVEEDOR SALIENTE EL ÁREA FÍSICA ASIGNADA DÍA________ MES________	 AÑO____________ HORA____________

Se reunieron el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico ______________________________ y el Administrador del Contrato ________________________, en su carácter de representantes del Instituto y en su calidad de representante del Proveedor _________________________, con el fin de proceder a la entrega y recepción formal del área física en buenas condiciones y en entera conformidad de las partes.

- RECEPCIÓN DE ÁREA FÍSICA

1.-IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA ENTREGADA:

TOMA DE AGUA SI () NO ( ) TOMA ELÉCTRICA SI ( ) NO ( ) CONEXIONES PARA INTERFAZ SI ( ) NO ( )

2.-ENTREGA DE ESPACIO FÍSICO EN BUENAS CONDICIONES:

SI () NO ( )

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| NOMBRE Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |  |  |  | REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR |
|  |  | NOMBRE Y FIRMA |  |  |
|  |  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  |

Anexo TI.1 (A. TI uno) Carta en formato libre

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 1 (TI. UNO) Carta en formato libre

[HOJA MEMBRETADA POR EL LICITANTE DEL SERVICIO]

Se muestra de manera informativa el texto correspondiente a la CARTA en FORMATO LIBRE que deberá presentarse para los participantes en las Partidas 1 a 59 y que se deberá integrar en su propuesta técnica correspondiente al sistema de información ofertado por partida, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio.

====================================================================================================

[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ESCRITO]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

P R E S E N T E.

Por este conducto, a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL LICITANTE QUE OTORGARÁ EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos del (los) Sistema(s) de Información que se propone implantar en las Unidades de Atención y la(s) empresa(s) que le dará soporte para las Partidas [AÑADIR PARTIDAS PARTICIPANTES], los cuales se detallan a continuación:

- [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]

- [VERSIÓN DEL SISTEMA]

- [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]

- [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

Asimismo, se manifiesta a nombre de mi representada que se cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el anexo técnico así como términos y condiciones del presente procedimiento de contratación [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO], en apego a la Especificación Técnica del IMSS 5640-023-002 (vigente) para el Sistema de Información de Laboratorio Clínico, los cuales se conocen y aceptan en su integridad para su cabal cumplimiento.

Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos

ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]

Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”

Ver archivo adjunto

Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 3 (TI. TRES) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]

Se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que deberá presentarse a firmar, en las oficinas del Administrador del Contrato, el representante legal con facultades de administración o de dominio del proveedor adjudicado.

===========================================================================

_______________, a ___ de ____________ de 20___

Por medio del presente, Nombre del Representante Legal   en mi carácter de representante legal de la sociedad    Nombre del Proveedor o Razón Social (en adelante EL PRESTADOR”) manifiesto que cualquier información oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo a realizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “EL INSTITUTO”), será tratada de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Información confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “información” o “información confidencial” significa todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cómputo y sus códigos fuente entre otros medios de comunicación, tales como la información contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos electrónicos (correos electrónicos), medios ópticos o de cualquier otra tecnología o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO”.

De igual forma, será considerada como confidencial aquella información derivada de la ejecución del servicio que preste “EL PRESTADOR” que señale “EL INSTITUTO” y sea propiedad exclusiva de éste.

Segunda.- Obligación de No-Divulgación.- “EL PRESTADOR” reconoce que queda prohibida su difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, óptica y en general por ningún medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas serán sancionados en base a lo que estipule cada una de las mismas.

En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior comprende inclusive, en forma enunciativa más no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PRESTADOR” se responsabiliza del uso y cuidado de la información, a nombre propio y de las personas que formen parte de este, así como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.

Adicionalmente, “EL PRESTADOR” se obliga a lo siguiente:

- Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su prestación de servicio ante “EL INSTITUTO” únicamente para cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.

- Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.

- No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.

- No revelar a ningún tercero la información, sin la previa autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.

- Mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con la prestación del servicio, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y, por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.

Tercera. - Devolución de la Información. - Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR”, entregará a “EL INSTITUTO” todo material, documentos y copias que contengan la información confidencial que le haya sido proporcionada por “EL INSTITUTO”, no debiendo conservar en su poder ningún material, documentos y copias que contenga la referida información confidencial.

“EL PRESTADOR” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo, necesariamente harán partícipes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí contraídas. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información, deberá ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este punto.

“EL PRESTADOR” acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictámenes, desarrollos, códigos fuente y programas, datos clínicos, así como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestación del servicio, serán confidenciales.

La duración del presente Documento será la menor de entre las siguientes:

- 1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) año antes mencionado podrá ser prorrogado, una o más veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) año cada uno, en cuyo caso dichas prórrogas deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a 1 (un) año.

Este documento solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

El presente documento se regirá por las leyes vigentes en la Ciudad de México. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Este documento se firma por duplicado al calce de cada una de sus hojas útiles por ambos lados, quedando un original en poder de cada una de las Partes, en _____________, ____________, Col __________, Alcaldía _____________________________, CDMX, C.P. XXXXX el [día] de [mes] de 202[año].

___________________________________________________ [Nombre del Representante legal del Proveedor Adjudicado con facultades de Administración o de Dominio]

[Nombre y firma del Administrador del Contrato en el IMSS]

Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 4 (TI. CUATRO)

DESIGNACIÓN DE CONTACTO RESPONSABLE

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]

[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E.

Estimado [ADMINISTRADOR DEL CONTRATO] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos de contacto de la(s) persona(s) responsable(s) de establecer comunicación entre el Instituto y nuestra representada para todo lo referente al sistema de información, con relación al Anexo TI 5 (TI CINCO), los cuales se detallan a continuación:

- [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE]

- [CARGO DEL REPRESENTANTE]

- [DIRECCIÓN COMPLETA DEL REPRESENTANTE]

- [TELÉFONO Y EXTENSIÓN]

- [CORREO ELECTRÓNICO]

Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de contratación con número ___________________________________ para las partidas ___________________________________ relativos al Servicio Médico Integral de ___________________________________ del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.

ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO]

Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DESIGNACIÓN DE SISTEMA Y EMPRESA SOPORTE

ANEXO NÚMERO TI. 5 (TI. CINCO)

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]

[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E

Estimado [ADMINISTRADOR DEL CONTRATO] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos del (los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las Unidades de Atención y la(s) empresa(s) que le dará soporte, los cuales se detallan a continuación:

- [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]

- [VERSIÓN DEL SISTEMA]

- [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]

- [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de contratación con número ___________________________________ para las partidas ___________________________________ relativos al Servicio Médico Integral de ___________________________________ del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos

ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]

Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 6 (TI. SEIS)

SOLICITUD DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

[EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E.

[NOMBRE], EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE O DISTRIBUIDOR], MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- POR MEDIO DEL PRESENTE ME PONGO EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE _________________________________ EN EL IMSS, CONCERNIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON NÚMERO _____________________________, RELACIONADO CON LAS PARTIDAS _____________________________ , A EFECTO DE SOLICITAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJES HL7 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OFERTADO CONFORME A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, POR LA CONVOCANTE.

LUGAR Y FECHA

__________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

# ANEXO 2.TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE:

ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO

Área Requirente: Coordinación de Prevención y Atención a la Salud

Área Técnica: Coordinador Auxiliar de Segundo Nivel

Los presentes términos y condiciones cuentan con la totalidad de elementos de acuerdo con el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) de acuerdo con los siguientes incisos:

  - Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda

Durante el ejercicio 2026. A partir del fallo al 31 de diciembre del 2026

  - Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda

El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico será a partir del día 15 (quince) natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Plazo y condiciones de entrega

El Licitante Adjudicado a cada Partida, en los lugares establecidos en el Anexo T2 "Directorio del SMI de ELC" procederá a realizar las adecuaciones del área, entregará, instalará y pondrá a punto los equipos de laboratorio clínico e informático, entregará la primera dotación de los bienes de consumo equivalente a 45 días de productividad máxima, proporcionará la capacitación e inscribirá a los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas a los programas de Control de Calidad Externo (CCE) dentro de un plazo señalado en el Anexo Técnico, así como deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente a 45 días de consumo máximo de la(s) partida(s) adjudicada(s), a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.

# TIPO DE ABASTECIMIENTO

Se adjudicará el 100% de la totalidad de los requerimientos de una Partida a un solo licitante; un licitante podrá participar en varias partidas.

# UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES DETERMINADAS

La unidad de medida se refiere a “ESTUDIO efectivo realizado”, de Laboratorio Clínico; las cantidades determinadas, se desglosan en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”.

# REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EFECTIVOS PARA EFECTOS DE PAGO

Se tomarán como ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO para pago el Estudio de Laboratorio Clínico, que se realice en muestras biológicas y corresponda a los contenidos en el Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo del SMI de ELC”, que sea identificado para pacientes del Instituto, registrado en el Sistema de Información y esté vinculado a una solicitud requisitada por el Médico tratante del Instituto; los resultados deberán estar validados en el Sistema de Información.

En el caso de equipos que no tengan interfaz con el sistema de información del licitante adjudicado a la Partida, la información deberá ser ingresada al sistema de información del Laboratorio Clínico de forma manual, siempre y cuando venga con la solicitud correspondiente y se registre en el mismo para su validación.

Para conciliar los Estudios Efectivos Realizados, se podrán apoyar de:

- Los contadores de estudios de los equipos.

- Listas de trabajo.

- Sistema de información.

- Dotación de insumos mensual.

La conciliación se deberá plasmar en el formato Anexo T9 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” que deberá ser validado por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en el que se detallarán individualmente los estudios susceptibles de pago y que deberá ser presentado anexo a la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente.

La productividad para tomar en cuenta para la conciliación de Estudios Efectivos Realizados será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes a facturar, serán conciliados y aprobados a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberán estar firmadas por:

- Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.

- Director de la Unidad Médica o por la persona que designe el OOAD/UMAE.

- La persona designada por el Licitante adjudicado a cada Partida.

No serán considerados para efecto de pago aquellos estudios que:

- Se utilicen para el control de calidad interno y externo

- Se utilicen para controles y calibración de los equipos.

- Se utilicen para la calificación del equipo y la verificación del método del instrumento.

- Diluciones (excepto las que se realizar en pruebas de coagulación)

- Las que efectúen los técnicos de la empresa con motivo de revisiones y/o reparaciones de los equipos.

- Las defectuosas o que se deriven de fallas del equipo y/o de revisiones y/o reparaciones de estos.

- Cuando la muestra haya sido considerada “insuficiente” por el analizador para procesar el estudio.

El licitante adjudicado a cada Partida enviará vía correo electrónico, por Paquete y por OOAD/UMAE, mensualmente el reporte de estudios efectivos realizados mediante el Anexo T9 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados”, a la CPAS, a la dirección electrónica marco.bermudez @imss.gob.mx.

  - Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por los artículos 99,100 Y 101 del RLAASSP.

Se evaluará por método binario

  - Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar :

# REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Los documentos se deberán entregar para la evaluación técnica en archivo digital no modificable (PDF).

PROPUESTA TÉCNICA, por Partida, en la que se describirá el servicio ofertado objeto de esta licitación, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Técnico y lo contenido en el presente documento, adjuntando solo la siguiente documentación, como parte de la propuesta técnica:

  - Copia simple del Aviso de Funcionamiento del Licitante (o licitantes en caso de presentar propuesta en participación conjunta).

  - Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario (o licitantes en caso de presentar propuesta en participación conjunta).

  - Copia simple del Certificado de calidad ISO 9001:2015, vigente a nombre de la empresa licitante, cuyo alcance verse sobre servicios, servicios médicos integrales o de laboratorio clínico.

  - Resumen de Equipos y bienes de consumo que oferten por las partidas que deseen participar conforme a los Anexos T8 “Resumen de Equipos Ofertados” y T8.1 “Resumen de Bienes de Consumo Ofertados”, mismo que deberán cumplir con lo mínimo solicitado o a un equipo de un tipo de nivel superior de los señalados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y Anexo T1.1 “Catálogo del SMI de ELC”. Tanto el Anexo T8 “Resumen de Equipos Ofertados” y T8.1 “Resumen de Bienes de Consumo Ofertados”, deberán presentarse en papel membretado de la empresa.

  - Para los equipos solicitados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento” y sus respectivos bienes de consumo, copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), de lo siguientes equipos y bienes de consumo:

| Grupo | Equipos | Estudios |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1. Química Clínica | Química Clínica | - Glucosa - Urea - Creatinina - Colesterol - Triglicéridos - Ácido úrico - Bilirrubina Total |
|  | Sangre Oculta en Heces |  |
| Grupo 2. Citometría Hemática | Equipo para Biometría Hemática |  |
| Grupo 3 Coagulación | Coagulación | - Tiempo de Protrombina - Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada |
| Grupo 4. Coagulación Especial | Coagulación Especial | - Dímero D - Fibrinógeno |
| Grupo 5. Examen General de Orina | Uroanálisis | - Tira Reactiva para Examen General de Orina |
| Grupo 6. Gases en Sangre | Analizador de Gases y pH en Sangre | - Cartucho, cassette o tarjeta de Gases |
|  | Analizador de Gases y Electrolitos en Sangre | - Cartucho, cassette o tarjeta de Gases y electrolitos |
| Grupo 7 Microbiología | Microbiología | - Tarjeta, Panel y/o Galería de Identificación de Gram Positivo - Tarjeta, Panel y/o Galería de Identificación de Gram Negativo - Tarjeta, Panel y/o Galería para Sensibilidad para Gram Positivo - Tarjeta, Panel y/o Galería para Sensibilidad para Gram Negativo |
|  | Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano | - Frascos de Hemocultivo |
| Grupo 8 Inmunología | Proteínas Séricas | - Factor Reumatoide - Proteina C Reactiva |
| Grupo 9 Hormonas y Grupo 10 Marcadores Tumorales | Equipo para Inmunoensayo | - Hormona Estimulante de Tiroides - T4 Libre - Antígeno Prostático Total - Antígeno Carcinoembrionario - Procalcitonina |
|  | Analizador de Marcadores Cardiacos | - Troponina |
| Grupo 12 Serología | Serología | - Anticuerpos contra VIH - Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B - Anticuerpos contra Virus de la Hepatitis C |
| Grupo 13. Fármacos | Equipo para determinar Medicamentos | - Tacrolimus - Sirolimus - Ciclosporina |
| Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada | Hemoglobina Glucosilada | - HBA1c |
| Grupo 15. Citometría de Flujo | Citometría de Flujo Tipo 2 | - Reactivo para citometría de Flujo CD4 |
| Grupo 19. Micobacterias | Sistema Automatizado para Cultivo de Micobacterias | - Frasco de cultivo |
| Grupo 20. Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular Tipo 2 |  |
|  | Equipo de Biología Molecular Tipo 4 |  |
| Grupo 21. Carga Viral | Equipo de Biología Molecular Tipo 1 |  |

Solo se deberá presentar el último Registro Sanitario vigente del equipo o bien de consumo (ya sea registro, prórroga o modificación). En caso de que el Registro Sanitario NO se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

      - Copia simple del último Registro Sanitario sometido a prórroga e inmediatamente después colocar la

      - Copia simple del comprobante del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS, referenciando para que registro sanitario es el comprobante del trámite.

Se precisa que el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre las imágenes y/o fotografías que presente y el equipo que pretende ofertar.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto, y específicamente la CPSMA, se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

  - Escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante legal del licitante en el que:

    - Manifieste que los equipos ofertados, tienen una fecha de fabricación no mayor a 5 (cinco) años.

    - Manifieste que contará con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, ser de tecnología de vanguardia y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y, para los bienes de consumo, considerar una vigencia de al menos de 2 (dos) meses de caducidad (excepto los bienes de consumo compuestos por células sanguíneas, los cuales podrán tener una vigencia menor a un mes) contados a partir de la fecha de dotación del bien de consumo correspondiente. Los equipos y bienes de consumo que se oferten no serán reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o sin autorización para su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

    - Se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de la(s) partida(s) en la(s) que participe.

    - Cumple con lo establecido en los “Términos y Condiciones” y el “Anexo Técnico” de la presente convocatoria.

  - Para los participantes a la partida 1 se deberá integrar en su propuesta técnica la descripción del sistema de información ofertado por partida, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, el cual, deberá ser señalado en el Anexo TI.1 (uno.uno) consistente en un escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante, en el cual además manifieste que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el Anexo Técnico así como Términos y Condiciones del presente procedimiento de contratación, en apego a la Especificación Técnica del IMSS para el Sistema de Información de Laboratorio Clínico vigente (ETIMSS 5640-023-001), los cuales conoce y acepta en su integridad.

# NIVELES DE SERVICIO

El licitante, durante la vigencia de la prestación del servicio, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

| No. | Concepto | Nivel de Servicio |
| --- | --- | --- |
| 1 | LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Presentación del SMI de ELC. | Máximo al día 15 (quince) natural, contado a partir de la emisión y notificación del fallo, deberá celebrarse en la fecha y sede acordado |
| 2 | DESIGNACIÓN DEL ENLACE. Los licitantes adjudicados deberán designar mediante escrito en formato libre y en hoja membretada a la(s) Persona(s) designada(s) como enlace, por cada partida adjudicada, al Administrador del Contrato y en copia digital al correo de la CPSMA/CTSMI. | Durante la presentación del servicio que deberá realizarse dentro de los primeros día 15 (quince) natural contados a partir de la emisión y notificación del fallo. |
| 3 | ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA. El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar las adecuaciones del área física de acuerdo con el numeral 2 “ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA” del Anexo Técnico. | Dentro del plazo no mayor a día 15 (quince) natural, contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo de la licitación. |
| 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO. El Licitante Adjudicado a cada Partida entregará, instalará y pondrá a punto los equipos, en cada una de las áreas de las Unidades Médicas de acuerdo con el numeral 3 “EQUIPO DE LABORATORIO” del Anexo Técnico y el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y deberá entregar el equipo médico ofertado en el Anexo T8 “Resumen de equipos ofertados”. | Dentro del plazo no mayor a día 15 (quince) natural, contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo de la licitación. |
| 5 | GESTOR DE TURNOS. Los licitantes adjudicados deberán instalar un gestor de turnos automatizado en los laboratorios clínicos que lo soliciten. | Dentro del plazo no mayor a día 15 (quince) natural, contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo de la licitación. |
| 6 | BIENES DE CONSUMO. ENTREGA INICIAL El licitante adjudicado a cada Partida deberá entregar la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a los estudios realizados en 45 días conforme a la productividad de cada Unidad Médica, en los sitios señalados en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” con base en lo establecido en el numeral 4 “BIENES DE CONSUMO” del Anexo Técnico. | Dentro de día 15 (quince) natural, previos al inicio de la operación de los equipos. |
| 7 | RED DE FRÍO PARA CONSERVACIÓN DE BIENES DE CONSUMO. En caso de que los Licitantes Adjudicados propongan bienes de consumo que requieran refrigeración o congelación deberán proporcionar el equipo refrigerador/congelador, de tamaño y capacidad de acuerdo con las cantidades de insumos que se entreguen en cada Unidad Médica y a la disponibilidad de espacio con base en lo establecido en el numeral 4 “BIENES DE CONSUMO” del Anexo Técnico. | Dentro del plazo no mayor a día 15 (quince) natural, contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo de la licitación. |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. El licitante adjudicado a cada Partida deberá inscribir a todos los laboratorios clínicos conforme al Anexo Técnico, a un programa de Control de Calidad Externo, debiendo entregar las constancias de inscripción correspondientes a los Jefes o Encargados de los Laboratorios Clínicos, facilitando además una copia en formato digital a la CPSMA con base en lo establecido en el numeral 5 “CONTROL DE CALIDAD” del Anexo Técnico. | A más tardar el día 15 (quince) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico) y a más tardar el día 90 (noventa) natural de cada año durante la vigencia de la prestación del servicio. |
| 9 | ENTREGA DE ANEXOS T4.1 El licitante adjudicado a cada Partida deberá entregar el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” por cada equipo instalado en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CPSMA/CTSMI adjuntando archivo XLS con la información de la base instalada (equipos) por unidad médica. | A más tardar al día 15 (quince) natural contado a partir del día siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| 10 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El licitante adjudicado a cada Partida, hará de conocimiento y para su validación al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y al Jefe o Encargado de Conservación de la Unidad Médica y/o UMAE, el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo”. | Dentro del plazo no mayor al día 15 (quince) natural, contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de manera anual dentro de los primeros 90 (noventa) días naturales de cada año de acuerdo con el Anexo Técnico. |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El licitante adjudicado a cada Partida proporcionará el servicio tanto al equipo médico/informático y sistema de información. | El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el Anexo T5 “Programa de mantenimiento preventivo” en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada (de acuerdo con el Anexo técnico); para el sistema de información y equipo de cómputo asociado el(los) licitante(s) adjudicado(s) de las partidas 1 deberá(n) garantizar la continuidad del servicio. |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. En caso de falla de los equipos médico/informático, el Licitante Adjudicado a cada Partida deberá: • Efectuar las reparaciones necesarias. • En caso de reparaciones mayores. | •En un plazo máximo a 48 (cuarenta y ocho) horas, siguientes contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice. • Sustituir dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, por otro de igual o mejores características y que proporcione los mismos parámetros, sin modificar el Precio Unitario de los estudios. |
| 13 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO. El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la sustitución de equipo en caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales. | Sustitución e instalación del equipo de igual o mejores características de acuerdo con el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, en un plazo menor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto |
| 14 | CAPACITACIÓN PREVIA. El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación para el personal del Instituto asignado al Laboratorio Clínico, en el manejo de los equipos, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. | A más tardar el día 15 (quince) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 15 | CAPACITACIÓN CONTINUA. El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación continua en el manejo de los equipos cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal al servicio, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación | En un plazo no mayor a 21 (veintiún) días naturales de haberse solicitado al licitante adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 16 | ACCESO AL LIS PARA LA CPSMA/CTSMI El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá proporcionar un acceso al sistema de información a la CPSMA/CTSMI para consulta. | Dentro de los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| 17 | ASISTENCIA TÉCNICA. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que deberá estar disponible y funcional a partir del día en que inicia la prestación del servicio. | El cual debe implementarse dentro de los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 18 | ASISTENCIA TÉCNICA. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que funcione las 24 horas, los 365 días del año. | Los licitantes adjudicados deberán proporcionar Asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año, a partir del inicio de la prestación del servicio. |
| 19 | BIENES DE CONSUMO. ENTREGAS SUBSECUENTES. El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 días, de acuerdo a las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico. | La entrega deberá realizarse dentro de los primeros 7 (siete) días hábiles de cada mes, durante la vigencia del servicio (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 20 | ENTREGAS URGENTES. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá entregar los bienes de consumo que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación. | Las entregas urgentes de bienes de consumo deberán realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| 21 | BIENES DESPERDICIADOS. El licitante adjudicado a cada Partida deberá reponer los bienes de consumo “desperdiciados” derivado de alguna falla en el proceso. | La entrega de bienes de consumo desperdiciados deberá realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| 22 | DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO. El licitante adjudicado a cada Partida atenderá la solicitud del Instituto de la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos o vicios ocultos. | A partir del día hábil siguiente a la notificación con un plazo máximo de 10 (diez) días naturales (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 23 | ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS CONCENTRADORES (CRAP) El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá entregar en cada unidad médica los resultados de estudios a concentrar, una vez que sean validados por los Laboratorios concentradores (CRAP) de la Partida, debiendo ser enviados a través del sistema de Información. | Los resultados deberán aparecer en el sistema informático del licitante adjudicado dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas de su validación (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 24 | ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS ALTERNOS/REFERENCIA. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá integrar en el sistema de información los resultados de estudios enviados a laboratorios alternos o de referencia en el sistema de información del Laboratorio Clínico. | Los resultados deberán aparecer en el sistema informático en las siguientes 24 (veinticuatro) horas de su recepción (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 25 | TRASLADO DE MUESTRAS El Licitante adjudicado a cada Partida, deberá realizar el traslado de muestras y documentación respectiva a los laboratorios concentradores (CRAP), laboratorios alternos o laboratorios de referencia, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | Durante la vigencia de la prestación del servicio, en coordinación con los Jefes o Encargados del Laboratorio Clínico. |
| 26 | MEJORA TECNOLÓGICA. El Licitante Adjudicado deberá reemplazar el equipo que requiere la Mejora Tecnológica, así como puesta a punto, entrega de insumos, capacitación y enlace con el sistema de información. | En el periodo de tiempo conciliado con la CPSMA/CTSMI y notificado al Administrador del Contrato. |
| 27 | MEJORA TECNOLÓGICA. El Licitante adjudicado deberá entregar el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” del equipo que requirió el reemplazo por Mejora Tecnológica, en copia digital a la CPSMA/CTSMI. | Dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir del día siguiente de la instalación y puesta a punto del equipo reemplazado como Mejora Tecnológica. |
| 28 | REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL POR PARTIDA. Durante la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado a cada Partida deberá enviar cada mes el concentrado por partida del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) a la CPSMA/CTSMI de acuerdo con el Anexo Técnico. | De todas las unidades médicas incluidas en la Partida, a más tardar 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha de cada corte. |
| 29 | ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA El cableado de red del proveedor saliente deberá ser retirado y sustituido por cableado nuevo por el licitante adjudicado a cada Partida, el cual deberá ser entregado al personal de informática de la unidad médica, jefe de laboratorio, CDI o DIB, o al personal que sea designado por el administrador del contrato. | A más tardar el día 1 (uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 30 | SISTEMA DE INFORMACIÓN El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a las partidas 1 a 59 establecerá(n) contacto con los Administradores del Contrato, a efecto de realizar la entrega de los siguientes puntos: - Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI.3). - Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI.4). - Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI5). - Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI.6). | En un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo. |
| 31 | ENVÍO DE MENSAJERÍA HL7 El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá enviar y recibir (Respuesta exitosa por parte de los servicios web del Instituto) la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto conforme a la ETIMSS vigente. | El sistema informático con el que presten el servicio los licitantes adjudicados a la partida 1 debe mandar automáticamente los mensajes HL7, mismos que deberán ser recibidos a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los resultados de los estudios de Laboratorio Clínico solicitados durante el periodo de facturación cuyo periodo comprende del día 26 de un mes al día 25 del siguiente mes, conforme a la ETIMSS vigente. |
| 32 | SISTEMA DE INFORMACIÓN El Licitante Adjudicado a la partida 1 deber instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas de la(s) Partida(s) adjudicada(s), conforme al Anexo Técnico y calendario de despliegue. | A más tardar el día 1 (uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 33 | CALENDARIO DE DESPLIEGUE El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en las unidades médicas. | El Calendario de Despliegue deberá ser acordado y entregado con el Administrador del Contrato a más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico. |
| 34 | GENERALES El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, sin costo adicional para el Instituto. | A más tardar el día 1 (uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 35 | CAPACITACIÓN PREVIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. | A más tardar el día 1 (uno) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 36 | CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínica cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. | En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| 37 | GENERALES El Licitante Adjudicado a la partida 1 deberá otorgar un resguardo mensual de la información almacenada en la base de datos del sistema de información. | Deberá ser entregado en CD o en el medio que considere conveniente de acuerdo con el volumen de información, a cada Encargado o Jefe de Servicio responsable del Laboratorio Clínico a más tardar durante los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a su resguardo. Asimismo, deberá proteger esta información y garantizar que sea entregada en conjunto con la contraseña respectiva mediante acuse de recibo. |
| 38 | ENTREGA DE INSTALACIONES AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipamiento de su propiedad, con las autoridades del Instituto y el proveedor entrante, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con el servicio, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio. | Cuando el proveedor saliente no retire el equipamiento con el que prestó el servicio, en el tiempo conciliado por escrito con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |

  - Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.

- El licitante deberá presentar el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento” en papel membretado de la empresa; utilizando folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros documentos que se requieran para referenciar las características solicitadas, esto con el propósito de comprobar las especificaciones técnicas requeridas. Deberá presentar una ficha por cada equipo, los licitantes podrán presentar más de un equipo por partida.

Se aclara que las especificaciones solicitadas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, son las mínimas solicitadas, por lo que se podrán ofertar equipos con características superiores o adicionales a las especificadas en el Anexo sin ser limitativo para el resto de los licitantes, sin ser causal de desechamiento y sin representar un costo adicional para la Institución.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los equipos ofertados, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”. Con el fin de reducir el espacio de la propuesta técnica solo se podrán incluir las páginas o secciones usadas para fines de referenciación, en el entendido que dicha documentación deberá estar completa.

  - Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso

# VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

En caso de que los licitantes deseen realizar una visita a sitio de la(s) unidad(es) médica(s) de la(s) partida(s) en las que desea participar, el Instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, proporcionará a los licitantes las facilidades e información, con el propósito de que estos identifiquen las áreas donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio y las adecuaciones que serán necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos que proponga como parte de su propuesta técnica para la prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y como guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante.

Los licitantes deberán entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de la(s) partida(s) en la(s) que participe.

Es importante precisar que las dudas y aclaraciones derivadas de la visita al sitio de la prestación del servicio serán contestadas en la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio, a fin de poner en igualdad de condiciones a todos los licitantes que participen.

En la visita a sitio que en su caso decidan realizar los licitantes a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Director de la unidad médica, Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico) deberá enviar al personal del Órgano Interno de Control (OIC), copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado, tampoco deberá incluirse como parte de la propuesta técnica de las licitantes.

  - Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria

No aplica

  - Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las POBALINES.

# PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Administrador del contrato será responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, auxiliándose por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico auxiliado del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el CDI en OOAD o DIB en UMAE, en todos los casos se deberá determinar la causa por el cual el licitante adjudicado es acreedor a una penalización basada en la tabla de penalizaciones, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 96 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cada día de atraso de inicio en la prestación del servicio. La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente (apartado 5.5.8 inciso e) de POBALINES):

Fórmula

PCA = %d x nda x vspa

Dónde:

PCA = pena convencional aplicable

%d = porcentaje determinado en la tabla de penas convencionales

Nda = número de días de atraso.

Vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado, y que deben realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.

En caso de existir alguna pena convencional se notificará al Administrador del Contrato mediante el Anexo T9.1 “Notificación de Pena Convencional”, aportando la documental que soporte el incumplimiento al nivel de servicio, para revisión, cálculo, notificación, aplicación y seguimiento de las sanciones correspondientes por parte del Administrador del Contrato.

| 1 | Presentación del servicio |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no lleve a cabo la reunión informativa con el total de los Jefes o Encargados del Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas adjudicadas, en conjunto con el personal de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos en la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, para hacer del conocimiento los lineamientos del Servicio Médico Integral contratado. |
| Unidad de Medida | Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 5 (cinco) días hábiles después del plazo establecido. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe de Laboratorio |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 2 | Adecuación del área física |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no realice las adecuaciones del área física necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y Anexo TI.2 “Especificaciones mínimas de los equipos de cómputo”. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los días 15 (quince) naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 3 | Equipamiento médico |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no ponga a punto los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda a los días 15 (quince) naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 4 | Entrega de Anexos T4.1 |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no entregue los Anexos T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” por cada equipo instalado, en original al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico, dentro de los días 15 (quince) naturales del fallo. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los días 15 (quince) naturales contados a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 5 | Entrega inicial de bienes de consumo |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a 45 (cuarenta y cinco) días conforme a la productividad de las Unidades Médicas, con base en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”. |
| Unidad de Medida | Dentro de los días 15 (quince) naturales previos a la puesta en operación de los equipos. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 5 (cinco) días naturales posterior a la puesta en operación de los equipos. |
| Penalización | 0.4% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 6 | Control de Calidad Externo |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no inscriba a todos los Laboratorio Clínicos a un programa de Control de Calidad Externo cada año. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural de atraso que exceda los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente a la fecha de emisión y notificación del fallo y a más tardar el día 1 (uno) natural de cada año. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 7 | Programa de Mantenimiento Preventivo |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de la totalidad de los equipos, a más tardar el día 1 (uno) natural posterior al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural plazo que exceda los 1 (uno) día natural posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de manera anual dentro de los primeros 1 (uno) día natural de cada año. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 8 | Capacitación previa Equipos |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no otorgue al personal del Laboratorio Clínico la capacitación previa en los equipos antes del inicio de la prestación del servicio y dentro de los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural plazo que exceda los días 15 (quince) naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 9 | Capacitación Previa del Sistema de Información |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| Límite de Incumplimiento | A los 20 (veinte) días naturales subsecuentes a los 90 días naturales posteriores al día natural siguiente de la emisión del fallo. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

| 10 | Capacitación continua del sistema de información |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. |
| Unidad de Medida | Por cada día de atraso que exceda el nivel de servicio. |
| Límite de incumplimiento | En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| Penalización | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

| 11 | ACCESO AL LIS PARA LA CPSMA/CTSMI |
| --- | --- |
| Concepto | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione un acceso al Sistema de Información, dentro de los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido. |
| Penalización | 0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | CPSMA/CTSMI |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 12 | Sistema de Información |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá realizar las adecuaciones del área física, instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas adjudicadas conforme a los establecido en el Anexo Técnico y calendario de despliegue. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los días 15 (quince) naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | A los 10 (diez) días naturales subsecuentes a los 90 (noventa) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión del fallo. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

| 13 | Generales |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, sin costo adicional para el Instituto, el cual deberá ser entregado al Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico. |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue. |
| Límite de Incumplimiento | A los 10 (diez) días naturales subsecuentes a los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue. |
| Penalización | 0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

| 14 | Sistema de Información |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá contacto con el administrador del contrato, a efecto de realizar la entrega de los siguientes puntos: - Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI. 3). - Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI. 4). - Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI. 5). - Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI. 6). |
| Unidad de Medida | Por cada día natural que exceda los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo. |
| Límite de Incumplimiento | A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio. |
| Penalización | 0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

| 15 | Calendario de Despliegue |
| --- | --- |
| Concepto | El licitante adjudicado a la partida 1deberá entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en los Laboratorios Clínicos. |
| Unidad de Medida | El calendario de despliegue deberá ser acordado y entregado con el administrador del contrato a más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico. |
| Límite de Incumplimiento | A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio. |
| Penalización | 0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de Contrato |

# DEDUCCIONES

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, auxiliado del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el CDI en OOAD o DIB en UMAE. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones.

En caso de existir alguna deductiva se notificará al Administrador del Contrato mediante el Anexo T9.2 “Notificación de deductiva”, aportando la documental que soporte el incumplimiento al nivel de servicio, para revisión, cálculo, notificación, aplicación y seguimiento de las sanciones correspondientes por parte del Administrador del Contrato.

| 1 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Mantenimiento Preventivo |
| Nivel de Servicio | El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de los equipos en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el calendario. (De acuerdo con el Anexo Técnico). |
| Unidad de Medida | Por no realizar el mantenimiento preventivo en los 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha programada para cada equipo. |
| Deducción | En caso de que se continúen realizando los estudios en el equipo que no recibió el mantenimiento preventivo, se calculará la sanción por el 50% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento preventivo, más I.V.A. En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento preventivo programado, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | A más tardar 10 (diez) días naturales contados después de la fecha programada. Hasta en dos ocasiones en cada unidad médica por OOAD o UMAE por año calendario, y no mayor al 50% del Total de los Equipos por Unidad médica por OOAD / UMAE año calendario, durante la vigencia de la prestación del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 2 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Mantenimiento Correctivo |
| Nivel de Servicio | En caso de reporte por falla de los equipos, el Licitante Adjudicado a la Partida deberá realizar las reparaciones necesarias en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice el mantenimiento correctivo de los Equipos en las 48 (cuarenta y ocho) horas establecidas. |
| Deducción | En caso de que los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento correctivo, más I.V.A. En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento correctivo, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta un máximo de dos ocasiones en cada unidad médica por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 3 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Sustitución de equipo |
| Nivel de Servicio | El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la sustitución de equipo de Laboratorio Clínico en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales, en caso de: necesidad de reparaciones mayores, presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada partida no lleve a cabo la sustitución de Equipo en 30 (treinta) días naturales. |
| Deducción | En caso de que los estudios sí se hayan realizado, se calculará la sanción por el 1.0% diario del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se sustituyó, más I.V.A. En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no se sustituyó, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta un máximo de dos ocasiones por OOAD/UMAE, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 4 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Desabasto de Bienes de consumo |
| Nivel de Servicio | El Licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días, de acuerdo con las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice las entregas subsecuentes de bienes de consumo para la realización de los procedimientos/estudios de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días, |
| Deducción | En caso de que los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 50% del importe de la factura de los estudios asociados a los bienes de consumo en desabasto, más I.V.A. En caso de la suspensión de los estudios por el desabasto de bienes de consumo, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta un máximo de tres ocasiones en cada unidad médica por año calendario, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 5 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Capacitación continua |
| Nivel de Servicio | El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación continua en el manejo de los equipos de Laboratorio Clínico cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice la capacitación continua en un plazo máximo de 21 (veintiuno) días naturales de haberse solicitado por el Jefe del Laboratorio Clínico (de acuerdo con el Anexo Técnico). |
| Deducción | Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta un máximo de tres ocasiones en cada unidad médica, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 6 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Asistencia Técnica |
| Nivel de Servicio | Los licitantes adjudicados deberán proporcionar Asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione soporte en línea para la asistencia Técnica. |
| Deducción | Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta en tres ocasiones por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 7 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Reporte de productividad mensual por Partida |
| Nivel de Servicio | Los Licitante Adjudicado a cada Partida deberán enviar cada mes el concentrado por partida del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) a la CPSMA/CTSMI de acuerdo con el Anexo Técnico. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione el reporte mensual de productividad de alguna unidad médica por OOAD con detalle por clave de procedimiento/estudio. |
| Deducción | Se calculará la sanción en la(s) unidad(es) médica(s) de las que no se recibió la información, por el 1% (uno por ciento) del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta en tres ocasiones por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | CPSMA/CTSMI |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 8 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Traslado de muestras |
| Nivel de Servicio | Los licitantes adjudicados a las Partidas del Paquete I deberán realizar el traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” y/o en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 “Laboratorios Alternos” y T13 “Laboratorios de Referencia”, así como su documentación respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico. |
| Unidad de Medida | Cuando el licitante adjudicado a la Partida del Paquete I no realice el traslado de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. |
| Deducción | Se calculará la sanción por el 20% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad donde no se realizó el traslado, más I.V.A. |
| Límite de incumplimiento | Hasta en tres ocasiones por OOAD o UMAE por año calendario, durante la vigencia del servicio. |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

| 9 |  |
| --- | --- |
| Concepto | Envío de Mensajería HL7 (Resultados) |
| Nivel de Servicio | Cuando el licitante adjudicado a cada partida del Paquete I no envíe la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los resultados d estudios de Laboratorio Clínico solicitados durante el periodo de facturación. |
| Unidad de Medida | Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los resultados de cada procedimiento y estudios solicitado durante el mes de facturación. |
| Deducción | Se deberán contemplar los siguientes porcentajes de incumplimiento por virtud del conteo total obtenido, conforme a lo siguiente: Del 1% al 25% de incumplimiento: aplicar 0.4% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 26% al 50% de incumplimiento: aplicar 0.6% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 51% al 75% de incumplimiento: aplicar 0.8% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. Del 76% al 100% de incumplimiento: aplicar 1.0% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento. (*Ejemplo: Durante el mes de facturación fueron requeridos 100 mensajes HL7, de los cuales, 80 fueron enviados de forma efectiva y exitosa a la base de datos central del Instituto, pero 20 mensajes no fueron enviados por el licitante adjudicado, se obtiene la proporcionalidad de los mensajes no enviados del total, dando un 20%. En ese sentido, será -conforme al 1% al 25% de incumplimiento- aplicado el 0.4% de sanción al valor de la factura que incluya IVA correspondiente al mes del incumplimiento, con base en la ETIMSS vigente.) |
| Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato | Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en conjunto con el CDI o DIB. |
| Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena | Administrador de contrato |

  - En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante adjudicado, se obliga a otorgar a el Instituto, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada dentro de los primeros diez días naturales, de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los proveedores quedan obligados a entregar al Instituto la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo Número Axx (A xx), en (poner dónde se entrega la fianza).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al proveedor una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

  - Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, deberán de apegarse al numeral 4.30.1 penúltimo parágrafo de estas POBALINES, así como la calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso.

El licitante adjudicado, se obliga a otorgar a el Instituto, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada dentro de los primeros diez días naturales, de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los proveedores quedan obligados a entregar al Instituto la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo Número Axx (A xx), en (poner dónde se entrega la fianza).

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al proveedor una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

  - Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo

Con apego al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”

- Plazo para el pago: 20 días

- Tipo de moneda: moneda nacional

- Forma de pago: transferencia electrónica

- Tipo de moneda: pesos mexicanos

- Método de pago: pago electrónico

- Factura o recibo según sea el caso, expedido a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, con requisitos fiscales (artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación), debidamente autorizada por el auxiliar del administrador y administrador  del contrato, misma que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique detalle de los bienes suministrados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, cuenta contable, unidad de Información y centro de costos.

Si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo: Pagos progresivos de con corte al día 25 de cada mes.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA:

• Administrador del contrato y Auxiliar del contrato

  - Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, de acuerdo al Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por Director Médico de la Unidad Médica, así como por el representante del proveedor.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.

  - En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 16, 66 fracciones IX y X de la LAASSP y 81 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.

No aplica

  - Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.

No aplica

  - Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.

No aplica

  - Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.

No aplica

# Anexo 3.- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional Electrónica, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

# Anexo 4.- Escrito de origen de los servicios.

_______, a _______ de _________________de 202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Delegación Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

Me refiero al procedimiento _________(Licitación Pública Nacional Electrónica)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, Documentación legal-administrativa, de las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

•	Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica.

•	Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.

Protesto lo necesario

_____________________________________________________

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

# Anexo 5.- Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

_______, a ___ de ___________de 202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

__________Nombre ___________ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o Moral)_. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que el suscrito (Solo Personas Morales. y las personas que forman parte de la sociedad y) de la propia empresa que represento, no se encuentra(n) en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA ELECTRÓNICA número. ________________________.

Protesto lo necesario

______________________________________________________

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

Nota. En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato

# Anexo 6.- Declaración de integridad.

____, a _______ de _________________de 202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

# __________Nombre ______ en mi carácter de representante legal de la (Persona Física o Moral), y en términos de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número. ___________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Que en caso de resultar adjudicado, me obligo a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

Protesto lo necesario

______________________________________________________

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

# Anexo 7.- Escrito de estratificación de MIPYME.

_______,  a_________ de __________ de _______   (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ Núm. ________(4) _______ en el que mí representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

Protesto lo necesario

______________________________________________________

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

# Anexo 7 Bis.- Instructivo de llenado para el escrito de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

Descripción.

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

- Señalar la fecha de suscripción del documento.

- Anotar el nombre de la convocante.

- Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o Licitación Pública Nacional Electrónica).

- Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por COMPRAS MX.

- Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

- Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

- Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%.

Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página http.//www.comprasdegobierNúm.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

- Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante

# Anexo 8.- Propuesta Económica.

Datos generales de la empresa

RAZON SOCIAL								RFC:

DOMICILIO FISCAL								NO. PROVEEDOR

ESTRATIFICACIÓN: 	MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 		MEDIANA (     )

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CUCOP | CLV_GPO | GRUPO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | P.U. | SUBTITAL CANTIDAD MINIMA | SUBTOTAL CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (ELC) | 339030012 | 1 | Química Clínica | SERVICIO | 1,380,941 | 3,452,353 |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 2 | Citometría Hemática |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 3 | Coagulación |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 4 | Coagulación Especial |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 5 | Examen General de Orina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 6 | Gases en Sangre |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 7 | Microbiología |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 8 | Inmunología |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 9 | Hormonas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 10 | Marcadores Tumorales |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 11 | Autoinmunidad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 12 | Serología |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 13 | Fármacos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 14 | Hemoglobina Glucosilada |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 17 | Electroforesis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 19 | Micobacterias |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 20 | Biología Molecular |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 21 | Carga Viral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 22 | FISH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 339030012 | 23 | Pruebas Especiales |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL (SMI) DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (ELC) CITOMETRIA DE FLUJO | 339030012 | 15 | Citometría de Flujo | SERVICIO | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

Nota: Se deberá de requisitar en formato Excel los Precios unitarios del Anexo T1 Requerimiento.

IMPORTE MÁXIMO CON LETRA:

NOTAS:   EL PRECIO  PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, 				CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN.

Presentación                    Un = Unidad de Medida		Cant = Cantidad		Tipo = Tipo de Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

Anexo 9.- Relación de documentos a presentar.

| Fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA ELECTRÓNICA No. |  |  |  |  |
| Razón Social y Dirección Completa |  |  |  |  |
| Teléfonos y Correo Electrónico |  |  |  |  |
| Nombre del Representante |  |  |  |  |
| Referencia |  | Documento legal-administrativo | Presentado |  |  |
|  |  |  | Si |  | No |
| Anexo 3 |  | Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar Internacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta. |  |  |  |
| Anexo 5 |  | Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP |  |  |  |
| Anexo 6 |  | Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. |  |  |  |
| Anexo 7 |  | En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa. |  |  |  |
| Escrito PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX |  | Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma Digital de Contrataciones Compras Mx ”. |  |  |  |
| Declaración de Integridad que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones |  | A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13_ de la presente Convocatoria |  |  |  |
| Documentación legal de la empresa |  | A)Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ( Ley General de Responsabilidades Administrativas: DOF 18-07-2016) |  |  |  |
|  |  | B)Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones y para personas físicas Acta de nacimiento o carta de naturalización |  |  |  |
|  |  | C)Poder notarial del representante legal que firmará el contrato para actos de administración y/o dominio y/o en su caso con facultades especiales |  |  |  |
|  |  | D) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal. |  |  |  |
|  |  | ## E) Constancia de Situación Fiscal con una vigencia no mayor a treinta días naturales previos a la presentación de su propuesta, con Cédula de Identificación Fiscal de acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación cuyo objeto sea acorde a los servicios solicitados. |  |  |  |
|  |  | F)Registro patronal y en caso de no contar con el escrito en papel membretado en el que señale las causas por las que no cuenta con dicho registro |  |  |  |
|  |  | G ) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses(Agua Luz Teléfono) a nombre del licitante o representante legal que coincida con la Constancia de Situación Fiscal así cómo Anexo 3 |  |  |  |
|  |  | H)Opinión vigente y positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. |  |  |  |
|  |  | H)Constancia vigente y positiva de estar al corriente de sus obligaciones fiscales en material de seguridad social vigente y positiva, con fecha de expedición no mayor a 15 días naturales previos a la presentación de su propuesta emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015. |  |  |  |
|  |  | H)Constancia vigente y positiva de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Internacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales previos a la presentación de su propuesta en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017 |  |  |  |
|  |  | ## I)Manifestación de no subcontratación, deberá presentar escrito libre en hoja membretada mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que no subcontratara ninguna de las partes de los Servicios o trabajos a realizar |  |  |  |
| Anexo 10 |  | Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante. |  |  |  |
| Anexo 11 |  | Aceptación de la Convocatoria y Juntas de Aclaraciones |  |  |  |
| Anexo 13 |  | Convenio de participación conjunta |  |  |  |
| Anexo 15 |  | Escrito de dirección de correo electrónico del licitante |  |  |  |
| Anexo 16 |  | Escrito de domicilio para oír y recibir notificaciones del licitante |  |  |  |
| Referencia |  | Documento de la propuesta técnica | Presentado |  |  |
|  |  |  | Si | No |  |
| REQUISITOS TECNICOS |  | Deberá incluir la descripción amplia y detallada de los servicios, para lo cual el licitante deberá considerar las condiciones señaladas en el Anexo 1.- Anexo Técnico de la presente convocatoria y Anexo 2.- Términos y Condiciones. |  |  |  |
| REQUISITOS TECNICOS |  | Escrito bajo protesta de decir verdad, del origen del servicio Anexo 4, |  |  |  |
| Referencia |  | Documento de la propuesta económica | Presentado |  |  |
|  |  |  | Si | No |  |
| Anexo 8 |  | Formato de propuesta Económica. |  |  |  |

# Anexo 10.- Formato información reservada y confidencial.

______, a __ de ___________ de 202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente

___(Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA Núm. ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter; cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica – legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.

- Información Legal y Administrativa

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

- Información Técnica

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

- Información Económica

| Información | Clasificación (marque con una X) |  |  | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reservada | Confidencial | Comercial Reservada |  |

Protesto lo necesario

______________________________________________________

(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)

Anexo 11.- ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

PRESENTE

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, manifiesta lo siguiente:

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública ____________________________________ No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

ANEXO 12.- MODELO DE CONTRATO.

GCONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS) __.

I.2	Conforme a lo dispuesto por ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3	De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C.  INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS.

I.4	De conformidad con ____ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) __ suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C.  (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para __(INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO)__.

I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) (INCORPORAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizó la plurianualidad mediante el oficio Número de Oficio ______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la SHCP en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Contratistas, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 A 3.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2. Y 2.1

II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2 A 2.2

II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______.

II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con _____________________________ (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL) ______________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria (TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto sin impuestos | Monto con impuestos |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO) | (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL: | $(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS) | (MONTO TOTAL con impuestos) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):

| Partida | Descripción * | Unidad* | Cantidad * | Precio unitario * | Precio total antes de imp. * | Precio total después de imp. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo del arrendamiento objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (INCORPORAR EJERCICIO) es por la cantidad de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (Indicar la cantidad en letra).

Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO MÍNIMO ANUAL sin impuestos) | (MONTO MÁXIMO ANUAL sin impuestos) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL SIN IMPUESTOS: | (MONTO MÍNIMO TOTAL) | (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

| Partida | Descripción * | Unidad * | Precio unitario * | Cantidad Mínima * | Cantidad Máxima * | Precio Total Mínimo * | Precio Total Máximo * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

O BIEN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a _____________.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a  “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que  “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para efectos del pago.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, párrafo primero y fracción V, de su Reglamento.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción I (dependencias) o II (entidades), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a  “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garantice el cumplimiento de sus contratos.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en el artículo 54, fracción ___ o 55 de la "LAASSP" y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96, párrafo segundo de su Reglamento.

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

- INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

- INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES:

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato,  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE)  por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los _(DÍAS)_____ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:

- Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;

- Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

- No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

- No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

- Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP

- No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

- No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

- Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

- Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

- Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

- Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

.I

“Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

# Anexo 13.- Modelo de convenio de proposición conjunta.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE.:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota. En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO___ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO __.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN: __________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A. ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota. En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A. ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN. _________________. (MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

3.1. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1. CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ____________.

3.1.2.	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “PROPOSICIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A OTORGAR EL SERVICIO CONTRATADO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE.

PARTICIPANTE “A”. (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPUESTAS.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PROPORCIONE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO ______.

CUARTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN _______, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

# ANEXO 14 AVISO DE PRIVACIDAD

# INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

# ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos con domicilio en Av. Plan de Ayala No. 1201 Col. Ricardo Flores Magón, C.P. 62450 Cuernavaca, Morelos, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.

No se recabarán datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:

•	Acreditar  su  existencia  legal  y/o  personalidad  jurídica,  así  como  identidad,  con  motivo  de  su participación en procedimientos de contratación, en la  formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

•	Realizar  notificaciones  relacionadas  con  los  procedimientos  de  contratación,  formalización  de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

•    Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

•	Dar  cumplimiento a  las  obligaciones de  transparencia comunes que  marca  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

•	Atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  relacionadas  con  los  procedimientos  de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Para dichas finalidades no es  necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70 fracción XXVIII y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social,  29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 56 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, fracción II, 39, fracción III, inciso i) y fracción VI, 44, fracción II, 48 fracciones V y VI de su Reglamento, artículo  32-D  del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  las  Políticas,  Bases  y  Lineamientos en  materia  de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997.

Transferencia de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el   correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.

Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

En  caso de  que  se  efectúen cambios, los  mismos se  comunicarán a  través  de  la  página de  internet institucional,  www.imss.gob.mx.

# Anexo 15.- ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública ________________ No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

# Anexo 16.- ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la INVITACIÓN A CUENDO MENOS TRES PRESONAS _______________________ No. _________________, para la contratación del _________________.

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

# Anexo 17.- Glosario.

Para efectos de ésta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

Área requirente: La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX : Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX , sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

EMA (Entidad Mexicana de Acreditación): Entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación.

Guardería Vecinal Comunitario Único atiende a niños sin discapacidad y con discapacidad que no requieren o requieren poca ayuda.

Guardería Integradora atiende a niños sin discapacidad, niños con discapacidad que no requieren o requieren poca ayuda, y niños con discapacidad que requieren apoyo terapéutico

IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de Licitación Pública Internacional bajo cobertura de tratados electrónica.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con  documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP.

Medios remotos de comunicación electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley citada.

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.

Partida o concepto.- La división o desglose de los bienes a adquirir y/o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

POBALINES.- Las políticas, bases y lineamientos a que se refieren el párrafo sexto del artículo 1 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resolución miscelánea: Publicación anual en el DOF que agrupa disposiciones de carácter general, aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

RFC.- Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la Ley.

SSA: Secretaría de Salud.