	[image: image19.png]2C24

Felipe Carrillo
P ()

1%

NN D FEEST7ENY

SN SNSRI




	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

	CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-37-2024 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL RÉGIMEN IMSS – ORDINARIO, EJERCICIO 2024.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DOMICILIO: BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, NÚMERO 327, CP. 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.
CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-37-2024 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE 
RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL RÉGIMEN 
IMSS – ORDINARIO, EJERCICIO 2024.
(SERVICIOS)
MARZO 2024.

P R E S E N T A C I O N:
En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la prestación del servicio de: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL RÉGIMEN IMSS – ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA
ÍNDICE:
	NUMERAL
	C O N T E N I D O:

	
	GLOSARIO

	
	

	1.
	Información específica de la Licitación

	1.1
	Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen.

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria

	
	

	2.
	Descripción, Unidad y Cantidad

	2.1
	Calidad

	2.2
	Licencias, Autorizaciones y Permisos

	
	

	3.
	Modalidad de la contratación

	3.1
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones

	
	

	4.
	Junta de Aclaraciones

	
	

	5.
	Presentación y Apertura de Proposiciones

	5.1
	Proposiciones Conjuntas

	
	

	6.
	Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica.

	6.1
	Documentación Complementaria

	6.2
	Proposición Técnica

	6.3
	Proposición Económica

	
	

	7.
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.

	7.1
	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

	7.2
	En la suscripción de las Proposiciones

	7.3
	Previo a la firma del contrato.

	7.4
	En la firma del contrato.

	
	

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.

	8.1
	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social.

	8.2
	Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

	8.3
	Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

	
	

	9
	Criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos.

	9.1
	Evaluación de las proposiciones Técnicas

	9.2
	Evaluación de las proposiciones Económicas

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos

	
	

	10
	Causas de Desechamiento.

	
	

	11
	Comunicación de Fallo

	
	

	12
	Modelo de Contrato

	12.1
	Período de Contratación

	12.2
	Firma del Contrato

	
	

	13
	Garantías

	13.1
	Garantía de cumplimiento de contrato

	13.2
	Garantía del servicio

	13.3
	Causas de rescisión administrativa del contrato

	
	

	14
	Inconformidades

	
	

	15
	Información reservada y confidencial

	
	

	16
	Información relativa a directrices institucionales sobre procedimiento de contratación pública.

	
	

	17
	Anexos


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

7. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx
8. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

10. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

13. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

16. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

17. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

26. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

27. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

28. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

29. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

30. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

31. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

32. SFP: Secretaría de la Función Pública.

33. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO DEL RÉGIMEN IMSS – ORDINARIO, EJERCICIO 2024.
1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

Se requieren anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español.
1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
El Instituto cuenta con disponibilidad presupuestal para ser ejercida en esta convocatoria.

2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

a. La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo Número 1 (UNO), y 1 “A” (UNO “A”), los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria.

b. Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

c. Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

d. Se requiere el servicio en once partidas.
2.1. CALIDAD:

Los servicios que amparan el presente requerimiento deberán cumplir con las siguientes normas.

a) Constancia de que cuenta con laboratorio de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).

b) Constancias de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de RX, médicos y de laboratorio objeto de la presente licitación, las cuales deben de estar expedidas a nombre de los técnicos responsables que se encargarán de realizar el servicio y que debe ser congruente a la especialidad. Invariablemente deberán anexar sus constancias debidamente certificadas y cotejadas por Notario Público, certificando su autenticidad.

c) Certificados vigentes de calibración de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, vigencia de calibración que debe contemplar la duración del contrato, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son, números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Asimismo, en dichos certificados deberán identificar la partida que se está licitando. Invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por Notario Público, certificando su autenticidad.

d) Relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo número 2 (DOS) “Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en los servicios y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. 

e) Relación de equipos de medición a emplear por el asesor especializado en seguridad radiológica, en la prestación del servicio relacionado de acuerdo al formato del Anexo número 3 (TRES) “Relación de equipos a utilizar por el asesor especializado en seguridad radiológica, y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

f) Presentar debidamente requisitado el Anexo número 09 (NUEVE) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”, en el que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a todos los equipos objeto de la presente licitación.

g) Presentar debidamente requisitado el Anexo número 13 (TRECE) “Nombramiento de asesor especializado en seguridad radiológica”, en el que especifique que el asesor conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a los equipos de las partidas 1 y 2, objeto de la presente licitación.

h) Presentar archivo electrónico de los manuales de servicios emitidos por el fabricante de cada uno de los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento, debidamente identificados conforme al Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, los archivos electrónicos deberán ser completamente nítidos.

i) Relación de manuales de servicio presentados conforme al formato del Anexo número (CUATRO) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar el servicio de mantenimiento a equipos de rayos “x” médicos y de laboratorio”. 

j) En los manuales presentados por el licitante, se deberá identificar y resaltar, así como hacer referencia en el párrafo que corresponda a aquellas refacciones que el fabricante recomiende sustituir como parte del mantenimiento preventivo. En caso de considerar refacciones del mantenimiento preventivo y no hacer la identificación y referencia en el manual, así como también el no considerar refacciones en su propuesta, cuando en el manual se recomiende la sustitución como parte del mantenimiento preventivo, será motivo de desechamiento de la partida que corresponda. En el caso de que el fabricante no recomiende la sustitución de refacciones como parte del mantenimiento preventivo, el licitante deberá considerar como parte del kit de mantenimiento los insumos básicos necesarios para realizar el servicio.

k) Presentar guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de cada uno de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente licitación los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo Número 1 (UNO) “Requerimiento”.
l) Presentar currículum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación. Los técnicos propuestos deberán contar con su constancia de capacitación, presentada conforme al inciso b) del presente numeral.

m) Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, en el cual determine el número de personal técnico, equipo, herramienta y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas propuestas deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados, que se relacionan conforme al formato del Anexo número 5 (CINCO) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias, pero cada una de estas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

n) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, el cual forma parte de esta convocatoria.

o) Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio y metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

p) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo número 6 (SEIS) “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico”, especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. “EL PROVEEDOR” estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes; Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata  las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación y al administrador del contrato.

q) Programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante y plasmados en cada uno de los conceptos del Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, respetando exactamente el formato del Anexo número 7 (SIETE) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.

r) Relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo número 22 (VEINTIDÓS) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, en este formato se deberán de plasmar las refacciones susceptibles de utilizar en el mantenimiento correctivo, unidad de medida y precio unitario propuesto, la unidad únicamente se manejará por pieza o juego, evitando el lote, este formato no es limitativo por lo cual el licitante puede relacionar todas las refacciones que requiera cada uno de los equipos, evitando relacionar las que deben ir en el mantenimiento preventivo y las que se encuentren relacionados en la descripción de los conceptos del Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”. El costo de estas refacciones es únicamente de carácter informativo en caso de que llegaran a requerirse, en el entendido de que únicamente podrán suministrarse si el precio unitario es aceptable para “EL INSTITUTO” y sean autorizados por administrador del contrato previos a su utilización. Los precios de estas refacciones no deberán impactarse en la propuesta económica.

s) Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción”, de las presentes bases.
t) Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

u) Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:
a) En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

b) Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación mediante el cual se garantice que el licitante está debidamente capacitado para proporcionar el servicio preventivo y/o correctivo de los equipos que conforman cada una de las partidas en las que participe y de los cuales son fabricantes, distribuidores nacionales o internacionales, subdistribuidores o proveedores en México conforme al Anexo número 9 (NUEVE) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

c) Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación, y el licitante, mediante el cual se garantice el suministro de refacciones nuevas y originales a instalar durante el mantenimiento preventivo o correctivo conforme al Anexo número 10 (DIEZ) “Formato para garantizar el suministro de refacciones”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

d) En el caso de que algún licitante cuente con exclusividad del fabricante de la marca del equipo para la prestación del servicio, este deberá presentar el contrato o convenio vigentes originales y carta original expedida por el fabricante en la que confirme la exclusividad durante la vigencia del contrato a suscribirse como resultado de la presente licitación, de existir licitantes que acrediten la exclusividad referida, deberán manifestarlo y enviar su solicitud de aclaración a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET) o entregarlas personalmente en la oficina de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No 327, Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, y se les dará preferencia en la adjudicación de la partida siempre y cuando lo haya manifestado, previo a la junta de aclaraciones y presente propuestas conforme a las presentes bases, que el precio propuesto esté dentro del presupuesto con que cuenta esta convocante y además sea conveniente para “EL INSTITUTO” en función de su presupuesto autorizado para la partida correspondiente.

e) Relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento” el cual forma parte de esta convocatoria, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante con base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y a las relacionadas o solicitadas en cada uno de los conceptos del Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento” de las presentes bases, esta relación se presentará en formato libre, las cuales impactaran en la propuesta económica.

f) Aviso de funcionamiento emitido por la Secretaria de Salud y debidamente certificado por Notario Público.
2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:
a) El licitante deberá Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a equipos similares, así como del equipo y herramienta para la realización del servicio.

3. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

Se requiere el servicio en 11 (ONCE) partidas.

Las cantidades indicada en el Anexo número 1 (UNO) Requerimiento es únicamente como referencia para efectos de cotización y no como compromiso para su realización.

3.1.
TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Una sola fuente de abastecimiento.

3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.
	25/03/2024
	10:30 HRS.
	COMPRANET

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	03/04/2024
	10:30 HRS.
	

	Fallo
	09/04/2024
	15:00 HRS.
	

	Firma del contrato
	23/04/2024
	DE 09:00 AM A 03:00 PM
	

	Reducción de Plazo
	SÍ

	Tipo de Licitación
	Nacional (Artículo 28 fracción I de la LAASSP).

	Forma de Presentación de las Proposiciones.
	Electrónica (Artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP)


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

c) Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
d) Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS.

e) Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), hasta el momento de su apertura pública.

b. Una vez recibidas las proposiciones se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

c. En el supuesto de las proposiciones presentadas, que por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

d. Con posterioridad se realizará la evaluación integral De las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

e. En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán la proposición técnico-económica. 

f. Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo número 14 (CATORCE), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN LEGAL.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica (proposiciones electrónicas), en caso de escanear imágenes, formatos u otro tipo de documentos, deberán ser anexados en los parámetros habilitados y podrán ser anexados en los PDF, WORD, EXCEL o en su caso “ZIPEADOS” en un solo archivo, siempre que se anexen en el parámetro establecido para tal efecto, a continuación, se puede tomar como ejemplo la siguiente secuencia:

PASO 1.- SE CREA UNA CARPETA QUE SE NOMBRE PROPUESTA TÉCNICA (de acuerdo con el numeral correspondiente en las presentes bases). 

PASO 2.- PUEDE REALIZAR SU PROPUESTA EN WORD, EXCEL, Y EN PDF INCLUSO SI  SUS REGISTROS SON ESCANEADOS SE GUARDAN EN PDF.
PASO 3.- SE INTEGRAN EN LA CARPETA DE PROPUESTA TÉCNICA/LEGAL O ECONÓMICA (de acuerdo con los paramentos que corresponda).

PASO 4.- EN SU CASO CADA CARPETA SE TENDRÁ QUE ZIPEAR (COMPRIMIR) EN WinZip. 

PASO 5.- DE IGUAL MANERA LA PROPUESTA ECONÓMICA LA CUAL DEBERÁ SER ANEXADA EN EXCEL.
EJEMPLO:
[image: image1.png]WORD EXCEL PDF PROPUESTA zip
TECNICA





A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Conforme al Anexo número 15 (QUINCE), de las presentes bases.
B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo número 15 (QUINCE),  de las presentes bases. 
C. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo número 16 (DIECISÉIS), de las presentes bases

D. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo número 14 (CATORCE), de las presentes bases.

E. En caso de resultar adjudicada, mi representada se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional. conforme al Anexo, de las presentes bases. Conforme al Anexo número 15 (QUINCE), de las presentes bases.
F. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana. Conforme al Anexo número 15 (QUINCE), de las presentes bases.
G. Formato para señalar el domicilio legal y dirección electrónica (CORREO ELECTRÓNICO) para oír y recibir todo tipo de notificaciones para los efectos de este acto jurídico, conforme al Anexo número 26 (VEINTISÉIS, de las presentes bases.

H. Los licitantes que deseen participar deberán presentar carta de declaración mediante la cual acepta, que en caso de que los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la convocante, se tendrá como NO PRESENTADA, conforme al Anexo número 27 (VEINTISIETE), de las presentes bases.

· Además de considerar los aspectos siguientes:

I. Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II. Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

III. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

IV. Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

 Para dar atención a lo solicitado en el punto anterior, considerar que la propuesta técnica sea foliada utilizando la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, se sugiere sea foliada de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Con relación a las propuestas técnicas y económicas electrónicas, deberá de aplicarse la misma nomenclatura para el foliado de su propuesta. 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:

a) Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

b) Copia simple de acta Constitutiva con datos de la inscripción al registro público de la propiedad y del comercio.
c) En su caso copia simple de actas de Modificación al Acta Constitutiva. con datos de la inscripción al registro público de la propiedad y del comercio.
d) Copia simple del poder General para actos de administración o en su caso poder especial para firmar contratos producto de licitaciones de quien firma el contrato (Representante Legal). 
e) Copia simple del R.F.C de la persona colectiva adjudicada. 
f) Copia simple del Identificación Oficial del representante legal.
g) Copia simple de la Constancia de registro Patronal ante el IMSS de la persona colectiva adjudicada. (obligatoria).
h) Copia simple de la Opinión del SAT vigente en sentido positivo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Solo si el monto máximo adjudicado es mayor de los $300,000.00) de la persona colectiva adjudicada.
i) Copia simple de la Opinión del IMSS vigente en sentido positivo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social (obligatoria en cualquier importe), es obligación de los patrones, registrarse e inscribir a los trabajadores en el Instituto, de conformidad en lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Seguro Social.
j) Copia simple del Comprobante de domicilio que coincida con el domicilio estipulado por usted dentro de la investigación de mercado, solicitud de cotización o licitación pública.
Además de considerar los aspectos siguientes:
a. Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

b. Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

c. Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

d. La propuesta técnica deberá foliarse de acuerdo a la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, debe foliarse de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Se precisa que, para efectos de foliado, la propuesta técnica comprende además del formato que debe presentar el licitante como propuesta técnica y la demás documentación y requisitos que se establecen en estas bases.
6.2.
PROPOSICIÓN TÉCNICA:
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de estas bases, debiendo ofertar el total por partida.

II. Documentos descritos en el numeral 2 de las presentes bases, según corresponda.

III. Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

IV. Documentos indicados en el numeral 2.2, de las presentes bases, según corresponda.

V. Documentos indicados en el numeral 2.3, de las presentes bases, según corresponda.

VI. Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio y metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

VII. Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo No. 8 (OCHO) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN”, de las presentes bases.
VIII. Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

IX. Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos en la(s) partida(s) en que participe, sino será causa de desechamiento de la partida.

X. Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma

6.3.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando partida, clave, descripción, unidad, precio unitario, cantidad mínima, cantidad máxima, precio unitario, importe mínimo, importe máximo, subtotal e importe mínimo y máximo del servicio ofertado, total del servicio ofertado, desglosando el IVA, conforme al Anexo número 18 (DIECIOCHO) el cual forma parte de las presentes bases. 

PARA MAYOR AGILIDAD DE LA CAPTURA DE LAS PROPUESTAS, SE SOLICITA ATENTAMENTE ENVIAR SU PROPUESTA ADEMÁS DE ESCANEADA CON FIRMA EN LA ÚLTIMA PÁGINA, EN ARCHIVO EXCEL y PDF.
En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica conforme al Anexo número 18 (DIECIOCHO) “ACREDITACIÓN DEL LICITANTE” el cual forma parte de esta convocatoria.
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

· Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de México o Entidad Federativa.

· Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

El domicilio que se señale en el Anexo número 18 (DIECIOCHO) de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET 5.0.

Las notificaciones a los licitantes, respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de COMPRANET.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo número 18 (DIECIOCHO) el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo número 26 (VEINTISÉIS) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.
(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal.
Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)
En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido. 

8.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social” vigente y positiva, para la contratación respectiva.

Que durante la vigencia del contrato el licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social” vigente y positiva.

Que los contratos que se formalicen con motivo de las contrataciones que nos ocupan, contengan, entre otras las siguientes declaraciones y clausulas:

· Dentro de las declaraciones: el licitante que resulte ganador declara que, en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

· Dentro del clausulado: que, durante la vigencia del contrato, el licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva.

La “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social”, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.

Para obtener la “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social”: se proporciona el link: http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones.

8.2. REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable.
Igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento.

Además, señala el artículo 32-D del Código Fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

Las personas físicas o morales podrán obtener la constancia de situación fiscal en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en  internet: www.infonavit.org.mx.

CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y AL PUNTO 4.14 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE, ASÍ COMO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES, SE LES HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES Y POSIBLES ADJUDICADOS, QUE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE SOLICITA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA SUSCRIBIRLO, EL  ENVÍO DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES EN LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO CONCURSAL CORRESPONDIENTE , AL CORREO SIGUIENTE: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, PARA EFECTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

AL RESPECTO, SE DA A CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

PRIMERA.- LOS PARTICULARES QUE, PARA EFECTOS DE CELEBRAR CONTRATACIONES CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y, EN SU CASO, LOS QUE AQUÉLLOS SUBCONTRATEN, O QUIENES PRETENDAN ACCEDER AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS DE LAS MISMAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, REQUIERAN DEL INFONAVIT, UNA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, DEBERÁN OBTENER LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LAS PRESENTES REGLAS.

SEGUNDA.- EL INFONAVIT, A FIN DE EMITIR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, REVISARÁ QUE:
I. LA INSCRIPCIÓN DEL PARTICULAR SOLICITANTE ANTE EL INSTITUTO, EN CASO DE ESTAR OBLIGADO, Y LA VIGENCIA DEL NÚMERO O NÚMEROS DE LOS REGISTROS PATRONALES QUE LE HAN SIDO ASIGNADOS.

II. LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES DETERMINADOS, ENTENDIÉNDOSE POR CRÉDITO FISCAL LAS APORTACIONES, LOS DESCUENTOS, SU ACTUALIZACIÓN, LOS RECARGOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

III. LOS ADEUDOS O CRÉDITOS FISCALES QUE NO SE ENCUENTREN FIRMES.

IV. LAS GARANTÍAS QUE SE HAYAN OTORGADO.

V. LOS CONVENIOS DE PAGO QUE EL SOLICITANTE HAYA CELEBRADO CON EL INSTITUTO.

TERCERA.- LAS CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL SE EMITIRÁN A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS DEL INSTITUTO Y REFLEJARÁN LA SITUACIÓN QUE ANTE EL INFONAVIT GUARDAN LOS PARTICULARES QUE LAS SOLICITEN PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL, POR LO QUE NO CONSTITUYE ACTO O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER FISCAL Y POR TANTO NO PREJUZGAN SOBRE LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS A CARGO DEL APORTANTE QUE PUDIERAN DERIVAR DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL INFONAVIT COMO ÓRGANO FISCAL AUTÓNOMO.

CUARTA.- EL INFONAVIT EXPEDIRÁ A LOS PARTICULARES LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL:
1. SIN ADEUDO O CON GARANTÍA. - CUANDO EL PARTICULAR ESTÉ INSCRITO ANTE EL INSTITUTO Y AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, O BIEN QUE CONTANDO CON ADEUDO ÉSTE SE ENCUENTRE GARANTIZADO.

2. CON ADEUDO. - CUANDO EL PARTICULAR NO ESTÉ AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

3. CON ADEUDO, PERO CON CONVENIO CELEBRADO. - EN LOS CASOS EN QUE EL PARTICULAR CUENTE CON ADEUDOS PERO QUE HAYA CELEBRADO CONVENIO CON EL INFONAVIT PARA CUBRIRLOS. LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL QUE SE EXPIDA PRECISARÁ ESTA CIRCUNSTANCIA PARA EFECTOS DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS DOS Y TRES DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
4. SIN ANTECEDENTE. - PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO CUENTEN CON NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL REGISTRADO ANTE EL INSTITUTO Y POR TANTO CON TRABAJADORES FORMALES.

LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PODRÁN OBTENER LAS CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A), B) Y D) EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT EN LA INTERNET: WWW.INFONAVIT.ORG.MX.

LAS CONSTANCIAS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) SERÁN EMITIDAS POR LA AUTORIDAD FISCAL DEL INSTITUTO EN LAS DELEGACIONES REGIONALES.

CUANDO LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ARROJE A JUICIO DEL SOLICITANTE INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON EL O LOS NÚMEROS DE REGISTRO PATRONAL O CON EL ESTADO DE LOS CRÉDITOS FISCALES, PODRÁ ACUDIR A LA DELEGACIÓN REGIONAL QUE CORRESPONDA A EFECTO DE ACLARAR EL CONTENIDO DE LA MISMA.

QUINTA.-  LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL QUE SE EXPIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE SU EMISIÓN.

9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes en CompraNet, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP, debiendo requisitar la columna de Folio con los números que correspondan a cada uno de los documentos solicitados en este.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.
No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos en la partida, sino será causa de descalificación.

9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

· Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

· Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos en la(s) partida(s) que participe, sino será causal de desechamiento de la partida.

· Se verificará que cotice la totalidad de las refacciones requeridos en el Anexo Número 1 y 1-A (UNO) “A”, sino será causa de desechamiento de la partida.

· Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma. 

9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo número 17 (DIECISIETE) de las presentes bases.
9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.
10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

a. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1 y 6.2, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición. 

b. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

c. Cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos por partida.

d. Omitir entregar la documentación completa de las claves que cotiza, en la presentación de sus propuestas, 

e. Si omite identificar en los manuales del servicio las refacciones a considerar en el mantenimiento preventivo o en caso de omitir considerar refacciones en su propuesta cuando el manual indique la necesidad de sustitución.

f. Si presenta algún manual de servicio cuya identificación no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento conforme a la descripción del Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, y/o si los manuales presentados no son identificados, o son identificados incorrectamente con la partida y clave que les corresponda conforme a la partida y clave estipulada en el Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, de la presente convocatoria.

g. Si presenta algún manual que no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento, conforme a la descripción del Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”.

h. Si omite presentar algún manual requerido o estos no sean lo suficientemente nítidos para poder corroborar si corresponden a lo propuesto por el licitante.

i. Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

j. Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos, si no será causa de desechamiento.
k. Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta, excepto los manuales.

l. Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos como son: nombre completo de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar su autenticidad, 

m. Si los informes de calibración de los equipos de medición no son identificados conforme al Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”.

n. Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fecha de calibración y vigencia de estos.

o. Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran vigentes durante la duración del contrato.

p. Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los certificados de calibración.

q. Si las constancias de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos objeto de la presente licitación no son identificadas conforme al Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”.

r. Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo a equipos médicos objeto de la presente licitación.

s. Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

t. Si no respeta las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, omita programar alguna unidad y/o no realice o requisite adecuadamente el programa calendarizado conforme al Anexo número 7 (SIETE) “Programa calendarizado para la realización del servicio” y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y las cuadrillas propuestas para la realización de estos.

11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de Sistemas, ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, número 327, Código Postal 71230 Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, por un término no menor a 5 días hábiles.

· Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

12. MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo número 19 (DIECINUEVE) el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas, objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo número 1 (UNO) Requerimiento, el cual forma parte de las presentes bases. 

12.1.
PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El contrato que, en su caso sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será de carácter anual y contará con un período de vigencia, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024.
12.2
FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 23 de abril del 2024.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.
GARANTÍAS

13.1
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo número 20 (VEINTE)
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

A) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos.

C) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

13.2
GARANTÍAS DEL SERVICIO:

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

13.3 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 

Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

14. INCONFORMIDADES.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución número 1586,  

Colonia San Angel, 

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, 

México D.F. 

15. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el Anexo número 21 (VEINTIUNO) de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

16. INFORMACIÓN RELATIVA A DIRECTRICES INSTITUCIONALES SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Para todos los actos de la presente licitación, observará el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, contenido en el  Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 modificado mediante los similares que se difundieron en el mismo medio, el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

17. ANEXOS

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO.

PARTIDA NÚMERO 1 (UNO) RAYOS “X” FIJOS.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	1
	EM01-005-000
	EQUIPO DE RAYOS "X" MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO  CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL  QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:
	 
	 
	 

	
	
	MRHII Y MRF
	
	
	

	
	
	1.- REVISAR LA MESA LADO PIES. DESMONTAR LA CUBIERTA. EVALUAR Y CORREGIR.
	
	
	

	
	
	2.- VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BALEROS, GUIAS, ETC., LIMPIAR Y LUBRICAR.
	
	
	

	
	
	3.- ALIMENTAR LA MESA Y COMPROBAR EL VOLTAJE CORRECTO DE OPERACIÓN, REVISAR FUSIBLES Y LA BUENA CONEXIÓN DE TARJETAS.
	
	
	

	
	
	4.- ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO (CREMALLERAS, BALEROS, CORONAS).
	
	
	

	
	
	5.- HACER PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO.
	
	
	

	
	
	6.- HACER MOVIMIENTOS COMPLETOS Y VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES DURANTE EL MOVIMIENTO.
	
	
	

	
	
	7.- VERIFICAR LA TENSIÓN DEL CARRO DEL BUCKY Y DEJAR LO APRETADO MODERADAMENTE.
	
	
	

	
	
	8.- ASEGURASE DEL BUEN PASO DE LOS CABLES Y DE LA BUENA FIJACIÓN DE LOS CONECTORES.
	
	
	

	
	
	9.- VERIFICAR LA FIJACIÓN CORRECTA DE LA MESA Y REAPRETAR DE SER NECESARIO.
	
	
	

	
	
	GENERADOR GMX-325/AF
	
	
	

	
	
	1.- VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN DEL CABLEADO EN GENERAL, AISLADORES DE CLAVIJAS DE H.V.., LIMPIEZA DE VENTILADORES , CONECTORES, CONECTORES DE INVERSORES, SWITCH DE MEMBRANA, ETC.
	
	
	

	
	
	2.- VERIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTACIÓN, VOLTAJES DE AUTOTRANSFORMADOR, CONECTORES Y VOLTAJES DE LOS IGBT.
	
	
	

	
	
	3.- VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA.
	
	
	

	
	
	4.- VERIFICACIOÓN Y CALIBRACIÓN DE ARRANCADOR DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD SA-40.
	
	
	

	
	
	5.- VERIFICAR Y AJUSTAR, SI PROCEDEN, LAS SEÑALES DE DISPARO DE LOS IGBT.
	
	
	

	
	
	6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TUBOS DE RAYOS X. RECALIBRAR LAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS EN TÉCNICAS LIBRES Y EN AUTOMÁTICAS. ESTAS CALIBRACIONES DE Kv, mA y TIEMPO DEBE CUMPLIR CON LA NOM DE LA SSA.
	
	
	

	
	
	7.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL ARRANCADOR DE LOS PUNTOS TKY  Y TMA.
	
	
	

	
	
	8.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LAS CORRIENTES RADIOGRÁFICAS. EVALUACIÓN Y RE-CALIBRACIÓN DEL AUTOMATISMO, DOFERENTE PARA CADA BUCKY.
	
	
	

	
	
	9.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL PHOTO TIMER. O DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN.
	
	
	

	
	
	10.- VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES EN MEMORIA.
	
	
	

	
	
	11.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE DENSIDADES LMH.
	
	
	

	
	
	12.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL PLASMA DISPLAY.
	
	
	

	
	
	13.- VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE LA BATERÍA DE LA CONSOLA, QUE MANTIENE EL PROGRAMA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA.
	
	
	

	
	
	COLUMNA CPT-0
	
	
	

	
	
	1.- REVISAR RIELES, ASÍ COMO LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LOS MISMOS.
	
	
	

	
	
	2.- REVISAR BALEROS Y GUIAS, Y EN CASO NECESARIO, CAMBIARLOS, ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO.
	
	
	

	
	
	3.- VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTRAPESO. LUBRICAR LIGERAMENTE.
	
	
	

	
	
	4.- REVISAR EL SISTEMA ÉLECTRICO, LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN FRENOS Y CONTROLES DE MANDO. VERIFICAR LA BUENA ACTUACIÓN DE LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS.
	
	
	

	
	
	5.- VERIFICAR LA BUENA FIJACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X, ASI COMO SU BUENA CONEXIÓN. COLOCAR VASELINA NUEVA A LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN Y REAPRETAR LOS CABLES DEL ESTATOR.
	
	
	

	
	
	6.- VERIFICAR EL COLIMADOR: CENTRADO, LUZ, COINCIDENCIAL DEL CAMPO CON LA RADIACIÓN, EL ESTADO DE LAS PERILLAS Y CORTINILLAS.
	
	
	

	
	
	7.- ACOMODAR Y AMARRAR ADECUADAMENTE CABLES DE ALTA TENSIÓN Y CABLES AUXILIARES.
	
	
	

	
	
	BUCKYS
	
	
	

	
	
	1.- REVISAR LA MECÁNICA DE TRASLACIÓN DE LOS BUCKYS. REVISAR FRENOS MECÁNICOS.
	
	
	

	
	
	2.- REVISAR EL ESTADO INTERNO DE CADA BUCKYS. REVISAR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL ENCODER Y LA PROGRAMACIÓN SW TAMAÑOS DE CHASIS, ASÍ COMO LAS BANDAS DE TRASLACIÓN.
	
	
	

	
	
	EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A  LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.           CUANDO EXISTA  UNA FALLA EN EL EQUIPO Y SE REQUIERA DE UN MANTENIMIENTO  PREVENTIVO, “EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, FAX O POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, LA SOLICITUD DE ATENCIÓN,  TENIENDO 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA  Y  HORA  DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD COMO PLAZO PARA PRESENTARSE EN LA UNIDAD Y 24 HORAS COMO MÁXIMO PARA DEJAR TOTALMENTE REPARADO Y  EN OPERACIÓN EL EQUIPO REPORTADO.  DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL.  
	
	
	

	
	
	AL FINAL DEL MANTENIMIENTO Y EN PRESENCIA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN O DEL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE, SE DEBERÁ  HACER UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO: MESA, GENERADOR, COLUMNA Y BUCKY´S QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	
	
	

	
	
	ASIMISMO  DEBERÁ DE ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO REVISADO, UN REPORTE DETALLADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO, ESPECIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS  PARTES Y REFACCIONES QUE POR EL USO,  O ESTADO FÍSICO   REQUIERAN SUSTITUIRSE. EN CASO DE QUE  LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD  NO CUMPLA CON LOS PARÁMETROS QUE ESPECIFICA LA NORMA NOM-029-SSA1-2002 , EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR  NUEVAMENTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FORMA CONJUNTA CON EL ASESOR RADIOLÓGICO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS CON LA NORMA, Y DEBERÁ VOLVER A EMITIR LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEL ASESOR EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA,  EL CUAL DEBE  CUMPLIR CON LA NORMA ANTES REFERENCIADA, ESTE SGUNDO MANTENIMIENTO Y ESTUDIO SERÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
	
	
	

	1
	EM01-005-005
	 HGZ C/MF No. 2 SALINA CRUZ,  EQUIPO DE RAYOS X (SALA 2)
UNIDAD RADILOGICA DE 325 MA, MARCA CMR, MODELO GMX325, SERIE 603342, TIPO DE TUBO RAD68, MODELO DE LA CORAZA DIAMANTE, NO. DE CORAZA H205850, INSERTO SERIE 46481-5W, FOCO FINO 1.0 FOCO GRUESO 2.0 MAX KVP. 150, ESTATOR R, CONSOLA MODELO MC-150, SERIE FG66116, MESA MODELO MR HII, SERIE 512533; COLUMNA MODELO CPO, SERIE 51252; BUKI DE PARED, MODELO TOMOGRAFIA MOTORIZASE, SERIE 51254
(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	1
	EM01-005-010
	HGZ No.2, SALINA CRUZ, OAX.    EQUIPO DE RAYOS X RODABLE MARCA PHILLIPS, MODELO PRACTIX 300, SERIE 03561071; 
(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	1
	EM01-005-015
	UMF. No. 59  LOMA BONITA OAXACA.  EQUIPO DE RAYOS X FIJO MODELO MRHIIE/GMX550RAD/DDRBM/DDRBV/DIAG/CP/SBV. MARCA CMR SERIE 1809257, (MESA MRHII E, GMX-GENERADOR DE RAYOS X, DETECTOR DIGITAL, CR, IMPRESORA, DIAG-ESTACION DE DIAGNOSTICO, SISTEMA DE ADQUISICIONDE IMAGEN DE FLUOROSCOPIA, CP-COLUMNA PISO, SOPORTE DE TUVO DE RX,SBV-SOPORTE DEL BUCKI.)  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV
	1
	2

	1
	EM01-005-020
	U.M.F. No. 38 OAXACA,.  EQUIPO DE RAYOS X  MARCA: TXR MODELO: ML-1, SERIE: G78729   (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE  EN MARZO Y   SEPTIEMBRE )     
	SERV.
	1
	2

	1
	EM01-005-025
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. SISTEMA MÓVIL DE RADIOGRAFÍA DIGITAL DE RAYOS X, MODELO Kenn Ray DR200 Mate e, NUMERO DE SERIE LRS002202004236, MARCA LANDWIND rango de voltaje del tubo 40-150KV, Rango de corriente del tubo 10-500mA, Modo de operación: operación continua con carga intermitente. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	1
	EM01-005-030
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. SISTEMA MÓVIL DE RADIOGRAFÍA DIGITAL DE RAYOS X, MODELO Kenn Ray DR200 Mate e, NUMERO DE SERIE LRS002202004118, MARCA LANDWIND rango de voltaje del tubo 40-150KV, Rango de corriente del tubo 10-500mA, Modo de operación: operación continua con carga intermitente.(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	1
	EM01-010-000
	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X”  QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: VERIFICACION DE BLINDAJE PARA UNA SALA DE RADIODIGANOSTICO  O LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION, LEVANTAMIENTO DE MEDICIONES DE RADIACION A LOS MUROS Y PUERTAS DEL GABINETE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES QUE DICTA EL NUMERAL 5.6.9  Y 5.8 “VERIFICACION DE BLINDAJE” DE LA NOM-029-SSA1-2002   ESTA VERIFICACION DEBERÁ SER REALIZADA POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002                                   
	 
	 
	 

	1
	EM01-010-005
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. ( ESTUDIO A  REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-010-010
	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, ( ESTUDIO A  REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-010-015
	U.M.F. No. 38 OAXACA, ( ESTUDIO A REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-000
	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X”  QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CORRIDA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS PARA CERTIFICAR  QUE EL EQUIPO  OPERA DENTRO DE LOS PARAMETROS  ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10.4 “PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD”  DE  LA NOM-229-SSA1-2002.  REALIZADAS POR   UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002  ESTUDIO A REALIZAR DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO.       
	 
	 
	 

	1
	EM01-015-005
	HGZ No.1  OAXACA OAX,  SALA   1, 2, 3, MASTOGRAFIA Y SALA DE URGENCIAS (5 ESTUDIOS A REALIZAR EN  FEBRERO)
	ESTUDIO
	3
	5

	1
	EM01-015-010
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. ( ESTUDIO A  REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-015
	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, ( ESTUDIO A  REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-020
	HGS.C/MF  No. 41 HUATULCO (ESTUDIO  A REALIZAR EN MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-025
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-030
	U.M.F. No. 38 OAXACA, ( ESTUDIO A  REALIZAR  MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	1
	EM01-015-035
	UMF No. 65 OAXACA, OAX. . (ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE MASTOGRAFIA   QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: VERIFICACION DE BLINDAJE PARA UNA SALA DE MASTOGRAFIA   O LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION, LEVANTAMIENTO DE MEDICIONES DE RADIACION A LOS MUROS Y PUERTAS DEL GABINETE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES QUE DICTA EL NUMERAL 5.6.9  Y 5.8 “VERIFICACION DE BLINDAJE” DE LA NOM-029-SSA1-2002   ESTA VERIFICACION DEBERÁ SER REALIZADA POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002   (ESTUDIO A REALIZARSE EN OCTUBRE)                                        
	ESTUDIO 
	1
	1

	1
	EM01-020-000
	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X”  QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: ENTREGAR MANUALES (PROGRAMA DE GARANTIA  DE CALIDAD, MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION RADIOLOGICA) CONFORME AL NUMERAL 8 “ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GARANTIA  DE CALIDAD”, DE  LA NOM-229-SSA1-2002. ASI  COMO ASESORIA  PARA LA CORRECTA ELABORACION DE LOS FORMATOS PARA SOLICITAR LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON RAYOS "X".  ESTOS DEBERAN SER REALIZADOS POR  POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002                             
	 
	 
	 

	1
	EM01-020-005
	HGZ No. 1  OAXACA, OAX.  EQUIPO DE RAYOS "X" CON FLUROSCOPÍA (SALA 3), CAMBIO DE PEDALES Y REPARACION DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA MESA EN TODAS LAS AGULACIONES EN EL PRIMER SERVICIO.
 MARCA: VILLA SIATEM MEDICAL,  MODELO:  MERCURY 332, NÚMERO DE SERIE 0040047597  N.N.I. 200400047597. . ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  FEBRERO Y AGOSTO )
	SERV.
	1
	2


PARTIDA NÚMERO 2 (DOS) RAYOS “X” FIJOS Y PORTÁTILES Y ESTUDIOS RADIOLÓGICOS.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	2
	EM02-005-000
	RAYOS "X"  MÓVIL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO  CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:
	 
	 
	 

	
	
	CONTROL:
	
	
	

	
	
	1.-  LIMPIEZA GENERAL DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECANISMOS, UTILIZANDO BROCHA Y AIRE SECO.
	
	
	

	
	
	2.-  LIMPIEZA DEL TECLADO, DISPLAY, REVISIÓN DE FOCOS INDICADORES Y PARTES MECÁNICAS.
	
	
	

	
	
	3.- RECALIBRACION DE LOS PARÁMETROS Kv, mA Y t.
	
	
	

	
	
	COLUMNA:
	
	
	

	
	
	1.- LIMPIEZA GENERAL  
	
	
	

	
	
	2.-  LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GUÍAS
	
	
	

	
	
	3.-  LIMPIEZA Y AJUSTES  DE FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	
	
	

	
	
	4.-  LIMPIEZA DE INTERRUPTORES DE FRENOS
	
	
	

	
	
	5.-  REVISIÓN DEL ESTADO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN Y COLOCACIÓN DE SILICON DE ALTA TENSIÓN
	
	
	

	
	
	6.-  ENGRASADO DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS
	
	
	

	
	
	COLIMADOR:
	
	
	

	
	
	1.-  LIMPIEZA GENERAL
	
	
	

	
	
	2.-  LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GUÍAS
	
	
	

	
	
	3.-  AJUSTE DE CORTINILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
	
	
	

	
	
	4.-  CENTRADO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
	
	
	

	
	
	TUBO:
	
	
	

	
	
	1.-  LIMPIEZA GENERAL
	
	
	

	
	
	2.-  REVISIÓN DEL INSERTO Y FUNCIONAMIENTO DE FOCOS
	
	
	

	
	
	3.-  COLOCACIÓN DE SILICON DE ALTA TENSIÓN
	
	
	

	
	
	GENERADOR ELÉCTRICO:
	
	
	

	
	
	1.-  LIMPIEZA GENERAL
	
	
	

	
	
	2.-  REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES.
	
	
	

	
	
	3.-  AJUSTE DE TERMINALES
	
	
	

	
	
	5.- SUSTITUCIÓN DE BANCO DE BATERÍAS
	
	
	

	
	
	EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS RUEDAS RODAJAS, ASISTEMA DE RODAMIENTO EN CASO DE SER NECESARIO SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.   SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO HASTA EL LUGAR DONDE SE UBICA EL EQUIPO DENTRO DEL HOSPITAL,  CUANDO EXISTA UNA FALLA EN EL EQUIPO (CORRECTIVO) DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL
	
	
	

	2
	EM02-005-005
	HGZ No.1  OAXACA OAX,  MARCA  BMI,   MODELO BCA-9         CON FLUOROSCOPIA TIPO ARCO "C"   NUMERO DE SERIE 20374905. (1 EQUIPO CON  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	2
	EM02-005-010
	HGZ No.1  OAXACA OAX,  MARCA LADWIND  MODELO DR200N NUMERO DE SERIE LRS002202004196 Y  LRS002202004003, INCLUYE LA SUSTITUCION DEL DISPARADOR EN EL PRIMER SERVICIO ASI COMO COMO MANTENER EL SOFWARE ACTUALIZADO DEL EQUIPO  (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN ABRIL Y OCTUBRE 
	SERV.
	1
	2

	2
	EM02-005-015
	HGS. C/MF 41  HUATULCO,   MCA. SHIMADZU  MODELO MV 125 M, No. SERIE 162310805. (1 EQUIPO CON DOS  SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	2
	EM02-005-020
	UMF No.65 OAXACA, OAX.(ESTUDIO RADIOLOGICO  PARA  A REALIZAR EN  SALA DE RX  EN  EL MES DE MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	2
	EM02-010-000
	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA EQUIPOA DE RAYOS “X”   PORTATIL QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CORRIDA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS PARA CERTIFICAR  QUE EL EQUIPO  OPERA DENTRO DE LOS PARAMETROS  ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10.4 “PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDA”  DE  LA NOM-229-SSA1-2002  Y DE ACUERDO A  COFEPRIS-05-025-A  REALIZADAS POR   UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002  ESTUDIO A REALIZAR DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO.       
	 
	 
	 

	2
	EM02-010-005
	H.G.SZ C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA (3 EQUIPOS CON UN ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE  MARZO)
	ESTUDIO
	3
	3

	2
	EM02-010-010
	UMF No.65 OAXACA, OAX. (ESTUDIO RADIOLOGICO  PARA   SALA  DE RX EN  EL MES DE MARZO)
	ESTUDIO
	1
	1

	2
	EM02-010-015
	UMF No. 65 OAXACA, OAX. . (ESTUDIO RADIOLOGICO  PARA SALA DE MASTOGRAFIA   QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CORRIDA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS PARA CERTIFICAR  QUE EL EQUIPO  OPERA DENTRO DE LOS PARAMETROS  ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10.4 “PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDA”  DE  LA NOM-229-SSA1-2002  Y DE ACUERDO A  COFEPRIS-05-025-A  REALIZADAS POR   UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002  ESTUDIO A REALIZAR DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO.       
	ESTUDIO
	1
	1

	2
	EM02-015-000
	RAYOS "X"  DENTAL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO  CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, 1.-  LIMPIEZA GENERAL DE PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, UTILIZANDO BROCHA Y AIRE SECO.  2.- LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS. 3.-RECALIBRACION DE LOS PARÁMETROS Kv, mA Y t.            EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.   SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO HASTA EL LUGAR DONDE SE UBICA EL EQUIPO DENTRO DEL HOSPITAL,  CUANDO EXISTA UNA FALLA EN EL EQUIPO (CORRECTIVO) DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL.
	 
	 
	 

	2
	EM02-015-005
	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, EQUIPO DE RAYOSX DENTAL MARCA: CORAMEX, MODELO: CORIX PLUS, SERIE: 3571, VOLTAJE 127VOLTS, 50/60 HZ. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  FEBRERO)
	SERV.
	1
	1

	2
	EM02-015-010
	HGS. C/MF 41  HUATULCO,    EN EQUIPO DE RX  DENTAL MARCA  MEDICAL SYSTEMS, MODELO CORAMEX, SERIE 2127                              (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV
	1
	2

	2
	EM02-015-015
	U.M.F. NO. 32  PUERTO ESCONDIDO,    EN EQUIPO DE RX  DENTAL MARCA  MEDICAL SYSTEMS, MODELO CORAMEX, SERIE 2230    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV
	1
	2

	2
	EM02-015-020
	UMF65, OAXACA, OAX. EQUIPO DE RX PORTATIL PARA USO EN PLACAS DENTALES MARA CORIX MEDICAL SYSTEM, MODELO CORIX 70 PLUS USV. SERIE 6897, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV
	1
	2


PARTIDA NÚMERO 3 (TRES) ELECTRÓNICA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	3
	EM03-005-000
	EQUIPOS DE MONITOREO CARDIACO MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DE EQUIPOS  DE DIFERENTES MCAS. Y MODELOS QUE REGISTRAN ALGUNOS O TODOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:   ECG, PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, SATURACIÓN DE OXIGENO, TEMPERATURA, RESPIRACIÓN Y BIÓXIDO DE CARBONO DEL PACIENTE.  INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA,, REVISIÓN DE MÓDULO DE ECG, PANI, SPO2, TEMPERATURA, PANEL DE COTROL,  AJUSTE DE ECG, PANI, AJUSTE DE PARÁMETROS Y CALIBRACIÓN CON SIMULADOR DIGITAL  DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN COMO SON TERMÓMETROS, BAUMANÓMETROS, SENSORES, TRANSDUCTORES, AJUSTE DEL MONITOR DE LCD, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL, REALIZAR ANALISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,  INSPECCIONAR LOS ELECTRODOS DE LAS DERIVACIONES DE ECG (I, II, III, AVL, AVR, AVF Y V), SPO2, PRESIÓNES INVASIVAS, PRESIÓNES NO INVASIVAS (NIBP), SENSOR DE TEMPERATURA,  GANANCIAS SELECCIONABLES, PROTECTOR DE DESFIBRILACIÓN (EN EL CASO DE CONTAR CON ESTA PROPIEDAD, CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE SPO2 CON SIMULADOR DIGITAL Y ANOTAR % DE SEGURIDAD Y NCT (NIVEL DE CONTROL DE TRANSMISIÓN), INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, MATERIALES Y REFACCIONES ORIGINALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	EM03-005-005
	UMAA,  OAXACA, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES  MARCA MÉDICA D,  INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.    (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO )
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-005-010
	UMAA,  OAXACA, OAX. MONITOR MARCA  DATEX-OHMEDA MODELO CARDIOCAP/5 ,.INCLUYE   EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CAPNÓGRAFO Y PANI,  UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-005-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA ADVANCED  MODELO PM2000XL INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.  (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN MARZO ) 
	SERV.
	3
	5

	3
	EM03-005-020
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA DATEX HOMEDA  MODELO CARDIOCAP/5, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES (3 EQUIPOS  CON UN SERVICIOS EN MARZO)    
	SERV.
	1
	3

	3
	EM03-005-025
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA MEDICA D MODELO LOGIC CARE SERIES 2000, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN   DE  MÓDULO PANI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  3 CABLE TRONCAL (UNO ADULTO, UNO PEDÍATRICO Y UNO NEONATO), CABLE DE PACIENTE PARA ECG, (UNO TRES PUNTAS Y UNO CINCO PUNTAS) CABLE TRONCAL  Y 3 SENSORES TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, (UNO ADULTO, UN PEDÍATRICO Y UNO NEONATO MULTISITIO)   SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  3 BRAZALETES REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, (UNO ADULTO, UNO PEDÍATRICO Y UNO NEONATO NUMERO 2), UNA MANGUERA CON LOS CONECTORES PARA EL BRAZALETE Y EL MONITOR ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO).    
	SERV
	2
	5

	3
	EM03-005-030
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA BALAM II MODELO U100-BAII, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES  (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	4
	8

	3
	EM03-005-035
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO BSM-2301K, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL  Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE),  BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO  ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA EL BRAZALETE Y MONITOR  (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS EN MARZO). 
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-005-040
	HGZ C/MF. No. 2 SALINA  CRUZ; MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITA CARE, SERIE 678000696, 
EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO DE UN CABLE DE ECG, UN SENSOR DE PIEL, UN SENSOR DE DEDO, UN BRAZALETE ADULTO, UN BRAZALETE PEDIATRICO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS. MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-005-045
	HGZ C/MF. No. 2 SALINA  CRUZ; MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: PHILIPS MODELO SURE SIG VM 8 SERIE: US12576416
EN AMBOS SERVICIOS SUMINISTRAR CABLE DE PACIENTE ECG, SENSOR DEDAL DE OXIMETRIA, BRAZALETE ADULTO Y PEDIATRICO. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-005-050
	H.G.SZ. C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA MARCA: MEDICA D, MODELO: VITACARE, SERIE: 2010VC12672   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-005-055
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MONITOR DESFIBRILADOR MARCA ZOLL MODELO SERIES M,  INCLUYE EN PRIMER SERVICIO; 3 CABLES ECG EN CADA EQUIPO, 3 OXIMETROS ADULTO, 3 PEDIATRICOS Y 3 NEONATAL. (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO) SE REQUIERE LA SUSTITUCION DE LAS BATERIAS.
	SERV
	2
	3

	3
	EM03-005-060
	H.G.Z.No. 3 TUXTEPEC, MONITOR MEDICA D LOGIC CARE SERIES 2000       T2014LC15241  ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE) EL SERVICIO INCLUYE: 1 CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR DE TEMPERATURA, EXTENCION DE UNA VIA CON SUS CONECTORES, BRAZALETE DE UNA VIA ADULTO P/MONITOR, MCA: MEDICA D, MODELO LOGIC CARE SERIES 2000
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-010-000
	MONITOR DESFIBRILADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE DESMONTAJE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE  LOS CABLES DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, LOS ELECTRODOS DESECHABLES DE DESFIBRILACIÓN (SI ES APLICABLE), Y LOS ELECTRODOS DE CADA DERIVACIÓN DE ECG, UTILIZANDO UN SIMULADOR DE ECG, CALIBRAR EL TRAZO EN AMPLITUD, ONDA Y FRECUENCIA.  CONECTAR EL EQUIPO A UN SIMULADOR DE ECG Y VERIFICAR QUE PRESENTE UN TRAZO ACORDE A LA CALIBRACIÓN CON CADA DERIVACIÓN. MOVER EL CABLE EN LA PARTE FINAL Y EN LA PARTE INICIAL Y VERIFICAR QUE NO HAYA SEÑALES DE ARTEFACTOS, NI FALLOS INTERMITENTES.     VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTA ENTREGANDO LA ENERGÍA SELECCIONADA AL  MOMENTO DEL DISPARO,   REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Y PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA. LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON DIELÉCTRICO, AJUSTE DE TERMINALES, MANGUERAS INTERIORES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES MÚLTIPLES DE TARJETAS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL MONITOR/ REGISTRADOR, DESFIBRILADOR Y DE LA FUNCIÓN SINCRONIZADORA, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR DE ECG COMPATIBLE CON EL EQUIPO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	3
	EM03-010-005
	HGZ No.1 OAXACA, OAX., MARCA  NIHON KOHDEN, MODELO TEC-5521E Y TEC-5631  INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 V. CIRCUITO DE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES  Y  UN ROLLO DE PAPEL DE IMPRESIÓN  (5 EQUIPOS  CON UN SERVICIO EN MARZO).    
	SERV
	2
	5

	3
	EM03-010-010
	 HGZ No. 1 OAXACA, OAX DESFIBRILADOR MODELO STAR BIPHASE CARDIO-AID 200-B INNOMED     INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 V. CIRCUITO DE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES, Y PAPEL DE IMPRESIÓN  (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO).
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-010-015
	UMAA, OAXACA, OAX DESFIBRILADOR   MARCA: ZOLL,  MODELO SRIES M.  INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 V. CIRCUITO DE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES,   Y PAPEL DE IMPRESIÓN                   (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN  MARZO).
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-010-020
	 HGZ No. 1 OAXACA, OAX DESFIBRILADOR   MARCA: ZOLL,  MODELO M SERIES, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 V.  CABLE DE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES  Y PAPEL DE IMPRESIÓN     (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-010-025
	HGZ No. 1,  OAXACA, OAX DESFIBRILADOR   MARCA: PHILIPS MODELO HEARTSTART XL+,   INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 V. CABLE DE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES Y PAPEL DE IMPRESIÓN (3 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO).
	SERV
	1
	3

	3
	EM03-010-030
	H.G.SZ. C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC- 5231E. SERIE 00804. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-035
	H.G.SZ. C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC- 5521EK. SERIE 0805.  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-040
	H.G.SZ. C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC- 7531K. SERIE 01432.  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-045
	U.M.F. No. 33. SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA MARCA . ZOLL  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-050
	U.M.F. No. 32. PUERTO ESCONDIDO, OAXACA . (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-055
	HGSZ. C/MF No. 26 PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-060
	U.M.F.  No. 65    OAXACA, OAX., MONITOR MARCA: ADVANCE, MODELO: PM-2000XL Pro,  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE).                                     
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-010-065
	UMF 65 , OAXACA, OAX.  MONITOR DESFIBRILADOR MARCA ZOLL MODELO UL-200, SERIE 6000 G 0154 (1  EQUIPO CON DOS SERVCIOS MARZO Y SEPTIEMBRE).                                                
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-010-070
	UMF No 38 OAXACA  . DESFIBRILADOR EQUIPO DE REANIMACION MARCA HEWLET PACKARD, MODELO CODE MASTER   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-010-075
	UMF No 17 OAXACA  . DESFIBRILADOR EQUIPO DE REANIMACION MARCA HEWLET PACKARD, MODELO CODE MASTER   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-010-080
	UMF No 27 OAXACA  . DESFIBRILADOR EQUIPO DE REANIMACION MARCA HEWLET PACKARD, MODELO CODE MASTER   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-010-085
	UMF No 57 ETLA , DESFIBRILADOR  MARCA PHILLIPS /ARTROMICK MODELO HEARSTART/AVALON  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO).
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-010-090
	UMF No 38  OAXACA, DESFIBRILADOR  MARCA PHILLIPS /ARTROMICK MODELO HEARSTART/AVALON (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO).
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-015-000
	ECOSONOGRAFIA (ULTRASONIDO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, DESARMAR EL EQUIPO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS,  AJUSTE DE TERMINALES, REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTORES, REVISIÓN DE CONEXIONES,  Y CABLEADO EN GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE IMPRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES DE BRILLO Y CONTRASTE, REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO  A IMPRESORA, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	3
	EM03-015-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  ULTRASONIDO MARCA  TOSHIBA  MODELO  NEMIO 20, SERIE  L4573113,  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO )    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-015-010
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  ULTRASONIDO MARCA SONO ESCAPE, SERIE 1211021, N.N.I. 200339000400, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO )    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-015-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  ULTRASONIDO MARCA G.E, MOD. VOLUSOSN P8, SERIE S/N, N.N.I. 201700001433,   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO )    
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-015-020
	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC,  ULTRASONIDO MARCA: SIEMENS; MODELO: SOGNOLINE G50, 7474922; SERIE: S-GEA0239;   (SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR), ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN FEBRERO )
	SERV
	1
	1

	3
	EM03-015-025
	HGS.C/MF No.  41 HUATULCO  MCA GENERAL ELECTRIC, MODELO LOGIQ 200, SERIE 44366SM3    (1 EQUIPO CON DOS  SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-015-030
	UMF No.  01  OAXACA, OAX.,  EQUIPO ULTRASONOGRAFO MARCA HITACHI ALOKA, MODELO F 31 SN 204B9906 . (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-015-035
	UMF No.  64  TUXTEPEC, OAX.,  EQUIPO ULTRASONOGRAFO MARCA  ALOKA, MODELO IP-1233E., NUMERO DE SERIE 56807 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  EN MARZO ), SE REQUIERE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO MAYOR.                                             
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-015-040
	H.G.Z. N. 2 SALINA CRUZ,OAX. EQUIPOS ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTANOOGA DJO/LLC MODELO C-2776, NUMEROS DE SERIES . T20304 Y T 47696. EN EL PRIMER SERVICIO INCLUYE CAMBIO DE TRANSDUCTORES . SERVICIO AREALIZARSE  EN FEBRERO Y AGOSTO.
	SERV.
	2
	4

	3
	EM03-020-000
	MONITOR DE PULSO FETAL (TOCOCARDIOGRAFO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS DE FRONT END, DE PODER, DEL CPU, EL MODULO DE INTERFASE COMBINADA, EL MODULO DE INTERFASE DEL MODEM, EL SWITCH DE ENCENDIDO, LA TARJETA RECORDER, DE DISPLAY, DEL SWITCH, EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, LA CABEZA DE IMPRESIÓN, LIMPIEZA DEL SENSOR ÓPTICO, REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y DE TOCO TAL Y COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE PARA PAPEL IMPIEZA DE CABEZA IMPRESORA O LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESTILETE.
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON SEÑAL INTERNA DE CALIBRACIÓN ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	3
	EM03-020-005
	H. G. Z. No. 3, TUXTEPEC,  CARDIOTOCOGRAFO MARCA ADVANCED, SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-020-010
	HGZ C/MF. No. 2 SALINA  CRUZ; CARDIOTOCOGRAFO MARCA LGMD MODELO BABYVIEW SERIE 54151030024. NNI 201700001888
PRIMER SERVICIO CAMBIO DE UN TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL (AC-MOT009), UN TRANSDUCTOR PARA DETECCION DE ACTIVIDAD UTERINA (AC-MO-T010), (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-020-015
	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA. TOCOCARDIOGRAFO MARCA LGMD. MODELO BABY VIEW SERIE .  (SERVICIO A REALIZARSE EN MARZO Y SEPTIEMBRE).   
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-020-020
	HGSZ C/MF N 41 HUATULCO, OAXACA CARDIOTOCOGRAFOGRAFO MARCA CRC MEDICAL HEALTH MODELO TT-D, NUMERO DE SERIE TOCOTECH.  (SERVICIO A REALIZARSE EN MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV
	1
	2

	3
	EM03-025-000
	ELECTROCARDIÓGRAFO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO AL EQUIPO,  INCLUYE  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BANDAS, ELECTRODOS, PLACAS Y PERILLAS
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA APLICAR SECUENCIA DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE
IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
VERIFICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EN SU CASO RECALIBRACIÓN AJUSTES MECÁNICOS DE: GALVANÓMETROS O CABEZA IMPRESORA, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE CONECTORES HEMBRA Y DE SELECTORES 
LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE AJUSTES DE “DAMPING”, AMPLITUD Y VELOCIDAD DE ARRASTRE DEL PAPEL, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL CARDIACO EN AMPLITUD, ONDA P.Q.R.S. Y FRECUENCIA 
AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL ESTILETE O CABEZA IMPRESORA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS TANTO AUDIBLES COMO VISUALES
VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL BANCO DE BATERÍAS 
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CARGA
REALIZAR ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES 
VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PINZAS  CARDIO CLIP, O LIGAS CON PLACAS 
INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y  COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.
 
	 
	 
	 

	3
	EM03-025-005
	HGZ C/MF. No. 2 SALINA  CRUZ, ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION, MARCA BTL, MODELO BTL08 LT, SERIE 073T0B001615. INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS CAMBIO DE C008.160 CABLE DE ADQUISICION DE DATOS DE ECG COMPLETO.                                           
(UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE).    
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-010
	HGZ. No. 1 OAXACA, OAX., ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA BTL   INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO Y CABLE ECG DE 10 PUNTAS (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-015
	HGZ. No. 1 OAXACA, OAX., ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA PHILLIPS   INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO Y CABLE ECG DE 10 PUNTAS (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN MARZO).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-020
	HGZ. No. 1 OAXACA, OAX., ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO ECG200S   INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO Y CABLE ECG DE 10 PUNTAS (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV.
	1
	4

	3
	EM03-025-025
	UMAA OAXACA, OAX., ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO ECG200S   INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO Y CABLE ECG DE 10 PUNTAS (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO).
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-030
	HGSZ. C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA BTL,  MODELO BABY VIEW. SERIE , US00502029, SUMINISTRO DE CABLE PRECORDIAL EN EL PRIMER SERVICIO (SERVICIO A REALIZARSE EN MARZO Y SEPTIEMBRE).    
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-035
	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA  CARDIOLINE, SUMINISTRO DE CABLE DE ECG (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-040
	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA , BTL MODELO . BVABY VIEW . INCLUYE SUMINISTRO DE CABLE ECG (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-045
	HGSZ. C/MF No. 26 PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE.; SUMINISTRO DE CABLE DE ECG. (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-025-050
	UMF 65 SANTALUCIA DEL CAMINO, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA ANALYZER ,  MODELO 2155 .      SERIE . (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-055
	UMF 65 SANTALUCIA DEL CAMINO, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA KENZ CARDIACO  ,  MODELO 601 .      SERIE . (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-060
	UMF 65 SANTALUCIA DEL CAMINO, OAXACA, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA MEDI CORE  ,  MODELO MEDI TRACE .      SERIE . (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-065
	UMF No 38  OAXACA, ELECTROARDIOGRAFO  MARCA ADVANCED, MODELO ECG-12C (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-070
	UMF No 13  CUICATLAN , ELECTROARDIOGRAFO  MARCA ADVANCED, MODELO ECG-12C (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN  MARZO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-075
	U.M.F. No. 58 TEOTITLAN DE FLORES MAGON,OAX. ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION MARCA  ADVANCE MODELO 21 SIN NUMEROD E SERIE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-080
	UMF No. 05 TEHUANTEPEC, OAX, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE.; MODELO:AFM60US18 SERIE:  INCLUYE: SUMINISTRO DE CABLE DE ECG. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN  MAYO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-085
	UMF N°06  JUCHITAN, OAX. MARCA. ADVANCED, MODELO. ECG-12 C SERIE: 360777-M17401960006. INCLUYE: SUMINISTRO DE CABLE DE ECG 10 DERIVACIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIOEN A REALIZAR EN  MAYO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-090
	UMF No. 12  SANTO DOMINGO INGENIO, OAX, ELETROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE.; MODELO:AFM60US18 SERIE: 0723190B INCLUYE: SUMINISTRO DE CABLE DE ECG. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN  MAYO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-095
	UMF N°23 CD. IXTEPEC, OAX. MARCA. ADVANCED, MODELO. ECG-12 C SERIE: 460049-M15905160069. INCLUYE: SUMINISTRO DE CABLE DE ECG 10 DERIVACIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIOEN A REALIZAR EN  MAYO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-100
	UMF N°30 TAPANATEPEC, OAX. MARCA. ADVANCED, MODELO. ECG-12 C SERIE: 460049-M15905160070. INCLUYE: SUMINISTRO DE CABLE DE ECG 10 DERIVACIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIOEN A REALIZAR EN MAYO)
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-025-105
	UMF No. 29 EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX, ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA CARDIOLINE.; MODELO: AFM60US18 SERIE: 0723190ED  INCLUYE:SUMINISTRO DE CABLE DE ECG. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN  MAYO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-030-000
	COLPOSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO  CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE  AJUSTES, LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL OCULAR , LENTE OBJETIVO, ARILLO PARA AJUSTE DE AMETROPIAS, INTERPUPILAR, PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN, MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA ENTRE TIERRA DEL CHASÍS Y LA TIERRA DE LÍNEA, MEDICIPON DE LA CORRIENTE CONSUMIDA POR EL EQUIPO,  Y MEDICIÓN DEL VOLTAJE  DE ALIMENTACIÓN CONSUMIDA  POR EL EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	3
	EM03-030-005
	HGZ. No. 1 OAXACA, OAX., MARCA KAPS, MODELO: TYPE 50M 52,  SERIE: 20008 , N.N.I. 201080097220, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN UPS  ESPECIAL PARA EQUIPO MÉDICO, PARA REGULAR LOS CAMBIOS DE VOLTAJE Y SOPORTE DE ENERGIA DE CUANDO MENOS  MEDIA HORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  6  FOCOS, Y BASES PARA FOCOS, (UBICADOS EN CONSULTORIO DE DISPLASIA) . (1  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN MARZO)    
	SERV.
	1
	2

	3
	EM03-030-010
	HGZ. No. 1 OAXACA, OAX., MARCA CARL ZEISS  MODELO: TYPE 50M  SERIE: 1314540, N.N.I. 1999002784,, INCLUYE  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO,  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 FOCOS  EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS, Y BASE PARA FOCO, (UBICADOS EN CONSULTORIO DE DISPLASIA) . (1  EQUIPO CON UN SERVICIO  EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-035-000
	VIDEO-ENDOSCOPIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO, INCLUYE:                                                     
A).- REVISIÒN GENERAL, VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CALIDAD DE IMAGEN. 
B).-CAMBIO  DE GOMA DE SECCION FLEXIBLE (RBS), DESEMSAMBLE DE LA PARTE FLEXIBLE DEL ENDOSCOPIO, APLICACION DE LUBRICANTE EN POLVO PARA LAS PARTES MOVILES (MOLYCOTE) Y COLOCACIÓN INSPECCIÒN  DE GOMA NUEVA RBS
C).- AJUSTE Y CORRECCION DE JUEGO DE CONTROLES EN MANDO.- DESENSAMBLE DE LA SECCIÓN DE MANDOS PARA ACCEDER A LOS TIRANTES DE ANGULACIÓN Y CALIBRAR EL JUEGO, EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE TAPAS Y BOTONES                                                          
D).- AJUSTES Y CORRECCION DE ANGULACIONES.- DESENSAMBLE DE LA SECCIÓN DE MANDOS PARA ACCEDER A LOS TIRANTES DE ANGULACIÓN Y CALIBRAR EL JUEGO, 
E) LIMPIEZA DEL EQUIPO, LIBERACIÓN DE OBSTRUCCION EN TUBERIAS, REALIZANDO LA CORRECCION Y/O SUSTITUCION DE REFACCIONES NECESARIAS PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO.                                                                                                           
F).- PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRECCION DE LAS MISMAS CON FORME A MANUAL DE FABRICANTE ( POR 5 MIN  A 20 KPA)                                                                              
G).- COMPROBACION Y CORRECCION DE IMAGEN CON ANGULACIONES/ SIN ANGULACIONES                                                              
H)  AJUSTE Y CORRECCION DE SISTEMA DE IRRIGACION       
I)  SUSTITUCION DE LOS ORINGS Y RUBBER 
J) SUSTITUCION DE FIBRA DE LUZ
K) SUSTITUCION DE TUBO DE INSERCIÓN Y CANAL DE TRABAJO
L) SUSTITUCION DE LINEAS DE ANGULACION Y BENDING
	 
	 
	 

	3
	EM03-035-005
	UMAA OAXACA, OAX., VIDEOGASTROSCOPIO marca FUJINON, modelo EG-530WR, número de serie SN 8G361K142 (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD) DEBIENDO ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS 
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-035-010
	UMAA OAXACA, OAX.,VIDEOGASTROSCOPIO marca OLYMPUS GYF TIPE Q14 2015396 (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD) DEBIENDO ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS 
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-040-000
	TORRE DE COLONOSCOPIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REVISIÓN Y SERVICIO A LA FUENTE DE LUZ , AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS,  AJUSTE DE TERMINALES, REVISIÓN Y AJUSTE DE BISAGRAS, CERRADURAS, AROS PARA TANQUE, PUERTAS Y CAJONES, Y PEINADO DE CABLES DE LA TORRE, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN, Y SUMINISTRO DE MULTICONTACTO, AJUSTES DE BRILLO Y CONTRASTE, REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	3
	EM03-040-005
	UMAA OAXACA, OAX., TORRE DE COLONOSCOPIA  marca FUNIFILM, modelo PROCESADOR EPX-2500 Número de serie 2V456G295, INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFWARE, SERVICIOS A FUENTE DE LUZ, CONFIGURACION  Y SUMINISTRO DE LOS FOCOS (DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA) , SERVICIO A LA FUENTE DE ALTO VOLTAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONITOR DE  32" GRADO MÉDICOUHD 4K CON ADAPATADOR DE VIDEO, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE MARZO) DEBIENDO ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS 
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-040-010
	UMAA OAXACA, OAX., TORRE DE ENDOSCOPIA  marca OLYMPUS , INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFWARE, SERVICIOS A FUENTE DE LUZ, CONFIGURACION  Y SUMINISTRO DE LOS FOCOS (DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA) , SERVICIO A LA FUENTE DE ALTO VOLTAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONITOR DE  32" GRADO MÉDICO UHD 4K CON ADAPATADOR DE VIDEO, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE MARZO) DEBIENDO ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS 
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-040-015
	HGZ. NO. 1 OAXACA, OAX., TORRE DE UROLOGIA  marca STORZ modelo PROCESADOR XENON 300  INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFWARE, SERVICIOS A FUENTE DE LUZ, CONFIGURACION  Y SUMINISTRO DE LOS FOCOS (DE TRABAJO Y DE EMERGENCIA) , SERVICIO A LA FUENTE DE ALTO VOLTAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONITOR DE  32" GRADO MÉDICO UHD 4K CON ADAPATADOR DE VIDEO, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE MARZO) DEBIENDO ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS 
	SERV.
	1
	1

	3
	EM03-045-000
	SISTEMA DE TES DE ESFUERZO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO AL EQUIPO,  INCLUYE  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BANDAS, ELECTRODOS, PLACAS Y PERILLAS
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA APLICAR SECUENCIA DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE
IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
VERIFICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EN SU CASO RECALIBRACIÓN AJUSTES MECÁNICOS DE: GALVANÓMETROS O CABEZA IMPRESORA, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE CONECTORES HEMBRA Y DE SELECTORES 
LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE AJUSTES DE “DAMPING”, AMPLITUD Y VELOCIDAD DE ARRASTRE DEL PAPEL, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL CARDIACO EN AMPLITUD, ONDA P.Q.R.S. Y FRECUENCIA 
AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL ESTILETE O CABEZA IMPRESORA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS TANTO AUDIBLES COMO VISUALES
VERIFICACIÓN DE LA BANDA DE ESFUERZO Y SISTEMA MECANICO, CORRIGIENDO LAS FALLAS QUE SE DETECTEN DURANTE SU PRUEBA, LUBRICACION Y AJUSTES NECESARIOS.
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CARGA
REALIZAR ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES 
VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PINZAS  CARDIO CLIP, O LIGAS CON PLACAS 
INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y  COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.
 
	 
	 
	 

	3
	EM03-045-005
	HGZ. No. 1 OAXACA, SISTEMA DE TES DE ESFUERSO MARCA GE MODELO CASE INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PACIENTE DEL CASE AL CAM-14 NUM DE PARETE 700657-002 , MODULO DE ADQUISICION CAM-14 Y JUEGO DE 14 HILOS DE DERIVACIONES NUM DE PARETE 420101-001   (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 4 (CUATRO) EQUIPOS DE LABORATORIO.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	4
	EM04-005-000
	MICROSCOPIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO INCLUYE: 1.-  LIMPIEZA GENERAL; 2.-  AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OCULARES, CUERPO BINOCULAR Y OBJETIVOS. 3.-  REPOSICIÓN DEL FOCO DE HALÓGENO, AJUSTE DEL REGULADOR DE INTENSIDAD Y DEL CONDENSADOR; 4.-  AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS COMO SON EL REVOLVER, LA BASE, LOS TORNILLOS Y MICRO Y MICROMÉTRICO, LA BASE DE LA PLATINA, LA PERILLA DE LA PLATINA, LA PLATINA Y LA PERILLA DEL PORTA CONDENSADOR. 5.-  PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE:  MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.
	 
	 
	 

	4
	EM04-005-005
	HGZ No. 1 OAXACA,, OAX.,  MARCA CARL ZEISS MOD. K7    (4 EQUIPOS CON DOS  SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE).   
	SERV
	4
	8

	4
	EM04-005-010
	HGZ No. 1 OAXACA,, OAX.,  MARCA  IROSCOPE  MOD. MG-18,  MG-11, UB-2PC, MEDILUX12,  (13  EQUIPOS CON UN  SERVICIO EN MARZO).
	SERV
	5
	13

	4
	EM04-005-015
	HGZ N0. 3 TUXTEPEC,   MARCA: IROSCOPE ,                                            ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO) EL SERVICIO INCLUYE: OBJETIVO ÓPTICA ACROMÁTICA 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE, OBJETIVO ÓPTICA PLANACROMÁTICA PL 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE, OBJETIVO ÓPTICA PLANACROMÁTICA CORREGIDA AL INFINITO PL 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE.
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-005-020
	HGZ N0. 3 TUXTEPEC,   MARCA: CARL ZEIS S (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO) EL SERVICIO INCLUYE: OBJETIVO ÓPTICA ACROMÁTICA 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE, OBJETIVO ÓPTICA PLANACROMÁTICA PL 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE, OBJETIVO ÓPTICA PLANACROMÁTICA CORREGIDA AL INFINITO PL 100x/1.25 RETRÁCTIL DE INMERSIÓN EN ACEITE.
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-005-025
	U.M.F. No. 38 OAXACA,   MARCA CAMP-SPEC  ( 1 EQUIPO CON SERVICIO EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	4
	EM04-005-030
	U.M.F. No. 38 OAXACA,   MARCA IROSCOPE  ( 1 EQUIPO CON SERVICIO EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	4
	EM04-010-000
	CENTRIFUGA Y MICRO CENTRIFUGA DE LABORATORIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.-  SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DEL MOTOR; 2.-  SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES;  3.-  LIMPIEZA GENERAL;  4.-  SUSTITUCIÓN DE COJINETES; 5.-  CALIBRACIÓN DEL TACÓMETRO; 6.-  REVISIÓN Y AJUSTE DEL FRENO MANUAL; 7.-  REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO;  8.-  REPOSICIÓN DEL EMPAQUE DE HULE PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA TAPA; 9.-  BALANCEO Y AJUSTE DEL ROTOR PARA EVITAR VIBRACIONES EXCESIVAS; EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.
	.
	 
	 

	4
	EM04-010-005
	HGZ No.1, OAXACA, OAX., CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA PRESVAC, MODELO DP-2065R PLUS , SERIE 5673, N.I. 200400050873,  INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO PARA GAS REFRIGERANTE R22 O 502, VOLTAJE DE 220 VOLTS, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO, LABORATORIO    REQUIERE SUSTITUCIÓN DE SOFWARE, REPARACIÓN DE SELECTOR DE PARÁMETROS MANUAL COMO AUTOMÁTICO  ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO  EN MARZO)    
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-010-010
	HGZ No.1, OAXACA, OAX. CENTRIFUGA  MARCA  AMITAR , MODELO TDL-5 SERIE S/N, 15,  91, N.N.I. 1998004265, 1998004266 Y 199800426, UBICADOS EN GUARDA, QUÍMICAS Y URGENCIAS , INCLUYE EL CAMBIO DE CARBONES (3 EQUIPOS  CON UN SERVICIO EN MARZO)
	SERV
	2
	3

	4
	EM04-010-015
	HGZ No.1 OAXACA, OAX., CENTRIFUGA MARCA: THERMO CIENTIFIC MODELO :MEDIFUGE, SERIE S/N, N-N.I.   UBICADO EN GUARDA, (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO EN MARZO)
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-010-020
	HGZ No. 1. OAXACA, OAX., CENTRIFUGA MARCA:  KITLAB , MODELO CK-8V, SERIE: 13060603,  N.N.I.  1987008485, UBICADO EN BACTERIOLOGÍA,  1 EQUIPO  CON UN SERVICIO EN MARZO) 
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-010-025
	HGZ No. 1. OAXACA, OAX., CENTRIFUGA MARCA:  CIVEQ , MODELO: S/M.  SERIE: MJ-802-0394,  N.N.I.  1987048398, UBICADO EN HEMATOLOGÍA  1 EQUIPO  CON UN SERVICIO EN MARZO)
	SERV
	1
	1

	4
	EM04-010-030
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, CENTRIGUGA  MARCA AMITAR MOD. TLD-5  EQUIPOS DIGITALES. ( 1 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO)
	SERV
	1
	2

	4
	EM04-010-035
	U.M.F. No. 38 OAXACA,  CENTRIGUGA  MARCA CAMP-SPEC  ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN JULIO)
	SERV
	1
	2

	4
	EM04-015-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORECTIVO A TEÑIDOR AUTOMÁTICO MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO GEMINI AS, SERIE  GT502401608, CONSISTENTE EN:                                                                                            
REVISIÓN GENERAL.                                                                                          
REVISIÓN DE FUENTE DE PODER,                                                                
REVISIÓN DE EJE Z,                                                                                              
REVISIÓN DE EJE TETA,                                                                                    
REVISIÓN DE MOTOR  EJE  Z,                                                                           
REVISIÓN DE MOTOR EJE TETA,                                                                 
LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR,                                                                           
REVISIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN  Y COMUNICACIÓN, REVISIÓN DE PUERTAS,                                                                                              
REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA Y SUPRESIÓN DE LAS MISMAS, VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE OPERACIÓN,                                                 
LIMPIEZA GENERAL,                                                                                         
GRASA DE SILICONA (PARA EJE CÓNICO) TUBO DE 60 GRS.  WATWR WASH SPARES KIT,                                                                                               
2  VÁLVULA SOLENOIDE,                                                                                     
1  FILTRO DE CARBÓN  CLEAR VUE PARA GEMINI,                                       
BELT, Z  AXIS, 5 MM, PITCH, 9 MM WIDE 225 MM LONG.                             
 BELT, Z MOTOR 5 MM  PITCH, 300 MM LONG.                                            
BELT THETA, 5 MM  PITH,  9 MM, VIDE 400 MM LONG.
	 
	 
	 

	4
	EM04-015-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. TEÑIDOR AUTOMÁTICO MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO GEMINI AS, SERIE  GT502401608,    (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO    
	SERV
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 5 (CINCO) EQUIPO DE ESTOMATOLOGÍA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	5
	EM05-005-000
	UNIDAD ESTOMATOLOGICA,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, REPOSICIÓN DE MANGUERAS, O’ RING, EMPAQUES EN EL MODULAR, SILLÓN, LLENADO DE VASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPOS, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y  MANO DE OBRA. 
	.
	 
	 

	5
	EM05-005-005
	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., UNIDAD DENTAL, MARCA  DIABIATLANTE, SERIE A611005389, INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA-AIRE , DE PIEZAS DE MANO Y DE SUCCION,  VALVULAS REGULADORA, VALVULAS FLUSH Y VALVULAS DE ALTA Y BAJA, REGULADORAS,FOCO Y CUBIERTA  TRANSPARENTE DE LA  LAMPARA, REHABILITACION  DEL SISTEMA DE SUCCION  EN EL PRIMER SERVICIO    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN  MARZO  Y SEPTIEMBRE)    
	SERV
	1
	2

	5
	EM05-005-010
	H.G.Z. C/MF No. 02 SALINA CRUZ, OAXACA, UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO MARCA PEYMAR, MODELO ELECTRICA, SERIE 10D0007; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO SUSTITUCION DE LA LAMPARA CON BRAZO COMPLETA, SUSTITUCION DE ESCAREADOR DTE 1, VALVULA EYECTORA, ESCUPIDERA DE PLASTICO, PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, SUSTITUCION D ETODAS LAS MANGUERAS DE PLASTICO. ( UN EQUIPO CON DOS SERVICIO EN FEBRERO Y SEPTIEMBRE)
	SER
	2
	2

	5
	EM05-005-015
	U.M.F. No. 64 TUXTEPEC,  UNIDAD DENTAL DE LA MARCA RITTER., MODELO SUPERIO CHAI  ( 3 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO )  SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL, CONECTORES P/M, CAMBIO DE YOISTIK DE PEDAL, COLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR, MANGUERAS EYECTOR), Y  EL CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE DE LOS 3 EQUIPOS.
	SERV.
	1
	3

	5
	EM05-005-020
	UMF No. 64 TUXTEPEC,   A UNIDAD DENTAL MARCA KAVO, MODELO AMADEUS  ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO ) 
	SERV.
	1
	1

	5
	EM05-005-025
	UMF No. 64 UNIDAD MOVIL, TUXTEPEC, UNIDAD DENTAL  MARCA KNIGTH MODELO   ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN FEBRERO )
	SERV.
	1
	1

	5
	EM05-005-030
	U.M.F. No. 26  PINOTEPA  NACIONAL, MARCA  KNIF    MODELO  HU9832, No. SERIE 87090 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	5
	EM05-005-035
	H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA, MARCA  KAVO, MODELO AMADEUS,  ( UN EQUIPO CON DOS SERVICIO EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SER
	1
	2

	5
	EM05-005-040
	U.M.F. No. 01  OAXACA, OAX.,  MARCA DENTAL E2 MODELO AX CS.    ( 1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	1
	2

	5
	EM05-005-045
	U.M.F. No. 01  OAXACA, OAX.,  MARCA FIJODEN MODELO INTEGRA . ( 2  EQUIPOS CON DOS  SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	2
	4

	5
	EM05-005-050
	UMF No 65 OAXACA,OAX. MARCA FAHIDENT ,MODELO FRANS-SH       (3  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV
	3
	6

	5
	EM05-005-055
	U.M.F. No. 38  OAXACA, OAX.,  MARCA DENTAL E2 MODELO AX CS.  INCLUYE, AJUSTE DE VÁLVULAS RELAY O SUSTITUCION EN CASO DE ESTAR DAÑADAS , REGULADORES, LIMPIEZA DE MANGUERAS O SUSTITUCION EN CASO DE ESDTAR DAÑADAS  Y  AJUSTE DE TORNILLERÍA, CAMBIO DE ESCUPIDERA DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO, CABEZAL Y LAMPARA DE LED, COMPATIBLE A LA MARCA Y MODELO EXISTENTE,  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR GRADO MEDICO , VALVULAS  VERIFICACION Y CORRECION DE FALLAS EN EL CABLEADO GENERAL Y MICROSWITCH DEL SILLÓN DENTAL, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL MOTOR  DE ASCENSO Y DESCENSO, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE BRAZO CIRCULANTE DE LA LÁMPARA, AJUSTE DE MOTOR DEL RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL, REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DEL COMPRESOR GRADO MEDICO. ( 1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	1
	2

	5
	EM05-005-060
	U.M.F. No. 38  OAXACA, OAX.,  MARCA ADEC M-PERFORMER II   INCLUYE, AJUSTE DE VÁLVULAS RELAY O SUSTITUCION EN CASO DE ESTAR DAÑADAS , REGULADORES, LIMPIEZA DE MANGUERAS O SUSTITUCION EN CASO DE ESDTAR DAÑADAS  Y  AJUSTE DE TORNILLERÍA, CAMBIO DE ESCUPIDERA DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO, CABEZAL Y LAMPARA DE LED, COMPATIBLE A LA MARCA Y MODELO EXISTENTE,  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR GRADO MEDICO , VALVULAS  VERIFICACION Y CORRECION DE FALLAS EN EL CABLEADO GENERAL Y MICROSWITCH DEL SILLÓN DENTAL, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL MOTOR  DE ASCENSO Y DESCENSO, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE BRAZO CIRCULANTE DE LA LÁMPARA, AJUSTE DE MOTOR DEL RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL, REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DEL COMPRESOR GRADO MEDICO. ( 1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                ( 1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	1
	2


PARTIDA NÚMERO 6 (SEIS) VENTILACIÓN, ANESTESIA Y ELECTROCIRUGÍA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	6
	EM06-005-000
	VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE:
1.-  DESMONTAJE Y REVISIÓN GENERAL
2.-  LIMPIEZA  GENERAL INTERNA Y EXTERNA 
3.-  VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS
4.-  CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES:
5.-  FILTRO  BACTERIOLÓGICO  
6.-  FILTRO  HIDROFOBICO   
7.-  FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE (SECHRIST MOD. IV-100B)
8.-  FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO (SECHRIST MOD. IV-100B)
9.-  KIT DE SERVICIO  
10.-  DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN  
11.-  MUFFLER  
12.- CAMBIO DE O’RINGS
13.- VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
	 
	 
	 

	6
	EM06-005-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  VENTILADORES VOLUMÉTRICOS ADULTO MARCA NEWPORT  MODELO E-500. INCLUYE KIT DE SERVICIO (3 EQUIPOS  CON UN SERVICIOS EN MARZO)
	SERV
	1
	3

	6
	EM06-005-010
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  VENTILADORES VOLUMÉTRICOS  MARCA T SMART  INCLUYE EL SUMINISTRO DE DIAFRAGMA REUTILIZABLE PARA VALVULA DE EXHALACION , DE ILICON CON DIMENSIONES DE 35 MM Y DOS SENSORES DE FLUJO ADULTO POR EQUIPO  . (4 EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV
	2
	4

	6
	EM06-005-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  VENTILADORES VOLUMÉTRICOS  MARCA T MONET  INCLUYE: CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO Y KIT DE SERVICIO(4 EQUIPOS  CON UN SERVICIOS EN MARZO)
	SERV
	2
	4

	6
	EM06-005-020
	HGZ C/MF No. 2 SALINA  CRUZ, VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO, INTERMEDIO: MARCA MEDICAL D, MODELO SMART; SERIES; 2015SM641 Y SERIE 2015SM642.
INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO ADULTO, UN CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, SENSOR DE FLUJO Y SENSOR DE OXIGENO, Y SUSTITUCION DE BATERIAS DE RESPALDO. (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	2
	4

	6
	EM06-005-025
	HGZ C/MF No. 2 SALINA  CRUZ, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO, MARCA NEWPORT MEDICAL, MODELO HT70, SERIE N15HT720716840.
NNI, 201680018125 Y SERIE IEC529IPX4
INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO ADULTO, UN CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO EXTERNA, Y SUSTITUCION DE BANCO DE BATERIAS INTERNA.  (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	2
	4

	6
	EM06-005-030
	HGZ N0. 3, TUXTEPEC, VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO, NEONATAL  MARCA: GENERAL ELECTRC, MODELO: ENGESTRON, SERIE CBCL01162.. ( 1 EQUIPO CON SERVICIO EN FEBRERO ) EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DE BATERIAS.
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-005-035
	HGZ N0. 3, TUXTEPEC, VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO   MARCA: GENERAL ELECTRC, MODELO: ENGESTRON, SERIE CBCL00252.. ( 1 EQUIPO CON SERVICIO EN FEBRERO ) EN EL PRIMER SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR. EL SERVICIO CONSISTE EN CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SENSOR DE FLUJO CAMBIO DE BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-005-040
	HGZ N0. 3, TUXTEPEC, VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO   MARCA: CARE FUSION  MODELO: VELA , SERIE CAT07199, CAT06374, CAT06259, CAT06373, CAT05685( 5 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO ) INCLUYE EL KIT DE MANTENIMIENTO (CELDA DE OXIGENO, MEMBRANA, FILTRO, VALVULA EXHALATORIA,  BATERIAS, SENSOR DE FLUJO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	SER
	5
	10

	6
	EM06-005-045
	HGZ N0. 3, TUXTEPEC, VENTILADOR DE TRASLADO  MARCA: NEW POR,  MODELO: HT70, SERIE IEC5221PX4..INCLUYE EN EL SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO, UN CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, SENSOR DE FLUJO PEDIATRICO ADULTO, Y NEONATAL Y SENSOR DE OXIGENO.      ( 1 EQUIPO CON UN  SERVICIO EN MARZO)  EN EL  SERVICIO SE DEBERA INCLUIR UNA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DEL VENTILADOR.
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-005-050
	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO MARCA MEDICA D  MODELO SMART SERIE  2015SN640,. (SERVICIO A REALIZARSE EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-010-000
	EQUIPO DE ANESTESIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN AL EQUIPO , CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES A VOLANTES, DIAFRAGMA DE AGUJA, REVISIÓN DE FLUJOMETROS, VAPORIZADORES, MANÓMETROS, MANOVACUOMETROS, CABEZALES, FUELLES Y CABLE DE LÍNEA, VERIFICAR Y CORREGIR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE VAPORIZADORES INTERLOCK, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE GASES, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES Y REFACCIONES ESPECIFICADAS EN EL KIT DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA EL SISTEMA DE ANESTESIA, EFECTUAR PRUEBAS DEL CIRCUITO CERRADO PARA ANESTESIA ( ABSORBEDOR CO2 ), Y DE BAJA PRESIÓN DEL EQUIPO,  VERIFICAR, CORREGIR Y CALIBRAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN, VÁLVULAS CHECK, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BAJA PRESIÓN DE OXIGENO, ANALIZADOR DE 
OXIGENO Y EL ESFIGMOMANÓMETRO, REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES DE MANGUERAS, REVISIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE OXIGENO, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. 
	.
.
	 
	 

	6
	EM06-010-005
	HGZ. No. 1 OAXACA , OAX, MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA INCLUYE DOS SENSORES DE FLUJO EN CADA SERVICIO  (2 EQUIPOS , CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SER
	2
	4

	6
	EM06-010-010
	UMAA,  OAXACA , OAX, MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA INCLUYE DOS SENSORES DE FLUJO EN CADA SERVICIO     (2 EQUIPOS , CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SER
	2
	4

	6
	EM06-010-015
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX.,UNIDAD DE ANESTECIA INTERMEDIA MODELO S/5 AESPIRE CONFIG MARCA DATEX OHMEDA GE N/S AMXP00969: TODO ES MARCA DATEX OHMEDA GENERAL ELECTRIC. PARTES FISICAS; INCLUYE
• CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO (UNA VEZ) Y MAMILA DE AGENTE ANESTESICO MODELO TEC-7 N/S BEJP09278 SEVOFLURANO; REFACCIONES INCLUIDAS; NP 1102-3016-000.- O-RINGS DEL VAPORIZADOR, NP PSR-11-915-4.- CELDA DE OXIGENO, NP 1503-3856-000.- SENSOR DE FLUJO, 1100-3028-000.- ADAPTADOR MAMILA DE ANESTESICO, NP 4-6.- BATERIA DE RESPALDO, 1504-3519-000.-FILTRO DE REGILLA DE VENTILADOR, 5037AEF.- CIRCUITO DE PACIENTE, ABSORBER CANISTER, REUSABLE 1407-7004-000; EXHALATION VALVE ASSY 1407-7005-000, UNIDAD DE FUELLE (BELLOWS) 1500-3117-000. UN JUEGO DE CABLES DE PACIENTE DE MONITOR, BRAZALETE ADULTO GRANDE Y EXTRAGRANDE, PEDIATRICO, NEONATAL, SENSOR DE OXIMETRIA DEDAL COMPLETO CON CABLE TROCAL, (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV
	1
	2

	6
	EM06-015-000
	VAPORIZADOR DE ANESTESIA,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, ORRINGS RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE CABEZAS Y LOS PARÁMETROS DE LAS CALIBRACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AVALADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO, RETIRO E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
	.
	 
	 

	6
	EM06-015-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA PLARRE,   DE SEVOFLUORANE. (2  EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN  MARZO)
	SERV
	1
	2

	6
	EM06-015-010
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA PLARRE, ISOFLUORANE. (1  EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV
	1
	1

	6
	EM06-015-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA TEC 7   DE SEVOFLUORANE. (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN  MARZO)
	SERV
	1
	3

	6
	EM06-015-020
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA TEC 7, ISOFLUORANE. (2  EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV
	1
	2

	6
	EM06-015-025
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA DRAGER   DE SEVOFLUORANE. (1  EQUIPO CON UN SERVICIO  EN  MARZO)
	SERV
	1
	1

	6
	EM06-015-030
	HGZ No. 1 OAXACA, OAXACA  VAPORIZADOR DE ANESTESIA;  MARCA DRAGER ISOFLUORANE.(1  EQUIPO CON UN SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV
	1
	1

	6
	EM06-015-035
	HGZ C/MF. No. 2 SALINA  CRUZ,  VAPORIZADOR DE ANESTECIA; MARCA. MARCA PLARRE, MODELO S-2000.   DE SEVOFLORANE. (5  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS  EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV
	5
	10

	6
	EM06-015-040
	HGZ No. 3 TUXTEPEC,  MCA. PLARRE (1 ISOFLUORANE, 1 ENFLUORANE).  ( 1 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO)
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-020-000
	EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL  EQUIPO INCLUYE: 
RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO
DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELÉCTRICO.
REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO.
REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA.
REVISAR CON OSCILOSCOPIO  LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE.
VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	6
	EM06-020-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MARCA  ERBE MODELO MCC350,ICC-200 SERIE A1398,D-2791 .    EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE       (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-010
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MARCA MODELO ASPEN EXCALIBUR PLUS.   SERIE  1997627389    EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE     (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MARCA CONMED MODELO  SABRE-180  SERIE 99FGD005,  98KGJ033,  05GGE015,  05GGE017    EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE. (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	2
	4

	6
	EM06-020-020
	HGZ NO. 1 OAXACA, OAX. MARCA LED SPA, MODELO  SURTRON 400 HP SERIE: 5180238908      EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE. (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-025
	HGZ NO. 1 OAXACA, OAX. MARCA LED SPA, MODELO  SURTRON 200  SERIE: 3650238593    EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE.(1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-030
	UMAA, OAXACA, OAX. MARCA CONMED MODELO  SABRE-180  SERIE 05GGEM15,      EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-035
	UMAA, OAXACA, OAX. MARCA LED SPA, MODELO  SURTRON 400 HP SERIE: 5180238907,      EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE.(1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-020-040
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ,   UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA, MARCA CONMED, MODELO SABRE 180, PRUEBAS DE CALIBRACION (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN  MARZO Y SEPTIEMBRE)    
EN AMBOS SERVICIO SUSTITUCION DE PLACA ADULTO Y PLACA PEDIATRICA COMPLETA CON CABLE TRONCAL REUSABLE. COLOCACION Y PRUEBAS.
	SERV.
	2
	4

	6
	EM06-020-045
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD DE CRIOCIRUGIA PARA GINECOLOGIA MARCA ERBE MODELO ERBOKRIO AE, SERIE C-1051, ACCESORIOS; CON PEDAL, ELECTROCOAGULADOR MCA.ERBE MOD.ICC-200 SERIE D-1384. INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO CABLE Y PLACA DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO
UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN EL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-020-050
	HGZ No. 3 TUXTEPEC,   MARCA ERBE MOD. ACC450, ICC-200                      ( 1 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO)
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-020-055
	HGZ N0. 3, TUXTEPEC,  MARCA:BOWA, MODELO: ARC 350, SERIE. 35003163  ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO)
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-020-060
	HGZ No. 3 TUXTEPEC,   MARCA.,  WALEY LAB  MOD. FORCE 2                    ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN FEBRERO Y AGOSTO) EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR
	SERV
	1
	2

	6
	EM06-025-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ESTERILIZADOR, INCLUYE; DESMONTAJE, INSTALACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE OPERACION, PROGRAMACION, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y INSTALACION DE REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO A LA UNIDAD. ESTERILIZADOR DE GAS OXIDO DE ETILENO, MARCA AMSCO EAGLE STERIS, MODELO 3017, SERIE 0118399-10; CON DESTRUCTOR DE GASES DE ESCAPE MARCA EO DISPOSER, MODELO ETXOO-6554, SERIE IG564668. INCLUYE; CALIBRACION, AJUSTE, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
	 
	 
	 

	6
	EM06-025-005
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. ESTERILIZADOR DE GAS OXIDO DE ETILENO, MARCA AMSCO EAGLE STERIS, MODELO 3017, SERIE 0118399-10; CON DESTRUCTOR DE GASES DE ESCAPE MARCA EO DISPOSER, MODELO ETXOO-6554, SERIE IG564668. INCLUYE LAS SIGIENTES REFACCIONES:
-P-129360-802 FILTRO DE AIRE DE AUTOCLAVE
P-764326-957 FILTRO PARA DESTRUCTOR
EMPAQUE PARA PUERTA DE CAMARA PARA AUTOCLAVE DE GAS O.E. 3017
FILTRO DE AIRE PARA DEGRADADOR 66571
ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE ( 129304-576)
SUSTITUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION EN AZOTEA DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1HP PARA EL DESTRUCTOR DE GAS.
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-025-010
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX., ESTERILIZADOR DE GAS OXIDO DE ETILENO, MARCA AMSCO EAGLE STERIS, MODELO 3017, SERIE 0118399-10; CON DESTRUCTOR DE GASES DE ESCAPE MARCA EO DISPOSER, MODELO ETXOO-6554, SERIE IG564668.  ( DOS EQUIPOS CON UN SERVICIO  EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-025-015
	UMF No. 58 TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MARCA FHELMEX MODELO 2038 SIN NUMERO DE SERIE INCLUYE CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2 PLG, VALVULA SLENOIDAD DE 1/2 PLG. 3 RESISTENCIAS 3000 WATTS A 220 VOLTS,  DESINCRUSTACION DE SARRO EN CAMARA, CALIBRACION, AJUSTE, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
	SER
	1
	1

	6
	EM06-030-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ESTERILIZADOR, INCLUYE; DESMONTAJE, INSTALACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE OPERACION, PROGRAMACION, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y INSTALACION DE REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO A LA UNIDAD. ESTERILIZADOR SECO O VAPOR HUMEDO, CON AUTOGENERADOR; INCLUYE: CALIBRACION, AJUSTE, ARRANQUE, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
	 
	 
	 

	6
	EM06-030-005
	U.M.F. NO. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA TUTTNAUER, MODELO  2340M SERIE NUMERO 9704175  (SERVICIOS A REALIZARSE EN MARZO Y SEPTIEMBRE
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-030-010
	U.M.F. NO. 38, OAXACA, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; (UN EQUIPO  CON  2 SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-030-015
	U.M.F. NO. 57, ETLA, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; (SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO)
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-020
	U.M.F. NO. 56, ETLA, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018 ; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; (SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO)
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-025
	U.M.F. NO. 17, MAGDALENA, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018 SERIE; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA;
(SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-030
	U.M.F. NO. 13, CUICATLAN , OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA RIOSSA; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA;(SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO).
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-035
	U.M.F. NO. 27, OCOTLAN , OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA RIOSSA; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; (SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-040
	U.M.F. NO. 40, IXTLAN  , OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018 ; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA;
(SERVICIOS A REALIZARSE EN MAYO
	SERV.
	1
	1

	6
	EM06-030-045
	U.M.F. NO. 23, CD. IXTEPEC, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018ES, SERIE: MB11961 ; INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES VALVULA SOLENOIDE, RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; CONTROL DE TEMPERATURA, MANOMETRO.
(SERVICIOS A REALIZARSE EN MARZO)
	SERV
	1
	1

	6
	EM06-030-050
	U.M.F. NO. 30, TAPANATEPEC, OAX. ESTERILIZADOR DE MESA, MARCA FEHLMEX, MODELO  MAYA EV 1018ES, SERIE: MB15532 ; INCLUYE VALVULA SOLENOIDE, RESISTENCIAS, EMPAQUE PARA PUERTA; CONTROL DE TEMPERATURA, MANOMETRO.
(SERVICIOS A REALIZARSE EN MARZO)
	SERV
	1
	1

	6
	EM06-035-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE  VAPOR DIRECTO, (VAPOR SUMINISTRADO A TRAVÉS DE CALDERA)  Y/O VAPOR AUTOGENERADO, CON SISTEMA DE CONTROL DE CICLOMÁTICO, MANUAL Y AUTOMÁTICO, VÁLVULA MÚLTIPLE, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL CICLOMÁTICO, SISTEMA DE ELECTROVÁLVULAS, CON OPERACIONES MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO, REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRESORA, LECTURA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR , BOTONERA DIGITAL, PANTALLA DISPLAY DIGITAL, LEDS INDICADORES DE ESTADO DE OPERACIÓN, PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS  DE ESTERILIZACIÓN, SECADO, VACÍO, PARA ROPA, INSTRUMEMTAL Y LÍQUIDOS, ALARMA AUDIBLES Y VISUALES DE OPERACIÓN, PANEL DE CONTROL DESMONTABLE FABRICADO DE MATERIAL LAVABLE, SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, REVISIÓN DE CONEXIONES Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN, CONEXIONES Y ALAMBRADO ELÉCTRICO DESDE EL CONTROL HASTA EL SISTEMA DE FUERZA.  NCLUYE; DESMONTAJE, INSTALACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE OPERACION, PROGRAMACION, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y INSTALACION DE REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZ
	 
	 
	 

	
	
	SERVICIO REQUERIDO:  PREPARACIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO       1.1 COMENTAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO CON EL PERSONAL USUARIO                                                                                   1.2  INSPECCIONAR LOS REGISTROS Y/O GRAFICAS DEL EQUIPO PARA VER SEÑALES DE FALLA O PROBLEMA.                                                  1.3  CORRER UN CICLO DE PRUEBA PARA ANALIZAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                1.4  INSTALAR EL EQUIPO DE PRUEBA                                                              1.5  CORTAR TODOS LOS SUMINISTROS DEL HOSPITAL Y DRENAR TODAS LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS                                                                        2.0   ENSAMBLE DE PUERTA)                                                                             2.1   INSPECCIONAR QUE LA PUERTA TENGA UNA FÁCIL OPERACIÓN  2.2  INSPECCIONAR EL ESTADO DEL EMPAQUE                                             2.3  INSPECCIONAR ALINEACIÓN DE LA PUERTA                                         2.4 LUBRICAR BISAGRA Y PERNOS DE BISAGRA                                                2.5  INSPECCIONAR FALTANTE DE TORNILLOS Y SU APRIETE                   2.6  INSPECCIONAR EL SEGURO DE PUERTA Y LA RONDANA AXIAL  2.7  AJUSTAR LOS BRAZOS CON EL ARILLO                                                    2.8  INSPECCIONAR EL DIAFRAGMA DE SEGURO DE PUERTA                 2.9  ENGRASAR BALEROS, PERNOS Y MECANISMO DE PUERTA                2.10  REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  3.0  CADA VÁLVULA MANUAL                                                                                3.1  INSPECCIONAR QUE LAS VÁLVULAS TENGAN UNA FÁCIL OPERACIÓN Y SELLO APROPIADO                                                                    3.2  INSPECCIONAR FUGAS EN VÁLVULAS POR EL VOLANTE Y UNIONES                                                                                                                 3.3   CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR LA OPERACIÓN DE LAS VÁLVULAS                                                                                          3.4  REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  4.0 CADA FILTRO CANASTA PARA AGUA, VAPOR Y CONDENSADOS       4.1 INSPECCIONAR QUE ESTÉN LIBRES DE BASURAS O MATERIAL EXTRAÑO                                                                                                        4.2 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA.
	
	
	

	
	
	5.0 CADA TRAMPA DE VAPOR                                                                   5.1 INSPECCIONAR QUE ESTÉN LIBRES DE BASURA O MATERIAL EXTRAÑO                                                                                                                   5.2 INSPECCIONAR QUE EL SELLO ESTE EN BUENAS CONDICIONES  5.3 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                               5.4 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA   
6.0 CADA MANÓMETRO O MANOVACUOMETRO                                              6.1 INSPECCIONAR CADA MANÓMETRO, QUE NO ESTE DESCALIBRADO O ROTO                                                                                      6.2 INSPECCIONAR FUGAS EN UNIONES Y BLOCKS                                   6.3  CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                6.4  REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  7.0 CADA VÁLVULA CHECK                                                                                  7.1 HACER UNA REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SELLO DE CADA VÁLVULA  7.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                               7.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA   8.0 CADA VÁLVULA SOLENOIDE                                                                         8.1 HACER UNA REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SELLO                                         8.2 INSPECCIONAR LA BOBINA Y CABLEADO                                                8.3 RECONSTRUIR O CAMBIAR ROMPEDOR DE VACÍO                               8.4 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                               8.5 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  
	
	
	

	
	
	9.0 FILTRO DE AIRE                                                                                            9.1 INSPECCIONAR FILTRO DE AIRE. (ELEMENTO O CARTUCHO)            9.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                  9.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  10.0 FILTRO Y REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO                                     10.1 INSPECCIONAR FILTRO DE AIRE. (ELEMENTO O CARTUCHO)       10.2 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  11.0 COLADOR DE CÁMARA                                                                               11.1 INSPECCIONAR COLADOR LIBRE DE PELUSA                                     11.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                              11.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  12.0  VÁLVULA DE SEGURIDAD                                                                            12.1 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO HERMÉTICO DE LA VÁLVULA                                                                                                        12.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                             12.3 REEMPLAZARLA SI TIENE FUGA POR EL SELLO O POR ABRIRSE ANTES O DESPUÉS DE SU RANGO DE SEGURIDAD                                      12.4 CALIBRAR TEMPERATURA Y PRESIÓN                                                    13.0 CONTROL DIGITAL                                                                                                                      13.1 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA A/R                   13.2 VERIFICAR CABLEADO Y FALSOS CONTACTOS DEL CONTROL DIGITAL                                                                                                                    13.3 REEMPLAZAR PAPEL TÉRMICO (SÍ ES NECESARIO) A/R                    13.4 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                   13.5 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA  
	
	
	

	
	
	14.0 BOMBA DE VACÍO (SI APLICA)                                                                   14.1 VERIFICAR SU RENDIMIENTO (NIVEL DE VACÍO)                                 14.2 LIMPIAR Y DESINCRUSTAR LA CARCASA Y IMPELETA                         14.3 CHECAR EL SENTIDO DEL GIRO                                                              14.4 CHECAR Y CALIBRAR LA VÁLVULA DE AGUJA                                       14.5 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO                                                                                               14.6  REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA   BOMBA DE AGUA        VERIFICAR SU RENDIMIENTO (NIVEL DE PRESIÓN)   LIMPIAR Y DESINCRUSTAR LA CARCASA Y IMPELETA  CHECAR EL SENTIDO DEL GIRO   CHECAR Y CALIBRAR LA VÁLVULA DE GLOBO O COMPUERTA,  CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO,    REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA,, GASTADA O ROTA,   PRUEBA FINAL        LIMPIAR MANCHAS DE SUCIEDAD Y EL POLVO DE TODOS LOS COMPONENTES,       INSPECCIONAR  CABLEADO  GENERAL,  TERMINALES,  CONEXIONES  CON  POSIBLES  FALSOS CONTACTOS,   TRABAJAR  LA  MAQUINA  EN  CADA  CICLO  Y  VERIFICAR  LA  OPERACIÓN  APROPIADA,,  CHECAR TODOS LOS PARÁMETROS Y REPORTES,  REMOVER TODO EL EQUIPO DE PRUEBA, INSTALADO, PARA INSPECCIÓN,   INSTALAR LOS PANEL O CUBIERTAS REMOVIDAS DURANTE LA INSPECCIÓN,                   SE DEBERÁN UTILIZAR PARTES DE REEMPLAZO ORIGINALES Y REFERIRSE A LA LISTA DE PARTES  DEL MANUAL DEL EQUIPO Y EL SERVICIO DEBERÁ SER EFECTUADO SOLAMENTE POR TÉCNICOS CALIFICADOS EN ESTERILIZADORES.
	
	
	

	6
	EM06-035-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, MARCA FEHLMEX, MOD. KARBL1626 VECIG  UBICADO EN LABORATORIO    INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE: MANOMETROS EN LINEA, MANOVACUOMETROS, ADEMÁS VALVULA DE SEGURIDAD VS13B-R MARCA VAYREMEX DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, TRAMPA TERMODINAMICA WATSON MCDANIEL DE 1/2" NTP PARA VAPOR, UN SENSOR PT-100 3H 10CM x 1/4", 4 VÁLVULAS SOLENOIDE PARA VAPOR , UNA VÁLVULA DE SECADO CON FILTRO, 2 VÁLVULA CHECK 1/2", UNA VALVULA REGULADORA DE PRESION MARCA VAYREMEX DE 0 A 7.0 KG/CM2 LIMPIEZA DE GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PUERTA, Y CAMBIO DE EMPAQUES  DE PUERTAS EN CADA SERVICIO, AJUSTE, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DEL PLC EN CASO DE SER NECESARIO, PRUEBAS BIOLÓGICAS, CAMBIO DE TIMER,    (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-035-010
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, MARCA  OTSA MOD.  AGV-5196-GMP, CAP. 250 LTS ,   UBICADO EN BANCO DE SUCEDANEOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE: MANOMETROS EN LINEA, MANOVACUOMETROS, ADEMÁS VALVULA DE SEGURIDAD VS13B-R MARCA VAYREMEX DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, TRAMPA TERMODINAMICA WATSON MCDANIEL DE 1/2" NTP PARA VAPOR, UN SENSOR PT-100 3H 10CM x 1/4", 4 VÁLVULAS SOLENOIDE PARA VAPOR , UNA VÁLVULA DE SECADO CON FILTRO, 2 VÁLVULA CHECK 1/2", UNA VALVULA REGULADORA DE PRESION MARCA VAYREMEX DE 0 A 7.0 KG/CM2 LIMPIEZA DE GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PUERTA, Y CAMBIO DE EMPAQUES  DE PUERTAS EN CADA SERVICIO, AJUSTE, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DEL PLC EN CASO DE SER NECESARIO, PRUEBAS BIOLÓGICAS,  (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-035-015
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, MARCA  FEHLMEX MOD.  AZTECA3648VE NUMERO DE SERIE  MB3421PLUS   UBICADO EN CEYE CENTRAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE: MANOMETROS EN LINEA, MANOVACUOMETROS, ADEMÁS VALVULA DE SEGURIDAD VS13B-R MARCA VAYREMEX DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, TRAMPA TERMODINAMICA WATSON MCDANIEL DE 1/2" NTP PARA VAPOR, UN SENSOR PT-100 3H 10CM x 1/4", 4 VÁLVULAS SOLENOIDE PARA VAPOR , UNA VÁLVULA DE SECADO CON FILTRO, 2 VÁLVULA CHECK 1/2", UNA VALVULA REGULADORA DE PRESION MARCA VAYREMEX DE 0 A 7.0 KG/CM2 LIMPIEZA DE GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PUERTA, Y CAMBIO DE EMPAQUES  DE PUERTAS EN CADA SERVICIO, AJUSTE, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DEL PLC EN CASO DE SER NECESARIO PRUEBAS BIOLÓGICAS  (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-035-020
	UMAA,  OAXACA, OAX. AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO MARCA  OTSA MOD.  AGE-5196-GMP, SERIE: E-627105, CAP. 250 LTS VALV. SEG. 40 LBS., GENERADOR DE VAPOR: 15000 W.,   UBICADO EN CEYE   INCLUYE: LIMPIEZA DE TUBERÍAS,   6 RESISTENCIAS DE 5000 W. 220 VOLTS, Y 0.65 M. DE LONGITUD, EN CADA SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: MANOMETROS EN LINEA, MANOVACUOMETROS, ADEMÁS VALVULA DE SEGURIDAD VS13B-R MARCA VAYREMEX DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, TRAMPA TERMODINAMICA WATSON MCDANIEL DE 1/2" NTP PARA VAPOR, UN SENSOR PT-100 3H 10CM x 1/4", 4 VÁLVULAS SOLENOIDE PARA VAPOR , UNA VÁLVULA DE SECADO CON FILTRO, 2 VÁLVULA CHECK 1/2", UNA VALVULA REGULADORA DE PRESION MARCA VAYREMEX DE 0 A 7.0 KG/CM2 LIMPIEZA DE GENERADOR DE VAPOR, REPARACIÓN DE FUGAS, SOLDADURA, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PUERTA, Y CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS EN CADA SERVICIO, AJUSTE, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DEL PLC EN CASO DE SER NECESARIO, PRUEBAS BIOLÓGICAS   (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN MARZO Y SEPTIEMBRE)  
	SERV.
	1
	2

	6
	EM06-040-000
	EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 3M STERI-VAC 8XL,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL  EQUIPO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, INCLUYE LO SIGUIENTE:                                                         A).- 2 VISITAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL,                                                                          B).- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIA PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE LLEGARA A REQUERIR EL EQUIPO SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL  PARA EL INSTITUTO.                             C) APLICACIÓN DEL KIT NUEVO Y ORIGINAL  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE  PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO,  OBJETO DE ESTE CONTRATO..                                                        D) ASESORÍA TÉCNICA  PERSONALIZADA EN EL MANEJO Y USO ADECUADO DEL EQUIPO PARA EL PERSONAL Y CERTIFICACIÓN DE OPERADORES  DURANTE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LEVANTANDO LA RELACIÓN DEL PERSONAL USUARIO QUE SE CAPACITE                                               
	 
	 
	 

	
	
	 E) ENTREGA DE INFORMES AL INICIO Y TÉRMINO DEL CONTRATO DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS ESPECIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS  PARTES Y REFACCIONES QUE POR EL USO,  O ESTADO FÍSICO   REQUIERAN SUSTITUIRSE.                 F) MONITOREO DE OXIDO DE ETILENO                                G) SE DEBERÁN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:
	
	
	

	
	
	1.- DESENSAMBLE DE LOS FILTROS DE LÍNEA DE AIRE, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE 0.3 MICRAS, EL ELEMENTO DEL FILTRO  DE 0.1 MICRAS Y LOS ANILLOS DE EMPAQUE.
	
	
	

	
	
	2.- VENTILACIÓN.
	
	
	

	
	
	2.1 REVISAR QUE TODAS LAS CONEXIONES  DE LA LÍNEA DE VENTILACIÓN ENTRE EL ESTERILIZADOR Y LA LÍNEA DE VENTILACIÓN EN EL HOSPITAL ESTÉN CORRECTAMENTE AJUSTADAS.
	
	
	

	
	
	2.2  REVISAR QUE LA LÍNEA DE VENTILACIÓN  ESTÉ LIBRE DE DOBLECES  U OTRAS RESTRICCIONES QUE PUDIERAN IMPEDIR EL FLUJO ADECUADO.
	
	
	

	
	
	2.3 COMPROBAR QUE EL HOSPITAL ESTÉ CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES  DE VENTILACIÓN.
	
	
	

	
	
	3.- SISTEMA DE HUMEDAD
	
	
	

	
	
	3.1 REEMPLAZO DEL  ÉMBOLO DE SOLENOIDE DE HUMEDAD Y LOS ANILLOS DE EMPAQUE.
	
	
	

	
	
	3.2 REEMPLAZO DEL CILINDRO DE HUMEDAD
	
	
	

	
	
	4.- ENSAMBLE DE AIRE VENTURI.
	
	
	

	
	
	4.1 DESENSAMBLE DEL SOLENOIDE DE AIRE DE VENTURI. LIMPIEZA DEL ÉMBOLO Y EL ASIENTO, REEMPLAZÁNDOLO EN CASO DE SER NECESARIO.
	
	
	

	
	
	4.2 RECONSTRUCCIÓN DEL REGULADOR DE AIRE.
	
	
	

	
	
	5.- ENSAMBLE DEL SEGURO DE LA PUERTA.
	
	
	

	
	
	5.1 DESENSAMBLE DEL SOLENOIDE DEL SEGURO DE LA PUERTA. LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DEL ÉMBOLO.
	
	
	

	
	
	5.2  REVISAR QUE EL MECANISMO  DEL SEGURO DE LA PUERTA FUNCIONE LIBREMENTE.
	
	
	

	
	
	5.3  REVISIÓN DEL DESGASTE  DE LA HEMBRA  DEL SEGURO DE BRONCE. REEMPLAZANDOLO EN CASO DE SER NECESARIO. REVISIÓN DEL TORNILLO ALLEN QUE SUJETA EL ENSAMBLE DE LA MANIJA DE LA PUERTA, VERIFICANDO SI ESTÁ CORRECTAMENTE APRETADO.
	
	
	

	
	
	6.- ENSAMBLE DE VENTILACIÓN
	
	
	

	
	
	6.1 DESENSAMBLE DEL SOLENOIDE DE VENTILACIÓN. LIMPIEZA DEL ÉMBOLO Y EL ASIENTO, REEMPLAZÁNDOLO EN CASO DE SER NECESARIO.
	
	
	

	
	
	6.2  REEMPLAZO  DEL FILTRO DE BACTERIAS DE LA LÍNEA DE VENTILACIÓN, VERIFICANDO QUE LA  FLECHA SEÑALE HACIA EL SOLENOIDE.
	
	
	

	
	
	7.- DESENSAMBLE DEL SOLENOIDE DE PERFORACIÓN, REEMPLAZANDO EL ÉMBOLO Y LOS ANILLOS DE EMPAQUE.
	
	
	

	
	
	8.- REMOVER EL ENSAMBLE DEL TANQUE DE AGUA PARA ACCEDER AL ENSAMBLE DE PERFORACIÓN 
	
	
	

	
	
	8.1 DRENADO DEL AGUA DEL TANQUE
	
	
	

	
	
	8.2 ENJUAGUE.
	
	
	

	
	
	8.3 LLENADO DEL TANQUE CON AGUA DESTILADA.
	
	
	

	
	
	9.- ENSAMBLE DE PERFORACIÓN.
	
	
	

	
	
	9.1 RETIRAR LA GUIA DEL CARTUCHO Y EL SELLO CON LLAVE ALLEN, REEMPLAZANDO EL SELLO DEL CARTUCHO.
	
	
	

	
	
	9.2 LIMPIEZA DEL POZO DEL CARTUCHO, COLOCAR EL SELLO DEL CARTUCHO CON LA ORIENTACIÓN  ADECUADA EN EL POZO,. APLICAR GRASA ANTI-ENGRANE AL TORNILLO DE SUJECCIÓN DEL CARTUCHO Y FIJAR LA GUIA EN SU LUGAR.
	
	
	

	
	
	9.3 REMOVER EL CILINDRO DE PERFORACIÓN. RETIRAR Y REMMPLAZR EL ANILLO DE EMPAQUE.
	
	
	

	
	
	EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A  LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO  PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.   CUANDO EXISTA  UNA FALLA EN EL EQUIPO Y SE REQUIERA DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ESTE DEBERA REALIZARSE EN UN LAPSO MAXIMO DE 72 Hrs. A PARTIR DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, Y DEBERA PRESENTARSE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO HASTA EL LUGAR DONDE SE UBICA EL EQUIPO DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL.  INCLUYE TAMBIÉN  KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 3M STERI-VAC 8XL,  INCLUYE LO SIGUIENTE:
	
	
	

	
	
	1.- TODOS  LOS MATERIALES, SOLVENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA  Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS.
	
	
	

	
	
	2. KIT DE MANTENIMIENTO, CONFORME AL FABRICANTE, EL CUAL CONTIENE LAS SIGUIENTES REFACCIONES:
	
	
	

	
	
	26-1011-8085-4 FILTRO 0.3  MICRAS CON EMPAQUE
	
	
	

	
	
	26-1011-8084-7 FILTRO 0.1  MICRAS CON EMPAQUE
	
	
	

	
	
	12-2376-8096-7  ÉMBOLO CON EMPAQUE VÁLULA DE  HUMEDAD
	
	
	

	
	
	78-8063-0814-0  CILINDRO DE INYECCIÓN HUMEDAD
	
	
	

	
	
	26-1017-4700-9  FILTRO BACTERIAL
	
	
	

	
	
	12-2376-8096-7  ÉMBOLO CON EMPAQUE VÁLULA DE  PERFORADO.
	
	
	

	
	
	26-1003-5452-6  TUBERÍA TANQUE DE AGUA
	
	
	

	
	
	78- 8078-3324-5 EMPAQUE CARTUCHO DE GAS 8XL
	
	
	

	
	
	12-2376-3912-0  VÁLVULA CHECK
	
	
	

	
	
	78 8078 5880 4 KIT DE REPUESTO VÁLVULA  SOLENOIDE
	
	
	

	
	
	3.- TAMBIEN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES SENSORES EN EL PRIMER MANTENIMIENTO:
	
	
	

	
	
	CHMBR
	
	
	

	
	
	END
	
	
	

	
	
	MID           REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ARNESS Y EN SU CASO 
	
	
	

	6
	EM06-040-005
	HGZ No.1,  OAXACA, OAX.,  ESTERILIZADOR DE GAS 3M STERI-VAC 8XL  TRES SERVICIOS EN LOS MESES DE FEBRERO, JUNIO Y NOVIEMBRE EL CUAL INCLUYE ADEMÁS: EL SERVICIO DEL ABATOR Y CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO,DEJANDO CONSTANCIA DEL MISMO EN CADA SERVICIO.
	SERV.
	2.00
	3.00

	6
	EM06-040-010
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX.ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTO GENERADO MARCA EPROHLAB MODELO: TG3   SERIE: 1128A, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE RUTINA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CONEXIONES, VALVULAS TERMOSTATICAS, CALEFACTOR , AJUSTE Y CALIBRACION , CAMBIO DE EMPAQUES, REVISION DEL PANEL DE CONTROL , LUBRICACION Y ENGRASADO DE COMPONENTES MECANICOS , REVISION DE CONEXION Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACION DE VOLTAJE DE ALIMENTACION , VALVULAS SELENOIDES TIPO INDUSTRIAL DE 1/2 Y 3/4 DE DIAMETRO,MATERIAL Y MANO DE OBRA ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION , NIVELACION, FIJACION , AJUSTE Y PRUEBAS , PUESTA EN OPERACION , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DE PRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, INSTALACIONES ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL. CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, EN CASO DE REQUERIRSE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O PERMISO PARA LA REPROGRAMACION DEL SOTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, SE  DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOTWARE Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICONES EL EQUIPO , ASI MISMO DEBERA OTORGAR CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNAO POR EL JEFE DE CONSERVACION, PARA LAS CORRECCIONES DE FALLAS SE INCLUIRAN  DOS VALVULAS TERMOSTATICAS PARA VAPOR, QUIMICOS PARA EL RETIRO DE DESINCRUSTACION EN LAS PAREDES, UN EQUIPO DE  BOMBEO PARA LLENADO DEL GENERADOR, SUSTITUCION DE IMPRESORA, MANOMETRO DE PRESIONCAMARA INTERNA, MANOMETRO DE PRESION DEL GENERADOR Y CAMARA EXTERNA, UN PLATO PORTARESISTENCIA, UN CONTACTOR MAGNETICO, UN TRANSDUCTOR DE PRESION, PUERTAS CON VOLANTES DE ACERO INOXIDABLE,TRES RESISTENCIAS EN U DE 600WATTS A 220 VOLT, SERVICIOS A REALIZARSE EN FEBRERO Y AGOSTO.
	SERV.
	1.00
	1.00


PARTIDA NÚMERO 7 (SIETE) INCUBADORAS.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	7
	EM07-005-000
	INCUBADORA DE TRASLADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS  QUE SURJAN  DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO,REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO,  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS,  REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO,   REVISANDO  ESTADO DE EMPAQUES Y EN SU CASO LA SUSTITUCIÒN DE ESTOS  REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTE DE LA BASE DEL EQUIPO (CARRO), REPOSICIÓN DE SEGUROS DE FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO, DE PUERTAS,  KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	7
	EM07-005-005
	H.G..Z No 1 OAXACA. OAX. , MARCA INTELEC , MODELO  IT2000,  INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA DE HULE ESPUMA FORRO DE VINIL BLANCO 62X35X3 CM( 1 PZA),     INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE   BATERÍA TIPO GEL, FILTROS Y  2 PARES DE  MANGAS, Y UN SENSOR DE PIEL . (1  EQUIPO  CON UN SERVICIO  EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	7
	EM07-005-010
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. INCUBADORA DE TRASLADO, MARCA SAPS, MODELO ISOTERM SCALE, SERIE VE12-087; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO: SUSTITUCION DE CAPACETE DE ACRILICO, TODOS LOS EMPAQUES Y ACCESORIOS DE SELLO, CAMBIO DE BATERIAS, SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO VISUAL, TERJETA PRINCIPAL, MOTOR Y TURBINA. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y OCTUBRE)
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-005-015
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX..-INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO/ CUNA DE CALOR RADIANTE, MARCA GE, MODELO GIRAFE OMNIBED, SERIE HDGU67831.- INCLYE EN EL PRIMER SERVICIO CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR FRU BRUSHLESS DC. MOTOR No. Parte 5513688. CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL, SENSOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y OCTUBRE)
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-005-020
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. INCUBADORA DE TRASLADO, INCUBADORA DE TRASLADO, MARCA ADVANCED, MODELO A3158, SERIE 8509; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO: TODOS LOS EMPAQUES Y ACCESORIOS DE SELLO, CAMBIO DE BATERIAS, SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO VISUAL, MOTOR Y TURBINA. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y OCTUBRE)
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-005-025
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. INCUBADORA DE TRASLADO, INCUBADORA MARCA ATOM, MODELO V-850-TR, SERIE 5120204,; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO: TODOS LOS EMPAQUES Y ACCESORIOS DE SELLO, CAMBIO DE BATERIAS, SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO VISUAL, MOTOR Y TURBINA. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y OCTUBRE).
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-005-030
	HGZ No. 2, SALINA CRUZ, OAX. INCUBADORA MARCA AIR SHIELDS, MODELO TI-500, SERIE 0022; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO: TODOS LOS EMPAQUES Y ACCESORIOS DE SELLO, CAMBIO DE BATERIAS, SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO VISUAL, MOTOR Y TURBINA. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS MARZO Y OCTUBRE).
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-005-035
	HGSZ C/MF No 41  HUATULCO, OAXACA, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERAL MARCA  AIR SHIELDS, MODELO T1-500 :   INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE   BATERÍA TIPO GEL, 2 JUEGOS DE  MANGAS.(UN EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZARSE EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-005-040
	UMF No 65 OAXACA. OAX. , MARCA INTELEC , MODELO  IT2000, SERIE .-IT-579-S    INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA DE HULE ESPUMA FORRO DE VINIL BLANCO 62X35X3 CM( 1 PZA). (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)                                                
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-010-000
	INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS  QUE SURJAN  DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS  DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, AJUSTE DE VOLTAJES DE LAS TARJETAS A LA ENTRADA PARA CADA FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, , REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, VERIFICACION DE UNIDAD DE POTENCIA, DE DISPLEY, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO,    REPOSICIÓN DE SEGUROS DEL CILINDRO DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE OXIGENO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD.
	 
	 
	 

	7
	EM07-010-005
	H.G.Z. No.1 OAXACA, OAX. ,  INCUBADORA  DE CUIDADOS GENERALES MARCA MEDIX , MODELO  PC-305,  INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  COLCHONETA  DE HULE ESPUMA  FORRO DE VINIL BLANCO 62X35X3 CM, FILTROS Y DOS PARES DE MANGAS Y UN SENSOREDE TEMPERATURA DE PIEL (2  EQUIPOS  CON UN SERVICIOS  EN MARZO)    
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-010-010
	H.G.Z. No.1 OAXACA, OAX. ,  INCUBADORA  DE CUIDADOS GENERALES,  MARCA INTELEC  MODELO  IEC 2000 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  COLCHONETA DE HULE ESPUMA FORRO DE VINIL BLANCO 62X35X3 CM., FILTROS Y DOS PARES DE MANGAS  Y UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL ( 1  EQUIPOS  UN SERCIO EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	7
	EM07-010-015
	H.G.Z. No.3 TUXTEPEC, OAX,  CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA BLOSON SERIE 900 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  COLCHONETA  FABRICADO  EN  ESPUMA DE POLIURETANO, CON   FORRO DE VINILO  BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO,  LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO,  MEMBRANA O BOTONERA SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE Y RESISTENCIA Y SENSOR DE TEMPERATURA  (1 EQUIPO  CON DOS  SERVICIOS  EN  FEBRERO Y AGOSTO)    
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-010-020
	H.G.Z. No.3 TUXTEPEC, OAX,  CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ADVANCED MODELO BNT-1000 SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR                                                        (2 EQUIPOS  CON UN  SERVICIO  EN  FEBRERO)    
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-010-025
	H.G.Z. No.3 TUXTEPEC, OAX,  CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ATMOS CARE, N.N.I. 201880000414 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  COLCHONETA  FABRICADO  EN  ESPUMA DE POLIURETANO, CON   FORRO DE VINILO  BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO,  LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO,  SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE Y RESISTENCIA   (1  EQUIPOS  CON UN  SERVICIO  EN FEBRERO)    
	SERV.
	1
	1

	7
	EM07-010-030
	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC,  INCUBADORA  DE TRASLADO  MARCA ADVANCE INSTRUMENTATION MODELO A3158, INCLUYE: COLCHONETA DE HULE ESPUMA,   MANGAS, FORRO DE VINIL BLANCO 62X35X3 CM. , CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, PINTURA DE MUEBLE., BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONANMIENTO DE LOS EQUIPOS(1 EQUIPOS  CON DOS  SERVICIOS  EN  FEBRERO Y AGOSTO)
	SERV.
	2
	4

	7
	EM07-010-035
	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC,  INCUBADORA  DE CUIDADOS GENERALES MARCA ADVANCE INSTRUMENTATION MODELO B-800A, SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR (2 EQUIPOS  CON UN SERVICIOS  EN  FEBRERO )
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-010-040
	HGSZ C/MF No.41 HUATULCO, OAXACA,  INCUBADORA  DE CUIDADOS GENERALES MARCA AIR SHIELDS , MODELO 200 2E , SERIE SM25577   (1  EQUIPO  CON DOS  SERVICIOS  EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV
	1
	2

	7
	EM07-010-045
	H.G.SZ. No.41 HUATULCO, OAX. ,  CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ATMOSTCARE, MODELO BABY CARE PLUS, SERIE 110700302,    (1  EQUIPO  CON DOS  SERVICIOS A REALIZR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)    
	SERV.
	1
	2

	7
	EM07-010-050
	H.G.SZ. No.41 HUATULCO, OAX. ,  CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ATMOSTCARE, MODELO BABY CARE PLUS, SERIE 110700302,  INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SENSOR DE PIEL,  BATERIA RECARGABLE  (1  EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)    
	SERV.
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 8 (OCHO) LÁMPARAS DE CIRUGÍA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	8
	EM08-005-000
	LAMPARAS DE CIRUGIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS  QUE SURJAN  DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO LAMPARAS DE CIRUGIA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO,  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES, DETECTRORES, LEDS, COMPONENTES ELECTRONICOS, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS, REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, REVISIÓN EXTERNA DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO, PRUEBAS PRELIMINARES CUALITATIVAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS, DESENSAMBLE Y REVISIÓN OCULAR INTERNA, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS DONDE SE OBSERVE DETERIORO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, AJUSTE DEL BRAZO DE POSICIONAMIENTO, AJUSTE DEL SISTEMA MECÁNICO DE ENFOQUE Y CONCENTRACIÓN DE LUZ, VERIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EMITIDA POR LA LÁMPARA, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICAMENTE, REVISIÓN DEL SISTEMA AMBILIGHT (SI LO REQUIERE), PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL EXTERNA DEL EQUIPO, CABLES Y ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES: CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA ANTE EL MÉDICO Y/O TÉCNICO USUARIO, ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO. EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. INCLUYE UPS.
	 
	 
	 

	8
	EM08-005-005
	UMAA, OAXACA, OAX. ,   LAMPARA QUIRURGICA FEHLMEX  MODELO CENHA 1226RB   MB6480   INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE ALÓGENO O LED  PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES                                                                                                                       (1  EQUIPO  CON UN  SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	8
	EM08-005-010
	H.G.Z. No.1 OAXACA, OAX. ,  LAMPARA QUIRURGICA, SALA MIXTA,   SATELITAL DOBLE, MARCA DEWIMED, MOD. DEWILUX 130 LED,  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE  LED PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES, SOPORTE DE EMPUÑADURA UNIVERSAL,  (1  EQUIPO  CON UN  SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	1

	8
	EM08-005-015
	H.G.Z. No.1 OAXACA, OAX. , URGENCIAS, LAMPARA QUIRURGICA, SALA  1 Y 2 DE TOCOCIRUGÍA  SATELITAL  MARCA  DEWIMED INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE  LED PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES, SOPORTE DE EMPUÑADURA UNIVERSALSUSTITUCIÓN DE CONTROL DE LUMINARIA,  (2  EQUIPOS  CON UN  SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV.
	1
	2

	8
	EM08-005-020
	H.G.Z. No.1 OAXACA, OAX. , URGENCIAS, LAMPARA QUIRURGICA, SALA  1, 2, 3 Y 4 DE CIRUGÍA  SATELITAL  MARCA  DEWIMED INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE  LED PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES, SOPORTE DE EMPUÑADURA UNIVERSAL, SUSTITUCIÓN DE CONTROL DE LUMINARIA,  (4  EQUIPOS  CON UN  SERVICIO  EN  MARZO)    
	SERV.
	2
	4

	8
	EM08-005-025
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX., LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA DEWIMED MODELO DEWILUX 130 LED, SERIE ID1300514-170 Y ID1300514-169 SALA DE EXPULSION.
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA DEWIMED MODELO DEWILUX 130 LED, SERIE ID1300514-181 Y ID1300514-182. TOCOCIRUGIA
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE: MARCA DEWIMED, MODELO DEWILEX 160LED; SERIE 101600916-345 Y 346. 
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE:MARCA DEWIMED, MODELO DEWILEX 160LED; SERIE 101600916-343 Y 344
SALA 1 Y SALA 2 DE QUIROFANO
INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE UN UPS MARCA DEWIMED MODELO CLE-24V300W-L, ENTRADA 12/220VCA 420 VA
(CUATRO EQUIPOS CON DOS SERVICIOS; MARZO Y OCTUBRE)
	SERV.
	4
	8

	8
	EM08-005-030
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX., LAMPARA OBSTETRICA; MARCA DEWIMED, MODELO DEWIMY160LED; SERIE ID1600916-342. CIRUGIA AMBULATORIA.
(UN EQUIPO CON DOS SERVICIO; MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	8
	EM08-005-035
	H.G.SZ. No. 41 HUATULCO, OAXACA., LAMPARA PARA CIRUGIA; MARCA DEWIMED, MODELO DEWILUX DL 130/130 LED
(UN EQUIPO CON DOS SERVICIO; MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	1
	2

	8
	EM08-005-040
	HGZ No.3 TUXTEPEC, OAXACA., LAMPARA SENITAL QUIRURGICA SALA 1 MARCA AMSCO. CIRUGIA EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR (UN  EQUIPO CON UN  SERVICIO EN FEBRERO ) 
	SERV.
	1
	1

	8
	EM08-005-045
	HGZ No.3 TUXTEPEC, OAXACA., LAMPARA SENITAL DE TOCOCIRUGICA  AMSCO. CIRUGIA EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR (UN  EQUIPO CON UN  SERVICIO EN FEBRERO ) 
	SERV.
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 9 (NUEVE) INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	9
	EM09-005-000
	INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO TINAS CON AGUA DESTILADA Y PERCLORETILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 15:1 PARTES Y A UNA TEMPERATURA DE 3.5 O C.  AJUSTE GENERAL, SEPARANDO LAS PIEZAS QUE SE ENCUENTREN FISURADAS PARA SU REPARACIÓN CON PLANTA DE SOLDAR UTILIZANDO GAS ARGÓN PARA FUNDIR ACERO INOXIDABLE Y ELECTRODOS DE TUGSTENO PARA ANTORCHA TIPO MICK, EN CASO DE SER NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DEL INSTRUMENTAL, ELABORACIÓN DE TORNILLOS Y PIEZAS ESPECIALES UTILIZANDO TORNO. LA SOLDADURA SOBRANTE O "REBABAS" DEBERÁN QUITARSE UTILIZANDO LIJADORA CON BANDA GRADO 150-240 Y LUBRICANTES TIPO ESTERINA. MICROLIMPIEZA A BASE DE AIRE A PRESIÓN UTILIZANDO CABINA TIPO INTEC O SIMILAR CON COMPRESOR DE 5 HP Y USANDO ABRASIVO PERLA DE VIDRIO O POLVO DE ESMERIL GRADO 150. PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR CONSIDERANDO EN EL PULIDO FINO BRILLANTE, RUEDA CON PEDACERÍA DE TRAPO Y PASTA VERDE Y EN EL PULIDO MATE, RUEDA DE CIZAL TRATADA Y SIN TRATAR CON PASTA GRIS. INCLUYE : ELBORAR RELACIÓN POR VISITA PARA CONTROL ADMINISTRATIVO USANDO PAPELERÍA DE LA EMPRESA ANOTANDO, ENTRE OTRAS COSAS: LA DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL, IDENTIFICACIÓN DE FALLA, CONCEPTO ETC., OTORGÁNDOSE UNA GARANTÍA  DE 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN A LA UNIDAD PARA LO QUE PREVIAMENTE SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE CORTE, DE FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS A SATISFACCIÓN DEL I.M.S.S.MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
	 
	 
	 

	9
	EM09-005-005
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX., TIJERA MAYO  CURVA DE 21 CM, (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-010
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA MAYO CURVA,                           (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-015
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA MAYO CURVA  DE 20 CM      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-020
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA MAYO CURVA DE 15.5 CM      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-025
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA CURVA  DE 14 CM     
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-030
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA LITAHUER QUITA PUNTOS   (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-035
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA IRIS CURVA Y RECTA   
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE) 
	SERV.
	3
	6

	9
	EM09-005-040
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX.  TIJERA  DE STERVENS              
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	3
	6

	9
	EM09-005-045
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA  DE BOTON                     
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-050
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TALADRO  ANGULADO MANUAL      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	3
	6

	9
	EM09-005-055
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. SEPARADOR FARABEUF 
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-060
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX.  SEPARADOR DE O'SULLIVAN DE O'CONNORS,                                                                      
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-065
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. SEPARADOR DE BAULFOR SIN VALVA      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-070
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. SEPARADOR BALFOUR                           (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-075
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. ROCHESTER PEAN RECTA 16CM 
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-080
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. RANKING CRILLE CURVA DE 18 CM      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-085
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PORTA AGUJAS MAYO  HEGAR                        (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-090
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PORTA AGUJAS MAYO 16/18                            (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-095
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX, TIJERA MAYO RECTA                                      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-100
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. TIJERA METZENBAUM                                      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	16
	40

	9
	EM09-005-105
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. CIZALLA DOBLE ACCION             
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-110
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PINZA ALLIS                                                   (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	8
	20

	9
	EM09-005-115
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PINZA CRILLE                              
(SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	16
	40

	9
	EM09-005-120
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PINZA DISECCION C/DIENTES 16 CM .      (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	8
	20

	9
	EM09-005-125
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PINZA MOSCO                                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	8
	20

	9
	EM09-005-130
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PINZA TIPO BAILARINA                                    (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	2
	4

	9
	EM09-005-135
	HGZ N0.1, OAXACA, OAX. PORTA GUJAS                                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-140
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM CURVAS DE 23 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	4
	10

	9
	EM09-005-145
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM CURVAS DE 17 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-150
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM CURVAS DE 16 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	3
	6

	9
	EM09-005-155
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM CURVAS DE 20 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-160
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM CURVAS DE 22.5 CM  (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-165
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM RECTA DE 20 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-170
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM RECTA DE 22.5 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-175
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM RECTA DE 14 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-180
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA METZENBAUM RECTA DE 16 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-185
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA MAYO CURVAS DE 22 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	2
	4

	9
	EM09-005-190
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA MAYO RECTAS DE 17 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-195
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA MAYO RECTAS DE 14 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-200
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA DE BOTON 14 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-205
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA P/RETIRO DE PUNTOS DE 14 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-210
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. TIJERA PARA CORTE DE 13 CM                                 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	2
	4

	9
	EM09-005-215
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. PORTA AGUJAS DE 18 CM                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	2
	4

	9
	EM09-005-220
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. PORTA AGUJAS DE 17 CM                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-225
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. PORTA AGUJAS DE 14 CM                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	2

	9
	EM09-005-230
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. PORTA AGUJAS DE 26 CM                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-235
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. AMIGDALECTOMO STANLES                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1

	9
	EM09-005-240
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. RINOSCOPIO                                   (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	2
	4

	9
	EM09-005-245
	HGZ N0.3, TUXTEPEC OAX. PERFORNADOR NEUMÁTICO                          (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO)
	SERV.
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 10 (DIEZ) EQUIPO MESA DE CIRUGÍA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	10
	EM10-005-000
	MESA QUIRURGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA NEUMATICO, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO ISA VG32, Y CALIBRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, REPOSICIÓN DE MANGUERAS, O’ RING, EMPAQUES EN EL MODULAR, SILLÓN, LLENADO DE VASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPOS, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y  MANO DE OBRA. 
	.
	 
	 

	10
	EM10-005-005
	H.G.Z No. 1 OAXACA, OAXACA., MESA DE CIRUGIA MARCA MEDIFA MODELO 601820, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL  INHALÁMRICO PORTATIL, CAMBIO DE PANEL DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, CAMBIO DEL MECANISMO DE APOYA BRAZOS, APOYA PIERNAS, INTERRUPTOR PRINCIPAL, FUSIBLES, TORNILLOS, RONDANAS Y BUEJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACION DEL SISTEMA RODABLE Y DE FRENOSSUSTITUCIÓN DE COLCHÓN ESTERIL ANTIESTÁTICO, (2 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	2

	10
	EM10-005-010
	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX.- MESA DE TRACCIÓN MAQUET MOD. OLVI. UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL. REQUIERE SERVICIO  A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA Y PULIDO Y ABRILLANTADO. FORRADO. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN ESTERIL ANTIESTÁTICO,. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-015
	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX.-  MESA DE CIRUGÍA AMSCO MOD. 2080, UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL. REQUIERE SERVICIO  A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA Y PULIDO. FORRADO. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS,  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-020
	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX.-  MESA DE CIRUGÍA MARCA STERIS  UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL.  SERVICIO  A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA Y PULIDO  Y ABRILLANTADO. FORRADO. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN. ESTERIL ANTIESTÁTICO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS,  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-025
	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX.-  MESA DE CIRUGÍA BAME UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL. REQUIERE SERVICIO  A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA Y PULIDO.Y ABRILLANTADO FORRADO. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN.ESTERIL ANTIESTÁTICO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS, (3 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	2
	3

	10
	EM10-005-030
	UMAA OAXACA, OAX.- MESA DE CIRUGÍA SAVION. UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL UMAA. REQUIERE SRVICIO MAYOR A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA, PULIDO Y CROMADO. FORRADO. AJUSTE,. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN ESTERIL ANTIESTÁTICO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS, .(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-035
	UMAA OAXACA, OAX.-  MESA DE CIRUGÍA BAME MOD. 160. UBICACIÓN: QUIRÓFANO CENTRAL UMAA. SRVICIO  A SISTEMA HIDRÁLICO, LIMPIEZA, PINTURA, PULIDO Y CROMADO. FORRADO. AJUSTE. REFACCIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO. AJUSTE DE PIECERAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN ESTERIL ANTIESTÁTICO, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE  FRENOS,(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-040
	H.G.SZ. No. 41 OAXACA, OAXACA., MESA DE CIRUGIA MARCA FEHLMEX , MODELO C200, SERIE 1405-00125 , INCLUYE: ,SERVICIO DE MANTENIMINETO A PISTON HUDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES Y ORRINS, SERVICIO A LOS PEDALES SDE ELEVACION Y FRENO, ACMBIANDO RUEDAS Y SRWVICOO A ATORNMO EN CASO DE SERV NECESARI A TODAS LAS PIESA MECANICAS PARA SU COERRECTO FUNCIOANMIENTO, SUSTITUCION DE TORNILLOS, RONDANAS Y BUEJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO)
	SERV
	1
	1

	10
	EM10-005-045
	H.G.SZ. No. 41 OAXACA, OAXACA., MESA DE CIRUGIA MARCA FEHLMEX , MODELO C200, SERIE 1405-00125 ,  INCLUYE: ,SERVICIO DE MANTENIMINETO A PISTON HUDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES Y ORRINS, SERVICIO A LOS PEDALES SDE ELEVACION Y FRENO, ACMBIANDO RUEDAS Y SRWVICOO A ATORNMO EN CASO DE SERV NECESARI A TODAS LAS PIESA MECANICAS PARA SU COERRECTO FUNCIOANMIENTO, SUSTITUCION DE TORNILLOS, RONDANAS Y BUEJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO)   
	SERV
	1
	2

	10
	EM10-005-050
	H.G.SZ. No. 3 TUXTEPEC, OAXACA., MESA DE CIRUGIA MARCA, AMSCO , INCLUYE: ,SERVICIO DE MANTENIMINETO A PISTON HUDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES Y ORRINS, SERVICIO A LOS PEDALES SDE ELEVACION Y FRENO, ACMBIANDO RUEDAS Y SRWVICOO A ATORNMO EN CASO DE SERV NECESARI A TODAS LAS PIESA MECANICAS PARA SU COERRECTO FUNCIOANMIENTO, SUSTITUCION DE TORNILLOS, RONDANAS Y BUEJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO)
	SERV
	1
	1


PARTIDA NÚMERO 11 (ONCE) ÓPTICA.

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	11
	EM11-005-000
	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO,  LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO COMPRIMIDO.  AJUSTE GENERAL DE PARAMETROS  DE INTENSIDAD LUMINICA DE LA ESFERA DE 31.5  PARA DISTANCIA DE 30 CM DE DIAMETRO DE DISTANCIA, PARA DETERMINACION CORRECTA DE CAMPO VISUAL Y DETERMACION DE ESCOTOMAS,  LIMPIEZA DEL COMPUTADORA MARCA HP TOUCH SMART SERIE tm2-2000 Notebook PC., LIMPIZA DE TECJADO ALFANUMERICO, LIMPIEZA, AJUSTE DE DE MENTONERA Y CABEZAL DE APOYO, LIMPIEZAY LUBRICACION DE CREMALLERA DE MESA DE ELEVACION AUTATICA, VERIFICACION DE NIVELES PARA ACCESO DE PACIENTES CON SILLA DE RUEDA  INCLUYE :.MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
	 
	 
	 

	11
	EM11-005-005
	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX., CAMPIMETRO COMPUTARIZADO,  MARCA OPTOPOL  MODELO PTS 1000, SERIE 146/J (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	1
	2

	11
	EM11-010-000
	PROYECTOR DE OPTOTIPOS DE MESA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO,  LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO A PRESION.  AJUSTE GENERAL LUBRICANTES TIPO ESTERINA. MICROLIMPIEZA A  LIMPIEZA DEL COMPUTADORA MARCA HP TOUCH SMART SERIE tm2-2000 Notebook PC., LIMPIEZA Y AJUSTE DE DE MENTONERA Y CABEZAL DE APOYO, LIMPIEZAY LUBRICACION DE CREMALLERA DE MESA DE ELEVACION VERIFICACION DE NIVELES PARA ACCESO DE PACIENTES CON SILLA DE RUEDA  INCLUYE : ELBORAR RELACIÓN POR VISITA PARA CONTROL ADMINISTRATIVO USANDO PAPELERÍA DE LA EMPRESA ANOTANDO, ENTRE OTRAS COSAS: LA DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL, IDENTIFICACIÓN DE FALLA, CONCEPTO ETC., OTORGÁNDOSE UNA GARANTÍA  DE 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN A LA UNIDAD PARA LO QUE PREVIAMENTE SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE CORTE, DE FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS A SATISFACCIÓN DEL I.M.S.S.MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
	 
	 
	 

	11
	EM11-010-005
	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX., PROYECTOR DE OPTOTIPOS DE MESA, MARCA GILRAS  MODELO GCP 7000, SERIE 7PCOE2802  DEBE INCLUIR EN CADA SERVICIO CAMBIO DE FOCO (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	2
	4

	11
	EM11-015-000
	UNIDAD OFTALMOLOGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A UNIDAD OFTALMOLOGICA CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO,  LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO A PRESION,  AJUSTE  DE MECANISMOS DEL BRAZO DE LA LAMPARA DE HENDIDURA, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACIONDE LAMAPRA DE HENDIDURA, AJUSTE DEL BRAZO CONTRABALANCEADO DE FOROPTERO, LIMPIEZA Y AJUSTE  DE LENTES DEL FOROPTERO CON CARACTERISTICAS DE  CILINDROS DE 0 A 6 DIOPTRIAS CON PASOS DE 0.25 GIRABLES , LIMPIZA, AJUSTE DE MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON SELECTOR DE AUMENTOS , LIMPIZA, AJUSTE DE FILTROS AZUL-COBALTO, VERDE (LIBRE DE ROJO) , CAMBIO DE LAMPARA DE HALOGENO, LIMPIZA, AJUSTE DE FUENTE DE ILUMINACIN DEL MICROSCOPIO, LUBRICACION DE BARBIQUEJO , LIMPIZA DE TONOMETRO DE APLANACION VERICACION DE ESCALAS DE 0 A 60 MMHG, LIMPIZA, AJUSTE DE PRISMA DE CONTACTO CORNEAL, AJUSTE DEL PROYECTOR DE OPTOTIPOS PARA REFRECCION DE OBJETIVOS DE 2M A 6 M, AJUSTE DE ANGULO DE PROYECCION PARA OPTOTIPOS DE ANILLOS O LETRAS, PRUEBA DE HAS PRUEBAS DE COINCIDENCIA, PRUEBAS DE DALTAN, PRUEBAS VERDO-ROJO,  LIMPIEZA Y AJUSTE DE MECANICANISMOS DE ELEVACION Y GIRO DEL SILLON RECLINABLE, LIMPIZA Y AJUSTE A PEDAL ; MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.
	 
	 
	 

	11
	EM11-015-005
	HGSZ C7MF No. 41 HUATULCO, OAX., UNIDAD OFTALMOLOGICA  MARCA WOODLYN  MODELO MILLENNIUM, SERIE 2001072310 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	1
	2

	11
	EM11-020-000
	MICROSCOPIO QUIRURGICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A MICROSCOIO QUIRURGICO CONSISTENTE EN  LIMPIEZA GENERAL;  AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO XY MOTORIZADO VERIFICACION Y AJUSTE DE PUESTA A CERO Y SISTEMA DE PRECENTRADO AUTOMATICO, LIMPIEZA CALIBRACION, AJUSTE DEL SISTEMA DE ZOOM 1:5; LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA MOTORIZADO DE ENFOQUE FINO,  LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA BINOCULAR INCLINADO DE COOBSERVACION BINOCULAR SIMULTANEA,  LIMPIEZA, AJUSTE DE  OCULARES 10X, LIMPIEZA Y AJUSTE DE OBJETIVOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FILTROS PARA PROTECCION DE RETINA DE PACIENTES,  LIMPIZA Y AJUSTE DEL PEDAL DE FUNCIONES, SUSTITUCION DE FUNTE DE ILUMINACION TIPO LED,  QUE GARANTICE 60 MIL HORAS DE VIDA ULTIL,  LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION  COAXIAL E INCLINADA DE CONTRASTE, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE TRASLACION Y FRENADO DEL EQUIPO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE:  MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.
	 
	 
	 

	11
	EM11-020-005
	HGSZ C7MF No. 41 HUATULCO, OAX.,  MICROSCOPIO QUIRUGICO  MARCA  LAICA , MODELO M220 F12 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	2
	4

	11
	EM11-025-000
	REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO AUTOMATICO CONSISTENTE EN  LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO SECO DE PANEL DE  CONTROL, VERIFICACION Y AJUSTE DEL ALINEAMIENTO AUTOMATICO DE 90 A 180 GRADOS; LIMPIEZA, AJUSTE DE ESFERAS DE -30D A 22D  EN PASOS DE 0.12D Y 0.25D,  EL PIEZA Y VERIFICACION DE CILINDROS PARA QUE DEN RANGOS DE OD +- 10D CON PASOS DE 0.12D A 0.25D, VERIFICACION Y AJUSTE DE EJES  DE 0 A 180 GRADOS EN PASOS DE 1 GRADO, VERIFICACION Y AJUSTE DE RANGO DE QUERATOMIA DE  DE 33.75D A 61.25D EN PASOS DE 0.05D,  LUBRICACION Y AJUSTE DE MECANISMO DE LA MESA DE ALTURA AUTOMATICA. EL SERVICIO INCLUYE:  MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.
	 
	 
	 

	11
	EM11-025-005
	HGSZ C7MF No. 41 HUATULCO, OAX., UNIDAD REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO AUTOMATICO  MARCA CANON  MODELO RF-F1, SERIE 112707 (SERVICIO A REALIZAR EN MARZO Y SEPTIEMBRE)   
	SERV.
	1
	2


ANEXO 1 “A” (UNO “A”)
CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO.

1. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO
1) La vigencia será, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024.
2) El plazo de ejecución será, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo número 7 (SIETE) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
3) Se anexa domicilio de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo número 11 (ONCE) “Relación de los lugares donde se realizará cada uno de los servicios”.
4) Se anexa dirección de las jefaturas de conservación donde se realizará el servicio. Anexo número 12 (DOCE) “Relación de cada uno de los responsables donde se realizará el servicio”.
5) La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Jefe de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado. Anexo número 23 (VEINTITRÉS) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio”.
6) Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.
7) Para demostrar la realización del servicio “EL PROVEEDOR” deberán anexar a la factura la orden de servicio, Anexo número 23 (VEINTITRÉS) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio” debidamente requisitada y firmada de acuerdo a su respectivo instructivo de llenado.
8) “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios en cada una de las unidades a las cuales llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el jefe de conservación de unidad, conforme al Anexo número 24 (VEINTICUATRO) “Bitácora Servicios”.
9) “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento”, y entregarlo al jefe de conservación de unidad.
10) “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con cada jefe de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el jefe de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.
11)   Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el Jefe de Conservación de Unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador de “EL PROVEEDOR” responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo número 5 (CINCO) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.
12) “EL PROVEEDOR” designará cada una de sus cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, así como la relación de herramienta y los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se emplearán en la realización del servicio conforme al Anexo número 5 (CINCO) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”, por lo que previo a la realización de estos servicios el personal deberá presentarse ante el jefe de conservación y/o responsable de la unidad e identificarse con una credencial oficial, manifestar a que cuadrilla pertenece y los equipos a los que les dará el servicio, y este personal, equipo y herramienta deben de corresponder y coincidir conforme a lo propuesto por “EL PROVEEDOR”, y en caso de que estos no correspondieran, no le será autorizado la realización del servicio ni se le permitirá el acceso, quedando bajo la más estricta responsabilidad de “EL PROVEEDOR” los atrasos que esto conlleve. Asimismo, este personal deberá presentar al jefe de conservación de unidad y/o responsable de la unidad, la herramienta y los equipos de medición a emplear conforme a lo establecido en el formato antes mencionado, así como las etiquetas que colocará en cada uno de los equipos a los cuales les dará el servicio correspondiente.
13) El servicio de mantenimiento preventivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.
14) Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, ya que, en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.
15) “EL PROVEEDOR” deberá presentar kit de refacciones y materiales a utilizar para el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo el cual deberá de presentarlo al jefe de conservación de unidad, y en caso de no presentar alguna refacción no le será permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.
16) “EL PROVEEDOR” presentará relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo número 22 (VEINTIDÓS) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, por lo que en caso de requerirse la utilización de alguna de estas para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo previo a su sustitución deberá de obtener la autorización del administrador del contrato, y solo hasta que haya dejado en óptimas condiciones de operación el equipo, le será recibido de conformidad el servicio.
17) En caso de que “EL PROVEEDOR” haya omitido relacionar alguna refacción a utilizar para la prestación de los servicios y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al jefe de conservación de unidad la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.
18) En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR” para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el jefe de conservación de unidad se solicite, y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.
19) Al término de cada servicio “EL PROVEEDOR” deberá colocar en cada equipo, una etiqueta de material no elástico de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el equipo y debe contener al menos la siguiente información:
a. Número de contrato.

b. Nombre, Razón Social o marca comercial del proveedor, incluyendo RFC, Teléfono y domicilio completo.

c. Año y mes en que realizó el servicio.

20) En caso de que  “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía telefónica, correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción”, esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.
21) Cuando exista un servicio correctivo “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo.
22) Cuando exista un servicio mal ejecutado “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo por servicio mal ejecutado en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la deficiencia del servicio.
23) Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para “EL INSTITUTO”, esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.
24) En caso de que “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” una vez notificada la falla, “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.
25) En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé respuesta en el tiempo estipulado para la realización de algún mantenimiento correctivo solicitado y el equipo se encuentre fuera de servicio y por esta causa “EL INSTITUTO” tenga que subrogar el servicio que presta dicho equipo, los pagos que efectúe “EL INSTITUTO” por dicha subrogación una vez cumplido el plazo otorgado a “EL PROVEEDOR”, deberán ser cubiertos por “EL PROVEEDOR” al tercero contratado por “EL INSTITUTO” y en caso de negativa, “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades erogadas por este concepto sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.
26) En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo número 7 (SIETE)  “Programa calendarizado de realización del servicio” y/o al requerimiento realizado por el jefe de conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.
27) “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales, y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.
28) Cuando sea necesario retirar un equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento preventivo o correctivo, “EL PROVEEDOR” cuenta con un periodo máximo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.
29) La devolución del equipo a “EL INSTITUTO” deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.
30) “EL PROVEEDOR” deberá respetar y acatarse a las características de cada uno de los equipos a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para “EL INSTITUTO”.
31) Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización del Jefe de Conservación de Unidad.
32) Las refacciones que sean retiradas de los equipos por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.
33) En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Armenta y López No. 821, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio o correo electrónico.
34) “EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo, designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

2. PENAN CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional del 2.5% aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

a. En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los jefes de conservación o los que este designe, requerimiento  realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que  “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo número 8 (OCHO) “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.
La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

	CONCEPTO U

OBLIGACIÓN
	NIVEL DE SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITES DE

INCUMPLIMIENTO

	CUANDO “EL INSTITUTO” NO OBTENGA RESPUESTA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” O “EL PROVEEDOR” SEA OMISO EN EFECTUAR UN SERVICIO CALENDARIZADO CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	REALIZAR UN SERVICIO CALENDARIZADO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	NO REALIZAR UN SERVICIO CALENDARIZADO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	1 % SOBRE DEL VALOR DEL SERVICIO NO EJECUTADO.
	SERÁ HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

	CUANDO “EL INSTITUTO” NO OBTENGA RESPUESTA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” O “EL PROVEEDOR” SEA OMISO EN EFECTUAR UN SERVICIO REQUERIDO POR “EL INSTITUTO” FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	REALIZAR UN SERVICIO REQUERIDO POR “EL INSTITUTO” FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	NO REALIZAR UN SERVICIO REQUERIDO POR “EL INSTITUTO” FUERA DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	1 % SOBRE DEL VALOR DEL SERVICIO NO EJECUTADO
	SERÁ HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

	CUANDO “EL INSTITUTO” NO OBTENGA RESPUESTA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” O “EL PROVEEDOR” SEA OMISO RESPECTO DE UN SERVICIO REQUERIDO POR “EL INSTITUTO” EN CUANTO A LA REPARACIÓN DE UN SERVICIO MAL EJECUTADO.
	REALIZAR UN SERVICIO REQUERIDO POR “EL INSTITUTO” DERIVADO DE UN SERVICIO MAL EJECUTADO.
	NO REALIZAR UN SERVICIO CALENDARIZADO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO”.
	1 % SOBRE DEL VALOR DEL SERVICIO NO EJECUTADO
	SERÁ HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.


En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “EL INSTITUTO” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

3. MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”. 

4. PLAZO PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR. 
Se deberá notificar al proveedor mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

5. CENTROS DE SERVICIO (DOMICILIOS Y HORARIOS) Y REPORTE TÉCNICO

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo, deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara. 

6. PERIODO DE GARANTÍA.
“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.
7. TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS
Cuando exista un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Jefe de Conservación.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

8. GARANTÍA DE MANO DE OBRA Y/O PARTES
“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

9. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS.

Se encuentra establecido en el Anexo número 1 (UNO) “Requerimiento” 

10. EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA.
El licitante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.

11. PORCENTAJE A REQUERIR POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
El licitante al que le sean adjudicado los servicios , para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

12. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR” de:

· Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS, que deberá ser entregado por el propio proveedor; para las unidades de Régimen Ordinario, en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sita en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de La Reforma Número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (Clave 603). Uso de CFDI: Clave S01 “Sin efectos fiscales”.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en la Calzada Porfirio Díaz, Número 803, Colonia Reforma, Código Postal 68050 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

13. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS. 
“EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.

Los Jefes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. “EL PROVEEDOR” presentará el último día hábil de cada mes el formato del Anexo número 25 (VEINTICINCO) “Control de servicios” en el cual llevará un control de todos los servicios que cada jefe de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: yolanda.lopezp@imss.gob.mx y/o abel.lopezl@imss.gob.mx.
ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

[image: image2.emf]RELACION DE  EQUIPOS DE MEDICION.xls


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR POR EL ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

[image: image3.emf]EQUIPO DE  MEDICION DEL ASESOR ESPECIALIZADO.xls


ANEXO NÚMERO (4) CUATRO.
RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RAYOS “X” MÉDICOS Y DE LABORATORIO.

[image: image4.emf]RELACIÓN DE  MANUALES Y-O INSTRUCTIVOS.xls


ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.


[image: image5.emf]RELACIÓN DE  CUADRILLAS A EMPLEAR.doc


ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO.


[image: image6.emf]FORMATO PARA  SEÑALAR DOMICILIO LEGAL.doc



ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

[image: image7.emf]PROGRAMA  CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.xls


ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.


[image: image8.emf]FORMATO DE  AUTORIZACION DE DEDUCCION.doc



ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

 FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.


[image: image9.emf]FORMATO  GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.doc


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.


[image: image10.emf]FORMATO PARA  GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.doc


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
RELACIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARÁ CADA UNO DE LOS SERVICIOS

[image: image11.emf]RELACIÓN DE LOS  LUGARES DONDE SE REALIZARÁ CADA UNO DE LOS SERVICIOS.xlsx


ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DÓNDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO

[image: image12.emf]RELACIÓN DE LOS  RESPONSABLES DE LAS UNIDADES.xlsx


ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

FORMATO DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA


[image: image13.emf]FORMATO DE  NOMBRAMIENTO DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA.doc


ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA  LICITACION PUBLICA ____________ EN COMPRANET LA-050GYR013-EXX-2021.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACION PUBLICA ____________ EN COMPRANET LA-050GYR013-EXX-2021 Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACION PUBLICA ____________ EN COMPRANET LA-050GYR013-EXX-2021..

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA ____________ EN COMPRANET LA-050GYR013-EXX-2021., INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACION PUBLICA ____________ EN COMPRANET LA-050GYR013-EXX-2021. EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO A, B, E Y F)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES, INCISO B) DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NO. ______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las presente Invitación y sus anexos

· De no encontrarme en ninguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

· De no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

· Que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

· Que por conducto de mi representada no participan en el presente procedimiento personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función pública, en los términos de la ley o de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, tal como lo establece la fracción XXIV, del artículo 50 fracción IV de la Ley.

· En caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

· Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

· Que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado en la presente invitación.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

_________ de __________ de _______   (1)
_________(2)_________
P r e s e n t e
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4)_______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.
A T E N T A M E N T E

___________(9)____________
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.
Instructivo de llenado

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.
	

	Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.
1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA


	PARTIDA
	PARTIDA PREPUESTAL
	UNIDAD PARTICIPANTE
	ESPECIALIDAD
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA
	DÍAS
	HORARIO
	LUGAR DE OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE MÍNIMO 
	IMPORTE MÁXIMO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 


EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ EN SU CASO DESGLOSAR LAS RETENCIONES CONFORME A LAS LEYES FISCALES VIGENTES, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE PRESENTAR DE FORMA CORRECTA SU PROPUESTA ECONÓMICA.  

Lugar y fecha)

 (Nombre y firma)
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)
ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE

________(nombre), manifiesto bajo protesta, a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente LICITACIÓN PUBLICA, a nombre y representación de: ___ (persona física o moral) ___.

No. de la Licitación Pública: LA-050GYR013-xxx-2021.

	Registro Federal de Contribuyentes: ________ No Proveedor IMSS: _____   No de Reg. Patronal: ________ 

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:        Colonia:                       Delegación o Municipio:

Código Postal:                 Entidad federativa:    Teléfonos:                                                Fax:        Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados. -
Apellido Paterno:     Apellido Materno:           Nombre(s):

Apellido Paterno:     Apellido Materno:           Nombre(s):

Apellido Paterno:     Apellido Materno:           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -
Escritura pública número:                                      Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)
FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la contratación).

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.
Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la convocatoria.

I.10.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.
“EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio, cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debe detallar el servicio a contratar)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debn detallar las partidas a contratar, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratacion y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): 

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en  los lugares que se indican en el Anexo ___ (____).

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio;  previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a “EL INSTITUTO”, sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

 Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por  aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: Indicar las condiciones, características y demás datos específicos relativos  al servicio que se pretenda contratar.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

· Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.
En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

	“EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio)
	“EL PROVEEDOR”

(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)
(Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	
	

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO

	POR EL ÁREA REQUIRENTE 

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente del servicio)
	POR EL ÁREA USUARIA

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio)


NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de contratación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

(ESTE MODELO DE CONTRATO PUEDE SER MODIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) 
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, LICITACION PUBLICA ____________, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO
ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO)
. FORMATO. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2022.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente
___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la LICITACION PUBLICA ____________ Nacional Mixta No. LA-050GRY013-EXX-2023, que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

1) Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

2) Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)
ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDÓS)
FORMATO DE RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES A UTILIZARSE EN UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (NO DEBEN DE IMPACTAR EN LA PROPUESTA)


[image: image14.emf]FORMATO DE  RELACION DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR.doc


ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRÉS)
FORMATO FO-CON-01 ORDEN DE SUMINISTRO

[image: image15.emf]FORMATO  FO-CON-01 ORDEN DE SUMINISTRO.doc


ANEXO 24 (VEINTICUATRO)

BITÁCORA DE SERVICIOS.


[image: image16.emf]BITACORA DE  SERVICIOS.xls


ANEXO 25 (VEINTICINCO)
CONTROL DE SERVICIOS

[image: image17.emf]CONTROL DE  SERVICIOS.doc


ANEXO 26 (VEINTISÉIS)
“FORMATO PARA SEÑALAR EL DOMICILIO LEGAL Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (CORREO ELECTRÓNICO) PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES PARA LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO”.

	MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR


FECHA________________
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca 

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

Con relación a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-XX-2024. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO. RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024 DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA OAXACA, el C._______________________ Representante legal de la empresa _____________ Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____________, Número: ____________, Col. ____________, Municipio o Delegación: _____________, Código Postal: __________, Estado: ____________________. Teléfono fijo: __________. Teléfono Celular: _______________. Fax: _______Correo (s) electrónico (s): _________________.

Asimismo, relaciono el nombre (s) del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos: 

ACEPTANDO A RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y/O NOTIFICACIONES, INCLUSO LAS DE CARÁCTER PERSONAL MEDIANTE EL CORREO MANIFESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II, DEL CAPITULO SEXTO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; DEBIENDO MANIFESTAR POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O NOMBRE 

Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA MORAL).
____________________________________________
ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-XX-2024. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO. RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Oaxaca de Juárez Oax, a __ de _______ de 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Número LA-50-GYR-050GYR013-N-XXX-2023, en el que mi representada, la empresa ___________________, y/o persona física _____________ con actividad empresarial, participa a través de la presente proposición.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, aceptamos a que en caso de que los archivos electrónicos presentados en la plataforma denominado COMPRANET para presentar las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la convocante, se tendrá como NO presentada.
ATENTAMENTE

_______________________[image: image18.png]



Página 181 de 181
[image: image19.png]

[image: image20.jpg]. GOBIERNO DE
NN G, P

R ‘ 5
¢ " MEXICO X

Y




_1769422432.doc
ANEXO No. (      )

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA  Y  EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.


PARTIDA  No. (   ): _____________________________________

CUADRILLA No. (     )

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO:________________________________________________________


VEHÍCULO A UTILIZAR:_____________________________________________________________________


RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE  DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.


		No.

		NOMBRE DEL EQUIPO

		MARCA

		CAPACIDAD

		No. DE SERIE

		No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN

		FECHA DE CALIBRACIÓN



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Observaciones: El número de cuadrillas  a utilizar, así como del número de personal y equipos y herramientas no es limitativa, por lo que el licitante puede proponer más de una cuadrilla, personal  y equipo y herramienta, pero el equipo y herramienta  relacionada es la mínima con que debe de contar cada una de las cuadrillas para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

1




_1769422689.doc
ANEXO No. (      )

FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

		MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.







FECHA________________


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


OOAD OAXACA.


Con relación a la Licitación Pública No.___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio del régimen IMSS – Ordinario para el ejercicio 2024”, Hago constar que (Nombre  de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México)  de equipos (mencionar que equipos  y marca  de acuerdo a la partida). 


Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar a “EL INSTITUTO” que el personal propuesto por el licitante conoce el funcionamiento de los equipos relacionados en el párrafo anterior por lo que garantizo que se encuentra debidamente capacitado para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos antes mencionados y que corresponden a la partida No.______ .


Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:


Nombre de la persona responsable:


Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)


Tel. 


Dirección electrónica:








Nombre y firma del licitante.







__________________________







Nombre, firma  y cargo  del que otorga  la carta.







_______________________________
















DIRECCIÓN  JCU

		ANEXO No.  (    )

		DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN

		JCU No		NOMBRE		UNIDAD		DOMICILIO		TELÉFONO		CORREO ELECTRÓNICO

		1		ING. LUIS OGILVIE RIVERA MÉNDEZ		H.G.Z. No. 1,		CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXAC DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000		951 51 52033 EXT 1339		luis.riveram@imss.gob.mx

		2		ING.VICTOR HUGO  DIAZ GARCIA		H.G.Z. No. 2, 		NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTEMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70610 		971 71 4 20 53		victor.diaz@imss.gob.mx

		4		ING. ROBERTO MARTINEZ VILLALOBOS		H.G.Z. No. 3, 		BLV. BENITO JUAREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 TUXTEPEC, OAX.		287 87 5 13 25           EXT 61320,  61368		roberto.martinezvi@imss.gob.mx

		5		ING. ALBERTO PAZOS SANTIAGO		ALMACÉN DELEGACIONAL, 		Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat  No. 327, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.		951 53 3 68 55		alberto.pazos@imss.gob.mx

		12		ING. CARLOS ALBERTO RUIZ RUIZ.		U.M.F. No. 6,  		EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN  JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000		971 71 1-12-54		carlos.ruizr@imss.gob.mx

		15		ING.IRÁN RÍOS LÓPEZ		H.G. S..Z. No. 41 		BLV. CHAHUE MANZANA 5 LOTE 49, C.P. 70989 BAHIAS DE HUATULCO		968 120 2781		iran.rios@imss.gob.mx

		16		ING. HUGO JESÚS RAMÍREZ MILLÁN.		U.M.F. No. 65.		ÁLAMOS No. 1200, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, STA. LUCÍA DEL  CAMINO.		951 50 259 67		hugo.ramirezm@imss.gob.mx



mailto:victor.diaz@imss.gob.mxmailto:carlos.ruizr@imss.gob.mxmailto:hugo.ramirezm@imss.gob.mxmailto:onofre.blanco@imss.gob.mxmailto:roberto.martinezvi@imss.gob.mxmailto:alberto.pazos@imss.gob.mxmailto:iran.rios@imss.gob.mx


_1769423445.doc
ANEXO No.  (      )

“NOMBRAMIENTO DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA”

FECHA________________


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


OOAD- OAXACA 

Con relación a la Licitación Pública No.  ___________202___, relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio del régimen IMSS – Ordinario para el ejercicio 2024”, hago constar que:


El C.________________________ asesor especializado en seguridad radiológica, cuyo número de permiso sanitario es______________, otorgado por La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, será el único responsable de realizar los estudios solicitados en las claves ____________, correspondientes a la PARTIDAS 1 y 2, por lo que antes de iniciar cualquier servicio deberá presentarse e identificarse con el Jefe de Conservación de Unidad para obtener su autorización.

Atte.


(EL LICITANTE)


_1769423967.doc
ANEXO No.  (       )

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO. RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024.



RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES A UTILIZARSE EN UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (NO DEBEN DE IMPACTAR EN LA PROPUESTA)

* EN ESTA LISTA PUEDEN INCREMENTARSE RENGLONES  Y PLASMAR LAS REFACCIONES.


** SE DEBERÁN CONSIDERAR Y PLASMAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”

PARTIDA No. (    )

		PARTIDA

		DESCRIPCION

		UNIDAD

		PRECIO UNITARIO



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





NOTA: LA PRESENTE RELACIÓN ES ÚNICAMENTE DEMOSTRATIVA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”.






_1769424023.doc
		pFORMATO





		

		

		

		

		



		

		

		FO-CON-01

		Orden de suministro

		



		

		

		



		

		Descripción

		



		

		Documento externo que se utiliza para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, tratándose de contratos abiertos.



		



		

		Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva.



		



		

		1. Proveedor

2. Domicilio


3. Teléfono


4. Fax


5. Correo electrónico

6. No. de contrato


7. No. de orden de suministro


8. Fecha


9. No. de procedimiento


10. Domicilio de entrega


11. Fecha de entrega


12. Partida


13. CUCOP


14. Descripción


15. Unidad de medida


16. Cantidad solicitada


17. Precio unitario


18. Importe


19. Subtotal

20. IVA


21. Total


22. Nombre y firma del proveedor


23. Fecha en que recibe y acepta el proveedor


24. Nombre del servidor público



		1. Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.


2. Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor.


3. Número(s) de teléfono del proveedor.


4. En su caso, número(s) de fax del proveedor. 


5. En su caso, correo electrónico del proveedor.


6. Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro.


7. Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro.


8. Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro.


9. En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet.


10. Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio.


11. Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio.


12. Número de partida que corresponda al señalado en el contrato. 

13. Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido.

14. Descripción del bien requerido asociado al CUCOP.


15. Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.).


16. Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida.


17. Precio unitario de cada bien o servicio solicitado.


18. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad solicitada.


19. Suma de los importes de las partidas solicitadas.


20. Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado.


21. Total a pagar con IVA incluido.


22. Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal.


23. Fecha en que recibe el proveedor la Orden de Suministro para cumplir con la fecha o plazo de entrega.


24. Nombre, cargo  y firma del servidor público o responsable de administrar el contrato, o facultado para expedir la orden.

		





LOGO                                                 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Orden de Suministro

		DATOS DEL PROVEEDOR: 

Proveedor: (1)

Domicilio: (2)

Teléfono : (3)

Fax: (4)

Correo electrónico: (5)

		No. de Contrato: (6)

No. de Orden de Suministro: (7)


Fecha: (8)

No. de procedimiento: (9)


Domicilio de entrega: (10)


Fecha de entrega: (11)



		PARTIDA


(12)

		CUCOP


(13)

		DESCRIPCIÓN


(14)

		UNIDAD DE


MEDIDA (15)

		CANTIDAD SOLICITADA


(16)

		PRECIO UNITARIO


(17)

		IMPORTE

(18)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		                                                                                                                                   SUBTOTAL (19)                                                                                                                                        IVA (20)


                                                                                                                                        TOTAL (21)

		



		____________________________


Nombre y Firma del Proveedor (22)




		____________________________________


Fecha en que recibe y acepta el proveedor (23)




		______________________________________________________


Nombre y cargo del  servidor público responsable de la administración del contrato o facultado para expedir esta orden (24)





FO-CON-01




DIRECCIÓN  UNID

		ANEXO   No.  (  )

		DOMICILIO DE LAS UNIDADES



		JCU No. 		UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. 		DOMICILIO.

		1		H.G.Z. No. 1.		CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA  DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

				UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. (UMAA).		CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

		2		H.G.Z. No. 2, SALINA CRUZ.		NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTÉMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70610. 

				SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ.		CALLE PUEBLA No. 2 ESQUINA CON CARRETERA TRANSÍSTMICA, COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAX. C.P. 70610.

		4		H.G.Z. No. 3.		BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

				U.M.F.  No. 64.		BLV. BENITO JUÁREZ NO. 195, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

				U.M.F.  No. 59.		16  DE SEPTIEMBRE No. 43 COL. CENTRO. C.P. 68400 LOMA BONITA, OAX.

				TIENDA IMSS-SNTSS No. 110.		ARISTA No. 85-A  COL. LA PIRÁGUA, C. P. 68380,  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

				CECEM TUXTEPEC.		AV.  LOS  CEDROS No. 500  COL. BELLA VISTA, C. P. 68340,  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

				SUBDELEGACIÓN TUXTEPEC.		AV. 5  DE MAYO NO. 1290, COL. CENTRO, C. P. 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

		5		ALMACÉN DELEGACIONAL.		BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT No. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.

				BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y BIENES DE BAJA		PROLONGACIÓN DE AVENIDA UNIVERSIDAD No. 801 AGENCIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

				SUBDELEGACIÓN OAXACA.		ARMENTA Y LÓPEZ No. 821, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

				GUARDERÍA No. 1.		HIDALGO No. 1404,Y 1408 ESQ. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

				TIENDA IMSS-SNTSS No. 33		MURGUÍA  No. 509 ESQ. LIBRES,  COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

				CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL XOXOCOTLAN.		CAMINO LA HORQUETA, CRUZ TECACHE DE MINA, C. P. 71320, STA. CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.

				CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN MEXICAPAN.		CALLE MEXICAS ESQ. CIRCUITO CHONTALES FRACC. COLINAS DE MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICÁPAN,  OAXACA, OAX. C.P. 68140.

				CENTRO DE SEGURIDAD  SOCIAL.		PRÓL. DE PINOS S/N, ESQ. ALHELÍES,  COL. LAS FLORES, C.P. 68050, OAXACA. OAX.

				U.M..F. 13.		HIDALGO No. 6,  SAN JUAN  BAUTISTA, CUICATLÁN, OAX. C.P. 68600.

				U.M..F. 17.		 PORFÍRIO DÍAZ No. 14  MAGDALENA APAZCO, OAX. C.P. 68226.

				U.M..F. 27.		CORREGIDORA  No.   210 OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. C.P. 71510

				U.M..F. 31.		16 DE SEPTIEMBRE S/N,  505,  BARRIO SAN ANTONIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. C.P. 71200.

				U.M..F. 38.		CALZ. MADERO No. 509,  COL. CENTRO OAXACA, OAX. C.P. 68000.

				U.M..F. 40.		CARRETERA IXTLÁN-CALPULÁLPAN  KM. 1. 5 S/N, BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68725.

				U.M..F. 56.		HUATZOLOTITLÁN No. 154 2A. SECC. SAN PABLO HUITZO, OAX. C.P. 68258.

				U.M..F. 57.		AV. MORELOS No. 73, S. PEDRO Y S. PABLO, ETLA, OAX. C.P. 68200.

				CASA OFICIAL.		 TUXPANGO No. 110, FRAC. LA CASCADA, OAXACA, OAX.

		12		U.M..F. 5 .		IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN S/N, STO. DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760.

				U.M..F. 6 .		EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN  JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000.

				U.M..F.12 .		SAN ANTONIO, ESQ. LA ESPERANZA,  DR. ISMAEL TOLEDO S/N  COL. DEPORTIVA  STO. DOMINGO  INGENIO OAX. C.P. 70120.

				U.M..F.23 .		VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERA DEL RÍO S/N, COL. MODERNA  CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110.

				U.M..F.29.		PREDIO LLANO BÍBLICO,  S/N KM-3 , EL BARRIO LA SOLEDAD  LAGUNAS, OAX. C.P. 70110.

				U.M..F.30 .		AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 47, BARRIO LAS FLORES, SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX., C.P. 70180.

				TIENDA IMSS-SNTSS No. 161.		HOMBRES ILUSTRES No. 910, COL. CENTRO, C. P. 70300, MATÍAS ROMERO, OAX.

				CECEM. 		CARRETERA  TRANSÍSTMICA S/N. UNIDAD DEPORTIVA.  SALINA CRUZ, OAX.

		15		H.G.S/CMF No. 41.		BLVD. CHAHUE LOTE 49,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989

				U.M..F. 26.		4a. ORIENTE  No. 703 S/N, BARRIO EL PANTEÓN  SANTIAGO  PINOTEPA NACIONAL, OAX. C.P. 71602.

				U.M..F. 32.		PRIVADA 2a PONIENTE No. 711  S/N, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX. C.P. 71980

				U.M..F. 33.		KM1, CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA-PUERTO ANGEL, BLVD. PROF. ALBERTO GALLARDO  BLANCO  No. 44 , COL. CHAPINGO SN. PEDRO POCHUTLA, OAX.  C.P. 70900.

				SUBDELEGACIÓN HUATULCO.		BLVD. CHAHUÉ LOTE 50,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989.

				TIENDA IMSS-SNTSS No. 135		AV. HIDALGO NO. 307, COL. CENTRO,  PTO.  ESCONDIDO, OAX.

		16		DELEGACION ESTATAL, OAXACA, OAX.		VIOLETAS No. 1007, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.

				CENTRO DE BIENESTAR  SOCIAL LAS FLORES.		PROL. PINOS ESQ. ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO,, OAXACA, OAX.

				U.M..F. 01.		JACOBO DALEVUELTA  ESQ. DÍAZ QUINTAS,  S/N OAXACA, OAX. C.P. 68000.

				U.M..F. 65.		ÁLAMOS No. 1200,ESQ. CON ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. C.P. 68050

				CENTRO DE CAPACITACIÓN.		CIRCUITO NORTE No. 412, ESQ. GERARDO VARELA, FRAC. LA CASCADA, OAXACA.

				JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.		REFORMA No. 905, COLONIA CENTRO, OAXACA.  C.P. 68000.

				U.M..F. 58.		CARRET. TEOTITLÁN- TEHUACÁN KM 62.5;  COL.EMILIANO ZAPATA;   C. P.  68540; MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.

				TIENDA IMSS-SNTSS No. 52		MORELOS No. 21, COL. CENTRO,  TLAXIACO, OAX.

				U.M.F. No. 21 .		CALLE HIDALGO NUMERO 48 BARRIO SAN FRANCISCO, TAMAZULAPAN DEL PROGRESO ,OAXACA. 

				TIENDA IMSS  No. 133.		AZÁLEA ESQ. AZUCENAS, FRACC. JARDINES DEL SUR, C. P. 69000, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.



&P





_1769422746.doc
ANEXO No.  (     )

FORMATO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.

		MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LAS REFACCIONES.







FECHA________________


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


OOAD OAXACA.


Con relación a la Licitación Pública No. ___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio del régimen IMSS – Ordinario para el ejercicio 2024. hago constar que (Nombre de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México) de equipos (mencionar que equipos y marca de acuerdo a la partida)  


Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar el suministro de refacciones nuevas y originales para los equipos relacionados en la partida No. ________.


Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:


Nombre de la persona responsable:


Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)


tel. 


Dirección electrónica:




Nombre, firma  y cargo







_______________________________















Nombre y firma del licitante.







__________________________












_1769422511.xls
calendario

		ANEXO    (   )

		PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.								PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS “X”, MÉDICOS Y DE LABORATORIO. RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024																																																																																																HOJA

		OOAD OAXACA																																																																																																								DE

		JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

		DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G.																																																																																						INICIO												TÉRMINO

		NOMBRE DE LA EMPRESA:								PARTIDA No. (    )																																																																														DÍA				MES				AÑO				DÍA				MES				AÑO

										ESPECIALIDAD:

		PARTIDA		CLAVE		UNIDAD  HOSPITALARIA.		CUADRILLA  No.		FECHA DE REALIZACIÓN DEL (OS) SERVICIO (S).		UNIDAD		CANTIDAD								ENERO								FEBRERO								MARZO								ABRIL								MAYO								JUNIO								JULIO								AGOSTO								SEP								OCT								NOV								DIC

		OBSERVACIONES:  EN LA COLUMNA  DE  FECHA  DE REALIZACIÓN  DEL (OS)  SERVICIO (S) SE PLASMARÁ  EL  O LOS DÍAS Y MES EN QUE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS Y EN LAS COLUMNAS DE LOS MESES SE SEÑALARÁ  EN LA PARTE PROORCIONAL QUE CORRESPONDA A LA FECHA O FECHAS ANTES PLASMADAS.

		En la columna "UNIDAD HOSPITALARIA" puede únicamente plasmar el nombre de la Unidad Hospitalaria, sin decribir todo el concepto completo, ya que con el número de clave se hace referencia  a la descripción plasmada en el anexo No. 1 REQUERIMIENTO.



&LREPRESENTANTE LEGAL



Hoja2

		






_1769422558.doc
		MEMBRETE DE LA EMPRESA





ANEXO No.  (    )


AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.


Fecha:__________________________.


Licitación Pública No._____________________.


“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio del régimen IMSS – Ordinario para el ejercicio 2024.”.

C.________________ Representante legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:


Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son vía correo electrónico o telefónico a tomar las siguientes acciones: 

“EL INSTITUTO” puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.


Atte.


____________________


Representante legal. 


_1769422470.doc
ANEXO (   )

“FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS  DE ESTE ACTO JURÍDICO”.

		MEMBRETE  O LOGOTIPO  DEL PROVEEDOR







FECHA________________


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA.


PRESENTE:


Con relación a la Licitación Nacional No. _________________ inherente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio del régimen IMSS – Ordinario para el ejercicio 2024.”, el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____________, Número: ____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.


Teléfono fijo: _______________.


Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.


Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.


__________________________,_________________


Asimismo, y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.


_______________________________



_1769422332.xls
RELACION EQP ASESOR

		ANEXO No.  (    )

		RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR POR EL ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

		No.		NOMBRE DEL EQUIPO		MARCA		CAPACIDAD		No. DE SERIE		No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN		FECHA DE CALIBRACIÓN.

		LICITANTE						REPRESENTANTE LEGAL






_1769422394.xls
RELACION MANUALES

		ANEXO  No.  (    )

		RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RAYOS “X” MÉDICOS Y DE LABORATORIO

		PARTIDA  No.

		No.		PARTIDA No.		CLAVE		NOMBRE DEL EQUIPO MARCA Y MODELO		TIPO DE DOCUMENTO, (MANUAL, INSTRUCTIVO, ETC.)		FORMATO EN SE PRESENTA: (ORIGINAL, COPIA O MEDIO ELECTRÓNICO)		OBSERVACIONES

		LICITANTE						REPRESENTANTE LEGAL






_1767095225.doc
[image: image1.emf]CONTROL DE SERVICIOS


HOJA No. 


FECHA


REPORTE CORESPONDIENTE AL MES DE:


No. DE CONTRATO


PROVEEDOR


TELS.


OBSERVACIONES:


REPRESENTANTE LEGAL:


No. 


CONSECUTIVO


No.  DE 


FACTURA


UNIDAD MEDICA O 


ADMINISTRATIVA


FECHA DE 


FACTURA


IMPORTE DEL 


SERVICIO CON 


IVA


FECHA 


PROGRAMADA 


DEL SERVICIO


FECHA REAL DE 


SERVICIO


ANEXO No.  (     )

“CONTROL DE SERVICIOS”


� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���











_154406288.unknown




_1769422238.xls
RELACION EQUIPOS

		ANEXO No.  (    )

		RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA

		RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR  EN  EL  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA N° (    )

		No.		NOMBRE DEL EQUIPO		MARCA		CAPACIDAD		No. DE SERIE		No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN		FECHA DE CALIBRACIÓN.

		LICITANTE								REPRESENTANTE LEGAL






_1767095192.xls
BITACORA

		ANEXO No.  (     )

		BITÁCORA DE SERVICIOS.

				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.										HOJA DE BITÁCORA No.

				ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA

				JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.										NOMBRE DEL TRABAJADOR:

				DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G.

				JEFATURA DE CONSERVACIÓN No.

		SERVICIO										UBICACIÓN:

		PROVEEDOR:										CONTRATO No:

		MES:

		DIA		ACTIVIDADES REALIZADAS						HORARIO				FIRMA TRABAJADOR		FIRMA JCU

										ENTRADA		SALIDA

		CONFORME								Vo.Bo.

		EL PROVEEDOR								JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD

										AUTORIZÓ

										DIRECTOR DE LA UNIDAD












