Oaxaca de Juárez, Oax., a 06 de junio del 2025

Oficio No. 218001150100/DABCS/1217/2025

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN

FOCON-04

INVMER-090-2025

C.C. Proveedores:

Organismos Privados

Presentes.

Cuyo objeto social y actividad preponderante es el:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2025..

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con fundamento en el Artículo 4 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le invita a participar en la presente INVESTIGACIÓN DE MERCADO, con el objetivo de obtener información respecto de:

- Determinar la existencia de servicios en la cantidad, calidad u oportunidad requerida por este Instituto.

- Determinar proveeduría suficiente.

- Determinación de precio estimado.

- Determinar el carácter del procedimiento de contratación a efectuar.

- Demás condiciones que imperan en el mercado

De lo anterior, se solicita remitir toda la documentación solicitada, se exhorta a los interesados que deberán enviar cada uno de los requisitos solicitados en la presente solicitud de cotización, ya que esta área contratante determinará el tipo de procedimiento y la estrategia de contratación respectiva.

Al respecto se hace una atenta invitación a ratificar los servicios ofertados, enviando inicialmente su información al siguiente correo electrónico: Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, juan.torresb@imss.gob.mx; jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ernesto.hooper@imss.gob.mx y julia.bautista@imss.gob.mx o en los números de fax 01951 51715-15 y 01951 51703-99, o remitirla a la siguiente dirección:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327,

C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

El plazo máximo para recibir la información requerida será al 10 de junio del 2025, hasta las 11:00 horas.

Sin otro particular, se agradece su participación, siendo el único objetivo asegurar las mejores condiciones de contratación para esta Institución.

ATENTAMENTE

LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN

ENCARGADA DE LA COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| Revisó ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Elaboró LD. JULIA BAUTISTA ORTEGA ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS |
| --- | --- |

ANEXO 1 REQUERIMIENTO

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EQUIPO DE RAYOS "X" MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: |  |  |
|  |  | MRHII Y MRF |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR LA MESA LADO PIES. DESMONTAR LA CUBIERTA. EVALUAR Y CORREGIR. |  |  |
|  |  | 2.- VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BALEROS, GUIAS, ETC., LIMPIAR Y LUBRICAR. |  |  |
|  |  | 3.- ALIMENTAR LA MESA Y COMPROBAR EL VOLTAJE CORRECTO DE OPERACIÓN, REVISAR FUSIBLES Y LA BUENA CONEXIÓN DE TARJETAS. |  |  |
|  |  | 4.- ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO (CREMALLERAS, BALEROS, CORONAS). |  |  |
|  |  | 5.- HACER PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO. |  |  |
|  |  | 6.- HACER MOVIMIENTOS COMPLETOS Y VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES DURANTE EL MOVIMIENTO. |  |  |
|  |  | 7.- VERIFICAR LA TENSIÓN DEL CARRO DEL BUCKY Y DEJAR LO APRETADO MODERADAMENTE. |  |  |
|  |  | 8.- ASEGURASE DEL BUEN PASO DE LOS CABLES Y DE LA BUENA FIJACIÓN DE LOS CONECTORES. |  |  |
|  |  | 9.- VERIFICAR LA FIJACIÓN CORRECTA DE LA MESA Y REAPRETAR DE SER NECESARIO. |  |  |
|  |  | GENERADOR GMX-325/AF |  |  |
|  |  | 1.- VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN DEL CABLEADO EN GENERAL, AISLADORES DE CLAVIJAS DE H.V.., LIMPIEZA DE VENTILADORES , CONECTORES, CONECTORES DE INVERSORES, SWITCH DE MEMBRANA, ETC. |  |  |
|  |  | 2.- VERIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTACIÓN, VOLTAJES DE AUTOTRANSFORMADOR, CONECTORES Y VOLTAJES DE LOS IGBT. |  |  |
|  |  | 3.- VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA. |  |  |
|  |  | 4.- VERIFICACIOÓN Y CALIBRACIÓN DE ARRANCADOR DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD SA-40. |  |  |
|  |  | 5.- VERIFICAR Y AJUSTAR, SI PROCEDEN, LAS SEÑALES DE DISPARO DE LOS IGBT. |  |  |
|  |  | 6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TUBOS DE RAYOS X. RECALIBRAR LAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS EN TÉCNICAS LIBRES Y EN AUTOMÁTICAS. ESTAS CALIBRACIONES DE Kv, mA y TIEMPO DEBE CUMPLIR CON LA NOM DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |
|  |  | 7.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LAS CORRIENTES RADIOGRÁFICAS. EVALUACIÓN Y RE-CALIBRACIÓN DEL AUTOMATISMO, DIFERENTE PARA CADA BUCKY. |  |  |
|  |  | 8.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL PHOTO TIMER. O DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN. |  |  |
|  |  | 9.- VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES EN MEMORIA. |  |  |
|  |  | 10.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE DENSIDADES LMH. |  |  |
|  |  | 11.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL PLASMA DISPLAY. |  |  |
|  |  | 12.- VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE LA BATERÍA DE LA CONSOLA, QUE MANTIENE EL PROGRAMA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA. |  |  |
|  |  | COLUMNA CPT-0 |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR RIELES, ASÍ COMO LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LOS MISMOS. |  |  |
|  |  | 2.- REVISAR BALEROS Y GUIAS, Y EN CASO NECESARIO, CAMBIARLOS, ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO. |  |  |
|  |  | 3.- VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTRAPESO. LUBRICAR LIGERAMENTE. |  |  |
|  |  | 4.- REVISAR EL SISTEMA ÉLECTRICO, LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN FRENOS Y CONTROLES DE MANDO. VERIFICAR LA BUENA ACTUACIÓN DE LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS. |  |  |
| 1 | EM01-005 | 5.- VERIFICAR LA BUENA FIJACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X, ASI COMO SU BUENA CONEXIÓN. COLOCAR VASELINA NUEVA A LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN Y REAPRETAR LOS CABLES DEL ESTATOR. |  |  |
|  |  | 6.- VERIFICAR EL COLIMADOR: CENTRADO, LUZ, COINCIDENCIAL DEL CAMPO CON LA RADIACIÓN, EL ESTADO DE LAS PERILLAS Y CORTINILLAS. |  |  |
|  |  | BUCKYS |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR LA MECÁNICA DE TRASLACIÓN DE LOS BUCKYS. REVISAR FRENOS MECÁNICOS. |  |  |
|  |  | 2.- REVISAR EL ESTADO INTERNO DE CADA BUCKYS. REVISAR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL ENCODER Y LA PROGRAMACIÓN SW TAMAÑOS DE CHASIS, ASÍ COMO LAS BANDAS DE TRASLACIÓN. |  |  |
|  |  | EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA |  |  |
|  |  | REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS.INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CUANDO EXISTA UNA FALLA EN EL EQUIPO Y SE REQUIERA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, “EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, FAX O POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, LA SOLICITUD DE ATENCIÓN, TENIENDO 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD COMO PLAZO PARA PRESENTARSE EN LA UNIDAD Y 24 HORAS COMO MÁXIMO PARA DEJAR TOTALMENTE REPARADO Y EN OPERACIÓN EL EQUIPO REPORTADO. DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL. |  |  |
|  |  | AL FINAL DEL MANTENIMIENTO Y EN PRESENCIA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN O DEL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE, SE DEBERÁ HACER UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO: MESA, GENERADOR, COLUMNA Y BUCKY´S QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  |  | ASIMISMO DEBERÁ DE ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO REVISADO, UN REPORTE DETALLADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO, ESPECIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES Y REFACCIONES QUE POR EL USO, O ESTADO FÍSICO REQUIERAN SUSTITUIRSE. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD NO CUMPLA CON LOS PARÁMETROS QUE ESPECIFICA LA NORMA NOM-029-SSA1-2002 , EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FORMA CONJUNTA CON EL ASESOR RADIOLÓGICO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS CON LA NORMA, Y DEBERÁ VOLVER A EMITIR LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEL ASESOR EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANTES REFERENCIADA, ESTE SGUNDO MANTENIMIENTO Y ESTUDIO SERÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO. |  |  |
| 1 | EM01-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA CMR MODELO GMX 325 AF II SERIE 0411235, MESA MODELO MRH-II SERIE 0412495 , BUCKY DE PARED MODELO BUCKY CMR SERIE 0412546,TUBOS DE RAYOS X MODELO ESMERALDA No. DE CORAZA H2055942, TIPO DE TUBO: RAD 8 INSERTO SERIE 48665 S ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 1 | EM01-010 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: VERIFICACION DE BLINDAJE PARA UNA SALA DE RADIODIGANOSTICO O LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION, LEVANTAMIENTO DE MEDICIONES DE RADIACION A LOS MUROS Y PUERTAS DEL GABINETE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES QUE DICTA EL NUMERAL 5.6.9 Y 5.8 “VERIFICACION DE BLINDAJE” DE LA NOM-029-SSA1-2002 ESTA VERIFICACION DEBERÁ SER REALIZADA POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |
| 1 | EM01-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN (ESTUDIO A REALIZARSE EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAX (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CORRIDA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS PARA CERTIFICAR QUE EL EQUIPO OPERA DENTRO DE LOS PARAMETROS ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10.4 “PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD” DE LA NOM-229-SSA1-2002. REALIZADAS POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 ESTUDIO A REALIZAR DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO. |  |  |
| 1 | EM01-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN (ESTUDIO A REALIZARSE EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAX (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: ENTREGAR MANUALES (PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD, MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION RADIOLOGICA) CONFORME AL NUMERAL 8 “ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD”, DE LA NOM-229-SSA1-2002. ASI COMO ASESORIA PARA LA CORRECTA ELABORACION DE LOS FORMATOS PARA SOLICITAR LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON RAYOS "X". ESTOS DEBERAN SER REALIZADOS POR POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |
| 1 | EM01-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON (ESTUDIO A REALIZARSE EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA. (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAX (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |
| 1 | EM01-020-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2025) | ESTUDIO | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 2 RAYOS “X” FIJOS Y PORTÁTILES Y ESTUDIOS RADIOLÓGICOS |  |  |  |  |
| 2 | EM02-005 | MAQUINA REVELADORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO , CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES SISTEMA MECÁNICO AJUSTE DE ALTURA DE LA CHAROLA DE ALIMENTACIÓN ALINEACIÓN CONTRA PUENTE DETECTOR. AJUSTE DE TUERCAS. PUENTE (PASADORES) AJUSTE DE GUÍAS DE PELÍCULA Y ALINEACIÓN. PUENTES EMPALMADORES. BASTIDOR DE RODILLO. AJUSTE DE CADENAS, GUÍAS Y NIVELACIÓN. TRANSMISIÓN AJUSTE DE TENSIÓN Y LUBRICACIÓN. VENTILADOR. ALINEACIÓN. AJUSTE DE POLEA Y LUBRICACIÓN. SISTEMA ELÉCTRICO. REVELADOR Y SECADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE. MOTORES Y MOTOBOMBA: VERIFICACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. LAVADO DE BOMBA, DE RACKS, RECONEXION DE MANGUERAS INTERNAS, SUSTITUCION DE ARANDELAS DE SEGURIDAD, AJUSTE DE PARAMETROS DISPLAY. SISTEMA HIDRÁULICO CORRECCIÓN DE TODAS LAS FUGAS. TANQUE DE PROCESO, VÁLVULAS, ALIMENTACIÓN Y DRENAJE, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. |  |  |
| 2 | EM02-005-005 | H.R.B. No. 18 HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PROTEC OPTIMAX 2010, MOD. 1160-3-0000 No. DE SERIE 116030-0811-0319, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 2 | EM02-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MARCA PROTEC MOD. OPTIMAX 2010 No. DE SERIE 369(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 3 ELECTRONICA |  |  |  |  |
|  |  | EQUIPOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DE EQUIPOS DE DIFERENTES MCAS. Y MODELOS QUE REGISTRAN ALGUNOS O TODOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ECG, PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, SATURACIÓN DE OXIGENO, TEMPERATURA, RESPIRACIÓN Y BIÓXIDO DE CARBONO DEL PACIENTE. INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE DE PARÁMETROS Y CALIBRACIÓN CON SIMULADOR DIGITAL DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN COMO SON TERMÓMETROS, BAUMANÓMETROS, SENSORES, TRANSDUCTORES, AJUSTE DEL MONITOR DE LCD, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL, REALIZAR ANALISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INSPECCIONAR LOS ELECTRODOS DE LAS DERIVACIONES DE ECG (I, II, III, AVL, AVR, AVF Y V), SPO2, PRESIÓNES INVASIVAS, PRESIÓNES NO INVASIVAS (NIBP), SENSOR DE TEMPERATURA, GANANCIAS SELECCIONABLES, PROTECTOR DE DESFIBRILACIÓN (EN EL CASO DE CONTAR CON ESTA PROPIEDAD, CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE SPO2 CON SIMULADOR DIGITAL Y ANOTAR % DE SEGURIDAD Y NCT (NIVEL DE CONTROL DE TRANSMISIÓN), INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, MATERIALES Y REFACCIONES ORIGINALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. REALIZAR CALIBRACION CON SIMULADORES CERTIFICADOS DE TODOS LOS PARAMETROS: ECG, TEMPERATURA, SPO2, RESPIRACIONES, CO2, PANI) INCLUYE CERTIFICACION DE CALIBRACION DE 2 AÑOS. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.-CABLE DE PACIENTE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL 2.- SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL 3.- SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON 4.-BRAZALETE Y MANGUERA PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL 5.-PAQUETE DE BATERIAS |  |  |
| 3 | EM03-005 |  |  |  |
| 3 | EM03-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BURDICK MODELO ECLIPSE PLUS SERIES: M11903040018 (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: ECLIPSE PLUS, MARCA:BURDIC SERIE: M11903040024 DEL AREA DE CHOQUE URGENCIAS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025). | SERV | 1 |
| 3 | EM03-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: ECLIPSE PLUS, MARCA:BURDIC SERIE: M11903040023 DEL AREA RECUPERACION QUIROFANO.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025). | SERV | 1 |
| 3 | EM03-005-020 | HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEON, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D , MODELO : VITACAR , SERIES : PEND , MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025). | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, MARCA VOTEM, MODELO VP-1200, SERIE CHHT902, CHHT903, CHHT915, CHHT913. REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PANTALLA Y LA BOMBA PARA EL PANI (4 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 4 |
| 3 | EM03-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, MARCA PROMISE, MODELO PROM12, SERIE PM012D19121706, PM012D19121693, PM012D19121700, PM012D19121673, PM012D19121679, PM012D19121675, PM012D19121682, PM012D19121083, PM012D19121702, PM012D19121707, PM012D19121711, PM012D19121694. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ( 12 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 12 |
|  |  | MONITOR DESFIBRILADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE DESMONTAJE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LOS CABLES DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, LOS ELECTRODOS DESECHABLES DE DESFIBRILACIÓN (SI ES APLICABLE), Y LOS ELECTRODOS DE CADA DERIVACIÓN DE ECG, UTILIZANDO UN SIMULADOR DE ECG, CALIBRAR EL TRAZO EN AMPLITUD, ONDA Y FRECUENCIA. CONECTAR EL EQUIPO A UN SIMULADOR DE ECG Y VERIFICAR QUE PRESENTE UN TRAZO ACORDE A LA CALIBRACIÓN CON CADA DERIVACIÓN. MOVER EL CABLE EN LA PARTE FINAL Y EN LA PARTE INICIAL Y VERIFICAR QUE NO HAYA SEÑALES DE ARTEFACTOS, NI FALLOS INTERMITENTES. VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTA ENTREGANDO LA ENERGÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DEL DISPARO, REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Y PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA. LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON DIELÉCTRICO, AJUSTE DE TERMINALES, MANGUERAS INTERIORES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES MÚLTIPLES DE TARJETAS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL MONITOR/ REGISTRADOR, DESFIBRILADOR Y DE LA FUNCIÓN |  |  |
| 3 | EM03-010 |  |  |  |
|  |  | SINCRONIZADORA, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR DE ECG COMPATIBLE CON EL EQUIPO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO |  |  |
|  |  | DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. 2.- MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES 3.- SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO 4.-SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL 5.-PAQUETE DE BATERIAS 6.- 12 PZAS DE PAPEL TERMICO |  |  |
| 3 | EM03-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PHILLIPS No. SERIE 2109683 ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA KLS MARTIN. NO SERIE ME1020100112750 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, MARCA NIHON KOHDEN, MODELO TEC-5631, SERIE: 02819 Y 02817. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PALETAS DE DESFIBRILACION Y SUSTITUCION DE BATERIA DE RESPALDO (NUMERO DE PIEZA NKB-301V 12V 2800 mAh). (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 2 |
| 3 | EM03-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A DESFIBRILADOR MARCA: NIHON KOHDEN, MODELO TEC-5631, SERIE 0281. QUE INCLUYA: SUSTITUCION DE PALETAS DE DESFIBRILACION, BATERIA DE RESPALDO, TARJETAS ELECTRONICAS, Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE., SUSTITUCION DE DISPLAY (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO DE 2025) | SERV | 2 |
| 3 | EM03-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120009 AREA DE TOCOCIRUGIA.. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO DE 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120020 AREA DE URGENCIAS. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO DE 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: MEDIANA, N/S: 159118060025, REF: D500M-SNTH, EN AREA DE RECUPERACION.. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO DE 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-015 | ECOSONOGRAFIA (ULTRASONIDO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, DESARMAR EL EQUIPO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, AJUSTE DE TERMINALES, REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTORES, REVISIÓN DE CONEXIONES, Y CABLEADO EN GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE IMPRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES DE BRILLO Y CONTRASTE, REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. |  |  |
| 3 | EM03-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON; MARCA .G E MODELO, LOGIC VS EXPREX, SERIE 6044525WXO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO,AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA TOSHIBA MODELO SSA-510A No SERIE N340914634 Y No. DE SERIE: 3409146635 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: TOSHIBA MODELO: SSA-510A No SERIE N3A06Z6207 EN AREA DE URGENCIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: LOGIQ S SERIES S/W, N/S: 6044539WX0 EN CONSULTORIO DE GINECOLOGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA : ADVANCED MODELO: DUS-6000, N/S: 331035, M13A00110001 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-020 | MONITOR DE PULSO FETAL (TOCOCARDIOGRAFO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL EQUIPO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS DE FRONT END, DE PODER, DEL CPU, EL MODULO DE INTERFASE COMBINADA, EL MODULO DE INTERFASE DEL MODEM, EL SWITCH DE ENCENDIDO, LA TARJETA RECORDER, DE DISPLAY, DEL SWITCH, EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, LA CABEZA DE IMPRESIÓN, LIMPIEZA DEL SENSOR ÓPTICO, REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y DE TOCO TAL Y COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,TRANSPORTE PARA PAPEL LIMPIEZA DE CABEZA IMPRESORA O LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESTILETE. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON SEÑAL INTERNA DE CALIBRACIÓN ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.-TRANSDUCTOR DE US Y TRANSDUCTOR DE TOCO. 2.- PAQUETE DE 10PZAS DE PAPEL CUADRICULADO MILIMETRICO PARA IMPRESION. |  |  |
| 3 | EM03-020-005 | HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEON, TOCOCARDIOGRAFO MCA. PHILLIPS, MODELO AVALON SERIES No. , DE53018331 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025 ). | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO MARCA BIONET, MODELO: FC1400, SERIE: SIN NUMERO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025) ) | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-020-015 | CARO SANTIAGO AMOLTEPEC; MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON FM20 SERIE: DE92818924 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-020-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: COROMETRICS 170, MODELO: 172, N/S: SNV19340029PAS. . ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 3 | EM03-020-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: BISTOS, MODELO: BT-350, N/S: AFH30219 EN AREA DE TOCOCIRUGIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
|  |  | ELECTROCARDIÓGRAFO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO AL EQUIPO, INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BANDAS, ELECTRODOS, PLACAS Y PERILLAS |  |  |
|  |  | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA APLICAR SECUENCIA DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VERIFICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EN SU CASO RECALIBRACIÓN AJUSTES MECÁNICOS DE: GALVANÓMETROS O CABEZA IMPRESORA, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE CONECTORES |  |  |
| 3 | EM03-025 | HEMBRA Y DE SELECTORES LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE AJUSTES DE “DAMPING”, AMPLITUD Y VELOCIDAD DE ARRASTRE DEL PAPEL, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL CARDIACO EN AMPLITUD, ONDA P.Q.R.S. Y FRECUENCIA AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL ESTILETE O CABEZA IMPRESORA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS TANTO AUDIBLES COMO VISUALES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL BANCO DE BATERÍAS VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CARGA REALIZAR ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PINZAS CARDIO CLIP, O LIGAS CON PLACAS INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- CABLE DE ECG ADULTO. 2.- PAQUETE DE 12PZAS PAPEL DE IMPRESION. |  |  |
| 3 | EM03-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA BTL -08LTECG SERIE 073T-B-00477,(1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA NORTHEAST MODELO EGS-12, SERIE 123231113766D (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-025-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: SCHILLER MODELO AT-2 PLUS, SERIE:025-12491. REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-025-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: BIONET MODELO: CARDIOTOUCH, SERIE; 3000(EKG-3000) REQUIERE BATERIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-025-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO: AR-600ADV.QUE INCLUYA: SUSTITUCION DE ELIMINADOR DE ALIMENTACION, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-030 | COLPOSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE AJUSTES, LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL OCULAR , LENTE OBJETIVO, ARILLO PARA AJUSTE DE AMETROPIAS, INTERPUPILAR, PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. KIT DE ARRANQUE: 1.- CABLE DE VIDEO DE CAMARA A MONITOR |  |  |
| 3 | EM03-030-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, MARCA: D.F VASCONCELLOS, MODELO: CP-M1250 , SERIE: 810. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 3 | EM03-030-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, COLPOSCOPIO MARCA: IROSCOPE, MODELO STAR-2100 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 4 EQUIPOS DE LABORATORIO |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005 | EQUIPOS DE LABORATORIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO INCLUYE: 1.- LIMPIEZA GENERAL; 2.- AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OCULARES, CUERPO BINOCULAR Y OBJETIVOS. 3.- REPOSICIÓN DEL FOCO DE HALÓGENO, AJUSTE DEL REGULADOR DE INTENSIDAD Y DEL CONDENSADOR; 4.- AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS COMO SON EL REVOLVER, LA BASE, LOS TORNILLOS Y MICRO Y MICROMÉTRICO, LA BASE DE LA PLATINA, LA PERILLA DE LA PLATINA, LA PLATINA Y LA PERILLA DEL PORTA CONDENSADOR. 5.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. KIT DE ARRANQUE: 1.- FILTRO MICROSCOPIO 2. PLATINA DE MICROSCOPIO | . |  |
| 4 | EM04-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA MICROSCOPIO MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE 50i, SERIE 812732. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 4 | EM04-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO MC-80. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 4 | EM04-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA OLYMPUS MOD. BH. SERIE, 379529. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 4 | EM04-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE-E400, SERIE 675055. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 4 | EM04-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA HUND-WETZLARD, MODELO HUND- H600, SERIE 1005570. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 4 | EM04-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA CAR ZEISSS MODELO MC-80. INCLUYE: SUSTITUCION DE UN OBJETIVO PARA MICROSCOPIO 40X. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 2 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 5 EQUIPO DE ESTOMATOLOGÍA |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, REPOSICIÓN DE MANGUERAS, O’ RING, EMPAQUES EN EL MODULAR, SILLÓN, LLENADO DE VASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPOS, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y MANO DE OBRA. KIT DE ARRANQUE: 1.- LAMPARA DE ESTOMATOLOGIA 2.- COMPRESOR | . |  |
| 5 | EM05-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA UNIDAD DENTAL MARCA COPIDENT MODELO LUXOR SERIE.- 1763. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 5 | EM05-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN,UNIDAD DENTAL MARCA SDS MODELO 1630XL (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 5 | EM05-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, MARCA LUXOS, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 5 | EM05-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DENTAL UNIT, MODELO: X1, SERIE: EX1201912025. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 6 VENTILACIÓN, ANESTESIA Y ELECTROCIRUGÍA |  |  |  |  |
|  |  | EQUIPO DE ANESTESIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN AL EQUIPO, CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES A VOLANTES, DIAFRAGMA DE AGUJA, REVISIÓN DE FLUJOMETROS, VAPORIZADORES, MANÓMETROS, MANOVACUOMETROS, CABEZALES, FUELLES Y CABLE DE LÍNEA, VERIFICAR Y CORREGIR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE VAPORIZADORES INTERLOCK, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE GASES, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES Y REFACCIONES ESPECIFICADAS EN EL KIT DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA EL SISTEMA DE ANESTESIA, EFECTUAR PRUEBAS DEL CIRCUITO CERRADO PARA ANESTESIA ( ABSORBEDOR CO2 ), Y DE BAJA PRESIÓN DEL EQUIPO, VERIFICAR, CORREGIR Y CALIBRAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN, VÁLVULAS CHECK, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BAJA PRESIÓN DE OXIGENO, ANALIZADOR DE OXIGENO Y EL ESFIGMOMANÓMETRO, REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES DE MANGUERAS, REVISIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE OXIGENO, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. REALIZAR CALIBRACION CON SIMULADORES CERTIFICADOS EN TODOS LOS PARAMETROS. INCLUYE CERTIFICACION DE CALIBRACION DE 2 AÑOS TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.-CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO 2.- PAQUETE UNIVERSAL BOLSA Y MASCARILLA 10PZAS |  |  |
| 6 | EM06-005 |  |  |  |
| 6 | EM06-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA DRAGUER MODELO FABIUS No. SERIE ARZK-0066. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA HEINNEN & LOWESTEIN MODELO TIZIAN SERIE 14112120024 INCLUYE SUSTITUCION DE FUELLE, REVISION Y REPARACION DE DISPLAY ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA MEDICA D, MODELO MORFEUS SERIES 3000 2017MF006 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: DATEX-OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/S, SERIE: AMXP00260. INCLUYE: CALIBRACION DE PARAMETROS,( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: PLARRE, MODELO: 13000 Y NUMERO DE SERIE:1301504600003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: PLARRE, MODELO: 13000, SERIE: 1301504600004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA: SIUSS MODELO: TIZIAN, MODELO: SSB/SS, N/S: 14112120023 EN AREA DE TOCOCIRUGIA.REVISION DE MANOMETRO AEREO, FUELLE, CAPACETE, AJUSTES DE PARAMETROS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-010 | VAPORIZADOR DE ANESTESIA,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, ORRINGS RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE CABEZAS Y LOS PARÁMETROS DE LAS CALIBRACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AVALADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO, RETIRO E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | . |  |
| 6 | EM06-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS MARCA PENLON SIGMA DELTA ( SEVOFLURANO) ) ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS MARCA DRAGER BAXTER. ( SEVOFLURANO) ) (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER. ( 1 DE SEVOFLURANO) ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VAPORIZADORES MARCA: PENLON, MODELO:SIGMA DELTA, SERIE: D0517-0333, D0517-0339. ( 2 DE SEVOFLURANO) ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 2 |
| 6 | EM06-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA DRAGER MODELO VAPOR 19.5. (2 VAPORIZADORES DE SEVOFLUORANE). ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 2 |
| 6 | EM06-015 | VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.- DESMONTAJE Y REVISIÓN GENERAL 2.- LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA 3.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS 4.- CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 5.- FILTRO BACTERIOLÓGICO 6.- FILTRO HIDROFOBICO 7.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE 8.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO KIT DE SERVICIO 9.- DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN 10.- MUFFLER 11.- CAMBIO DE O’RINGS 12.- VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- CELDA DE OXIGENO 2.- SENSOR DE FLUJO 3.- PAQUETE DE 5PZAS CIRCUITOS PEDIATRICOS/ADULTOS 4.- BATERIAS DE RESPALDO | . . |  |
| 6 | EM06-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INFANTIL BEAR CUB MOD. 750VS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA BEAR CUB MODELO BP-2001 TIPO BV040. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PURITAN BENNETT MODELO PR-2. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA: TAKAOKA, MODELO: SMART, SERIE: 2905. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA EAGLE VENTILADOR MODELO: ESTANDAR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, PEDIATRICO MARCA DRAGER MODELO BABY LOG -8000 PLUS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO- PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0333. NNI: 202020000093. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO- PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0044. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO -PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0050. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2158. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2153. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR ADULTO MARCA: VELA, MODELO: 16532-08 Y NUMERO DE SERIE: CAT07256. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR ADULTO MARCA: VELA, MODELO: CAT07256. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR ADULTO MARCA: MEDICA D MODELO: SMART Y NUMERO DE SERIE: 2010SM298.MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUERPO DE VALVULAS SOLENOIDE DE ENTRADA DE 02 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, VOLUMETRICO ADULTO MARCA: MEDICA D, MODELO; SMART, N/S: 09041930, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
|  |  | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO INCLUYE: RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELÉCTRICO. |  |  |
| 6 | EM06-020 | REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO. REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA. REVISAR CON OSCILOSCOPIO LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- PLACA ELECTROCAUTERIO COLOR NEGRO DE REUSABLE. 2.- PAQUETE DE 10PZAS LAPICES DE ELECTROCAUTERIO DESECHABLES |  |  |
| 6 | EM06-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA,OAX. EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MODELO:60-5800-001,SERIE: 98BGD015, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, OAX EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: F7J57342A (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-020-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MARCA ALSATOM MODELO SU.50MB SERIAL 3084-09/00, NNI:2000904262C (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 6 | EM06-020-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MARCA ZEUS, MODELO AEUS-400, SERIE, A03BUBM1370, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPO ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. INCLUYE: RUTINA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CONEXIONES, SUSTITUCION DE VALVULAS TERMOSTATICAS, CALEFACTOR, AJUSTE Y CALIBRACION , CAMBIO DE EMPAQUES, REVISION DEL PANEL DE CONTROL, LUBRICACION Y ENGRASADO DE COMPONENTES MECANICOS, REVISION DE CONEXIONES Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACION DE VOLTAJE DE ALIMENTACION, SUSTITUCION DE VALVULAS SOLENOIDES TIPO INDUSTRIAL DE 1/2 Y 3/4 DE DIAMETRO. MATERIALES Y MANO DE OBRA ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA |  |  |
| 6 | EM06-025 | DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, INSTALACIONES ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL. CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- 3 RESISTENCIAS DE 5000 WATTS A 220 VOLTS CON TAPON DE 3/4" Y LONGITUD DE 60 CM DESINCRUSTACION DE SARRO, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE ACERO INOXIDABLE CON PULIDO ESPEJO, ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION. |  |  |
| 6 | EM06-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA UNIDAD ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHELMEX, MODELO AZTECA 2038 EG (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO 2025 ) | SERV | 2 |
| 6 | EM06-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERLIZADOR Nº1 MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, NUMERO DE SERIE: MB11525 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 6 | EM06-025-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERLIZADOR Nº2 MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, NUMERO DE SERIE: MB11524.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 7 INCUBADORAS |  |  |  |  |
|  |  | INCUBADORA DE TRASLADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO,REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA |  |  |
| 7 | EM07-005 | DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REVISANDO ESTADO DE EMPAQUES Y EN SU CASO LA SUSTITUCIÒN DE ESTOS REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTE DE LA BASE DEL EQUIPO (CARRO), REPOSICIÓN DE SEGUROS DE FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO, DE PUERTAS, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- BATERIAS DE RESPALDO 2.- SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
| 7 | EM07-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INCUBADORA DE TRASLADO MARCA TESA MODELO: PILLI 1000 SERIE PSD0703A4533 INCLUYE: REPOSICIÓN DEL PANEL DE CONTROLES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, MARCA INTELEC MODELO TI-2000., SERIE:IT-758-T, NNI:200730001754 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V.C.D. CAP. 24 HRS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-010 | INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, AJUSTE DE VOLTAJES DE LAS TARJETAS A LA ENTRADA PARA CADA FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, , REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, VERIFICACION DE UNIDAD DE POTENCIA, DE DISPLEY, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REPOSICIÓN DE SEGUROS DEL CILINDRO DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE OXIGENO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- SENSOR DE FLUJO 2.- SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
| 7 | EM07-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1246-ISOT SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUPAN DE LEON, INCUBADORA NEONATAL MARCA MEDIX MODELO PC 305 SERIE 2603 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1, SERIE: KC37962. REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ENTRADA DE OXIGENO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN JUNIO) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA SAPS MODELO: ISOTERM, NUM. DE SERIE: SC19-366. REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PUERTA ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: MEDIX MODELO: PC-305, N/S: 2218. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1N/S: 03. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015 | CUNA DE CALOR RADIANTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL INCLUYE: 1.- INSPECCIÓN DE CALEFACTOR, COLUMNA, BACINETE Y BASE CUNA. 2.- PRUEBA DEL SISTEMA DE ALARMA AC Y RETENCIÓN DE CARGA DE BATERÍA. 3.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y PROGRAMA DE DISPARO DE ALARMAS. 4.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (SIMULADOR DE PACIENTE) 5.- VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MNITOR DE VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS DE SIGNOS VITALES (SIMULADOR DE PACIENTE) 6.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (POSICIONES TRENDELENBURG & TRENDELENBURG INVERSO) 7.- VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN. 8.- REVISIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA. 9.- VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS MICRO PROCESADOR DE CONTROL. 10.- VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, 11.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE DE CORRIENTE AL ABATIR EL CALEFACTOR, |  |  |
|  |  | 12.- VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL MÓDULO DE POTENCIA, 13.- CALIBRACIÓN DE BÁSCULA. 14.- VALIDACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 15.- VERIFICACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA CUNA. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO |  |  |
|  |  | KIT DE ARRANQUE DE MANTENIMIENTO 1.-DOS PIEZAS DE SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL. 2.-KIT DE MANGUERAS DE ASPIRADOR 3.-SENSOR DE SATURACIÓN TIPO FLEX O TIPO "Y" 4.-TUBO DE INTERCONEXIÓN PARA BRAZALETE DE PANI 5.-PAQUETE DE 10 PIEZAS MANGUITOS DESECHABLES TALLA 1 O 2 PARA PANI. 6.-SUMINISTRO DE 50 PARCHES ANTI REFLEJANTES 7.-SUMINISTRO DE 10 ANTIFACES PARA FOTOTERAPIA 8.-CABLE PARA PACIENTE D 3 DERIVACIONES TERMINACION DE PINZA 9.-CAPACITACIÓN A PERSONAL USUARIO |  |  |
| 7 | EM07-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE PLUS SERIE 2012BC10201 , INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE, ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 7 | EM07-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA ATMOSCARE MODELO: ESPECTRA SERIE IN28-906, 907 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO,( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA FANHEM MODELO: MULTISYTEM 2051 NO SERIE FAE-34681 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE CALEFACTOR, LAMPARAS( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025 ) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100197. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC100198. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC10019. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |
| 7 | EM07-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100200. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025) | SERV | 1 |

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 8 LAMPARAS DE CIRUGIA |  |  |  |  |
| 8 | EM08-005 | LAMPARAS DE CIRUGIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO LAMPARAS DE CIRUGIA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL EQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS Y/O SUSTITUCION, REVISIÓN DE SENSORES, DETECTRORES, LEDS, COMPONENTES ELECTRONICOS, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS, REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, REVISIÓN EXTERNA DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO, PRUEBAS PRELIMINARES CUALITATIVAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS, DESENSAMBLE Y REVISIÓN OCULAR INTERNA, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS DONDE SE OBSERVE DETERIORO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, AJUSTE DEL BRAZO DE POSICIONAMIENTO, AJUSTE DEL SISTEMA MECÁNICO DE ENFOQUE Y CONCENTRACIÓN DE LUZ, VERIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EMITIDA POR LA LÁMPARA, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICAMENTE, REVISIÓN DEL SISTEMA AMBILIGHT (SI LO REQUIERE), PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL EXTERNA DEL EQUIPO, CABLES Y ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES: RENOVACION TECNOLOGICA, PRUEBAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA ANTE EL MÉDICO Y/O TÉCNICO USUARIO, ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO. EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. INCLUYE UPS. |  |  |
| 8 | EM08-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, LAMPARA DOBLE QUIRURGICA MARCA TESA MODELO: PILLI 1000 SERIE PSD0703A4533 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |
| 8 | EM08-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO. LAMPARA DOBLE QUIRURGICA DE TECHO, MARCA COMEN, MODELO L6, SERIE L6190806003 FALLA DEL TOUCH DE LA CONSOLA (ENCENDIDO Y REGULAR LAINTESIDAD DE LUZ) Y LOS BRAZOS NO SE MANTIENEN FIJOS.( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE JUNIO 2025 ) | SERV. | 1 |

PARA FORMULAR SU INFORMACIÓN/COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- 1.- Los datos de los servicios a cotizar se describen en el Anexo 1 (Uno).

- 2.- Condiciones de prestación del servicio:

- El plazo de ejecución será, conforme al artículo 49, al día siguiente del fallo al 30 de junio de 2025, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo No. 4 (CUATRO) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.

- Se anexa domicilio de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo No. 16 (DIECISEIS) “Relación de los lugares donde se realizará cada uno de los servicios”.

- Se anexa dirección de las jefaturas de conservación donde se realizará el servicio. Anexo No. 17 (DIECISIETE) “Relación de cada uno de los responsables donde se realizará el servicio”.

- La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Residente de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado. Anexo No. 3 (TRES) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio”.

- Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.

- Para demostrar la realización del servicio “EL PROVEEDOR” deberán anexar a la factura la orden de servicio, Anexo No. 3 (TRES) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio” debidamente requisitada y firmada de acuerdo a su respectivo instructivo de llenado.

- “EL PROVEEDOR” deberá entregar un archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo y/o correctivo que se realice antes, durante y al término de cada uno de los servicios establecidos en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios en cada una de las unidades a las cuales llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del  servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el Residente de conservación de unidad, conforme al Anexo No. 13 (TRECE) “Bitácora Servicios”.

- “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y entregarlo al residente de conservación de unidad.

- “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con cada Residente de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el Residente de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.

- Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el Residente de Conservación de Unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador de “EL PROVEEDOR” responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla  que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo No. 5 (CINCO) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.

- “EL PROVEEDOR” designará cada una de sus cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, así como la relación de herramienta y los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se emplearán en la realización del servicio conforme al Anexo No. 5 (CINCO) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”, por lo que previo a la realización de estos servicios el personal deberá presentarse ante el Residente de conservación y/o responsable de la unidad e identificarse con una credencial oficial, manifestar a que cuadrilla pertenece y los equipos a los que les dará el servicio, y este personal, equipo y herramienta deben de corresponder y coincidir conforme a lo propuesto por “EL PROVEEDOR”, y en caso de que estos no correspondieran, no le será autorizado la realización del servicio ni se le permitirá el acceso, quedando bajo la más estricta responsabilidad de “EL PROVEEDOR” los atrasos que esto conlleve. Asimismo este personal deberá presentar al Residente de conservación de unidad y/o responsable de la unidad, la herramienta y los equipos de medición a emplear conforme a lo establecido en el formato antes mencionado así como las etiquetas que colocará en cada uno de los equipos a los cuales les dará el servicio correspondiente.

- El servicio de mantenimiento preventivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

- Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del residente de conservación de unidad, ya que en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” deberá presentar kit de refacciones y materiales a utilizar para el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo el cual deberá de presentarlo al Residente de conservación de unidad, y en caso de no presentar alguna refacción no le será permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.

- “EL PROVEEDOR” presentará relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo No. 15 (QUINCE) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, por lo que en caso de requerirse la utilización de alguna de estas para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo previo a su sustitución deberá de obtener la autorización del administrador del contrato, y solo hasta que haya dejado en óptimas condiciones de operación el equipo, le será recibido de conformidad el servicio.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” haya omitido relacionar alguna refacción a utilizar para la prestación de los servicios y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al Residente de conservación de unidad la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.

- En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR” para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el Residente de conservación de unidad se solicite, y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.

- Al término de cada servicio “EL PROVEEDOR” deberá colocar en cada equipo, una etiqueta de material no elástico de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el equipo y debe contener al menos la siguiente información:

  - Número de contrato.

  - Nombre, Razón Social o marca comercial del proveedor, incluyendo RFC, Teléfono y domicilio completo.

  - Año y mes en que realizó el servicio.

- En caso de que  “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía telefónica, correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio  proveedor en el formato del Anexo No. 14 (CATORCE) “Autorización de deducción”, esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- Cuando exista un servicio correctivo “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo.

- Cuando exista un servicio mal ejecutado “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal  de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo por servicio mal ejecutado en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la deficiencia del servicio.

- Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control  el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para  “EL INSTITUTO”, esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

- En caso de que “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” una vez notificada la falla, “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 14 (CATORCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé respuesta en el tiempo estipulado para la realización de algún mantenimiento correctivo solicitado y el equipo se encuentre fuera de servicio y por esta causa “EL INSTITUTO” tenga que subrogar el servicio que presta dicho equipo, los pagos que efectúe “EL INSTITUTO” por dicha subrogación una vez cumplido el plazo otorgado a “EL PROVEEDOR”, deberán ser cubiertos por “EL PROVEEDOR” al tercero contratado por “EL INSTITUTO” y en caso de negativa, “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades erogadas por este concepto sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 14 (CATORCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo No. 4 (CUATRO) “Programa calendarizado de realización del servicio” y/o al requerimiento realizado por el Residente de conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 14 (CATORCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales, y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

- Cuando sea necesario retirar un equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento preventivo o correctivo, “EL PROVEEDOR” cuenta con un periodo máximo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.

- La devolución del equipo a “EL INSTITUTO” deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.

- “EL PROVEEDOR” deberá respetar y acatarse a las características de cada uno de los equipos a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del Residente de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para “EL INSTITUTO”.

- Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización  del Residente de Conservación de Unidad.

- Las refacciones que sean retiradas de los equipos por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

- En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Prolongación de Avenida Universidad No. 801, Ex-hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio  en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio o correo electrónico.

- “EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud  y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.

Los Residentes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona  el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. “EL PROVEEDOR” presentará el último día hábil de cada mes el formato del Anexo No. 18 (DIECIOCHO) “Control de servicios” en el cual llevará un control de todos los servicios que cada residente de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: rodrigo.ortiz@imss.gob.mx y/o teodoro.luis@imss.gob.mx.

- 3.- Pago:

El pago se realizará, conforme a los servicios prestados, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad de los bienes entregados, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS,

- Copia del formato Anexo No. 3 (TRES) “FO-CON-01 Orden de suministro” debidamente requisitados, mismos que deberán ser entregados por “EL PROVEEDOR”, para las unidades del programa IMSS-Bienestar en la sección contable del programa IMSS - BIENESTAR, sita en calle Reforma 205, Col. Centro, C.P. 68000; Oaxaca de Juárez, Oax, dentro de los horarios de 9:00 a 13:00 horas en días hábiles.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con Domicilio Fiscal en Avenida Paseo de La Reforma No. 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (Clave 603). Uso de CFDI: Clave S01 “Sin efectos fiscales”.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

- 4.- El porcentaje de garantía de cumplimiento del contrato será del 10% con una afianzadora.

- 5.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente:

Garantía de los Bienes

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional será del 2.5% y no del 1% estipulado en el inciso e) del numeral 5.5.8, con la finalidad de garantizar que “EL PROVEEDOR” asuma la responsabilidad por daños financieros o de otra índole a “EL INSTITUTO” acortando el tiempo de respuesta, además de incentivar a “EL PROVEEDOR” a que cumpla con los plazos acordados los cuales pueden ser críticos, por lo que la pena convencional será aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso y calculada sobre el valor del servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los Residentes de conservación o los que este designe, requerimiento  realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que  “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 14 (catorce) “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 76 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

| Concepto u obligación | Nivel de servicio | Unidad de medida | Deducción | Límites de incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso respecto de un servicio requerido por “EL INSTITUTO” en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” derivado de un servicio mal ejecutado. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 4 (cuatro). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá  realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “EL INSTITUTO” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

Causas de rescisión administrativa del contrato.

- Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

- Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

- La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

Garantías de cumplimiento, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

- Plazo para notificar al proveedor.

Se deberá notificar a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

- Periodo de garantía.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Cuando exista un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Residente de Conservación.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

- Garantía de mano de obra y/o partes.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

Se encuentra establecido en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.

- 6.- Documentos que deberá presentar de carácter técnico para respaldar su cotización:

Los servicios que amparan el presente requerimiento deberán cumplir con las siguientes normas:

- Constancia de que cuenta con laboratorio de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).

- Constancias de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de RX, médicos y de laboratorio objeto de la presente adjudicación, las cuales deben de estar expedidas a nombre de los técnicos responsables que se encargarán de realizar el servicio y que debe ser congruente a la especialidad. Invariablemente deberán anexar sus constancias debidamente certificadas y cotejadas por Notario Público, certificando su autenticidad.

- Certificados vigentes de calibración de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, vigencia de calibración que debe contemplar la duración del contrato, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son, números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Asimismo en dichos certificados deberán identificar la partida que se está licitando. Invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por Notario Público, certificando su autenticidad.

- Relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo No. 6 (seis) “Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en los servicios y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

- Relación de equipos de medición a emplear por el asesor especializado en seguridad radiológica, en la prestación del servicio relacionado de acuerdo al formato del Anexo No. 7 (siete) “Relación de equipos a utilizar por el asesor especializado en seguridad radiológica, y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

- Presentar debidamente requisitado el Anexo No. 8 (ocho) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”, en el que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a todos los equipos objeto de la presente adjudicación.

- Presentar debidamente requisitado el Anexo No. 9 (nueve) “Nombramiento de asesor especializado en seguridad radiológica”, en el que especifique que el asesor conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a los equipos de las partidas 1 y 2, objeto de la presente adjudicación.

- Presentar archivo electrónico de los manuales de servicios emitidos por el fabricante de cada uno de los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento, debidamente identificados conforme al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, los archivos electrónicos deberán ser completamente nítidos.

- Relación de manuales de servicio presentados conforme al formato del Anexo No 11 (once) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar el servicio de mantenimiento a equipos de rayos “x” médicos y de laboratorio”.

- En los manuales presentados por el licitante, se deberá identificar y resaltar así como hacer referencia en el párrafo que corresponda a aquellas refacciones que el fabricante recomiende sustituir como parte del mantenimiento preventivo. En caso de considerar refacciones del mantenimiento preventivo y no hacer la identificación y referencia en el manual, así como también el no considerar refacciones en su propuesta, cuando en el manual se recomiende la sustitución como parte del mantenimiento preventivo, será motivo de desechamiento de la partida que corresponda. En el caso de que el fabricante no recomiende la sustitución de refacciones como parte del mantenimiento preventivo, el licitante deberá considerar como parte del kit de mantenimiento los insumos básicos necesarios para realizar el servicio.

- Presentar guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de cada uno de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente adjudicación los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Presentar currículum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente adjudicación. Los técnicos propuestos deberán contar con su constancia de capacitación, presentada conforme  al inciso b) del presente numeral.

- Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, en el cual determine el número de personal técnico, equipo, herramienta y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas propuestas deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados, que se relacionan conforme al formato del Anexo No. 5 (cinco) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias, pero cada una de estas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

- Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, el cual forma parte de esta convocatoria.

- Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio y metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente adjudicación.

- Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo No. 12 (Doce) “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico”, especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. “EL PROVEEDOR” estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes; Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata  las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a los Residentes de conservación y al administrador del contrato.

- Programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante y plasmados en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, respetando exactamente el formato del Anexo No. 4 (Cuatro) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.

- Relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo No. 10 (Diez) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, en este formato se deberán de plasmar las refacciones susceptibles de utilizar en el mantenimiento correctivo, unidad de medida y precio unitario propuesto, la unidad únicamente se manejará por pieza o juego, evitando el lote, este formato no es limitativo por lo cual el licitante puede relacionar todas las refacciones que requiera cada uno de los equipos, evitando relacionar las que deben ir en el mantenimiento preventivo y las que se encuentren relacionados en la descripción de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”. El costo de estas refacciones es únicamente de carácter informativo en caso de que llegaran a requerirse, en el entendido de que únicamente podrán suministrarse si el precio unitario es aceptable para “EL INSTITUTO” y sean autorizados por administrador del contrato previos a su utilización. Los precios de estas refacciones no deberán impactarse en la propuesta económica.

- Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo No. 14 (Catorce) “Autorización de deducción”.

- Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

- Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:

- En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

- Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente adjudicación mediante el cual se garantice que el licitante está debidamente capacitado para proporcionar el servicio preventivo y/o correctivo de los equipos que conforman cada una de las partidas en las que participe y de los cuales son fabricantes, distribuidores nacionales o internacionales, subdistribuidores o proveedores en México conforme al Anexo No. 8 (Ocho) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

- Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente adjudicación, y el licitante, mediante el cual se garantice el suministro de refacciones nuevas y originales a instalar durante el mantenimiento preventivo o correctivo conforme al Anexo No. 10 (diez) “Formato para garantizar el suministro de refacciones”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

- En el caso de que algún licitante cuente con exclusividad del fabricante de la marca del equipo para la prestación del servicio, este deberá presentar el contrato o convenio vigentes originales y carta original expedida por el fabricante en la que confirme la exclusividad durante la vigencia del contrato a suscribirse como resultado de la presente adjudicación, de existir licitantes que acrediten la exclusividad referida, deberán manifestarlo y enviar su solicitud de aclaración a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET) o entregarlas personalmente en la oficina de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No 327, Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, y se les dará preferencia en la adjudicación de la partida siempre y cuando lo haya manifestado, previo a la junta de aclaraciones y presente propuestas conforme a las presentes bases, que el precio propuesto esté dentro del presupuesto con que cuenta esta convocante y además sea conveniente para “EL INSTITUTO” en función de su presupuesto autorizado para la partida correspondiente.

- Relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” el cual forma parte de esta convocatoria, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante con base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y a las relacionadas o solicitadas en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” de las presentes bases, esta relación se presentará en formato libre, las cuales impactaran en la propuesta económica.

- Aviso de funcionamiento emitido por la Secretaria de Salud y debidamente certificado por Notario Público.

Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente adjudicación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a los equipos objeto de la presente adjudicación en sus diferentes etapas.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO: El incumplimiento a cualquiera de los requisitos solicitados.

- 7.- Documentos de carácter legal y económico para respaldar su cotización:

1.- Remitir los anexos A, B, C, D y E de la presente investigación de mercado y remitir las opiniones positivas y vigentes del SAT, IMSS e INFONAVIT.

2.- Acta constitutiva o acta de nacimiento del cotizante.

3.- Identificación oficial del representante legal de la empresa o del cotizante (INE o Pasaporte)

4.- Remitir el formato del anexo 2 (Dos) Cotización.

ANEXO 2 (DOS)

COTIZACION

NÚM. DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. _____________________________

FECHA: ________________________________________		FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL COTIZANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	                             	R. F. C.: ___________________________

CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO (     )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

| PART No | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

NOTAS:   EL(LOS) PRECIOS(S) PROPUESTO(S), PERMANECERÁ(N) FIJO(S) AL 30 DE JUNIO DEL 2025

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:  Si el cotizante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-___-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 cuarto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás cotizantes.

d) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el cotizante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Escrito por el que el cotizante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El cotizante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero a la Investigación de mercado INVMER-____-2025 en el que participo a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (Comercial, Servicios, Industrial, entre otros).

ESTRATIFICACIÓN: 	    	MICRO (      )	    PEQUEÑA (      )        	MEDIANA (     )

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C

Formato. Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2025.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

___(Nombre) , en mi carácter de persona física, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-____-2025, que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

- Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

## ANEXO D

## ACREDITACIÓN DEL COTIZANTE

________(nombre)            , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Investigación de mercado INVMER-___-2025, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

__________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: _______________ Numero de Proveedor IMSS: ____________ Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados: Socio 1 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 2 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 3 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO E

Cuestionario

Procedimiento de investigación de mercado número: INVMER-090-2025.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO

Consideraciones para el llenado

Se requiere que el servicio que oferte cumpla a cabalidad con las especificaciones solicitadas en los "Términos y Condiciones".

Solo se deberá proporcionar precio para los servicios que este en posibilidades de atender al 100% a delegacional.

Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.

Cuando sea el caso si la pregunta solo requiere una respuesta de tipo SI/NO, no ingrese más información.

Todas las respuestas deben estar contenidas en los respectivos archivos, NO se aceptarán respuestas en otros formatos.

Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea válida:

No cambie Ninguna otra celda aparte de las celdas destinadas a recibir su respuesta.

Los archivos enviados con alteraciones serán descartados, en caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido.

No cambie o afecte la estructura de los archivos de ninguna manera (no ordene, no inserte, no cambie los nombres de los campos, etc.)

Considere que las cantidades requeridas pueden modificarse al momento de efectuar el proceso de contratación.

Por favor, responda las preguntas de la manera más completa posible.

Preguntas generales

Información de contacto y perfil del proveedor

Información de la Empresa

| Nombre, Denominación o Razón Social |  |
| --- | --- |
| R.F.C. |  |
| Domicilio (calle, número, colonia, código postal). |  |
| Ciudad |  |
| Estado |  |

Contacto

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Puesto |  |
| Teléfono |  |
| E-mail |  |

Perfil del proveedor

| ¿Su empresa se dedica a la prestación de los servicios solicitados? |  |
| --- | --- |
| ¿Su empresa, en el objeto social de su acta constitutiva o en la actividad preponderante de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especifica prestación de los servicios requeridos y que se relacionan en la presente? |  |
| Número de trabajadores: |  |
| De acuerdo con los criterios de estratificación que se proporcionan Indique el tamaño de su empresa. |  |

En caso de que su empresa sea considerada MIPYME.

| ¿Su empresa estaría dispuesta a presentar una propuesta conjunta? |  |
| --- | --- |
| ¿Es, o ha sido, proveedor del IMSS? |  |
| Numero de Proveedor IMSS: |  |

Información opcional

| Nombre del Representante Legal |  |
| --- | --- |
| Numero de poder notarial |  |
| Numero de acta constitutiva |  |

Preguntas específicas

| Preguntas específicas sobre los servicios y las condiciones bajo las que se contratarán los servicios | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| 1 ¿Su representada cumple con las especificaciones solicitadas de acuerdo al Anexo 1 (Uno)? |  |  |

Si su respuesta a alguna de las preguntas anteriores es NO, anexe un escrito en papel membretado de la empresa en donde mencione en que aspectos no cumple.

| 2 ¿Su cotización está vigente hasta el 30 de junio del 2025? |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 ¿Cuenta con capacidad de respuesta inmediata para la prestación de los servicios que en la presente se especifican? |  |  |
| 4 ¿Cuenta con los recursos técnicos para la prestación de los servicios que se relacionan en la presente? |  |  |
| 5 ¿Cuenta los recursos financieros para soportar el crédito hasta el plazo de pago establecido en la presente investigación? |  |  |
| 6 ¿Cuenta con la infraestructura que garantice la prestación de los servicios, motivo de la presente investigación? |  |  |
| 7 ¿Cuenta con compañías afianzadoras que le expidan de inmediato pólizas de fianza para garantizar el cumplimiento de los contratos que pudieran derivar del proceso de contratación? |  |  |
| 8 ¿Esa empresa se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social? |  |  |
| 9 ¿Alguna condición limita su libre participación? De ser afirmativa su respuesta agregar un escrito en formato libre donde describa de forma clara el requisito que considera limita su libre participación. |  |  |

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas al presente cuestionario son ciertas y aplican para la empresa que represento.

Atentamente

Nombre y Firma autógrafa del Representante Legal

ANEXO 3 (TRES) FO-CON-01

ANEXO 4 (CUATRO)

| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OOAD OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIO |  |  |  |  |  | TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  |  | PARTIDA No. ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ESPECIALIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | UNIDAD HOSPITALARIA. | CUADRILLA No. | FECHA DE REALIZACIÓN DEL (OS) SERVICIO (S). | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |
| OBSERVACIONES: EN LA COLUMNA DE FECHA DE REALIZACIÓN DEL (OS) SERVICIO (S) SE PLASMARÁ EL O LOS DÍAS Y MES EN QUE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS Y EN LAS COLUMNAS DE LOS MESES SE SEÑALARÁ EN LA PARTE PROORCIONAL QUE CORRESPONDA A LA FECHA O FECHAS ANTES PLASMADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la columna "UNIDAD HOSPITALARIA" puede únicamente plasmar el nombre de la Unidad Hospitalaria, sin decribir todo el concepto completo, ya que con el número de clave se hace referencia a la descripción plasmada en el anexo No. 1 REQUERIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 5 (CINCO)

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA  Y  EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

PARTIDA  No. (   ): _____________________________________

CUADRILLA No. (     )

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO:________________________________________________________

VEHÍCULO A UTILIZAR:_____________________________________________________________________

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE  DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.

| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD | No. DE SERIE | No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observaciones: El número de cuadrillas  a utilizar, así como del número de personal y equipos y herramientas no es limitativa, por lo que el licitante puede proponer más de una cuadrilla, personal  y equipo y herramienta, pero el equipo y herramienta  relacionada es la mínima con que debe de contar cada una de las cuadrillas para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

ANEXO 6 (SEIS)

| RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA N° ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD | No. DE SERIE | No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN. |  |
| LICITANTE |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |

ANEXO 7 (SIETE)

| RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR POR EL ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD | No. DE SERIE | No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN. |  |
| LICITANTE |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |

ANEXO 8 (OCHO)

FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA.

Con relación a la Adjudicación Directa No.___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos "X", médicos y de laboratorio, segunda etapa del programa IMSS-Bienestar, ejercicio 2025”, Hago constar que (Nombre  de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México)  de equipos (mencionar que equipos  y marca  de acuerdo a la partida).

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar a “EL INSTITUTO” que el personal propuesto por el licitante conoce el funcionamiento de los equipos relacionados en el párrafo anterior por lo que garantizo que se encuentra debidamente capacitado para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos antes mencionados y que corresponden a la partida No.______ .

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)

Tel.

Dirección electrónica:

Nombre y firma del licitante.

__________________________

Nombre, firma  y cargo  del que otorga  la carta.

_______________________________

ANEXO 9 (NUEVE)

“NOMBRAMIENTO DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA”

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD- OAXACA

Con relación a la Adjudicación Directa No.  ___________202___, relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos "X", médicos y de laboratorio, segunda etapa del programa IMSS-Bienestar, ejercicio 2025”, hago constar que:

El C.________________________ asesor especializado en seguridad radiológica, cuyo número de permiso sanitario es______________, otorgado por La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, será el único responsable de realizar los estudios solicitados en las claves ____________, correspondientes a la PARTIDAS 1 y 2, por lo que antes de iniciar cualquier servicio deberá presentarse e identificarse con el Residente de Conservación de Unidad para obtener su autorización.

Atte.

(EL LICITANTE)

ANEXO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.

MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LAS REFACCIONES.

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA.

Con relación a la Adjudicación Directa No. ___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos "X", médicos y de laboratorio, segunda etapa del programa IMSS-Bienestar, ejercicio 2025”. hago constar que (Nombre de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México) de equipos (mencionar que equipos y marca de acuerdo a la partida)

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar el suministro de refacciones nuevas y originales para los equipos relacionados en la partida No. ________.

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)

tel.

Dirección electrónica:

Nombre, firma  y cargo

_______________________________

Nombre y firma del licitante.

__________________________

ANEXO 11 (ONCE)

| RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PARTIDA No. | CLAVE | NOMBRE DEL EQUIPO MARCA Y MODELO | TIPO DE DOCUMENTO, (MANUAL, INSTRUCTIVO, ETC.) | FORMATO EN SE PRESENTA: (ORIGINAL, COPIA O MEDIO ELECTRÓNICO) | OBSERVACIONES |  |
| LICITANTE |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |

ANEXO 12 (DOCE)

“FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO”.

MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la Adjudicación Directa No. _________________ inherente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos "X", médicos y de laboratorio, segunda etapa del programa IMSS-Bienestar, ejercicio 2025”, el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____________, Número: ____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.

Teléfono fijo: _______________.

Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.

Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.

__________________________,_________________

Asimismo, y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los residentes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.

_______________________________

ANEXO 13 (TRECE)

BITACORA DE SERVICIOS

|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  |  |  | HOJA DE BITÁCORA No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  | NOMBRE DEL TRABAJADOR: |  |
|  | DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO |  |  |  |  | UBICACIÓN: |  |  |
| PROVEEDOR: |  |  |  |  | CONTRATO No: |  |  |
| MES: |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  | HORARIO |  | FIRMA TRABAJADOR | FIRMA JCU |
|  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |  |  |
| CONFORME |  |  |  | Vo.Bo. |  |  |  |
| EL PROVEEDOR |  |  |  | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  |  | AUTORIZÓ |  |  |  |
|  |  |  |  | DIRECTOR DE LA UNIDAD |  |  |  |

ANEXO 14 (CATORCE) AUTORIZACION DE DEDUCCIÓN

MEMBRETE DE LA EMPRESA

ANEXO No.  (    )

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.

Fecha:__________________________.

Adjudicación No._____________________.

“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos "X", médicos y de laboratorio, segunda etapa del programa IMSS-Bienestar, ejercicio 2025”.

C.________________ Representante legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son vía correo electrónico o telefónico a tomar las siguientes acciones:

“EL INSTITUTO” puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

____________________

Representante legal.

ANEXO 15 (QUINCE)

RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES A UTILIZARSE EN UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (NO DEBEN DE IMPACTAR EN LA PROPUESTA)

* EN ESTA LISTA PUEDEN INCREMENTARSE RENGLONES  Y PLASMAR LAS REFACCIONES.

** SE DEBERÁN CONSIDERAR Y PLASMAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”

PARTIDA No. (    )

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: LA PRESENTE RELACIÓN ES ÚNICAMENTE DEMOSTRATIVA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”.

ANEXO 16 (DIECISEIS) RELACIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARÁ CADA UNO DE LOS SERVICIOS

| JCU No. | UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. | DOMICILIO. |
| --- | --- | --- |
| 3 | H.R.B. No. 18 | DIAGNAL 5 DE FEBRERO No. 8, COL. LA SOLEDAD, HUAJUAPAN DE LEON, OAX. |
| 6 | H.R.B. No 24 | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N, BARRIO ABAJO C.P 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. |
| 7 | H.R.B. No 34. | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 |
| 8 | H.R.B. No 35. | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 |
| 9 | H.R.B. No 36. | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N, SECCION 7° CP. 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. |
| 10 | H.R.B. No 37. | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUÁREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300. |
| 11 | H.R.B.. No 43. | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; C.P. 68500, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. |
| 13 | H.R.B. No 66. | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700. |
| 14 | H.R.P. S/N. | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, |

ANEXO 17 (DIECISIETE)

| DIRECCION DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DONDE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCU No | NOMBRE | UNIDAD | DOMICILIO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3 | ING. LUIS MANUEL FLORES VAZQUEZ | HIB HUAJUAPAN DE LEON | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006 | 01 953 53 2 05 64 | luis.floresv@imss.gob.mx |
|  |  | UCE HUAJUAPAN | VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 19535552048 |  |
| 6 | ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS | HIB MIAHUATLAN | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. | 01 951 57 2 02 36 | enrique.javier@imss.gob.mx |
| 7 | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA. | HIB TLAXIACO | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 | 01 953 55 2 00 58 | felipe.rodriguezm@imss.gob.mx |
| 8 | ING. REMBRANDT FARNACIER GUZMAN PANTOJA | HIB JAMILTEPEC | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 | 01 958 58 2 80 46 | rembrandt.guzman@imss.gob.mx> |
| 9 | ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA ZUÑIGA | HIB TLACOLULA DE M. | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA. | 01 951 56 2 03 10 | francisco.garciaz@imss.gob.mx |
|  |  | COORDINACION MEDICA, OAXACA | REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX. | 01 951 56 2 03 10 |  |
| 10 | ARQ. JOSÉ GENARO ÁVILA LOZANO. | HIB MATIAS ROMERO | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300, | 01 972 72 4 03 08 | jose.avilalo@imss.gob.mx |
| 11 | ING. ÁLVARO CARAZO POSADA. | HIB HUAUTLA DE JMZ | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500, | 01 236 37 8 00 39 | alvaro.carazo@imss.gob.mx |
| 13 | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA. | HIB JUXTLAHUACA | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700 | 01 953 55 4 03 08 | felipe.rodriguezm@imss.gob.mx |
| 14 | ING JESSICA PINTO DE LEON | HIB VILLALTA | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, | 01 951 50 1 34 31 | jessica.pinto@imss.gob.mx |

ANEXO 18 (DIECIOCHO)