INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA NACIONAL

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR055-N-213-2023

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PARA EL EJERCICIO 2023”

Convocatoria aprobada en la Décima Primera Sesión Ordinaria, del Subcomité Revisor de Convocatorias en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el día 30 de Mayo de 2023, mediante acuerdo N° SURECO HE/ 22 /2023.

PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social a quien en lo sucesivo se le denominará el “IMSS”, en cumplimiento a las disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis Fracción II, 37, 37 Bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 54 Bis,55, 59, 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “RLAASSP”; así como el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF, el 20 de agosto del 2015 y sus modificaciones publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 respectivamente; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Unidad Médica  de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, “Dr. Antonio Fraga Mouret, Centro Médico Nacional La Raza , ubicada en calle Seris. Y Zaachila S/N, Col. La Raza Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02990, Ciudad de México, convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones, para participar en la presente licitación y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Para participar en la Licitación Pública Electrónica nacional número LA-50-GYR-050GYR055-N-213-2023 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PARA EL EJERCICIO 2023” bajo los siguientes:

1. Anexo Técnico de Electrónica Médica

2. Anexo Técnico de Ventilación Respiratoria

3. Anexo Técnico de Máquinas de Anestesia

4. Anexo Técnico de Microscopios

5. Anexo Técnico de equipo de laboratorio

6. Anexo Técnico de Imagenologia

7. Anexo Técnico de Lámparas y mesas quirúrgicas

8. Anexo Técnico de Autoclaves

9. Anexo Técnico de Instrumental Quirúrgico

10. Anexo Técnico de Consulta Externa

11. Anexo Técnico de Cocina

12. Anexo Técnico de Aire Acondicionado y Refrigeración

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: |
| --- | --- |
|  | Glosario. |
| 1. | Información específica de la LICITACIÓN |
| 1.1 | Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar en la LICITACIÓN. |
| 1.2 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.3 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción del Servicio |
| 2.1 | Calidad |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Plazo y Medios para la presentación de las proposiciones 3.2. visita a instalaciones |
| 4. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 4.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 5. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la LICITACIÓN y, entregar junto con el sobre cerrado relativo a la proposición técnica. |
| 5.1 | Documentación Complementaria |
| 5.2 | Proposición Técnica |
| 5.3 | Proposición Económica |
| 6. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. |
| 6.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 6.2 | En la suscripción de las Proposiciones |
| 6.3 | Previo a la firma del contrato. |
| 6.4 | En la firma del Contrato. |
| 7 | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. |
| 7.1 | Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales. |
| 7.2 | Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social |
| 8 | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 8.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 8.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 8.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 9 | Causas de Desechamiento. |
| 10 | Comunicación de Fallo |
| 11 | Modelo de Contrato |
| 11.1 | Período de Contratación |
| 11.2 | Firma del Contrato |
| 11.3 | Causas de Rescisión Administrativa del Contrato. |
| 11.4 | Rescisión Administrativa del Contrato. |
| 12 | Garantías |
| 12.1 | Garantía de los bienes |
| 12.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 12.3 | Sanciones por atraso e incumplimiento en la entrega de los bienes o prestación del servicio |
| 13 | Inconformidades |
| 14 | Condiciones de pago. |
| 15 | Impuestos y Derechos. |
| 16 | Información Reservada y Confidencial. |
| 16 | Anexos |

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones de los licitantes.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.hacienda.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación para la adquisición; arrendamiento de bienes  o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de LICITACIÓN a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO NACIONAL DE LICITACIÓN PÚBLICA.

  - REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

- Las personas que deseen participar en la LICITACIÓN, deberán cumplir con lo establecido en la presente convocatoria.

- De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las proposiciones presentadas deberán ser firmadas mediante medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

- En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

- En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada partida; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

  - IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español y dirigido al área convocante, conforme a lo siguiente:

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, “DR. ANTONIO

FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL

LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

- Folletos, Catálogos, Fotografías y Manuales

Deberá estar acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, así como de las instalaciones del licitante donde se realizaran los mantenimientos correctivos de los equipos que lo requieran, necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio incluyendo los certificados de calibración de los equipos de medición que se emplearan en los mismos.

  - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria en la cuenta contable 42062508, con el dictamen presupuestal previo 0000003568-2023.

- DESCRIPCIÓN, CALIDAD Y REGISTROS.

La descripción técnica amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) de la presente convocatoria, por lo que los participantes en forma obligatoria, deberán presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.

Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en la presente descripción técnica y sus anexos.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) de la presente convocatoria.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la LICITACIÓN y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Se deberán proporcionar los catálogos técnicos debidamente referenciados o folletos originales. La NO presentación de estos catálogos será causa de descalificación.

  - CALIDAD:

- El licitante deberá de presentar escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cumple con la NORMA Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

- Los licitantes deberán presentar constancia que tienen licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio  o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde.

- donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente LICITACIÓN, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos del servicio al licitante que resulte adjudicado.

2.2. REGISTROS

- Alta o registro ante la S.H.C.P. y del Registro Patronal ante el IMSS, en la que se sustente el giro de la empresa, mismo que deberá corresponder a actividad(es) inherente(s) al servicio objeto de esta licitación.

- MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El contrato será adjudicado al 100% por el servicio, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

  - FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS.

| EVENTO | FECHA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones | 09 de Junio de 2023 | 10:00 horas | El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 21 de Junio de 2023 | 10:00 horas |  |
| Fallo | 26 de Junio de 2023 | 10:00 horas |  |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días naturales siguientes de la notificación del fallo | 09:00 a 15:00 horas | De acuerdo al fallo. |
| Medio para la Presentación de las Proposiciones | Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP), para la presente Licitación no se recibirán proposiciones a través de servicio postal o mensajería. |  |  |

  - VISITA A INSTALACIONES

La visita al sitio de realización de los servicios se llevará a cabo de acuerdo al protocolo de actuación y a lo señalado en la Programación de Eventos, guiada por el Jefe de Departamento de Conservación y/o Jefe de Oficina de Conservación de la Unidad descritas en el catálogo de conceptos. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Al concluir la visita, los licitantes que hayan acudido, recibirán la constancia respectiva.

En caso de no asistir a la visita a las instalaciones y por consiguiente no contar con la constancia respectiva los licitantes deberán incluir en el sobre técnico un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad conocer plenamente el sitio donde se realizarán los servicios y sus condiciones ambientales. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

- JUNTA DE ACLARACIONES

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública deberán a través de CompraNet, MANIFESTAR EL INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN con el cual serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el “FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA” de la presente Convocatoria, mismo que deberá ser legible; en caso de presentar solicitudes de aclaración ilegibles, serán desechadas.

Las aclaraciones se remitirán a través del sistema CompraNet, por tratarse de una licitación pública electrónica.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes junto con el escrito de interés en participar, será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las solicitudes de aclaraciones que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las solicitudes de aclaraciones a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Con fundamento en los artículos 34 y 35 de la LAASSP, así como el 47 y 48 de su Reglamento, se desarrollará el evento de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora previstas en la presente convocatoria.

- El medio de entrega de proposiciones será Electrónico, por lo que los licitantes deberán enviarlas de manera electrónica por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet.

- Los licitantes enviarán sus proposiciones técnica y económica,  a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet., Para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en  formato Word o formato Excel de toda la documentación solicitada en los numerales 2.1, 2.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 y sus anexos que conforman la presente Convocatoria.

- Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar de dicha información al momento del Dictamen Técnico y Fallo.

- En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, para tal efecto la convocante difundirá por el mismo medio (CompraNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

- Se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas en formato Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecida, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante a través de su representante o apoderado legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante a través de su representante o apoderado legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 2 (DOS),  de las presentes bases.

  - El participante con carácter de MIPYMES, podrá participar con ese carácter en el procedimiento de contratación, cuando presente, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, debiendo usar la calculadora MIPYMES, http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora; disponible en la página  de la secretaria de economía y/o un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NÚMERO 3 (TRES), de las presentes bases.

  - Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

  - Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al ANEXO NÚMERO 2 (DOS), de las presentes bases.

  - Conjuntamente con su cotización deberá entregar escrito en carta membretada en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que asume la responsabilidad total para el caso de los servicios y de las refacciones a suministrar al instituto, infrinja patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con las leyes federales de autor, de fomento y protección a la propiedad industrial y federal de competencia.

  - Constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, IMSS e INFONAVIT, las cuales deberán tener el estatus en POSITIVA y VIGENTE, de conformidad con lo establecido en artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación y de la cual se desprende cada una de estos cumplimientos.

  - Manifiesto de vínculos y relaciones de particulares con servidores públicos. el participante deberá entregar copia del acuse generado por la presentación del manifiesto generado en la página: https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/smp-web/loginpage.jsf. del sistema de la S.F.P., conforme al anexo segundo de acuerdo en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencia, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el diario oficial de la federación el 20 de agosto de 2015, y se modificó mediante las publicaciones del 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

  - El licitante persona física, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo no se actualiza un conflicto de interés, en el caso de ser persona moral además de lo anterior deberá presentar el escrito respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. ANEXO 9 (NUEVE).

  - Los Licitantes deberán proporcionar copia de la licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o alcaldía correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de adquisición; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

    - Las cartas protestadas, así como las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante a través de su representante o apoderado legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

    - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

    - Es requisito indispensable que todos y cada uno de los documentos que integren la propuesta, lleven anotado el número del evento en el que se participa.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Identificación oficial vigente y legible con fotografía, por ambos lados (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

  - PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando  el número de partida, concepto, unidad de medida, cantidad mínima, cantidad máxima, precio unitario, subtotal, el importe mínimo y el importe máximo de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al ANEXO NÚMERO 5 (CINCO), el cual forma parte de la presente convocatoria.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA  Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente y correo electrónico, en caso de contar con él.

- Del representante o apoderado legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitada el formato que aparece como ANEXO NÚMERO 6 (SEIS), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Las personas físicas y morales además de lo anterior deberán entregar en copia simple los siguientes documentos:

- Inscripción en el registro federal de contribuyentes.

- Cedula fiscal (Cédula del registro federal de contribuyentes).

- Comprobante de domicilio. (recibos de predio, agua, luz, teléfono)

- Identificación oficial del apoderado legal (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- Registro patronal.

- Registro como proveedor IMSS

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante o apoderado legal para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales.

El Instituto no adquirirá bienes o contratará servicios con los particulares que se señalan en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y las actualizaciones emitidas por el SAT, a la publicada en el D.O.F., o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación, no presente la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, se estará en caso de proceder, a lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo de la Ley.

Si previo a la formalización del contrato, el SAT emite como negativa la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” para el licitante que resulte con adjudicación y este no acredita la celebración del convenio con la autoridad fiscal respectiva, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del año 2022, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, respectivamente, el licitante y, en su caso los que estos últimos subcontraten, que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social conforme al siguiente procedimiento:

- Ingresar en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrará con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberá aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante o apoderado legal, éste ingresará con su FIEL.

- Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes o apoderados legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

- Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el licitante esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el licitante no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el licitante solicitante:

- Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

- No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

- Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para el IMSS

Las “Opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” citadas en este numeral, deberán presentarse en la Oficina de Conservación, ubicado en el sótano de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, sito, en calle Seris y Zaachila s/n, colonia, La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02990, en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en materia de  aportaciones patronales y entero de descuentos.

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.-     Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.-   El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I.     La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.     La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

III.    Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.   Las garantías que se hayan otorgado.

V.    Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.

Tercera.-     Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.-      El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a)    Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b)    Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c)    Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

d)    Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.-      La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se procederá a evaluar mediante el método de puntos y porcentajes a las propuestas presentadas.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde al 60% de la evaluación total, será evaluada conforme al criterio que se indica en el siguiente cuadro, tomando en cuenta las características, complejidad o magnitud de los servicios materia de esta licitación:

CRITERIOS ESPECÍFICOS Y/O RUBROS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, CON PUNTOS Y PORCENTAJES (Artículo 29 fracción XIII de la LAASSP y Artículo 52 RLAASSP):

La calidad atenderá a los rubros de, experiencia y capacidad técnica en los términos del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de 60 puntos máximo y 45 puntos mínimo.

  - EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se procederá a evaluar mediante el método de puntos y porcentajes a las propuestas presentadas.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde al 60% de la evaluación total, será evaluada conforme al criterio que se indica en el siguiente cuadro, tomando en cuenta las características, complejidad o magnitud de los servicios materia de esta licitación:

| PONDERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| i. | Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 24 puntos o unidades porcentuales La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: |  |
|  | a) a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 12 puntos. A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos: |  |
|  | a.- Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. El licitante deberá integrar en su propuesta nombre de los responsables que estarán asignados para la prestación del servicio, anexando la siguiente documentación: - Se acreditara, anexando el currículo de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, con un mínimo de 6 meses, Mismo que se determinara conforme a lo siguiente: Una persona, tendrán una ponderación mínima de 1 punto. Si se exhiben 2 profesionales, los mismos tendrán un valor de 2 puntos, y si se presentan 3 o más trabajadores estos tendrán un valor de 3 puntos. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 3.0 puntos. |
|  | a.- Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal, mismos que deben de concordar en los currículos presentados. Se acreditara anexando lo siguiente: - Presentar mínimo uno o más Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Titulo o Cedula Profesional. Se le otorgara 4 Puntos. - Presentar mínimo dos o más Trabajadores que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior. Se le otorgara 3.0 Puntos. Para la asignación de puntos, se aplicara la regla simple de tres. Los comprobantes de estudios y/o Cedula Profesional y/o Titulo, deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio de PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 7.0 puntos |
|  | a.- Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, mismos que deben de concordar en los curriculums presentados y que avale que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta licitación, en el que se demuestre la experiencia objeto del servicio requerido en el que describa, al menos, las características siguientes: - Presentar un mínimo de uno o más ingenieros o licenciados que acrediten sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 2 años previos al acto de presentación y apertura de propuestas. Se le otorgara 1 punto. - Presentar mínimo dos o más Trabajadores que acrediten sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 2 años previos al acto de presentación y apertura de propuestas. Se le otorgara 1 punto. Para la asignación de puntos, se aplicara la regla simple de tres. Los diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación y/ o actualización cursos de capacitación y/o actualización deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio de: PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 2.0 puntos |
|  | La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los aspectos señalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro. |  |
|  | b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 12.0 puntos. |  |
|  | b.- Primero.- recursos económicos Haber presentado la declaración fiscal anual 2022 y la última declaración fiscal provisional del 2023 del impuesto sobre la renta, presentadas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Este aspecto tendrá un valor máximo de 3 puntos. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 3.0 puntos |
|  | b.- segundo.- recurso de equipamiento Presentar manifestación de los recursos y bienes para la prestación del servicio, debiendo presentar: Currículum de la empresa que enuncie que tiene la experiencia citando el nombre y/o razón social del contratante, dirección y años de experiencia, además de la relación del herramientas y equipo soporte de las mismas características técnicas con que cuenta la empresa y MOSAICO FOTOGRAFICO que muestre que cuentan con la Infraestructura, el personal especializado y los equipos adecuados, que garanticen que el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. serán proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida que describa, al menos, las características siguientes: 1.- Instalaciones operativas, incluyendo material de trabajo, equipos de cómputo, área administrativa de atención de reportes. Se otorgara 1 punto. 2.-Talleres, (lugar donde demuestre un área para poder trabajar con los equipos a reparar). Se otorgara 2 puntos. 3.-Bodegas (lugar de donde demuestre capacidad de almacenaje del material a utilizar en el servicio a contratar) Se otorgara 2 puntos. 4.-Almacenes (lugar donde demuestre el almacenamiento del equipo a utilizar) Se otorgara 1 punto. 5.-Los instrumentos destinados para mantenimiento preventivo y correctivo deberán estar certificados por algún laboratorio que este acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Se otorgara 1 punto. Se le otorgara un total de 7 puntos. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 7.0 puntos |
|  | Los licitantes deberán acreditar que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual deberá acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del Artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad Empresas que cuenten con trabajadores con personal discapacitado, que deberá acreditar con nota médica expedida por una instancia de gobierno. |  |
|  | - Participación por el personal discapacitado o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Se otorgara 1 punto Lo anterior conforme a lo siguiente: con un trabajador como mínimo, se otorgará 1 punto. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 1.0 punto. |
|  | - Participación de MIPYMES que produzcan bienes o servicios con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación de servicio de que se trate En caso de que el licitante acredite ser MIPYME de acuerdo a lo señalado en el art 34 del reglamento de la LAASSP y produzca bienes o servicios con innovación tecnológica que tenga registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial. Se otorgara 1.0 punto Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 1.0 punto |
| ii. | Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos La distribución de la puntuación es únicamente entre los siguientes subrubros: |  |
|  | Experiencia, Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, conforme lo siguiente: - 01 año de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 4 puntos - Dos años de experiencia en el servicio objeto de esta Licitación con contratos formalizados con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 6 puntos - Tres o más años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 9 puntos La comprobación se hará mediante la presentación de copia simple contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que lo acredite hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento. Se le otorgara 9 puntos En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años prestando el servicio y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren tal supuesto. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 9.0 puntos |
|  | b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. - Un Contrato con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, contrato formalizado con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 4 puntos Dos Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria formalizados con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 6 puntos Tres o más Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria formalizados con el sector público a privado, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 9 puntos Se puede acreditar que ha realizado servicios con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, contratos, concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento constatándolo con contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio en la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria. En los supuestos de los incisos anteriores, se les otorgará la misma puntuación establecida, si dos o más licitantes acreditan el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 9.0 puntos |
|  | En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos para la especialidad, la convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. |  |
| iii. | Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá una puntuación de 6.0 puntos de la presente convocatoria. La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: |  |
|  | - Metodología para la prestación del servicio. Deberá presentar diagrama de flujo para la prestación del servicio el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo, y su esquema estructural debiendo apegarse a lo solicitado con descripción amplia y detallada del servicio ofertado, donde explique todo el proceso inherente a la prestación del servicio. el cual deberá ser congruente con la el plan de trabajo propuesto, además si lo desea podrá incluir mejoras Se le otorgaran 3 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 3.0 puntos. |
|  | - Plan de trabajo propuesto por el LICITANTE. Deberá presentar su plan de trabajo propuesto, el cual deberá como mínimo incluir lo establecido en la presente convocatoria y ser congruente con la metodología propuesta, además si lo desea podrá incluir mejoras Se le otorgaran 2 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 2.0 puntos. |
|  | Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. Que debe ser congruente con la metodología propuesta y programa de trabajo donde demuestre al personal que se encuentra a cargo del proceso inherente a la prestación del servicio Presentar el Organigrama de la empresa prestadora del servicio. Se le otorgaran 1 punto Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 1.0 punto. |
| iv | Cumplimiento de contratos Este rubro tendrá una puntuación de 12.0 puntos de la presente convocatoria. De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de contratación y las condiciones y complejidad ´para el cumplimiento del contrato |  |
|  | Se asignara puntuación al LICITANTE que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente con un mínimo de un año acorde al objeto de esta licitación en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, debiendo presentar: Cartas de clientes de satisfacción de cumplimiento de contratos ejecutados expedida por el cliente, acorde al objeto de esta licitación, donde presto el servicio se deberán presentar UNICAMENTE respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. En donde: Una carta de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación 4 puntos Dos o más cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación. 6 puntos Se le otorgara un máximo de 6 puntos. El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento y que sean acorde al objeto de esta licitación. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación. | 6.0 puntos |
|  | Las cartas para la devolución o cancelación de fianza, se deberán presentar UNICAMENTE respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. Una Carta para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 4 puntos Dos o más Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 6 puntos Se le otorgara un máximo de 6 puntos. El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 6.0 puntos |

Posteriormente a la calificación de puntos y porcentajes se determinara como propuesta solvente técnicamente, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumple con un mínimo de aceptación de 40 puntos del total de los rubros señalados.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los l licitantes que hayan obtenido como mínimo los 40 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica.

- El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

- Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

  - EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse (Articulo 55 RLAASSP).

- Se revisará que se hayan considerado para el análisis, calculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, refacciones y materiales, equipo de medición y/o calibración demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por herramienta y equipo de medición y/o calibración se haya determinado con base en el precio y rendimiento de estos, acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico-administrativo y demás cargos de naturaleza análoga. Que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos, demás que deban intervenir.

La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, tendrá una ponderación de 40 puntos.

En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 40 puntos, para lo cual, a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente fórmula:

Para la realización de la evaluación de Puntos y porcentajes, la convocante tomara en consideración lo siguiente:

Evaluación Económica:

PPE=MPemb x puntaje máximo (40) / MPi

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la propuesta económica más baja.

MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica;

LA SUMA DEL CRITERIO ANTERIOR DESCRITO SERÁ MENOR O IGUAL A 40 PUNTOS.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato se adjudica por partida al licitante que tenga mayor puntaje y que cumpla con todos los requisitos de esta convocatoria y en su oferta ampare todos los equipos, de la partida que oferte

El contrato será adjudicado al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Lo anterior bajo lo siguiente ponderación técnico-económica (Ptj) con el que se determinará la proposición solvente que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, por haber cumplido con los requisitos exigidos y cuyo resultado sea el de mayor puntuación, calculado con la fórmula:

Ptj = TPT+PPE

En donde:

PTl = puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición.

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica.

PPE= Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica.

J=      proposiciones determinadas como solvente como resultado de la evaluación.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos.

Si derivado del puntaje técnico-económico de las proposiciones, se desprende el empate técnico en cuanto puntaje por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 del RLAASSP.

No procede el sorteo manual por insaculación:

Si alguna de las proposiciones empatadas se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Artículo 54 de la RLAASSP.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, utilizando el sistema de puntos y porcentajes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica.

- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en todos los numerales y  sus anexos, y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando no exista correspondencia con los documentos solicitados en el numeral 2 de la presente Convocatoria

- Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 50 y 60 de la Ley.

- Cuando no cumpla con los requerimientos, solicitudes, cartas y/u otro documento solicitado en las presentes bases, cualquiera que sea, sin excepción alguna.

- Cuando no presente en forma POSITIVA Y VIGENTE, las constancias de obligaciones fiscales del SAT, IMSS e INFONAVIT.

- COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III, de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el numeral 11.2 de las bases contenidas en la  presente LICITACIÓN a cuando menos tres personas.

Las acta, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, ubicada en el sótano; Seris y Zaachila s/n, Col. La Raza. C. P. 02990, Ciudad de México, por un término de 5 días hábiles.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), el modelo del contrato al que se sujetarán las partes y que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que las vinculan entre sí, y que se deriven del presente procedimiento de  LICITACIÓN, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de las bases del presente procedimiento nacional de LICITACIÓN,  prevalecerá lo estipulado en estas últimas.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de las bases del presente procedimiento nacional de LICITACIÓN, prevalecerá lo estipulado en estas últimas, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. (De conformidad con lo establecido en el artículo 81 fracción IV del RLAASSP)

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas (servicios) objeto de esta LICITACIÓN, se detallan en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO), el cual forma parte de las presentes bases.

  - PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia a partir del fallo  al 31 de Diciembre de 2023.

  - FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Si el licitante a quién se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

En la fecha que se formalice el contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar original o copia certificada para su cotejo del Certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, expedido por un organismo de certificación acreditado por la EMA.

  - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria y sus anexos, así como lo estipulado en el Contrato.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características técnicas distintas a las aceptadas en este procedimiento de LICITACIÓN.

- En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la presente Convocatoria.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente Convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del(a) Instituto/Secretaría.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

- En los supuestos de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones regulatorias de la LFCE, así como el artículo 34, de la LAASSP.

- En caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dictamine que respecto de los bienes existe alerta médica durante la vigencia del contrato.

.

  - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La UMAE, Hospital de Especialidades, “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional, La Raza Ciudad de México, podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente LICITACIÓN, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, el(a) Instituto/Secretaría podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la rescisión.

- GARANTÍAS

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al ANEXO NÚMERO 8 (OCHO).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza o cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Departamento de Finanzas de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza.

- El cheque certificado, será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación del servicio correspondiente.

En caso de que el Instituto no devuelva el cheque certificado en el plazo antes citado, éste a solicitud del proveedor deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento administrativo de ejecución contenido en el Capítulo III del Código Fiscal de la Federación, como si se tratara de supuestos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se computarán por días naturales desde que se venció el plazo establecido, hasta la fecha en que se ponga efectivamente el cheque a disposición del proveedor.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

  - SANCIONES POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La convocante podrá establecer deducciones al pago de bienes o servicios, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, cuyo límite será hasta el 10% (Diez Por Ciento), del monto total o total máximo de este, de conformidad con artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En apego al artículo 47 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las deducciones al pago de bienes o servicios serán determinados en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente y las deducciones serán calculadas hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación sin exceder la parte proporcional de la garantía de cumplimiento. Los montos a deducir se aplicaran en la factura que el proveedor presente para su cobro una vez cuantificada la deducción correspondiente. La convocante establecerá el límite máximo que se aplicara por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar la o las partidas, objeto del incumplimiento o bien, la rescisión del contrato.

La convocante aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (Dos Punto Cinco Por Ciento), sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al  concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El licitante a su vez, autoriza a la convocante a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir al licitante.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de la convocante aplicara una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los servicios, por el equivalente al 2.5% (Dos Punto Cinco Por Ciento).

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3(tres) días hábiles para cada uno de los equipos a partir de los cuales se sancionara y penalizara por incumplimiento por cada equipo, el cuál será del  2.5% (Dos Punto Cinco Por Ciento), por día de incumplimiento.

Asimismo, se aplicará pena convencional por incumplimiento en los siguientes puntos:

| - Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que: - Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los equipos del instituto. - Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas. - El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. - El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. - Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas. - Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie. - El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3(tres) días hábiles para cada uno de los equipos conforme al programa de mantenimiento a partir de los cuales se sancionará y penalizara por incumplimiento por cada equipo. - Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo - Los cuales podrán ser sujetos de supervisión por el jefe de conservación en caso de que no se cuente en sitio con la cantidad mínima solicitada se sancionará y penalizara por incumplimiento por cada equipo. 2.5% sobre el monto total del contrato, por cada uno de los rubros mencionados, el cual no se excederá del 10%. Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice “Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros,… de 2.5% del monto del contrato por cada día de atraso en la prestación del servicio por cada equipo. Quedaran cubiertos por el licitante los daños ocasionados por mal servicio o negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que será pagado por el licitante con previa autorización por el instituto. | 2.5% |
| --- | --- |

DEDUCTIVAS:

| CONCEPTO U OBLIGACIÓN | NIVEL DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LIMITES DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La empresa se obligara a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de hasta 12(doce) horas si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas este será en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la hora del reporte de falla del equipo, de lo contrario se sancionara y penalizara por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento. | En un plazo de doce horas | Por no entrega, o por la entrega parcial y deficiente de la atención al reporte de la atención de un mantenimiento correctivo se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas este será en un plazo no mayor a 24 horas | 1% | 10% |
| Deberá otorgar capacitación o asesoría técnica al personal del instituto, en cuanto el manejo y uso de los equipos las veces que sea requerido y en el horario solicitado en caso de no ser así se sancionará y penalizara por incumplimiento por cada equipo. | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Por no prestación de la capacitación solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso. | 1% | 10% |
| Por la falta de refacciones para la prestación del servicio | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Por la falta de refacciones para la prestación de los servicios, solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso | 1% | 10% |
| Por la falta de herramienta para la prestación del servicio. | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Por la falta de herramientas para la prestación de los servicios, solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso | 1% | 10% |
| Por la falta del equipo de Protección Personal | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Por la falta equipo de protección del personal para la prestación de los servicios, solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso | 1% | 10% |
| Refacciones y/o materiales defectuosos | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Derivado de la mala calidad de las refacciones y/o materiales para la prestación de los servicios, solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso | 1% | 10% |
| Por la falta de documentos administrativos (orden de servicio, bitácora, remisión, etc.) | 48 horas después de la solicitud por parte del Jefe de Oficina de Conservación | Por la falta de documentos administrativos para la prestación de los servicios, solicitada por el Jefe de Oficina de Conservación, la cual será enviada por medios electrónicos o escritos. Y se aplicará por cada día de retraso | 1% | 10% |

- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

- CONDICIONES DE PAGO.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o en pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en el piso 1 de La Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr Antonio Fraga Mouret” Del Centro Médico Nacional “La Raza”, Sito, En Calle Seris Y Zaachila S/N, Colonia, La Raza, Delegación Azcapotzalco,  C.P. 02990, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato, los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza, nombre de la afianzadora, previa validación del área directiva medica de la unidad deberá de anexar  el soporte documental descrito en ANEXO 1, de acuerdo a las necesidades de la UMAE, siendo responsable de firmar y autorizar la facturación el jefe de servicio y director de la unidad, o quien sea designado para dicho fin asimismo.

El área usuaria tendrá un período de 72 horas, posteriores a la recepción de la factura, para su cotejo y validación.

En caso de que el proveedor expida facturas  en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será  a través del portal de servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras  una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el sat, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento de la LAASSP,

El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancaria que el IMSS tenga en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ clabe _____ del banco ____ sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

Asimismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social.

Los proveedores que entreguen bienes al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5  días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. ANEXO N° 17 (el presente anexo es opcional para la presente LICITACIÓN).

- ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | Requerimiento |
| 2 | Formato de carta relativa al punto 5 inciso B) y E) |
| 3 | Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley |
| 4 | Lista de verificación de documentos |
| 5 | Proposición económica |
| 6 | Acreditación del licitante |
| 7 | Contrato de prestación de servicio. |
| 8 | Fianza de cumplimiento de contrato |
| 9 | Manifieste relativo a la fracción IX |
| 11 | Relación de Materiales y Refacciones |
| 12 | Relación de personal con las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra (plantilla de personal) |
| 13 | Equipo y herramienta que se empleara en el servicio |
| 14 | Programa calendarizado de ejecución de los trabajos (programa por días) |

ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO

4.24.3 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRONICA MÉDICA  DE DIVERSAS MARCAS.

a) Descripción Amplia y Detallada…

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones, este será en un plazo no mayor de 3 días hábiles, previa notificación al Jefe de Conservación de Unidad, debiendo realizar la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los Fabricantes.

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 15,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitores de Signos Vitales Marca DATEX OHMEDA Modelo S/5 En todo momento se deberá utilizar técnicas y brazaletes antiestáticos para evitar descargas que puedan dañar el equipo, de acuerdo a lo establecido en el manual de referencia técnica deberán entregar la forma de mantenimiento establecida en el apéndice A (p129) al concluir el mantenimiento al realizar las siguientes inspecciones: 2.1 Inspección Visual (p109) 2.2 Inspección Funcional (p112) Debiendo extender la revisión a los módulos con los que contara el equipo y ranuras de los mismos en caso de que el equipo cuente con ello de acuerdo a lo establecido en: 3.2.3 Inspección Visual (p247) 3.2.4 Inspección General (p249) De lo anterior deberán entregar también formato de servicio establecido en el Apéndice A(p259) Revisión de la unidad central de módulos de acuerdo a lo siguiente registrando para ello lo establecido en el formato el formato establecido en el apéndice A(284): 3.2.3 Inspección visual(p285) 3.2.4 General Inspección(p287) Revisión de las tarjetas del CPU de acuerdo a lo siguiente efectuando el registro correspondiente en el formato establecido para ello en el apéndice A: 3.2 Chequeo de Servicio (p315) 3.2.1 Inspección Visual 3.2.2 Inspección Funcional En caso de ser necesario deberá efectuar el remplazo de software de acuerdo a lo establecido en los apartados 3.3.1 Deberá revisar también los menús de servicio de forma que operen de acuerdo a lo establecido en el manual. Deberá efectuar los procedimientos de servicio para el monitor registrando la información en el formato establecido en el apéndice A(p417) de acuerdo a lo siguiente: 3.1 Información General de Servicio(p386) 3.2 Chequeo de Servicio (p387) Efectuando las pruebas correspondientes a las tarjetas de comunicación de acuerdo también a lo establecido en el manual. TODAS ESTAS PRUEBAS DEBERAN DE HACERCE Y APROBARSE SATISFACTORIAMENTE | 1 |
| 2 | Monitor de Signos Vitales marca GE modelo Dash 4000 Como parte del mantenimiento deberá registrarse y entregar el checklist establecido para ello en el manual de servicio (p8-3) dicho mantenimiento deber comprender las siguientes actividades. Inspección Visual (p5-3) Limpieza (P5-4) Mantenimiento a batería (p5-6) Limpieza de la información de pacientes almacenada(5-12) Chequeo de salida (p8-1) | 1 |
| 3 | Monitor de Signos Vitales Marquette Solar 8000 (CAP 3, pp 61- 84) Programa de mantenimiento Para asegurarse de que el monitor solar permanezca en el orden operativo y funcional adecuado, se debe cumplir con un buen programa de mantenimiento. El fabricante recomienda lo siguiente: • Inspección visual: esto debe ser realizado por personal de servicio al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y antes de dar servicio a la unidad.(p63) • Limpieza: esto debe ser realizado por el personal de servicio recibo del equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y cada vez que se repara la unidad.(p64) • Pruebas de seguridad eléctrica: deben realizarse por servicio personal al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y cada vez que se repara la unidad.(p66) • Procedimiento de salida o verificación: Esto debe ser realizado por personal de servicio calificado al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces y cada vez que se repara la unidad.(p77) Las pruebas generales de seguridad eléctrica proporcionan un método para determinar si existen riesgos potenciales de salud eléctrica para el paciente o el operador del dispositivo. Recomendaciones Para ayudarlo a establecer una rutina de mantenimiento sistemática, GE Marquette recomienda que realice todas las pruebas de seguridad presentadas debiendo al concluir registrar toda la información en los formatos establecidos para ello(p83) | 1 |
| 4 | Monitor Mennen Medical Enmove (Cap. 6 pp. 76 - 78) De acuerdo al manual de servicio se recomienda cada 6 y 12 meses (p.76): Los chequeos de mantenimiento deberán efectuarse cada dos veces al año en los meses de julio y Noviembre debiendo pasar como resultado del mantenimiento los chequeos establecidos en el manual en el apartado 6.1 Comprobación antes de usar Verifique el monitor del paciente por daños mecánicos; Verifique todos los conductores, conectores y accesorios expuestos; Verifique todas las funciones que posiblemente estén habilitadas para el paciente monitoreado, y asegúrese de que el dispositivo esté en buen estado de funcionamiento. Chequeo General (chequeo de Conexiones , Botones de funciones, EG/RESP, Temperatura) NIBP Calibración IBP Calibración Chequeo de CO2(en caso de que el equipo cuente con esta función) Calibración AG. Verificación de fugas de corriente y seguridad eléctrica Limpieza Apague el monitor del paciente y desconecte la fuente de alimentación de CA antes de limpiarlo o las sondas. | 1 |
| 5 | Monitor Phillips Intellivue MX 800 Limpieza y mantenimiento (Cap. 36 pp 427-430) De acuerdo al manual de mantenimiento del equipo se realiza el siguiente mantenimiento -Inspección visual verificando(estado físico del equipo, roturas, golpes estado de cables) -Prueba de encendido verificando que al encender completa bien el self test, boot phase. -Exactitud de PNI valor mostrado PNI=X1 <=3mmHG. -Fuga PNI X2=valor de fuga < 6mm Hg. -Linealidad PNI valor a 150 mmHg= X3.Diferencia <= 3mmHg. Válvula PNI PNI al abrir válvula =X4 <10mm Hg ECG valor mostrado ECG a 120 lmp +/- 2 lpm Respiración valor mostrado RESP a 45 rpm +/- 2 SPO2 valor mostrado SPO2 en el rango de 95% a 100% Presión Invasiva valor mostrado IP de 200mm Hg +/- 5 mmHg Temperatura valor mostrado PT a 40°C +/- 2°C Seguridad Eléctrica 1 restitencia de tierra de protección impedancia máxima X1<=300 mOhms Seguridad Eléctrica 2 Seguridad Eléctrica 3 Seguridad Eléctrica 4 Test de Batería y EEG | 1 |
| 6 | Desfibrilador S&W Cardio Aid (Cap. 8 pp. 127-130) De acuerdo al manual de mantenimiento de cardio Aid el mantenimiento será el siguiente. Mantenimiento anual (p.129) Frecuencia de pruebas; Cada 12 meses. Limpieza general; X. Inspección visual; X. Test de paletas; X. Test de placa de descarga; X. Test de marcapaso; X. Inspección de Cables y Paletas; X. Seguridad Eléctrica; X. Chequeo de capacidad de batería de acuerdo a prueba de verificación; X. Realizar calibración completa de acuerdo a la prueba de verificación; X. Realizar prueba final de acuerdo a la prueba de verificación; X. Ingresar fecha eh iniciales en el menú de servicio bajo historia de servicio.; X. | 1 |
| 7 | Desfibrilador Zoll M Series (Cap. 1 pp. 11-45) Mantenimiento cada seis meses. (p.11) Debido a que las unidades de la Serie M deben mantenerse listas para su uso inmediato. Lista de Verificación. El aréa de Conservación traerá personal calificado que debe realizar una comprobación de prueba de mantenimiento más exhaustiva cada seis meses para asegúrese de que las funciones del desfibrilador funcionen correctamente. Este capítulo describe las siguientes pruebas de mantenimiento del serie M: Inspección física de la unidad Prueba de botones de panel frontal Test de 3,5 y 12 cables Test de fuente de energía. Test de fuga de corriente Test de paletas Test de display de ritmo cardiaco Test de calibración de pulsos en carta de prueba Test del filtro de ranura Test de alarma de ritmo cardiaco Test de seguridad del desfibrilador Test de sincronización de cardioversión Test de descarga Test de reporte de resumen Test de mensaje de asesor Test de marca paso Test de monitor de SpO2(si esta instalado) Test de monitor de EtCO2(si esta instalado) Prueba de temperatura Prueba de monitoreo de IBP Prueba de calibración del transductor NIBP Prueba de monitor NIBP Prueba de fugas de volumen NIBP con el analizador biomédico NIBP de Fluke Equipo que se requiere para dar un mantenimiento deseado (p.12) Nota: para fines de prueba pueden sustituirse por un dispositivo equivalente Adaptador de Electrodos Dynatech Nevada Inc. (DNI part number 3010-0378) Analizador de desfibrilador Dynatech Impulse 4000 con versión de software 1.06 o superior Analizador de seguridad Bio-Tek 601 Pro series Internacional Bio-Tek Index 2PFE SpO2 Simulador o equivalente (para unidades SpO2) Novametrix Medical Systems, Inc. Capnostar Simulador TB1265/7100 o equivalente (para unidades EtCO2 solamente) Deberá entregar los resultados en los formatos establecidos por el fabricante que se encuentran en el manual. | 1 |
| 8 | Desfibrilador Hewlett Packard Code Master (Seccion 3.1 pp. 54-89) Deberá realizarse la verificación del desempeño cada seis meses después de servicio realizando los procedimientos enlistados a continuación: -Prueba de capacidad de Batería -Impresión de Log de errores del Sistema -Limpieza -Inspección Visual -Test de Calibración -Test de desfibrilación -Test de ECG -Pruebas de funciones Auxiliares. -Prueba de Marcapasos -Pruebas de parámetros de funciones -Test de Seguridad Es deseable se utilice para el mantenimiento el checklist recomendado por el fabricante (pp.86-89) y se entreguen los resultados en ese formato. | 1 |
| 9 | Desfibrilador Medtronic Life Pack 20 (Cap. 8 pp.204-211) Un mantenimiento periódico, inspección y verificación del dispositivo podría ayudar a prevenir posibles fallas eléctricas y mecánicas. El mantenimiento se efectuará de manera anual de acuerdo a la recomendación del fabricante. -Limpieza -Procedimiento de inspección -Test y procedimientos de calibración -Inspección física del exterior -Inspección física interna. -Limpieza exterior -Limpieza interior -Remplazo de batería de moneda cada 4 años. - Alarma de cable de AC suelto Las pruebas se realizaran cada año | 1 |
| 10 | Desfibrilador Artema modelo Cardio Aid 200B Inspección anual Completa(Cap. 8 pp. 127-130) 1. Inspeccione cables, paletas y conectores por desgarres de forro y7o roturas remplazando si es necesario. 2. Practicar la prueba de seguridad eléctrica al equipo. 3. Checar la capacidad de la batería de acuerdo a la descripción en el apartado de verificación y pruebas. 4. Efectué calibración completa de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 del manual apartado Verificación y Pruebas. 5. Efectué las pruebas finales de acuerdo a lo descrito en el capítulo 7 verificación y pruebas. 6. Ingrese la fecha eh iniciales en el menú de servicio como historial de servicio. | 1 |
| 11 | Desfibrilador Nihon Kohden Tec-5531E (Cap.4, pp. 95-) Chequeo •Revisión general •Revisión de paletas y accesorios • Revisión de Instalación. • Revisión de operación básica •Revisión de función de desfibrilación • Verificación de Monitoreo • Verificación de la batería (remplazo anual p.123) • Verificación de impresión • Verificación de alarma • Ajuste de fecha y hora De acuerdo al manual de servicio del fabricante se recomienda realizar el mantenimiento con el cheklist (pp.124-125) y entregarlo como parte del servicio | 1 |
| 12 | Desfibrilador Philips modelo Heart Start MXR (Cap. 2 pp. 27-) La rutina de mantenimiento incluye las siguientes actividades: -Realizar chequeos operacionales, -Chequeo y mantenimiento de la batería remplazo en caso de ser necesario -Limpieza El personal de servicio es responsable del siguiente mantenimiento de rutina: Calibración anual (o cada 10,000 ciclos) del módulo de presión arterial no invasiva (NBP) Realizar comprobaciones operativas Carga y mantenimiento de la batería de iones de litio. Limpieza Verificación del módulo NBP (p.29) Verificación del display (P.30) Test de precisión (p.31) Test de fugas (p.31) Test de linealidad (P.32) Calibración del módulo NBP (p.32) Correr un chequeo de puesta en marcha y operación (p.32) Calibración anual (o cada 4000 horas) del módulo End-Tidal de dióxido de carbono (EtCO2) Verificación del módulo de CO2 (p.33) Verificación de estado en el Display Verificación de presión ambiental Prueba de bomba Prueba de control de flujo Chequeo de ruido Chequeo de calibración Calibración de CO2 Chequeo de puesta en marcha y operación Como resultado deberá imprimir el reporte operacional de chequeo y entregar requisitada la segunda parte de este. Deberá contar para lo anterior con las herramientas consideradas en el manual de servicio | 1 |
| 13 | Electrocardiógrafo Mortara Eli250 Limpieza Interna y Externa Limpieza de arnés de impresión Inspección del arnés de ensamble de impresión Limpieza de las partes metálicas y plásticas Limpieza de cabeza térmica Inspección exterior Inspección visual interior Pruebas de fugas Según lo requiera la instalación o los requisitos reglamentarios. | 1 |
| 14 | Electrocardiógrafo Schiller At2 La unidad debe someterse a un control técnico de seguridad cada 12 meses. • Inspección visual de la unidad y los cables. • Pruebas de seguridad eléctrica según IEC 601-1 e IEC 601-2-25. • Pruebas funcionales. Los resultados de la prueba deben documentarse. Limpieza interna y externa Limpieza del cable del paciente y accesorios Limpieza del cabezal de impresión térmica Si la impresora se usa mucho, se puede acumular un residuo de tinta de la impresora (de la cuadrícula en el papel) Cabezal de impresión Esto puede deteriorar la calidad de impresión. | 1 |
| 15 | Electrocardiógrafo Cardiolline Delta 1 Plus Prueba del voltaje suministrado Prueba de punto de tierra Prueba de fuga de corrientes Limpieza general del equipo Calibración de Fuente mV Fuente de Frecuencias sinusoidales Sensibilidad y prueba interna! mV Prueba de velocidad del papel Prueba de frecuencia de respuesta | 1 |
| 16 | Electrocardiógrafo Welch Allyn CP 200 Rutina de servicio Inspección del equipo Limpieza del equipo Se deberá verificar la seguridad eléctrica del dispositivo de acuerdo a los métodos establecidos en las normas IEC 60601-1 o ANSI/AAMI ES1 efectuando las siguientes: Filtración de corriente hacia el paciente Filtración de corriente al chasis Filtración de corriente a tierra Resistencia dieléctrica en AC y circuitos del paciente Se deberá verificar que el electrocardiógrafo este trabajando correctamente usando un simulador ECG para adquirir eh imprimir los 12 trazos estándar ECG de amplitud conocida La impresión debe ser oscura aun a través de la pagina No debe haber evidencia de falla de a cabeza de impresión El papel se debe mover suave y consistentemente durante la impresión Las ondas deben aparecer normales con su propia amplitud y sin distorsión o ruido excesivo. El papel debe detenerse sin perforaciones cerca de la barra de ruptura indicando la apropiada operación del sensor. | 1 |
| 17 | Banda de Esfuerzo Marquette modelo Case 8000 Como parte de las instrucciones recomendadas por el fabricante encontramos para el mantenimiento las siguientes actividades: Inspección y limpieza de la unidad Prueba de línea de AC para verificar que la salida de poder este adecuadamente alambrada Prueba de fuga para verificar que el equipo no proporcione descargas Prueba de continuidad de tierra para verificar que todo el metal expuesto este adecuadamente a aislado | 1 |
| 18 | Electrocauterio ERBE Modelo ICC350 Para evitar una reducción en la seguridad de la unidad debido a la edad, el desgaste, etc., de la regulación sobre la instalación, operación deberá considerarse por seguridad lo establecido en DIN 57 751-1/VDE 0751-1 De forma que las reparaciones y los mantenimientos tomen en consideración los requerimientos especiales de seguridad para unidades quirúrgicas de alta frecuencia por lo que será necesario efectuar los chequeos de seguridad para la operación de productos médicos activos (BetreivVaMp) establecidos para estas unidades que son los siguientes: Se han establecido los siguientes controles de seguridad para la ICC: • Inspección de inscripciones y manual de instrucciones. • Inspección visual de la unidad y los accesorios para detectar daños. • Inspección de seguridad eléctrica según EN 60 601-1, Parte 1 a) Inspección del conductor de tierra b) Inspección de corriente de fuga • Prueba de rendimiento de todos los interruptores y lámparas de control de la unidad. • Inspección de los dispositivos de monitoreo. • Inspección del modo de inicio automático. • Medición de la potencia de salida en el modo operativo CUT. • Medición de la potencia de salida en el modo operativo COAGULATE. • Medición de las capacidades de alta frecuencia en los distintos modos de funcionamiento. • La unidad quirúrgica de alta frecuencia debe someterse a un control de seguridad al menos una vez al año. Los resultados de estos controles de seguridad deben ingresarse en el libro de registro del producto médico (bitácora). Si se encuentran deficiencias durante los controles de seguridad, por los cuales pacientes, empleados o terceros podría estar en peligro, la unidad no debe ser operada hasta que estas deficiencias hayan sido rectificadas. | 1 |
| 19 | Monitor signos Vitales Nihon Kohden Verificar el estado físico del Equipo Verificar el estado físico del cable de Línea Realizar pruebas de Chequeo Memoria ROM Memoria RAM FRAM VRAM Teclas Touchscreen Sonido Alarmas Brillo de la Pantalla Verificar NIBP Verificar precisión de Mediciones con simulador de signos vitales Verificar día y Hora Limpieza general | 1 |
| 20 | Banda de esfuerzo El reporte de mantenimiento deberá entregarse en el formato establecido en el manual Aspirado debajo y alrededor de la banda limpieza de todas las superficies expuestas evite mover la trakmaster de su posición original ya que comprometería el camino de la banda Chequeo de la tensión del cinturón Observar el correcto correr del cinturón como se requiere Limpieza de cinturón eh inspección Evaluar la condición de la cubierta y el cinturón Ajuste del cinturón para asegurando la correcta alineación Chequeo de ajuste de cinturón Chequeo del manejo de ajuste de tensión del cinturón Limpiar y lubricar el tornillo de elevación de rueda | 1 |

Monitores

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD | SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL DE MONITOREO | PHILLIPS | M3150 | 5320A19146 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | SBG064515GA | s/n | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | SBG06441324GA | s/n | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH817 | 200490010775 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8107G | 200490010774 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8244G | 200490010776 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | SBG06483061GA | 2000700023956 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | SBG06441328GA | 200700023952 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8301G | 200490010772 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | M1019PN6280105 | 200700023946 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | M1019PN6250445 | 200700023946 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | M1019PN6280120 | 20070023946 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | M1019PN6280099 | 200700023946 | 02.02.Electronica | UTR |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | s/n | 200700023947 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | s/n | s/n | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | s/n | 200700023947 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | s/n | 2007000239337 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | 200700013962 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | 200700023963 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | 200700023959 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | 200700023958 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | DATEX-OHMEDA | s/n | 200700023947 | 02.02.Electronica | UTMO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | D0MC3549G | s/n | 02.02.Electronica | UTIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | 817302 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | 819310 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | 817298 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | 817174 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | 817136 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | s/n | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN |  | 6635 | 201400002320 | 02.02.Electronica | TERAPIA INTERMEDIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN |  | 7456 | 201500002079 | 02.02.Electronica | TERAPIA INTERMEDIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN |  | 6335 | 201400002319 | 02.02.Electronica | TERAPIA INTERMEDIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN |  | 7444 | 201500002080 | 02.02.Electronica | TERAPIA INTERMEDIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE50844497 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47735192 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737546 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737585 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737547 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737714 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE 47737552 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737698 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737687 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47735257 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737691 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILLIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737540 | 201500001885 | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | M0019PN3310187/817175 | S/N | 02.02.Electronica | IMAGENOLOGIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | M0019PN3310182 | S/N | 02.02.Electronica | IMAGENOLOGIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | M0019PN33101080 | s/n | 02.02.Electronica | IMAGENOLOGIA |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | COMC3536G | 2001907916 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | L9MC0702G | 2001907916 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | DOMC3555G | 2001907916 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | DOMC3565G | 2001907916 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC(GE) | SOLAR 8000 | DOMC3562G | 2001907916 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8997G | 200490010766 | 02.02.Electronica | 7B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH5182G | 200490010757 | 02.02.Electronica | 7B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8215C | 200490010782 | 02.02.Electronica | 7A |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8248G | 200490010784 | 02.02.Electronica | 7A |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8202G | 200490010764 | 02.02.Electronica | 7A |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8140G | 200490010779 | 02.02.Electronica | 6A |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8203G | 200490010780 | 02.02.Electronica | 6A |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | M0019PN3380054 | s/n | 02.02.Electronica | 6B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | M0019PN6250146 | s/n | 02.02.Electronica | 6B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | S/5 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | 6B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | s/n | s/n | 02.02.Electronica | 3B |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES (PEDESTAL) | GENERAL ELECTRIC(GE) | DASH 4000 | L3EH8287G | 200490010773 | 02.02.Electronica | ADM. CONTINUA |

Desfibriladores

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | T06184383 | 20070002835 0 | PISO 10 |
| 139 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | T06184224 | 20070002835 1 | PISO 10 |
| 140 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | S/N | 20070002835 2 | PISO 10 |
| 141 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | HP | CODE MASTER | US00105980 | 2001904523 | SOTANO |
| 142 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILLIPS | HEARTSTART | US00321687 | 2.0078E+11 | PISO 8 |
| 143 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | 33497194 | 201300009690 | PISO 7 B |
| 144 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | S/N | 20130000969 1 | PISO 8 |
| 145 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | s/n | 201300011290 | BANCO DE SANGRE |
| 146 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | 3-E04 | 200880006737 | BANCO DE SANGRE |
| 147 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | S/N | 1999023002 | SOTANO |
| 148 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8352 K | 64 | 1999023004 | SOTANO |
| 149 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578902 | S/N | PISO 9 A |
| 150 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578805 | S/N | PISO 6 |
| 151 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579043 | S/N | PISO 4 |
| 152 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578916 | S/N | PISO 3 |
| 153 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579015 | S/N | PISO 7 |
| 154 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579007 | S/N | PISO 6 |
| 155 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578996 | S/N | PISO 6 |
| 156 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | 201100002463 | 201100002463 | CONSERVACION |
| 157 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | INNOMED MEDICAL | CARDIO-AID 200 | 4085098 | 201400001128 | CONSERVACION |
| 158 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T04564231 | 201100002463 | CONSERVACION |
| 159 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | s/n | 200900010275 | MEDICINA NUCLEAR |

Electro cardiógrafo

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD | SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | S/N | 8411911 | 20208000726 | 02.02.Electronica | UTR |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011706 | A335/141 | 02.02.Electronica | 9B |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | SG200S | 8411913 | s/n | 02.02.Electronica | 8A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 2011743 | A3.03/140 | 02.02.Electronica | 8A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | MORTARA | ELI 250 | 106297987163 | s/n | 02.02.Electronica | 7B |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIO TOUCH-3000 | s/n | TAUO5000149 | s/n | 02.02.Electronica | 7A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOKINE | DELTA PLUS | MDL1022393 | s/n | 02.02.Electronica | 6A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011696 | 201100019912 | 02.02.Electronica | 6B |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011636 | 201100019914 | 02.02.Electronica | 5A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | s/n | 8411912 | 202080000724 | 02.02.Electronica | 4A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011637 | 201100019913 | 02.02.Electronica | 3A |
| ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLIN | CP 200 | 20011627 | 201100019917 | 02.02.Electronica | UCI |
| ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | s/n | AT-102 | 1989065811 | 02.02.Electronica | UCI |
| ELECTROCARDIOGRAFO | PHILLIPS | s/n | US00700695 | s/n | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| ELECTROCARDIOGRAFO | BTL | 08LT | 07RTOB001898 | s/n | 02.02.Electronica | U. CORONARIA |
| ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | s/n | 8411914 | s/n | 02.02.Electronica | ADM. CONTINUA |
| ELECTROCARDIOGRAFO | BTL | BTL-08 LT | 073T0B001876 | 201680051309 | 02.02.Electronica | ADM. CONTINUA |

Holter.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011600 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 185 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011604 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 186 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011606 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 187 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011603 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 188 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011608 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 189 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011599 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 190 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011598 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 191 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011597 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 192 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011602 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 193 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011605 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

b) Pruebas

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. En el caso de los monitores de signos vitales realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma  ANSI/AAMI esi-1993. Calibración del sensor de SPO2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de transmisión).

Para los Desfibriladores verificación de funcionamiento de alarmas tanto audibles como visuales. Calibración del barrido horizontal, vertical y rotacional. Verificar que la energía seleccionada sea la que entrega con un simulador digital en Jouls.  Verificar la selección de sincronía para cardioversión con simulador, realiza análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente. En cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993.  Calibración del sensor de spo2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de trasmisión).

En el caso de los electrocardiógrafos. Calibración de trazo electrocardiográfico con simulador digital, cardiaco en amplitud, honda P.Q.R.S. y frecuencia. Verificación de funcionamiento de alarmas audibles y visuales. Realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993.

Para los Capnografos con Oximetro chequeo del funcionamiento de alarmas audibles y visibles

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE VENTILACCIÓN

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

POR SER EQUIPOS MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE EL GANADOR CUENTE CON EQUIPOS DE RESPALDO SIMILARES EN CASO DE REQUERIRSE AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO, LOS CUALES SE VERIFICARAN AL MOMENTO DE LA VISITA

| Renglón | Descripción | Servicios |
| --- | --- | --- |
| 1 | VENTILADOR MARCA: NEWPORT MEDICAL, MODELO: E500 MATENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VERIFICACION (pp.17-32) El mantenimiento preventivo deberá ser realizado de acuerdo a lo siguiente y los resultados entregados en el formato de servicio establecido e500OVP hoja de registro de pruebas y las refacciones consideradas en el kit OLV500A Mantenimiento a filtros de la trampa de agua y o-rings Mantenimiento a diafragma de válvulas de exhalación y ensamble de trampa Mantenimiento a reguladores de aire y oxigeno cambio de kit. Retiro y remplazo de filtro de salida Retiro remplazo de batería interna Retiro remplazo de tubería Efectuar procedimientos de Calibración Preparación Calibraciones y Revisión en Modo de Diagnostico Ajuste de entrada de aire y oxigeno de servo válvula Prueba de fuga de circuito paciente Calibración de válvula de exhalación Prueba de exactitud de transductor de presión y pruebas máximas de presión Prueba de exactitud de transductor de presión proximal Prueba de exactitud de sensor de flujo de Insp/Exp. Calibración del PCB análogo Pruebas de Seguridad Eléctrica Chequeos Operacionales. PARTES REQUERIDAS Kit Overhaul (OVL500A) INHALOTERAPIA GDU- 04110546, GDU-04110537, GDU-04110559, GDU-04110549, GDU-04110544, GDU-04110542, GDU- 04110531, GDU-04110543, GDU-04110548, GDU-04110536. | 1 |
| 2 | VENTILADOR MARCA: MEDICA D, MODELO: SMART REVISIÓN GENERAL LIMPIEZA GENERAL CORRECCION DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMATICOS CAMBIO DE FILTRO DE VENTILADOR (6) EN CADA SERVICIO CAT F91007 CAMBIO DE SENSOR DE O2 EN LE 1ER SERVICIO CAT. F910098 CAMBIO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE Y O2 EN EL 1ER SERVICIO CAT. F910205 CAMBIO DE BATERIA INTERNA CAT. F310003 EN EL 2DO SERVICIO KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CADA SERVICIO VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO INHALOTERAPIA 09031708, 09031709, 09031707, 09031710, 09031711, 09031712, 09031713, 09031714, 09031715, 09031716, 2010SM201, 2010SM250. | 1 |
| 3 | VENTILADOR MARCA: DRAGER, MODELO: SAVINA 300 REVISION GENERAL LIMPIEZA GENERAL CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITO NEUMÁTICO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AMBIENTE MENSUALMENTE CAT 8416349 CAMBIO DE DIAFRAGMA DE VALVULA ESPIRATORIA EN EL 1ER SERVICIO CAT. 8413661 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE LA UNIDAD DE VENTILACION EN EL 1ER SERVICIO CAT. 6737545 CAMBIO DE ALMOADILLA DEL FILTRO EN EL 1ER SERVICIO CAT 8419758 CAMBIO DE BATERIAS EN EL 2DO SERVICIO CAT 8415290 KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CADA SERVICIO VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO ASNM-0036 INV. 201780009284 | 1 |
| 4 | BIRD MARCK 7 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBERÁ SER REALIZADO MÍNIMO UN VEZ CADA AÑO DEBERÁ CONSIDERAR INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA EXTERNA DE SUPERFICIES, CONTROLES Y ACCESORIOS ADJUNTOS. -APERTURA Y LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA UNIDAD. -INSPECCIÓN VISUAL DE TUBERÍA, CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES, TORNILLERÍA Y TUERCAS HARDWARE CHEQUEO GENERAL DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y SUS ENSAMBLES. -REMPLAZO DE FILTROS DE O2 -REMPLAZO DE SELLOS DE AIRE Y O2 -REMPLAZO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE -VERIFICACIÓN NEUMÁTICA Y ELECTRÓNICA ASÍ COMO CALIBRACIÓN –EFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN. ADEMÁS DE LOS DESCRITOS EN SU CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO. | 1 |

Universo de Equipos

| 1 | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110546 | 2005 | 200050000378 8 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110559 | 2005 | 20050002379 7 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 4 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110544 | 2005 | 200500023790 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 5 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110542 | 2005 | 200500023791 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 6 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110536 | 2005 | 200500023796 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 7 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031708 | 2009 | 200980004272 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 8 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031709 | 2009 | 200980004273 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 9 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031707 | 2009 | 200980004271 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 10 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031710 | 2009 | 200980004274 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 11 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031711 | 2009 | 200980004275 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 12 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031712 | 2009 | 20098000425 0 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 13 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031713 | 2009 | 200980004277 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 14 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031714 | 2009 | 200980004278 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 15 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031715 | 2009 | 200980004279 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 16 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031716 | 2009 | 200980004279 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 17 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 2010SM201 | S/N | S/N | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 18 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 2010SM250 | S/N | S/N | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 19 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | DRÄGER | SAVINA 300 | ASKM-0036 | 2017 | 201780009284 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 20 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | BIRD | MARCK 7 | 461971‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 1982 | 1982005478 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Deberá efectuar pruebas de servicio verificación y calibración de todos los parámetros  neumáticos de los equipos y pruebas de buen funcionamiento

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo según norma  ANSI/AAMI esi-1993, Calibración del sensor de SPO2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de transmisión) verificación de funcionamiento de alarmas tanto audibles como visuales.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SITEMAS DE ANESTESIA DE DIVERSAS MARCAS.

a) Descripción Amplia y Detallada…

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

POR SER EQUIPOS MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE EL GANADOR CUENTE CON EQUIPOS DE RESPALDO SIMILARES EN CASO DE REQUERIRSE AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO, LOS CUALES SE VERIFICARAN AL MOMENTO DE LA VISITA

Las rutinas para los equipos serán las siguientes:

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARCA: PENLON , MODELO: PRIMA SP2 Se deberán realizar las siguientes actividades establecidas en el manual 1.Chequeos iniciales 2.Chequeos de ruedas 3.Examinar los ensambles de los cilindros de yugo 4.Chequeo de líneas 5.Chequeos de presiones 6.Inspeccion mecánica de enlace de AHD 7.Inspección de interruptor de suministro de gas 8.Comprobación de reguladores 9.Chequeo de fuga de alta presión 10.Chequeo de salida común de gas 11.Chequeo de descarga de emergencia de oxigeno 12.Chequeo de alarma de fallo de oxigeno 13.Chequeo de medidor de flujo 14.Chequeos mecánicos adicionales de AHD 15.Chequeos mecánicos adicionales de AHD 16.Chequeo de ensamble de barra posterior 17.Valvula de alivio de presión de aire fresco 18.Prueba de fuga de medidor de flujo de salida común de gases 19.Salidas auxiliares 20.Prueba de concentración final de gas 21.Chequeos de seguridad eléctrica 22.Reporte de servicio CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES: KIT DE VENTILADOR 24 MESES CAT. 57299 1ER SERVICIO KIT DE MANTENIMENTO DEL ABSORVEDOR 24 MESES CAT. 57294 KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA 6 MESES CAT. 57288 1ER SERVICIO KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DE 12 MESES CAT. 57289 2DO SERVICIO KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DE 24 MESES CAT.57290 3ER SERVICIO | 2 |  |
| 2 | MARCA: DAMECA, MODELO:SIESTA ITS Se deberá requisitar y entregar el formato de esquema post mantenimiento establecido y entregar después de cada servicio(7-41) y/o reparación Mantenimiento anual 1.Entradas centrales de gas 2.Colectores de admisión 3.En caso de que este equipada la maquina con módulo multigas (Andros) se considerara mantenimiento 4.Colector de O2 5.Bloque de selector de Gas 6.Bloque electrónico neumático de mezcla de gas 7.Ventilador 8.Sistema integrado de respiración 9.Menu de Servicio 10.Chequeo post mantenimiento 11.Ajuste de Válvulas de reducción internas 12.Fuga de alta presión de O2 y aire 13.Fuga de alta presión de N2O 14.Fuga de sistema dosificador 15.Autotest 16.Flujo de gas O2 fresco 17.Flujo de aire fresco 18.Flujo de gas N2O fresco 19.Salida auxiliar de gas fresco 20.Cargador de aire 21.Cargandor de gas N2O 22.Aalarma de suministro de O2 23.Alarma de suministro de aire 24.Alarma de suministro de N2O 25.Alarma de Manejo de Gas 26.Ventiladores 27.Chequeo de AGSS 28.Descarga de O2 30.Valvula MPL 31.Valvulas de Yugo para cilindros 32.Succión integrada de paciente 33.Flujo de emergencia de gas 34. Medidor de flujo de O2 auxiliar 35. IBS Switches 36.Funcion de ventiladores 37.Volumen Tidal 38. Medición de volumen Paed 39.Medicion de volumen adulto 40.PEEP 41.Censor de O2 42.PCV 43.Alarma de sistema de presión y desconexión 44. Alarma de alta presión. 45.Alarma principal 46.Modulo Multigases 47.Salidas auxiliares de alimentación 48. Fuga de Corriente. KIT DE MANTENIMIENTO CAT. P/N 36457-1 KIT DE MANTENIIENTO CAT. P/N 36457-4 (no se deberá considerar la parte 11213 ya que ya está considerada en el otro kit) | 1 |  |

Relación de Equipos

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | PENLON | PRIMA | 3P21012103 | 2013 | 201300013745 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | SOTANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | PENLON | PRIMA | 3P21012104 | 2013 | 201300013744 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | DAMECA | SIESTA | AM5156240 | 2010 | 20108001014 8 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | DAMECA | SIESTA | AM5156207 | 2010 | 20108001014 9 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Deberá efectuar pruebas de servicio verificación y calibración de todos los parámetros  de los equipos y pruebas de buen funcionamiento

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

Preferentemente las empresas participantes deben contar con certificación del sistema de gestión de calidad iso 9001:2015 vigente, dicha certificación relativa al mantenimiento de equipo médico: ventiladores pulmonares, equipo de electrónica médica, máquinas de anestesia y vaporizadores.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos, así como la ISO 9001:2015 vigente relativa al mantenimiento de equipo médico: ventiladores pulmonares, equipo de electrónica médica, máquinas de anestesia y vaporizadores.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE

LABORATORIO Y CIRUGÍA ANUAL DEL 2023.

a) Descripción Amplia y Detallada…

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un correcto funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO DE MESA 1. Remover las partículas de polvo que pueda tener el cuerpo del microscopio. Usar una pieza de tela humedecida con agua bidestilada. 2. Retirar las partículas de polvo de los oculares, objetivos y del condensador. Utilizar la pera para soplar aire. A continuación limpiar la superficie de los lentes con solución limpiadora de lentes. No aplicar directamente esta solución a los lentes, sino en papel para limpiar lentes y luego frotar suavemente la superficie de los mismos con el papel mencionado. 3. Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (x-y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. 4. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. 5. Verificar el funcionamiento del diafragma. 6. Limpiar todos los componentes mecánicos. 7. Lubricar el microscopio de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 8. Confirmar el ajuste de la uña fijaláminas. 9.Verificar el alineamiento óptico 10. Retirar el mecanismo de sujeción de las placas portamuestras; limpiar cuidadosamente y reinstalar. 11. Efectuar una inspección visual general del microscopio. Verificar que cada componente se encuentre en buen estado, esté limpio y esté bien ajustado mecánicamente. 12. Verificar que en el lugar de instalación se conserven las condiciones de buena ventilación control de humedad y temperatura. 13. Comprobar la calidad del sistema eléctrico que alimenta el microscopio. Verificar la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente. 14. Limpiar el aceite de inmersión de los objetivos. Usar papel para limpieza de lentes o en su defecto algodón tipo medicinal. 15. Limpiar el carro portamuestras. 16. Limpiar el condensador. 17. Colocar el reóstato de control de intensidad luminosa en la posición mínima y luego apagar completamente el sistema de iluminación. 18. Colocar el microscopio en bolsa de plástico si se dispone de funda o caja de almacenamiento colocar en su lugar. | 2 |  |
| 2 | MICROSCOPIOS DE NEUROCIRUGIA HIR 700 Se deberán efectuar las siguientes pruebas de acuerdo al manual: -Prueba de funcionamiento. -Prueba de movimiento -Funciones motoras de componentes ópticos -Iluminación de Diodos | 2 |  |
| 3 | MICROSCOPIOS DE NEUROCIRUGIA CARL ZEISS -Ajuste de microscopio -Revisión del cable de alimentación -Revisión del selector de voltaje -Revisión de tornillos de seguridad -Revisión de funcionamiento de la lámpara y la lámpara de respaldo -La guía de luz esta propiamente instalada -El sistema de balance de la suspensión del brazo está correctamente ajustada. -El ajuste de fricción para el movimiento de inclinación está ajustado como se debe. -El ajuste de fricción del enfoque esta puesto como se debe -El ajuste de descenso esta puesto como se debe -La fricción en la rotación del microscopio esta puesta como se debe -La fricción en el movimiento vertical de la suspensión del brazo esta puesto como se debe -La fricción del movimiento horizontal de la suspensión del portador del brazo esta puesta como se debe | 2 |  |
| 4 | VIDEO COLONOSCOPIOS 1.Inspección general d, verificación del estado físico , y de la calidad e imagen 2.Desensamble básico de la parte flexible del Endoscopio, aplicación de lubricante en polvo para las partes móviles 3.Ajuste de juego en controles demando, desensamble de la sección de mandos para acceder a los tirantes de angulación y calibrar el juego 4. Ajuste de angulaciones, desensamble de la sección de mandos para acceder a los tirantes de angulación y calibrar angulaciones. 5.Limpieza de equipo, liberación de la obstrucción en tuberías 6.Pruebas de hermeticidad de acuerdo al fabricante 7. Comprobación de imagen con angulaciones/sin angulaciones | 2 |  |
| 5 | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO -Comprobar la parte distal y los accesorios en cuanto a daños, aristas vivas, piezas sueltas o faltantes, superficies rugosas -Comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada s u fin son bien legibles -Se han de restablecer todos aquellos rótulos y marcaciones faltantes e ilegibles que pueden llevar a errores en el manejo y la preparación. -Comprobar daños y en caso necesario cambiar. * Válvula de obturación. *Membrana de obturación. *Elemento de apriete -Comprobar la permeabilidad de: *Canal de trabajo *Canal de aspiración *Llave de entrada, salida e introducción *Canal de fibra *Comprobar si la llave de entrada, salida e introducción se puede abrir y cerrar con facilidad. *Comprobar si las piezas están firmemente unidas -Comprobar la calidad de la imagen y la potencia de luz con los componentes del sistema -Comprobar si hay depósitos en las superficies de cristal *Los depósitos en las superficies de cristal pueden producir una imagen manchada o turbia, mermando sustancialmente la transmisión de la luz. *Limpiar las superficies de cristal con una torunda empapada en alcohol | 2 |  |
| 6 | VIDEO BRONCOSCOPIO -Prueba de Hermeticidad -Revisión física del tubo de inserción desde la punta y tubo de luz -Verificación de los controles -Verificación de angulaciones de acuerdo a especificaciones -Verificación de operación de válvulas -Verificación de succión y salidas -Inspección de sensor de imagen y guía de Luz -Revisión de terminales eléctricas -Verificación de botones de control y de imagen en pantalla | 2 |  |
| 7 | PROCESADOR 1.Inspección general del equipo, verificación del estado físico de la calidad de imagen 2.Valoración de Parámetros 3.Revisión de Conectores y cables de video 4.Verificación de Panel Frontal 5.Limpieza del equipo 6.Verificación de funciones de panel 7.Verificación de señal en todas las salidas de video 8.Revisión del estado del chip de almacenamiento de parámetros de operación 9.Revisión de funcionamiento de teclado | 2 |  |
| 8 | FUENTE DE LUZ. 1.Revisión de switch de encendido 2.Verificación de funciones de panel 3.Encendido de lámpara y contador de horas de uso 3.Revisión de control de intensidad de luz en automático y manual 4.Revisión de la lámpara de respaldo 5.Verificar conector de guía de luz 6.Revisión del estado físico del chasis y cable de alimentación 7.Limpieza general 8.Aplicación de lubricante polvo para las partes móviles | 2 |  |
| 9 | FIBRA DE LUZ -Inspección general del equipo y estado físico * Daños *Aristas vivas *Piezas sueltas o faltantes *Superficies rugosas - Comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada a su fin so bien legibles. *Se han de restablecer todos aquellos rótulos y marcaciones faltantes e ilegibles que pueden llevar a errores en el manejo y la preparación. - Comprobar el revestimiento de la fibra óptica en cuanto a daños grietas dobladuras etc. -Comprobar la firmeza de cada una de las uniones -Comprobar el funcionamiento del mecanismo de cierre del adaptador de conexión cambiar el adaptador si las piezas *No se mantienen firmemente unidas a pesar de estar encajadas *no se pueden encajar o con dificultad -Comprobar si hay depósitos en las superficies de cristal, los depósitos pueden producir una imagen manchada o turbia, mermando sustancialmente la trasmisión de la luz, ya que se genera más calor en los conectores, chamuscándose o fallando la fibra óptica. -Limpiar las superficies de cristal con una torunda empapada en alcohol (varilla de madera, que no sea de metal o plástico). Quitar los depósitos difíciles de quitar con un detergente para instrumentos apropiado. -Dirigir el extremo de conexión al endoscopio hacia una fuente de luz para identificar las fibras rotas -Comprobar el otro extremo de la fibra óptica de modo análogo. -Valoración de lámpara principal -Limpieza interna del equipo Realizar las fases de preparación del equipo y limpieza. | 2 |  |

Listado de Equipos

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | N.N.I. | ESPECIALIDAD | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | NC-4 | 313217 | 1998006284 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 2 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016319 | 200500023680 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 3 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016327 | 200500023685 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 4 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016321 | 200500023682 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 5 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016324 | 200500023684 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 6 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016322 | 200500023683 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 7 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016320 | 200500023618 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 8 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016325 | 200500023688 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 9 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3109002098 | 200500023693 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 10 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108015279 | 200500023687 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 11 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012861 | 200500023691 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 12 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108013762 | 200500023697 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 13 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012947 | 200500023695 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 14 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012460 | 200500023692 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 15 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012860 | 200500023648 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 16 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 86000978 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 17 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 86000979 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 18 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 1986000974 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 19 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000906 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 20 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1992010700 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 21 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 85095487 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 22 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 86020982 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 23 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 53.3-66848 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 24 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 53.3-575699 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 25 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 2.0582166 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 26 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994402589 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 27 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | ESTANDAR 25 | 31943 | 1999008110 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 28 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215992 | 2000921211 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 29 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 216008 | 2000921210 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 30 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215990 | S/N | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 31 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215995 | 2000921209 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 32 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215939 | S/N | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 33 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014126 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 34 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM 500 | S/N | 201100014128 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 35 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014121 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 36 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014120 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 37 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014130 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 38 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014127 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 39 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014118 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 40 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014124 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 41 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014119 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 42 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 43 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM 750 | S/N | 201100014134 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 44 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | LABOR LUX | 512909/164576 | 020.505.030 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 45 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | A5-02/104 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 46 | MICROSCOPIO DE MESA INVERTIDO | IROSCOPE | SI-PH | 50016 | 200700026540 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 47 | MICROSCOPIO DE MESA | LABO MED | CXL | 9135002/110647021 | 201300009260 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 48 | MICROSCOPIO DE MESA | NIKON | E-600 | 761178 | S/N | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 49 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000907 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 50 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000903 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 51 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000904 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 52 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000911 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 53 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 23021218 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 54 | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994000905 | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| 55 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | PRIMO STAR | S/N | 3144033531 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 56 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | PRIMO STAR | S/N | 3144033766 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 57 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | TELA VAL 3 | 800055 | 1992010701 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 58 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-17 | S/N | AD-08 P25 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 59 | MICROSCOPIO DE MESA | STEMO MICROOSCOPIO | AMERICAN OPTICAL | S/N | A-10362 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 60 | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AMERICAN OPTICAL | S/N | 33689821 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 61 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014124 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 62 | MICROSCOPIO DE MESA | AMERICAN OPTICAL | STEREO STAR | 194644 | 200033689821 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 63 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-17 | 3070142 | 55.53.3.46307 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 64 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215974 | 200921209 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 65 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372975AW0740 | 201100014128 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 66 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | 5231212948 | 19944000903 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 67 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108012948 | 200500023696 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 68 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801373742AW0907 | 201100014130 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 69 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 201100014127 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 70 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108013762 | 200500023697 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 71 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108012860 | 200500023692 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 72 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S2312212952 | 1994000905 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 73 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215990 | SIN INVENTARIO | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 74 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S231212953 | 1994000906 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 75 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S01372975AW0676 | 201100014124 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 76 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372464AW0651 | 201100014119 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 77 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801344439AP0285 | 201100014118 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 78 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801344439AP0278 | 201100014126 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 79 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372975AW0726 | 201100014120 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 80 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 216008 | 200921210 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 81 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S240312958 | 1994000911 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 82 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801350598A50156 | 201100014131 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 83 | MICROSCOPIO DE MESA | NIKON | ECLIPSE E 6 | 761178 | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 84 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S231212954 | 19940009607 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 85 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372975AW0725 | 201100014121 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 86 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108012460 | 200500023692 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 87 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | ESTÁNDAR 25 | 31943 | 99-009110 99003110 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 88 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108012861 | 200500023691 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 89 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108012947 | 200500023695 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 90 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S231212951 | 1994000904 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 91 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215939 | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 92 | MICROSCOPIO DE MESA | AMERICAN OPTICAL | ONE-TEN | 191279 | 53.3……. AD-10-P62 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 93 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372975AW0674 | 201100014122 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 94 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016320 | 200500023681 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 95 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016321 | 200500023682 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 96 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016319 | 200500023680 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 97 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016327 | 200500023685 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 98 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016284 | 200500023679 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 99 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | PRIMO STAR | 3144033766 | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 100 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | PRIMO STAR | 3144033531 | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 101 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016284 | 200500023679 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 102 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ |  | 3108016324 | 200500023684 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 103 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016322 | 200500023683 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 104 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | 801372464AW0485 | A5-02/104 A-09/2011 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 105 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215992 | 2000921211 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 106 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM750 | 341378426AY0021 | 201100014134 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 107 | MICROSCOPIO DE MESA | IROSCOPE | SI-PH | 50016 | 200700026504 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 108 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | 7077509 | 53.3-575699 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 109 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | 8117773 | 53.3-666848 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 110 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S/N | 02.058216M | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 111 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ JENA | TELA VAL 3 | 800055 | 1992010701 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 112 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | ESTÁNDAR 25 | 7798 | 19920110699 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 113 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | LABOR LUX S | 164576 | 1999010336 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 114 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-4 | 1511J26091 | 86000975 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 115 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | S/N | 1992010700 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 116 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016279 | 200500023687 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 117 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | PRIMO STAR | 3144033994 | SIN NNI (NUEVO) | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 118 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | 1602510097 | 8602092 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 119 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-7 | 1511510005 | 85095487 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 120 | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | PM500 | 801378088A | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 121 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | PRIMO STAR |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 122 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3108016325 | 200500023688 | 02.03.Laboratorio | PATOLOGIA |
| 123 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | K-4 | 1511J26095 | 86000876 | 02.03.Laboratorio | 2° PISO |
| 124 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | AXIOSTAR PLUS | 3109002098 | S/N | 02.03.Laboratorio | 3ER. PISO |
| 125 | MICROSCOPIO DE MESA | LABOMED | - | 110647021 9135002 | 201300009260 | 02.03.Laboratorio | 3ER. PISO |
| 126 | MICROSCOPIO DE MESA | KARL ZEIZZ | PRIMO STAR | 3144033433 | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| 127 | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | CARL ZEISS | NC-4 | 313217 | 1998006284 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 128 | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | MOLLER WEDEL | HIR 700 | 1276-606/348 | 201680038522 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 129 | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | MOLLER WEDEL | HIR 700 | 427 | 201080009793 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 130 | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | CARL ZEISS | NC-4 | 430740 | 200500023690 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3840L | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3830L | A111091 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3430F | A01035 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 4 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO | PENTAX | ES3830 | A11224 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 5 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO | PENTAX | ES3830 | A11225 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 6 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | PROCESADOR | PENTAX | EPM-3500 | UA01384 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 7 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | BRONCO FIBROSCOPIO | FUJINON | FB1207 | MB043A023 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 8 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | FUJINON | FB120T | ISO41A270 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 9 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 5131 AUTO LP | 991006 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 3A | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 10 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 175 | YZ06666211 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 3A | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 11 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FIBRA DE LUZ | ROTBURY | S/M | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante, con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por consecuencia de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO PARTIDA 5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A EQUIPOS DE

LABORATORIO  CENTRIFUGAS.

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 15,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| .REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Inspeccione el exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes. - Inspeccione el cable de alimentación, los protectores y enchufe/s para verificar que no están dañados. - Apague la unidad, abra la cubierta accesible al usuario y compruebe la integridad del equipo. - Limpie los componentes internos y externos con un aspirador o con oire comprimido. - Limpie el motor con aire comprimido. Inspeccione las escobillas si corresponde. - Inspeccione el interior para detectar signos de corrosión o piezas faltantes. Repare según necesidad. - Inspeccione los componentes eléctricos para buscar señales de calentamiento excesivo o deterioro. - Verifique el correcto funcionamiento de la tapa y el mecanismo de seguridad. Inspeccione el pestillo de la tapa.} - Compruebe que el temporizador funciona correctamente y corrija el mecanismo de frenado. - Compruebe el funcionamiento del tacómetro, si corresponde. - Verifique el balance del cabezal. Compruebe que las vibraciones y el ruido no sean excesivos. - Verifique que el mecanismo de refrigeración y el termostato funcionan correctamente, si corresponde. - Verifique el control de velocidad mediante un fototacómetro de prueba. - Inspeccione las escobillas y la armadura del motor para comprobar que no están desgastados. Elimine las acumulaciones de carbón. - Lubrique el motor y las partes mecánicas, si corresponde. - Verifique que todos los botones, controles, monitores y/o indicadores funcionan correctamente. - Compruebe todas las modalidades de funcionamiento de la unidad. - Limpie el exterior de la unidad, incluidos los accesorios, cables, controles y monitores. | 1 |  |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | ORTO ALRESA | DIGITOR | O40604/03 | 2013 | 201300011277 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | ORTO ALRESA | DIGITOR | S/N | 2013 | 201300011276 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002133-04-00 |  | A5-05/29 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002138-04-00 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002148-04-00 |  | A5-06/86 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002134-04-00 |  | A5-10/134 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002135-04-00 |  | A5-10/133 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | C-09 | 78000 | 1992 | 92424380 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | J12 | 3207 | - | 533.039547 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | J12 | 3211 | - | 53.3039563 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028210 |  |  | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028110 |  |  | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028010 | 2011 | 201100014274 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028310 | 2011 | 201100014276 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE | S/N |  | 53.3039353 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | IEC | HSN II | 2355222132 | 1995 | 950007248 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | BECKMAN | TJ-6 | 8212 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SIGMA | 3-16 P | 9530 | 2011 | 20110001416 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | UNICO | C-8624 | M0811063 |  | M0811063 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | BAXTER | 3538 | 193933 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | AMITOR | TDL-5 | 11 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | INTERNACIONAL | CL | 86986H-2 |  | 533018408 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002149-04-00 |  | A5-13/94 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SIGMA | 2 7 | 161218 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028410 | 2011 | 201100014278 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | A541051 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | A541053 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
| CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | 46200306 |  | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos con equipos o instrumentos de medición, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante y seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudieran ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO.  PARTIDA 6

CATALOGO DE CONCEPTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA.

- Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. Transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

Mantenimiento preventivo

- Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.

- Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.

- Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan

- Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida util es limitada

- Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante horas y días programados con la finalidad de controlar el estado de los equipos de “RX”, de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos.

- Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arco en C. Comprobaciones funcionales. - Inspección visual y limpieza externa del sistema. - Comprobación de etiquetas.. - Movimiento de la estación de visualización móvil. - Movimiento del estativo del brazo en C. - Comprobar mecanismo del monitor - Inspección visual y limpieza interna del sistema. - Opciones y accesorios - Comprobación de kV estabilizado - Control de rayos X - Comprobar conexión Ethernet - Comprobar conexión de servicio remota - Comprobar controles y credenciales de acceso al sistema - Comprobar archivos de registro - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación de trabajo - Comprobar protección de programas maliciosos en la estación de trabajo - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación quirúrgica - Comprobar la unidad de almacenamiento de energía - Comprobar ventilación - Comprobar microinterruptor de bloqueo del cable de la estación de visualización móvil. - Comprobar el movimiento de altura del estativo del brazo en C. Comprobaciones de seguridad de radiación - Comprobación de limitación de dosis. - Comprobación de rendimiento de tubo de rayos x - Comprobación de indicación de dosis. Comprobaciones de calidad de imagen. - Comprobación del detector. - Comprobación de estéticas - Comprobación de la tasa de dosis. Comprobaciones de seguridad eléctrica. - Medir resistencia de tierra de protección. - Medir corriente de fuga del equipo | 1 |  |
| 2 | ZIEHM 7000 - kV Calibración - mA calibración - Funciones Eléctricas - Verificar dosis automática - Comprobar centro del haz - Operación Mecánica | 2 |  |
| 3 | TECNHNIX Deberá entregar el formato establecido para el registro del mantenimiento (p417) - Chequeos generales, controles de vista - Chequeos Mecánicos - Chequeos Eléctricos - Chequeos rayos X - Chequeos de Seguridad Eléctrica - Chequeos opcionales |  |  |

Arcos en C.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515056514 | 2015 | 201580001365 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515041499 | 2015 | 201580001364 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | ZIEHM | EXPOSCOP 7000 | 3993 | 2008 | 200890000011 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante es decir deberá estar habilitado legalmente para trabajar con este tipo de equipos médicos eléctricos  y  seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que pudieran ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos, Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A

LAMPARAS QUIRURGICAS Y MESAS DE CIRUGIA.

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio del  día posterior al fallo  al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | A.L.M. | UNIVERSAL | AR000778‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 2000 | 2000938448 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | CIRGIA PLASTICA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 356 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | AMTAI | T800SK.1 | M10135-01 | 2010 | 201080015077 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | UROLOGIA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 357 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | A.L.M. | UNIVERSAL | AR000792‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 2000 | 2000938444 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | GASTROENTEROLOGIA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 360 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MEDIFA | 601120 | 20892 | 2016 | 201680031256 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 361 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MEDIFA | 601120 | 20891 | 2016 | 201680031255 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 362 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | FEHLMEX | C-200 | 1405-00124 | 2015 | 201580001350 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 363 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MAQUETTE | ALPHACLASSIC | 797 | 2013 | 201300009867 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 364 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MAQUETTE | ALPHACLASSIC | 795 | 2013 | 201300009866 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 365 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593136 | 1993 | 1993021085 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 366 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 407593030 | 1993 | 1993021083 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 367 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404293048 | 1993 | 1993021082 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 368 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404793011 | 1993 | 1993021081 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 369 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404293036 | 1993 | 1993021080 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 370 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593133 | 1993 | 1993021079 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 371 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593125 | 1993 | 1993021078 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesa Quirúrgica Medifa. Deberá entregarse en los formatos establecidos la evaluación correspondiente - Prueba de Protección del Interruptor - Prueba Cable del interruptor - Prueba Conexión del interruptor - Prueba de iconos del interruptor - Prueba de la lámina de la cubierta del interruptor - Prueba de revisión de la funcionalidad de todas las funciones del interruptor - Prueba de protección del panel de control - Prueba de los íconos del teclado - Prueba de la lámina de la cubierta del panel de control - Prueba de revisión de la funcionalidad de todas las funciones del interruptor - Revisión del tapizado - Revisión de los rieles guías - Revisiones de los resortes a gas (reposapiernas y cabeza) - Revisión del sistema de medición todas la funciones, posición Cero - Revisión de los cinturones para los equipos de movimiento - Revisión de todos los cables de acuerdo al diagrama de cableado - Revisión de todas las tuberías de acuerdo al diagrama hidráulico - Revisión de todas las conexiones - Revisión de todos los enclavamientos - Revisión de las conexiones de reposacabezas y reposapiernas - Revisión del funcionamiento de la 5ta rueda - Revisión del funcionamiento del blocaje - Revisión de la movilidad - Revisión de los conectores - Revisión de los cables - Revisión del interruptor bipolar - Revisión del nivel de aceite - Revisión de que no haya aire en el sistema hidráulico - Revisión de la compensación equipotencial - Revisión del cable de la compensación equipotencial - Revisión de las juntas de expansión - Revisión de los cables que están detrás de las juntas de expansión de acuerdo con el diagrama de cableado. - Revisión de los tubos que están detrás de las juntas de expansión de acuerdo con el diagrama de cableado - Revisión de las conexiones para los acumuladores - Revisión de los acumuladores - Fijación adecuada de la columna - Revisión de la fijación de los tornillos - Revisión de la cubierta de la columna - Revisión de la conexión a tierra de la compensación equipotencial - Revisión de la conexión a tierra, fusibles, advertencias y cableado - Revisión de la resistencia de la conexión a tierra - Revisión de la resistencia del aislamiento básico - Revisión de la corriente de descarga del paciente (Z interrumpida) - Revisión de la corriente de descarga del paciente (Z interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga (uso normal) - Revisión del cableado de la protección a tierra - Revisión de la corriente de descarga del paciente - Revisión de la corriente de descarga de protección (cableado a tierra interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga del paciente (cableado a tierra interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga a tierra (uso normal cambio de polaridad) | 1 |  |
| 2 | Amsco Steris De acuerdo al manual de servicio serían las siguientes (p44) - Preparación para mantenimiento Preventivo Bimestral - Sistema hidráulico bimestral (remplazo anual de filtro de aceite) - Ruedas y seguros de piso bimestral (Lubricación anual de ruedas) - Controles bimestral - Chequeos eléctricos bimestrales (carga de voltaje de batería y revisión de voltaje de batería semestral ) - Rigidez de tabla bimestral (lubricación de rieles de guía columna anual) - Pruebas finales bimestrales | 6 |  |
| 3 | MAQUET Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR - Chequeo de seguridad | 1 |  |
| 4 | Fehlmex Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR | 4 |  |
| 5 | AMTAI - Cubierta - Sistema hidráulico - Chequeos eléctricos - Movimientos de la Mesa - Rigidez de la mesa | 4 |  |
| 6 | ALM Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR | 1 |  |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma CEI 60601-1 y CEI 60601-2-46 con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES.

- Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. Transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

Mantenimiento preventivo

- Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.

- Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.

- Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan

- Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida util es limitada

- Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante horas y días programados con la finalidad de controlar el estado de los equipos de “RX”, de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos.

- Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arco en C. Comprobaciones funcionales. - Inspección visual y limpieza externa del sistema. - Comprobación de etiquetas.. - Movimiento de la estación de visualización móvil. - Movimiento del estativo del brazo en C. - Comprobar mecanismo del monitor - Inspección visual y limpieza interna del sistema. - Opciones y accesorios - Comprobación de kV estabilizado - Control de rayos X - Comprobar conexión Ethernet - Comprobar conexión de servicio remota - Comprobar controles y credenciales de acceso al sistema - Comprobar archivos de registro - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación de trabajo - Comprobar protección de programas maliciosos en la estación de trabajo - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación quirúrgica - Comprobar la unidad de almacenamiento de energía - Comprobar ventilación - Comprobar microinterruptor de bloqueo del cable de la estación de visualización móvil. - Comprobar el movimiento de altura del estativo del brazo en C. Comprobaciones de seguridad de radiación - Comprobación de limitación de dosis. - Comprobación de rendimiento de tubo de rayos x - Comprobación de indicación de dosis. Comprobaciones de calidad de imagen. - Comprobación del detector. - Comprobación de estéticas - Comprobación de la tasa de dosis. Comprobaciones de seguridad eléctrica. - Medir resistencia de tierra de protección. - Medir corriente de fuga del equipo | 1 |  |
| 2 | ZIEHM 7000 - kV Calibración - mA calibración - Funciones Eléctricas - Verificar dosis automática - Comprobar centro del haz - Operación Mecánica | 2 |  |
| 3 | TECNHNIX Deberá entregar el formato establecido para el registro del mantenimiento (p417) - Chequeos generales, controles de vista - Chequeos Mecánicos - Chequeos Eléctricos - Chequeos rayos X - Chequeos de Seguridad Eléctrica - Chequeos opcionales |  |  |

Arcos en C.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515056514 | 2015 | 201580001365 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515041499 | 2015 | 201580001364 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | ZIEHM | EXPOSCOP 7000 | 3993 | 2008 | 200890000011 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante es decir deberá estar habilitado legalmente para trabajar con este tipo de equipos médicos eléctricos  y  seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que pudieran ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de dispositivos Médicos, Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTRUMENTAL.

- Descripción Amplia y Detallada…

Mantenimiento preventivo y correctivo  a instrumental quirúrgico, durante  la vigencia del contrato, proporcionando cinco servicios por año, más los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato en el caso del instrumental de corte (tijeras alicates y cizallas), se realizará en su totalidad cada mes. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo a instrumental quirúrgico con cambio y/o reposición de piezas dañadas, manufactura de partes y stock de instrumental nuevo para reposición en caso de emergencia (faltantes y/o ruptura de piezas) de acuerdo a lo establecido en la NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos Médicos. Reparación general: limpieza general de todas las piezas utilizando tinas con agua destilada y percloretileno en una proporción de 15.1 partes y a una temperatura de 3.5 o c. ajuste general, separando las piezas que se encuentren fisuradas para su reparación con planta de soldar utilizando gas argón para fundir acero inoxidable y electrodos de tungsteno para antorcha tipo MIG, en caso de ser necesario para la reparación del instrumental, elaboración de tornillos y piezas especiales utilizando torno. La soldadura sobrante o "rebabas" deberán quitarse utilizando lijadora con banda grado 150-240 y lubricantes tipo esterina. micro limpieza a base de aire a presión utilizando cabina tipo intec o similar con compresor de 5 hp y usando abrasivo perla de vidrio o polvo de esmeril grado 150. pulido interior y exterior considerando en el pulido fino brillante, rueda con pedacería de trapo y pasta verde y en el pulido mate, rueda de cizal tratada y sin tratar con pasta gris.filo: rectificación de filo a 3500 r.p.m., ajuste total de curvatura en hojas para corte o área de corte preciso, enderezado cuando se requiera, pulido a todo el instrumento , ajuste general y microfilo con piedra blanca porosa 6" x 1/4" , utilizando en su caso un rectificador de 20,000 a 30,000 r.p.m., rueda de hule compactado, grano 270 con oxido de aluminio de acuerdo a la especialidad en instrumento en cualquier ángulo de afilado que  lo  requiera,  así  como  pulido  final  igual a una pieza nueva en instrumental quirúrgico en sus diferentes tipos y medidas después de cualquier mantenimiento se deberá regenerar el pasivado del acero inoxidable con una solución ácida oxidante como el ácido nítrico (HNO3).

Incluye enlistado para control administrativo en papelería de la empresa anotando, descripción del instrumental, identificación de falla, concepto, etc., empaque del material y entrega al personal usuario gravado laser para todo el instrumental. Los trabajos tendrán una garantía  de 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se efectúa la devolución a la unidad para lo que previamente se efectuarán pruebas de corte, de funcionamiento y acabados a satisfacción del IMSS.

Mantenimiento preventivo y correctivo  a instrumental quirúrgico, durante  el periodo un día después del fallo al 31 de diciembre de 2023, proporcionando cinco servicios por año, más los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato.

Incluye mantenimiento preventivo y correctivo a instrumental quirúrgico con cambio y/o reposición de piezas dañadas, manufactura de partes y stock de instrumental nuevo para reposición en caso de emergencia (faltantes y/o ruptura de piezas).

reparación general: limpieza general de todas las piezas utilizando tinas con agua destilada y percloretileno en una proporción de 15.1 partes y a una temperatura de 3.5 o c. ajuste general, separando las piezas que se encuentren fisuradas para su reparación con planta de soldar utilizando gas argón para fundir acero inoxidable y electrodos de tungsteno para antorcha tipo mick, en caso de ser necesario para la reparación del instrumental, elaboración de tornillos y piezas especiales utilizando torno. la soldadura sobrante o "rebabas" deberán quitarse utilizando lijadora con banda grado 150-240 y lubricantes tipo esterina. micro limpieza a base de aire a presión utilizando cabina tipo intec o similar con compresor de 5 hp y usando abrasivo perla de vidrio o polvo de esmeril grado 150. pulido interior y exterior considerando en el pulido fino brillante, rueda con pedacería de trapo y pasta verde y en el pulido mate, rueda de cizal tratada y sin tratar con pasta gris.filo: rectificación de filo a 3500 r.p.m., ajuste total de curvatura en hojas para corte o área de corte preciso, enderezado cuando se requiera, pulido a todo el instrumento , ajuste general y microfilo con piedra blanca porosa 6" x 1/4" , utilizando en su caso un rectificador de 20,000 a 30,000 r.p.m., rueda de hule compactado, grano 270 con oxido de aluminio de acuerdo a la especialidad en instrumento en cualquier ángulo de afilado que  lo  requiera,  así  como  pulido  final  igual a una pieza nueva en instrumental quirúrgico en sus diferentes tipos y medidas.

Incluye enlistado para control administrativo en papelería de la empresa anotando, descripción del instrumental, identificación de falla, concepto, etc., empaque del material y entrega al personal usuario.  Una vez realizado el mantenimiento las charolas o sets de instrumental deberán entregarse con lista de contenido de instrumental, las cuales deberán elaborarse en vinyl y serigrafía, para que no se dañe durante los procesos de esterilización, se deberá marcar el instrumental con cinta y de acuerdo a peticiones particulares de la Central de equipos y esterilización, a cada uno de los sets se les deberá colocar ganchos para el ensamble de las pinzas a esterilizar. Los trabajos tendrán una garantía  de 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se efectúa la devolución a la unidad para lo que previamente se efectuarán pruebas de corte, de funcionamiento y acabados a satisfacción del IMSS.

Se deberá proporcionar capacitación para el personal de C.E.Y.E.  Para que puedan adquirir la habilidad y el criterio que permitan identificar cuando un instrumento se debe enviar a reparación o reposición de forma oportuna las veces que sea necesario.

El proveedor deberá contar con teléfonos locales, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objeto de que reciba cualquier reporte o solicitud de inmediato, el proveedor se compromete a tener existencia de refacciones para sustituir las piezas de tal forma que las reparaciones por correctivos no excedan de 24 horas.

El proveedor deberá presentar seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños y perjuicios que puedan suceder con motivo del cumplimiento de sus obligaciones contractuales

| NUMERO DE SERVICIOS. |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 2 | 5 |

Lo Anterior de Acuerdo a Listado en Excel Denominado ANEXO INSTRUMENTAL LISTADO 2023.

Craneotomos

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | MINIMO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set Craneotomía Taladro de alta velocidad Ultra Power/ Perforador Inicial | ULTRAPOWER NEUMATICO | 7020-001/7020-003 | LAA00500/LAA00284 | 2 | 5 |
| Set Craneotomía Taladro de alta velocidad Ultra Power/ Perforador Inicial | ULTRAPOWER NEUMATICO | 7020-001/7020-003 | LAA005518/LAA00310 |  |  |
| Set Craneotomía Taladro de alta velocidad Ultra Power/ Perforador Inicial | ULTRAPOWER NEUMATICO | 7020-001/7020-003 | 3655/2293 |  |  |

Deberá considerar al inicio del contrato de las siguientes refacciones para estos equipos

| Refacción | Cantidad. |
| --- | --- |
| E9000 GUARDA PARA NEURO LARGA PARA E9010 | 1 |
| E9000 GUARDA PARA NEURO CORTA E9010 | 1 |
| ULTRA POWER GUARDA NEURO LARGA | 3 |
| ULTRA POWER GUARDA NEURO CORTA | 2 |
| MANGUERA UNIVERSAL DE 3.05 MTS | 3 |
| TURBINA TALADRO ALTA VELOCIDAD | 1 |

Mantenimiento preventivo y correctivo  a instrumental quirúrgico, durante  la vigencia del contrato, los mantenimientos preventivos por año, más los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato debiendo considerar el cambio de refacciones criticas según el procedimiento del fabricante, deberá considerar al menos una capacitación durante la vigencia del contrato considerando las que pudieran ser necesarias deberá considerar para el inicio del contrato el remplazo por desgaste de las siguientes refacciones.

b) En caso de  faltantes y/o ruptura de piezas estas deberán reponerse, fabricarse o repararse  de acuerdo a lo establecido en la NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos Médicos

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y EQUPO Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) N/A

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos Médicos desglosé

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS   DE DIVERSAS MARCAS.

- Descripción Amplia y Detallada…

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones, este será en un plazo no mayor de 3 días hábiles, previa notificación al Jefe de Conservación de Unidad, debiendo realizar la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los Fabricantes.

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio a partir de día posterior al fallo y hasta el l 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA.,  transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfibriladores Zoll M (Cap. 1 pp. 11-45) Mantenimiento cada seis meses. (p.11) Debido a que las unidades de la Serie M deben mantenerse listas para su uso inmediato. Lista de Verificación. El aréa de Conservación traerá personal calificado que debe realizar una comprobación de prueba de mantenimiento más exhaustiva cada seis meses para asegúrese de que las funciones del desfibrilador funcionen correctamente. Este capítulo describe las siguientes pruebas de mantenimiento del serie M: Inspección física de la unidad Prueba de botones de panel frontal Test de 3,5 y 12 cables Test de fuente de energía. Test de fuga de corriente Test de paletas Test de display de ritmo cardiaco Test de calibración de pulsos en carta de prueba Test del filtro de ranura Test de alarma de ritmo cardiaco Test de seguridad del desfibrilador Test de sincronización de cardioversión Test de descarga Test de reporte de resumen Test de mensaje de asesor Test de marca paso Test de monitor de SpO2(si esta instalado) Test de monitor de EtCO2(si esta instalado) Prueba de temperatura Prueba de monitoreo de IBP Prueba de calibración del transductor NIBP Prueba de monitor NIBP Prueba de fugas de volumen NIBP con el analizador biomédico NIBP de Fluke Equipo que se requiere para dar un mantenimiento deseado (p.12) Nota: para fines de prueba pueden sustituirse por un dispositivo equivalente Adaptador de Electrodos Dynatech Nevada Inc. (DNI part number 3010-0378) Analizador de desfibrilador Dynatech Impulse 4000 con versión de software 1.06 o superior Analizador de seguridad Bio-Tek 601 Pro series Internacional Bio-Tek Index 2PFE SpO2 Simulador o equivalente (para unidades SpO2) Novametrix Medical Systems, Inc. Capnostar Simulador TB1265/7100 o equivalente (para unidades EtCO2 solamente) Deberá entregar los resultados en los formatos establecidos por el fabricante que se encuentran en el manual. | 2 |  |
| 2 | Desfibrilador Medtronic (Cap. 8 pp.204-211) Un mantenimiento periódico, inspección y verificación del dispositivo podría ayudar a prevenir posibles fallas eléctricas y mecánicas. El mantenimiento se efectuará de manera anual de acuerdo a la recomendación del fabricante. -Limpieza -Procedimiento de inspección -Test y procedimientos de calibración -Inspección física del exterior -Inspección física interna. -Limpieza exterior -Limpieza interior -Remplazo de batería de moneda cada 4 años. - Alarma de cable de AC suelto Las pruebas se realizaran cada año | 1 |  |
| 3 | Desfibrilador Nihon Kohden (Cap.4, pp. 95-) Chequeo •Revisión general •Revisión de paletas y accesorios • Revisión de Instalación. • Revisión de operación básica •Revisión de función de desfibrilación • Verificación de Monitoreo • Verificación de la batería (remplazo anual p.123) • Verificación de impresión • Verificación de alarma • Ajuste de fecha y hora De acuerdo al manual de servicio del fabricante se recomienda realizar el mantenimiento con el checklist (pp.124-125) y entregarlo como parte del servicio | 1 |  |
|  | Autoclaves Inspeccione impresiones por señales de problemas Instale equipo de prueba Apague y drene todas las líneas Inspeccione el ensamble de cada puerta Inspeccione la fácil operación de la puerta Inspeccione la condición de las junta remplace si es necesario Inspeccione la alineación de la puerta con el anillo final Lubrique las bisagras y los tornillos de las bisagras Inspeccione por tornillos flojos y apriételos Diafragma de cerradura remplace Engrase postes y rodamientos Inspeccione Condición de válvula múltiple Inspeccione condición de válvula de secado Inspeccione condiciones de ciclomático Inspeccione condiciones de interruptores múltiples de ciclomático Inspeccione válvulas para suave operación y apropiado sellado Inspeccione válvulas por fugas Corra circuló manual para probar la operación del puerto multiválvulas Inspeccione los filtros de agua camisas y filtros de vapor Inspeccione condiciones de válvula reguladora de equipo Inspeccione la correcta operación de las trampas de vapor Reconstruir trampas de vapor Inspeccione la precisión de cada medidor Remplace el medidor si se requiere Realice inspección interna de cada válvula Remplace la válvula check si es necesario corra una prueba de fuga Inspeccione la adecuada operación de cada válvula solenoide corra un ciclo Reconstruya el control de válvulas de vapor Enjuague cada válvula de control Resetee el flujo de cada válvula de control al ajuste original Inspeccione la correcta operación de cada interruptor de vacío cerrando la válvula del agua y escuchando la operación del interruptor Inspeccione los drenajes de la cámara en busca de restos Calibrar la lectura de salida de presión y temperatura del control Remplazo de impresora (anual) Limpie pelusa y suciedad de los componentes Inspeccione las terminales de los cables y soquets por daños o roeduras Corra la maquina por cada ciclo para verificar la correcta operación verificando todos los displays eh impresoras Retire todo el equipo de prueba instalado para inspección Instale cualquier panel o cubierta removida durante la inspección Inspeccione para asegurar la remoción de todos los materiales usados durante la inspección | 1 |  |

Listado de Equipos.

| No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | UBICACIÓN DEL EQUIPO | TIPO DE CONTRATO: *PREVENTIVO *CORRECTIVO | REFACCIONES A CONSIDERAR AL INICIO DE CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfibrilador | MARQUETTE | CODE MASTER | 1997003115 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - CARCASA INFERIR - TARJETA FUENTE DE PODER |
| 2 | Desfibrilador | ZOLL | BIFASICO | 200700028351 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |
| 3 | Desfibrilador | MEDTRONIC | LIFEPACK 20 | 2006000062539 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO PALEAS CON CABLE DE LINEA |
| 4 | Desfibrilador | ZOLL | BIFASICO | 2007000028352 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO DE PALETAS |
| 5 | Desfibrilador | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE | 1999006953 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO DE PALETAS |
| 6 | Desfibrilador | ZOLL | M SERIES | 94004819 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO DE PALETAS |
| 7 | Desfibrilador | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE | 99023009 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO DE PALETAS |
| 8 | Desfibrilador | MARQUETTE | HELLIGE | 1999037257 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - JUEGO DE PALETAS |
| 9 | AUTOCLAVE | CYCLOMATICO | MISA | 1989051856 | CONSULTA EXTERNA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | - CAMARA ACERO INOXIDABLE CON FORRO TERMICO. |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

b) Pruebas

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. En el caso de los monitores de signos vitales realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI esi-1993. Calibración del sensor de SPO2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de transmisión). Para los Desfibriladores verificación de funcionamiento de alarmas tanto audibles como visuales. Calibración del barrido horizontal, vertical y rotacional. Verificar que la energía seleccionada sea la que entrega con un simulador digital en Jouls. Verificar la selección de sincronía para cardioversión con simulador, realiza análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente. En cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993. Calibración del sensor de spo2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de trasmisión). En el caso de los electrocardiógrafos. Calibración de trazo electrocardiográfico con simulador digital, cardiaco en amplitud, honda P.Q.R.S. y frecuencia. Verificación de funcionamiento de alarmas audibles y visuales. Realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993. Para los Capnografos con Oximetro chequeo del funcionamiento de alarmas audibles y visibles.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 11

SERVICIO DE MANTENIIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COCINA

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio para los servicios,  el contratista deberá entregar programa de mantenimiento, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento. Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los Fabricantes.

El Mantenimiento deberá realizarse con los procedimientos propuestos  y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran  durante el periodo de vigencia de servicio a partir de la fecha del fallo al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA) antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento.

Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones, este será en un plazo no mayor de 3 días hábiles, previa notificación al Jefe de Conservación de Unidad, debiendo realizar la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

- Descripción Amplia y Detallada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Tiene como objeto, prevenir fallas y tener seguridad en su funcionamiento, mediante los servicios que se especifican en cada punto del anexo técnico, el material y mano de obra corren a cargo del proveedor.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Tiene por objeto la eliminación de fallas y daños, o cualquier otra causa que impida su funcionamiento normal, que se especifican en cada punto del ANEXO TÉCNICO, el material y mano de obra especializada, corren a cargo del proveedor.

- Se retirara el equipo dañado del servicio y se trasladara al taller, esta acción la realizara el proveedor así mismo lo regresara al servicio correspondiente.

- El proveedor debe de contar con  refacciones nuevas y originales y herramientas necesarias para realizar las reparaciones inmediatas.

- El proveedor debe contar con teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objeto de que el reporte lo reciba de inmediato.

- El proveedor se compromete a responder con   un técnico especializado para atender los reportes de desperfectos que pudieran tener los equipos con un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a sábado, en el hospital de especialidades centro médico nacional la raza.

- El proveedor se compromete atender los reportes realizados en un promedio de 2 horas a partir del reporte, del hospital psiquiátrico unidad Morelos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR

- Este mantenimiento tiene por objeto cambiar todas las piezas dañadas de los equipos que se especifica en  el anexo técnico los equipos deberán entregarse con bases y cuerpo de los equipos pintados cuando así lo permita las características del equipo.

La ubicación del mobiliario es la siguiente:

- Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional la Raza

- Hospital Psiquiátrico Unidad Morelos

- Los servicios de mantenimiento preventivo se realizarán en el mes de , julio y noviembre.

- Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo el mantenimiento  preventivo  y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

De acuerdo a lo siguiente:

ANEXO TECNICO

Hospital Especialidades.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LICUADORAS INDUSTRIALES | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubricación de rodamientos y chumaceras, comprobar arrancador y control , limpieza y sopleteado de embobinados de motores, servicio de mantenimiento correctivo, debiéndose considerar el embobinado del motor, cambio de aspas, cambio de cuchillas, cambio de cable eléctrico y clavija, cambio de interuptor, cambio de base, cambio de torreta y limpieza general revisión de empaques y cierre y apertura de mecanismo de tapas. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 6 | 12 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MARMAS DE VAPOR |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, debiéndose considerar el cambio de sellos en estoperos, sistema de movimiento, válvulas de llenado y de condensados, entrada de vapor, válvulas de seguridad, trampas de vapor, lubricación de sinfín, revisión y ajuste de mecanismo de volteo si es necesario cambiarlo, cambio de válvulas de purga y trampas de goteo, cambio de válvulas de paso, cambio de trampa de vapor, revisión y lubricación de mecanismo de cierre de tapas y seguro, cambio de reguladoras, cambio de manómetros y limpieza general la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 2 | 4 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO VAPORERA DE 3 COMPARTIMENTOS |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el cambio de válvula solenoide de alimentación, cambio de válvula solenoide de descarga de condensado, cambio de tubo de descarga cambio de empaques a puertas y ajuste y cambio de pernos a puertas y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ESTUFAS, ESTUFONES PLANCHAS Y SARTENETAS. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas, manerales y perillas, ajuste en relación aire, combustible, de pilotos y quemadores instalación de protección a válvulas y perillas así como la reparación de parrillas y tornillería en general, limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 4 | 8 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PELADOR (MOLDEADORA) DE VERDURAS |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, cambio del sistema de transmisión, cambio de motor, incluyendo bandas, empaques de sello de tapa, válvulas de agua y drenaje poleas y flecha anclaje y tornillería, sistema eléctrico, etc. suministro e instalación de abrasivo en plato ondular y perímetro de tina. Y limpieza general. la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO FREIDORAS TIPO VOLTEO |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, reparación del sistema de volteo, instalación de resistencias de 220v, 3000watts por freidora reparación general y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BATIDORA Y/O PICADOR DE VERDURAS |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, cambio del sistema de transmisión y cuchillas de corte, cambio de motor e instalación de contactor y estación de paro y arranque, porta aditamentos, resortes soporta tazón, bandas, poleas engranes y tornillo elevador, sistemas de velocidad y chumacera, soportes deslizadores de tazón, tapa, engranes de transmisión baleros de agitadores, así como la limpieza general, puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LAVADORA DE LOZA |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, reparación de la moto bomba, reparación del sistema de transmisión de charolas, instalación eléctrica del contactor y estación de paro y arranque , válvulas alimentadores de agua, copas de grasa, puntos de lubricación, puertas y empaques, interruptores de puertas, tubos rociadores y tubos lavadores, calentador, así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HORNO DE GAS 3 COMPARTIMENTOS |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, reparación de las puertas metálicas, bisagras y chicotes de abatir, cambio de válvulas de gas, reguladora de gas, así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BATIDORA MANUAL, EXTRACTOR DE JUGOS, REBANADORA. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, reparación de motor, disco, aspas, etc. así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 2 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TRAMPA DE GRASA. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, sustitución de trampa de grasa. Así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALACENAS Y ANAQUELES. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, sustitución de chapas, hoja lateado pintura si se requiere y enderezado. Así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 2 | 4 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TARJAS Y MESAS DE TRABAJO. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, incluye pulido y sustitución de mezcladora. Así como la limpieza general la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo, pulido de bases. | SERV | 18 | 36 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARROS TRANSPORTADORES. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, incluye cambio de chapas, bisagras de piano, sustitución de rodajas y empaques de puertas. Así como la limpieza general la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 10 | 20 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento correctivo, incluye sustitución de filtros de acero inoxidable mantenimiento a extractor. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BAÑO MARIA. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, cambio válvulas vapor. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REBANADORES DE CARNE. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, sistema de protección, sistema afilador, sistema de corte sistema deslizante, baleros y flecha de la cuchilla, navajas y la limpieza general. | SERV | 1 | 2 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADORES DE GAS DE PEDESTAL. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas, y perillas, ajuste en relación aire, combustible, de pilotos y quemadores instalación de protección a válvulas y perillas así como cambio de sistema de encendido y tornillería en general, limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERV | 4 | 8 |

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIDAD MORELOS

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LICUADORAS INDUSTRIALES | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el embobinado del motor, cambio de aspas, cambio de cuchillas, cambio de cable eléctrico y clavija, cambio de interuptor, cambio de base, cambio de torreta y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERVICIO | 2 | 4 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ESTUFAS Y ESTUFONES |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas y perillas, ajuste en relación aire, combustible, instalación de protección a válvulas y perillas así como la reparación de parrillas y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERVICIO | 4 | 8 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TRAMPA DE GRASA. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza de celdas. Así como la limpieza general. El mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | SERVICIO | 2 | 4 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN E INYECCION. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, incluye cambio de filtros de acero inoxidable. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | SERVICIO | 2 | 4 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BAÑO MARIA. |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo, incluye cambio de sistema de eléctrico. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | SERVICIO | 1 | 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

b) Pruebas

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) Considerar la Normatividad aplicable en el ramo

4.24.3 ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 12

SERVICIO DE MANTENIIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

En el caso de las cámaras frías la empresa deberá efectuar las hojas de revisión, Formato “Registro de mantenimiento preventivo a cámaras de refrigeración” (Apéndice B y C) de la Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de red de frio en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben ser firmada de conformidad del Jefe de Conservación de la Unidad y entregar con la factura del servicio. Emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como correctivo,  utilizando refacciones nuevas y originales.

Deberá llevar a cabo la sanitización de las cámaras frías a efecto de que estén libres de contaminación, durante los primeros 10 días de los meses de julio y noviembre, utilizando sanitizantes o desinfectantes aprobados en la normatividad institucional.

Se considera dentro del servicio, el mantenimiento, embobinado y reparación de los motores y compresores que se tienen en operación y reserva para cualquier eventualidad.

El servicio de mantenimiento correctivo considerara la atención a llamadas de emergencia las 24 horas de los 365 días del año, desarrollando lo necesario para restablecer el correcto funcionamiento de los equipos, se debe acudir al llamado en un plazo máximo de dos horas.

El proveedor debe contar con teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objeto de que el reporte lo reciba de inmediato.

El proveedor se compromete a tener existencia de refacciones para cambiar la pieza en el momento, no importando hora ni día y que las reparaciones por correctivos no exceda de seis horas, ya que es el tiempo máximo que una cámara puede quedar fuera de operación, las cámaras funcionaran las 24 horas de los 365 días del año.

Mantenimiento con los procedimientos propuestos  y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  a partir de la fecha de fallo  al 31 de diciembre del año 2023  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA) antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento.

Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo.

La ubicación de los equipos es la siguiente el ingreso a pago de la documentación será en los meses de Julio y Noviembre:

| No. | EQUIPO | UBICACIÓN | No. SERIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REFRIGERADOR OJEDA | 5° PISO EPIDEMIOLOGIA | S/N |
| 2 | CAMARA FRIA | LAB. REUMA, ALERGIAS | 88119641 |
| 3 | ULTRACONGELADOR REVCO | LAB. REUMA, ALERGIAS | S/N |
| 4 | REFRIGERADOR OJEDA | SPPSTIMSS | 0479873-336555-P |
| 6 | REFRIGERADOR OJEDA | ALMACEN | 0196278-31670-K |
| 7 | REFRIGERADOR NIETO | ALMACEN | S/N |
| 9 | REFRIGERADOR OJEDA | CADIT, FARMACIA | 0546281-34330-Q |
| 10 | REFRIGERADOR NIETO | FARMACIA PSICOTROPICOS | S/N |

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo  y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit o refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo siguiente:

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| 1.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HIELERA MCA.SCOTSMAN SIN DATOS UBICADA EN EL SOTANO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA TRANE MOD.TSC102F3EOA05 SER.140712804L DE HEMODINAMIA (PASILLO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA TRANE MOD.TCH1080B300HB SER.945100393D DE HEMODINAMIA (SALA 3) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSC12OF3EOAO700 SER.135211651L DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSH180F3EROAO300 SER.144510176D DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TTA180J300AA DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TTA180J300AA SER.16092W6XTA DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSC048A3EOA2700 SER.62810090ALDEL DEL AUDITORIO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 10.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TCC3060A3000AA SER.6111XSG9H DEL AULA MAGNA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo:

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MANTENIMIENTO A 7 EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT | SERVICIO | 7 | 14 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO DIVIDIDO BOMBA DE CALOR MCA.TRANE MOD.TCC3036A3000AA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COCINA | SERVICIO | 4 | 8 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. YORK MOD.YAU-36CR DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 3) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.6CGA60S21S3A SER.W1DOR8021 DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 4) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER DE 3 T.R DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 2) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.FREYVENMOD.40FRC123-AB SER.53FRC-123A DE RAYOS X (SALA 12) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA048-C SER.1616X62558 DE RAYOS X (SALA 11 ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA036-D SER1516X71486 DE RAYOS X (SALA 4 ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA036-D SER.3017X31163 DE RYOS X (SALA 10) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.MIRAGE DE 12000 BTUS. DE RAYOS X (AULA) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO CASSETE DE 36000 BTUS. DE RAYOS X (INTERPRETACION) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.TENDENZON MOD.ARIAACFOO1 SER.ACFOO1/16PO338 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 2 | 4 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.TENDENZON MOD.ARIAACF001 DE 1.5 T.R DE PATOLOGIA (OF. JEFE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. YORK MOD.PCC35M17 SER.03-0532654 DEL QUIROFANO (MARCAPASOS) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.BRYANT MOD.38HMC183HMC183B DEL QUIROFANO (SALA 9) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.WEISTINGHOUSE MOD.IS4BD036KB SER.JSF130100706 DEL AREA DE CEYE | SERVICIO | 1 | 2 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.R24M36AKA300 SER.X130568200 DEL AREA DE CEYE | SERVICIO | 1 | 2 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.MIDEA MOD.M-18CDA DEL LABORATORIO CENTRAL | SERVICIO | 1 | 2 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUS. DEL AREA DEL LABORATORIO DE ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK DE 12000 BTUS. DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL 4to. PISO SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DEL AREA DE ECOCARDIOGRAFIAS 8vo. PISO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DE CENTRO DE MEZCLAS 4to. PISO CON SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR Y CONTROL CON CABLEADO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO CASSETE DE 36000 BTUS. MCA.YORK DE RAYOS X (SALA 15 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DE RAYOS X (SAL15) RESONANCIA MAGNETICA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1625 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER MOD.400NC123B-E INV.A-1826 DEL LABORATORIO DE MED.NUCLEAR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.400NC123B-E DEL LABORATORIO DE MED. NUCLEAR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.YAV-36CR DE LA SALA 12 (COMPUTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.FREYVEN MOD.36FRC243A-C DE LA SALA 12 (UPS) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA048-C DE LA SALA 11 (GABINETES) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA024-A DE LA SALA 11 (CUARTO CONTROL) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. DAIKIN INVERTER AREA CODIGO INFARTO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER CADIT | SERVICIO | 1 | 2 |
| 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MDF | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.1 INV.1998014176 A.24198 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.2 SIN DATOS DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.3 INV.1998014175 AD-01129 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.4 INV.1998014174 A-24/98 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO DE 2H.P MCA.ARMEE SER.0648711.4 TAM.490ABC DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO MCA ARMEE SER.0648711.3 TAM.365 ABC DEL COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO MCA.ARMEE SER.0648711.2 TAM.182ABC DE LOS BAÑOS COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P MCA.MARCOM SERIES MOD.MXXBO35UAOCOUA SER.K06G90147 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P PATOLOGIA SUSTITUCIÓN DE MOTOR CON MANTIMIENTO SUSTITUCIÓN DE UNIONES DE DUCTO CON CAMBIO DE CENTRO DE CARGA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P TIPO TURBINA CON SUSTITUCIÓN DE UNION A DUCTO CON CAMBIO DE CENTRO DE CARGA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P MANTENIMIENTO POLEAS, EJE O FLECHA PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE SUSTITUCIÓN MOTOR 15 H.P ANESTESIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE VENTILACION PATOLOGIA CAMBIO CENTROS DE CARGA Y UNION A DUCTERIA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC.TIPO EVAPORATIVO MCA.FLAKT MEXICO SER.06-0651 DEL COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.1 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.2 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE SER.M06F05209 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.3 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE SER.M06F05215 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION , DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.3 MOD.RVBM-399 SER.0546281-34330-Q DEL AREA DE LA FARMACIA (CADIT) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.NIETO No.5 MOD.REB800 SER.270KGD0177 DEL AREA DE FARMACIA PSICOTROPICOS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.10 MOD.RV2P-36 SER.0196278-31670-K DEL AREA DEL ALMACEN | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.11 MOD.RVBM500 SER.0479873-33655-PDEL AREA DE SPPSTIMSS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.12 MOD.RVBM500 SER.0479877-33655-PDEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA 5to. PISO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.NIETO MOD.REB450 SER.248LML0094 DEL AREA DEL ALMACEN | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.KELVINATOR SCIENTIFIC MOD.BT30RGA SER.23425436 INV.92028721 DEL LABORATORIO URGENCIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTA CONGELADOR MCA.REVCO S/DATOS DEL LABORATORIO DE REUMA Y ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.DOMETICMOD.ML3705 SER.2390044 DEL LABORATORIO DE REUMA Y ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.12 MOD.RVBM500 SER.0479876-33655-PDEL AREA DE FARMACIA. | SERVICIO | 1 | 2 |

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO |  | MAXIMA |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL AREA DE COCINA,CON SERVICIOS PROGRAMADOS LOS MESES DE ,JULIO Y NOVIEMBRE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL 2023 |  |  |  |  |  |
| 1.- | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFRIGERACION DEL AREA DE COCINA, 2 EQUIPOS | SERVICIO |  | 2 | 4 |

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

- Todas las refacciones deberán ser normalizados y con certificación nacional que incluyan el estampado o etiquetado NOM, NMX, ANCE o en su caso solicitar Certificado de Evaluación de Conformidad del Producto.

- Para productos importado, deberán incluir Certificaciones UL, CE, etc.

- Todo el material para sistemas eléctricos y componentes de los mismos deberá cumplir según el caso con la normatividad aplicable siguiente:

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)

- NOM-003.-SCFI-2014 Productos Eléctricos especificaciones de seguridad.

- NOM-028-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

- NMX-J-521/1-ANCE-2012 Procedimientos de Evaluación de Conformidad

b) Pruebas Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma oficial., con equipos o instrumentos de medición  debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente entregando para ello certificados de calibración de los instrumentos por algún laboratorio de metrología acreditado por la E.M.A.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) Considerar la Normatividad aplicable en el ramo además de que dispositivos, los instrumentos que permitan monitorear la temperatura de los equipos considerados de red fría deberán contar y deberá entregarse certificado de calibración por parte de laboratorio de metrología acreditado por la E.M.A.

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  B) Y E)

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, “DR. ANTONIO

FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL

LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

PRESENTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 5, RELATIVO A LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR  Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO CORRESPONDIENTE  A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA,  INCISO B) DE LAS PRESENTES BASES DE LA  INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Tratándose de personas físicas:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Tratándose de personas morales:

Bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Inciso E)

Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL)

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, “DR. ANTONIO

FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL

LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

PRESENTE

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, POR EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP | 6 INCISO A) |  |  |

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), DE LAS PRESENTES BASES. | 6 INCISO A) |  |  |
| ESCRITO POR EL QUE MANIFIESTA NO ENCONTRARSE SANCIONADO COMO EMPRESA O PRODUCTO, POR LA SECRETARÍA DE SALUD, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), DE LAS PRESENTES BASES. | 6 INCISO B) |  |  |
| CONJUNTAMENTE CON SU COTIZACIÓN DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO EN CARTA MEMBRETADA EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE LOS SERVICIOS Y DE LAS REFACCIONES A SUMINISTRAR AL INSTITUTO, INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES DE AUTOR, DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y FEDERAL DE COMPETENCIA. | 6 INCISO C) |  |  |
| EL PARTICIPANTE CON CARÁCTER DE MIPYMES, PODRÁ PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CUANDO PRESENTE, COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DEBIENDO USAR LA CALCULADORA MIPYMES, HTTP://WWW.COMPRASDEGOBIERNO.GOB.MX/CALCULADORA; DISPONIBLE EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y/O UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), DE LAS PRESENTES BASES. | 6 INCISO D) |  |  |
| CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A TRAVÉS DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. | 6 INCISO E) |  |  |
| CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT, IMSS E INFONAVIT, LAS CUALES DEBERÁN TENER EL ESTATUS EN POSITIVA Y VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA CUAL SE DESPRENDE CADA UNA DE ESTOS CUMPLIMIENTOS. | 6 INCISO F) |  |  |
| MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y RELACIONES DE PARTICULARES CON SERVIDORES PÚBLICOS. EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DEL ACUSE GENERADO POR LA PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO GENERADO EN LA PÁGINA: HTTPS://MANIFIESTO.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX/SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF. DEL SISTEMA DE LA S.F.P., CONFORME AL ANEXO SEGUNDO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGAS DE LICENCIA, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2015, Y SE MODIFICÓ MEDIANTE LAS PUBLICACIONES DEL 19 DE FEBRERO DE 2016 Y 28 DE FEBRERO DE 2017. | 6 INCISO G) |  |  |
| EL LICITANTE PERSONA FÍSICA, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EN EL CASO DE SER PERSONA MORAL ADEMÁS DE LO ANTERIOR DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. ANEXO 9 (NUEVE). | 6 INCISO H) |  |  |
| LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR COPIA DE LA LICENCIA O AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO A NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, OTORGADO POR LA ENTIDAD, MUNICIPIO O ALCALDÍA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CONTAR CON OFICINAS, TALLERES Y LABORATORIOS CERCANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE BRINDE EL SERVICIO YA QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA ATENCIÓN DEBERÁ SER INMEDIATA. ASÍ TAMBIÉN EN ESTE PUNTO DEBERÁ DE PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE. | 6 INCISO I) |  |  |
| IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y LEGIBLE CON FOTOGRAFÍA, POR AMBOS LADOS (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; Y, EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. | NUMERAL 7 FRACCIÓN I |  |  |
| ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES, EN EL QUE SE ENUMERAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR, MISMO QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. | NUMERAL 7 FRACCIÓN II |  |  |
| DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2..1 |  |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN QUE OFERTE EL LICITANTE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS, SUBTOTAL, Y EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO OFERTADO. ANEXO 5 (CINCO) | 6 |  |  |

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)____________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _________(3)_______FABRICANTE____(4)____DISTRIBUIDOR____(4)_______ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PRES | PRECIO UNITARIO | CANT MÍNIMA | CANT MÁXIMA | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | (13) | (14) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| SUB TOTAL |  | (22) |
| I. V. A. |  | (23) |
| T O T A L |  | (24) |

- LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) DE ESTAS BASES. - LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

________________________(25)________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anotar los aspectos técnicos requeridos por el Instituto y que serán la Propuesta Técnica-Económica que presente el licitante en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de esta LICITACIÓN.

| N° | DATO | ANOTAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | N°. | El número de la LICITACIÓN que corresponda. |
| 2 | Nombre del licitante. | El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. |
| 3 | R.F.C. | Registro Federal de Contribuyentes. |
| 4 | Fabricante-Distribuidor. | Estos espacios deberán ser llenados por los licitantes indicando con una “X”, si es fabricante o distribuidor. |
| 5 | Número de Proveedor. | Si lo tiene, el número de Proveedor ante el IMSS, otorgado por la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera del IMSS o su correspondiente a nivel Regional o Delegacional. |
| 6 | Teléfono. | El número de teléfono del licitante. |
| 7 | Fax. | En su caso, el número de fax del licitante. |
| 8 | Fecha. | En 2 (dos) dígitos el día y mes, y en 4 (cuatro) dígitos el año en que se celebra la LICITACIÓN |
| 9 | Lugar de entrega. | Me apego a lo establecido en estas bases. |
| 10 | Plazo de Entrega. | Me apego a lo establecido en estas bases. |
| 11 | Correo Electrónico | Indicar el correo electrónico del licitante |
| 12 | Renglón. | El número de renglón que corresponde a la clave propuesta, conforme se indica en el anexo número uno de estas bases, el cual debe ser consecutivo, conforme a las claves que proponga. |
| 13 | Descripción | La descripción que le corresponda(n) al servicio propuesto(s) anotando la descripción completa del renglón ofertado. |
| 14 | Pres. | Indicar la presentación del bien propuesto. |
| 17 | Precio unitario. | Precio unitario en Moneda Nacional sin incluir el IVA, correspondiente a la clave que propone. |
| 18 | Cantidad mínima propuesta. | La cantidad mínima que propone, en la clave con relación a la demanda mínima solicitada por el IMSS y que se describe en los anexos número cuatro de estas bases. |
| 19 | Cantidad máxima propuesta | La cantidad máxima que propone, en la clave con relación a la demanda máxima solicitada por el IMSS y que se describe en los anexos número cuatro de estas bases. |
| 20 | Importe Mínimo | El resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad mínima ofertada del bien propuesto de cada unidad almacenaría. |
| 21 | Importe Máximo | El resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad máxima ofertada del bien propuesto de cada unidad almacenaría. |
| 22 | Sub total | La suma de la columna del importe total |
| 23 | I. V. A. | El importe correspondiente al I. V. A. |
| 24 | Total | Suma del sub total más I. V. A. |
| 25 | Nombre, Cargo y firma del representante o apoderado legal | El nombre, firma y cargo del representante legal o apoderado del licitante, deberá firmar la propuesta, comprometiéndose por su representado a los términos de la proposición |

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente LICITACIÓN Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la LICITACIÓN __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante y RFC. Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

# FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Modelo general de contrato para prestación de servicios, el cual debe ajustarse a las características particulares de la contratación.

Contrato abierto/cerrado para la prestación del servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico (partida _______), que celebran, por una parte, el instituto mexicano del seguro social, representado por el/la c. ____________, en su carácter de titular de _________________ y apoderada/o legal, en adelante “el instituto” y, por la otra parte, la empresa denominada __________________, representada por el/la c. ______________ en su carácter de representante legal, a quien se le denominar en lo sucesivo “el proveedor” y en forma conjunta con “el instituto” se les denominará “las partes”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Contrato abierto/cerrado para la prestación del servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico (partida _______), que celebran, por una parte, el instituto mexicano del seguro social, representado por el/la c. ____________, en su carácter de titular de _________________ y apoderada/o legal, en adelante “el instituto” y, por la otra parte, la empresa denominada __________________ (participante a), representada por el/la c. _______________ en su carácter de representante legal, en participación conjunta con _________________ (participante b); ________________________ representada por el/la c. _____________, en su carácter de representante legal, a quienes en forma conjunta o individualmente se les denominará en lo sucesivo “el proveedor” y en forma conjunta con “el instituto” se les denominará “las partes”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

I.	La presente contratación es el resultado del procedimiento de ________ número _________, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, _______________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los correlativos de su Reglamento y en términos del Acta de Fallo de fecha _____________, suscrita por el Titular de _______________, misma que se agrega en el Anexo 2 (dos), del presente contrato.

DECLARACIONES

I.    “EL INSTITUTO” declara, a través de ___________________, que:

I.1	Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2  El/La C. __________, con R.F.C. _______________, en su carácter de _______________, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, quien podrá ser sustituido/a en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos _____ de la Ley de Seguro Social y ______ del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe de/la Licenciada/o ______, Titular de la Notaría Pública Número ___ de ____, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número ______, de fecha ______ y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.3	De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento el/la C. _______, Titular de ___________, con R.F.C. _______, facultado/a para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante legal de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

I.4	Cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del Dictamen/Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número _____, con número de solicitud _____, de fecha _____, autorizado por ________, documento que se agrega al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

I.5	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231I45.

I.6	Tiene establecido su domicilio en Calle ___ número ___, Colonia ____, _______, Código Postal ____, en _______, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA:

II.1	Es una persona física que acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada de su acta de nacimiento, folio número ___________, expedida por la Dirección General del Registro Civil ___________, de fecha ___________e identificación oficial consistente en credencial para votar expedida por el ___________, con código de identificación ___________, con vigencia al año ___________, a nombre del ___________, cuyas actividades consistentes, entre otras, ___________.

EN CASO DE PERSONA MORAL.

II.1	Es una persona moral legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número ____ de fecha ____, pasada ante la fe de/la Licenciada/o ______, Titular de la Notaría Pública número ____ de _____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ____, en el folio mercantil número _____, bajo la denominación “_____________”, cuyo objeto social es, entre otros, _____________________________.

II.2	El/La C. __________, en su carácter de representante legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Licenciado ______, Titular de la Notaría Pública número ___ de _____, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna.

II.3	Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.4 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el presente contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.5	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6  Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ____________.

EN CASO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO SEA MAYOR A $300,000.00 SIN I.V.A., SE DEBEN SEÑALAR LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL (SAT E IMSS).

II.7 Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del cual  presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.8 Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por “EL INSTITUTO” se verificaron para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.9 Cuenta con el documento correspondiente vigente y en sentido positivo, expedido por “EL INSTITUTO” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL INSTITUTO” en la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el cual se verificó para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

II.10 Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual  presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.11 Señala como su domicilio para todos los efectos legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle _______ número ___, Colonia _____, ________, ________, Código Postal _________, teléfono: _______, correo electrónico: _______________.

II.12 Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, SE DEBERÁ DECLARAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE TODAS LAS EMPRESAS

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

III.- “EL PROVEEDOR”, declara conjuntamente que:

III.1.- Han celebrado convenio de participación conjunta, cuyas obligaciones deberán cumplirse en términos del mismo, el cual se integra al presente instrumento jurídico como Anexo 5 (cinco).

III.2.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Convocatoria y sus Anexos.

IV.	De “LAS PARTES”:

IV.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

Hechos los antecedentes y declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO” el Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (Partida _________), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el apartado de Antecedentes de este instrumento jurídico.

Los Anexos que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

| Anexo 1 (uno) | “Dictamen/Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico y Términos y Condiciones” |
| --- | --- |
| Anexo 2 (dos) | “Propuesta Técnica y Económica de “EL PROVEEDOR” y Acta de Fallo” |
| Anexo 3 (tres) | “Documento de Designación de Administrador del Contrato” |
| Anexo 4 (cuatro) | “Junta de Aclaraciones Disponible para su Consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet” |
| Anexo 5 (cinco) | “Convenio de Participación Conjunta” EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SOLO ES UN EJEMPLO, POR LO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR LOS ANEXOS DE ACUERDO CON LA CONTRATACIÓN EN ESPECÍFICO |

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

EN CASO DE SER CONTRATO ABIERTO

El monto mínimo del presente contrato es por la cantidad de $_______ (_________ PESOS ___/100 M.N.), en moneda nacional más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y el monto máximo es por la cantidad de $_____ (________ PESOS _____/100 M.N.) en moneda nacional más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el precio unitario del presente contrato es por la cantidad señalada en la propuesta económica de “EL PROVEEDOR”, que se agrega en el Anexo 2 (dos), del mismo.

EN CASO DE SER CONTRATO CERRADO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $_______ (_________ PESOS ___/100 M.N.), en moneda nacional antes de impuestos, y $_____ (________ PESOS _____/100 M.N.) en moneda nacional después de impuestos, el precio unitario del presente contrato es por la cantidad señalada en la propuesta económica de “EL PROVEEDOR”, que se agrega en el Anexo 2 (dos), del mismo.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (Partida _______), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y el precio será inalterable durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Se efectuarán pagos por servicio devengado a “EL PROVEEDOR”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) deberá ser presentado en forma impresa.

los pagos se realizarán en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” a los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI, en el Área de Trámite de Erogaciones correspondiente. El CFDI deberá reunir los requisitos fiscales respectivos indicando número de proveedor, número de contrato, número de fianza, denominación social de la afianzadora, así como el reporte de los procedimientos aprobados en el periodo. Ambos documentos deberán estar previamente autorizados por el administrador del contrato, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega del servicio, conforme a los numerales cuarto y sexto del capítulo quinto, intitulado, de los Lineamientos para promover la agilización de pago a los proveedores contenidos en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, concordante con los artículos 65 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se deberán observar los requisitos señalados en el numeral 11 de los Términos y Condiciones que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. EJEMPLO

El CFDI deberá presentarse ante la División de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica  de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en Órganos Normativos, así como en las Áreas de Trámite de Erogaciones, correspondientes, de las Unidades Médicas de Alta Especialidad y Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. En caso de aplicar, dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del Administrador del Contrato, de quien suscribió la orden de compra o servicio, o de quien autorizó la contratación por montos inferiores a $2,000.00 (antes de IVA). Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millenium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, número de garantía de cumplimiento que se haya aceptado, denominación social de la institución que otorga la garantía de cumplimiento y la indicación de que “EL PROVEEDOR” cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

En caso de que el devengo por la entrega-recepción no genere número de alta en SAI o número de pedido-recepción en PREI-Millenium, en su caso, se deberá adjuntar acta de entrega-recepción.

El personal de la División de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica  de Contabilidad y Trámite de Erogaciones no podrá devolver el CFDI presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a “EL INSTITUTO”.

Para los casos en que no se formalice el presente contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo del servicio proporcionado, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato.

Para efectos de lo anterior, la ______________ deberá informar al administrador del presente contrato o Área Consolidadora, en su caso, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir el servicio materia del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de “EL INSTITUTO”, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar la documentación requerida por la Unidad Médica  de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de “EL INSTITUTO”, la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Los pagos se depositarán a “EL PROVEEDOR” en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

El administrador del presente contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo “Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del presente contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

El administrador del presente contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del presente contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Unidad Médica  de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, así como en las Áreas de Trámite de Erogaciones, correspondientes, de las Unidades Médicas de  Alta Especialidad y Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.

Al notificar a “EL PROVEEDOR” la aplicación de una pena convencional, el administrador del presente contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo a “EL PROVEEDOR” para que se compense contra los adeudos que tenga “EL INSTITUTO” para con “EL PROVEEDOR” o, para que en su defecto, éste proceda a pagar a “EL INSTITUTO” la pena convencional.

Los pagos del servicio quedarán condicionados proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar los contratos, convenios y su DDP en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del presente contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Para efectos del cobro de sus CFDI, deberá presentarse por “EL PROVEEDOR” que se haya establecido en el convenio de participación conjunta, en el entendido de que “EL INSTITUTO” no será responsable de la manera en que hayan acordado la distribución del pago.

El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A., cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3. del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _______, del banco ________, a nombre de “____________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago.

CUARTA. VIGENCIA.

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de _________ y hasta el ________________, sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en el presente contrato.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

SEXTA. GARANTÍA DEL SERVICIO.

En caso de aplicar, “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar garantía del servicio Conforme lo señale el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo/total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza antes señalada, en __________, ubicada en Calle _____ número ____, Colonia _____, _____, Código Postal _____, en _____, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en _______.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la __________, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL INSTITUTO” y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente contrato en los casos siguientes:

- Se rescinda administrativamente el presente contrato.

- Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.

- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, “EL PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la presente Cláusula.

- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas / por el monto total de las obligaciones garantizadas.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

- Proporcionar el servicio en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos.

- Correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de la prestación del servicio, así como el costo de su traslado de regreso al término del presente contrato, en caso de aplicar.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de “EL INSTITUTO” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

“LAS PARTES” que suscriben el presente contrato en su carácter de “EL PROVEEDOR”, asumen las obligaciones materia de este instrumento jurídico en forma solidaria / mancomunada conforme a lo estipulado en el convenio de participación conjunta.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo el objeto del presente contrato en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación del servicio.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del administrador del presente contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “EL INSTITUTO” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 1 (uno) del mismo, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones, las cuales se encuentran disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, acta de fallo, del procedimiento del cual deriva el presente contrato, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica, estos tres últimos documentos se agregan en el Anexo 2 (dos) del mismo.

- Plazo de la prestación del servicio:

____ASENTAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN______________________________

- Lugar de la prestación del servicio:

____ASENTAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN______________________________

- Condiciones de la prestación del servicio:

____ASENTAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN______________________________

Se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

EN CASO DE SER PARTICIPACIÓN CONJUNTA

“EL PROVEEDOR” convino en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros por lo que se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato en términos del convenio de participación conjunta, que se agrega en el Anexo 5 (cinco) del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” conviene que en el supuesto de que cualquiera se declare en quiebra o suspensión de pagos, no los libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder solidariamente / mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

DÉCIMA PRIMERA. NORMAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

En caso de aplicar, el servicio y los bienes derivados de este, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contrate, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), así como en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS.

En caso de aplicar, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las pólizas de seguros y/o responsabilidad civil requeridas y cumpliendo con los requisitos señalados en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), y, en su caso, Junta de Aclaraciones, que se agrega al presente contrato en el Anexo 4 (cuatro_).

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes derivados del servicio objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), en caso de aplicar.

DÉCIMA CUARTA. CANJE O DEVOLUCIÓN.

En este apartado se asientan las condiciones de canje o devolución de los bienes que en su caso intervengan en la contratación específica, de conformidad con el anexo técnico y términos y condiciones.

DÉCIMA QUINTA. DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“EL PROVEEDOR” deberá prestar el servicio y entregar todos los insumos que éste conlleva, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del contrato, así como en la Convocatoria y en la junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “EL INSTITUTO” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en el servicio que lo hagan impropio para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “EL INSTITUTO” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL INSTITUTO”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en el servicio prestado, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia, en caso de aplicar.

“EL PROVEEDOR”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “EL INSTITUTO” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la información que proporcione “EL INSTITUTO ” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “EL INSTITUTO ” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “EL INSTITUTO”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre el servicio establecido en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “EL INSTITUTO” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “EL INSTITUTO ” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “EL INSTITUTO ” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “EL INSTITUTO” cualquier hecho o circunstancia que en razón del servicio prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del servicio que preste a “EL INSTITUTO”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

Asimismo, se deberá observar lo señalado en el numeral 16 de los Términos y Condiciones que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. EJEMPLO

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.

“EL INSTITUTO” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al/a la C. _________, Titular de ___________________, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del presente contrato que se agrega al presente y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de “EL INSTITUTO” tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

Asimismo, “EL INSTITUTO” sólo aceptará el servicio materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

El servicio será recibido previa revisión del administrador del presente contrato; la inspección del servicio consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el servicio no se tendrá por aceptado por parte de “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO”, a través administrador del presente contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar el servicio si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato, en su Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, por la entrega parcial o deficiente en la prestación del servicio, se hará acreedor a una sanción por el concepto u obligación, nivel de servicio, unidad de medida y porcentajes señalados el numeral ___ de los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), así como en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR”, por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el numeral ____ de los Términos y Condiciones incluidos en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, así como, en caso de aplicar, en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de la prestación del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

“EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN LABORAL.

“LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que este utilice para la prestación del servicio objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “EL INSTITUTO” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “EL INSTITUTO” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “EL INSTITUTO” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la prestación del servicio materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Cuando en la prestación del servicio, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “EL INSTITUTO”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, el CFDI y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

“EL INSTITUTO” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “EL INSTITUTO”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMA NOVENA. CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

“EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales que se señalan en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno), y las que se señalan a continuación:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.

- Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

- Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto del servicio proporcionado, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

- Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.

- Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

- Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR” con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de aplicar.

“EL INSTITUTO”, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la presente cláusula, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la prestación del servicio por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa del presente contrato.

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR” proporciona el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, con “EL PROVEEDOR”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

TRIGÉSIMA PRIMERA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y/o solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y/o solicitud de cotización, junta de aclaraciones respectiva, en caso de aplicar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en __________, el ____ de ____ de ____, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de “EL INSTITUTO”.

| POR “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |
| --- | --- |
| C. _______________ Titular de ____________________ R.F.C. ______________________ |  |

“EL PROVEEDOR”

| ________________________ RFC: _______________ |  |
| --- | --- |
| C. ____________________ Representante Legal |  |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  |
| C. _______________ Titular de ________________________ R.F.C. _________________ |  |  |

_____/______/______

## ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _________________________________________.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

Número asignado por “la Contratante”: _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el “Contrato”, “la Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del “Contrato” especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos

Cabe señalar que El Modelo de Fianza y la Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos son de carácter informativo para los licitantes.

Los licitantes que resulten adjudicados deberán considerar el presente anexo para la formalización de los contratos y la entrega de la garantía que corresponda, además de lo establecido en el  “MODELO DE CONTRATO y FIRMA DE CONTRATO de la convocatoria.

INDICACIONES RELATIVAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Previo a la formalización del contrato, el licitante adjudicado debe presentar, en original para cotejo y copia simple para archivo, los documentos que se relacionan a continuación:

- Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).

- Comprobante del domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. (Con una antigüedad no mayor a 3 meses).

- Escritura constitutiva y en su caso, modificaciones, otorgadas ante Fedatario Público, inscritas en el Registro Público de Comercio.

- Poder otorgado ante Fedatario Público en el que se faculte al apoderado legal y/o representante para suscribir contratos y cuente con facultades generales para llevar a cabo actos de administración.

- Identificación oficial vigente de la persona facultada para suscribir el contrato.

- Estado de cuenta a nombre del licitante adjudicado, en el que se observe el número de Cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE).

- El participante que resulte adjudicado deberá obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, en términos del procedimiento establecido en la Regla Quinta del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la Obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación regulados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto sea superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cada persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato, debe presentar ante el Oficina de Adquisiciones,  la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente, de conformidad con lo previsto en la regla 2.1.37 de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023.

HOJA MEMBRETADA

ANEXO 9 (NUEVE)

CIUDAD DE MÉXICO A XX DE XXXXXXXX DE 20XX

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

CIUDAD DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

PRESENTE

PROCEDIMIENTO NÚMERO: XX-50-GYR-050GYR055-X-XXX-2023

C. XXXXXXXXXXXXXXXX, representante o apoderado legal de XXXXXXXXXXXXXXXXX, manifiesto bajo protesta de decir verdad que de conformidad con la fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no desempeño empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, y por lo tanto con la formalización de mi contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interes. Al estar constituído como persona moral manifestamos que ninguno de nuestros sócios o accionistas se encuentran señalados de la presenta fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Relación de accionistas:

1.

2.

3....

PROTESTO LO NECESARIO

C.XXXXX XXXX XXXX

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

RELACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CLAVE O NÚMERO | MATERIALES Y REFACCIONES | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

RELACIÓN DE PERSONAL CON  LAS DIFERENTES CATEGORÍAS A UTILIZARSE (PLANTILLA DE PERSONAL)

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CATEGORÍA | JORNADA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN  EL SERVICIO

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| NOMBRE Y NÚMERO DE UNIDADES | PROPIO O RENTADO | MARCA | CAPACIDAD | SERIE Y NÚMERO | UBICACIÓN ACTUAL | VIDA ÚTIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(PROGRAMA POR DÍAS)

| No. | Equipo | Ubicación | Unidad | Cantidad | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO