## EQUIPO
1 | CCB 531.203.0058 Unidad de circulación extracorpórea; Equipo electrónico y neumático rodable que permite suplir la función de oxigenación y bombeo de la sangre por método invasivo. Con las siguientes características:
1.1 | Base para cuatro módulos de rodillos expandible hasta 6
1.1.1 | Batería de respaldo de al menos una hora para todo el sistema
1.1.2 | Lámpara de halógeno o tecnologia superior según el fabricante
1.1.3 | Soporte para Oxigenador (adulto, pediátrico, lactante,neonatal según sea el caso)
1.1.4 | Soporte para filtro detector de Burbujas (adulto, pediátrico, lactante,neonatal según sea el caso)
1.1.5 | Soporte para hemoconcentrador (adulto, pediátrico, lactante,neonatal según sea el caso)
1.2 | Tres o cuatro cabezales de rodillos de 6 pulgadas con opción para doble tubería y un cabezal de rodillos de 4 pulgadas con opción para doble tubería, con opción a un quinto cabezal.
1.2.1 | Panel LCD con indicador de flujo y RPM
1.2.2 | Selección de calibre de tubo
1.2.3 | Control de velocidad y flujo
1.2.4 | Cabezal con rotación en incrementos de 15 grados para acortar tubería
1.2.5 | Flujo pulsátil en bomba arterial
1.3 | Monitor LCD (con tecnología TouchScreen de Control Central o según tecnología del fabricante)
1.3.1 | Monitoreo de flujo Arterial
1.3.2 | Cronómetros de tiempo en Bomba y Pinzamiento y adicional configurable.
1.3.3 | 2 Canales para Monitoreo de temperatura configurables (esofágico/rectal)
1.3.4 | 2 Canales para monitoreo de presión configurables (arterial/cardioplejia)
1.3.5 | Monitoreo de Cardioplejia
1.3.6 | Cronómetros para tiempo de suministro de Cardio Plegia (CPG)
1.3.7 | Indicador de volumen de CPG infundido
1.3.8 | Detector de burbuja con sensor para tubería de 3/8 (adulto) y 1/4 (pediátrico)
1.3.9 | Detectores de Nivel de sangre bajo en reservorio con sensores para alerta y alarma re utilizables
1.4 | Mezclador electrónico de aire y oxigeno
1.4.1 | Mezclador de Aire y Oxigeno incorporado en la base con controles independientes para FiO2 y Gas
1.4.2 | Alarmas de presión baja y alta en aire y oxigeno
1.4.3 | Indicador de FiO2 en monitor de control central
1.4.4 | Alarma de FiO2 baja en monitor de control central
1.5 | Módulo de Control de Bomba Centrifuga
1.5.1 | Control de velocidad de hasta 3600 Revoluciones Por Minuto con motor externo de bomba centrifuga o tecnología equivalente
1.5.2 | Sensor no invasivo de flujo arterial para tubería de 3/8
1.5.3 | Suministro de flujo continuo o pulsátil
1.5.4 | Alarma configurable de flujo arterial bajo
1.6 | Intercambiador de Calor
1.6.1 | Modo para calentar hasta 42 grados centígrados
1.6.2 | Modo para enfriar hasta 3 grados centígrados sin necesidad de agregar hielo
1.6.3 | Puerto adicional de agua para colchón térmico
1.6.4 | Colchón térmico pediátrico/adulto según sea el caso
1.6.5 | Panel de control digital
1.7 | Monitor de gases (puede estar integrado o por separado según tecnología del fabricante) en línea para el circuito extracorpóreo con las siguientes características:
1.7.1 | Temperatura
1.7.2 | Presión parcial de oxígeno (PO2)
1.7.3 | Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2)
1.7.4 | pH
1.7.5 | Potasio (K+)
1.7.6 | Saturación de oxígeno (SO2)
1.7.7 | Hematocrito (HCT)
1.7.8 | Hemoglobina (Hgb)
1.7.9 | Exceso de bases (BE)
1.7.10 | Bicarbonato (HCO3)
1.7.11 | Saturación de oxígeno (SO2) [calculada cuando no se mide]
1.7.12 | Consumo de oxígeno (V̇O2)
1.7.13 | Sensor para monitoreo de gases arteriales
1.7.14 | Sensor para monitoreo de gases venosos
1.7.15 | Sensor para monitoreo de HCT, Hgb, SO2
1.7.16 | Impresora térmica integrada o según tecnología del fabricnte
1.7.17 | Batería interna de respaldo de 25 minutos de duración.
2 | CCB 533.036.0149 Analizador de gases, pH y electrolitos durante la circulación corpórea; Analizador de gases y electrolitos en sangre con las siguientes características:
2.1 | Analizador de pH.
2.2 | Pco2.
2.3 | Po2.
2.4 | Na+.
2.5 | K+
2.6 | Ca++ iónico.
2.7 | Cl
2.8 | Glucosa.
2.9 | Lactato.
2.1 | Hematocrito.
2.11 | Impresora térmica integrada, con consumible necesario para la operación hospitalaria por cada sitio y partida.
2.12 | Medición de parámetros por medio de electrodos específicos.
2.13 | Funcionamiento con cartuchos y/o paquete de reactivos y/o casetes.
2.14 | Calibración automática a uno y dos puntos y calibración manual
2.15 | Muestra de sangre total: venosa, arterial y capilar
2.16 | Recibe muestras de sangre por medio de tomadores específicos para gasometría: jeringa heparinizada o capilar heparinizado.O tecnología superior de medición continua
2.17 | Volumen máximo de la muestra. Para perfil completo. Para paciente adulto: 210 µl, Para paciente neonatal: 125 µl
2.18 | Tiempo del ciclo total de análisis no mayor de 3 min. Al menos 20 pruebas por hora
2.19 | Con parámetros calculados, elegidos de acuerdo a las necesidades del área usuaria
2.2 | Medición de la presión barométrica.
2.21 | Operatividad del equipo de acuerdo a la altitud de cada localidad o ciudad
2.22 | Ingreso de datos de identificación del paciente: nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo del paciente.
2.23 | Para procesamiento de la muestra se requiere ingreso de FiO2, temperatura del paciente y tipo de muestra.
2.24 | Pantalla a color sensible al tacto para ingreso y despliegue de datos, informes de resultados, informes de calibración e informes de control de calidad.
2.25 | Software en español.
2.26 | Capacidad de conexión con sistemas de información hospitalarios bajo alguno de los estándares establecidos por HL7.
2.27 | Alarmas o mensajes visibles de: Mal funcionamiento del casetes, cartucho o paquete de reactivos. Errores en el proceso de análisis y de la muestra.
2.28 | Con batería de respaldo interna o sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que garantice el procesamiento de muestras al menos 15 min.
2.29 | Rollo de papel térmico para impresora.
2.30. | Tomadores específicos para gasometría: jeringa heparinizada o capilar heparinizado.
2.31 | Calibradores.
2.32 | Ampolletas o cartuchos para control de calidad.
2.33 | Módulo de medición y software para co-oximetría.
2.34 | Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz.
3 | CCB 533.036.0768 Analizador de la coagulación;
3.1 | Con capacidad de procesamiento de muestras para Tiempo:
3.1.1 | Protrombina.
3.1.2 | Parcial de tromboplastina.
3.1.3 | De trombina.
3.1.4 | De fibrinógeno.
3.1.5 | De factores de coagulación y
3.1.6 | Pruebas especiales.
3.1.7 | Detección del coágulo por al menos una de las siguiente metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz
3.1.8 | Canales de medición independientes.
3.1.9 | Sistema de incubación para muestras y reactivos.
3.1.10 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.
3.1.11 | Volumen de muestra.
3.1.12 | Volumen de reactivos.
3.1.13 | Programa de control de calidad integrado o externo.
3.1.14 | Capacidad para programar muestras urgentes.
3.1.15 | Lector de código de barras.
3.1.16 | Monitor e impresoras integrados o adicionales
3.1.17 | Ordenador (computadora) y sofware según tegnología del fabricante.
3.1.18 | Compatible con los reactivos ofertados.
4 | CCB 531.286.0223 Desfibrilador portátil con paletas internas y externas. Equipo portátil para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. Con las siguientes características:
4.1 | Con pantalla
4.1.1 | Despliegue digital y de onda de frecuencia cardíaca.
4.1.4 | Trazo de ECG a seleccionar entre 6 derivaciones: DI, DII, DIII,AVR, AVL y AVF.
4.1.3 | Selector de energía para descarga interna y externa.
4.1.4 | Alarmas audibles, visibles y ajustables.
4.4 | Capacidad para conexión de paletas internas para excitación del músculo cardíaco:
4.4.1 | Descarga directa prefijada.
4.4.4 | Cable con paletas interconstruidas esterilizable.
4.4.3 | Paletas internas y paletas externas reutilizables que detecten actividad electrocardiográfica.
4.4.4 | Selector de modo sincrónico y asincrónico.
4.3 | Con descarga:
4.3.1 | Desde las paletas
4.3.4 | Desde el panel de control.
4.4 | Con capacidad de auto descarga.
4.4.1 | Sistema para probar descarga
4.4.4 | Tiempo de carga máximo
4.4.3 | Batería recargable.
4.4.4 | Sistema de impresión de la actividad eléctrica del corazón.
4.4.5 | Paletas internas y paletas externas reutilizables que detecten actividad electrocardiográfica según complexión del paciente (adulto, pediátrico o neonatal)
4.4.6 | Equipo compatible con sistema de desfibrilación externa con parches
5 | CCB 535.816.0025 Sierra para esternotomía
5.1 | Sierra para esternotomía con las siguientes características:
5.1.1 | Con corriente eléctrica y/o baterías recargables.
5.1.2 | Con protector de hoja.
5.1.5 | Velocidad variable
5.1.4 | Con sellado total
5.1.5 | Con sistema de protección que impida su activación inadvertida
5.1.6 | Peso de 400 a 800 gr.
5.1.7 | Con guarda a aditamento para protección de tejidos
6 | CCB 531.609.0033 Marcapaso cardiaco temporal bipolar bicameral; Con las siguientes características:
6.1 | Rango de frecuencia
6.1.1 | De 30 hasta 200 pulsos por minuto.
6.1.2 | Corriente de salida de 0.1 mA hasta 28 mA
6.2 | Sensibilidad
6.2.1 | Rango de 0.4 hasta 10 mV, para la aurícula
6.2.2 | Rango de 0.8 hasta 20 mV, para el ventrículo
6.3 | Peso de hasta 700 grs.
6.3.1 | Con batería
6.6 | Accesorios:
6.6.1 | Con Brazalete de velcro
7 | CCB 531.562.0038 Lámpara frontal
7.1 | Lámpara frontal con las siguientes características:
7.1.1 | Con fuente de luz de pedestal o tecnología superior según fabricante ( luz LED)
7.1.2 | Cable de fibra óptica.
7.1.3 | De luz fría
7.1.4 | Intensidad regulable.
7.1.7 | Con sistema de videograbación de HD (opcional)
8 | SCCB Consola de contra pulsación intraaórtica
8.1 | Unidad de asistencia circulatoria con balón intraaórtico, con las siguientes características:
8.1.1 | Con controles automatizados.
8.1.2 | Función de arranque rápido presionando un solo botón.
8.1.3 | Modo único de disparo con ECG.
8.2 | Disparo avanzado con señal de presión:
8.2.1 | Evaluación y ajuste automáticos del umbral y la sincronización (timing&trigger).
8.2.2 | Asistencia automática aun en caso de arritmia severa.
8.2.3 | Fuentes de señal seleccionables en el teclado.
8.2.4 | Menú de preferencias de visualización.
8.2.5 | Menú de preferencias para impresión.
8.2.8 | Avisos del modo de desinflado de la onda r.
8.2.7 | Trazado a escala y posicionamiento automático de la onda de presión arterial.
8.2.8 | Indicadores en pantalla de batería/helio.
8.3 | Pantalla de control multicolor según tecnología del fabricante.
8.3.1 | De tres canales y alta resolución (480 x 640), 10.4” en diagonal .
8.4 | Tanque de helio extra para repuesto.
8.5 | Simulador externo para pruebas de funcionamiento
9 | CCB 533.899.0020 Tromboelastógrafo Rotacional; Equipo para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos y observar el curso de fibrinólisis. Con las siguientes características:
9.1 | Sistema para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos.
9.2 | Que permita observar el curso de la fibrinólisis, identificando deficiencias de coagulación utilizando sangre completa, asimismo medir la evolución en el proceso de la coagulación en todas sus fases
9.3 | Con sistema de visco elasticidad
9.4 | Que calcule y presente en pantalla en forma gráfica y numérica los valores de cada fase del proceso de coagulación
9.5 | Que permita visualizar simultáneamente dos trazos, con dos columnas de análisis independientes con 8 o mas canales de medición y simultáneas y capacidad de controlar la temperatura de cada columna
9.6 | Interface que permita conectar el equipo al CPU.
9.7 | Impresora
9.8 | Transductor electromecánico de movimiento de torsión de cable conectado a una punta suspendida
10 | SCCB Recuperador celular.
10.1 | Equipo transportable automático que recupera la sangre extravasada durante el procedimiento quirúrgico con las siguientes características:
10.1.1 | Función de plasmaféresis.(opcional)
10.1.2 | Pantalla a color con despliegue de datos.
10.1.3 | Alarmas y medidas correctivas.
10.2 | Bomba peristáltica de alta velocidad.
10.2.1 | Con rango de flujo ajustable en un rango de 25 a 1000 ml/min.
10.2.2 | Sensor ultrasónico de burbujas.
10.2.3 | Sensor óptico de hematocrito.
10.2.4 | Sensor óptico de buffycoat.
10.2.5 | Funcionamiento manual y automático con intercambio de operación automático/manual y viceversa
10.3 | Sistema bomba de vacío integrado.
10.3.1 | Centrifuga de velocidad ajustable en rango de 1500 a 5600 rpm.
10.3.2 | Cubierta con sistema de seguridad que impide la apertura durante el funcionamiento.
10.3.3 | Funcionamiento con 4 tamaños de campana.
10.3.4 | Control de tiempo y velocidad durante el procedimiento.
10.3.5 | Cubierta resistente al impacto.
10.3.6 | Flujo continuo.
10.3.10 | Grupo de oclusión con código de colores.
11 | CCB 531.878.0037.02.01 PREI 12164 Torre de visualización para procedimientos toracoscópicos; Torre de visualización para procedimientos toracoscópicos de mínima invasión que incluye: Carro trasportador, monitor, endocámara( Toracoscopio), fuente de luz, guía de luz o cable de fibra óptica, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático.
11.1 | Carro porta equipo con:
11.1.1 | Puerta delantera y trasera, con chapa.
11.1.2 | Base rotable para monitor y/o brazo para pantalla plana.
11.1.3 | Ruedas con frenos, en al menos 2 ruedas.
11.1.4 | Barra de contactos.
11.2 | Monitor de video para aplicaciones médicas con:
11.2.1 | Pantalla LCD de 19" o mayor, a color.
11.2.2 | Sístema a color NTSC ((National Television System Committee).
11.2.3 | De alta resolución de 1600X1200 = 1920X1080 ó 1920x 1200. pixeles.
11.2.4 | Con entradas de video dvi, rgb, s-video y/c rs-232c.
11.2.5 | Compatibles con formatos 16:9
11.3 | Endocamara:
11.3.1 | Sístema a color NTSC ((National Television System Committee).
11.3.2 | De tres chips digital o mayor.
11.3.3 | Resolución de 1600x1200 = 1920x1080 pixeles a 50Hz.
11.3.4 | Sensible a intensidad de luz de 1 a 1.2 luxes.
11.3.5 | Con control de balance de blancos.
11.3.6 | Con control automático y continuo de brillo.
11.3.7 | Con control automático de la cantidad de luz.
11.3.11 | Con aumento automático de foto sensibilidad.
11.3.9 | Con ajuste automático de color.
11.3.10 | Sumergible en soluciones desinfectantes.
11.3.11 | Con video acoplador.
11.4 | Fuente de luz de xenón de 300 Watts o mayor o LED.
11.4.1 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz.
11.4.2 | Con indicador o controlador de horas de uso.
11.4.3 | Con ajuste de intensidad manual y/o automático para video.
11.5 | Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 4.5 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz.
11.6 | Fuente de luz de respaldo portátil, de xenón o halógeno o LED.
11.6.1 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz.
11.6.2 | Con indicador o controlador de horas de uso.
11.6.3 | Con ajuste de intensidad manual y/o automático para video.
11.7 | Sistema de videograbación/ almacenamiento masivo USB.
11.8 | Equipo de irrigación/aspiración automático:
11.8.1 | Con flujo de succión de 0.8 l/min o mayor.
11.8.2 | Con flujo de irrigación de 2.0 l/min. ó mayor.
11.9 | Insuflador de CO2:
11.9.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo.
11.9.2 | Presión intra abdominal.
11.9.3 | Flujo de insuflación y volumen.
11.9.4 | Con conexión para cilindro externo de alta presión para gas CO2.
11.9.5 | Con sistema de alarma integrada.
11.9.6 | Con manguera de alta presión con conector PIN INDEX.
11.9.7 | Con despliegue digital en panel de volumen, presión y consumo.
12 | EQUIPO DE ABLACIÓN
13 | SCCB Equipo para manejo de temperatura por termo reflexión y/o aire forzado, incluye CCB 531.803.0029 Sábana térmica con aire caliente; Con las siguientes características: Equipo electro neumático rodable, que permite regular la temperatura corporal del paciente Pediátrico o adulto por método no invasivo. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas
13.1 | Control electrónico.
13.2 | Gabinete.
13.3 | Panel de control.
13.4 | Indicador de la temperatura seleccionada.
13.5 | Alarmas audibles y visibles.
13.6 | Sistema neumático.
13.7 | Eficiencia de trabajo.
13.8 | Manguera o tubo.
13.9 | Base rodable.
13.1 | Termostato de protección de sobre temperatura.
13.11 | Potencia máxima de calentamiento.
13.12 | Con contador de horas de servicio
13.13 | Flujo constante de aire a temperatura programada
13.14 | Compresor silencioso.
13.15 | Sabanas térmicas desechables.
13.16 | Conexiones plug-in que hagan rápida su instalación.
13.17 | Variedad de tamaños que se adecuen a cada necesidad.
13.18 | Método de calentamiento de aire filtrado.
13.19 | 3-4 niveles de la terapia.
13.20 | Alarmas de alta y baja temperatura.
13.21 | Control de Ajustes de temperatura.
13.22 | Rango de temperatura de 33 a 43 °C.
13.23 | Filtración de alta eficiencia.
13.24 | Flujo de aire 30 a 40 pies cúbicos por minuto.
14 | EQUIPO PARA ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA CON PERMANENCIA DE 14 DIAS
14.1 | Consola centrífuga para soporte circulatorio de flujo continuo.
14.2 | Consola de mando portátil por acoplamiento magnético que eleva y gira la hélice dentro de la bomba sanguínea.
14.3 | Sensor ultrasónico de flujo.
14.4 | Batería de respaldo integrada con duración mínima de 60 minutos.
14.5 | Panel frontal con despliegue alfanumérico.
14.6 | Indicación de flujo rango de 0-9.9 lpm y velocidad de 0- 5500rpm.
14.7 | Alimentación eléctrica 110 V 60hz.
15 | CIRCUITO MINIMO EXTRACORPOREO.
15.1 | Módulo consola con o sin centrifuga integrada a oxigenador.
15.2 | Programación independiente.
15.3 | Sensor de flujo y burbujas integrado o externo y adaptable a la unidad motriz.
15.4 | Batería de respaldo integrada para al menos 60 minutos.
15.5 | Unidad de calentamiento para control de la temperatura del paciente de 33°C A 39°C.
15.6 | Base rodable vertical con freno.
15.7 | Poste telescópico ajustable.
15.8 | Monitor de tiempos de coagulación
15.9 | Alimentación con batería y AC.
15.10 | Mezclador de aire oxígeno.
15.11 | Soporte para oxigenador.
15.12 | Alimentación eléctrica 115 V. 60 Hz.
15.13 | Maneral de emergencia.
16 | SCCB Equipo para soporte ventricular de corta estancia hasta 14 dias
16.1 | Con las siguientes características:
16.1.1 | Consola centrífuga para soporte circulatorio de flujo continuo.
16.1.2 | Consola de mando portátil por acoplamiento magnético que eleva y gira la hélice dentro de la bomba sanguínea.
16.1.3 | Sensor ultrasónico de flujo.
16.1.4 | Batería de respaldo integrada con duración mínima de 60 minutos.
16.1.5 | Panel frontal con despliegue alfanumérico.
16.1.6 | Indicación de flujo rango de 0-9.9 lpm y velocidad de 0- 5500rpm.
16.1.7 | Alimentación eléctrica 110 V 60hz.
16.1.8 | Soporte de oxigenador
16.1.9 | Motor centrifugo
17 | SEPARADOR DE ESTERNON PARA CIRUGIA SIN CIRCULACION EXTRACORPOREA.
18 | CCB 531.588.0046 Lupas de amplificación. Lupas quirúrgicas con las siguientes características:
18.1 | Lupas de amplificación, tres por diámetro, con armazón y estuche
18.2 | 3X, 3.5X ó 4X 4.5X a elección del cirujano
18.3 | Distancia de trabajo en el rango 350 a 500 mm.
18.4 | Profundidad de campo de 152 mm. (+/- 5 mm).
18.5 | Área de trabajo de 84 mm. (+/- 5mm), y de campo ampliado
19 | BOMBAS DE VACIO PARA CIRUGIA DE REVASCULARIZACION MIOCARDICA SIN BOMBA.
19.1 | Sistema de succión, con manivela de control de presión con variación desde -40 a -60 mmHg
19.2 | MONITOR para registro de presion negativa según tenología del fabricante
20 | TERMOMETRO RECTAL Y ESOFAGICO PARA CIRUGIA CON BOMBA.
21 | 531.328.0221 Unidad de electrocirugía para termo fusión de vasos. Electro coagulador quirúrgico modular para hemostasia y corte, por medio de alta frecuencia con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:
21.1.1 | Coagulación y corte mono y bipolar.
21.1.2 | Equipo modular con capacidad de cambio de módulos de conectores internacionales y conectores plug and play mono polares y bipolares.
21.2 | Potencia máxima de salida en corte bipolar de 100 watts o mayor con 08 efectos como mínimo, con:
21.2.1 | Coagulación monopolar suave de 200 watts o mayor.
21.2.2 | Forzada de 120 watts o mayor.
21.2.3 | Spray de 120 watts o mayor.
21.2.4 | Simultánea de 200 watts o mayor que permita la activación de dos instrumentos, independientes; mono polares de forma simultánea y alternada.
21.2.5 | Coagulación bipolar de 120 watts o mayor con 08 efectos como mínimo corte y coagulación controlados por microprocesador.
21.2.6 | Indicadores de potencia mono y bipolar en display tft a color.
21.2.7 | Aumento de la potencia mediante teclado o sistema táctil.
21.2.8 | Alarmas.
21.2.9 | Salida monopolar para cortar y coagular.
21.2.10 | Programas de autodiagnóstico y reporte de errores.
21.2.11 | Con función de sellado o termo fusión de grandes vasos.
21.2.12 | Pedal doble.
21.2.13 | Carro con ruedas.
22 | SAFENOSCOPIO
23 | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos. Conjunto de elementos que utiliza energía eléctrica de alta frecuencia en la banda de radiofrecuencia, para generar calor directamente en las células de los tejidos blandos. a fin de cortarlos o coagularlos durante un procedimiento quirúrgico.
23.1.1 | Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado o avanzado) con salida independiente, memoria interna para reconocimiento de los instrumentos; formación de sellos que soportan en un rango de 300 mmHg o más.
23.1.2 | Pantalla LCD o tecnología superior.
23.1.3 | Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo.
23.1.4 | Alarmas audibles y visibles de: falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos.
23.2 | Accesorios: