ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

060 MATERIAL DE CURACION

BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100 % DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE.

CLAVE: 060.130.0015

01.		OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta especificación técnica establece los requisitos de calidad que debe cumplir la bota quirúrgica de tela no tejida 100 por ciento de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción, desechable y señala los métodos de prueba para la verificación de los mismos. Se aplica en el proceso de la adquisición, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto.

02.		DESCRIPCION

Prenda desechable compuesta por dos o tres piezas en forma de bota corta, unidas mediante costuras o sellado, con una abertura en la parte superior, que continúa en la parte trasera y con cintas para amarre. Debe estar elaborada en tela no tejida multidireccional 100% de polipropileno, tipo SMS en colores verde o azul para el cuerpo de la bota y la plantilla en color indistinto. La bota debe tener el suficiente agarre para evitar deslizamientos o resbalones del usuario.

03.		DEFINICIONES

Para efectos de esta especificación técnica, se establecen las siguientes definiciones.

TELA NO TEJIDA

Es aquella elaborada por un aglutinamiento de fibras naturales, artificiales, sintéticas o sus mezclas, en cualquier proporción, ya sea por procedimientos químicos, mecánicos, térmicos  o por la combinación de éstos.

04.		CLASIFICACION Y DESIGNACION DEL PRODUCTO

De acuerdo a la clave y descripción del Cuadro Básico Institucional (10.01).

| CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 060.130.0015 |  | Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción. Desechable. |

05.		ESPECIFICACIONES

05.01.		DEL PRODUCTO

| DETERMINACION | ESPECIFICACION | MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | La bota compuesta de dos piezas cumple con las dimensiones indicadas en la Figura 1 y la Tabla 1. La bota compuesta de tres piezas cumple con las dimensiones indicadas en las Figuras 1 y 2 y la Tabla 1* de la NMX-A-015/1-INNTEX-2008. * El largo y ancho de la suela se referirán al largo útil y ancho útil respectivamente. | 07.02.1. |
| Acabado | La superficie de la tela debe ser suave al tacto. No debe presentar: suciedad; cascarillas sensibles al tacto; astillas de madera; metal; vidrio; cabellos; insectos o sus fracciones; mal olor; contaminación por hongos; humedad; orificios; rasgaduras; manchas ajenas a las características del producto; partes deshilachadas; fibras sueltas o sus residuos; hilos sueltos; pelusas; finos suspendibles, piezas mal cosidas o mal selladas; piezas mal cortadas; piezas mal ensambladas; cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso a que está destinado el producto. | 07.02.2. |
| Identidad del material de fabricación | Cumple con fibras de polipropileno 100%. | 07.02.3. |
| Confección | La muestra debe de tener dos o tres piezas en forma de bota corta, unidas mediante costuras o sellado, con una abertura en la parte superior que continua en la parte trasera. Con dos cintas para amarre, unidas por uno de sus extremos al frente de la bota, con los extremos restantes sueltos. La unión de cada una de las cintas y el cuerpo de la bota deben soportar por lo menos un peso de 1,5 kg por 15 s. Para la bota de tres piezas también pueden unirse mediante costuras con hilo de algodón o poliéster 100%, o una mezcla poliéster-algodón y costura overlock de tres hilos y/o recta, con no menos de 8 cadenetas o puntadas mínimo por cada 2.5 cm de longitud (la costura recta se ubica por dentro de la prenda y debe tener remate en los extremos); el sellado con 8 marcas de sellado mínimo por cada 2.5 cm de longitud. Para evitar que las piezas de tela no tejida se separen con facilidad, las cadenetas de la costura deben tener una altura mínima de 3.0 mm, de la orilla del artículo hacia dentro; en el caso de la costura recta deberá estar a una distancia mínima de 5 mm de la orilla. La punta y el talón deben ser de forma semicircular. | 07.02.4. |
| Costuras / sellado | Las piezas que forman la bota, deben estar unidas mediante costuras o sellado, las costuras con hilo de algodón o poliéster 100%, o una mezcla poliéster - algodón y costura overlock de tres hilos, con no menos de 8 cadenetas por cada 2,5 cm de longitud, el sellado con 8 marcas de sellado mínimo por cada 2,5 cm de longitud. Para evitar que las piezas de tela no tejida se separen con facilidad, las cadenetas de la costura deben tener una altura mínima de 3,0 mm, de la orilla del artículo hacia adentro. El sellado deberá garantizar una unión resistente entre las piezas que evite la separación de las mismas durante su uso. El sellado de la prenda, en los extremos, debe tener además un sellado de refuerzo. | 07.02.5. |
| Estabilidad al corte | Al cortarse la tela, en cualquiera de sus direcciones, no debe presentar desprendimientos de fibra. | 07.02.6. |
| Resistencia a la esterilización en autoclave | Las piezas después del proceso de esterilización no deben presentar ninguno de los defectos mencionados en acabado, el producto debe cumplir con las especificaciones Peso y de Resistencia a la tracción. | 07.02.7. |
| Peso | El peso de la bota debe ser de 35 g/m2 mínimo. | 07.02.8. |
| Resistencia a la tracción | El promedio de los valores determinados debe cumplir con lo siguiente: En sentido longitudinal: 1,45 kgf/cm mínimo. En sentido transversal: 0,72 kgf/cm mínimo. | 07.02.9. |
| Repelencia al agua | El valor obtenido en la columna de agua debe ser 12 cm mínimo. | 07.02.10. |

05.02.		DEL MARCADO, ENVASE PRIMARIO Y ENVASE SECUNDARIO

05.02.1.	MARCADO

El envase primario y el secundario deben tener impresos además de lo indicado en el Reglamento de Insumos para la Salud (09.01) y en la NOM-137-SSA1 vigente (09.02), los siguientes datos en idioma español, en forma legible e indeleble:

    - Tipo de construcción y gramaje del material (SMS).

05.02.2.	ENVASE PRIMARIO

El envase primario debe ser una caja o bolsa de polietileno transparente o material similar, resistente, cerrado y de tamaño adecuado para contener 25 pares de botas.

05.02.3.	ENVASE SECUNDARIO

Caja de cartón corrugado de forma rectangular baja, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kgf/cm2).

06.		INSPECCION DE RECEPCION

06.01.		SELECCION DE LA MUESTRA

Para efectos de muestreo e inspección aplicar el MGA-DM-1241 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO Y TABLAS PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS (09.03).

06.02.		CLASIFICACION DE DEFECTOS

Se consideran defectos CRÍTICOS los siguientes:

    - Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado.

    - Leyendas o datos de un producto diferente.

    - Humedad en el empaque primario.

    - Material extraño o propio dentro del producto.

    - Envase primario mal sellado, roto o abierto.

    - Fecha de caducidad ausente, adulterada, equivocada, vencida o ilegible en el envase primario y cuando aplique en secundario y colectivo.

    - Piezas faltantes, rotas o desensambladas.

    - Ausencia total o equivocación de alguna de las leyendas o datos siguientes: número de lote, fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote), “Desechable”, “No estéril” (o leyendas alusivas), cantidad de piezas contenidas, marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor, datos, leyendas o símbolos alusivos al cuidado y manejo del producto.

Se consideran defectos MAYORES los siguientes:

    - Envase primario sucio, manchado, deteriorado o con ondulaciones o con dobleces fuera de diseño.

    - Etiqueta fija al envase con cinta adhesiva.

    - Etiqueta rota, desgarrada, despegada parcialmente o mojada, con información incompleta o ilegible.

    - No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados en la legislación aplicable.

    - En el caso de productos de importación, ausencia en el envase de contraetiqueta en idioma español, con los datos y/o leyendas de etiquetado indicados para envase primario o que dicha contraetiqueta obstruya las leyendas del país de origen

Se consideran defectos MENORES los siguientes:

    - Si está ausente alguno de los requisitos de etiquetado y que no se mencionan como defectos críticos y mayores.

    - Si está borroso pero legible alguno de los datos y/o leyendas mencionadas anteriormente.

    - Etiquetas rotas, desgarradas, despegadas parcialmente o mojadas, pero con información legible y completa

    - Si está ilegible o ausente el dato de país de origen en envase primario.

06.03.		CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

TIPO DE DEFECTO			NCA

Crítico				1.0

Mayor				2.5

Menor				6.5

07.		ANALISIS DE LABORATORIO

07.01.		SELECCION DE LA MUESTRA

Para pruebas de laboratorio seleccionar al azar botas provenientes de un mismo lote.

07.02.		METODOS DE PRUEBA

07.02.1.	DIMENSIONES

PROCEDIMIENTO

Emplear instrumentos de medición adecuados y debidamente calibrados.

INTERPRETACION

Debe cumplir con todo lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.2.	ACABADO

PROCEDIMIENTO

Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que constituyen la muestra.

INTERPRETACION

Debe cumplir con todo lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.3.	IDENTIDAD DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Realizar esta prueba de acuerdo al Método General de Análisis MGA-DM-1541 IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS (09.03).

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.4.	CONFECCIÓN

PROCEDIMIENTO

Verificar la confección de las muestras.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.5.	COSTURAS / SELLADO

PROCEDIMIENTO

Verificar las costuras o el sellado de las muestras.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

07.02.6.	ESTABILIDAD AL CORTE

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.7.	RESISTENCIA A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

PROCEDIMIENTO

Para la preparación del espécimen, acondicionar las piezas a probar durante un tiempo no menor de 4 horas, a condiciones de laboratorio.

Colocar 10 piezas del producto, dentro de una bolsa para esterilizar de dimensiones adecuadas, sellar la bolsa y colocarla dentro del autoclave, llevar a cabo el proceso de esterilización a una temperatura de 121 °C ±  2 °C y una presión de 1,2 kgf/cm2 a 1,5 kgf/cm2, durante 15 min. Retirar la bolsa del autoclave, dejar enfriar e inspeccionar las piezas. Verificar la variación, con respecto a las especificaciones, en cuanto a acabado, peso y resistencia a la tracción.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.8.	PESO

PROCEDIMIENTO

Proceder como lo indica en la norma NMX-A-072-INNTEX-2001, Método 5. (09.04).

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.09.	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

EQUIPO

Máquina universal de pruebas mecánicas. Máquina impulsada por fuerza mecánica capaz de producir  una velocidad de separación de las mordazas uniforme y que pueda ser ajustada aproximadamente desde 1,3 a 500,0 mm/min. Debe estar equipada con un sistema de pesas o celdas de carga, un registrador de cargas de tensión y de separación de las mordazas. Estos sistemas deben tener una exactitud de 2%. El sistema de mordazas debe minimizar el deslizamiento y la distribución irregular de esfuerzo de tensión.

PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN

Cortar por lo menos cinco especímenes en sentido longitudinal y cinco en sentido transversal, con un ancho de 50 mm ± 0,5 mm y de un largo suficiente para permitir una separación entre mordazas de 200 mm, acondicionar durante un tiempo no menor de 4 horas a condiciones de laboratorio.

PROCEDIMIENTO

Colocar el espécimen, entre las mordazas del equipo, completamente extendido, de tal manera que el eje longitudinal quede a escuadra con los extremos de las mordazas, la distancia entre las mordazas debe ser de 200 mm ± 1 mm. Accionar el equipo a una velocidad de separación de mordazas de 100 mm/minuto y llevar el espécimen al rompimiento. Registrar los valores individuales de la tracción al rompimiento y determinar el promedio. Realizar dicho procedimiento a condiciones de laboratorio.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

07.02.10.	REPELENCIA AL AGUA

EQUIPO

El aparato para la prueba de impermeabilización consiste de:

- Un contenedor cilíndrico de 60 mm de diámetro interno y 100 mm de altura, adaptado con un anillo atornillado para sujetar las muestras con un área de prueba de 60 mm de diámetro.

- Un manómetro que permita leer las presiones con una exactitud de 5 mm de carga hidrostática hasta una presión máxima de 50 cm de carga hidrostática.

- Un dispositivo ajustable de dosificación (p.ej. la bomba de dosificación) que permita hacer ajustes precisos al flujo de agua para dar un incremento de presión en la columna de agua de 3 cm/min.

- Se recomienda utilizar un marco ajustable, para montar el contenedor y el manómetro, que facilite el ajuste de tal manera que la muestra y el punto cero del manómetro estén en el mismo plano horizontal.

PROCEDIMIENTO

Cortar cinco muestras de dimensiones adecuadas para realizar la prueba. Acondicionar las muestras por un tiempo no menor a 4 h a condiciones de laboratorio. Ajustar el dispositivo de dosificación a un flujo de agua tal que corresponda a un incremento en la presión de 3 cm de carga hidrostática por minuto. Ajustar el contenedor y el manómetro de tal manera que la muestra y el punto cero del manómetro estén en el mismo plano horizontal. Llenar el contenedor de agua destilada a 20° C (hasta 1 mm debajo del anillo de hule). Colocar la muestra en el área de prueba y sujetarla con el anillo antes mencionado. Poner en marcha el dispositivo de dosifi cación. Determinar el valor de la carga hidrostática (manómetro) al momento en el cual la 3ra gota aparece sobre la superficie.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

08.		ALMACENAMIENTO

Deben almacenarse en locales cubiertos y protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, lejos de fuentes emisoras de calor o vapores.

09.		REFERENCIAS NORMATIVAS

09.01	Reglamento de Insumos para la Salud.

09.02	NOM-137-SSA1 Etiquetado de dispositivos médicos.

09.03	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos. Segunda Edición. 2011.

09.04		NMX-A-072-INNTEX-2001 Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área.

10.		BIBLIOGRAFIA

10.01.		Cuadro Básico Institucional de Material de Curación.

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA BOTA DE DOS PIEZAS, EN cm.

| Determinación | Especificación |
| --- | --- |
| Abertura en la parte superior, (A) | 22,5+/- 2,0 |
| Altura total, (B) | 37,0 +/- 2,0 |
| Ancho total, (C) | 40,0 mínimo |
| Abertura en la parte posterior, (D) | 20,0 ± 2,5 |
| Ancho de las cintas de amarre, (E) | 3,0 mínimo |
| Altura de la base a la costura o sellado de las cintas de amarre (F). | 33,0 +/- 2,0 |
| Largo de cada cinta de amarre, (G) | 45,0 +/- 2,0 |

FIGURA 1. BOTA QUIRÚRGICA DE DOS PIEZAS