ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

060 MATERIAL DE CURACION

CUBREBOCAS. CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE

CLAVE: 060.621.0524

01.		OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta especificación técnica establece los requisitos de calidad que debe cumplir el cubrebocas de dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza, desechable y señala los métodos de prueba para la verificación de los mismos. Se aplica en el proceso de la adquisición, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto.

02.		DESCRIPCION

Cubreboca. Formada por dos piezas rectangulares de tela no tejida, tipo SMS de polipropileno, con dobladillo en los extremos de sus lados cortos, por los que se introduce un hilo elástico, o con bandas de sujeción que ajusten firmemente. Las dos piezas de tela no tejida deben unirse mediante las costuras o el sellado que conforman los dobladillos, las costuras con hilo de algodón o poliéster 100%, o una mezcla poliéster - algodón, costura recta con no menos de 8 puntadas por cada 2,5 cm de longitud, el sellado con 8 marcas mínimo por cada 2,5 cm de longitud. En caso de doble línea de sellado se deberán considerar el total de marcas cada 2.5 cm. Elaborada en tela no tejida multidireccional en colores verde, azul o blanco con bandas de sujeción o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.

03.		DEFINICIONES

Para efectos de esta especificación técnica, se establecen las siguientes definiciones.

TELA NO TEJIDA

Es aquella elaborada por un aglutinamiento de fibras naturales, artificiales, sintéticas o sus mezclas, en cualquier proporción, ya sea por procedimientos químicos, mecánicos, térmicos  o por la combinación de éstos.

04.		CLASIFICACION Y DESIGNACION DEL PRODUCTO

De acuerdo a la clave y descripción del Cuadro Básico Institucional (10.01).

| CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 060.621.0524 |  | Cubrebocas. Cubreboca de dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. |

05.		ESPECIFICACIONES

05.01.		DEL PRODUCTO

| DETERMINACION | ESPECIFICACION | MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- | --- |
| Acabado | La superficie de la tela debe ser suave al tacto. No debe presentar: suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astillas de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, partes deshilachadas, fibras sueltas o sus residuos, hilos sueltos, pelusas, piezas mal cosidas o mal selladas, piezas mal cortadas, piezas mal ensambladas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso a que está destinado el producto. | 07.02.1. |
| Dimensiones | Deben cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y Figura 1. | 07.02.2. |
| Identidad del material de fabricación | Cumple con fibras de polipropileno 100%. | 07.02.3. |
| Resistencia a la esterilización en autoclave | Las piezas después del proceso de esterilización no deben presentar ninguno de los defectos mencionados en acabado, el producto debe cumplir con las especificaciones de Peso y de Resistencia a la tracción. | 07.02.4. |
| Irritabilidad en la piel | El índice de irritabilidad de la tela debe ser menor de 1, tanto para la piel intacta como para piel erosionada. | 07.02.5. |
| Peso | El peso de cada una de las piezas es de 25 g/m2 mínimo. | 07.02.6. |
| Repelencia | No hay escurrimiento en la parte posterior de la tela, ni presencia de agua en el vaso. | 07.02.7. |
| Resistencia a la tracción | El promedio de los valores determinados debe cumplir con lo siguiente: En sentido longitudinal: 1,09 kgf/cm mínimo. En sentido transversal: 0,42 kgf/cm mínimo. | 07.02.8. |
| Estabilidad al corte | Al cortarse la tela, en cualquiera de sus direcciones, no debe presentar desprendimientos de fibra. | 07.02.9. |

05.02.		DEL MARCADO, ENVASE PRIMARIO Y ENVASE SECUNDARIO

05.02.1.	MARCADO

El envase primario y el secundario deben tener impresos además de lo indicado en el Reglamento de Insumos para la Salud (09.01) y en la NOM-137-SSA1 (09.02) vigente, los siguientes datos en idioma español, en forma legible e indeleble:

    - Tipo de construcción y gramaje del material (SMS o spun bond).

05.02.2.	ENVASE PRIMARIO

Caja o bolsa de polietileno transparente o material similar, resistente, cerrada y de tamaño adecuado para contener 100 piezas.

05.02.3.	ENVASE SECUNDARIO

Caja de cartón corrugado de forma rectangular baja, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kgf/cm2).

06.		INSPECCION DE RECEPCION

06.01.		SELECCION DE LA MUESTRA

Para efectos de muestreo e inspección aplicar el MGA-DM-1241 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO Y TABLAS PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS (09.03).

06.02.		CLASIFICACION DE DEFECTOS

Se consideran defectos CRÍTICOS los siguientes:

    - Datos de un producto diferente en envase primario.

    - Envase primario mal sellado, roto o abierto.

    - Humedad en el empaque primario.

    - Fecha de caducidad ausente, adulterada, equivocada, vencida o ilegible en el envase primario y cuando aplique en secundario y colectivo.

    - Piezas faltantes o rotas.

    - Ausencia total o equivocación de alguna de las leyendas o datos siguientes: Número de lote, fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote), cantidad de piezas contenidas, “Desechable” (o leyendas alusivas), “No estéril” (o leyendas alusivas), marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante y distribuidor.

Se consideran defectos MAYORES los siguientes:

    - Envase deteriorado o con ondulaciones o dobleces fuera de diseño.

    - Etiqueta fija al envase con cinta adhesiva.

    - Etiqueta rota, desgarrada, despegada parcialmente o mojada, con información incompleta o ilegible.

    - En el caso de productos de importación, ausencia en el envase de contraetiqueta en idioma español, con los datos y/o leyendas de etiquetado indicados en la parte de envase primario.

Se consideran defectos MENORES los siguientes:

    - Si está ausente alguno de los requisitos de etiquetado y que no se mencionan como defectos críticos y mayores.

    - Si está borroso pero legible alguno de los datos y/o leyendas indicados en el inciso de envase primario.

    - Etiquetas rotas, desgarradas, despegadas parcialmente o mojadas, pero con información legible y completa

06.03.		CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

TIPO DE DEFECTO			NCA

Crítico				1.0

Mayor				2.5

Menor				6.5

07.		ANALISIS DE LABORATORIO

07.01.		SELECCION DE LA MUESTRA

Para pruebas de laboratorio seleccionar al azar cubrebocas provenientes de un mismo lote.

07.02.		METODOS DE PRUEBA

07.02.1.	ACABADO

PROCEDIMIENTO

Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que constituyen la muestra.

INTERPRETACION

Debe cumplir con todo lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.2.	DIMENSIONES

PROCEDIMIENTO

Emplear instrumentos de medición adecuados y debidamente calibrados.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.3.	IDENTIDAD DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Realizar esta prueba de acuerdo al Método General de Análisis MGA-DM-1541 IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS (09.03).

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.4.	RESISTENCIA A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN

Acondicionar las piezas a probar, durante un tiempo no menor de 4 horas a condiciones de laboratorio.

PROCEDIMIENTO

Colocar 10 piezas del producto, dentro de una bolsa de dimensiones adecuadas para esterilizar, sellar la bolsa y colocarla dentro del autoclave, llevar a cabo el proceso de esterilización a una temperatura de 121 °C ±  2 °C y una presión de 1,2 kgf/cm2 a 1,5 kgf/cm2, durante 15 minutos. Retirar la bolsa del autoclave, dejar enfriar e inspeccionar las piezas. Verificar la variación, con respecto a las especificaciones, en cuanto a acabado, peso y resistencia a la tracción.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.5.	Irritabilidad en piel

PROCEDIMIENTO

Realizar esta prueba de acuerdo al Método General de Análisis MGA 0515 IRRITABILIDAD EN PIEL (09.03).

INTERPRETACION

Debe cumplir con todo lo indicado en el subinciso (05.01).

07.02.6.	PESO

PROCEDIMIENTO

Proceder como lo indica en la norma NMX-A-072-INNTEX-2001, Método 5 (09.04).

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

07.02.7.	REPELENCIA

PROCEDIMIENTO

Colocar en la parte superior de un vaso de precipitados un lienzo de tela de manera que se forme, en el interior del vaso, una cavidad de aproximadamente 5 cm de profundidad. Sujetar el lienzo al borde superior del vaso, mediante un elástico, asegurándose de cubrir toda la superficie del vaso. Agregar lentamente 100 mL de agua, procurando que el agua se deslice, hacia el fondo de la cavidad, a través de las paredes del lienzo. Transcurridos 15 min, verificar.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

07.02.8.	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

EQUIPO

Máquina universal de pruebas mecánicas. Máquina impulsada por fuerza mecánica capaz de producir una velocidad de separación de las mordazas uniforme y que pueda ser ajustada aproximadamente desde 1,3 a 500,0 mm/min. Debe estar equipada con un sistema de pesas o celdas de carga, un registrador de cargas de tensión y de separación de las mordazas. Estos sistemas deben tener una exactitud de 2%. El sistema de mordazas debe minimizar el deslizamiento y la distribución irregular de esfuerzo de tensión.

PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN

Cortar por lo menos cinco especímenes en sentido longitudinal y cinco en sentido transversal, con un ancho de 50 mm ± 0,5 mm y de un largo suficiente para permitir una separación entre mordazas de 75 mm, acondicionar durante un tiempo no menor de 4 horas a condiciones de laboratorio.

PROCEDIMIENTO

Colocar el espécimen, entre las mordazas del equipo, completamente extendido, de tal manera que el eje longitudinal quede a escuadra con los extremos de las mordazas, la distancia entre las mordazas debe ser de 75 mm ± 1 mm. Accionar el equipo a una velocidad de separación de mordazas de 100 mm/minuto y llevar el espécimen al rompimiento. Registrar los valores individuales de la tracción al rompimiento y determinar el promedio. Realizar dicho procedimiento a condiciones de laboratorio.

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01)

07.02.9.	ESTABILIDAD AL CORTE

INTERPRETACION

Debe cumplir con lo indicado en el subinciso (05.01).

08.		ALMACENAMIENTO

Deben almacenarse en locales cubiertos y protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, lejos de fuentes emisoras de calor o vapores.

09.		REFERENCIAS NORMATIVAS

09.01	Reglamento de Insumos para la Salud.

09.02	NOM-137-SSA1 Etiquetado de dispositivos médicos.

09.03	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos. Segunda Edición. 2011.

09.04		NMX-A-072-INNTEX-2001 Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área.

10.		BIBLIOGRAFIA

10.01.		Cuadro Básico Institucional de Material de Curación.

TABLA 1.  DIMENSIONES DEL CUBREBOCA PARA USO EN ÁREA HOSPITALARIA

| Dimensiones | Especificación, cm |
| --- | --- |
| Largo (A) | 17,0 ± 1,0 |
| Ancho (B) | 12,5 ± 0,6 |
| Largo del hilo elástico | 78,0 + 7,0 |
| Diámetro del hilo elástico | 0,100 + 0,015 |
| Longitud de las bandas de ajuste | 90,0 ± 2,0 |
| Ancho de las bandas de ajuste, con forma de bies | 1,0 mínimo |

FIGURA 1. CUBREBOCA CON HILO ELÁSTICO

(NO IMPLICA DISEÑO)

FIGURA 2. CUBREBOCA CON BANDAS DE SUJECIÓN

(NO IMPLICA DISEÑO)