## Anexo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN CONTROL DE ABASTO
ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2020
INSPECCIÓN DE ETIQUETADO
NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos
Información que deberá contener el etiquetado de los dispositivos médicos
|  |  |  | Determinación | Especificación
|  |  |  | • Denominación genérica o nombre genérico | Debe consignarse
|  |  |  | • Denominación distintiva del producto y/o marca | Debe consignarse
|  |  |  | • Datos del fabricante | Debe consignarse
|  |  |  | • País de origen | Debe consignarse
|  |  |  | • Número de Registro otorgado por la Secretaría de Salud, cuando aplique. | Debe consignarse
|  |  |  | • Número de lote de fabricación o Número de serie | Debe consignarse
|  |  |  | • Contenido | Debe consignarse
|  |  |  | • Para productos estériles incluir las leyendas o el símbolo correspondiente u otras análogas, cuando aplique. | Debe consignarse
|  |  |  | • Para productos para ser usados una sola vez se incluya la leyenda alusiva o símbolo correspondiente. | Debe consignarse
|  |  |  | • Fecha de caducidad, cuando aplique. | Debe consignarse
ESTUDIOS DE LABORATORIO
NO. CONS | GPO | GEN | ESP | DESCRIPCIÓN | REGISTRO SANITARIO | REFERENCIA | PRUEBA(S) DE LABORATORIO o REQUISITOS A CUMPLIR | Prueba 1 o Requsiito a evaluar | Prueba 2 o Requsiito a evaluar | Prueba 3 o Requsiito a evaluar | TAMAÑO DE MUESTRA
1 | 060 | 621 | 0656 | CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE | Debe presentarlo | UNE-EN l4683:2019+AC Diciembre 2019 Mascarillas quirúrgicas Requisitos y métodos de ensayo. Farmacope a de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2017, Cuarta Edición - Cubrebocas. Página 489. Método interno | • Diseño • Acabado • Impermeabilidad | Diseño La mascarilla quirúrgica debe estar dotada de un medio por el cual se pueda ceñir estrechamente sobre la nariz, boca y barbilla de quien la lleva puesta y que garantice que la mascarilla se ciñe estrechamente en los laterales. Las mascarillas pueden tener formas y construcciones diferentes, así como características adicionales tales como un escudo facial (para proteger a quien la lleva puesta contra las salpicaduras o las gotitas) con o sin función antiniebla, o puente nasal (para mejorar la adaptabilidad alrededor del contorno de la nariz). | Acabado La superficie de tela debe ser suave al tacto. No debe presentar: suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astillas de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, partes deshilachadas, fibras sueltas o sus residuos, hilos sueltos, pelusas, piezas mal cosidas o mal selladas, piezas mal cortadas, piezas mal ensambladas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso a que está destinado el producto. | Impermeabilidad Colocar en la parte superior de un vaso de precipitados un lienzo de tela de manera que se forme, en el interior del vaso, una cavidad de aproximadamente 5 cm de profundidad. Sujetar el lienzo al borde superior del vaso, mediante un elástico, asegurándose de cubrir toda la superficie del vaso. Agregar lentamente 100 ml de agua procurando que el agua se deslice, hacia el fondo de la cavidad, a través de las paredes del lienzo transcurridos 15 minutos, verificar. Al término de la prueba no debe haber escurrimiento en la parte posterior de la tela, ni presencia de agua en el vaso. | 1 PQT C/25 PZA
2 | 060 | 130 | 0015 | BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. | Debe presentarlo | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos - Suplemento para Dispositivos Médicos, 2017, Cuarta edición - Bota quirúrgica. Página: 486 • Método interno | • Acabado • Impermeabilidad | Acabado Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que constituyen la muestra. La superficie de la tela debe ser suave al tacto. No debe presentar: suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astillas de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, partes deshilachadas, fibras sueltas o sus residuos, hilos sueltos, pelusas, finos suspendibles, piezas mal cosidas o mal selladas, piezas mal cortadas, piezas mal ensambladas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso a que está destinado el producto. | Impermeabilidad Colocar en la parte superior de un vaso de precipitados un lienzo de tela de manera que se forme, en el interior del vaso, una cavidad de aproximadamente 5 cm de profundidad. Sujetar el lienzo al borde superior del vaso, mediante un elástico, asegurándose de cubrir toda la superficie del vaso. Agregar lentamente 100 mL de agua, procurando que el agua se deslice, hacia el fondo de la cavidad, a través de las paredes del lienzo. Transcurridos 15 minutos, verificar. Al término de la prueba no debe haber escurrimiento en la parte posterior de la tela, ni presencia de agua en el vaso. | N/A | 1 PQT C/25 PAR
3 | 060 | 066 | 0062 | JABONES PARA USO PREQUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7). | Debe presentarlo | Especificación Técnica del Fabricante | • Valoración del activo • pH | Valoración del gluconato de clorhexidina, de acuerdo a especificación del fabricante | pH 6,5 a 7,5 | N/A | 2 ENV C/3.850 L
4 | 060 | 066 | 1250 | GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR. | Debe presentarlo | • NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados - Contenido neto - Tolerancias y métodos de verificación. • NMX-K-631-NORMEX-2008 Productos higiénicos - Líquido desinfectante para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas - Especificaciones y métodos de prueba. | • Contenido neto • Contenido de alcohol etílico | Contenido neto 985 mL mínimo | Contenido de alcohol etílico 70 % en volumen mínimo NOTA: El Instituo requiere para esta clave que el insumo sea formulado a base de alcohol etílico. | N/A | 2 ENV C/1 L
5 | 060 | 066 | 1268 | SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR. | Debe presentarlo | • NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados - Contenido neto - Tolerancias y métodos de verificación. • Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable. ► MGA 0081 Determinación de alcohol etílico por destilación. ► MGA 0361 Espectrofotometría visible y ultravioleta. | • Contenido neto • Contenido de alcohol etílico • Gluconato de clorhexidina | Contenido neto 985 mL mínimo | Contenido de alcohol etílico 70 % en volumen mínimo NOTA: El Instituo requiere para esta clave que el insumo sea formulado a base de alcohol etílico. | Gluconato de clorhexidina 0,5 a 1 g/100 mL | 2 ENV C/1 L
6 | 060 | 621 | 0664 | PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. | NO aplica | • NOM-116-STPS-2009 – Respiradores. Seguridad-Equipo de protección personal-Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y métodos de prueba. | • Certificación vigente de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 emitida por Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE). • Informe de Resultado de Ensayo emitido por NYCE Laboratorios, S.C. | • Deberán presentar copia legible de la certificación de acuerdo a la NOM-116-STPS-2009 emitida por Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE), la cual debrá estar vigente. En caso de que esté en proceso la recertificación deberá presentar un carta de NYCE Laboratorios, en la que se declare que la empresa fabricante del respirador se encuentre en dicho proceso. | • Con independencia de contar con certificación vigente, el potencial proveedor deberá presentar muestras del mismo lote que entre entregue a la COCTI, dentro de su envase de origen (primario y secundario inviolado) ante NYCE Laboratorios, S.C. Para solicitar información y realizar el trámite de ingreso de muestras ante NYCE Laboratorios, deberán acudir a las instalaciones de dicho laboratorio ubicadas en: Alfonso Herrera 15, Col. San Rafael, C.P. 06470, Ciudad de México; en donde deberán hacer entrega de las mismas manifestando que la intención es ofertar los respiradores a el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la finalidad de que el respirador sea evaluado de acuerdo al protocolo establecido conjuntamente entre NYCE Laboratorios, S.C. y el IMSS, para evaluar la calidad y seguridad de los respiradores con base a la NOM-116-STPS-2009. El informe de resultados de ensayo deberá incluir el número de lote, nombre de la empresa fabricante, marca, modelo, y cualquier otro dato que permita asociar los resultados que se emitan con el respirador específico. |  | 30 piezas La muestra deberá presentarse en el envase de venta original INVIOLADO y que tenga la información minima que permita asociarlo a la documentación requerida.
7 | 060 | 066 | 1029 | GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%. | Debe presentarlo | • NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados - Contenido neto - Tolerancias y métodos de verificación. • NMX-K-631-NORMEX-2008 Productos higiénicos - Líquido desinfectante para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas - Especificaciones y métodos de prueba. | • Contenido neto • Contenido de alcohol etílico | Contenido neto 119 mL mínimo | Contenido de alcohol etílico 62 % en volumen mínimo | N/A | 3 ENV C/125 ML