SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN (CEYE)

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

# C O N T E N I D O

1.	ANTECEDENTES

2.	DEFINICIONES

3.	OBJETIVOS CLAVE

4.	ALCANCE DEL SERVICIO

5.	TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

6.	EXCEPCIONES

7.	INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

8.	APÉNDICES

- ANTECEDENTES

El Servicio de Esterilización por definición, es el servicio realizado en la Central de Equipos y Esterilización (CEyE) que recibe, descontamina, lava, sanitiza, lubrica, acondiciona para uso, prepara, empaca, esteriliza, almacena, distribuye y controla: material de curación y consumo (textiles, vidrio, hule), ropa quirúrgica, equipo biomédico e instrumental a diversos servicios del hospital, con el fin de proveer un insumo seguro para ser usado con el paciente.

### 1.1.	El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra el Manual de Operación del Servicio de Servicio de Esterilización, el cual deberá de quedar clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a más tardar durante el Periodo Preoperativo, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo:

### El Desarrollador asumirá la responsabilidad de garantizar la operación de la CEyE la cual será operada por personal del Hospital, a través de la provisión de las Instalaciones, Equipos, tecnología, sistemas, consumibles, insumos, los cuales deberán de cumplir con los requerimientos mínimos referidos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), Anexo 10 (Requerimientos de Servicio), así como el cumplimiento con la Legislación aplicable y vigente y las mejores Prácticas de la Industria.

### Descripción detallada del Equipo propio de la CEyE, el cual deberá de incluir lavadoras descontaminadoras y ultrasónicas, lupas, secadoras de aire comprimido, selladoras térmicas e incubadoras biológicas. Deberá considerar también los sistemas necesarios para la trazabilidad de los procesos en la CEyE, a fin de garantizar el Servicio de Esterilización sea segura y controlada.

### Presentar el listado de consumibles, materiales e insumos a proveer que incluye entre otros: (i) características de los consumibles, materiales e insumos para realizar el acondicionamiento del instrumental, la descontaminación, el lavado, esterilización, empaque o embalaje, almacenamiento, distribución y control de calidad de los procesos (ii) cantidades mensuales con máximos y mínimos que deberán de ser suficiente para garantizar la productividad operativa del Hospital, lo anterior en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicio).

### Presentar el programa de dotación mensual/anual de Material Estéril, que deberá de integrar por turno de trabajo y por Unidad Funcional, con los volúmenes máximos y mínimos. Lo anterior conforme a la disponibilidad y productividad descrita en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

### Elaborará el listado detallado de Equipo referido al Instrumental Médico, el cual deberá de incluir cuando menos la descripción y cantidades por Unidad Funcional, lo cual deberá de garantizar la disponibilidad y productividad del hospital descrita en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

### Descripción de los diferentes procesos que intervienen en el presente Servicio, incluido el procedimiento para la recolección del material prelavado, el transporte y distribución del Material Estéril, dicho condición se deberá de trabajar con el Personal del Hospital con el fin de poder identificar  para cada proceso, las obligaciones del Desarrollador y del Instituto.

### Descripción de los sistemas informáticos, equipos a proveer para garantizar la trazabilidad de los procesos de la CEyE, que incluirá la descripción del control de calidad de la esterilización y los procesos que se efectúan en la unidad, incluido el control y gestión del Material Estéril.

### 1.2.	El Servicio de Esterilización (CEyE) se prestará de manera programada conforme a lo establecido en los Manuales de Operación y conforme a la disponibilidad y productividad de las Unidades Funcionales descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

### 1.3.	El Desarrollador deberá Atender cualquier Solicitud de Servicio a Eventos Programados y Eventos No Programados para el Servicio de Esterilización (CEYE), que se realice durante los 3 (tres) turnos de trabajo, los 365 días del año y de acuerdo a la disponibilidad para cada Unidad Funcional y Espacio en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). Durante la revisión de los Manuales de Operación, el cuerpo directivo del Hospital designará al personal autorizado para realizar Solicitudes de Servicio, para este servicio en particular.

### 1.4	El Servicio de Esterilización (CEyE) es para todos aquellos materiales que requieren la condición de un proceso para ser estériles, tanto para uso quirúrgico o clínico. El Servicio de Esterilización (CEyE) deberá de considerar como materiales al menos lo referido a continuación:

Material textil estéril de uso quirúrgico

El material comprende tanto el Material Estéril del personal de quirófano (p. ej. batas), como los paños que se utilizan para delimitar el campo quirúrgico y mantener la esterilidad del instrumental y Equipo (p. ej. compresas dobles, sencillas, hendidas, de ojos, así como sábanas de pies y hendiduras, coberturas, etc.). La provisión de ropa estéril y sus estándares se define en el Servicio de Ropería del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios)

Material textil estéril de un solo uso y material de curación y consumo

El servicio incluye material de curación y de consumo (textil, vidrio y hule), así como también el material textil de un solo uso. El material textil de un solo uso se empleará cuando el Desarrollador no pueda suministrar el material textil de uso quirúrgico o cuando el Instituto así lo determine. El material textil estéril de un solo uso podrá sustituir totalmente el material textil de algodón, o podrá ser utilizado de manera parcial o alternativa sin que ello represente un incremento en la contraprestación para el Desarrollador, en su caso el Instituto será el responsable de la provisión del material de consumo (material de curaciones) que se entregará a la CEyE para su procesamiento.

Instrumental y Equipo

El servicio incluye todo el Instrumental y Equipo que requiere esterilizarse de las distintas especialidades. El Desarrollador dispondrá el mismo en contenedores especiales las cuales de acuerdo al tipo de quipo y/o Instrumental deberán de cumplir cuando menos con las especificaciones mínimas referidas en la Legislación aplicable y las mejores Prácticas de la Industria– y con la composición requerida para cada tipo de procedimiento quirúrgico. Las especificaciones y controles de los contenedores, por procedimiento quirúrgico estarán descritas en el Manual de Operación del Servicio de Esterilización, mismo que será validado por el Instituto de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). El listado el Equipo e Instrumental se presentará a revisión atendiendo los requerimientos referidos en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

En este capítulo se incluyen también posibles Consumibles o Accesorios para la intervención quirúrgica, como motores para traumatología, etc.

- DEFINICIONES

2.1.	Cualquier referencia en este documento a “Estándares Específicos” se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Esterilización (CEYE) (incluyendo los Apéndices contenidos en el presente documento).

2.2.	En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Glosario de Definiciones del Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

2.3.	Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contrapongo a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| “Central de Equipos y Esterilización (CEyE)” | Se refiere a la Unidad Funcional “CEyE”, referida en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), en donde se realizan todos los procesos relacionados con la esterilización de materiales y Equipos. |
| --- | --- |
| “Descontaminación” | Es el proceso de remoción de los microorganismos patógenos, del material y Equipos, haciéndolos a éstos seguros para su manipulación. |
| “Desinfección” | Es el proceso por el cual se mata o se destruye la mayoría de los microorganismos patógenos, con la excepción de las esporas bacterianas. Los desinfectantes son usados sobre objetos inanimados. |
| “Material Estéril” | Significa el material de curación y consumo (textil, hule y vidrio), ropa quirúrgica, instrumental y equipo enlistados en el Apéndice A, Apéndice B y Apéndice C de estos Estándares Específicos, el cual a través de un proceso se destruyen todo tipo de microorganismos. |
| “Material Estéril para Desechar” | Significa Material estéril que ya no es funcional y será facultad del Hospital solicitar su cambio de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación. |
| “Material Limpio” | Significa material que ha sufrido un proceso de lavado conforme a la Legislación vigente no esterilizada y no usada. |
| “Material Contaminado” | Significa toda el Material estéril ya usado y no Limpio. |
| “Estándares de Esterilización” | Significa los estándares establecidos en el Apéndice A de estos Estándares Específicos. |
| “Reposición y Reparación de Textiles” | Significa la reparación que se deberá hacer a la Material Estéril; hoyos, rasgaduras, dobladillos descosidos, reemplazo de cintas, botones, cierres y otras reparaciones similares que sean razonablemente necesarias para que la Material estéril cumpla con los Estándares Específicos. |
| “Reposición de instrumental” | Significa la reposición que se deberá hacer al instrumental en mal estado y otras reparaciones similares que sean razonablemente necesarias para que la Material quirúrgico cumpla con los Estándares Específicos |
| “Servicio de Esterilización (CEYE)” | Significa la totalidad de procesos y subprocesos que se realizan en la Unidad Funcional Central de Esterilización y Equipos (CEyE) provisto por el Desarrollador en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). |

- OBJETIVOS CLAVE

Establecer los requerimientos mínimos que el Desarrollador deberá brindar en el Servicio de Esterilización (CEyE), en su contenido y operación.

### 3.1.	Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Esterilización (CEyE) tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar un Servicio de Esterilización (CEyE) conforme a las recomendaciones emitidas por el Instituto, la Legislación aplicable y vigente, Prácticas de la Industria a nivel internacional, así como las recomendaciones que durante la operación del hospital emitan los diferentes comités de infecciones nosocomiales, para lo cual deberá de considerar las productividades esperadas y la disponibilidad de las diferentes Unidades Funcionales, en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Garantizar un sistema de abasto de Material Estéril programado operado por el Personal del Hospital, a través de la provisión de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, sistemas, Consumibles, insumos, que garanticen la disponibilidad y operación de procedimientos clínicos y quirúrgicos en las Unidades Funcionales y Espacios del Hospital.

- Favorecer la disminución del riesgo de infecciones nosocomiales y trasmisión de enfermedades, a través de la provisión de un Servicio de Esterilización (CEYE) centralizado eficiente y seguro.

- Los directivos del Hospital participan en la planeación y control del Plan de Mejora enfocado en la seguridad del paciente.

- Cada miembro del Personal del Desarrollador para el Servicio de Esterilización deberá compartir un objetivo común e integrarse al proceso de cambio y mejoramiento de la calidad.  El Desarrollador deberá presentar la evidencia que permita acreditar se cuenta con un programa de capacitación continua al Personal del Hospital, el cual garantice que el personal cuente con las capacidades y competencias requeridas para el Servicio, dicha capacitación se realizará en términos de los referido en el Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General, con el fin de garantizar la eficiencia y seguridad de los procedimientos. Durante el Periodo Preoperativo será responsabilidad del Instituto contar con el Personal del Hospital  para el Servicio de Esterilización (CEyE),  con el fin de poder programar y ejecutar las capacitaciones para el uso, manejo de las Instalaciones, Equipos, sistemas del Servicio de Esterilización (CEYE).

- El Desarrollador contribuirá a mantener un ambiente y prácticas de seguridad laboral, incluyendo la provisión de equipo de protección personal para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y permucosa de sangre y otros materiales potencialmente peligrosos. Las prácticas de trabajo seguras, las Instalaciones adecuadas y los controles de ingeniería, también mejoran la seguridad del trabajador. Cada tipo de actividad en las diferentes áreas de la CEyE exige un tipo de protección para ejecutarla.

- Asegurar, mediante una metodología de análisis como por ejemplo AMEF: Análisis de Modo y Efecto de Fallos, que los estándares de calidad del Servicio de Esterilización (CEYE), mantengan los niveles esperados y autorizados y que cualquier reducción en la calidad del Servicio sea detectada y corregida.

- ALCANCE DEL SERVICIO

4.1.	El Desarrollador deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los Estándares Generales aplicables descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para la prestación del Servicio de Esterilización (CEYE).

Disponibilidad del servicio

La disponibilidad del Servicio será de 24 horas  al día, 7 días a la semana, los 365 días del año.

Entregas Programadas y Solicitudes de Servicio

El Material Estéril se surtirá bajo dos modalidades; i) de manera programada y ii) bajo demanda directa a la CEyE (Solicitudes de Servicio), debiendo mantener para lo programado el inventario validado por el Instituto para cada Unidad Funcional y bajo demanda cumplir con los tiempos establecidos y acordados por el Instituto, a fin de cubrir posibles intervenciones de urgencia.

Diariamente el responsable del Servicio por parte del Desarrollador deberá registrar en el CAU el detalle de la totalidad de las entregas realizadas conteniendo como mínimo:

- Bitácora electrónica con las entregas a las diferentes Unidades Funcionales del Material Estéril en los horarios acordados y con los volúmenes pactados por el Hospital.

- Código de identificación de la solicitud.

- Unidad Funcional o Espacio de origen con clave de identificación según el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

- Características de lo solicitado (tipo, cantidad, calidad, etc.).

- Hora de la solicitud.

- Hora de la entrega.

- Nombre y firma del personal del Hospital que lo recibe.

- Controles de calidad bacteriológicos y esterilizador empleado.

- Otros datos que considere relevantes.

El Desarrollador para el cumplimiento del apartado anterior deberá integrar un sistema de trazabilidad del Servicio de Esterilización (CEyE), para su control efectivo y seguro.

El Desarrollador deberá prever las contingencias de todo tipo, para que las peticiones que puedan resultar, se cubran en los tiempos de entrega exigidos que a continuación se establecen para cada tipo de Solicitud de Servicio:

| Solicitud de Servicio (CEyE) | Unidad Funcional | Tiempo máximo de entrega |
| --- | --- | --- |
| Urgente | Bloque Quirúrgico | 5 minutos |
| Urgente | Terapias Intensivas | 10 minutos |
| Urgente | Urgencias | 10 minutos |
| No Urgente | Consulta Externa de Especialidades, Gabinetes de Tratamiento, | 15 minutos |

Los tiempos referidos en la presente tabla serán revisados y validados por el Instituto a través del procedimiento de revisión referido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Manual de Operación del Servicio y durante los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada Año de Operaciones, se realizará una revisión a través del Comité Técnico Operativo para su ajuste atendiendo el Plan de Mejora del Servicio.

4.2.	El Desarrollador como mínimo habrá de atender lo siguiente:

a)	Adicionalmente a las disposiciones aplicables establecidas en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá cumplir con estos Estándares Específicos.

b)	El Desarrollador deberá permitir el Servicio de Esterilización (CEyE) opere con base en los horarios y procedimientos establecidos en el Manual de Operación, previamente autorizados por el Hospital conforme a lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). Los horarios y procedimientos podrán ser modificados en función del Plan de Calidad de los Servicios y Plan de Mejora del Servicio de Esterilización (CEyE) establecido.

c)	El Servicio de Esterilización (CEyE) incluirá:

- Provisión de la infraestructura física para el adecuado funcionamiento del Servicio de Esterilización (CEyE), atendiendo los criterios definidos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Las Instalaciones de la CEyE deberán de atender los criterios mínimos referidos en el Apéndice B (Hojas de Datos Generales y Específicas) del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Provisión de todo el Equipo que permita para cada uno de los procesos involucrados en el Servicio de Esterilización (CEyE), su correcta operación, incluido el sistema de trazabilidad del servicio.

- Deberá de presentar el Programa de Capacitación al Personal del Hospital, en términos del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicio), para todo el personal del Servicio de Esterilización (CEyE), que contemple cuando menos: principios básicos de microbiología, funcionamiento de los Equipos, principios de limpieza, desinfección y esterilización, selección y empaquetado de instrumental, preparación de material textil, cargas de autoclaves, control de los procesos, almacenaje de material estéril, recolección y entrega de material, y uso del equipo de protección personal (EPP).

- El Desarrollador durante el Periodo de Operación presentará las evidencias del programa de entrenamiento continuo al personal del Servicio responsabilidad del Instituto.

- Será responsabilidad del Desarrollador proporcionar el equipo de protección personal (EPP) para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y permucosa de sangre y otros materiales potencialmente peligrosos. Deberá de presentar en el Manual de Operación del Servicio el listado de EPP a emplear de acuerdo al proceso y área de la CEYE.

- Dotación de Material Estéril para garantizar la operación de las diferentes Unidades Funcionales y Espacios en términos de la disponibilidad del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) y de las definiciones que durante el procedimiento de revisión genere el Hospital; se recomienda, aunque de un modo no excluyente la utilización de equipos desechables.

- Todos los materiales e insumos requeridos para la correcta operación del Servicio de Esterilización (CEYE), será proporcionado por el Desarrollador, para lo cual deberá de presentar para su revisión y como parte del Manual de Operación del Servicio el listado de materiales e insumos con sus características y especificaciones para cada proceso y área (desinfección, lavado, ensamble, esterilización, almacén, distribución).

- La elaboración del listado del Material Estéril conforme a los requerimientos mínimos de calidad y volumen, los cuales serán revisados 3 (tres) meses previos a la Fecha de Inicio de Servicios lo cual formará parte de las principales Actividades del Desarrollador como parte del Programa de Inicio de Servicios.

- Será responsabilidad del Desarrollador en base a su propuesta de Instalaciones, acondicionamiento del área de almacén, insumos a emplear, hacer la propuesta de temporalidad para el vencimiento de la esterilidad, el cual será presentado como parte de los Manuales de Operación y validados por el Instituto de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- El servicio de epidemiología y el Comité de Infecciones Nosocomiales del Hospital podrán solicitar los controles microbiológicos que considere pertinentes para el Servicio de Esterilización como es el caso del agua utilizada en la etapa de desinfección,  las Instalaciones, entre otros.

- Se realizarán encuestas de calidad en el servicio, trimestrales por parte del Desarrollador atendiendo los criterios del Plan de Calidad descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicio).

- El Desarrollador deberá de incluir como parte del proceso de inspección, todo el material y equipo con el fin de identificar posibles fallas del Material, deberá clasificar los artículos en una de las siguientes categorías

        - Material en buen estado

        - Material para reposición o reparación

        - Material para Desechar

        - El Material deberá ser clasificado como Material para Desechar cuando en la opinión del Instituto las fallas no puedan ser satisfactoriamente reparadas para cumplir con los Estándares Específicos en el presente documento.

Operaciones

El Desarrollador realizará el abasto del instrumental, insumos, consumibles, de forma que se garantice, en todo momento, un servicio de calidad, protegiendo la salud de los usuarios así como la integridad de los equipos e instalaciones.

Con el objetivo antes descrito, se señalan las distintas actividades que deben ser ejecutadas por el Desarrollador.

Sistema de Gestión

El Desarrollador implantará el correspondiente sistema de gestión de la CEYE con el Hardware y el Software que fueran necesarios, incluyendo entre otros, los siguientes elementos:

- Módulo de adquisición de datos, que incluye CPU y tarjetas analógicas y digitales.

- Panel central de alarmas sobre parámetros físicos de esterilizadores

- Unidad de inventario

- Control de procedimientos

- Etiquetadora de barras, etc.

Adquisición de los materiales

Para la adquisición de todos los materiales ya descritos, así como de los que el procedimiento productivo requiera, el Desarrollador deberá tener en cuenta que estos deben adaptarse a las técnicas de uso médico-clínico y a las mejoras Practicas de la Industria.

Recepción de materiales

El Personal del Hospital procesará todo aquel material cuya utilización requiera condiciones de esterilidad.

La secuencia de procesamiento es la siguiente:

Prelavado

Es responsabilidad del Personal del Hospital, posterior al uso del Material realizar su Prelavado en las Unidad Funcionales en las cuales fue utilizado.

El personal del Hospital realizará la clasificación y posterior prelavado o descontaminación del Material, este se conoce como un proceso o método físico destinado a reducir el número de microorganismos (biocarga) de un objeto inanimado, dejándolo seguro para su manipulación.

El prelavado del material debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo al proceso de desinfección o esterilización. La limpieza es un componente esencial en el reprocesamiento del equipo médico. La esterilización nunca podrá ser alcanzada sin una limpieza completa.

Será responsabilidad del Desarrollador dotar de los Equipos, materiales e insumos necesarios al Personal del Hospital, para que éste pueda realizar el prelavado del material en los espacios definidos en el proyecto para cada una de las diferentes Unidades Funcionales.

Recolección de material sucio

Se recogerá por parte del Personal del Hospital, el material que previamente fue prelavado, en las diferentes Unidades Funcionales, en los horarios y turnos de trabajo previamente validados por el Instituto en el Manual de Operación del Servicio. El Servicio de Ropería será responsable del transporte de la ropa y el Instrumental, Equipos será transportado a la CEyE a través del procedimiento definido en el Manual de Operaciones.

Lavado de material

Todos los Materiales una vez clasificado y prelavado (limpieza o descontaminación) será sometido al lavado propiamente dicho en la CEyE, teniendo en cuenta sus características y usos.

El instrumental se someterá a un procedimiento de lavado dentro de la misma CEyE procedimiento el cual será realizado por el Personal del Hospital y referido en el Manual de Operación y validado por el Instituto a través del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

Se podrá realizar a manera de referencia los siguientes tipos de lavado;

- Lavado manual

- Lavado mecánico

- Lavado de instrumental quirúrgico

- Lavado del material de polietileno, goma, plástico y látex

- Lavado de material de vidrio, frascos y jeringas

- Lavado Profundo para material altamente contaminado (enzimático, PH alcalino, lubricación)

El Desarrollador deberá de proponer para la limpieza mecánica una lavadora ultrasónica y una lavadora – termodesinfectadora, para lo cual el Desarrollador será responsable de su provisión, mantenimiento, reposición de acuerdo a las obligaciones contenidas en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

Validación de la limpieza

Será responsabilidad del Personal del Instituto realizar el proceso de validación de la limpieza la cual realizará mediante;

- Verificación del cumplimiento de los procesos de limpieza acordados y referidos en el Manual de Operación del Servicio (estandarización).

- Inspección visual después del proceso, lo cual requiere el Desarrollador cuente con el Equipo necesario que garantice este procedimiento (lupas),

- Implementación de sistemas de irrigación de agua, para lo cual el Desarrollador en esta área deberá de contar con sistemas de irrigación de agua a través de dispositivos a presión.

- Controles químicos que validan la eficacia de la limpieza mecánica (test de suciedad visible y test de desinfección).

Como parte del proceso de validación de la limpieza, el Personal del Hospital realizará en el área específica de la CEyE la inspección en materia de higiene y funcionalidad del equipo o instrumental, considerando los siguientes aspectos:

- Limpieza

- Secado

- Funcionamiento de los cierres (alineación, corte, filo)

- Ausencia de roturas (para material de vidrio, ropa e instrumental)

- Ausencia de pelusas o hilachas

- Correspondencia de las partes (camisa/embolo; cuerpo/tapa)

Preparación, empaque y esterilización

Todo el Material para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilizad del material procesado.

Una vez procesados en la zona roja (contaminada o sucia), serán llevados a través de la ventana de paso a la zona azul (limpia) de acuerdo a la condición y uso para su preparación.

El textil limpio que proviene de la lavandería se preparará en lotes, según las necesidades y su uso específico y se procederá a su envoltura en los materiales asignados en los protocolos.

El Desarrollador será responsable de la dotación de los insumos requeridos para poder efectuar el procedimiento de empaquetado del material. El Desarrollador deberá de tener en cuenta al seleccionar el material de empaque el cumplimiento con las normas, de acuerdo al método de esterilización usado, debe permitir la penetración del agente esterilizante, debe ser una barrera biológica confiable, y no ser un vehículo bacteriano, debe ser durable, eficiente al usar, a prueba de integridad, resistente a la abrasión, rotura y humedad, repelente al agua, resistente a los líquidos, fácil de abrir, flexible, libre de perforaciones, aún las más pequeñas, libre de toxinas o colorantes, ni desprender pelusas o fibras, no reaccione con el agente esterilizante.

Factores a tener en cuenta al seleccionar el material de empaque:

- Debe cumplir con las normas nacionales (IRAM 3110-1-2; 3108) y/o inter-  nacionales u otra normativa vigente a la fecha.

- Debe ser adecuado para el método de esterilización usado, debe permitir  la penetración del agente esterilizante.

- Debe ser una barrera biológica confiable, y no ser un vehículo bacteriano.

- Debe ser durable.

- Debe ser eficiente al usar.

- Debe ser a prueba de integridad.

- Debe ser resistente a la abrasión, rotura y humedad.

- Repelente al agua.

- Debe ser resistente a los líquidos.

- Debe ser fácil de abrir.

- Debe ser flexible.

- Debe estar libre de perforaciones, aún las más pequeñas.

- Deben estar libres de toxinas o colorantes, ni desprender pelusas o fibras.

- Que no reaccione con el agente esterilizante.

- Debe ser permeable al agente esterilizante.

- Que no reaccione con el material que se empacará.

- No desprender olor.

- Debe ser económico y disponible.

El Desarrollador será el responsable de la elección del medio para el empaque, lo cual será presentado al Instituto para su revisión y validación de conformidad con el Anexo 5 (Mecanismo de Revisión).

Deberá de tomar en cuenta a manera de referencia los siguientes criterios; porosidad, permeabilidad, fortaleza, pelusas o partículas, repelencia, memoria y facilidad de manipulación.

Sellado y rotulado

La finalidad del sellado hermético es mantener después de la preparación, esterilización, almacenamiento y distribución, la esterilidad del contenido de los paquetes antes y durante el momento de uso.

El sellado del paquete debe ser muy seguro y evitar todo tipo de apertura de los mismos.

El rotulado debe ser claro, fácil de interpretar y conocido por los usuarios del servicio.

Los productos de uso médico deben estar identificados con los siguientes datos:

- Nombre del material

- Destino

- Fecha de elaboración y/o esterilización

- Código del responsable

- Número de lote

- Cualquier aclaración considerada necesaria

Se deberá de ingresas a través del sistema informático los datos referidos para el servicio, a fin de garantizar la trazabilidad del proceso de esterilización en sus diferentes etapas.

Evaluación del proceso de empaque;

Los paquetes deben de ser sometidos a una evaluación continua para verificar lo siguiente;

- Integridad del material en su capa externa.

- Integridad de los sellos.

- Identificación correcta.

- Viraje del indicador químico.

- Lectura de la fecha del vencimiento.

Desinfección;

El Personal del Hospital será responsable de la desinfección o esterilización del material, tomando en cuenta el grado de riesgo de infección que existe con el empleo de los mismos: material crítico, material semicríticos y artículos no críticos.

Se podrán realizar procedimientos para la desinfección de alto nivel (DAN), desinfección de nivel intermedio (DNI) y desinfección de bajo nivel (DBN).

Esterilización;

En el caso de los equipos de esterilización a vapor (autoclaves), el Desarrollador será responsable de garantizar la operación de los equipos, para lo cual deberá de garantizar y supervisar la entrega del vapor se entregue a la temperatura, presión, humedad y limpieza requerida por el fabricante de los equipos de esterilización.

Para todos los Materiales que lo requieran se procederá a la esterilización del Material, mediante autoclave de vapor, en los materiales que lo permitan y en equipos de esterilización en frío el material termosensible. Los procesos de esterilización deberán estar especificados en los Manuales de Operación previamente autorizados por el Instituto.

Todo material resistente al calor y/o compatible con humedad debe ser esterilizado en Equipo de autoclave, principal método de la CEyE.

Todo material sensible a altas temperaturas y/o incompatible a la humedad debe ser esterilizado por equipos de esterilización de baja temperatura.

En todo caso los procesos de esterilización deberán de atender las recomendaciones generales del fabricante para cada uno de los Equipos e Instrumental.

Se deberá evitar el proceso de esterilización con métodos químicos gaseosos basados en oxido de etilenot favorecer la utilización de esterilización por peróxido de hidrogeno (vapor o plasma).

El Desarrollador será el responsable de la dotación de los Equipos de esterilización atendiendo los volúmenes y productividad referida en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicio) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

El Desarrollador deberá de proponer los métodos de esterilización ya sean métodos físicos, químicos y/o físico-químicos.

Para que el procedimiento de esterilización sea correcto deben tomarse en consideración los siguientes puntos:

- La cámara se debe encontrar en perfecto estado de limpieza.

- La distribución de la carga debe permitir la libre circulación del agente esterilizante en la cámara.

- Cada paquete debe quedar separado de los vecinos y no debe estar en  contacto con las paredes, piso y techo del esterilizador.

- La carga del esterilizador constituida preferentemente por materiales semejantes no debe superar el 80% de la capacidad total de la cámara.

Almacenamiento

El Personal del Hospital debe garantizar que todo Material Estéril esté almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad. La vida útil de un producto estéril es el tiempo que transcurre desde que es procesado hasta que se utiliza o hasta que alcanza la fecha de caducidad, momento en el que debe ser retirado para volver a ser esterilizado, si es un producto reutilizable o desechado si es desechable.

La vida útil de un Material Estéril va a depender directamente de los siguientes aspectos:

- Manipulación

- Transporte

- Almacenamiento

Será responsabilidad del Desarrollador describir en el Manual de Operaciones del servicio, las condiciones, especificaciones, procedimientos para realizar la manipulación, transporte y almacenamiento del Material Estéril.

Será responsabilidad del Desarrollador considerar en la etapa de diseño, construcción y equipamiento las especificaciones referidas en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), que permitan garantizar las mejores condiciones para el almacenamiento del Material Estéril, de tal forma que será también responsabilidad del Desarrollador definir la vida anaquel entendido como el tiempo máximo que un paquete estéril puede estar almacenado.

Distribución

La distribución será responsabilidad del Personal del Hospital, deberá ser realizada de forma programada, de acuerdo con las instrucciones de los responsables de cada uno de los servicios del Hospital.

El Desarrollador proveerá el Equipo necesario para realizar la distribución del Material Estéril.

Reposición

La reposición de los Equipos deberá de atender las condiciones referidas en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicio)

Control del Proceso de Esterilización

El control se lleva a cabo verificando que se cumple lo planificado según las normas del servicio. El Desarrollador deberá de garantizar el control del proceso en cada una de sus etapas a través de la provisión de un sistema de trazabilidad. Para poder controlar adecuadamente los procesos de esterilización es necesario el Desarrollador describa en el Manual de Operaciones a profundidad lo siguiente:

- La manera de trabajo de los equipos,

- Estado actual de los mismos,

- Las fallas que puedan tener,

- La forma de controlarlo

- Sus ámbitos de tolerancia

En el control del proceso se incluye el control de insumos utilizados en cada etapa, los insumos requeridos (gasa, papel, bolsas, cinta testigo, algodón, consumibles de los Equipos entre otros), monitores biológicos indicadores químicos, etc.

Cuando los resultados del control sean satisfactorios, se pasará a la siguiente etapa.

El Personal del Hospital se obliga a realizar todo tipo de controles para garantizar la eficiencia de los procedimientos de esterilización.

Deberá controlar los parámetros físicos, químicos y biológicos que deberá cumplir, mediante la supervisión de un responsable técnico con amplia experiencia en los procesos de esterilización.

Para conseguir seguridad suficiente el programa de control debe comprender: capacitación continua del personal, revisión programada de las Instalaciones, Equipos y sistemas. Los filtros de aire, el agua del lavado, las medidas de bioseguridad, la planta física, la vestimenta del Personal del Hospital, la calidad del vapor, entre otros también integran el control de calidad.

El test de Bowie Dick (indicador específico) se realiza antes del primer ciclo de esterilización del día y para cada autoclave de vapor con: i) un paquete estándar según normas prefijadas, ii) un paquete comercial de un solo uso ajustado a las características del ciclo, iii) un paquete de elaboración propia que se ajuste a los requerimientos del test.

Será obligación del Desarrollador considerar la provisión de; Monitores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos, que permitan garantizar el proceso de esterilización en cada una de sus etapas, lo cual será revisado por el Instituto para su validación a través del Anexo 5 (Mecanismo de Revisión)

Parámetros de la operación de CEYE

A continuación se indican los parámetros que se utilizarán para la evaluación de la operación de la CEYE.

Capacidad de producción ofertada (CPO)

La Capacidad de Producción ofertada (CPO) estará compuesta por:

- Volumen de las autoclaves de vapor

- Volumen de los Equipos de esterilización en baja temperatura

- Volumen de almacenamiento

Estas capacidades deberán ser suficientes para el correcto funcionamiento de las distintas Unidades Funcionales del Hospital con base en lo establecido en los Estándares de Servicio y la productividad esperada y en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

Número de paquetes o entregas realizadas

El parámetro para medir la actividad de la CEYE será el número de kits o paquetes entregados.

Cada kit debe contener todo el material necesario para poder auxiliar a un determinado procedimiento quirúrgico, esto es: instrumental, campos quirúrgicos, textil de protección, gasas, etc., de acuerdo con los protocolos de cada procedimiento.

No obstante, en caso de requerirse, podrán realizarse entregas individuales o distintas a los kits, las cuales se registrarán como materiales entregados sueltos y no como kits.

Suministro de información

El Desarrollador entregará los siguientes informes

Informe mensual

Con el siguiente contenido mínimo:

Control de consumos

Número de kits o entregas realizadas por área

Compras hechas durante el mes, desglosadas por material

Control de procedimientos

Número de procedimientos por equipo y sistema

Número de rechazos

Incidencias

- Incidencias presentadas en tiempos de entrega.

- Incidencias presentadas por estado o falta de material.

- Incidencias o entregas extraordinarias.

Calidad

Controles de calidad efectuados

Trazabilidad de los diferentes productos

Informes mensuales

Con el siguiente contenido mínimo:

Control de consumos

Consumos por producto, por proveedor de bienes, por punto de consumo, por procedimiento, etc.

Estadística de consumos y comparativa de los previstos con los reales.

Incidencias

- Histórico de incidencias

- Medidas propuestas para la reducción de incidencias

Calidad

- Gestión de la calidad de los diferentes productos

- El Desarrollador deberá mantener registros detallados sobre las quejas recibidas en relación con la CEyE, así como de las acciones tomadas en respuestas de dichas quejas.

- Incorporar el Plan de Mejora de los Servicios referidos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicio).

Eficiencia de los sistemas

- Avances en el último año en los parámetros de operación de la CEyE con respecto a los años inmediatos anteriores.

- Propuestas de mejoras en infraestructura, servicio, medioambiente, etc., para el próximo año.

- Deberá de incorporar las observaciones y recomendaciones del CODECIN, así como la incorporación las Quejas efectuadas a través del Servicio CAU y las supervisiones realizadas por el Supervisor APP.

Manual de Operación del Servicio de Esterilización (CEYE)

El Desarrollador deberá elaborar y entregar para su aprobación 6 (seis) meses antes de la Fecha Programada de Inicio de Servicios, el Manual de Operación del Servicio de Esterilización CEyE el que deberá ser validado por el Instituto de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo 5 (Procedimiento del Revisión) y deberá incluir como mínimo, aunque no de manera excluyente:

- Propuesta de subdivisión de las Instalaciones del Hospital para efectos de la prestación del Servicio, incluyendo recorridos específicos para las tareas de provisión de ropa y Material Estéril y recolección de material contaminado (circuitos separados), atendiendo los criterios referidos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Condiciones de las Instalaciones que permiten el cumplimiento de los procesos de esterilización (recambios de aire, temperatura, humedad, etc.)

- Política medioambiental, vinculada a las actividades del Servicio.

- Programas de Rutinas del Servicio

- Definición y mapa de procesos

- Interacción con otros procesos y/o servicios

- Detalle del recurso físico a proveer

- Software, hardware, etc.

- Herramientas, Equipos, intercomunicadores, elementos de protección general y personal, envases, etc.

- Listados de insumos, adjuntando sus fichas técnicas, en función de la Legislación Vigente Aplicable.

- Organización

- Procedimientos e instructivos específicos para cada tipo de proceso y sub proceso del Servicio, con los correspondientes diagramas de flujo que deberán referirse como mínimo a:

- Sistemas de gestión

- Adquisición de materiales e insumos

- Recepción de materiales

- Procesamiento de materiales y material diverso

- Entrega de material estéril

- Los programad de mantenimiento que serán referidos al Servicio particular relacionado con el Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones.

- Procedimientos de control interno o programa de auditoría de calidad

- Programas de Contingencia de los Servicios de Esterilización CEyE.

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| Ref. | Indicador de Desempeño | Categoría de Falla de Servicio | Método de Supervisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrega y Dotación de Insumos y Consumibles |  |  |  |
| IE 01 | Cumplimiento del tiempo programado y autorizado en Manuales de Operación para la dotación de insumos, consumibles, requeridos para la operación del Servicio de Esterilización (CEYE). | FS3 | Supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |  |
| IE 02 | Cumplimiento a la Legislación aplicable y vigente para el Servicio de Esterilización (CEYE). | FS2 | Supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |  |
| IE 03 | Cumplimiento a las observaciones emitidas por el servicio de epidemiología y/o el comité de infecciones nosocomiales o su similar en el Hospital. | FS1 | Revisión de las prácticas del Servicio de Esterilización (CEYE). |  |
| IE 04 | Cumplimiento a los protocolos y Manuales de Operación aprobados por el Hospital. | FS2 | Supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |  |
|  | Mantenimiento de Material estéril |  |  |  |
| IE 05 | Cumplimiento por parte del Desarrollador de los controles para el aseguramiento de esterilización del Material Estéril registrado en el sistema de trazabilidad. | FS2 | Supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |  |
| IE 06 | Cumplimiento del procedimiento establecido para la inspección y posterior mantenimiento del Material (Instrumental), en su caso reposición del mismo. | FS2 | Prueba del sistema llevado a cabo por el Desarrollador. |  |
| IE 07 | El Desarrollador deberá garantizar que todo el personal del Servicio de Esterilización (CEYE) cuente con las capacitaciones descritas en el Manual de Operación del Servicio. | FS2 | Inspección de registros de entrenamiento por parte del Desarrollador y supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |
|  | Servicio de Uniforme para Personal del Hospital Personal de CEYE |  |  |
| IE 08 | El personal del Desarrollador cuenta con los equipos de protección personal descritos en el Manual de Operaciones del Servicio, | FS1 | Inspección de registros de entrenamiento por parte del Desarrollador y supervisado con revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o reporte del Centro de Atención al Usuario. |
| IE 09 | Encuesta de satisfacción o instrumento para evaluar la satisfacción del usuario deberá de estar por arriba del 85% de satisfacción. | FS2 | Supervisión mensual y reporte en al Centro de Atención al Usuario. |

- EXCEPCIONES

### 6.1.	A continuación se establecen aquellos Servicios que no forman parte del Servicio de Esterilización (CEYE):

### La limpieza de la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), se realiza por el Desarrollador como parte del Servicio de Limpieza y Desinfección.

### La provisión de Bienes del Desarrollador y Bienes del Hospital tales como material de curaciones, medicamentos, insumos, consumibles se realiza a través del Servicio de Almacén.

### La provisión de la ropería incluida la Ropa Estéril, se realiza a través del Servicio de Suministro de Ropería.

### La provisión y reposición de los equipos se realizará a través del Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General y su mantenimiento se realizará a través del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Hospital y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Tiempo Promedio de conclusión de una Solicitud de Servicio de Emergencia | < [ ] minutos | [ ] - [ ] minutos | > [ ] minutos |
| 02 | Tiempo Promedio de conclusión de una Solicitud de Servicio Urgente | < [ ] minutos | [ ] - [ ] minutos | > [ ] minutos |
| 03 | Capacidad sigma del proceso | sigma | sigma | sigma |

- APÉNDICES

## Apéndice A	- Material estéril de Pacientes

El Desarrollador deberá proporcionar las siguientes vestimentas al nivel del estándar de servicio y en la cantidad adecuada para satisfacer la demanda diaria y de emergencia del Hospital.

a)	Se determinará durante la revisión de los Manuales de Operación del Servicio de Esterilización (CEyE), es decir 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra.

Apéndice B – Material estéril de Quirófano

  - Todos los Material estéril para uso en los quirófanos y otros departamentos clínicos deberán cubrir los requisitos que marcan las NOMs vigente sobre el aseo y manejo de Material estéril quirúrgica esterilizada.

1.2	El Desarrollador deberá proporcionar las siguientes prendas al nivel del estándar del servicio y en una cantidad adecuada para satisfacer la demanda diaria y de emergencia del  Hospital:

- Pijamas de quirófano.

- Sábanas grandes.

- Se determinará durante la revisión de los Manuales de Operación del Servicio de Esterilización (CEYE).

## Apéndice C	- Material estéril para Área de Residentes, Habitaciones para Familiares y Guardia.

1.1	El Desarrollador deberá proporcionar las siguientes prendas al nivel del estándar del servicio y en una cantidad adecuada para satisfacer la demanda diaria y de emergencia del  Hospital:

- Se determinará durante la revisión de los Manuales de Operación del Servicio de Esterilización (CEYE).