## Urgencias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
URGENCIAS
CLAVE DEL SERVICIO: 18 / URGENCIAS
OBJETO:
Unidad Funcional con un conjunto de áreas y espacios que tiene como objeto la clasificación, admisión, evaluación, estabilización y tratamiento inmediato de problemas médico-quirúrgicos que ponen en peligro la vida, un órgano o una función del paciente, disminuyendo con la pronta atención el riesgo de alteraciones mayores, atiende a pacientes no programados que acuden por problemas de salud de inicio súbito o crónico agudizado.
RELACION ESPACIAL:
La Unidad se ubicará en la planta baja, de manera que se cuente con acceso vehicular y peatonal desde el exterior del predio y que se permita el servicio las 24 hrs. Al interior del Hospital y a través de las circulaciones técnicas, deberá contar con acceso directo e inmediato a las Unidades de Tococirugía, Cirugía General, Imagenología, Laboratorio de análisis Clínicos, Anatomía Patológica y la Central de Esterilización y Equipos (CEYE); de manera que se permita el fácil traslado del paciente hacia las Unidades de apoyo pertinentes, o bien desde éstas se facilite la provisión de servicios e insumos necesarios. Asimismo, deberá contar con Relación Indirecta a todas especialidades de Hospitalización, así como a la Consulta Externa. Finalmente, se considera en orden de importancia que cuente con relación Relativa con el Acceso Principal del Hospital y el Vestíbulo; a fin de permitir el tránsito principalmente de los familiares a los distintos espacios públicos y administrativos del Hospital durante los horarios de servicio correspondientes. Los accesos a la Unidad, tanto desde el exterior del predio como desde el interior del Hospital, deberán observar condiciones de accesibilidad en todo su recorrido, incluyendo elementos de apoyo pertinentes. Deberán considerarse recorridos a cubierto para los pacientes y familiares desde el acceso al predio hasta el interior de la Unidad; asimismo, el descenso de pacientes tanto en ambulancia como en vehículos particulares deberá proponerse en espacios techados; en el entendido de que el descenso de pacientes en ambos casos no podrá ser el mismo.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | SSPTSIMSS | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA La Unidad deberá localizarse de manera que sea posible el acceso vehicular y peatonal de los pacientes desde el exterior del predio, de manera que la Unidad pueda funcionar las 24 hrs. Al interior del Inmueble deberá | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
URGENCIAS
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
Se proporcionará el servicio las 24 horas, Los 365 días del año.
ESPACIOS QUE COMPONENEL ÁREA DE URGENCIAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
18.2 | Módulo Orinetación y atención al Derechohabiente | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.9 |  | Oficina Jefatura de Servicio c/ Sanitario | [10 empty] | 1 |  |  | 18.12 |  | Cubículo Jefe de Piso | [10 empty] | 1
18.8 | Control e Informes | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.11 |  | Secretaria | [10 empty] | 1 |  |  | 18.13 |  | Oficina de Trabajo Social | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
18.1 | Trabajo de Médicos General | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.26 |  | Área de Estabilización (Choque) | [10 empty] | 1 |  |  | 18.33 |  | Área Trabajo Medicos Obervación Adultos | [10 empty] | 1
18.15 | Área de descontaminación | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.27 |  | Cubículo de Rehidratación y Control Térmico | [10 empty] | 1 |  |  | 18.34 |  | Área de Observación Menores | [10 empty] | 8
18.17 | Triage | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.28 |  | Área de Curaciones | [10 empty] | 1 |  |  | 18.35 |  | Área de Observación Menores Aislados | [10 empty] | 1
18.18 | Consultorio de Urgencias | [10 empty] | 3 |  |  |  | 18.29 |  | Área de Yesos | [10 empty] | 1 |  |  | 18.36 |  | Sala de Procedimientos Menores | [10 empty] | 1
18.19 | Observación Intermedia | [10 empty] | 8 |  |  |  | 18.3 |  | Área de Observación Adultos | [10 empty] | 20 |  |  | 18.37 |  | Central de Enfermeras Menores | [10 empty] | 1
18.2 | Trabajo de Enfermería Observación Intermedia | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.31 |  | Área de Observación Adultos Aislados | [10 empty] | 2 |  |  | 18.38 |  | Trabajo Medicos Observación Menores | [10 empty] | 1
18.21 | Trabajo de Medicos Observación Intermedia | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.32 |  | Central de Enfermería | [10 empty] | 1 |  |  | 18.43 |  | Correo Neumatico de envío | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
18.1 | Sala de Espera | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.22 |  | Sanitario Pacientes Hombres | [10 empty] | 1 |  |  | 18.44 |  | Guarda de Equipo | [10 empty] | 1
18.3 | Sanitario Público Hombres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.23 |  | Sanitario Pacientes Mujeres | [10 empty] | 1 |  |  | 18.45 |  | Guarda de RX Potátil | [10 empty] | 1
18.4 | Sanitario Público Mujeres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.24 |  | Vestidor para Pacientes Mujeres | [10 empty] | 1 |  |  | 18.46 |  | Guarda de Ropa Limpia | [10 empty] | 1
18.5 | Sanitario Familiar | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.25 |  | Vestidor para Pacientes Hombres | [10 empty] | 1 |  |  | 18.47 |  | Cuarto de Ropa Sucia | [10 empty] | 1
18.6 | Teléfonos Públicos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.39 |  | Guarda de Medicamentos | [10 empty] | 1 |  |  | 18.48 |  | Cuarto de Aseo | [10 empty] | 1
18.7 | Máquinas Expendedoras | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.4 |  | Guarda de Material Estéril | [10 empty] | 1 |  |  | 18.49 |  | Cuarto Séptico | [10 empty] | 1
18.14 | Estación de Camillas y Sillas de Ruedas | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.41 |  | Sanitario Personal Hombres | [10 empty] | 1 |  |  | 18.5 |  | Cuarto de RPBI | [10 empty] | 1
18.16 | Sala de Espera Interna | [10 empty] | 1 |  |  |  | 18.42 |  | Sanitario Personal Mujeres | [10 empty] | 1

## Sala de Espera Urgencias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ESPERA URGENCIAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 74 Usuarios |  |  |  |  | Área requerida: 111.00 m²
Horario de Uso: 24 horas 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la espera de pacientes y familiares que ingresan al servicio de urgencias, para su clasificación en las áreas de triage.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Tendrá comunicación con el ingreso peatonal y vehicular (en vehículos particulares) de los pacientes, así como los espacios de teléfonos y máquinas expendedoras de manera que se permita el ingreso a éstos las 24 hrs. Deberá permitirse que la sala de espera cuente con acceso al vestíbulo del hospital, pero permitiendo el cierre de la Unidad respecto al vestíbulo para impedir el acceso a usuarios no autorizados durante horarios fuera de servicio del hospital. - La sala de espera deberá permitir el ingreso de pacientes y familiares a los consultorios, triage y a la sala de espera interna, sin que sea necesario para éstos el ingreso a espacios técnico operativos de la Unidad. - Deberán considerarse dimensiones de espacios y circulaciones acordes con lo requerido por la legislación aplicable para personas con discapacidad. - Deberá observar los requerimientos para casos de emergencias de acuerdo con los lineamientos de Protección Civil. - Señalización acorde a la imagen institucional del IMSS y a la normatividad aplicable. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
N/A | Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 400 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud. | x
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Soportes para pantalla |  |  |  | x
10 | Banca tandem para tres lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
11 | Banca tandem para cuatro lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
2 | Contenedor de basura |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
3 | Pantalla LED de 29” a 30” Full HD |  | x |  |  | x
2 | CCTV 360° |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Módulo de Atención
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: MÓDULO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida por espacio: 6 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Atención a las solicitudes de información por parte de los usuarios. - Levantamiento de un incidente o requerimiento de servicio por parte del usuario. - Levantamiento, procesamiento y evaluación de las quejas y sugerencias presentadas por los usuarios.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con visibilidad desde la Sala de Espera, sin embargo únicamente podrá contar con acceso a la circulación técnica de la Unidad. - Deberá contar con barra de atención al público, la cual a su vez deberá observar las características requeridas por la normatividad para personas con discapacidad. - No deberá permitirse la visibilidad desde este espacio o la sala de espera, hacia las áreas operativas al interior de la Unidad. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Barra escritorio de atención al público con módulo minusválidos |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Pub.Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: De acuerdo a Normatividad |  |  |  |  | Área requerida: 25 m²
Horario de Uso: 24 horas 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con acceso inmediato desde la Sala de Espera, pero con los tratamientos adecuados para evitar olores molestos a los usuarios de los espacios circundantes. - Deberá contar con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - El número de muebles deberá corresponder con los requerimientos de la Legislación aplicable. - Deberá contar con materiales antiderrapantes en piso. - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 120 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x | x
2 | Lavabos con sensor de presencia | x | x
2 | Inodoro con sensor de presencia | x | x
2 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Pub.Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIOS PÚBLICOS MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: De acuerdo a Normatividad |  |  |  |  | Área requerida: 23 m²
Horario de Uso: 24 horas 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con acceso inmediato desde la Sala de Espera, pero con los tratamientos adecuados para evitar olores molestos a los usuarios de los espacios circundantes. - Deberá contar con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - El número de muebles deberá corresponder con los requerimientos de la Legislación aplicable. - Deberá contar con materiales antiderrapantes en piso. - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
2 | Lavabos con sensor de presencia | x | x
2 | Inodoro con sensor de presencia | x | x
2 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Telefonos Públicos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TELEFONOS PÚBLICOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs., 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
Capacidad: 3 Usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse de forma inmediata a la Sala de Espera de la Unidad. - Deberá considerar el mobiliario adecuado para personas con discapacidad conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
N/A | Altura mínima 2.40
| Altura mínima 2.70 | x
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Teléfonos públicos |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Familiar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO FAMILIAR
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs., 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 5.50 m²
Capacidad: 1 Usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con acceso inmediato desde la Sala de Espera, pero con los tratamientos adecuados para evitar olores molestos a los usuarios de los espacios circundantes. - Deberá contar con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - El número de muebles deberá corresponder con los requerimientos de la Legislación aplicable. - Deberá contar con materiales antiderrapantes en piso. - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x | x
1 | Bote de baura con pedal |  |  |  | x
2 | Bote de basuara tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
1 | Cambiador de pañales horizontal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Maquinas Expendedoras
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: MÁQUINAS EXPENDEDORAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
Capacidad: La que el área demande.
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se localizará de manera inmediata respecto a la Sala de Espera de la Unidad. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Deberá contar con sistema voceo y sonorización
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
N/A | Señalización
N/A | Aislamiento del ruido
N/A | Altura mínima 2.40
| Altura mínima 2.70 | x
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Máquinas expendedoras |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Control
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONTROL E INFORMES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 6 m2
Capacidad: 2 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area administrativa destinada al control de ingresos al servicio de urgencias y su envío a las áreas técnico operativas internas de urgencias adultos, pediátricas u obstétricas en su caso.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación deberá de ser contigua a la sala de espera general y deberá permitir el control de ingreso de los pacientes a pie y que vienen de la ambulancia (en camilla). - Su ubicación deberá permitir el control visual de la sala de espera interna. - Contará con una barra de atención al público; la cual a su vez deberá contar con características para la atención de personas con discapacidad de acuerdo con la Legislación aplicable. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mostrador de atención con Cajoneros |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial. |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Mueble tipo Clóset para Guarda de Ropa |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Pantalla LED, HD sisitema tipo aeropuerto |  | x |  |  | x
2 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
1 | Lector de código de barras |  | x
1 | Impresora Laser de red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Servicio
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFATURA DE SERVICIO C/ SANITARIO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes |  |  |  |  | Área requerida: 18 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable del área de Urgencias
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación deberá permitir el ingreso controlado de familiares desde la sala de espera. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mesa circular para 4 personas |  |  |  | x
6 | Sillón fijo de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Libreo tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabon, sanitas) |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Medico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO MÉDICOS GENERAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 30 m2
Capacidad: 5 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de trabajo para médicos, donde pueden desarrollar actividades administrativas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará en un área común a las áreas de observación de la Unidad, de manera que se agilice su traslado hacia los pacientes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
5 | Sofa Confortable de una plaza |  |  |  | x
5 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Mesa Oval de madera para 10 personas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Dispensador de Agua Fria y Caliente |  | x
1 | Credenza
1 | Mueble tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
5 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA DE JEFE DE URGENCIAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes |  |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
Capacidad usuarios: 1
-FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar Soporte Jefe de Servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina del Jefe de Servicio de Urgencias - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N con red |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cubículo Jefe de Piso
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUBÍCULO JEFE DE PISO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes |  |  |  |  | Área requerida: 9 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área administrativa para la ubicación física del responsable de piso del personal de enfermería.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará en un área centralizada respecto a las áreas de Observación de pacientes. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Sillón fijo de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Trabajo Social
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA TRABAJO SOCIAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes |  |  |  |  | Área requerida: 9 m2
Capacidad usuarios:1
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área administrativa responsable de dar asistencia a los pacientes o familiares, con orientación y resolución de problemáticas relacionadas a su internamiento dentro de la unidad médica.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación deberá permitir el ingreso de pacientes y familiares desde la sala de espera al público. - El local deberá considerar el dimensionamiento adecuado para el fácil manejo de pacientes y personas con discapacidad. - Deberá permitir el resguardo de la privacidad de los usuarios. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Estación de Camillas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.14 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ESTACIÓN DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 12 m2
Capacidad usuarios:1
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de resguardo de camillas y sillas de ruedas del área de urgencias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará de manera inmediata al acceso de pacientes llegados en ambulancia y cercano al control. - Su dimensionamiento deberá permitir el ágil manejo de las camillas y sillas de ruedas de manera que no se obstruya la circulación técnica. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
N/A | Energía Eléctrica
N/A | Iluminación
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Carro camilla para ambulancia |  |  |  | x
5 | Silla de ruedas plegable con descansa pies |  |  |  | x
2 | Sillas de ruedas bariátricas |  |  |  | x
2 | Andadera |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área Descontaminación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.15 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 7.50 m2
Capacidad usuarios:1
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para pacientes que ingresan al área de urgencias que requieren de un aseo previo a su atención, por ejemplo: pacientes con antecedente de exposición a agentes contaminantes tales como: tierra, solventes (gasolina o diesel), grasas o aceites, etc. De igual forma está área podría ser utilizada para pacientes con quemaduras extensas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará inmediato al ingreso de pacientes llegados en ambulancia y cercano a las áreas de estabilización, curaciones y yesos. - Deberá permitir el fácil ingreso y manejo de pacientes en camilla. - Contará con acabados resistentes a la humedad y antiderrapantes en piso. - Deberán tomarse las provisiones para que el agua no escurra hacia el exterior del local. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Regadera tipo teléfono | x
1 | Cortinas Antibacterianas |  |  |  | x
1 | Mesa de 150 cm con fregadero | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala de Espera Interna
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.16 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ESPERA INTERNA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 15 m²
Capacidad usuarios:10 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para espera en el proceso de que familiares reciban información acerca del estatus de los pacientes ingresados al área de urgencias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará cercano al control de la Unidad, de manera que desde dicho espacio se cuente con visibilidad de los pacientes. - El dimensionamiento y circulaciones del espacio deberán permitir el manejo de pacientes en silla de ruedas. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
N/A | Altura mínima 2.40
| Altura mínima 2.70 | x
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Soportes para pantalla |  |  |  | x
1 | Banca tandem para cuatro lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
2 | Banca tandem para tres lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
2 | Contenedor de basura |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Pantalla LED de 29” a 30” Full HD |  | x |  |  | x
2 | CCTV 360° |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Triage
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.17 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRIAGE
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida por espacio: 13 m2
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la valoración, clasificación y entrevista a los pacientes que ingresan al servicio de urgencias a pie y desde la ambulancia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse de manera que permita el ingreso directo de pacientes desde la sala de espera al público y cercano al acceso de pacientes llegados en ambulancia; por lo que deberá tener acceso tanto a la sala de espera al público como a la circulación técnica de la Unidad. - Los accesos, circulaciones y dimensionamiento del local deberán permitir el manejo de pacientes en camilla. - Debera guardar la privacidad de los pacientes. - Deberá contar con acabados lisos, sin juntas y lavables en muros y pisos; no se permitirá el uso de plafón tipo modular en este espacio. - Temperatura 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Glucometro |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide Portátil |  |  |  | x
1 | Silla Giratoria Secretarial |  |  |  | x
1 | Silla fija Apilable con estructura de Trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio Módular |  |  |  | x
1 | Cesto de basura |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora láser de red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Consultorio Urgencias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.18 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes |  |  |  |  | Área requerida: por cada consultorio19.44 m² área de 3 consultorios 58.32 m²
Capacidad: 3 consultorios
FUNCIONES DEL ESPACIO -Toma de datos de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará de manera que cuente con acceso directo de los pacientes desde la sala de espera al público y a la circulación técnica de la Unidad. Deberán ubicarse cercanos a la Sala de Espera Interna. - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Deberá guardarse la privacidad de los usuarios, por lo que no deberá contarse con visibilidad al interior de los espacios. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
3 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
3 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
3 | Martillo Buck |  |  |  | x
3 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
3 | Glucometro Digital Empotrado a pared |  | x | x
3 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
3 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
6 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
3 | Escritorio modular |  |  |  | x
3 | Credenza |  |  |  | x
3 | percheros de pared |  |  |  | x
3 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
3 | Cubeta de acero Inoxidable con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
3 | Mesa Mayo |  |  |  | x
3 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
3 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
3 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
3 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
3 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
3 | Lavabo con sensor de presencia | x
3 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
3 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
3 | Perchero de pared |  |  |  | x
3 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
3 | Cortinas Plegables Antibacteriales |  |  |  | x
3 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
3 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
3 | Impresora láser B/N local |  | x |  |  | x
3 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Observación Intermedia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.19 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OBSERVACION INTERMEDIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 56 m²
Capacidad: 8 usuarios (4 sillones y 4 camillas)
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la observación y monitoreo de pacientes estables que ingresaron al servicio de urgencias posterior a su evaluación en triage o en los consultorios de valoración y que requieren estudios auxiliares de diagnóstico, observación y/o monitoreo, su estancia no deberá de ser mayor a 4 hrs para definir su ingreso al área de observación.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará próximo a los consultorios y al triage. - Los cubículos deberán contar con el área tributaria alrededor de los pacientes suficiente para los procedimientos médicos y el equipamiento necesario. - Deberá contar con elementos divisorios que aíslen y protejan el pudor de los pacientes; asimismo deberá permitir la visibilidad de todos los pacientes desde el trabajo de enfermeras. - Los acabados del área deberán ser lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá el uso de plafón modular en esta área. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
8 | Consola de Gases Medicinales |  | x | x |  | x
4 | Camilla de traslado y recuperacion de ajuste posiciones |  |  |  | x
4 | Sillón Confortables de un lugar |  |  |  | x
8 | Monitor de signos vitales basico |  | x
Mobiliario
8 | Riel Porta venoclisis |  |  |  | x
8 | Porta venoclisis Rodable |  |  |  | x
8 | Flujometro con humidificador |  |  | x
8 | Aspirador de pared |  |  |  | x
8 | Escalerilla de dos Peldaños |  |  |  | x
8 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
8 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Bote de Basura tipo Campana |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
8 | Nodo Voz / Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Enfermeras
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.20 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN INTERMEDIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 Horas. 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 16 m2
Capacidad: 4 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de trabajo y vigilancia dónde las enfermeras realizan actividades especificas para la atención a pacientes en observación intermedia (Corta Estancia).
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el trabajo operativo y administrativo del personal de enfermería. - Se ubicará al interior del área de observación intermedia, de manera que cuente con control visual de todos los pacientes. - Contará con alimentación al sistema eléctrico de emergencia - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
| Sistema Neumático de envíos | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación e impresora |  | x
1 | Estuche de Daiagnóstico |  |  |  | x
2 | Glucómetro |  |  |  | x
4 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con dsfibrilador-Monitor -Marcapasos |  | x
4 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
4 | Esfigmomanómetro aneroide de pedestal |  |  |  | x
1 | Refrigerador de 7" cubicos |  | x
1 | Negatoscopio sencillo de Pared |  | x
4 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Sillón Confortable de una plaza |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de precencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de peesencia |  |  | x
1 | Dispensador de Toallias sanitas |  |  | x
1 | Refrigerador para vacunas |  | x
1 | Mesa alta de180cm Fregadero central y cajones | x
2 | Mesa de mayo |  |  |  | x
2 | Mesa pasteur acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Mesa riñon de acero inoxidable de 500ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Barra escritorio para trabajo de enfermeras |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contramuro |  |  |  | x
1 | Enfriador y calentador de agua |  | x
2 | Vasos de 30cm cubicos para medicamentos |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Anaquel de 6 entrepaños |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 150 cm con respaldo y fregadero | x
1 | Contenedor de RPBI |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
4 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Medicos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.21 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO MÉDICOS OBSERVACIÓN INTERMEDIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 6.00 m2
Capacidad: 2 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de trabajo para médicos, donde son analizados los casos por el equipo médico y donde se efectúa el trabajo de oficina correspondiente (llenado de expediente electrónico, elaboración de indicaciones médicas, solicitudes de servicios, etc.)
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará próximo al área de Observación intermedia. - Su dimensionamiento deberá permitir el trabajo administrativo de 2 usuarios de forma simultánea, además de la colocación adecuada de los equipos informáticos. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | X
1 | Barra Escritorio para trababjo de médicos |  |  |  | x
1 | Mueble para guarda |  |  |  | x
2 | Silla Giratoria Secretarial |  |  |  | x
1 | Sillón Confortable de una plaza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser de Red Blanco y negro |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Paciente Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE : 18.22 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PACIENTES HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  |  | Área requerida: 4.70
Horario de Uso: 24 Horas. 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse de forma centralizada de manera que se encuentre próximo a las salas de observación - Deberá contar con dimensiones y elementos de apoyo conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable para personas con discapacidad. - Deberá contar con sistemas ahorradores de agua - Deberá contar con acabados antiderrapantes en piso - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Paciente Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.23 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PACIENTES MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  |  | Área requerida: 4.70 m²
Horario de Uso: 24 Horas. 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse de forma centralizada de manera que se encuentre próximo a las salas de observación - Deberá contar con dimensiones y elementos de apoyo conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable para personas con discapacidad. - Deberá contar con sistemas ahorradores de agua - Deberá contar con acabados antiderrapantes en piso - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente | x
Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Vestidor Pacientes Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.24 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: VESTIDOR OBSERVACIÓN INTERMEDIA MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 vestidor |  |  |  |  | Área requerida: 4 m2
Horario de Uso: 24 Horas. 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa de los pacientes (Mujeres ) que ingresen al área de observación intermedia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse próximo al área de Observación intermedia - Deberá contar con dimensiones y elementos de apoyo conforme a lo requerido por la Legislación aplicable para personas con discapacidad - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Banca vestidor de base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Vestidor Pacientes Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.25 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: VESTIDOR OBSERVACIÓN INTERMEDIA HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 vestidor |  |  |  |  | Área requerida: 4 m2
Horario de Uso: 24 Horas. 365 días
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa de los pacientes (Varones) que ingresen al área de observación intermedia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse próximo al área de Observación intermedia - Deberá contar con dimensiones y elementos de apoyo conforme a lo requerido por la Legislación aplicable para personas con discapacidad - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Banca vestidor de base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto de Choque
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.26 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA DE ESTABILIZACIÓN (CHOQUE)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 40 m2
Capacidad: 2 camas
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la atención de los pacientes en estado crítico, con características de diseño que permitirán el realizar procedimientos quirúrgicos menores, monitorización, soporte vital del paciente que ingresa al servicio de urgencias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - El cuarto de choque deberá de ubicarse en el área de ingreso de las ambulancias, permitirá un acceso fácil y rápido del exterior, permitirá un acceso rápido a observación. - Deberá considerar espacio suficiente para la circualción del personal y del equipo necesario, para la atención de los pacientes (áreas tributarias alrededor de los pacientes) - Debe contar con protección electromagnética, con descarga a tierra. - Los acabados en piso, muros y plafones deberán ser lisos, sin juntas y lavables. No se permitirá el uso de plafones tipo modular en el área. - Deberá contar con curvas sanitarias de piso a muro y de muro a muro, con un radio mínimo de 10 cm. - Dispondrá de muebles clínicos y espacios de almacenamiento, tanto inferior como superior; instalación apropiada para soporte vital avanzado y monitorización de pacientes; tomas de oxígeno, aire y vacío; varios enchufes conectados a tierra y conectados a la planta de energía eléctrica de emergencia del hospital para asegurar el funcionamiento continuo de los equipos de soporte. - La iluminación interior no podrá ser inferior de 500 luxes y de 5000 luxes sobre la mesa quirúrgica. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Carpeta portaexpediente |  |  |  | x
2 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
4 | Riel portavenoclisis |  |  |  | x
2 | Termómetro digital |  |  |  | x
2 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
4 | Gafas protectoras para evitar contaminación por líquidos corporales |  |  |  | x
2 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
2 | Cortina plegable antibacteriana |  |  |  | x
2 | Mesa Mayo |  |  |  | x
2 | Banco Giratorio de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Escalerilla de dos peldaños. |  |  |  | x
2 | Mesa de acero inoxdable con tarja derecha de 150x70x90cm | x
2 | Reloj de Pared. |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Soporte para monitor |  |  |  | x
2 | Contenedor de desechos toxico biologicos e infecto contagiosos |  |  |  | x
Equipo
2 | Unidad de suministro de gases medicinales, energía, voz/dato con brazo móvil. |  | x | x
1 | Marcapasos Temporal |  |  |  | x
2 | Negatoscopio doble de pared |  | x
2 | Aspirador de pared |  |  | x
2 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador/monitor/marcapasos |  | x
2 | Cama camilla radiotransparente |  | x
2 | Monitor de signos vitales intermedio con monitoreo de capnografía |  | x
2 | Reanimador de asistencia ventilatoria adulto |  | x
2 | Estetoscopio capsula doble. |  |  |  | x
2 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación e impresora |  | x
4 | Bomba de infusión volumétrica |  | x
2 | Esfigmomanómetro aneroide de pared |  |  |  | x
2 | Estuche de diagnóstico |  |  |  | x
2 | Lámpara quirúrgica potátil para emergencia |  | x
2 | Marcapaso temporal bipolar |  |  |  | x
2 | Aspirador de succión continua e intermitente |  | x
2 | Estuche de Laringoscopia adulto |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Equipo de Química Seca |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área de Hidratación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.27 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUBÍCULO DE REHIDRATACIÓN Y CONTROL TÉRMICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 25 m2
Capacidad: 3 espacios más 1 de control térmico
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada a proporcionar cuidados en el proceso de administración de soluciones (plan B) por vía oral al paciente pediátrico con deshidratación moderada y el control de temperatura, en casos de hipertermia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará próximo a los accesos tanto de pacientes llegados en ambulancia como a los llegados a pie. - Deberá contar con acabados lisos, sin juntas y lavables por lo que no se permitirá plafón tipo modular en esta área. - Contará con alimentación al sistema eléctrico de emergencia. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial |  | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
2 | Esfigmomanómetro Aneroide portátil con ruedas. |  |  |  | x
3 | Termómetro digital pediátrico |  |  |  | x
Mobiliario
3 | Silla portabebe con balancín |  |  |  | x
4 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Bote para basura con pedal |  |  |  | x
1 | Mesa de acero inoxdable con tarja derecha de 150x70x90cm |  |  |  | x
3 | Mesa tipo Karam con colchoneta(mesa para rehidratación) |  |  |  | x
1 | Mueble para guarda de equipo e insumos |  |  |  | x
3 | Sistema de suministro de oxígeno o su equivalente tecnológico |  |  | x
1 | Toallero |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
Mobiliario para control Térmico
1 | Baño de artesa | x
1 | Regadera de teléfono | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área de Curaciones
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.28 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA DE CURACIONES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 15 m2
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área en urgencias destinada a la realización de procedimientos menores, curaciones.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará adyacente al Área de Yesos, y cercano al ingreso de pacientes en ambulancia y de la sala de espera interna. - El dimensionamiento del espacio y la distribución del mobiliario deberá permitir el manejo de pacientes con discapacidad. - Deberá permitirse la delimitación de los cubículos de tratamiento entre sí. - Deberá contar con acabados lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá la colocación de plafón tipo modular en esta área. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
2 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
2 | Lámpara quirúrgica potátil para emergencia |  | x
2 | Esfigmomanómetro Aneroide de Pared (con brazalate adukto y pediátrico) |  |  |  | x
2 | Estetoscopio capsula doble. (adulto y pediátrico) |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Curaciones
2 | Banco Giratorio de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Carro para curaciones |  |  |  | x
2 | Mesa de Exploración universal |  |  |  | x
2 | Escalerillas de dos peldaños |  |  |  | x
2 | Mesa mayo |  |  |  | x
2 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
2 | Mesa de Exploración universal |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 150 cm con fregadero | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro |  |  |  | x
2 | Riel portavenoclisis |  |  |  | x
2 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área de Yesos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.29 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: AREA DE YESOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 16 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área para la realización de procedimientos de mínima invasión, colocación de yesos y curaciones.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará adyacente al Área de curaciones, y cercano al ingreso de pacientes en ambulancia y de la sala de espera interna. - El dimensionamiento del espacio y la distribución del mobiliario deberá permitir el manejo de pacientes con discapacidad. - Deberá contar con acabados lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá la colocación de plafón tipo modular en esta área. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide de Pared |  |  |  | x
1 | Sierra para corta Yeso. |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble |  | x
Mobiliario
Area de procedimiento
1 | Mesa de madera |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
1 | Bote para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa alta con tarja y trampa para Yesos. | x
1 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
1 | Estante guarda estéril de 90 cm |  |  |  | x
1 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones |  |  |  | x
1 | Cortina plegable antibacteriana |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Riel portavenoclisis |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos pelaños |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Observación Adultos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.30 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OBSERVACION ADULTOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 152.00 m2
Capacidad: 20 espacios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la observación y monitoreo de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias posterior a su evaluación en triage o consultorios de valoración y que requieren estudios auxiliares de diagnóstico y monitoreo, su estancia no deberá de ser mayor a 24 hrs para definir su ingreso a hospitalización, egreso a otra unidad hospitalaria de mayor o menor nivel, o alta.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con elementos divisorios que aíslen y protejan el pudor de los pacientes. -Cada cubículo tendrá una unidad de suministro a techo con los siguientes elementos; suministro de tomas de oxígeno, tomas de vacío, toma de gases medicinales y datos, lo cual permita reducir la acumulación de cables y eliminar la obstrucción que pueda existir entre el personal y el paciente, deberá de contar con elementos de soporte para los diferentes equipos evitando la acumulación de cables, debiendo diferenciar el área para la colocación de bombas de infusión del área destinada a la colocación del monitor y ventilador. - Cada cubículo de observación debe tener monitor de tres canales, fijo a la estructura, capacidad para suministrar oxígeno, aire comprimido y sistema para realizar aspiración controlada con equipo fijo o portátil. - La disposición de los cubículos deberá ser radial en torno a la central de enfermeras, sin elementos estructurales que obstaculicen el control visual de los pacientes desde la central de enfermeras. - Las circulaciones del área deberán permitir el tránsito de los pacientes en camillas considerando equipo de sustento de vida. - Los acabados deberán ser lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá el uso de plafón modular en el área. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
20 | Consola de Gases Medicinales |  | x | x |  | x
20 | Bomba de infusión volumétrica multicanal |  | x
20 | Monitor de signos vitales intermedio |  | x
1 | Equipo digital para examen general de orina |  | x
20 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | X
20 | Esfigmomanómetro aneroide de pared |  |  |  | x
Mobiliario
20 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | X
20 | Carro camilla para recuperación con ajuste de posición radiotransparente |  |  |  | X
20 | Riel portavenoclisis |  |  |  | x
20 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
20 | Flujometro con humidificador |  |  |  | x
20 | Aspirador de pared |  |  | x
20 | Cortina plegable antibacteriana |  |  |  | x
20 | Silla fija plegable con estructura de trineo |  |  |  | x
20 | Soporte para monitor
20 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
2 | Lavabo con sensor de presencia | x |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
20 | Nodo Voz y Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Obsevación Adultos Aislados
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.31 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OBSERVACION ADULTOS AISLADOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 36 m² (18m2 c/u)*
Capacidad: 2 espacios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área individual para el aislamiento de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias, destinada para su observación y monitoreo posterior a su evaluación en triage o consultorios de valoración y que requieren estudios auxiliares de diagnóstico y monitoreo, su estancia no deberá de ser mayor a 24 hrs para definir su ingreso a hospitalización, egreso a otra unidad hospitalaria de mayor o menor nivel, o alta.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse al interior del área de Observación Adultos, de manera que se cuente con control visual de los pacientes desde la central de enfermeras. - Los cubículos deberán estar físicamente delimitados, con un ancho de puerta suficiente para el acceso y salida de pacientes en camilla. -Cada cubiculo de aislado deberá tener Filtro de acceso para colocarse ropa reutilizable o desecheble (bata, gorro y cubrebocas) y lavarse las manos, deberá tener las condiciones de espacio para el manejo y paso de camillas y sillas de ruedas. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia. -Cada cubículo tendrá una unidad de suministro a techo con los siguientes elementos; suministro de tomas de oxígeno, tomas de vacío, toma de gases medicinales y datos, lo cual permita reducir la acumulación de cables y eliminar la obstrucción que pueda existir entre el personal y el paciente, deberá de contar con elementos de soporte para los diferentes equipos evitando la acumulación de cables, debiendo diferenciar el área para la colocación de bombas de infusión del área destinada a la colocación del monitor y ventilador -Cada cubículo de observación debe tener monitor de tres canales, fijo a la estructura, capacidad para suministrar oxígeno, aire comprimido y sistema para realizar aspiración controlada con equipo fijo o portátil. - Los cubículos deberán contar con acabados listos, sin juntas y lavables. No se permitirá el uso de plafón modular en el área. - Deberá contar con alimentación del sistema eléctrico de emergencia. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
2 | Consola de Gases Medicinales |  | x | x |  | x
4 | Bomba de infusión volumétrica multicana |  | x
2 | Monitor de signos vitales intermedio |  | x
2 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | X
2 | Esfigmomanómetro aneroide de pared |  |  |  | x
Mobiliario
2 | Carro camilla para recuperación con ajuste de posición radiotransparente |  |  |  | x
2 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
2 | Riel portavenoclisis |  |  |  | x
2 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
2 | Flujometro con humidificador |  |  |  | x
2 | Aspirador de pared |  |  | x
2 | Silla fija plegable con estructura de trineo |  |  |  | x
2 | Soporte para monitor
2 | Carpeta porta expediente |  |  |  | x
2 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
Mobiliario Tecnica de aislamiento
2 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
2 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
4 | Perchero de pared |  |  |  | x
2 | Espejo de pared |  |  |  | x
2 | Repisa para cambio de botas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Nodo Voz y Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Central de Enfermeras
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.32 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPECIE: CENTRAL DE ENFERMERIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 Horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 32 m2
Capacidad: 3 Usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área de trabajo del personal de enfermería para el desarrollo de funciones, para la vigilancia de de pacientes y donde se preparan las soluciones parenterales y se distribuyen los medicamentos para los pacientes.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse al interior del área de Observación Adultos, de manera que cuente con control visual de todos los cubículos, incluyendo los cubículos de aislados. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C B1, Humedad Relativa de 50% - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
| Sistema Neumático de envíos | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretacion e impresión |  | x
3 | Oxímetro de portátil |  |  |  | x
2 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor -marcapaso |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble |  | x
2 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estuche de diagnóstico |  |  |  | x
2 | Esfigmomanómetro aneroide de pedestal con ruedas |  |  |  | x
5 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Calentador de soluciones |  | x
2 | Aspirador de succión continua e intermitente |  | x
Mobiliario
1 | Refriferador para Vacunas |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
3 | Carro para curaciones |  |  |  | x
1 | Carro porta expedientes c/25 |  |  |  | x
1 | Mesa con fregadero deposito de hielo y baño maria | x
1 | Mesa alta de 120 cm con respaldo y fregadero | x
1 | Mesa riñon de acero inoxidable, 500ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Dispensador de agua fría y caliente |  | x
1 | Refrigerador para vacunas |  | x
1 | Mesa alta de 150cm con cubierta de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Lavabo con Sensor de Presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Barra escritorio para trabajo de enfermeras |  |  |  | x
1 | Vitrina gabinete para guarda de medimentos |  |  |  | x
3 | Mesa Mayo |  |  |  | x
3 | Mesa pasteur acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico biologicos e infecto contagiosos |  |  |  | x
1 | Anaquel fijo de 45 cm de una vista(guarda de ropa limpia) |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Mueble para Guarda |  |  |  | x
2 | Recipiente rígido para punzocortantes |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
3 | Equipo Virtualzado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Medics Obser. Adultos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.33 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO MÉDICOS OBSERVACIÓN ADULTOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 12 m2
Capacidad: 4 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de trabajo para médicos, donde son analizados los casos por el equipo médico y donde se efectúa el trabajo de oficina correspondiente (llenado de expediente electrónico, elaboración de indicaciones médicas, solicitudes de servicios, etc.)
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará de forma inmediata al área de Observación Adultos. - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C. - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | X
1 | Barra Escritorio para trababjo de médicos |  |  |  | x
1 | Mueble para guarda |  |  |  | x
4 | Silla Giratoria Secretarial |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
4 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser de red B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Observación Menores
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.34 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO:AREA DE OBSERVACION MENORES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 60.80 m2
Capacidad: 8 camas
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la observación y monitoreo de pacientes pediátricos que ingresaron al servicio de urgencias posterior a su evaluación en triage o consultorios de valoración y que requieren estudios auxiliares de diagnóstico y monitoreo, su estancia no deberá de ser mayor a 24 hrs para definir su ingreso a hospitalización, egreso a otra unidad hospitalaria de mayor o menor nivel, o alta.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá contar con elementos divisorios que aíslen y protejan el pudor de los pacientes. - Cada cubículo de observación debe tener monitor de tres canales, fijo a la estructura, capacidad para suministrar oxígeno, aire comprimido y sistema para realizar aspiración controlada con equipo fijo o portátil. - La disposición de los cubículos deberá ser radial en torno a la central de enfermeras, sin elementos estructurales que obstaculicen el control visual de los pacientes desde la central de enfermeras. - Las circulaciones del área deberán permitir el tránsito de los pacientes en camillas considerando equipo de sustento de vida. - Los acabados deberán ser lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá el uso de plafón modular en el área. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
8 | Consola de Gases Medicinales |  | x | x |  | x
8 | Monitor de signos vitales Intermedio |  | x
8 | Bomba de Infusión Volumetrica Multicanal |  | x
8 | Bomba de Infusión de Jeringa |  | x
8 | Aspirador de succión continua e intermitente |  | x
8 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
8 | Cama clínica hospitalaria multiples posiciones para paciente pediátrico |  |  |  | x
8 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | x
8 | Carpetas porta expedientes |  |  |  | x
8 | Soporte para monitor |  |  |  | x
8 | Porta venoclisis Rodable
8 | Riel porta venoclisis |  |  |  | x
8 | Flujometro con humidificador |  |  |  | x
8 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
8 | Cesto de basura |  |  |  | x
8 | Portacubeta rodable |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
8 | Nodo Voz / Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Observación Menores Aislados
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.35 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO:AREA DE OBSERVACION MENORES AISLADO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 18 m2 *
Capacidad: 1 camas
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área individual para el aislamiento de pacientes pediátricos que ingresaron al servicio de urgencias, destinada para su observación y monitoreo posterior a su evaluación en triage o consultorios de valoración y que requieren estudios auxiliares de diagnóstico y monitoreo, su estancia no deberá de ser mayor a 24 hrs para definir su ingreso a hospitalización, egreso a otra unidad hospitalaria de mayor o menor nivel, o alta.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse al interior del área de Observación Menores, de maner que se cuente con control visual de los pacientes desde la central de enfermeras. - Los cubículos deberán estar físicamente delimitados, con un ancho de puerta suficiente para el acceso y salida de pacientes en camilla. - Cada cubículo de observación debe tener monitor de tres canales, fijo a la estructura, capacidad para suministrar oxígeno, aire comprimido y sistema para realizar aspiración controlada con equipo fijo o portátil. -Cada cubiculo de aislado deberá tener Filtro de acceso para colocarse ropa reutilizable o desecheble (bata, gorro y cubrebocas) y lavarse las manos, deberá tener las condiciones de espacio para el manejo y paso de camillas y sillas de ruedas. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia. - Los cubículos deberán contar con acabados listos, sin juntas y lavables. No se permitirá el uso de plafón modular en el área - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Consola de Gases Medicinales |  | x | x |  | x
1 | Monitor de signos vitales Intermedio |  | x
1 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Bomba de Infusión Volumetrica Multicanal |  | x
1 | Bomba de Infusión de Jeringa |  | x
1 | Cama clínica hospitalaria multiples posiciones para paciente pediátrico |  |  |  | x
1 | Cubeta de 12 litros de cero inoxidable |  |  |  | x
1 | Carpetas porta expedientes |  |  |  | x
1 | Soporte para monitor |  |  |  | x
1 | Riel porta venoclisis |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Cesto de basura |  |  |  | x
1 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
Mobiliario Tecnica de aislamiento
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Espejo de pared |  |  |  | x
1 | Repisa para cambio de botas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Nodo Voz / Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala procedimientos Menores
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.36 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO:SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 16 m2
Capacidad: 1 cama
FUNCIONES DEL ESPACIO - Es un área semi-aséptica, dependiente de servicio de urgencias destinada a la realización de procedimientos menores del área de ateción pediátrica [Se trata de procedimientos, quirúrgicos o no, que en caso de requerir de anestesia no conllevan a una complejidad mayor a la anestesia local, nunca implican anestesia regional ni general y son ambulatorios (no requieren de hospitalización, ni áreas de recuperación)].
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se deberá ubicar de forma inmediata a la Sala de Observación Menores. - el acceso al local deberá permitir el tránsito de pacientes en camilla (como mínimo) - Deberá contar con acabados lisos, sin juntas y lavables; no se permitirá la colocación de plafón modular en esta área. - Deberá contar con alimentación del sistema eléctrico de emergencia. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Báscula eléctronica |  | x
2 | Bomba de infusión volumétrica |  | x
1 | Cuna de calor radiante con fototerapia |  | x
1 | Incubadora de traslado |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Ventilador de traslado neonatal pediátrico/adulto |  | x
1 | Martillo buck |  |  |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble |  | x
1 | Monitor de signos vitales Intermedio con monitoreo de capnografía |  | x
1 | Carro camilla para menores |  |  |  | x
1 | Banco giratorio |  |  |  | x
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa universal para exploración |  |  |  | x
1 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Gafas proetectoras para evitar contaminación por líquidos corporales |  |  |  | x
1 | Carro cuna con basinete de acrilico |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Cubeta de 12 litros de cero inoxidable |  |  |  | x
1 | Carpetas porta expedientes |  |  |  | x
1 | Soporte para monitor |  |  |  | x
2 | Riel porta venoclisis |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Cesto de basura |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico biologicos e infecto contagiosos |  |  |  | x
1 | Cubeta con Portacubeta rodable |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Flujometro con humidificador |  |  | x
1 | Aspirador de succión de pared. |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Central de Enfermeras Menores
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.37 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPECIE: CENTRAL DE ENFERMERIA MENORES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 Horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 18 m2
Capacidad: 2 Usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área de trabajo del personal de enfermería para el desarrollo de funciones, para la vigilancia de de pacientes pediátricos y donde se preparan las soluciones parenterales y se distribuyen los medicamentos para los pacientes pediátricos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse al interior del área de Observación Adultos, de manera que cuente con control visual de todos los cubículos, incluyendo los cubículos de aislados. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C B1, Humedad Relativa de 50% - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
| Sistema Neumático de envíos | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretacion e impresión |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Glucometro |  |  |  | x
1 | Reanimador de asistencia ventilatoria pediátrica |  | x
1 | Reanimador de asistencia ventilatoria neonatal |  | x
5 | Oxímetro portátil |  | x
1 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor -marcapaso |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble |  | x
5 | Termómetro digital |  |  |  | x
3 | Estuche de diagnóstico |  |  |  | x
3 | Esfigmomanómetro aneroide de pedestal con ruedas |  |  |  | x
5 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
2 | Aspirador de succión continua e intermitente |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3 | Cámara cefalica preescolar |  |  |  | x
4 | Cámara cefalica neonatal |  |  |  | x
4 | Cámara cefalica lactante |  |  |  | x
2 | Carro para curaciones |  |  |  | x
1 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
1 | Mesa con fregadero deposito de hielo y baño maria | x |  |  | x
1 | Mesa alta de 120 cm con respaldo y fregadero | x |  |  | x
1 | Mesa riñon de acero inoxidable, 500ml de capacidad |  |  |  | x
3 | Mesa pasteur |  |  |  | x
2 | Portavenoclisis rodable |  |  |  | x
1 | Dispensador de agua fría y caliente |  | x
1 | Refrigerador tipo vertical tipo domestico de de 7 pies cubicos |  | x
1 | Mesa alta de 150cm con cubierta de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Barra escritorio para trabajo de enfermeras |  |  |  | x
1 | Vitrina gabinete para guarda de medimentos |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico biologicos e infecto contagiosos |  |  |  | x
1 | Anaquel fijo de 45 cm de una vista(guarda de ropa limpia) |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Lavabos con sensor de presencia | x |  |  | x
1 | Sillón Reclinable |  |  |  | x
2 | Recipiente rígido para punzocortantes |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo Vrtualizado |  | x |  |  | x
2 | Lectores de código de barras |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
2 | Nodo de voz y datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Medico Obser. Menores
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.38 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO:TRABAJO DE MEDICOS (Observación Menores)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 6.00 m²
Capacidad: 2 usuarios en trabajo
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para la elaboración de notas clínicas, recetarios y su registro en el expediente clínico electrónico, del área de observación menores.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará de forma inmediata al área de Observación Adultos. - Temperatura Deseable 22°C con tolerancia de +/- 2°C. - Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón Reclinable |  |  |  | x
1 | Barra de trabajo para medicos |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora láser de red B/N |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda Medicamentos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.39 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE MEDICAMENTOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas 365 días |  |  |  |  | Área requerida: 3.6 m²
Capacidad:
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el resguardo y almacenamiento de medicamentos y soluciones.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse cercano a la central de enfermería, de manera que su acceso pueda ser controlado visualmente por el personal de enfermería. - Los anaqueles deberán considerar las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con los lineamientos de protección civil. - El estante más bajo deberá colocarse por lo menos a 20 cm. sobre el nivel del piso. - Los acabados del local deberán facilitar los procedimientos de limpieza. - No deberán circular instalaciones hidrosanitarias sobre el local. - Deberá contar con dispositivos de registro de temperatura y humedad conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Refrigerador con control de temperatura |  | x
1 | Escalerilla de tres peldaños |  |  |  | x
2 | Anaquel de 7 entrepaños |  |  |  | x
1 | Anaque fijo de 45 cm de una vista |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda Material Estéril
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.40 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 12 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el resguardo del instrumental estéril que se requiera para uso en los procedimientos quirúrgicos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará próximo al área de estabilización y a la sala de procedimientos menores. - Deberá considerarse con una técnica de aislamiento para el ingreso del personal. - Los acabados deberán ser lisos, sin juntas y facilitar el procedimiento de limpieza. Deberá considerar curva sanitaria de piso a muro, de muro a muro y de muros a plafón. - No deberán cruzar instalaciones hidro-sanitarias sobre el local. - Ventilación artificial, que promueva una presión positiva. - Temperatura promedio 19° con tolerancia de +/- 2°C
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Escalerila de dos peldaños |  |  |  |  | x
1 | Anaquel de 6 entrepaños |  |  |  | x
2 | Estante guarda estéril de 120 cm de largo |  |  |  | x
2 | Mesa lisa de acero inoxidable de 120x70x90 cm |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Personal Muj.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.41 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PARA PERSONAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 35 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 3.00 m²
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Propias del Espacio
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se localizará alejado de las áreas técnico operativas, preferentemente próximo a locales de servicio y cercano a la circulación técnica (general) del hospital. - contará con acabado antiderrapante en piso - contará con equipos ahorradores - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario Personal Hom
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.42 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PARA PERSONAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 35 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 3.00 m²
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se localizará alejado de las áreas técnico operativas, preferentemente próximo a locales de servicio y cercano a la circulación técnica (general) del hospital. - contará con acabado antiderrapante en piso - contará con equipos ahorradores - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorio | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Correo Neumatico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.43 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CORREO NEUMÁTICO DE MENSAJERÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida:
Capacidad:
FUNCIONES DEL ESPACIO - Equipo de mensajería neumático, que es requerido en áreas médicas criticas para el envío de información, ya sean estudios, radiografías, etc. Con el objetivo de optimizar el tiempo de entrega para ayuda a una mejor atención.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá considerarse un espacio destinado a los equipos del envío neumático al interior de las Centrales de Enfermeras o inmediatos a éstas. - Independientemente de su ubicación el sistema deberá contar con alertas sonoras y visuales al interior de los trabajos de enfermeras.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
Iluminación Artificial
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
Señalización
N/A | Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
Energía Eléctrica
Iluminación
Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación |  | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema neumático de envios
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Nodo Voz/ Dato
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda de Equipo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.44 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE EQUIPO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 12 m²
Capacidad:
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la ubicación, recarga y resguardo de equipos necesarios para la sala de cirugía ubicada en el servicio de urgencias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación será centralizada respecto a las Centrales de Enfermeras - Su dimensionamiento deberá considerarse de manera que se permita el ágil manejo de los equipos. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
2 | Aspirador Portátil para succión Continua |  | x
2 | Nebulizador con Dosificador de Oxigeno |  | x
2 | Aspirador Gástrico para Succión Continua e ntermitente |  | x
1 | Esfigmomanómetro aneroide Portátil base rodable |  |  |  | x
10 | Bomba de Infusión Volumétrica |  | x
1 | Reanimador de asistencia ventilatoria Neonatal |  | x
1 | Monitor de Signos Vitales para Traslado |  | x
1 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto |  | x
1 | Reanimador de asistencia ventilatoria Pediátrico |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda Equipo Portátil
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.45 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE RAYOS X PORTÁTIL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 13 m2
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la ubicación y recarga del equipo de Rx, USG .
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará de manera centralizada respecto a las salas de observación y al área de estabilización - El espacio deberá dimensionarse y distribuirse de manera que se facilite el tránsito de los equipos.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Equipo de rayos X portátil |  | x
1 | Ultrasonido Portatil |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda Ropa Limpia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.46 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE ROPA LIMPIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 3.6 m2
Capacidad usuarios:1
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área de guarda de ropa limpia para el área de cirugía (urgencias) y sus áreas accesorias
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará lo más próximo posible a las centrales de enfermeras. - Su dimensionamiento permitirá el manejo del personal al interior del local - Los anaqueles deberán observar las medidas de protección conforme a la Legislación aplicable - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario y Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
3 | Anaquel fijo de 45 cm de una vista |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda Ropa Sucia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.47 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUARTO DE ROPA SUCIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 6.00 m2
Capacidad usuarios:1
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de guarda y almacenamiento de ropa sucia para área de urgencias
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará alejado de las áreas operativas; preferentemente próximo a la salida de la Unidad respecto a la circulación técnica del hospital.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario y Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
3 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto de Aseo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.48 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUARTO DE ASEO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas, 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 3.6 m2
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO -Guarda y lavado de elementos de limpieza.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará alejado de las áreas técnico-operativas. - Se requiere acabado antiderrapante en piso. - Temperatura 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica |  |  | x
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario y Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Alacena alta de 90 cm |  |  |  | x
2 | Carro de aseo |  |  |  | x
1 | Fregadero Vertedero de Acero Inoxidable | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Séptico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.49 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SÉPTICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 7 m2
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO -Area destinada al lavado, aislamiento, guarda y desinfección de cómodos, patos, cubetas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá ubicarse alejado de las áreas técnico operativas. - Uso de materiales antiderrapantes en piso. - Requiere iluminación fluorescente - Temperatura 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica |  |  | x
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario y Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Inodoro con Fluxómetro | x |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
22 | Cómodos para adultos |  |  |  | x
10 | Cómodos para menores |  |  |  | x
1 | Anaquel guarda cómodos |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 120cm con respaldo y fregadero | x
25 | Orinal para varones |  |  |  | x
1 | Lavador desinfector de cómodos de vapor directo | x | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## RPBI
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Urgencias
CLAVE :18.50 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: R P B I
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año |  |  |  |  | Área requerida: 2.5 m2
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Almacenamiento temporal del RPBI del servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - El área se localizará próximo a la salida de la Unidad, a través de la circulación técnica. - Espacio cerrado (muros ciegos) para la guarda temporal de RPBI - El espacio deberá facilitar el manejo y maniobras de contenedores de RPBI. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Deberá contar como mínimo con sistema de extracción de manera que el aire no circule a otros espacios funcionales. - Deberán estar señalizados conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable. - Requiere iluminación fluorescente
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
N/A | Sistema de Detección de Incendio
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
Mobiliario y Equipo
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
2 | Contenedores de RPBI |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.