## Consulta Externa_Anexos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE DEL SERVICIO: |  |  |  |  | 10 Consulta Externa
OBJETO:
Proporcionar consulta externa especializada en la atención de padecimientos clínicos y quirúrgicos a los pacientes que soliciten el servicio, o referenciados de otras unidades de atención, o aquellos referidos del servicio de urgencias o fueron dados de alta por hospitalización. Son pacientes que no requieren un ingreso hospitalario, pero que pueden requerir pruebas especiales a través de lafuncionalidad de los Anexos de Tratamiento la cual esta dotada de equipos y áreas especiales para la realización de pruebas complementarias que auxilian en el diagnóstico y tratamiento a diferentes especialidades de la consulta externa, como cardiología, urología, neurología, ginecología y obstetricia. Son pacientes ambulatorios en su mayoría; sin embargo pueden acudir pacientes de hospitalización. Además se deberá instalar un kiosko de información para cada sala de espera de está unidad funcional contemplando sus instalaciones eléctricas y de nodo de datos para su funcionamiento.
RELACION ESPACIAL:
La Unidad Funcional de Consulta Externa contará con 36 consultorios los cuales se deberán agrupar por especialidades clínicas y quirúrgicas. Contará con áreas técnico operativas, administrativas y de soporte las cuales deberán contar con el mobiliario e instrumental suficiente para el cumplimiento de sus funciones. La Unidad Funcional de Consulta Externa deberá guardar relación directa con las Unidades Funcionales de , Farmacia, Anexos y Archivo clínico. Su ubicación deberá tener un fácil acceso desde la parte externa del establecimiento. La Unidad Funcional de Consulta Externa deberá ubicarse en un área que facilite el acceso de los derechohabientes, considerando elementos para pacientes con discapacidad. Deberá contar con circulación interna clínica técnica. Se deberán considerar al menos 6 espacios en la sala de espera por cada consultorio. Deberá contar con un módulo de somatometría por cada 6 consultorios. Deberá prever el área de control con los elementos que se especifican en el Apéndice B (Hoja de Datos Generales y Específicos). La Unidad Funcional de Consulta Externa deberá cumplir al menos con lo dispuesto en la NOM-016-SSAA3-2012. Se contará con , 17 Anexos de Tratamiento para el soporte de las especialidades de: Cardiología,Proctología,Traumatología y Ortopedia, Dermatología, Neurología, Urología, Otorrinolaringología, y Ginecología y Obstetricia. La Unidad Funcional de Anexos de Tratamiento deberá tener Acceso Directo con la Consulta Externa dado que sus actividades se encuentran completamente vinculadas, al igual que la consulta deberá localizarse con fácil acceso desde el exterior del Hospital. Estos Anexos deberán tener una Acceso Inmediato con los servicios Auxiliares de Diagnóstico. Contará con áreas técnico operativas y compartirá con la consulta externa las áreas administrativas y de soporte. Deberá tener Acceso Directo con Farmacia y Archivo clínico. Su ubicación deberá tener un fácil acceso desde la parte externa del establecimiento. La Unidad Funcional de Gabinetes de Tratamiento deberá ubicarse en un área que facilite el acceso de los pacientes, y considerará elementos para pacientes con discapacidad. Deberá contar con circulación interna clínica técnica. Deberá considerar pasillos y puertas lo suficientemente amplias para el paso de las camillas de hospitalización. El área de Anexos deberá cumplir con lo dispuesto en la NOM-016-SSAA3-2012
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | SSPTSIMSS | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | ANEXOS DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
Consulta Externa
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
165,360.00 Consultas anuales
ESPACIOS QUE COMPONEN LA CONSULTA EXTERNA
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
10.1 | Control de consultorios | [10 empty] | 6
10.2 | Sala de espera | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
| Consultorio de Alergología e Inmunología | [14 empty] | 10.38 |  | Consultorio de control prenatal con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  | 10,59 |  | Anexo de pruebas de esfuerzo con Vestidor | [10 empty] | 1
10.14 | Consultorio de Alergología e Inmunología | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.39 |  | Consultorio de displasias | [10 empty] | 1 |  |  | 10.6 |  | Sanitario pruebas de esfuerzo | [10 empty] | 1
10.15 | Anexo de Alergología | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.4 |  | Sanitario Consultorio de Displasias | [10 empty] | 1 |  |  | 10.61 |  | Anexo de ecocardiografía con Vestidor | [10 empty] | 1
10.16 | Consultorio de Psiquiatría | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.41 |  | Consultorio de Cirugía General con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  | 10.62 |  | Anexo de monitoreo holter con Vestidor | [10 empty] | 1
10.17 | Consultorio de Endocrinología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.42 |  | Consultorio de Cirugía Maxilofacial | [10 empty] | 1 |  |  | 10.63 |  | Anexo de electrocardiografía con Vestidor | [10 empty] | 1
10.18 | Consultorio de Nutrición | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.43 |  | Consultorio de Oncología Pediátrica | [10 empty] | 1 |  |  | 10.64 |  | Consultorio de Otorrinolaringología | [10 empty] | 1
10.19 | Consultiorio Psicología | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.44 |  | Oncología Quirúrgica | [10 empty] | 1 |  |  | 10.65 |  | Cubículo de exploración Vestibular | [10 empty] | 1
10.2 | Anexo de Psicología | [10 empty] | 1 | [5 empty] | Consultorio de Traumatología y Ortopedia | [13 empty] | Módulo de Urología
10.21 | Consultorio de Angiología | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.45 |  | Consultorio de Traumatología y Ortopedia | [10 empty] | 1 |  |  | 10.66 |  | Consultorio de Urología con Vestidor | [10 empty] | 1
10.22 | Consultorio de Neurocirugía | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 10.67 |  | Anexo de Ultrasonido Urológico | [10 empty] | 1
10.23 | Consultorio de Reumatología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.46 |  | Anexo para yesos | [10 empty] | 1 |  |  | 10.68 |  | Sanitario de Ultrasonido | [10 empty] | 1
10.24 | Consultorio de Gastroenterología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.47 |  | Consultorio de Proctología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  | 10.7 |  | Sanitario Vestidor para Urodinamia | [10 empty] | 1
10.25 | Consultorio de Geriatría con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.48 |  | Sanitario Proctología | [10 empty] | 1 |  |  | 10.71 |  | Anexo de Litotripsia Extracorpórea | [10 empty] | 1
10.26 | Consultorio Hematología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.49 |  | Consultorio de Pre anestesia | [10 empty] | 1
10.27 | Consultorio de Medicina Interna con Vestidor | [10 empty] | 2 | [5 empty] | Consulta de Oftalmología
10.28 | Consultoriode Nefrología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.5 |  | Consultorio de entrevistas | [10 empty] | 2
Consultorio de Dermatología | [15 empty] | 10.51 |  | Anexo de Fotocoagulación | [10 empty] | 1
10.29 | Consultorio de dermatología con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.52 |  | Anexo de foto fluorangiografía | [10 empty] | 1
10.3 | Anexo Dermatología | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.53 |  | Anexo de ultrasonido oftalmológico | [10 empty] | 1
10.31 | Consultorio de Cirugía Pediátria con Vestidor | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.54 |  | Anexo de Campimetría | [10 empty] | 1
10.32 | Consultorio de Telemedicina | [10 empty] | 1 |  |  |  | Consultorio de Neurología
10.33 | Central de Diagnóstico Telemedicina | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.55 |  | Consultorio de Neurología con Vestidor | [10 empty] | 1
10.34 | Consultorio de Pediatría Médica | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.56 |  | Anexo electromiografía y Potenciales Evocados | [10 empty] | 1
Módulo de Ginecología y Obstetricia | [15 empty] | 10.57 |  | Anexo de electroencefalograma | [10 empty] | 1
10.35 | Consultorio de Gineco-Obstetricia con Vestidor | [10 empty] | 2 |  |  |  | Consultorio Cardiología
10.36 | Sanitario | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.63 |  | Cubículo de exploración Vestibular | [10 empty] | 1
10.37 | Anexo de Ultrasonido | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.58 |  | Consultorio de Cardiolgía | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
10.3 | Máquinas expendedoras | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 |  | Área de teléfonos públicos | [10 empty] | 1 |  |  | 10.11 |  | Cuarto de Ropa Limpia | [10 empty] | 1
10.4 | Sanitarios públicos hombres 5 wc/4 ming./3 lavabos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.8 |  | Sanitarios personal mujeres 1wc/1 lavabo | [10 empty] | 1 |  |  | 10.12 |  | Cuarto de Ropa Sucia | [10 empty] | 1
10.5 | Sanitarios públicos mujeres 5wc/3 lavabos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.9 |  | Sanitarios personal hombres 1wc/+1mig./1 lavabo | [10 empty] | 1 |  |  | 10.13 |  | RPBI | [10 empty] | 1
10.6 | Sanitario público familiar | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10.1 |  | Cuarto de aseo | [10 empty] | 1

## Control
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONTROL DE CONSULTORIOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: Un control por cada 6 Consultorios = 1 usuarios por control, 6 Puestos de control |  |  |  | Área requerida: 4.50m² por Puesto de Control = Total por 6 = 27 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Recibir expedientes clínicos impresos enviados desde archivo clínico. - Distribución de los expedientes clínicos impresos a los diferentes consultorios. - Registro, Confirmación y verificación de citas a través del expediente clínico electrónico. - Integración de expedientes clínicos impresos para su devolución a archivo clínico.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para registro, confirmación y verificación de citas - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Ubicación contigua a los consultorios que permita la visibilidad de la sala de espera y consultorios. - Limitado por un mostrador - Control visual de consultorios y pacientes - Relación funcional directa con archivo clínico y consultorios - El espacio deberá considerar elementos para pacientes con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
6 | Módulo de atención con cajoneras |  |  |  | x
6 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
6 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
6 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
6 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
6 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área MáquinasExpendedoras
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE :10.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: MÁQUINAS EXPENDEDORAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: La que el área demande. |  |  |  | Área requerida: 2 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Ubicar máquinas expendedoras de alimentos o artículos, para público general y empleados
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Ubicación contigua a la sala de espera - El espacio deberá considerar elementos para pacientes con discapacidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Máquinas expendedoras |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala Espera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: SALA DE ESPERA CONSULTORIOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 216 Usuarios (6 lugares por consultorio) |  |  |  | Área requerida: 324 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio destinado para que los pacientes esperen turno para el paso al servicio de consulta externa correspondiente.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se considera que por cada consultorio deberán existir 6 asientos en la sala de espera, con un área de 1.5 m² por asiento. - Espacio abierto para espera de pacientes con circulaciones amplias en ambos lados y entre sillas. - Espacio amplio y bien ventilado con ambiente agradable para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación contigua al control correspondiente. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Señalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 400 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud. | x
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
16 | Soportes para pantalla |  |  |  | x
30 | Banca tandem para cuatro lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
32 | Banca tandem para tres lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
12 | Contenedor de basura |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
16 | TV por demanda. |  | x |  |  | x
3 | CCTV 360° |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.Púb.Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: De acuerdo a Normatividad |  |  |  | Área requerida: 35 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se localizarán próximos a las circulaciones de los accesos. - Deberán estar señalizados - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
2 | Mingitorios | x
3 | Lavabos con sensor de presencia | x
3 | Inodoro con sensor de presencia | x
4 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.Púb.Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIOS PÚBLICOS MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: De acuerdo a Normatividad |  |  |  | Área requerida: 35 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se localizarán próximos a las circulaciones de los accesos. - Deberán estar señalizados - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
3 | Lavabos con sensor de presencia | x
5 | Inodoro con sensor de presencia | x
6 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.Familiar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PÚBLICO FAMILIAR
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida:5.50m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Se localizarán próximos a las salas de espera - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
2 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## ÁreaTeléfonos Públicos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE :10.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TELÉFONOS PÚBLICOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 3 Usuarios |  |  |  | Área requerida: 4.5 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Ubicación contigua a los consultorios y salas de espera - Limitado por un mostrador - Relación funcional Directa con archivo clínico - El espacio deberá considerar elementos para pacientes con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Teléfonos públicos |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.Per_Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: SANITARIO PERSONAL MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida: 5.00m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.Per.Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: SANITARIO PERSONAL HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida: 5.00m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto.Aseo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [8 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CUARTO DE ASEO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vesertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 2 Cuartos |  |  |  | Área requerida: 7.20m² (3.60 por cada uno)
FUNCIONES DEL ESPACIO -Guarda y lavado de elementos de limpieza.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Un cuarto de aseo se Ubicará en el área Pública, el otro en el área Técnica - Espacio para la guarda y lavado de elementos de limpieza - Deberán estar señalizados - Estantería abierta - Uso de sistemas ahorradores - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Alacena alta de 90 cm |  |  |  | x
4 | Carro de aseo |  |  |  | x
2 | Vertedero de piso | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto de Ropa Limpia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE ROPA LIMPIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 6 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área de guarda de ropa limpia para el área de consulta externa.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: -Espacio destinado para la guarda de ropa limpia de consumo, debera estar controlado y contener el mobiliario adecuado para el acomodo de la misma, su ubicación deberá estar cercana a las Circulaciones técnicas o de apoyo para provveer del insumo a los consultorios, en tiepo y en forma.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
Accesibilidad
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Anaquel fijo de 45 cm de una vista |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto de Ropa Sucia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE ROPA SUCIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas , 365 días del año
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área de guarda de ropa sucia para el área de consulta externa.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: -Espacio destinado para la guarda temporal de ropa sucia, su ubicación deberá estar cercana a las Circulaciones técnicas o de apoyo.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
Accesibilidad
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## RPBI
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE :10.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: R P B I
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida:3m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Almacenamiento temporal del RPBI del servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio cerrado (muros ciegos) para recolección temporal de RPBI. - El espacio deberá facilitar el manejo y maniobras de contenedores de RPBI. -Su ubicación debera facilitar el acceso al proveedor y el transporte de los residuos al contenedor general - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Uso de extractores - Uso de acabados antiderrapantes - Deberán estar señalizados - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. -Considerar la legislación vigente al respecto
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
Sistema de protección contra incendios
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
2 | Contenedores de RPBI |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Alergología e Inmunología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.14 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Area requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset par guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio sencillo de pared |  | x |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | x
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  | x | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  | x | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  | x | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## A.Alergología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.15 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Area de tratamiento de consultorio de alergología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
Cant | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Dispensador de Jabón líquido |  |  | x
1 | Dispensador de toalllas sanitas |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Refrigerador Para Vacunas |  | x
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Carro rojo con Equipo Completo de Reanimación con Desfibrilador Monitor y Maracapasos |  | x
1 | Campana de Extracción de vapores de Acero Inoxidable con mesa de 2.50 metros o mayor, Tarja de 25x25cm como minimo con agua luz y ventilador. | x |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Psiquiatría
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.16 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE PSIQUIATRÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida::19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta de psiquiatría - Exploración Física, en caso necesario
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente y con variador de iluminación - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Esfigmomanómetro aneroide de pared |  |  |  | X
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
2 | Sillón fijo de respaldo bajo |  |  |  | X
1 | Chaisse long |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo con base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular de 150 cm con lateral |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Torundera con tapa de acero inoxidable de 250ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizadfo |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C. Endocrinología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.17 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Area requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Plicómetro |  |  |  | x
1 | Glucómetro digital empotrado a pared |  | x | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio Módular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio Sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Cinta metrica |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Nutrición
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.18 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUBICULO DE NUTRICIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Plicometro |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Medidor de Grasa Corporal Electrónico |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cinta Metrica |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Psicología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.19 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente y con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
N/A
N/A
Mobiliario
Area de Interrogación
4 | Silla fija apilable con estructura de trineo |  |  |  | X
1 | Mesa oval para juntas para cuatro personas |  |  |  | X
1 | Chaisse long |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo tapizado en piel sintética con pistón neumático |  |  |  | x
1 | Escritorio modular de 150 cm con lateral derecho |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
N/A
N/A
N/A
N/A
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo.Psicología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.20 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO PSICOLOGÍA PARA TERAPIA GRUPAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 8 usuario |  |  |  | Área requerida: 12 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio para pacientes canalizados del consultorio de Psicología para terapia de grupo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
8 | Silla Fija Apilable con estructura Trineo |  |  |  | x
1 | Dispensador de agua Fría y Caliente |  | x
1 | Porta Rotafolio con Piazarrón |  |  |  | x
4 | Percheros de pared |  |  |  | x
1 | Mesa de Catering |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Pantalla de Proyector |  |  | X
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Video proyector |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Angiología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.21 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ANGIOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Area requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Unidad para Ultrasonografía Doppler Color Básico |  | x
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | X
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Reumatología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.23 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE REUMATOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
1 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Gastroenterología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.24 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Plicómetro |  |  |  | x
1 | Glucómetro Digital empotrado a pared |  | x | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Equipo de Ph metría |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio Sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cinta Metrica |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Geriatría
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.25 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE GERIATRÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Bascula para silla de ruedas |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de Pared |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C. Hematología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.26 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE HEMATOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Medicina Interna
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.27 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 2 Consultorios |  |  |  | Área requerida: 38.88m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
2 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
2 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
2 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
2 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
2 | Martillo Buck |  |  |  | x
2 | Plicómetro
2 | Glucómetro Digital empotrado a pared |  | x | x
2 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
2 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
2 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
4 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
2 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Credenza |  |  |  | x
4 | Prechero de pared |  |  |  | x
2 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
2 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Negatoscopio Sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
2 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
2 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
2 | Mesa Mayo |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
2 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
2 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
2 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
2 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
2 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
2 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
2 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
4 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
2 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo virtualizadfo |  | x |  |  | x
2 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
2 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Nefrología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.28 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE NEFROLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Dermatología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.29 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración y realización de procedimientos menores - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Dagnóstico |  | x |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Lámpara con lupa de tres dioptrías |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Cucharillas (curetas) dérmicas de Piffard o de Douglas o equivalente |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
1 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Banco de altura de dos peldaños. |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | X
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## AnexoDermatología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.30 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO DE DERMATOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Area de tratamiento de consultorio de dermatología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
Cant | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
1 | Equipo de crioterapia dermatológica
1 | Electrocauterio para dermatología |  | x
1 | Equipo de fulguración |  | x
1 | Lámpara wood |  | x
1 | Extractor de comedones con lanceta |  |  |  | x
1 | Pinza de depilación |  |  |  | x
1 | Pinza para biopsia |  |  |  | x
1 | Cucharillas (curetas) dérmicas de Piffard o de Douglas o equivalente |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Cirugia Pediátria-Plas Rec.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.31 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA/CIRUGÍA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Báscula pesa bebe con infantómetro |  |  |  | x
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Estetoscopio Biauricular Neonatal Pediátrico |  | x |  | x
1 | Martillo de reflejos tipo Taylor |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Perchero de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  | x | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio Sencillo de pared |  | x |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración pediátrica |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco de altura de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C. Telemedicina
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.32 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE TELEMEDICINA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: m² 19.44
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área de atención médica con equipo de teleconferencia e interconsulta con otras unidades médicas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con sanitario - Contará con área de guarda tipo clóset - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
| Sistema de Tele-enseñanza | x
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Otoscopio digital |  | x
1 | Rinoscopio digital |  | x
1 | Oftalmoscopio digital |  | x
1 | USG doppler |  | x
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación |  | x
1 | Dermatoscopio digital |  | x
1 | Estetoscopio digital |  | x
1 | Monitor de signos vitales digital |  | x
1 | Cámara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Baumanómetro digital |  | x
1 | Cámara para fondo de ojo |  | x
1 | Colposcopio digital |  | x
1 | Balanza Electrica con Estadímetro |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Gabinete cerrado rodable con mesa ergonómica para trabajo de diagnóstico que contiene la electrónica para su operación y control. |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa de Exploración Universal |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa alta con fregadero izquierdo | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
3 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Sistema para procesamiento y gestión de audio y video. |  | x |  |  | x
1 | Códec de Videoconferencia HD para trasmisión de audio y video. |  | x |  |  | x
1 | Sistema de anotación sobre flujos de video enviados desde estaciones de médico referente para aplicaciones de medicina asistida a distancia |  | x |  |  | x
1 | Digitalizador de Imágenes radiológicas |  | x
1 | Cámara Digital |  | x
2 | Dos monitores LCD 20" TOUCH |  | x
1 | Cámara motorizada con movimiento para la imagen del médico |  | x |  |  | x
1 | Escáner |  | x |  |  | x
1 | Cámaras PTZ HD |  | x | x |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Central de Diagnóstico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.33 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CENTRAL DE DIAGNÓSTICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: Con 3 Módulos con aislamiento acústico y 1 espacio físico para soporte técnico del Desarrollador |  |  |  | Área requerida: 28.00 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realización
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se diseñaran 4 modulos independientes, con separaciones físicas de canceleria , 3 estarán destinados para las interconsultas a distancia por lo que deberá tener aislamiento de sonido y privacidad en términos de las recomendaciones emitidas por CENETEC para los consultorios de telemedicina, y un cuarto cubículo para el asistente técnico que dará soporte técnico. - Deberá ubicarse de manera contigua al Consultorio de Telemedicina, de tal manera que puedan tener facil comunicación entre estos. - El espacio deberá facilitar el manejo de personal con capacidades diferentes. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud. | x
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
4 | Escritorio modular o estación de trabajo |  |  |  | x
4 | Sillón con respaldo alto |  |  |  | x
3 | Equipo para videoconferencia con cámara PTZ HD |  | x
3 | Micrófono y bocinas |  | x
3 | Audífonos |  | x
3 | Sistema para procesamiento y gestión de audio y video |  | x
3 | Códec de Videoconferencia HD para trasmisión de audio y video. |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
4 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser de red B/N |  | x |  |  | x
4 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Consultorio de Pediátria Médica
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE :10.34 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE PEDIÁTRIA MÉDICA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 Usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO: Valorar y diagnosticar el grado de avance de la enfermedad, así como prescribir el tratamiento necesario para su recuperación ó en su caso algún procedimiento quirúrgico ó bien internarlo para su valoración. Actividades propias del espacio: -Toma de datos de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física - Procedimientos de mínima invasión
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración con vestidor. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
| Calefacción |  | x
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de diagnóstico |  |  |  | x
1 | Bascula pesa bebes con infantómetro |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm de base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Gine-Obs
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.35 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 2 consultorios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m² por consultorio=38.88m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración y procedimientos menores. - Contará con Sanitario vestidor para paciente - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
2 | Equipo de Diagnóstico Completo de Pared |  | x
2 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
2 | Estuche de diagnóstico |  |  |  | x
2 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
2 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
2 | Termómetro digital |  |  |  | x
2 | Fono detector de latido fetal |  |  |  | x
2 | Estetoscopio de doble cápsula |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
2 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
4 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
2 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Credenza |  |  |  | x
2 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
2 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
2 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
2 | Cinta métrica |  |  |  | x
2 | Estante guarda esteril de 120 cm de largo |  |  |  | x
2 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
2 | Mesa Mayo |  |  |  | x
2 | Mesa de exploración ginecológica |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
2 | Mesa de trabajo de acero con doble tarja para preparar láminillas | x
2 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
2 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Banco Giratorio |  |  |  | x
2 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
2 | Escalerilla de dos peldaños. |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
2 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
4 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
2 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
2 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
2 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## G_Sanitario
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.36 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: SANITARIO Y VESTIDOR DE PACIENTES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 12usuario |  |  |  | Área requerida: 5.40m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al consultorio de Ginecología y Obstetricia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el consultorio de Gineco Obstetricia - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área de diagnóstico y tratamiento de gineco-obstetricia. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
2 | Espejo |  |  |  | x
2 | Lavabos con sensor de presencia | x
2 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
2 | Bote de baura tipo campana
2 | Inodoro con sensor de presencia | x
2 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Ultrasonido
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.37 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO ULTRASONIDO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realizar estudio de ultrasonografía a los pacientes referidos de la consulta externa del servicio de ginecología y obstetricia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Deberá considerar aire acondicionado para mantener la Temperatura de acuerdo a especificación técnica del equipo de ultrasonografía, temperatura deseable 21°C +-2. , Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Unidad para Ultrasonografía Doppler Color Básico |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de jabón liquido |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  | x
1 | Chaisse long alto y estable |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Atención_Prenatal
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.38 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRENATAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Fonodetector de latidos fetales |  | x
1 | Ci nta metrica |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Estante guarda esteril de 120 cm de largo |  |  |  | x
1 | Vitrina contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños. |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Displasias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.39 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE DISPLASIAS CON COLPOSCOPIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 32 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para la toma de colposcopías y citologías, para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes derivados de la consulta externa de Ginecología y Obstetricia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio de interrogación y otro para la exploración, toma de muestra y tratamiento. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Colposcopio con sistema de video |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Histeroscopio con receptoscopio |  | x
1 | Mesa de exploración ginecológica |  | x
1 | Unidad de elctrocirugía con evacuador de humo |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Unidad de criocirugía |  |  |  | x
1 | Estante guarda esteril de 120 cm de largo |  |  |  | x
1 | Vitrina 60 cm contra muro para guarda de material de 90 cm |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Mueble para guarda de ropa limpia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Equipo virutalizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario_Displasias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.40 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO CLÍNICA DE DISPLASIAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 3.6 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al área de tratamiento de la clínica de displasias
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el área de tratamiento de la clínica de displasias, facilitando el acceso a dicha área. - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área de tratamiento de la clínica del dolor. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Mueble para guarda de ropa de ropa limpia |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Cirugía_General
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.41 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE CIRUGÍA GENERAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Contenedor de RPBI |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Maxilofacial
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.42 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO CIRUGÍA MAXILOFACIAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Esterilizador de calor seco. Gabinete |  | x
1 | Esterilizador de vapor autogenerado para dental y maxilofacial | x | x
1 | unidad de estomatología con módulo integrado | x | x
1 | Unidad de electrocirugía de uso dental |  | x |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Mesa mayo |  |  |  | X
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Estante de guarda estéril de 90 cm |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Charola con tapa para instrumental |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 150cm con fregadero izquierdo | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Contenedor de RPBI |  |  |  | X
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oncología Quirúrgica
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.43 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO: Valorar y diagnosticar el grado de avance de la enfermedad, así como prescribir el tratamiento necesario para su recuperación ó en su caso algún procedimiento quirúrgico ó bien internarlo para su valoración. Actividades propias del espacio: -Toma de datos de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física - Procedimientos de mínima invasión
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración con vestidor. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
| Calefacción |  | x
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm de base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oncología Pediátrica
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.44 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO: Valorar y diagnosticar el grado de avance de la enfermedad, así como prescribir el tratamiento necesario para su recuperación ó en su caso algún procedimiento quirúrgico ó bien internarlo para su valoración. Actividades propias del espacio: -Toma de datos de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física - Procedimientos de mínima invasión
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración con vestidor. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
| Calefacción |  | x
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Báscula pesa bebes con infantómetro |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm de base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Trauma-Ortopedia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.45 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Bascula para silla de ruedas |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Plantoscopio |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Martillo de reflejos tipo Buck |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de Exploración universal con altura variable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Banco de altura de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Recipiente Rígido para punzocortantes |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## A.Yesos_Ortopedia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.46 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO PARA YESOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área para la realización de procedimientos de mínima invasión, colocación de yesos y retiro de los mismos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para procedimientos de mínima invasión (colocación y retiro de yesos) - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Se requiere salida de agua y trampa para yeso. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
1 | Sierra para Yesos. |  | x
Mobiliario
Area de Curaciones y Yeso
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble |  | x
1 | Mesa alta 180cm con fregadero derecho con trampa para yeso | x |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de Traumatología |  |  |  | x
1 | Carro de yesos |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Recipiente rígido para punzocortantes |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero inoxidable de 12 litros |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Neurocirugía
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.22 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO NEUROCIRUGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Area requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Percheros de Pared |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Unidad de Ultrasonografía transcraneal con codigo de color |  | x
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Compás de Weber |  |  |  | x
1 | Dinamómetro de mano |  |  |  | x
1 | Martillo de percusión con aditamentos para la exploración de la sensibilidad cutánea |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x
1 | Impresora Láser local B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Proctología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.47 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO:CONSULTORIO DE PROCTOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa de Explloración Proctologica |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Mesa alta con fregadero izquierdo | x
1 | Banco Giratorio Inoxidable |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Vitrina contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Unidad Para Ultrasonografía Coloproctológica |  | x
1 | Unidad de elctrocirugía con evacuador de humo |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.P.Sanitario_Vestidor
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.48 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO Y VESTIDOR DE PACIENTES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1usuarios |  |  |  | Área requerida: 5.50m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al consultorio de Proctologia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el consultorio de coloproctología, facilitando el acceso a dicha área. - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área del consultorio de coloproctología. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | x
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Pre_Anestesia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.49 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE PRE ANESTESIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Camilla de traslado y recuperación |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa alta 150cm con fregadero izquierdo | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones |  |  |  | x
1 | Recipiente rígido punzocortante |  |  |  | x
1 | Riel porta venoclisis |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local láserB/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Oftalomología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.50 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: MÓDULO DE OFTALMOLOGIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 2 Modulos |  |  |  | Área requerida: 9.70m² por cada módulo=19.40 por los dos módulos
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente, con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
2 | Anaquel de 4 entrepaños |  |  |  | x
2 | Equipo de Diagnóstico Completo de Pared |  | x
2 | Topografo Corneal |  | x
2 | Regla graduada Metalica |  |  |  | x
2 | Lámpara de exámen de Halógeno |  | x
2 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
2 | Cartas de Ishihara |  |  |  | x
2 | Oftalmoscopio Indirecto |  | x
2 | Oftalmoscopio directo |  | x
2 | Exoftalmómetro |  |  |  | x
2 | Lensómetro |  |  |  | x
2 | Refractómetro y Queratómetro automático |  | x
2 | Estetoscopio Biauricular |  |  |  | x
Mobiliario
2 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
4 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
2 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Credenza |  |  |  | x
2 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
2 | Negatoscopio doble de pared |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
Area de Exploración
2 | Anaquel de 4 entrepaños |  |  |  | x
2 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
2 | Mesa Mayo |  |  |  | x
2 | Unidad oftalmológica |  | x
2 | Oclusor |  |  |  | x
2 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
2 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
2 | Banco Giratorio |  |  |  | x
2 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
2 | Cartas para agudeza visual (equipo automatizado) |  | x
2 | Blefarostato |  |  |  | x
2 | Prismas para medir forias |  |  |  | x
2 | Retinoscopio Lineal |  |  |  | x
2 | Tonómetro computarizado |  |  |  | x
2 | Lupa Anesférica |  |  |  | x
2 | Lente Goldman |  |  |  | x
2 | Lente de tres espejos |  |  |  | x
2 | Caja de lentes de pruebas |  |  |  | x
2 | Escalerilla de dos peldaños. |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
2 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
2 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Fotocoagulación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.51 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE FOTOCOAGULACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 6 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Procedimientos de diagnóstico, tratamiento y corrección. Pacientes derivados de consultorio de oftalmología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. -Contara con un regulador de luz ( Dimmer) - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente, con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Lámpara de Hendidura |  | x
1 | Fotocoagulador integral para retina, estado sólido |  | x
Mobiliario
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio Acojinado con cinco apoyos |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Archivero de Cuatro Gavetas |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_FotoFluorangiografía
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.52 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE FOTO FLUORANGIOGRAFÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 6 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Procedimientos de diagnóstico, tratamiento y corrección. Pacientes derivados de la consulta externa de Oftalmología
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para realizar fluoroangiografía -Contara con un regulador de luz ( Dimmer) - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente, con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Unidad de fotofluorangiografía equipo computarizado |  | x
Mobiliario
Area de Procedimiento
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Mesa alta con fregadero izquierdo | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Mesa pasteur |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Ultrasonido_Oftalmico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.53 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE ULTRASONIDO OFTALMICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 6 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Procedimientos de diagnóstico, tratamiento y corrección. Pacientes derivados de la consulta externa de oftalmología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para efectuar ultrasonido oftálmico. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente, con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Unidad de Ultrasonografúa Oftalmológica |  | x
Mobiliario
Area de Procedimiento
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Sillón confortable |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
3 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Campimetría
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.54 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO CAMPIMETRÍA CON AGUDEZA VISUAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 6 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Procedimientos de diagnóstico, tratamiento y corrección. Pacientes derivados de consulta externa de oftalmología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para efectuar estudios de agudeza visual y campimetría. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente, con variador de iluminación - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Cartilla de distancia para agudeza visual |  |  |  | x
1 | Campimetro Computarizado |  | x
Mobiliario
Area de Procedimiento
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
2 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Neurología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.55 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE NEUROLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Dinamómetro de mano |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide de Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa de Exploración universal |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de dos peldaños. |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Eqyuipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Electromiografía Y Pot.Ev
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.56 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO ELECTROMIOGRAFÍA Y POTENCIALES EVOCADOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Pacientes derivados de consulta externa de Neurología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para realizar estudios de electromiografía. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Electromiografo de cuatro canales no invasivo con Potenciales evocados, somatosensoriales, visuales y auditivos |  | x |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Chaisse lounge |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa con tarja de 150cm | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Electroencefalograma
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.57 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO ELECTROENCEFALOGRAMA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO -Procedimientos de diagnóstico. Pacientes derivados de consulta externa de Neurología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para efectuar el estudio de encefalografía. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Electroencefalógrafo de 32 canales con sistema de adquisición |  | x |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Chaise longue bajo y estable |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa con tarja de 150cm | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Cardiología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.58 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORO CARDIOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Realización de procedimientos de mínima invasión.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesas Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de Exploración universal |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de peldaños. |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo.Prueba_Esfuerzo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.59 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO DE PRUEBAS DE ESFUERZO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 20.00 m2 *
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realización de prueba de esfuerzo a pacientes referidos de consulta externa cardiología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Tendrá relación directa con el consultorio de Cardiología - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo de alto rendimiento |  | x
1 | Banda sin fin |  | x
1 | Carro Rojo con Equipo completo para reanimación con Desfibriliador- Monitor-Marcapaso |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide portátil con ruedas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Banco giratorio |  |  | x
1 | Camilla para Transporte Pacientes |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Mueble tipo clóset para guarda de Ropa |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario_Pruebas de esfuerzo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.60 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO Y VESTIDOR DE PACIENTES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 5.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al área de pruebas de esfuerzo
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el área de pruebas de esfuerzo, facilitando el acceso a dicha área. - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área de pruebas de esfuerzo. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x |  |  | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo de Ecocardiografía
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.61 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE ECOCARDIOGRAFÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realización de prueba de ecocardiografía a pacientes referidos de consulta externa cardiología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Tendrá relación directa con el consultorio de Cardiología - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Ecocardiógrafo bidimensional doppler color adultos, pediátricos y neonatos. |  | x
1 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador -monitor-marcapaso |  | x |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Transductor intra esofagico |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Chaise longue |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide portátil con ruedas |  |  |  | x
1 | Camilla para Transporte Pacientes |  |  | x
1 | Banco giratorio |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80 cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Holter
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.62 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO DE MONITOREO HOLTER
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Colocación de Holter a pacientes referidos de la consulta externa cardiología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para la atención de pacientes y colocación de Holter. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Tendrá relación directa con el consultorio de Cardiología - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema de Monitoreo electrocardiografico contunuo y ambulatorio (Holter Cardiaco ) |  | x |  | x
1 | Equipo de Diagnóstico Completo de Pared |  |  |  | x
1 | Estetoscopio Capsula doble |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Chaise longue |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80 cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Electrocardiografía
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.63 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ESPACIO: ANEXO DE ELECTROCARDIOGRAFIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Toma de electrocardiogramas a pacientes referidos exclusivamente de consulta externa
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Electrocardiógrafo, 12 derivaciones, multicanal |  | x |  | x
1 | Banco giratorio |  |  |  | x
1 | Chaise longue alto |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Virina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x |  |  | x
1 | Camilla de traslado y recuperación |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80 cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Otorrinolaringología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.64 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 15 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Timpanómetro |  |  |  | x
1 | Rinolaringofibroscopio con fuente de luz |  | x
1 | Audiómetro para Otorrinolaringología portátil |  |  |  | x
1 | Microscopio de valoración OTL |  | x
1 | Diapason Hartman |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Lámpara Frontal |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Diapensador de agua fría y caliente |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Unidad otorrinolaringologica |  | x |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa alta con fregadero izquierdo | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
3 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser Red B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Ex.Vestibular
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES / ANEXOS
CLAVE : 10.65 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CUBICULO DE EXPLORACIÓN VESTIBULAR
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realización de prueba vestibulares a pacientes referidos de consulta externa otorrinolaringología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para la exploración vestibular. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Estuche de Diagnóstico |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Equipo de Electronistagmografía |  | x
1 | Dispensador de Agua fría y caliente |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Sillón con movimientos giratorios |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
3 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## C.Urología
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.66 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO DE UROLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física - Procedimientos menores.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Equipo de Diagnóstico |  | x
1 | Balanza Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa de Exploración Urologica |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Cubeta con porta cubeta rodable |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerila de dos de dos peldaños. |  |  |  | x
1 | Estante guarda esteril de 120 cm de largo |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Mueble para Ropa Limpia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora local Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_UltrasonidoUrologico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.67 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO ULTRASONIDO UROLOGICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realizar estudio de ultrasonografía a los pacientes referidos de la consulta externa urología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Considerar su ubicación inmediata al consultorio de Urología - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Considerar acceso y pasillo para pacientes provenientes de hospitalización en camilla o silla de ruedas. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Deberá considerar aire acondicionado para mantener la Temperatura de acuerdo a especificación técnica del equipo de Ecocardiografía. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Unidad de Ultrasonografía Doppler Color Avanzado |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Chaise longue |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa de acero inoxidable con doble tarja | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Ultrasonido_Sanitario
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.68 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO ULTRASONIDO DE UROLOGÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 3.60 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al área de tratamiento de urología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el área de litotricia, facilitando el acceso a dicha área. - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área de tratamiento de litotricia. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Anexo_Urodinamia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.69 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ANEXO DE URODINAMIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.72 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realizar estudio de urodinamia a los pacientes referidos de la consulta externa urología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con un espacio para el objeto de su función. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Considerar acceso y pasillo para pacientes provenientes de hospitalización en camilla o silla de ruedas. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Deberá considerar aire acondicionado para mantener la Temperatura de acuerdo a especificación técnica del equipo de Ecocardiografía. T - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado |  | x |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Chaise longue |  |  |  | x
2 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Vitrina 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido de pared con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Mesa de acero inoxidable con doble tarja | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
2 | Estante guarda esteril de 120 cm de largo |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanitario_Vestidor
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
CLAVE : 10.70 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO / VESTIDOR URODINAMIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 7.40 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el cambio de ropa y baño de los pacientes que ingresen al área de tratamiento de urología.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Su localización será directa con el área de litotricia, facilitando el acceso a dicha área. - Deberá contar con dos áreas un área semihumeda destinada para los baños y la otra seca destinada como vestidor para los pacientes del área de tratamiento de litotricia. - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores de luz y agua. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Litotriptor Extracorporeo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES / ANEXOS
CLAVE : 10.71 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
ANEXO LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 Hrs. 365 días
Capacidad: 1 sala de Litotripsia |  |  |  | Área requerida: 18 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Realizar la fragmentacion de cálculos localizados en vías urinarias mediante la generación de ondas de choque
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con los espacios para el objeto de su función. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad y considerar circulaciones y accesos para pacientes referidos de hospitalización o urgencias con camilla o silla de ruedas. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante. - Considerar una guarda para equipos de protección radiológica.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
2 | Guantes de plomo |  |  |  | x
1 | Porta Mandiles |  |  |  | x
2 | Mandil plomado |  |  |  | x
2 | Anteojos Emplomados |  |  |  | x
2 | Blindaje Para Gónadas |  |  |  | x
2 | Collarín De Plomo |  |  |  | x
1 | Litotriptor Extracorporeo (no invasivo) |  | x |  |  | x
1 | Contenedores de RPBI |  |  |  | x
1 | Banco Giratorio de acero inoxidable |  |  |  | x
2 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Telefono basico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.