###### APÉNDICE B

###### EQUIPO MÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA

El presente apéndice tiene como objeto principal definir las especificaciones mínimas que deberá considerar el Desarrollador para la adquisición de los Equipos de alta tecnología, mismos que deberán ser presentados a revisión y validación del Hospital en los plazos referidos en el Contrato y de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). Los Equipos que a continuación se enlistan están ubicados en las diferentes Unidades Funcionales que componen el Proyecto y deberán ser presentados de acuerdo a la Unidad Funcional correspondiente.  El Desarrollador será responsable de la provisión, instalación y puesta en marcha de los Equipos, así como de la provisión de los Accesorios y/o Consumibles requeridos para su funcionamiento. Adicional a lo anterior será su responsabilidad el garantizar su mantenimiento y reposición durante la Vigencia del Proyecto.

El Desarrollador será responsable de la provisión de todos los Equipos Médicos. de acuerdo a las especificaciones técnicas, modelo y marca de cada Equipo. Las especificaciones que se presentan a continuación representan los criterios mínimos de los Equipos de alta tecnología únicamente, como referencia y no limita la obligación del Desarrollador de proveer lo que sea necesario para el debido desempeño de los Equipos, así como la debida prestación de los Servicios y la oportuna prestación de los Servicios Médicos que otorga el Instituto, cumpliendo en todo momento con los alcances, productividades y procedimientos descritos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Equipos y Productividades por Unidad Funcional:

| Hospital General de Zona Tapachula, Chiapas de 180 camas | Turnos de Funcionamiento |
| --- | --- |
| Unidad Oftalmológica | Matutino, Vespertino |
| Unidad de Ultrasonografía transcraneal con código de color | Matutino, Vespertino |
| Unidad de Otorrinolaringología | Matutino, Vespertino |
| Unidad Para Ultrasonografía Col proctológica | Matutino, Vespertino |
| Unidad Estomatológica con Módulo Integrado | Matutino, Vespertino |
| Ecocardiógrafo Bidimensional Doppler Color Intermedio | Matutino, Vespertino |
| Ortopantomógrafo | Matutino, Vespertino |
| Unidad Radiológica Digital | Matutino, Vespertino |
| Unidad Radiológica Y Fluoroscopica Digital con Telemando | Matutino, Vespertino |
| Tomografía | Matutino, Vespertino |
| Mastrógrafo | Matutino, Vespertino |
| Unidad para Ultrasonografía Doppler Color Básico o Unidad de Ultrasonografía de Uso General | Matutino, Vespertino y Nocturno |
| Unidad de Ultrasonografía Doppler Color Avanzado | Matutino, Vespertino |
| Unidad Portátil para Ultrasonografía Doppler Color o Ultrasonido Portátil | Matutino, Vespertino |
| Unidad Radiológica Portátil (Digital) | Matutino, Vespertino y Nocturno |
| Unidad de Ultrasonografía Transoperatoria | Matutino, Vespertino y Nocturno |
| Unidad Radiológica Y Fluoroscopica Transportable Digital Con Telemando Con Arco En “C” | Matutino, Vespertino y Nocturno |
| Impresora de Películas Radiográficas | Matutino, Vespertino y Nocturno |
| Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas | Matutino, Vespertino |
| Litotriptor Extracopóreo | Matutino, Vespertino |

| Unidad Oftalmológica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | 1.- Unidad Oftalmológica |  |  |  |
|  | 2. - Sillón oftalmológico electrohidráulico: | 2.1.- Forrado en material plástico lavable |  |  |
|  |  | 2.2.- Articulado en respaldo, asiento y descansa pies |  |  |
|  |  | 2.3.- Capacidad de carga mínima de 120 Kilogramos, como mínimo |  |  |
|  |  | 2.4.- Giratorio 180º como mínimo. |  |  |
|  |  | 2.5.- Reclinación manual a un ángulo de 100 a 160 grados, como mínimo |  |  |
|  |  | 2.6.- Ambos descansa brazos abatibles. |  |  |
|  |  | 2.7.- Cabezal ajustable |  |  |
|  |  | 2.8.- Conectado a panel de control y a interruptor de pie. |  |  |
|  |  | 2.9.- Elevación del sillón controlado a través de interruptor en el respaldo o descansabrazo, interruptor de pie o pedal y panel o consola de control |  |  |
|  |  | 2.10.- Descansa pies abatibles. |  |  |
|  | 3.- Columna con las siguientes características: | 3.1.- Panel o consola de control con los siguientes parámetros: | 3.1.1.- Elevador de sillón. |  |
|  |  |  | 3.1.2.- Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación. |  |
|  |  |  | 3.1.3.- Con tres fosos porta instrumentos para recarga de instrumentos de mano. |  |
|  |  | 3.2.- Tres tomas de alimentación eléctrica como mínimo. |  |  |
|  |  | 3.3.- Lámpara de examinación con control de intensidad |  |  |
|  |  | 3.4.- Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura. |  |  |
|  |  | 3.5.- Brazo contrabalanceado para foróptero. |  |  |
|  |  | 3.7.- Brazo para proyector de optotipos |  |  |
|  | 4.- Fóroptero: | 4.1.- Refractor manual. |  |  |
|  |  | 4.2.- Lentes cilíndricos de 0 a 6 dioptrías. |  |  |
|  |  | 4.3.- Pasos 0.25 giratorios |  |  |
|  |  | 4.4.- Lentes esféricos -19 +16.75 dioptrías en pasos de 0.25. |  |  |
|  |  | 4.5.- Pasos de 3 a 4 dioptrías para cambios rápidos. |  |  |
|  |  | 4.6.- Cilindros cruzados de 0.25 o 0.50 dioptrías. |  |  |
|  |  | 4.7.- Varilla con cartilla de visión cercana |  |  |
|  | 5.- Lámpara de Hendidura: | 5.1.- Microscopio estereoscópico. |  |  |
|  |  | 5.2.- Con selector de aumentos de 5 pasos de 6x, 10x, 16x, 25x y 40x. Como mínimo. |  |  |
|  |  | 5.3.- Distancia inter pupilar ajustable |  |  |
|  |  | 5.4.- Oculares de 12.5x. |  |  |
|  |  | 5.5.- Corrector de ametropías 5 dioptrías como mínimo |  |  |
|  |  | 5.6.- Proyección de hendidura con ancho y altura variables entre 0 y 8 mm. Como mínimo |  |  |
|  |  | 5.7.- Filtros: azul-cobalto, verde (libre de rojo), anti calórico y neutro |  |  |
|  |  | 5.8.- Rotación de hendidura 180º |  |  |
|  |  | 5.9.- Lámpara pre-enfocada de halógeno |  |  |
|  |  | 5.10.- Movimiento de la lámpara horizontal y vertical. |  |  |
|  |  | 5.11.- Controlado con un solo mando. |  |  |
|  |  | 5.12.- Ajuste vertical de fuente de iluminación, microscopio y barbiquejo |  |  |
|  |  | 5.13.- Punto de fijación. |  |  |
|  |  | 5.14.-Dos Tonómetro de aplanación con escala de medición de 0 a 60 mm Hg o mayor |  |  |
|  |  | 5.15.- Prisma de contacto corneal. |  |  |
|  |  | 5.16.- Calibrador. |  |  |
|  |  | 5.17.- Rango de Inclinación de 20° como mínimo |  |  |
|  |  | 5.18.- Con capacidad de conexión a video y/o fotografía. |  |  |
|  | 6.- Proyector de optotipos con las siguientes características:: | 6.1.- Para colocarse en la unidad de refracción |  |  |
|  |  | 6.2.- Objetivo para proyección de 2m a 6m o mayor. |  |  |
|  |  | 6.3.- Con ajuste de ángulo de proyección |  |  |
|  |  | 6.4.- Pantalla para optotipos. |  |  |
|  |  | 6.5.- Con control remoto inalámbrico programable |  |  |
|  |  | 6.6.- Con los optotipos |  | 6.6.1.- Anillos |
|  |  |  |  | 6.6.2.- Letra E o iletrados |
|  |  |  |  | 6.6.3.- Letras o Snellen |
|  |  |  |  | 6.6.4.- Niños u optotipos. |
|  |  |  |  | 6.6.5.- Retícula en cruz |
|  |  |  |  | 6.6.6.- Prueba de haz o de coincidencia. |
|  |  |  |  | 6.6.7.- Prueba de Dalton o verde-rojo. |
|  |  |  |  | 6.6.8.- Prueba cuantitativa de forias. |
|  |  |  |  | 6.6.9.- Estéreo pruebas. |
| Accesorios Opcionales | Segundo observador para lámpara de hendidura |  |  |  |
|  | Sistema para visualización de imágenes. |  |  |  |
|  | Oftalmoscopio indirecto. |  |  |  |
| Consumibles | Focos |  |  |  |
| Refacciones | Según marca y modelo |  |  |  |
| Instalaciones | Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. |  |  |  |
| Operación | Por personal médico especializado y de acuerdo al manual de operación |  |  |  |

| Unidad de Ultrasonografía Transcraneal con Código del color |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definición: | Sistema para localización, medición y análisis de vasos, intra y transcraneales. Basado en computadora con las siguientes características: Nota: Todo el software en español. | Microprocesador Core i5 como mínimo. Disco duro de 500 Gbytes como mínimo |
|  |  | Con 4 GBytes de RAM como mínimo. |
|  |  | Puerto USB, 2.0 al menos dos. |
|  |  | Interfase video-gráfica súper VGA, monitor súper VGA color, teclado alfanumérico tipo qwerty español. |
|  |  | Despliegue de cuatro canales simultáneos como mínimo. Adquisición y despliegue de: señal analógica en tiempo real. |
|  |  | Doppler FFT de hasta 256 puntos, Tendencias |
|  |  | Determinación como mínimo de: velocidad media, velocidad pico, índice de resistencia y pulsatilidad, velocidad diastólica final. |
|  |  | Almacenamiento en disco duro de señal de audio y espectro doppler. |
|  |  | Capacidad para transductores microvasculares. Con salida para audífonos. Con programa de diagnóstico. |
|  |  | Arnés para transductores. |
| Refacciones: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo |  |
| Accesorios Opcionales: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Con los siguientes transductores: 2 MHz. Universal, 2 MHz. transcraneal pulsado, 4 MHz. extracraneal pulsado, 4 MHz. extracraneal continuo, 8 MHz. extracraneal pulsado, 8 MHz. extracraneal continuo, microvascular de 15 MHz o mayor. Carro para transporte del equipo y sus accesorios. Regulador no Break con supresor de picos. Licencias DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist DICOM MPPS. |  |
| Consumibles: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Gel. |  |
| Instalación: | Corriente eléctrica: 120V/60 Hz. |  |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento: | Preventivo |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |

| Unidad de Otorrinolaringología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | 1.- Unidad Otorrinolaringológica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.-Sillón para Otorrinolaringología electrohidráulico para el paciente: | 2.1.- Asiento tipo standard o convencional. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.- Fijo o con 4 ruedas antiestáticas con sistema de frenado en al menos 2 ruedas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.- Forrado en material plástico lavable. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.- Capacidad de carga mínima de 150 Kilogramos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.- Con 2 motores para elevación e inclinación, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.- Elevación del sillón controlado con al menos dos de los siguientes interruptores: |  |  | 2.6.1.- En el respaldo o descansabrazos. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6.2.- De pedal. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6.3.- En panel o consola de control. |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.- Rotación del asiento a izquierda y derecha de 180 grados sin pasos, como mínimo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.- Elevación del asiento de 74 cm, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.- Respaldo reclinable de 90 grados hasta posición horizontal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.- Soporte móvil o extensible, abatible y ajustable para cabeza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11.- Ambos descansa brazos abatibles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12.- Descansa pies ajustable y abatible con escalón integrado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.-Silla de trabajo para el médico especialista | 3.1.- Con sistema neumático para ajuste de altura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.- Tapizado de plástico o tela resistente y lavable. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.- Con respaldo ergonómico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.- Con ruedas y descansa pies. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.-Consola de control de instrumentos y fuente de energía que consta de: | 4.1.- Sistema de control de succión o aspiración con una capacidad de 35 L/ min como mínimo, activado mediante interruptor integrado en la consola. Ambos libres de vibración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.- Dispositivo o pistola de irrigación integrado a la unidad, activado mediante interruptor integrado en la consola o integrado en la pistola. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.- Depósito de secreciones de 1.5L como mínimo, con filtro antibacteriano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.- Unidad de aire comprimido (compresor). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.- Manómetro analógico o digital con escala de 0 a 4 kg/cm². |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.- Con al menos dos atomizadores para medicamentos líquidos, acuosos o en polvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.- Con suministro de agua integrado a la consola. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8.- Sistema de calentamiento con indicador de temperatura para agua y soluciones, por medios eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9.- Con al menos tres cajones configurables y área o espacio destinado a instrumental sucio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10.- Negatoscopio integrado a la consola. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.- Sistema de Endoscopia | 5.1.- Cámara alámbrica o inalámbrica para captura de datos. | 5.1.1.- Cabezal de cámara: |  |  | 5.1.1.1.- Con adquisición digital de imagen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1.1.2.- Cabezal de un CCD de 1/3 ". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1.1.3.- Que sea preferentemente esterilizable y/o sumergible en soluciones recomendadas por el fabricante en su manual. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1.1.4.- Con control de mano o de pie con mínimo dos botones programables para las siguientes funciones: |  |  | 5.1.1.4.1.- Balance de blancos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.1.4.2.- Toma de imágenes fijas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.1.4.3.- Inicio y detención de vídeo. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.1.4.4.- Control de brillo o ganancia. |
|  |  |  |  |  |  | 5.1.1.5.- Zoom óptico con anillo o digital con botón. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.1.1.6.- Resolución mínima de 752 x 582 pixeles |  |  |  |
|  |  | 5.2.- Procesador de video / Unidad de control de cámara con: |  |  |  | 5.2.1.- Control de funciones digitales de la cámara desde el panel frontal, pedal o por teclado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.2.2.- Mínimo 2 salidas analógicas en formato, RGB y mínimo 2 salidas digitales HDMI. |  |  |  |
|  |  | 5.3.- Fuente de luz: |  |  |  | 5.3.1.- Lámpara de Xenón de 150 Watts o de tecnología de LED, con temperatura de color mínimo 5500 ºK. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.2.- Con vida media de 500 horas como mínimo para Xenón |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.3.- Con vida media de 50,000 horas para tecnología LED. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.4.- Control de intensidad de luz de forma manual. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.5.- Con indicador de vida de lámpara para Xenón |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.6.- Con entrada universal para endoscopios o adaptador de revolver |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.3.7.- Con una lámpara de refacción para Xenón. |  |  |  |
|  |  | 5.4.- Monitor grado médico: |  | 5.4.1.- Con pantalla LCD mayor o igual a 19". |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.2.- Con definición estándar. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.3.- Con opción de entradas de video digitales: DVI, RGB, HDMI. Entradas analógicas: compuesto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.4.- Resolución estándar de 752 x 582 pixeles. |  |  |  |  |  |
|  |  | Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, verificando compatibilidad para la marca y modelo. |  | Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica: |  |  |  | Para adulto de 3.5 mm de diámetro o menor y longitud de 30 cm o mayor. Con deflexión arriba/debajo de 125° como mínimo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pediátrico de 2.8 mm de diámetro o menor y longitud de 20 cm o mayor. Con deflexión arriba/debajo de 125° como mínimo. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bandeja de desinfección. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Soporte para nasofaringoscopio |  |
|  | Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, verificando compatibilidad para la marca y modelo. 6.- Proyector de optotipos con las siguientes características:: | Laringoscopio con mango para niños y adultos: |  |  |  |  | Con hojas de números: 0, 1, 2, 3 y 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Con fuente de iluminación de luz halógena y/o de LED. |  |  |
|  |  | Otoscopio neumático de metal cromado con mango, con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. |  |  |  |  | Lente con 2.5 aumentos como mínimo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Que permita la inserción de instrumentos externos. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. |  |  |
|  |  | Jeringa de Reiner para irrigación del oído. |  |  |  |  | Con dos adaptadores. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Placa protectora. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 ml de capacidad. |  |  |
|  |  | Lámpara frontal de luz blanca con: |  |  |  |  | Cable de fibra óptica con 2 metros como mínimo. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peso de 500 gr. Como máximo. |  |  |
|  | Accesorios Opcionales: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo | Brazo con bandeja o charola para instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pera y tubo de insuflación de aire con 5 espéculos de polipropileno en diversos tamaños (2, 3, 4, 5, y 9 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de cajoneras con al menos 3 cajones o gabinete integrado o móvil de acero inoxidable con cuatro ruedas antiestáticas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | Con 20 filtros antibacterianos como mínimo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Refacciones: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. | Según marca y modelo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación: | Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Para Ultrasonografía Coloproctológica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.- Equipo de ultrasonografía para diagnóstico de enfermedades de colon y recto |  |
| Descripción: | 2.- Ultrasonógrafo endorrectal, rodable, en tiempo real, obtención de imágenes de 360º de barrido, de alta definición |  |
|  | 3.- Funciones de pre procesamiento, conversión de escala de grises (contraste y curvas de escalas de grises), magnificación por pasos, escala de imagen, líneas de punción, anotaciones alfanuméricas, marcadores de cuerpo, identificación de paciente y unidad médica. |  |
|  | 4.- Software que incluye programas de cálculos múltiples con reporte completo, facilidades de medición: 3 distancias, ángulo, diámetro, área, circunferencia y volumen, elipsoide y esférico. Imagen de 530 x 400 puntos y set UPS definidos por el usuario. Monitor de 30 cm. |  |
|  | 5.- Reporte de imágenes por medio de multiformato electrónico. |  |
|  | 6.-. Impresora láser a color. |  |
|  | 7.- Puerto USB, al menos dos. Un puerto Ethernet 100/1000. |  |
|  | 2.- Transductores electrónicos (los seleccionarán las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades) | 2.1.- Incluye Transductor MFI (5, 7 y 10 MHz) y transductor Biplanar MFI (5, 6.5 y 7.5 MHz). |
|  |  | 2.2.- Transductores esterilizables en líquidos o con gas. Equipos en blanco y negro y en color. Modos de exploración B, B + B, B + M, B + D, B + CFMD, B + PD, B + D + CFMD triplex D y B + D + PD triplex D. |
|  |  | 2.3.- Transductores multifrecuencia (MFI): Sectoriales, de arreglo en fase, electrónicos con 96 a 128 elementos, endoluminales, bidireccionales con frecuencias de barrido desde 2.5 a 12.5 MHz, |
| Consumibles: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: |  |
| Instalación: | Corriente eléctrica 120 VAC +_ 10% 60Hz, Contacto polarizado con tierra real. Regulador de voltaje, no break. |  |

| Unidad Estomatológica Con Módulo Integrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  | 1.- Unidad estomatológica con módulo integrado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. - Sillón electrohidráulico o electromecánico: | 2.1.- Capacidad mínima de levante de 180 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.- Movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.- Sistema de mando eléctrico de elevación y reclinación, accionado con control manual y/o pedal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.- Movimientos electromecánicos y/o electrohidráulicos para las siguientes posiciones: |  |  |  |  | 2.4.1.- Desde posición cero hasta trendelemburg (cambio de la posición supina horizontal o cero grados a -10 grados como mínimo). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4.2.- Posición cero automática |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4.3.- Posición de trabajo. |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.- Asiento y descansa piernas corrido, libres de costuras, forrado con material plástico lavable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.- Funda de protección en el área de la piecera, con coderas o descansa brazos abatibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.- Cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.- Silla para estomatólogo: | 3.1.- Sistema neumático para ajuste de altura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.- Con rodajas, tapizada de plástico o tela resistente y lavable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.- Lámpara estomatológica: | 4.1.- Integrada al sillón |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.-Cabezal de plástico y/o metal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.- Orientable a la boca del paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4.- Ventilación natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5.- Haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6.- Intensidad luminosa graduable o con al menos dos intensidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7.- Iluminación dentro del rango de 8,000 a 25,000 luxes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8.- Temperatura de color de 4,500°K o mayor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9.- Reflector dicroico o reflector LED. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.- Módulo estomatológico: | 5.1.- Integrado al sillón |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.- Posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.- Negatoscopio integrado. Sólo en caso de requerirse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.- Con control para llenado de vaso y lavado de escupidera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.- Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloqueo automático |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6.- Con sistema para botella de agua purificada para las piezas de mano y jeringa triple |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7.- Manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8.- Reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.9.- Sistema para el suministro de aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10.- Sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10.- Con mangueras de silicón o poliuretano lisas de 2 vías, de un largo de 180 a 200 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.- Dos piezas de mano de alta velocidad: | 6.1.- Mango de acero inoxidable, aluminio o titanio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.- Dos vías. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.- Desmontable y esterilizable en autoclave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4.- Turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable o rodamiento cerámico con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.- Herramienta para cambio de fresa o sistema "push boton". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.- Dos piezas de mano de baja velocidad: | 7.1.- Mango de acero inoxidable, aluminio o titanio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.- Dos vías. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.- Desmontable y esterilizable en autoclave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.- Giro de 0 a 30,000 RPM +/- 10,000 RPM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.- Motor con cambiador de giro y esterilizable en autoclave |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6.- Contra ángulo y adaptador |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.- Cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.- Herramienta para cambio de fresa, en caso de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.- De acero inoxidable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2.- Dos puntas desmontables y esterilizables en autoclave |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.- Jeringa triple estomatológica: | 8.3.- Dos ductos, uno para agua y otro para aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.- Alimentación de agua y aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.- Unidad ultrasónica estomatológica: | 9.1.- Integrado al equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.- Equipo con tecnología piezoeléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3.- Generador de frecuencia de trabajo regulable en el rango de 28 kHz a 30 kHz como mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4.- Control o selector de frecuencia con indicador visual. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5.- Para uso en al menos dos especialidades: periodoncia y endodoncia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.6.- Entrada para alimentación de agua con manguera y filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.7.- Control para regular el flujo de irrigación. Rocío o spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.8.- Pieza de mano desmontable y esterilizable en vapor; con luz LED integrada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.9.- Activación a través del pedal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.10.- Tres insertos o puntas periodontales, intercambiables y esterilizables en vapor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.11.- Llave o herramienta para intercambio de insertos o puntas periodontales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.- Escupidera: | 10.1.- Fija integrada al soporte del sillón o a la unidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.- Fija o desplazable horizontalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.- Con recipiente de porcelana o vidrio porcenalizado o polímero resistente a ralladuras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4.- Desmontable para fácil limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.5.- Con soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado o con controlador de reloj electrónico para ajustar el tiempo de salida de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.6.- Base conectada al sistema de drenaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.7.- Con filtro o rejilla para recolección de sólidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.- Vaciado rápido |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2.- Sistema silencioso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.- Aspirador quirúrgico: | 11.3.- Adaptador para cánulas desechables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4.- Accionado con aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.5.- Con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.- Aspirador de saliva: | 12.1.- Accionado con aire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.- Con filtro para retención de sólidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.- Descarga directa al drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.- Compresora de aire: Las unidades médicas decidirán al momento de la compra si requieren un compresor por unidad dental o cuentan con sistema central de aire. | 13.1.- De 1 HP como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.- Sistema de purga de condensados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3.- Tecnología libre de aceite. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4.- Entrega de aire limpio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5.- Tanque con capacidad de almacenamiento de 35 a 70 litros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.6.- Con cubierta reductora de ruido. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  | No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. |  | Fresas para las piezas de mano de alta y baja velocidad. Bota fresas dentales. Filtro de agua. Foco de halógeno o LED. Para la unidad ultrasónica de profilaxis puntas o insertos para diferentes aplicaciones clínicas en periodoncia, profilaxis, endodoncia, rehabilitación y restauración; y llave para cambio de inserto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorios Opcionales: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  | Sistema de succión central (bomba de vacío). Para la especialidad de cirugía maxilofacial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Accesorio o adaptador para posicionamiento de pacientes pediátricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silla para asistente con descansa pies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  | Según marca y modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalaciones |  | Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de compresión central o compresora de aire para unidades estomatológicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Salida de aire de 4 Kg/cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toma de agua y desagüe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación |  | Por personal médico especializado y de acuerdo al manual de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: |  | Preventivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Correctivo por personal calificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas y/o Certificados |  | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA o Health Canada, CE, JIS o ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecocardiógrafo Bidimensional Doppler Color Intermedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: | Definición: Conjunto de aparatos para procedimientos de obtención de imágenes extracorpóreos o intracorpóreos (ecoendoscopia o endoscopia) relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos. Incluye paquetes de software con varias aplicaciones específicas de obtención de imágenes cardiacas estáticas o en tiempo real, que se utilizan para diagnosticar defectos anatómicos del corazón, determinar las características del flujo sanguíneo y problemas funcionales o anatómicos asociados con el infarto de miocardio. Se utiliza para generar impulsos ultrasónicos, dirigirlos a una zona corporal seleccionada, detectar los ecos, procesar la información obtenida y producir y presentar imágenes bidimensionales o tridimensionales, estáticas o dinámicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.- Monitor a color LCD de 17 pulgadas o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.- Con canales 4096 o mayor de procesamiento digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.- Modos: |  |  |  | 3.1.- M, M color. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2.- B o 2D. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3.- Doppler color. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4.- Sistema de mapeo a color angio o power Doppler o equivalente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5.- Doppler continuo y pulsado. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.6.- Con imágenes armónicas por inversión de pulsos. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.7.- Doppler Tisular |  |  |  |  |  |
|  | 4.- Trazo automático del espectro Doppler en tiempo real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.- Rango dinámico de 170 dB o mayor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.- Memoria de cine loop o cuadro por cuadro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.- Programa completo de mediciones, cálculos y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.- Con ECG integrado y despliegue en pantalla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.- Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 120 GB o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.- Eco de esfuerzo manejada desde el panel principal o de control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.-DICOM storage, DICOM send, DICOM print, DICOM worklist. DICOM MPPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y USB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.- Medidas especiales para función ventricular y movimiento del Ventrículo Izquierdo (VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.- Programa de medición de desplazamiento de miocardio y velocidad del miocardio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.- Programa de Opacificación de Ventrículo Izquierdo o armónicas de contraste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.- Posibilidad de revisar, realizar el cálculo, analizar las imágenes en postprocesamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.- Medición de volúmenes ventriculares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.- Strain rate, strain. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Transductor sectorial, vectorial o arreglo en fase con frecuencia de 2.0 MHz o menor a 3.5 MHz o mayor con armónicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transductor sectorial vectorial o arreglo en fase de 4.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor con armónicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transductor transesofágico multiplanar 4.0 MHz o menor a 6.0 MHz o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS de doble conversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | Protector bucal desechable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DVD o CD-RW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorios Opcionales: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo | Medición de grosor de Intima Media Automático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transductor lineal con frecuencia de 5.0 MHz o menor a 12 MHz o mayor con armónicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacciones: S: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento: | Preventivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas y Certificados: | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS e ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Radiológica Dental Ortopantomógrafo o Panorámico Digital |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Sistema de diagnóstico dental por rayos X usado para generar y controlar haces de rayos X y para registrar los patrones de absorción en diversos medios de visualización y archivo, por ejemplo, película radiográfica, papel, placas de fósforo o formatos digitales o de video. Está específicamente diseñado para usarse en diagnóstico y tratamiento radiográfico de los dientes y otras estructuras de la cavidad oral. Este grupo de aparatos incluye tanto los equipos analógicos como los digitales ya sean intra o extraorales, así como los sistemas de tomografía lineal/panorámica y sistemas combinados en diseños estacionarios, móviles o portátiles. |  |
| DESCRPCIÓN: | 1.- Generador de radiación potencial constante de alta frecuencia: | 1.1.- Tensión de alimentación dentro del rango de 60 kV a 90kV |
|  |  | 1.2.- Corriente del tubo (ánodo) dentro del rango de 1 mA a 16 mA |
|  |  | 1.3.- Punto o mancha focal de 0.5 mm. x 0.5 mm. o menor |
|  |  | 1.4.- Filtración total mínima de 2.5 mm de Al eq |
|  | 2.- Tiempo de exposición máxima para radiografía panorámica de 16 seg. |  |
|  | 3.- Tiempo de exposición máxima para radiografía cefalográfica de 15 seg. |  |
|  | 4.- Procesado automático de los datos obtenidos por medio del software del equipo |  |
|  | 5.- Sistema de diafragmas o colimadores automáticos |  |
|  | 6.- Posicionamiento del paciente por medio de 2 o 3 haces luminosos (láser). |  |
|  | 7.- Compensación de la columna vertebral (vértebras cervicales) mediante ajuste automático de radiación o KV |  |
|  | 8.- Ajuste de la altura y puntos de fijación del paciente. |  |
|  | 9.- Modulo de control para manejo de parámetros de exposición |  |
|  | 10.- Brazo integrado para cefalografía con sensor digital con tecnología CCD con pixeles dentro del rango de 27 µm. a 48 µm. y profundidad de al menos 12 bits |  |
|  | 11.- Conexión directa a la red mediante el uso de fibra óptica o cable de red. |  |
|  | 12.- Interconexión por medio de software con otros sistemas radiológicos panorámicos digitales, rayos X intraorales digitales, cámara digital extraoral/intraoral. |  |
|  | 13.- Que permita exportar imágenes en formato DICOM, JPEG, BMP, TIFF. |  |
|  | 14.- Sistema de diagnóstico con generación de código de error. |  |
|  | 15.- Computadora adecuada con software para manejo de radiología digital e imágenes digitales |  |
|  | 16.- Programas para estudios: | 16.1.- Radiografía panorámica estándar. |
|  |  | 16.2.- Radiografía panorámica pediátrica con reducción de dosis y campo de radiación. |
|  |  | 16.3.- Radiografía de articulaciones temporomandibulares en proyección lateral con boca abierta y boca cerrada (ATM 2 o 4 vistas). |
|  |  | 16.4.- Cefalografía en dirección de la radiación posterior / anterior (PA). |
|  |  | 16.5.- Cefalografía en dirección de la radiación anterior / posterior (AP) |
|  |  | 16.6.- Cefalografía lateral de filtro ajustable con escala para tejidos blandos. |
|  |  | 16.7.-Senos maxilares |
|  |  | 16.8.- Magnificación constante en toma panorámica |
|  |  | 16.9.- Segmentado o toma parcial. |
| OPCIONALES: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas | 1.- Con la posibilidad de actualizar o escalar a tomografía volumétrica 3D |  |
|  | 2.- Trazos cefalométricos |  |
|  | 3.-Formatos de imágenes laterales de cráneo múltiples. |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas | 1.- Regulador/supresor de picos de voltaje |  |
|  | 2.- Sistema de impresión que permita obtener las imágenes digitales, con calidad radiográfica. |  |
|  | 3.- DICOM send, DICOM print DICOM storage, DICOM workliist DICOM MPPS |  |
|  | 4.- Sensores digitales Extraorales. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Funda desechable para pieza de mordida. |  |
|  | Placa para impresora ofertada |  |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo |  |
| INSTALACIÓN: | De acuerdo a la unidad adquiriente, 60 Hz |  |
|  | Que cumpla con las normas de Seguridad Radiológica |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. Correctivo por personal calificado |  |
| NORMAS - CERTIFICADOS: | Buenas prácticas de fabricación o ISO 13485 para productos de origen nacional |  |
|  | Que cuente con certificados de la FDA o CE o JIS o Health Canadá para producto origen extranjero. |  |

| Unidad Radiológica Digital |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico para diagnóstico, estacionario y de uso general, utilizado en diversas aplicaciones de obtención de imágenes planares rutinarias. Aplica técnicas digitales para la captura, presentación y manipulación de imágenes. El diseño estacionario exige su instalación y uso en una ubicación fija dentro de un edificio o en un vehículo (unidad móvil de obtención de imágenes). Tiene una configuración modular que puede actualizarse mediante elementos de hardware o software. Este grupo genérico de productos no incluye equipos con funciones fluoroscópicas o tomográficas. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- Generador de alta frecuencia: | 1.1.-Potencia kW 50 o mayor. |  |
|  |  | 1.2.- Con 500mA o mayor |  |
|  |  | 1.3.- 40 kV. a 125 kV. ó mayor |  |
|  |  | 1.4.- Tiempo de exposición 1 milisegundo o menor a 3 segundos o mayor |  |
|  |  | 1.5.- Con el panel de control digital, que despliegue: kv mA y seg o más |  |
|  | 2.- Tubo de rayos X: | 2.1.- Foco fino de 0.6mm o menor |  |
|  |  | 2.2.-Punto focal grueso en mm de 1.2 o menor. |  |
|  |  | 2.3.-Ánodo rotatorio. |  |
|  |  | 2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150,000 HU ó mayor |  |
|  | 3.- Columna porta tubos | 3.1.- Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso pared. |  |
|  |  | 3.2.- Con desplazamiento longitudinal de 120 cm. o mayor. Para el caso de columna integrada a la mesa o soporte a piso. |  |
|  |  | 3.3.- Para el caso de soporte a techo: desplazamiento vertical de 140 cm. o mayor y longitudinal de 280 cm. o mayor |  |
|  | 4.- Detector digital plano fijo o portátil o inalámbrico en mesa y en bucky de pared: | 4.1.- Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-digital de 14 bits o mayor. |  |
|  |  | 4.2.- Matriz de 2000 pixeles x 2000 pixeles o mayor |  |
|  |  | 4.3.- De selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo o ioduro de cesio. |  |
|  |  | 4.4.- Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor). |  |
|  |  | 4.5.- Tamaño del pixel de 200 micrones o menor |  |
|  |  | 4.6.- DQE de 50% o 3.1 lp./mm. o mayor |  |
|  | 5.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor. |  |  |
|  | 6.- Con altura fija o altura ajustable de 60 cm. o menor a 80 cm. o mayor. |  |  |
|  | 7.- Portadetector con rejilla relación 8:1 ó mayor |  |  |
|  | 8.- Portadetector o bucky para pared o vertical. |  |  |
|  | 9.- Control automático de exposición |  |  |
|  | 10.- Con soporte de peso del paciente de 180 Kg. o mayor |  |  |
|  | 11.- Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor |  |  |
|  | 12.- Estación de adquisición |  | 121.- Con monitor de 17" o mayor y resolución de 1k x 1k o mayor |
|  |  |  | 12.2.- Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor |
|  |  |  | 12.3.- DICOM print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist. |
|  |  |  | 12.4.- UPS |
|  |  |  | 12.5.- Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM. |
| ACCESORIOS | So Soportes para tomas laterales en la mesa para el caso de un detector inalámbrico o portátil y banda de compresión |  |  |
| INSTALACIÓN | 1.- De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas |  |  |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |  |  |
| INSTALACIÓN: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo |  |  |
|  | Correctivo por personal calificado |  |  |
| NORMAS Y/O CERTIFICADOS: | ISO 9001-2000 y/o ISO 13485 |  |  |
|  | FDA o Health Canadá o CE o JIS para producto origen extranjero |  |  |

| Unidad Radiológica y Fluoroscopica Digital con Telemando |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Ac | 1.- Generador de rayos x de alta frecuencia: | 1.1.- Con capacidad de 80 kW o mayor. |  |  |
|  |  | 1.2.- Con 800 mA. o mayor. |  |  |
|  |  | 1.3. - 40 kV. a 150 kV. o mayor. |  |  |
|  |  | 1.4.-Tiempo de exposición 1 ms. o menor a 5 seg. o mayor |  |  |
|  |  | 1.5.- Control automático de exposición o AEC |  |  |
|  |  | 1.6.- Fluoroscopía continua y pulsada |  |  |
|  |  | 1.7.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA. y seg. ó más |  |  |
|  | 2.- Tubo de Rayos X: | 2.1.- Foco fino de 0.6 mm. o menor |  |  |
|  |  | 2.2.- Foco grueso de 1.2 mm. o menor |  |  |
|  |  | 2.3.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 400 HU o mayor |  |  |
|  |  | 2.4.- Ánodo rotatorio. |  |  |
|  | 3.-Mesa | 3.1.- Movimiento del tablero o cobertura del paciente o rango de escaneo longitudinal de 130 cm. o mayor |  |  |
|  |  | 3.2.- Altura variable de 80cm o menor a 95 o mayor |  |  |
|  |  | 3.3.- Capacidad de soporte de paciente en Kg. de 150 o mayor. |  |  |
|  |  | 3.4.- Cono de compresión motorizado o con ajuste de compresión. |  |  |
|  |  | 3.5.- Basculación de +-90° o +90° |  |  |
|  | 4.- Detector Digital Plano |  | 4.1.- Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits o mayor. |  |
|  |  |  | 4.2.- Matriz de 2000 x 2000 pixeles o mayor |  |
|  |  |  | 4.3.- De selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo (a-Si) o Ioduro de cesio (Csi) |  |
|  |  |  | 4.4.- Tamaño de 43 cm. x 43 cm (17" x 17") |  |
|  |  |  | 4.5.- Tamaño del pixel de 150 micrones o menor |  |
|  |  |  | 4.6.- DQE de 65% o mayor o 3.1 lp/mm. o mayor. |  |
|  | 5.- Telemando. |  |  |  |
|  | 6.- Al menos 200 selecciones de radiografía programada anatómicamente. |  |  |  |
|  | 7.-Distancia foco-película fija o variable de 150 cm. o mayor. |  |  |  |
|  | 8.- Colimación manual y automático. |  |  |  |
|  | 9.- Adquisición de 15 imágenes/seg. o mayor con matriz de 1k x 1k x 12 bits o mayor. |  |  |  |
|  | 10.- Estación de adquisición: |  |  | 10.1.- Capacidad de almacenamiento de 5,000 imágenes o mayor. |
|  |  |  |  | 10.2.-monitor de 18" o mayor, matriz de 1K x 1K o mayor. |
|  |  |  |  | 10.3.-DICOM print, DICOM storage o DICOM store o DICOM send, DICOM worklist, DICOM MPPS y DICOM media. |
|  | Cinta de compresión. |  |  |  |
|  | Reposa pies. |  |  |  |
|  | Asas laterales |  |  |  |
|  | Sistema de intercomunicación entre sala de procedimientos y sala de control |  |  |  |
| Consumibles | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  |  |  |
| Instalación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |  |  |  |

| Unidad Para Tomografía Computarizada de 16 a 20 cortes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición: | . Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de hasta 20 cortes, de diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos |  |  |
|  | Conjunto de aparatos para diagnóstico mediante tomografía axial computarizada, con una cámara de exploración suficientemente grande para permitir la obtención de imágenes de cualquier parte del cuerpo. Incluye conjuntos de tubos de rayos X y detectores opuestos con disposición anular fija, sencilla o múltiple, o conjuntos de tubos de rayos X y detector opuesto que giran rápidamente alrededor de un punto del eje central dentro de la zona de obtención de imágenes de la cámara de exploración. Puede producir imágenes bidimensionales o tridimensionales transversales (tomográficas), incluida la tomografía computarizada helicoidal u otras aplicaciones especiales de obtención de imágenes en múltiples ángulos especificados en función de la posición del cuerpo. Puede utilizar diversas técnicas digitales para juntar la información, reconstruir y visualizar las imágenes. |  |  |
| Certificados | 1. Con copia para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS e ISO 13485. |  |  |
| Descripción | 1.- Equipo de tomografía computarizada con un tiempo de rastreo helicoidal y axial en giro completo de 360 grados a 0.8 segundos o menor, aplicable a todas las regiones del cuerpo. |  |  |
|  | 2.- De 20 cortes en un giro completo de 360º de cuerpo entero. |  |  |
|  | 3.-Gantry: | 3.1.- Angulación de +/- 30 grados ó mayor. |  |
|  |  | 3.2.- Apertura de 70 cm. o mayor. |  |
|  | 4.-Tubo de rayos X | 4.1.- Con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de 5 MHU o mayor |  |
|  |  | 4.2.- Con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de 3.5 MHU o mayor con reconstrucción iterativa. |  |
|  | 5.- Con un espesor de corte menor o igual a 0.75 mm x 20 cortes en helicoidal. |  |  |
|  | 6.- Reconstrucción de imágenes en tiempo real de 6 imágenes o mayor por segundo. |  |  |
|  | 7.- Resolución espacial con un mínimo de 15 lp/cm. o mayor a 0% MTF |  |  |
|  | 8.- Estación de adquisición: | 8.1.- Monitor a color de 19 " o mayor, matriz de despliegue de 1024 X 1024 o mayor |  |
|  |  | 8.2.- Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 140 Gb o mayor |  |
|  |  | 8.3.- Quemador de CD o DVD. |  |
|  |  | 8.4.- DICOM media (viewer o removible), print, query/retrieve, storage y worklist. |  |
|  |  | 8.5.- Protocolos para pediatría. |  |
|  |  | 8.6.- Software para modulación y ahorro de dosis en tiempo real. |  |
|  |  | 8.7.- Seguimiento automático del bolo. |  |
|  |  | 8.8.- UPS para el equipo de cómputo |  |
|  | 9.- Reconstrucción de conjunto de cortes tridimensionales o 3D. |  |  |
|  | 10.- Reconstrucción de imagen MPR en tiempo real. |  |  |
|  | 11.- Reconstrucción de imagen MIP. |  |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo | Juego de fantomas para control de calidad. |  |  |
|  | Accesorios para posicionamiento de estudios tomográficos pediátricos |  |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | Jeringas para el inyector |  |  |
|  | Medio de contraste. |  |  |
|  | Discos CD-R o DVD. |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: 8.- Perfusión multi órgano o cuerpo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | 1.-Opcionales solo aplicables en la estación de post proceso |  |  |
|  | 2.- Estimación de cantidad de calcio en imágenes de CT cardiacas o score de calcio. |  |  |
|  | 3.- Paquete dental |  |  |
|  | 4.- Paquete de medición de la densidad mineral en hueso (óseo) |  |  |
|  | 5.- Paquete para la remoción de estructuras óseas para análisis vascular |  |  |
|  | 6.- Endoscopia virtual. |  |  |
|  | 7.- Perfusión cerebral. |  |  |
|  | 8.- Perfusión multi órgano o cuerpo. |  |  |
|  | 9.- Software específico para colonoscopia virtual. |  |  |
|  | 10.- Software y hardware para intervenciones guiadas por CT |  |  |
|  | 11.- Software específico para evaluación de nódulos pulmonares. |  |  |
|  | 12.- Estación de procesamiento multimodal: |  | 12.1.- Dos monitores de alta resolución de 19 " o mayor |
|  |  |  | 12.2.- Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 140 Gb o mayor. |
|  |  |  | 12.3.- Quemador de CD o DVD. |
|  |  |  | 12.4.- DICOM media (viewer o removible), print, query/retrieve, storage y worklist. |
|  |  |  | 12.5.- Reconstrucción de conjunto de cortes tridimensionales volumen rendering. |
|  |  |  | 12.6.- UPS para el equipo de cómputo |
|  | 13.- Inyector de medio de contraste para tomografía computarizada para aplicaciones generales o Inyector de medio de contraste para tomografía computarizada de doble jeringa en aplicaciones generales. |  |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |  |
| INSTALACIÓN: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo |  |  |
|  | Correctivo por personal calificado |  |  |

| Unidad Radiológica Para Mastografía Digital De Campo Completo. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | 1.- Unidad de Rayos X para estudio de imágenes de glándulas mamarias |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.-Generador de Rayos X de alta frecuencia |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.- Rango de mAs de 5 o menor a 400 mAs o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.-Rango de KV de 23 o menos a 35 o más, con incrementos de 1 KV o menor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.-Tubo de Rayos X de molibdeno. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.-Capacidad calorífica del ánodo de 160,000 HU o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.-Filtros de Molibdeno y Rhodio. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.-Control automático de exposición. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.-Selección automática de filtros. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.-Distancia foco objetivo o SID o FFD de 65 cm o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.-Colimador automático o selección del diafragma automático. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.-Brazo o Gantry con movimientos motorizados: rotación 180 grados/135 grados o mayor, vertical de 60 cm o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.-Sistema de compresión motorizada y manual. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.- Magnificador de 1.5 a 1.8 o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.-Plato o placa o paleta de compresión de 18 x 24 cm y de 24 x 30 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.-Sistema digital de imagen con un área del detector plano de 23 cm o mayor x 29 cm o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.-De silicio o selenio amorfo. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.-Matriz de al menos 2800 x 3500 o mayor, con profundidad o rango dinámico de 13 bits o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.-Estación de adquisición con monitor de 19 pulgadas o mayor, matriz de 1000 x 1000 o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.-DICOM Work List y DICOM Print. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.- Sistema de almacenamiento CD o DVD. |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.- Con la totalidad de accesorios necesarios para colocar el dispositivo de biopsia estereotáxica. |  |  |  |  |  |  |
| Accesorios: | 1.- Estación de trabajo, con dos monitores de alta resolución con matriz de 5 Mpixeles. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.- Impresora en seco para mastografía de 8" x 10" y 10" x 12", DICOM. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.- Con la totalidad de accesorios necesarios para colocar el dispositivo de biopsia estereotáxica al vacio |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.- Sistema de Detección Asistida por Computadora (CAD). |  |  |  |  |  |  |
| Instalación: | 1.- El que maneje el equipo y de acuerdo a la guía mecánica del fabricante |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Para Ultrasonografía Doppler Color Básico o Unidad de Ultrasonografía de uso general |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definición: | Conjunto de elementos utilizados en una amplia variedad de procedimientos de obtención de imágenes extracorpóreos e intracorpóreos (ecoendoscopia o endoscopia). Admite una gran variedad de transductores y paquetes de aplicaciones de software relacionados, que permite obtener, visualizar y analizar la información ecográfica. Dependiendo de los transductores y del software, se puede utilizar en procedimientos de obtención de imágenes de uso general, cardiacos, obstétricos y ginecológicos, endoscópicos, mamográficos, prostáticos, vasculares, intraquirúrgicos, Doppler o Doppler color |  |
| Descripción: | 1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. |  |
|  | 2.- Con 1024 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo. |  |
|  | 3.- Rango dinámico del sistema de 170 db o mayor. |  |
|  | 4.- Modos: | 4.1.- Bidimensional, modo M, simultáneo. |
|  |  | 4.2.- Doppler pulsado. Doppler color. |
|  |  | 4.3.- Sistema de angio o mapeo de perfusión a color. |
|  |  | 4.4.- Imágenes armónicas |
|  |  | 4.5.- Tríplex en tiempo real. |
|  | 5.- Zoom en tiempo real con al menos seis niveles |  |
|  | 6.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 500 cuadros o mayor en color como mínimo. |  |
|  | 7.- Monitor LCD a color de 17 pulgadas o mayor |  |
|  | 8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo. |  |
|  | 9.- Con trackball o touchpad, integrado al tablero de control. |  |
|  | 10.- Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interface en español. |  |
|  | 11.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos. | 11.1.- Distancias |
|  |  | 11.2.- Área |
|  |  | 11.3.- Volumen. |
|  |  | 11.4.- Ángulos. |
|  |  | 11.5.- Velocidades y aceleración |
|  | 12.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 15 pre-establecidos |  |
|  | 13.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo |  |
|  | 14.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. |  |
|  | 15.- Almacenamiento con capacidad de al menos 160 GB. |  |
|  | 16.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y puerto USB. |  |
|  | 17.- Licencias DICOM Send o Print, DICOM Storage y DICOM Worklist. |  |
|  | 18.- - Imagen trapezoidal o convexo virtual o sector extendido |  |
|  | 19.- Imagen compuesta o composición espacial |  |
|  | 20.- - Imagen adaptativa en tiempo real para reducción de ruido o programa para reducción de ruido |  |
| Acc : Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | 2.- Transductores electrónicos de banda ancha o multifrecuencia: | 2.1.- Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 12 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético. |
|  |  | 2.2.-Convexo o curvilíneo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas |
|  |  | 2.3.- Transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor, |
|  | 3- UPS de doble conversión con supresor de picos. |  |
|  | 4.- Accesorios para toma de biopsia para el transductor convexo |  |
|  | 5.- Accesorios para toma de biopsia para el transductor intracavitario. |  |
| Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo | Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario |  |
|  | Gel para ultrasonido. |  |
|  | DVD o CD-RW. |  |
| Accesorios Opcionales: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Accesorios para toma de biopsia para el transductor convexo |  |
|  | Accesorios para toma de biopsia para el transductor intracavitario. |  |
|  | Según marca y modelo. |  |
|  | De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485 |  |
| Instalación: | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS o ISO 13485 |  |
| Mantenimiento: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo. Correctivo por personal calificado |  |
| Normas y/o Certificados | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485. |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS o ISO 13485. |  |

| Unidad Para Ultrasonografía Doppler Color Avanzado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción: | 1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. |  |
|  | 2.-Con 9000 canales de proceso digital, independientes o simultáneos o mayor desde la formación del haz. |  |
|  | 3.- Rango dinámico del sistema de 180 db o mayor. |  |
|  | 4.- Modos: | 4.1.- Bidimensional, modo M, simultáneo. |
|  |  | 4.2.- Doppler pulsado. Doppler color. |
|  |  | 4.3.- Sistema de angio o mapeo de perfusión a color. |
|  |  | 4.4.- Imágenes armónicas |
|  |  | 4.5.- Tríplex en tiempo real. |
|  | 5.- Zoom en tiempo real con al menos seis niveles |  |
|  | 6.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 500 cuadros o mayor en color como mínimo. |  |
|  | 7.- Monitor LCD a color de 19 pulgadas o mayor |  |
|  | 8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo. |  |
|  | 9.- Con trackball o touchpad, integrado al tablero de control. |  |
|  | 10.- Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interface en español. |  |
|  | 11.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos. | 11.1.- Distancias |
|  |  | 11.2.- Área |
|  |  | 11.3.- Volumen. |
|  |  | 11.4.- Ángulos. |
|  |  | 11.5.- Velocidades y aceleración |
|  | 12.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 15 pre-establecidos |  |
|  | 13.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo |  |
|  | 14.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. |  |
|  | 15.- Almacenamiento con capacidad de al menos 320 GB. |  |
|  | 16.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y puerto USB. |  |
|  | 17.- Licencias DICOM Send o Print, DICOM Storage y DICOM Worklist |  |
|  | 18.- Imagen trapezoidal o convexo virtual o sector extendido |  |
|  | 19.- Imagen compuesta o composición espacial |  |
|  | 20.- Imagen adaptativa en tiempo real para reducción de ruido o programa para reducción de ruido. |  |
|  | 21.- Elastografía mamaría. |  |
| Acc : Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | 2.- Transductores electrónicos de banda ancha o multifrecuencia: | 2.1.- Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 14 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas. |
|  |  | 2.2.-Convexo o curvilíneo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas |
|  |  | 2.3.- Transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con frecuencias armónicas. |
|  | 3.- Accesorios para toma de biopsia para el transductor convexo. |  |
|  | 4.- Accesorios para toma de biopsia para el transductor intracavitario. |  |
|  | 5.- Capacidad de incorporar software de cardiología. |  |
|  | 6.- Capacidad de incorporar 3D en tiempo real o 4D |  |
|  | 7.- UPS de doble conversión con supresor de picos. |  |
| Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo | Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario |  |
|  | Gel para ultrasonido. |  |
|  | DVD o CD-RW. |  |
| Accesorios Opcionales: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Transductores para estudios especiales como: urología, trans operatorio, etc. |  |
|  | Imagen de campo extendida o panorámica |  |
|  | Según marca y modelo. |  |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |
| Instalación: |  |  |
| Mantenimiento: | Preventivo |  |
|  | Correctivo por personal calificado |  |
| Normas y/o Certificados | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485. |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS o ISO 13485. |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS o ISO 13485 |  |

| NOMBRE GENÉRICO CSG: | Unidad Portátil para Ultrasonografía Doppler Color o Ultrasonido Portátil |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE CUADRO BÁSICO: | Sin clave |  |
| CLAVE GMDN: | 40761 |  |
| FIRMADA Y CONCLUIDA: | México, D.F. a 29 de mayo de 2012; en las instalaciones del CENETEC. |  |
| ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y quirúrgicas |  |
| SERVICIO(S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN CSG: | Sin definición |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | UNIDAD PORTÁTIL PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR. |  |
| DEFINICIÓN CENETEC: | Equipo utilizado con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica con Doppler color para abdomen, ginecoobstetricia, pediatría, partes pequeñas, vascular periférico, intraoperatorio y músculo esquelético. |  |
| NOMBRE GMDN: | SISTEMA DE IMÁGENES POR ULTRASONIDO DE USO GENERAL |  |
| DEFINICIÓN GMDN: | Conjunto de elementos utilizados en una amplia variedad de procedimientos de obtención de imágenes extracorpóreos e intracorpóreos (ecoendoscopia o endoscopia). Admite una gran variedad de transductores y paquetes de aplicaciones de software relacionados, que permite obtener, visualizar y analizar la información ecográfica. Dependiendo de los transductores y del software, se deberá utilizar en procedimientos de obtención de imágenes de uso general, cardiacos, obstétricos y ginecológicos, endoscópicos, mamográficos, prostáticos, vasculares, intraquirúrgicos, Doppler o Doppler color. |  |
| CLAVE CABMS: | I060200470 |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de tres controles independientes o mayor. |  |
|  | 2.- Con procesamiento digital de imagen. |  |
|  | 3.- Rango dinámico del sistema de mínimo 150 dB. |  |
|  | 4.- Modos: | 4.1.- Bidimensional con modo M simultáneo. |
|  |  | 4.2.- Doppler pulsado. |
|  |  | 4.3.- Doppler color |
|  |  | 4.4.- Sistema de angio o power doppler. |
|  |  | 4.5.- Imágenes armónicas. |
|  |  | 4.6.- Duplex |
|  | 5.- Zoom en tiempo real (lectura) y con imágenes congeladas (escritura). |  |
|  | 6.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 200 cuadros o mayor. |  |
|  | 7.- Monitor a color de 6 pulgadas o mayor. |  |
|  | 8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo. |  |
|  | 9.- Con touchpad o trackball integrado al tablero de control. |  |
|  | 10.- Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfase en español. |  |
|  | 11.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos. | 11.1.- Distancias. |
|  |  | 11.2.- Área. |
|  |  | 11.3.- Volumen. |
|  |  | 11.4.- Ángulos. |
|  |  | 11.5.- Velocidades y aceleración. |
|  | 12.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD, USB o flash card. |  |
|  | 13.- Con capacidad de desplegar guía de biopsia en pantalla. |  |
|  | 14.- Capacidad de incorporar software para cardiología, Doppler contínuo y transductores sectoriales o de arreglo en fase. |  |
|  | 15.- Capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp y avi. |  |
|  | 16.- Salida de video | 16.1- VGA |
|  |  | 16.2.- S-Video o DVI o RGB o Tarjeta externa |
|  | 17.- Con un peso máximo de 5 kgs. con batería |  |
|  | 18.- Soporte de alimentación con baterías integradas al equipo de 60 min (1 hora) o mayor. |  |
|  | 19.- DICOM storage, DICOM Worklist, DICOM send y/o print. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CSG: | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. (Digital) |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE CUADRO BÁSICO: | 531.341.2479 |  |
| CLAVE GMDN: | 37647 |  |
| FIRMADA Y CONCLUIDA: | México, D.F. a 13 de diciembre de 2011; en las instalaciones del CENETEC. |  |
| ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas. |  |
| SERVICIO(S): | Urgencias, Hospitalización, Terapia Intensiva, Quirófano. |  |
| DEFINICIÓN CSG: | Equipo de Rayos “X” móvil. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | RAYOS X MÓVIL DIGITAL. |  |
| DEFINICIÓN CENETEC: | Equipo que permite la obtención de imágenes de rayos X con fines de diagnóstico. |  |
| NOMBRE GMDN: | EQUIPO MÓVIL DIGITAL BÁSICO DE RAYOS X PARA DIAGNÓSTICO. |  |
| DEFINICIÓN GMDN: | Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico para diagnóstico, móvil, de funcionamiento digital y uso general, utilizado en diversas aplicaciones de obtención de imágenes planares rutinarias. Aplica técnicas digitales para la captura, presentación y manipulación de imágenes, y el diseño móvil permite que funcione conectado la red o mediante batería, y que el técnico lo pueda dirigir o empujar a diversas ubicaciones dentro de un edificio o unidad. Se utiliza para obtención de imágenes en la cabecera del paciente y durante procedimientos quirúrgicos o intervencionistas. Tiene una configuración modular que puede actualizarse. Este grupo genérico de productos no incluye equipos con funciones fluoroscópicas o tomográficas. |  |
| CLAVE CABMS: | I090000182 |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- Generador de rayos X de alta frecuencia: | 1.1.- Potencia de 12 kW. o mayor. |
|  |  | 1.2.- Corriente de 150 mA. o mayor. |
|  |  | 1.3.- Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV. o menor a 125 kV. ó mayor en pasos de 1 kV. |
|  |  | 1.4.- Tiempo de exposición de 3.5 ms. o menor a 2 seg. o mayor. |
|  | 2.- Tubo de rayos X: | 2.1.- Punto focal de 1.5 mm. ó menor. |
|  |  | 2.2.- Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 75 KHU. ó mayor. |
|  |  | 2.3.- Movimiento telescópico o contrapesado. |
|  |  | 2.4.- Rotación del tubo o soporte del tubo de +90 y -45° o mayor. |
|  | 3.- Detector digital plano: | 3.1.- Adquisición o profundidad de imagen o conversión analógica-digital de 12 bits o mayor. |
|  |  | 3.2.- Matriz de 2000 x 2000 pixeles ó mayor. |
|  |  | 3.3.- Plano de selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo (a-Si) o Ioduro de Cesio. |
|  |  | 3.4.- Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 cm. o mayor (15.7" o mayor x 15.7" o mayor) o área activa del detector 34.1 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor. |
|  |  | 3.5.- Tamaño del pixel de 200 micrones o menor. |
|  |  | 3.6.- DQE de 50% o mayor o 3.1 lp./mm. o mayor. |
|  | 4.- Altura del foco al piso o SID de 1.80 metros o mayor. |  |
|  | 5.- Rodamiento con sistema de frenado. |  |
|  | 6.- Con capacidad de almacenamiento de al menos 3,000 imágenes o 100 Gb o mayor. |  |
|  | 7.- Peso de 580 kg. o menor. |  |
|  | 8.- Con o sin baterías. |  |
|  | 9.- Cajón portadetector. |  |
|  | 10. - DICOM print, DICOM send o DICOM export o DICOM storage y DICOM worklist. |  |
|  | 11.- Con unidad de grabación CD-R o DVD o USB. |  |
| OPCIONES: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Control remoto inalámbrico. |  |
| ACCESORIOS: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Mandil plomado. |  |
| CONSUMIBLES: | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |
| NORMAS Y/O CERTIFICADOS: | ISO 9001-2000 y/o ISO 13485. |  |
|  | FDA o Health Canadá o CE o JIS para producto origen extranjero. |  |

| Unidad Radiológica y Fluoroscopica, transportable, tipo Arco en “C” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Ac | 1.- Generador de rayos x de alta frecuencia: | 1.1.- 1.1.- Potencia de 7 kW. o mayor |  |
|  |  | 1.2.- - kV. de 40 o menor a 110 o mayor. |  |
|  |  | 1.3. - Corriente en Fluoroscopía pulsada o continua de 15 mA. o mayor. |  |
|  |  | 1.4.- Corriente de radiografía de 60 mA. o mayor |  |
|  | Tubo se Rayos “X” | 2.1.- Dos puntos focales, uno de 0.3 mm. o menor y el otro de 0.6 mm. o menor |  |
|  |  | 2.2.- Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 270 KHU o mayor. |  |
|  |  | 2.3.-Ánodo giratorio o rotatorio. |  |
|  | 3.. Arco en “C” | 3.1.- SID de 90 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance). |  |
|  |  | 3.2.- Rotación de +-110 grados o mayor. |  |
|  |  | 3.3.- Recorrido horizontal |  |
|  |  | 3.4.- Recorrido vertical. |  |
|  |  | 3.5.- Movimiento panorámico o lateral |  |
|  | 4.- Cadena de imagen digital o cámara de video o CCD de al menos 1k x 1k o mayor, a 12 bits o mayor. |  |  |
|  | 5.- Diámetro del intensificador de imagen de 9" o mayor de 3 campos como mínimo. |  |  |
|  | 6.- Sustracción digital en tiempo real o sustracción digital angiográfica (DSA). |  |  |
|  | 7.- Adquisición o almacenamiento de 30 imágenes o frames/segundo o mayor |  |  |
|  | 8.- Capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes o mayor o 100 Gb o mayor |  |  |
|  | 9.- DICOM Print y DICOM Send o Store, DICOM Worklist al menos. |  |  |
|  | 10.- Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM |  |  |
|  | 11.- Consola de Control móvil |  | 11.1.- Dos monitores de 18" o mayor con resolución de 1k x 1k. |
|  |  |  | 11.2.- Teclado alfa numérico de control de procesos. |
| Accesorios | Porta chasis para película radiográfica. |  |  |
|  | Láser apuntador. |  |  |
|  | Impresora a elección del usuario |  |  |
|  | Cubiertas esterilizables para intensificador, tubo y arco. |  |  |
|  | Mandiles plomados. |  |  |
| Consumibles | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  |  |
| Instalación: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente |  |  |
| Mantenimiento | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |  |  |
| Normas y/o Certificados | ISO 9001-2000 y/o ISO 13485. FDA o Health Canadá o CE o JIS para producto origen extranjero |  |  |

| NOMBRE GENÉRICO CGS: | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA TRANSOPERATORIA |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo de ultrasonografía para diagnóstico durante el transoperatorio Ultrasonógrafo compacto de 47 x 45 x 26 cm, con doppler a color y transductores esterilizables en líquidos con gas. Integración de video PiP lo cual permite que la imagen del ultrasonido sea mostrada en el monitor de video al mismo tiempo que otras imágenes externas, en quirófano. Unidad de control remoto diseñada para fácil y rápida operación, dentro de quirófano. Las teclas en el control están marcadas para rápido reconocimiento de las funciones a realizar como son freeze, ganancia, size, copia, orientación, rango, color box. Un mouse integrado para modos de medición y selección. Las funciones de set-up son seleccionadas desde el keyboard, complementado conun intuitivo software on- screen y opciones de menú. Modos de exploración: B, B + COLOR FLOW MAPPING (STEERABLE), B + POWER DOPPLER (STEERABLE). Rango de frecuencia central de transductores de 2.7 a 12.5 MHz. Transductores lineal/convexo, de arreglo en fase, electrónicos y de un elemento. Características de imagen de 530 x 400 puntos. Número de escalas de grises de 256 niveles. Capacidad de memoria 1024 x 512 x 8 bits. Presentación de espejo arriba/abajo, izquierda/derecha. Función zoom de 2.3 x 2.3 cm a 25 x 25 cm y el número de pasos depende del transductor empleado. Características: split screen vertical/horizontal, user set-up incluyendo tres por cada transductor, revisión de imágenes (de 1 a 7 seg./ 25 a 70 imágenes de ultrasonido) dependiendo del tipo de transductor. Escala de imagen, líneas de punción. Anotaciones, dentro de la imagen: alfanuméricas, niveles y comentarios, marcadores de cuerpo, identificación de paciente y unidad médica. Presentación de imágenes mediante multiformato electrónico. Sistema de video DVD, para conexión a sistema de red de alta velocidad. Con opción a transductores: neuroquirúrgico MFI (5, 6, 6.5, 7.5 y 8 MHz), laparoscópico (5, 6.5 y 7.5 MHz) intraoperativo (5, 6.5 y 7.5 MHz), pediátricos (5, 7 y 8 MHz) y endoluminal (9 y 12.5 MHz) |
| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo |
| ACCESORIOS: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: DVD calidad diagnóstica . Papel para impresora(fotografía). Gel conductor. |
| INSTALACIÓN: | Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. Regulador de voltaje, no break. |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. Correctivo por personal Calificado |

| Impresora de Películas Radiográficas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: |  | ESPECIALIDAD (ES): |  |  | SERVICIO (S): |
| 531.493.0073 |  | Médicas y Quirúrgicas |  |  | Imagenología y Medicina |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo para imprimir en seco imágenes radiográficas en película. Impresora en seco láser, blanco y negro. Que imprima en formato 35.56 cm x 43.18 cm(14 x 17 pulgadas). Impresión con calidad diagnóstica |  |  |  |  |
| REFACCIONES | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Película formato 35.56 cm x 43.18 cm (14 x 17 pulgadas) para impresora láser en seco, blanco y negro. Filtro para |  |  |  |  |
| Impresora |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. |  |  | OPERACIÓN. | MANTENIMIENTO |  |
| * Corriente eléctrica: 120V/60 Hz. |  |  | * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación | - Preventivo. - Correctivo por personal calificado |  |

| NOMBRE GENÉRICO CSG: | RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, UNIDAD DE IMAGEN POR |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE CUADRO BÁSICO: | 531.791.0066 |  |
| CLAVE GMDN: | 37654 |  |
| FIRMADA Y CONCLUIDA: | México, D.F. a 04 de octubre de 2011; en las instalaciones del CENETEC |  |
| ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas. |  |
| SERVICIO(S): | Imagenología. |  |
| DEFINICIÓN CSG: | Equipo para obtener imágenes diagnósticas, de cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos. Con capacidad de 1.5 teslas. |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS. |  |
| DEFINICIÓN CENETEC: | Equipo para obtener imágenes diagnósticas, de cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos. |  |
| NOMBRE GMDN: | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA CUERPO ENTERO CON IMÁN SUPERCONDUCTOR |  |
| DEFINICIÓN GMDN: | Equipo de resonancia magnética para diagnóstico, de uso general, diseñado para explorar cualquier zona corporal seleccionada (imágenes de cuerpo entero). Cuenta con un imán superconductor, y puede ser de tipo estacionario, móvil o portátil. Algunos equipos permiten realizar espectroscopias de resonancia magnética o distintos procedimientos de obtención de imágenes en tiempo real para aplicaciones quirúrgicas, terapéuticas o intervencionistas. La cámara de exploración puede ser de tipo abierto, cerrado o abierto por un lado, además de otros diseños que faciliten el acceso al |  |
| CLAVE CABMS: |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1. - Con capacidad de 1.5 teslas. |  |
|  | 2. - Magneto súper conductor. |  |
|  | 3.- Con tecnología de ahorro de Helio. |  |
|  | 4.- Gradiente por eje de 30 militeslas/mts. Como mínimo y un slew rate 120 como mínimo. |  |
|  | 5.- Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición o incremento de la velocidad de adquisición. Factor de aceleración de al menos 3. |  |
|  | 6.- Sincronización de la imagen con la respiración y ECG o de mediciones fisiológicas. |  |
|  | 7.- Tecnología de adquisición o sistema de RF o tecnología de RF de al menos 8 canales. |  |
|  | 8.- Campo máximo de visión (FOV) de al menos 40 cm. |  |
|  | 9.- Estación de adquisición: | 9.1.- Monitor de pantalla plana o LCD, a color de 18 " o mayor, matriz de despliegue de 1024 X 1024 o mayor. |
|  |  | 9.2.- Quemador de CD o DVD. |
|  |  | 9.3. - DICOM print, query/retrieve, storage y worklist. |
|  |  | 9.4. - Funciones para reconstrucción. |
|  |  | 9.5.- UPS para el equipo de cómputo. |
|  | 10.- Programas: | 10.1.- Spin echo en 3D. |
|  |  | 10.2.- Eco de gradiente (GRE o FFE) en 3D. |
|  |  | 10.3. - Paquete de spin echo. |
|  |  | 10.4.- Paquete de recuperación inversión: inversión recovery. |
|  |  | 10.5.- Técnica de diferenciación basada en agua o grasa o recuperación por saturación o técnica de saturación grasa. |
|  |  | 10.6.- Fast spin echo o turbo spin echo. |
|  |  | 10.7.- Paquete para angio resonancia con time of flight (TOF) o inflow. |
|  |  | 10.8.- Magnetización transfer(MTC). |
|  |  | 10.9.- Paquete de cine, flair o dark fluid. |
|  |  | 10.10- Difusión. |
|  |  | 10.11- Perfusión o TTP, MTT, T0, IN, ADC, eADC. 8.9.1.- Perfusión T1. 8.9.2.- Perfusión |
|  |  | 10.12.- Programa de realce de contraste o constrast enhancement. |
|  |  | 10.13.- Programa para angiografía periférica o vascular periférica. |
|  |  | 10.14.- Programa de corrección de movimiento. |
|  | 11.- Bobinas: Serán determinadas o elegidas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | 9.1.- De 5 canales como mínimo para columna cervical - torácica - lumbar o CTL o columna completa. |
|  |  | 9.2.- De 4 canales de cuerpo como mínimo. |
|  |  | 9.3.- Multicanal para cardiología o que soporte aplicaciones de cardiología. |
|  |  | 9.4.- De propósito general o flexible o extremidades. |
|  |  | 9.5. - De 8 canales para cabeza. |
|  |  | 9.6. - De 8 canales para rodilla. |
|  |  | 9.7. - De 8 canales para hombro. |
|  |  | 9.8.- De 4 canales como mínimo para mama. |
|  |  | 9.9. - Endocavitaria o próstata. |
|  |  | 9.10.- De 8 canales para Neurovascular o NV. |
|  | 10.- Juego de sujetadores ajustable o diferentes tamaños. |  |
|  | 11.- Cojines o almohadillas para posicionamiento. |  |
|  | 12.- Jaula de Faraday o apantallamiento magnético. |  |
|  | 13. - Sistema de enfriamiento. |  |

| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS. |  |
| --- | --- | --- |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | 1.- Camilla para el transporte del paciente, antimagnética. |  |
|  | 2.- Silla de ruedas, banco y tripie antimagnéticos. |  |
|  | 3.- Inyector antimagnético de medio de contraste. |  |
|  | 4.- Monitor de signos vitales antimagnético para saturación de oxígeno, o pulsooximetría, ECG y presión no invasiva o |  |
|  | 5.- Circuito cerrado de televisión para visualizar o unidad de supervisión al paciente. |  |
|  | 6.- Receptor de música en el túnel ó conexión a sistema estéreo. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | CD o DVD. |  |
|  | Medio de contraste y jeringas. |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | 1.- Opciones para cardiología: | 1.1.- Anatómico, medición de volúmenes(flujos) y análisis de movimiento de paredes o |
|  |  | 1.2. - Perfusión miocárdica. |
|  |  | 1.3.- Coronarias. |
|  | 2.- BOLD. |  |
|  | 3.- Espectroscopía univoxel y multivoxel. Aplicada a cerebro, próstata y mama. |  |
|  | 4.- Tractografía y tensor de difusión. |  |
|  | 5.- Programa para cuerpo completo aplicado a oncología y angiografía. |  |
|  | 6.- Estación de post- procesamiento o estación de trabajo: | 6.1.- Monitor de pantalla plana o LCD, a color de 18 " o mayor, matriz de despliegue de 1024 X 1024 o mayor. |
|  |  | 6.2.- Quemador de CD o DVD. |
|  |  | 6.3. - DICOM print, query/retrieve, storage. |
|  |  | 6.4. - Funciones para reconstrucción. |
|  |  | 6.5.- UPS para el equipo de cómputo. |
|  | 7.- Sistema de estimulación funcional antimagnético. |  |
|  | 8.- Sistema de biopsia para mama antimagnético. |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: | La que maneje la unidad médica y 60 Hz. |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |
| NORMAS - CERTIFICADOS: | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO 13485. |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS o ISO 13485. |  |

- Auxiliares de Diagnóstico (Laboratorio de Análisis Clínicos)

| Hospital General de Zona Tapachula, Chiapas de 180 camas | Turnos de Funcionamiento |
| --- | --- |
| Centrifuga con Cabezal Intercambiable | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para determinar estudios de química clínica | Matutino, Vespertino |
| Sistema Semi-automatizado para determinar estudios de química clínica | Matutino, Vespertino |
| Equipo para la identificación y cuantificación de electrólitos en sangre total, suero o plasma, líquido de diálisis u orina | Matutino, Vespertino |
| Equipo para estudios hematológicos Automático | Matutino, Vespertino |
| Equipo para estudios hematológicos Semi Automático | Matutino, Vespertino |
| Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea de alto rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Equipo Semi automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. | Matutino, Vespertino |
| Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea de bajo rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión Alto Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión Bajo Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Analizador de gases y pH en sangre Alto Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Analizador de gases y pH en sangre Bajo Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas con método de preparación Automático | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas con método de preparación Manual | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para aislamiento, cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de mico bacterias, en tejidos y líquidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica | Matutino, Vespertino |
| Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría | Matutino, Vespertino |
| Sistema para análisis inmunológico. | Matutino, Vespertino |
| Sistema para análisis inmunológico | Matutino, Vespertino |
| Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/o orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica. | Matutino, Vespertino |
| Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada Alto Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada Bajo Rendimiento | Matutino, Vespertino |
| Sistema Automatizado para la cuenta Absoluta de Linfocitos | Matutino, Vespertino |
| Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación. | Matutino, Vespertino |
| Equipo semiautomatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana. | Matutino, Vespertino |
| Baño con motor para circular agua en forma continua. | Matutino, Vespertino |

- Laboratorio de Análisis Clínicos

| NOMBRE GENERICO: |  | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos |
| Sistema automatizado para determinar estudios de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico |  |
| 2 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente |  |
| 3 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante |  |
| 4 | Número de reactivos a bordo: Mínimo los necesarios para cubrir los analitos o estudios solicitados |  |
| 5 | Sistema de refrigeración para reactivos Integrado. |  |
| 6 | Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiada, estás longitudes de onda deben ser necesarias para cubrir los analitos o estudios solicitados |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento de estudios por hora desde 700 estudios por hora. |  |
| 8 | Volumen de muestra: Máximo 80 μl. |  |
| 9 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos |  |
| 10 | Calibración automática y/o manual |  |
| 11 | Capacidad de auto-dilución |  |
| 12 | Programación de estudios en memoria |  |
| 13 | Sistema de incubación con control de temperatura a 37 °C. |  |
| 14 | Control de calidad integrado |  |
| 15 | Carrusel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias |  |
| 16 | Sensor de nivel de muestras y reactivos |  |
| 17 | Debe utilizar tubo primario de recolección de diferentes dimensiones |  |
| 18 | Lector de código de barras |  |
| 19 | Software en español |  |
| 20 | Puerto de comunicación para interfase |  |
| 21 | Monitor e impresoras integradas o adicionales |  |
| 22 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 23 | Pruebas definidas por el usuario |  |
| 24 | Muestreo directo |  |
| 25 | Auto verificación |  |
| 26 | Sistema des ionizado de agua |  |
| 27 | En caso de requerir agua des ionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla |  |
| 28 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 29 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 30 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 31 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 32 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 33 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para determinar estudios de química clínica |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Bioquímica Clínica |
| Sistema automatizado para determinar estudios de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico |  |
| 2 | Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente |  |
| 3 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante |  |
| 4 | Número de reactivos a bordo: Mínimo los necesarios para cubrir los analitos o estudios solicitados |  |
| 5 | Sistema de refrigeración para reactivos Integrado |  |
| 6 | Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiada, estás longitudes de onda deben ser necesarias para cubrir los analitos o estudios solicitados |  |
| 7 | Capacidad de procesamiento de estudios por hora: desde 100 estudios por hora. |  |
| 8 | Volumen de muestra, Máximo 100 μl. |  |
| 9 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos |  |
| 10 | Calibración automática y/o manual |  |
| 11 | Capacidad de auto-dilución |  |
| 12 | Programación de estudios en memoria |  |
| 13 | Sistema de incubación con control de temperatura |  |
| 14 | Control de calidad integrado |  |
| 15 | Carrusel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias |  |
| 16 | Sensor de nivel de muestras y reactivos |  |
| 17 | Debe utilizar tubo primario de recolección de diferentes dimensiones |  |
| 18 | Lector de código de barras |  |
| 19 | Software en español |  |
| 20 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 21 | Monitor e impresoras integradas o adicionales |  |
| 22 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 23 | Pruebas definidas por el usuario |  |
| 24 | Muestreo directo |  |
| 25 | Auto verificación |  |
| 26 | Sistema des ionizador de agua |  |
| 27 | En caso de requerir agua des ionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla |  |
| 28 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 29 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 30 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 31 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 32 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 33 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema Semi-automatizado para determinar estudios de química clínica |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Bioquímica Clínica |
| Sistema Semi-automatizado para determinar estudios de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante |  |
| 3 | Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiada, estás longitudes de onda deben ser necesarias para cubrir los analitos o estudios solicitados |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de estudios por hora |  |
| 5 | Volumen de muestra, Máximo 100 μl. |  |
| 6 | Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos |  |
| 7 | Calibración automática y/o manual |  |
| 8 | Programación de estudios en memoria |  |
| 9 | Sistema de incubación con control de temperatura a 37 °C. |  |
| 10 | Control de calidad integrado |  |
| 11 | Sistema des ionizador de agua |  |
| 12 | En caso de requerir agua des ionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla |  |
| 13 | Lector de código de barras |  |
| 14 | Software en español |  |
| 15 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 16 | Monitor e impresoras integradas o adicionales |  |
| 17 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 19 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 20 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 21 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 22 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo para la identificación y cuantificación de electrólitos en sangre total, suero o plasma, líquido de diálisis u orina |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Electrolitos |
| Equipo para la identificación y cuantificación de electrólitos en sangre total, suero o plasma, líquido de diálisis u orina. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Automático o semiautomático |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar como Mínimo sodio, potasio y cloro. |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras |  |
| 4 | Calibración manual o automática |  |
| 5 | Volumen de muestra Máximo 400 μl. |  |
| 6 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 7 | Lector de código de barras |  |
| 8 | Software en español |  |
| 9 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales |  |
| 10 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 11 | Capacidad de almacenamiento de información |  |
| 12 | Tipo de muestra como mínimo suero |  |
| 13 | Lavado automático |  |
| 14 | Medición por electrodos |  |
| 15 | Muestras en copa, copilla o jeringa, tubo capilar o de recolección |  |
| 16 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 17 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 19 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 20 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 21 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo para estudios hematológicos |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Hematología |
| Equipo para estudios hematológicos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante como mínimo 18 parámetros incluyendo reticulocitos, si existe demanda Con diferencial de 5 partes. |  |
| 3 | Automático |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora |  |
| 5 | Volumen de muestra como Máximo 500 μl. |  |
| 6 | Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel |  |
| 7 | Monitor e Impresora integrados o adicionales |  |
| 8 | Control de calidad integrado |  |
| 9 | Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador |  |
| 10 | Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de estudios |  |
| 11 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 12 | Lector de código de barras |  |
| 13 | Software en español |  |
| 14 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 15 | Tiempo de análisis: menor a 120 s |  |
| 16 | Calibración: automática |  |
| 17 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 19 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 20 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 21 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 22 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo para estudios hematológicos |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Hematología |
| Equipo para estudios hematológicos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. Mínimo un principio de medición. |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante: Mínimo 18 parámetros. Con diferencial de 3 partes. |  |
| 3 | Semiautomático. |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 25 estudios / hora. |  |
| 5 | Volumen de muestra: Máximo 250 μl |  |
| 6 | Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel |  |
| 7 | Monitor e Impresora integrados o adicionales |  |
| 8 | Control de calidad integrado |  |
| 9 | Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador |  |
| 10 | Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de estudios |  |
| 11 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 12 | Lector de código de barras |  |
| 13 | Software en español |  |
| 14 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 15 | Tipo de muestra: Sangre |  |
| 16 | Tiempo de análisis: máximo 120 s |  |
| 17 | Calibración: automática |  |
| 18 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 19 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 20 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 21 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 22 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 23 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Coagulación |
| Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |  |
| 1 | Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y estudios especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos |  |  |
| 5 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla |  |  |
| 6 | Volumen de muestra: Máximo 100 μl. |  |  |
| 7 | Programa de control de calidad integrado o externo |  |  |
| 8 | Capacidad para programar muestras urgentes |  |  |
| 9 | Lector de código de barras |  |  |
| 10 | Monitor e impresoras integradas o adicionales |  |  |
| 11 | Calibración: automática |  |  |
| 12 | Interfase LIS |  |  |
| 13 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 14 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 15 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 16 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |  |
| 17 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo semiautomatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Coagulación |
| Equipo semiautomatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |  |
| 1 | Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y estudios especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos |  |  |
| 5 | Volumen de muestra: Máximo 100 μl. |  |  |
| 6 | Volumen de reactivos: Máximo 200 μl. |  |  |
| 7 | Programa de control de calidad integrado o externo |  |  |
| 8 | Lector de código de barras |  |  |
| 9 | Monitor e impresoras integrados o adicionales |  |  |
| 10 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 11 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 12 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 13 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |  |
| 14 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| 15 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |  |
| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea |  |
| ESPECIALIDAD: |  |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Coagulaci |
| Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |  |
| 1 | Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y estudios especiales. |  |  |
| 2 | Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz |  |  |
| 3 | Canales de medición independientes |  |  |
| 4 | Sistema de incubación para muestras y reactivos |  |  |
| 5 | Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla |  |  |
| 6 | Volumen de muestra: Máximo 100 μl. |  |  |
| 7 | Programa de control de calidad integrado o externo |  |  |
| 8 | Capacidad para programar muestras urgentes |  |  |
| 9 | Lector de código de barras |  |  |
| 10 | Monitor e impresoras integradas o adicionales |  |  |
| 11 | Calibración: automática |  |  |
| 12 | Interface LIS |  |  |
| 13 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 14 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 15 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 16 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |  |
| 17 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Uroanálisis |
|  | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Automático, semiautomático |  |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitadas en el Anexo T1 y que incluya pH, glucosa, proteínas, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, gravedad específica, leucocitos |  |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 50 estudios / hora. |  |  |
| 4 | Velocidad de tiempo de lectura Máximo 18 seg. |  |  |
| 5 | Depósito de muestras |  |  |
| 6 | Lector de código de barras |  |  |
| 7 | Puerto de comunicación para interface |  |  |
| 8 | Software en español |  |  |
| 9 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales |  |  |
| 10 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |  |
| 11 | Calibración_ automática |  |  |
| 12 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 13 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 14 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |  |
| 15 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |  |
| 16 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Uroanálisis |
|  | Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 1 | Semiautomático |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitadas en el Anexo T1 y que incluya pH, glucosa, proteínas, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, gravedad específica, leucocitos |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 45 estudios / hora. |  |
| 4 | Velocidad de tiempo de lectura: Máximo 60 seg. |  |
| 5 | Depósito de muestras |  |
| 6 | Lector de código de barras |  |
| 7 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 8 | Software en español |  |
| 9 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales |  |
| 10 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 11 | Capacidad de almacenamiento de información mínimo 100 resultados |  |
| 12 | Calibración: automática |  |
| 13 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 15 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 16 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 17 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Analizador de gases y pH en sangre |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Gases y Ph en Sangre |
| Analizador de gases y pH en sangre. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Medición por electrodos y/o ión selectivo fluorescencia óptica, electrodos, fotometría. |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante: Mínimo PO2, PCO2. |  |
| 3 | Semiautomatizado. |  |
| 4 | Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo |  |
| 5 | Volumen de muestra: Máximo 150 μl. |  |
| 6 | Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar |  |
| 7 | Número de estudios a procesar por hora: Mínimo 30 estudios / hora. |  |
| 8 | Muestras en jeringa heparinizada o capilar |  |
| 9 | Calibración automática |  |
| 10 | Control de calidad integrado |  |
| 11 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 12 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 13 | Almacenaje de información |  |
| 14 | Impresora |  |
| 15 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 16 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 17 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 19 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 20 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Analizador de gases y pH en sangre. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Gases y Ph en Sangre |
| Analizador de gases y pH en sangre. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Medición por electrodos y/o ión selectivo fluorescencia óptica, electrodos, fotometría. |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante: Mínimo PO2, PCO2. |  |
| 3 | Semiautomatizado. |  |
| 4 | Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo |  |
| 5 | Volumen de muestra: Máximo 200 μl. |  |
| 6 | Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar |  |
| 7 | Número de estudios a procesar por hora: Mínimo 20 estudios / hora. |  |
| 8 | Muestras en jeringa heparinizada o capilar |  |
| 9 | Calibración automática |  |
| 10 | Control de calidad integrado |  |
| 11 | Puerto de comunicación para interfase |  |
| 12 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 13 | Almacenaje de información |  |
| 14 | Impresora |  |
| 15 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 16 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 17 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 19 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 20 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Microbiología |
| Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. |  |  |
|  | Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 1 | Principio: paneles o tarjetas reactivos |  |
| 2 | Preparación, incubación, adición de reactivos o automatizada. |  |
| 3 | Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de estudios de identificación y susceptibilidad. |  |
| 5 | Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows. |  |
| 6 | Lector de código de barras. |  |
| 7 | Teclado e impresora integrados o adicionales. |  |
| 8 | Control de calidad integrado. |  |
| 9 | Puerto de comunicación para interface. |  |
| 10 | Software en español. |  |
| 11 | Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| 12 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 15 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 16 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Microbiología |
| Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. |  |  |
|  | Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 1 | Principio: paneles o tarjetas reactivos. |  |
| 2 | Preparación, incubación, adición de reactivos manual. |  |
| 3 | Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de estudios de identificación y susceptibilidad. |  |
| 5 | Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en el sistema operativo. |  |
| 6 | Lector de código de barras. |  |
| 7 | Teclado e impresora integrados o adicionales. |  |
| 8 | Control de calidad integrado. |  |
| 9 | Puerto de comunicación para interface. |  |
| 10 | Software en español. |  |
| 11 | Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| 12 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 15 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 16 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos /Detección de Crecimiento Bacteriano - Hemocultivo |
| Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases |  |
| 2 | Gabinete de temperatura constante |  |
| 3 | Celdillas de incubación y cilindros de refractancia e indicador fotométrico en cada una |  |
| 4 | Lector de código de barras |  |
| 5 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 6 | Software en español |  |
| 7 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. |  |
| 8 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 9 | Capacidad de almacenamiento de información. |  |
| 10 | Volumen de la muestra: menor a 10 ml |  |
| 11 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 12 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 15 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 16 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para aislamiento, cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de mico bacterias, en tejidos y líquidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos /Detección de Crecimiento Bacteriano – Cultivo de Bacterias |
| Sistema automatizado para aislamiento, cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en tejidos y líquidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Gabinete de temperatura constante. |  |
| 2 | Número de celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella y/o tubo: Si |  |
| 3 | Lector de código de barras |  |
| 4 | Puerto de comunicación para interface bidireccional |  |
| 5 | Software en español |  |
| 6 | Monitor o pantalla en color teclado alfanumérico e impresora integrados o adicionales. |  |
| 7 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 8 | Capacidad de almacenamiento de información |  |
| 9 | Estándares de reflectancia, fluorescencia y termómetro |  |
| 10 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 11 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 12 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 14 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 15 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Proteínas Sericas |
| 1 | Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría: |  |
| 2 | Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 3 | Analitos o estudios a determinar |  |
| 4 | Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 70 estudios / hr. |  |
| 5 | Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla |  |
| 6 | Control de temperatura entre 18ªC y 37ªC |  |
| 7 | Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles |  |
| 8 | Control de calidad integrado |  |
| 9 | Capacidad de reactivos a bordo: Mínimo los necesarios para cubrir los analitos. |  |
| 10 | Lector de código de barras para tubo primario |  |
| 11 | Software en español |  |
| 12 | Puerto de comunicación para interfase |  |
| 13 | Regulador y batería de respaldo: |  |
| 14 | Monitor |  |
| 15 | Impresora |  |
| 16 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 17 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 19 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 20 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 21 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema para análisis inmunológico. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Hormonas y Marcadores Tumorales |
| Sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Analitos o estudios a determinar |  |
| 2 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 90 estudios / hora. |  |
| 3 | Volumen de muestras: Máximo 220 μl. |  |
| 4 | Muestras en tubo primario, copa, copilla o cartucho |  |
| 5 | Control de temperatura. |  |
| 6 | Identificación de muestras y reactivos por código de barras: |  |
| 7 | Calibración automática o manual |  |
| 8 | Control de calidad integrado |  |
| 9 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 10 | Software en español |  |
| 11 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales |  |
| 12 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 13 | Sensor de nivel de muestra |  |
| 14 | Autodilusiòn |  |
| 15 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 16 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 17 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 18 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 19 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 20 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema para análisis inmunológico. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Serología y Serología Especial |
| Sistema para análisis inmunológico. |  |  |
| 1 | Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |
|  | Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar: |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 90 estudios / hora. |  |
| 4 | Volumen de muestras: Máximo 200 μl. |  |
| 5 | Control de temperatura |  |
| 6 | Identificación de muestras y reactivos por código de barras |  |
| 7 | Calibración automática o manual |  |
| 8 | Control de calidad integrado |  |
| 9 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 10 | Software en español |  |
| 11 | Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales |  |
| 12 | Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| 13 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 15 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 16 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 17 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/u orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Drogas Terapéuticas |
| 1 | Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/u orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). Cualquier tipo de medición. |  |
|  | Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| 2 | Analitos o estudios a determinar |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras Mínimo 60 estudios / hora. |  |
| 4 | Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla |  |
| 5 | Control de temperatura : De reacción a 37 °C; |  |
| 6 | Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles |  |
| 7 | Control de calidad integrado |  |
| 8 | Lector de código de barras para tubo primario |  |
| 9 | Software en español |  |
| 10 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 11 | Regulador y batería de respaldo : Si |  |
| 12 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 15 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 16 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Hemoglobina Glucosilada |
| Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de medición: Cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis |  |
| 2 | Automatizado. |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 50 estudios / hora. |  |
| 4 | Volumen de muestra: Máximo 50 μl. |  |
| 5 | Lector de código de barras |  |
| 6 | Software en español |  |
| 7 | Puerto de comunicación para interface |  |
| 8 | Monitor o pantalla e impresora integrada o adicional |  |
| 9 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 10 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 11 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 12 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 13 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 14 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Hemoglobina Glucosilada |
| Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |  |
| 1 | Principio de medición: Cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis |  |
| 2 | Automatizado o semiautomatizado: Semi automatizado. |  |
| 3 | Capacidad de procesamiento de muestras por hora: Mínimo 20 estudios / hora. |  |
| 4 | Volumen de muestra: Máximo 50 μl. |  |
| 5 | Lector de código de barras |  |
| 6 | Software en español |  |
| 7 | Puerto de comunicación para interfase |  |
| 8 | Monitor o pantalla e impresora integrada o adicional |  |
| 9 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 10 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 11 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 12 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 13 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 14 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Citometría de Flujo |
| 1 | Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T, CD4 y CD 8 en muestras de sangre completa y sin lisar. |  |
| 2 | Principio. Cuenta de rayo láser. |  |
| 3 | Cámara de flujo. |  |
| 4 | Tubos fotomultiplicadores. |  |
| 5 | Filtros monocromáticos. |  |
| 6 | Capacidad de interface. |  |
| 7 | Monitor e impresora integrada o adicional. |  |
| 8 | Regulador de voltaje integrado o adicional. |  |
| 9 | Lector de código de barras. |  |
| 10 | Longitud de onda: 488 nm |  |
| 11 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 12 | Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 13 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 14 | Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| 15 | Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 16 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Inmunohematología Equipo Automatizado. |
| Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel, tarjeta o cassettes de perlas de vidrio y/o microplaca. |  |  |
| 1 | Equipo que permita realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos: - Identificación de muestras - Homogenización de eritrocitos reactivos - Dilución y dispensado de muestras y reactivos - Incubación a la temperatura requerida por el tipo de prueba - Centrifugación automática de las tarjetas de gel, tarjeta o cassettes de perlas de vidrio y/o microplaca - Lectura automática de las tarjetas de gel, tarjeta o cassettes de perlas de vidrio y/o microplaca - Interpretación Automática de los resultados. |  |
| 2 | Utilización de cualquier tamaño de tubo primario. |  |
| 3 | Capacidad de interfase |  |
| 4 | Calibración automática |  |
| 5 | Código de barras para muestras y reactivos |  |
| 6 | Control de calidad integrado |  |
| 7 | Refacciones: de acuerdo a la marca y modelo de equipo |  |
| 8 | Accesorios: computadora compatible con software gráfico en español, en ambiente Windows con interfase bidireccional para conectarse a computadora central. |  |
| 9 | Batería de respaldo y regulador de acuerdo a marca y modelo del equipo. |  |
| 10 | Consumibles: Tarjetas de gel, tarjeta o Cassettes de perlas de vidrio y/o microplaca, para estudios inmuno hematológicas. |  |
| 11 | Operación: por personal calificado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 12 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado |  |

| NOMBRE GENERICO: |  | Baño con motor para circular agua en forma continua. |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: |  | Auxiliares de Diagnóstico / Laboratorio de Análisis Clínicos / Baño María. |
| Baño con motor para circular agua en forma continua. |  |  |
| 1 | Descripción: Baño con motor para circular agua en forma continua, tina y cubierta de acrílico o acero inoxidable, con despliegue digital de temperatura, entre temperatura ambiente y 80°C, termostato de mercurio de alta precisión, con variaciones de + 0.2°C. |  |
| 2 | Dimensiones de acuerdo a necesidades. |  |
| 3 | Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 4 | Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| 5 | Instalación: Corriente eléctrica 110V/ 60 Hz. |  |
| 6 | Operación por personal calificado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| 7 | Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. |  |