

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


(COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)
Calle Poniente 146 Número 825, Colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México


CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 


LA-50-GYR-050GYR028-N-27-2026


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Los licitantes deberán participar en forma electrónica a través de la Plataforma Compras MX, debiendo contar con registro de identificación electrónica para el envío de proposiciones por medios electrónicos.


















P R E S E N T A C I Ó N:

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 32, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103 y 104 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados a participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.


De conformidad con la siguiente:



CONVOCATORIA


ÍNDICE
	NUMERAL
	TÍTULO

	I.
	Datos generales o de identificación de la licitación pública:

	a)
	El nombre de la dependencia o denominación o razón social de la entidad convocante, especificando el Área contratante correspondiente y el domicilio donde se localiza esta última;

	b)
	El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicios postal o de mensajería; 

	c)
	El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

	d)
	La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

	e)
	El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

	f)
	El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros, y

	g)
	Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales;

	II.
	Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

	a)
	La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.
La dependencia o entidad podrá incorporar a la convocatoria a la licitación pública los anexos técnicos que considere necesario, identificándolos por su nombre y, en su caso, con un número o letra;

	b)
	La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.
Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior;

	c)
	En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

	d)
	La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas;

	e)
	Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

	f)
	La indicación de que se contratarán cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley; 

	g)
	Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

	h)
	Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40, fracción XIV, y 52 de la Ley, e

	i)
	El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

	1.
	El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

	2.
	La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera;

	3.
	Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

	4.
	Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio;

	5.
	El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan;

	6.
	La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato, y

	7.
	El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

	III.
	Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

	a)
	[bookmark: RANGE!D31]Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento;

	b)
	Cuando se trate de licitaciones públicas presenciales o mixtas, la fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato. Para el caso de licitaciones públicas electrónicas, se señalará la fecha y hora en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos;

	c)
	Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería;

	d)
	Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión;

	e)
	Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello;

	f)
	Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública;

	g)
	Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición;

	h)
	La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

	i)
	La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP;

	j)
	La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

	k)
	Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

	IV.
	Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

	1.
	Documentación Legal – Administrativa.

	2.
	Documentación Complementaria.

	3.
	Documentación de la Propuesta Técnica.

	4.
	Propuesta Económica.

	5.
	Causales de desechamiento de la Propuesta Administrativa

	6.
	Causales de desechamiento de la Propuesta Técnica.

	V.
	Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

	1.
	Criterios de Evaluación.

	2.
	Evaluación de las Proposiciones Técnicas.

	3.
	Evaluación de las Proposiciones Económicas.

	4.
	Adjudicación del (los) Contrato (s).

	4.1
	Garantía de Cumplimiento del Contrato.

	4.2
	Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio.

	4.3
	Plazo, Lugar, Condiciones para la Prestación del Servicio

	4.3.1
	Plazo y Lugar de la Prestación del Servicio.

	4.3.2
	Condiciones para la Prestación del Servicio.

	4.4
	Condiciones de Precio y Pago

	4.4.1
	Precio.

	4.4.2
	Pagos.

	4.4.3
	Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago.

	4.4.4
	Forma de pago.

	4.5
	Impuestos y Derechos.

	4.6
	Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

	4.7
	Información reservada y confidencial.

	VI.
	Documentos y datos que deben presentar los licitantes. entre los que se encuentran los siguientes:

	a)
	El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

	b)
	El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales;

	c)
	La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 de este Reglamento;

	d)
	La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma;

	e)
	El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley;

	f)
	La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

	g)
	En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 18 fracción III inciso a)  de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

	h)
	En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP;

	i)
	En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y

	j)
	Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato correspondiente, por lo que de no presentarse no se podrá formalizar contrato alguno.

	VII.
	Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y

	VIII.
	Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, como lo son relativos a:

	a)
	La presentación de la propuesta económica;

	b)
	La manifestación de los licitantes nacionales respecto del origen extranjero de los bienes que oferten;

	c)
	La manifestación de los licitantes extranjeros en relación a que los precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios;

	d)
	La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten;

	e)
	La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, y

	f)
	La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública.





GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del artículo 2 de su Reglamento, para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:
Acuerdo: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010.
Administrador del Contrato: Persona servidora pública del IMSS con nivel jerárquico de cuando menos Jefe de servicio de que se trate o quienes designen estos con nivel inmediato inferior a ellos, conforme al numeral 5.3.15 inciso b) de las POBALINES del IMSS, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 “Definiciones y Siglas” del MAAGAASSP.
Anexo Técnico: Documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato.
Área contratante: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios; para el presente procedimiento de contratación, la facultad recae en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. 
Área requirente: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición de bienes, o bien aquella que los utilizará; conforme al artículo 2, fracción II del Reglamento concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.
Área técnica: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente; artículo 2 fracción III del RLAASSP concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.
APF: Administración Pública Federal.

Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes

CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al numeral 1 del MAAGMAASSP

COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. 

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

Evaluación de la Conformidad: Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas Oficiales Mexicanas o la conformidad con las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.

Factura Electrónica: Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales reglamentariamente exigibles a las facturas.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interpósita persona: aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la LAASSP.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.
Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas.
Mantenimiento: Se define como la disciplina cuya finalidad consiste en mantener las máquinas y el equipo en un estado de operación, lo que incluye servicio, pruebas, inspecciones, ajustes, reemplazo, reinstalación, calibración, reparación y reconstrucción.
Mantenimiento Preventivo: acción de revisar de manera sistemática y bajo ciertos criterios a los equipos o aparatos de cualquier tipo (mecánicos, eléctricos, informáticos, etc.…) para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del tiempo.
Mantenimiento Correctivo: conjunto de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo. Este tipo de mantenimiento corrige los errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen.

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas a que hace referencia el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009.

NMX: Norma Mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OIC: Órgano Interno de Control.

Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al artículo 75, de la LAASSP.
Precio no aceptable: aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con el artículo 5, fracción XIV de la LAASSP:
a)	Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación, exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o
b)	Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas;
Precio no conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de la LAASSP, de conformidad con el artículo 5, fracción XV de la LAASSP.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocante por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SABG: Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

Servidor Público: La persona física que está determinada en el artículo 108 de la CPEUM.
Suministro: Dotación de un bien, el cual debe pasar por todo un proceso para ir desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final.
Transporte: Deriva del latín, cuyos compuestos léxicos son el prefijo trans- que indica de un lado a otro y portare que significa llevar.
Unidad Compradora: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ahora Compras MX)”.

Unidades Médicas: Hospitales y Unidades Médicas pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Unidades No Médicas: Velatorios, Guarderías, Subdelegaciones, Centros de Seguridad Social, y todas las demás Unidades Administrativas que no otorguen servicios de atención médica   pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Zona geográfica: Espacio territorial que agrupa EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Datos generales o de identificación de la licitación pública:

El Instituto requiere del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.



Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de contratación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

El nombre de la dependencia.

IMSS
OOAD Regional Estado de México Oriente
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México.

El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería;

La presente licitación pública es Electrónica, por lo que la participación de los licitantes, será a través de la Plataforma, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la LAASSP.

Por lo anterior, en las proposiciones remitidas a través de la Plataforma Compras MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SABG (antes SFP), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y artículo 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO, el Manual de Unidades Compradoras y la Guía de Navegación en el portal Compras MX para procedimientos normados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Los licitantes deberán remitir sus preguntas sobre el contenido de la convocatoria y sus proposiciones a través de COMPRAS MX, de conformidad con los contenidos señalados en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominado COMPRAS MX”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011, y en el numeral III de la presente convocatoria.

El carácter de la presente licitación es nacional, para lo cual podrán participar licitantes de nacionalidad mexicana, sin importar el origen de los bienes, lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El acto de la o las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y de fallo de la licitación pública, se realizarán únicamente a través de la Plataforma.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en esta licitación deberán estar inscritos en la Plataforma, para lo cual podrá realizarlo a través de la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/registro-empresas.

El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

LA-50-GYR-050GYR028-N-27-2026

La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

[bookmark: _Hlk181003910]La contratación comprenderá el ejercicio fiscal 2026. 

[bookmark: _GoBack]El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026 se apruebe por la H. Cámara de Diputados en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero de los artículos 33 de la LAASSP, 277 F de la Ley del Seguro Social, 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, en idioma español y dirigido al área convocante.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español; sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza en su versión original se encuentren redactados en otro idioma, podrán presentarse siempre que se acompañe de su traducción simple e íntegra al español.

En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá presentarse traducción simple e íntegra al español, de conformidad con el artículo 40, fracción IV de la LAASSP. 

El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, “EL INSTITUTO” cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2026.

Se cuanta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0000039691 por la cantidad de $45,000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) en la cuenta 51351005, firmado por el Ingeniero Jorge Heriberto Martinez Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica.

 Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

1. La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.

El Instituto requiere del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, conforme lo solicitado en el anexo 7 (siete) de la presente convocatoria, para garantizar la operación continua, segura, eficiente y confiable de los equipos médicos críticos, mediante la prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan:

1. Preservar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos.
2. Minimizar tiempos de inactividad que puedan afectar la atención médica y la capacidad resolutiva de las unidades médicas.
3. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y lineamientos institucionales en materia de seguridad, funcionamiento y control de equipos.
4. Asegurar la disponibilidad de equipos en condiciones óptimas para la prestación de servicios de diagnóstico, tratamiento y soporte vital a los derechohabientes.
5. Corregir oportunamente fallas que comprometan la operación o seguridad del paciente y del personal de salud.
6. Contar con el respaldo técnico especializado, refacciones y calibraciones necesarias para mantener la operatividad conforme a especificaciones del fabricante

La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.

La presente contratación comprende una sola partida, no agrupada.

En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

En el presente procedimiento no se establecen Precios Máximos de Referencia.

La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas.

[bookmark: _Hlk155272224][bookmark: _Hlk177052097][bookmark: _Hlk183096135][bookmark: _Hlk154150010]CALIDAD
[bookmark: _Hlk155272746]
[bookmark: _Hlk143000505][bookmark: _Hlk177049309]Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica de los documentos siguientes:

I. Copia de los Certificados vigentes de calibración de los dispositivos y/o equipos de medición, expedido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) o por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA. (no se aceptan facturas de compra se debe cumplir con lo solicitado en este punto). (Todas las partidas).

II. Cantidad de equipos de medición y calibración solicitados por partida:


	EQUIPOS
	PARTIDA 1
	PARTIDA   2
	PARTIDA   3

	MULTÍMETRO DIGITAL.
	13
	5
	7

	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
	5
	2
	3

	ANALIZADOR DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS (ECG, IBP, NIBP, TEMP Y SPO2).
	13
	N/A
	7

	ANALIZADOR DE FLUJOS VENTILATORIOS (FLUJO, VOLUMEN PRESION, RELACION I:E, 
TIEMPO INSP; TIEMPO EXP, FRECUENCIAS RESPIRATORIA, IMPRESIÓN DE GRAFICAS Y 
GGFRACCION INSPIRADA DE OXÍGENO).
	N/A
	N/A
	3

	ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS.
	N/A
	5
	N/A

	ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA.
	2
	N/A
	N/A

	OSCILOSCOPIO.
	1
	1
	1

	ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN.
	3
	N/A
	N/A



III. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar copia del informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses. (Todas las partidas).

IV. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta “Bajo protesta de decir verdad”, de que los servicios ofertados cumplen con lo solicitado en el anexo número 7 (Siete), suscrito por el representante legal de la empresa.  (Todas las partidas).

V. En el supuesto de que los equipos de medición y calibración hayan sido adquiridos en el Extranjero y que por consecuencia el certificado de calibración sea emitido por el fabricante este deberá estar en su idioma del país de origen y con traducción simple al español, así mismo deberán acompañarse del manual de usuario y la factura de compra o carta de importación, mismas que no podrán tener un fecha de expedición superior a un año respecto a la fecha de presentación de su propuesta, lo que acreditara la vigencia de la calibración del equipo. (Todas las partidas). 
VI. “EL LICITANTE” deberá presentar escrito en el cual manifieste ““Bajo protesta de decir verdad” que, para la prestación del servicio, motivo de la presente licitación, cumple con la calidad del servicio que requiere el Instituto y en su caso en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se llegaran a expedir. (Todas las partidas).
VII. “EL LICITANTE” deberá presentar escrito en el cual manifieste ““Bajo protesta de decir verdad” que cuenta con todas las, claves, accesos, passwords y permisos para acceder al software que componen los distintos equipos, lo anterior para tener la certeza de que se brindara un servicio óptimo y completo a los equipos que integran esta licitación. (Todas las partidas).

[bookmark: _Hlk141367007]Durante la vigencia del contrato que, en su caso se adjudique, con motivo de la presente licitación el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA, (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 

“EL LICITANTE” deberá acompañar en su propuesta técnica, copia simple legible de la documentación que deberá estar vigente durante el proceso de contratación que a continuación se señala:

· Licencia de Funcionamiento o aviso de declaración de apertura o aviso de funcionamiento de establecimientos mercantiles expedidas por la Alcaldía o Municipio en el que se encuentren ubicadas sus instalaciones.

Así mismo en caso de que algunos certificados o permisos presentados pierdan su vigencia durante el proceso de evaluación de las propuestas, el licitante deberá presentar a la convocante copia de la constancia de trámite de renovación de dicho certificado de cuando menos dos días antes de su vencimiento y en caso de que resulte adjudicado deberá mostrar el oficio original de trámite para cotejo.

Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

“EL INSTITUTO” verificara a través del área técnica que “EL LICITANTE” haya cumplido con las especificaciones señaladas en la descripción del servicio solicitado, anexo número 6 (seis), 7 (siete) además de lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y lo resultado en la junta de aclaraciones.

La indicación de que se contrataran cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley;

El contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento.

El servicio se adjudicará al licitante que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

El contrato será abierto en los términos del artículo 68 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento, de acuerdo a los importes siguientes:

	Importe Máximo con IVA:
	$45,000,000.00
	(CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

	Importe Máximo sin IVA:
	$38,793,103.44
	(TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 44/100 M.N.)

	 
	
	

	Importe Mínimo con IVA:
	$18,000,000.00
	(DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

	Importe Mínimo sin IVA:
	$15,517,241.37
	(QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)


 
El presente servicio, objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, se detalla en el anexo número 7 (siete), el cual forma parte de la presente CONVOCATORIA.

Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIV y 52 de la Ley.

El contrato que derive de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA se adjudicará el 100% de lo solicitado a un solo licitante, que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA. 

Para efectos de adjudicar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, objeto de esta licitación, solo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de lo solicitado, mismo que está integrado y descrito en el anexo número 7 (siete) de esta convocatoria; al(los) licitante(s) cuya propuesta(s) resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria de esta licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la LAASSP.

El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

Con fundamento en el artículo 40 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el Modelo del Contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 81 y 85 de su Reglamento, mismo que será obligatorio para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, reflejando de manera integral lo establecido en la presente convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, con lo determinado en la junta de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la propuesta del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Para efectos administrativos y legales del contrato que se genere se entenderá por:

· Administrador del Contrato: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el responsable de administrar, calcular las penas convencionales y deductivas, así como de  verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 fracción III BIS y penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

· Área contratante: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS es la facultada para realizar el presente procedimiento de contratación, así como realizar la terminación anticipada o la rescisión del contrato.

· Área requirente: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el que solicita la contratación del servicio objeto de esta Licitación Pública. 

· Área técnica: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, es el responsable de elaborar las especificaciones técnicas incluidas en el presente procedimiento de contratación, además de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los Licitantes, así como de coadyuvar y evaluar las propuestas técnicas de las proposiciones.

PERIODO DE CONTRATACIÓN

Se requiere que el inicio de la vigencia de la contratación del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto asignado.

A efecto bastará que el administrador de contrato le notifique al proveedor por escrito la fecha de terminación.

1) El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

El licitante adjudicado deberá de proporcionar el servicio desde el primer día de inicio de la vigencia del contrato, conforme a lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y al resultado de la junta de aclaraciones. 

2) La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera.

No aplica.

3) Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente.

No aplica.

4) Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro, “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional la cual deberá venir adjunta al comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como nota de crédito sin incluir el IVA, en caso de incurrir conforme a lo siguiente:

	[bookmark: _Hlk127473178]CONCEPTO
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
	PENALIZACIÓN
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICIAR  LAS PENAS CONVENCIONALES

	Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Preventivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Correctivo dentro del periodo establecido en el numeral en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no realice la reposición del servicio en el tiempo establecido en el numeral 4.3.2 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato



[bookmark: _Hlk127466832]El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente. 

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación. 

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 

Pca = %d x npa x vbspa

Dónde:
%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la prestación del servicio.
pca = Pena convencional aplicable.
npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.
vbspa = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

[bookmark: _Toc127275459]DEDUCCIONES.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del servicio que haya sido prestado deficientemente y deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

	[bookmark: _Hlk127473241]CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVELES DE SUMINISTRO DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue el servicio de forma parcial o deficiente.
	Por cada día natural sobre  el valor total del servicio entregado de forma parcial o deficiente.  
	1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato

	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, preste el servicio con características diferentes a lo establecido en el Anexo número 7 (siete) de la Convocatoria.
	Por cada servicio que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado.  
	1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato



Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato y/o pedido, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. 

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. 

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

5) El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan.

La obligación garantizada será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva la garantía que proceda conforme al artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6) La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato.

Cuando se lleve a cabo un Convenio Modificatorio por incremento a monto, vigencia o cantidad de bienes o servicios, se deberá garantizar la modificación y se obliga a presentar a favor de "EL INSTITUTO" un endoso o una nueva póliza de fianza, por el tiempo de ampliación y/o incremento al monto (cualquiera que fuera el caso) expedida por una Institución Afianzadora Mexicana, debidamente autorizada.

7) El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

No aplica.

Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

1. [bookmark: _Toc128685484]Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento.

[bookmark: _Toc128685485]No aplica.

La fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos.

	PROGRAMA DE ACTOS

	E V E N T O
	FECHA
	LUGAR

	Publicación de Convocatoria en Compras MX
	12 de diciembre de 2025
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Entrega de Oficio para Realizar Visitas a las instalaciones Institucionales.
	15 de diciembre de 2025
	09:00 a 15:00 horas
	Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P. 54020

	Visitas a las instalaciones Institucionales
	16 al 18 de diciembre de 2025
	08:00 a 16:00 horas
	Se invitará a realizar las visitas a las instalaciones del instituto de las unidades señaladas en el anexo T3 (T TRES), y requisitando el Anexo Número T4 (T CUATRO), de la presente convocatoria.

	Junta de Aclaración a la Convocatoria
	19 de diciembre de 2025
	12:00 horas
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Presentación y Apertura de Proposiciones.
	29 de diciembre de 2025
	17:00 horas
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Acto de Fallo de la Licitación.
	30 de diciembre de 2025
	17:30 horas
	

	Firma de Contrato
	31 de diciembre de 2025
	A través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ).



Los actos se llevarán a cabo en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 5719 4257.

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, quien deberá cumplir con las medidas de seguridad implantadas por el Instituto.

[bookmark: _Toc509327671][bookmark: _Toc210991106]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la liga:

https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983.

En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o Titulares de Fiscalías Especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a)Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2015.

LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES A DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS. SE REALIZARÁ EN FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

[bookmark: _Hlk159428357][bookmark: _Hlk160627724]Con el fin de que los licitantes en el procedimiento de la presente licitación, cuenten con los suficientes elementos como son: conocer la ubicación exacta de las unidades, distancias, condiciones del servicio, así como considerar en la integración de la propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes Unidades Médicas de “EL INSTITUTO” entre otros aspectos, se invita a realizar las visitas a las unidades indicadas en el  Anexo Número T3 (T TRES) en donde se habrá de prestar el servicio, por lo que al día siguiente hábil de la publicación en Compra Mx, se hará entrega del oficio para tener acceso a las Unidades Médicas  a cada uno de los licitantes que presenten el escrito en el que expresen su interés en participar en el presente procedimiento de contratación; este escrito debe presentarse anexando una copia de la identificación oficial y/o pasaporte vigente del representante legal de la empresa, en el Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P.54020 en un horario de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, “EL LICITANTE” para hacer constancia de las visitas a las instalaciones de las Unidades de “EL INSTITUTO” podrá utilizar el Anexo Número T4 (T CUATRO) de la presente convocatoria.

· Los licitantes se obligan a tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (los) equipos y lugar(es), atendiendo el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios. 

En caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo número T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 

“EL INSTITUTO”, conforme a derecho, durante la vigencia del contrato y durante el periodo de evaluación de las propuestas, podrá realizar visitas a las instalaciones donde el licitante en caso de resultar adjudicado prestará el servicio, a fin de verificar que el(os) licitante(s) cuente(n) con la capacidad legal, técnica, administrativa y financiera, para garantizar el cumplimiento de la entrega de los servicios propuestos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA y de acuerdo con su proposición, El(os) licitante(s) se compromete(n) a proporcionar a “EL INSTITUTO” todas las facilidades, elementos y documentación necesaria que este requiera, estando a cargo del personal designado por el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE para el cual se utilizará el Anexo Número T5 (T CINCO)  de la presente convocatoria.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARÁ EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con fundamento en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el acto de junta de aclaraciones. 

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán ingresar a la Plataforma de Compras MX y descargar la plantilla en Excel, así como el Manifiesto de Interés y generar el acuse de las Preguntas a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para posteriormente enviarlos a través de la Plataforma Compras MX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada para llevar a cabo la junta de aclaraciones. 

De conformidad con el sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con la finalidad de facilitar y agilizar la conducción de la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes que envíen sus aclaraciones a través de la Plataforma de Compras MX. 

De conformidad con el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Cualquier modificación a la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta. La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A partir de la hora y fecha señaladas en la Convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante enviará a través de la plataforma de Compras MX las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas por los licitantes. 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la Convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán contestadas y enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar las contestaciones a las solicitudes de aclaraciones, se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas; la cual será firmada por los servidores públicos asistentes y se pondrá a disposición de los licitantes a través de la plataforma de Compras MX el mismo día de su realización lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por la Convocante, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas de la convocante derivadas de la junta, se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria a la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; la cual para efectos de notificación personal, será difundida el mismo día de su celebración en la Plataforma.

[bookmark: _Toc128685487]Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

No aplica para la presente contratación.

[bookmark: _Toc128685488]Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos.

Con fundamento en los artículos 36, 42, 45 y 46 de la LAASSP, así como el 47, 48 y 50 de su Reglamento, se desarrollarán el acto de presentación y apertura de propuestas.

Los licitantes integraran sus propuestas con la documentación legal, técnica y económica. Las proposiciones deberán ser enviadas de conformidad con lo solicitado en el anexo número 7 (siete) y anexo número 6 (seis), la proposición económica de acuerdo con el formato del anexo número 1 (uno).

De conformidad con el artículo 50 párrafos segundo y tercero del RLAASSP cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante a través de Compras MX. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

Para el envío de la proposición de los licitantes, será exclusivamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX. 

Estas proposiciones deberán ser firmadas electrónicamente; la firma digital representa el medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrónicamente las proposiciones, los licitantes nacionales utilizarán la firma digital que emite el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres en forma electrónica. Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la SABG, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será emitido por dicho sistema.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente la Plataforma Compras MX y se tomará en consideración para la aceptación de los documentos lo señalado en los numerales 29 y 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ahora Compras MX)”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

Numeral 29. “Las dependencias y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad”.

Numeral 30. “Cuando por causas ajenas a CompraNet (ahora Compras MX) o a la unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación, a tal efecto la unidad compradora difundirá en CompraNet (ahora Compras MX) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto”.

Si por causas ajenas a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno o a la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La convocante intentará abrir los archivos más de una vez, con los programas conocidos en el mercado, en presencia del representante del Órgano Interno de Control, el representante del Área Jurídica y del Área Técnica siempre y cuando asistan al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a Compras MX, la propuesta se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el correspondiente acto de comunicación de fallo.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de la Plataforma Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria, ello con la intención de agilizar la revisión de estas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

De conformidad con el artículo 35 fracción I de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

[bookmark: _Hlk129003545]El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; se hará constar el precio unitario y el importe máximo de las proposiciones presentadas, se adjuntará copia de las mismas (Propuestas Económicas), y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. 

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 y 84 de la LAASSP.

La totalidad de los archivos que conformen las proposiciones se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área requirente y/o técnica y otro para que obre en el expediente de compra del presente proceso de contratación.

[bookmark: _Toc128685489]Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello.

En caso de presentar proposiciones conjuntas, deberá incluirse el convenio correspondiente en los términos de los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento.

El representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. 

[bookmark: _Hlk129003653]El convenio a que hace referencia este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos, para lo cual deberán de firmar todos los representantes de las personas físicas o morales que hayan firmado el convenio de participación conjunta, o en el caso de constituir una nueva sociedad, el representante legal de la misma, lo cual deberá de constar en escritura pública y comunicarse a la Convocante antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Conforme al inciso a) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

b) Conforme al inciso b) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Conforme al inciso c) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Conforme al inciso d) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Conforme al inciso e) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada (una u otra, según convenga), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato. 

f) Conforme a la fracción III del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. […]”

g) Conforme a la fracción V del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación. […]”, esta convocante considera necesarias las siguientes particularidades: 

a. El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria, anexos y junta(s) de aclaración(es) del presente procedimiento de contratación, especificando el tipo y número del mismo. 

b. El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que formaliza el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación.

c. El convenio de participación conjunta debe incluir el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; 

d. El convenio de participación conjunta debe incluir las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir. 

e. El convenio de participación conjunta debe señalar de manera expresa la(s) partida(s) en que participa.

En caso de presentar proposición conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los siguientes escritos: Acreditamiento de existencia legal, personalidad jurídica, intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones y datos de notificación (Anexo 10 (diez)); Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP (Anexo 9 (nueve)), Declaración de Integridad (Anexo 9 (nueve)) y en su caso, Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Anexo 5 (cinco)).

Se sugiere que el Convenio de Participación Conjunta que presenten los licitantes tenga la siguiente estructura: 

· Declaraciones individuales de los participantes, en las cuales señalen sus datos generales conforme al inciso a) fracción II del artículo 44 del Reglamento.

· Declaraciones conjuntas de los participantes, que señalen su voluntad de participar de manera conjunta y en consecuencia conocen todos los requisitos solicitados en el procedimiento de contratación.

· Cláusula sobre el Objeto de la Participación Conjunta, en la cual se especifiquen las obligaciones que tendrá cada uno de los consorciados.

· Cláusula sobre el Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga, en la cual designa a su representante común, así como las facultades que le son conferidas por las partes. 

· Además de especificar cómo convienen constituirse entre sí, ya sea en forma mancomunada o solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de participación conjunta aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Asimismo, se deberá establecer que en el supuesto de que cualquiera de los integrantes de la agrupación se declare en Concurso Mercantil, ya sea en la etapa de conciliación y/o de quiebra, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, no las libera de cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato adjudicado durante la vigencia del mismo, por lo que en este supuesto, la empresa que subsista quedará obligada a responder solidariamente de las obligaciones contractuales con el Instituto.

· Cláusula sobre el Cobro de las Facturas, en la cual señale quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive del procedimiento de contratación de ser el caso. 

· Clausula sobre la Vigencia, en la cual considerará el período durante el cual se desarrolle el procedimiento de contratación incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

En caso de que se presente proposición conjunta y no se presente el convenio de participación conjunta (anexo número 8 (ocho)) o el presentado no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento, esto afectaría la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

[bookmark: _Hlk129003698]Si el licitante no presenta proposición conjunta, no será necesario integrar a su proposición el documento con la leyenda no aplica o incluir escrito en el cual manifieste no presentar proposición conjunta, lo cual no será considerado como causal de desechamiento.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

[bookmark: _Toc128685490]Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública.

De conformidad con el párrafo noveno del artículo 35 de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

[bookmark: _Toc128685491]Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc128685492]La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

No aplica.

[bookmark: _Toc128685493]La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y descripción del objeto social de la empresa el cual deberá ser a fin al servicio a contratar, así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además señalará los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

Las personas físicas o morales que deseen participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, podrán acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentando formato libre o bien utilizando el formato que se contiene en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el anexo número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que “EL LICITANTE” pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

Deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, copia simple de acta de nacimiento, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición, copia simple legible de la escritura pública en la que conste su acta constitutiva, reformas y poder notarial del representante legal, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, el no presentarlo será motivo de descalificación.

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 88 fracción III de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el Apartado Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato del inciso k) de la presente Convocatoria en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

[bookmark: _Toc128685494]La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones enviadas de manera electrónica serán descargadas para su posterior evaluación por “EL INSTITUTO”, mismas que se proporcionan al Área Técnica mediante memoria USB.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de la Plataforma Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

El acta de presentación y apertura de las proposiciones será firmada por los funcionarios que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a los asistentes.

Documentos distintos a las propuestas técnica y económica

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

Revisión de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica

Referirse al anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria.


En el acto de presentación y apertura de proposiciones

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VI de la LAASSP.

[bookmark: _Toc128685495]Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

COMUNICACIÓN DEL FALLO.

La fecha de fallo se dará a conocer el día de la presentación y apertura de proposiciones, en donde se les informará la hora, el día y el lugar en que se llevará a cabo dicha comunicación.

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en los Artículos 36 segundo párrafo, 50 y 84 de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de Compras MX, el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

b)	Con fundamento en el Artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el programa de actos de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, para efectos de notificación personal, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 y 84 de la LAASSP.

Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 y 49 de la LAASSP, o bien.

Conforme a lo previsto en el Artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, “EL LICITANTE” que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de la fecha de emisión del fallo en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento:

a. Persona moral

· Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
· Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

b. Persona Física

· Acta de nacimiento o carta de naturalización.

c. Ambos

· Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta. 
· Constancia de Situación Fiscal no mayor a 2 meses del acto de presentación y apertura de propuestas.
· Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses, domicilio que debe corresponder con la Constancia de Situación Fiscal.
· En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
· Escrito en términos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
· Documento vigente a la fecha de firma del contrato expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación) con una vigencia de 30 días naturales contados a partir de su emisión.
· Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.
· Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016). 
· Constancia de situación fiscal vigente a la fecha de firma del contrato, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017, y su modificación mediante resolución número RCA-13138-01/24 celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
· Registro Patronal ante el IMSS.

En caso de que el licitante adjudicado haya participado en proposición conjunta, los documentos señalados deberán presentarse por cada uno de los integrantes del consorcio.

En caso de que el licitante:

No se encuentre registrado ante este instituto o;
Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o;
[bookmark: _Hlk145662672]No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación de servicios especializados mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato (conforme a lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo vigente), para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

En caso de proposición conjunta, los documentos a que se hace referencia en párrafos anteriores, deberán presentarlos por cada uno de los integrantes del consorcio a quien se le haya adjudicado el contrato.

EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato en la Plataforma, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, sin perjuicio de que con la citada notificación se realice la requisición de los bienes objeto de la presente licitación. 

Si durante el citado periodo no se firma el contrato a través del referido Módulo por causas imputables al licitante adjudicado, por no haber entregado de forma oportuna a la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, sus documentos para la elaboración del mismo, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para que resuelva lo procedente en términos del artículo 89 de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se estará a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para tal efecto, deberá hacerlo a través de la Plataforma, en términos del Manual de Operación, para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para poder suscribir los contratos a través del referido Sistema, deberán acceder a la siguiente liga: 

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

[bookmark: _Hlk129003899]Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e.Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar; si ya se cuenta con registro en la Plataforma Compras MX o la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario el registro de nueva cuenta, sólo se deberá verificar que los datos se encuentren actualizados.

Se informa que previo a llevar a cabo la formalización del contrato, al día hábil siguiente a la notificación del fallo) el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), deberá(n) presentar en la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, los documentos que se indican en el anexo adjunto a la Convocatoria denominado Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

Adicionalmente, el licitante adjudicado deberá actualizar sus datos en el registro interno de proveedores del IMSS, a cargo de la División de Investigación de Mercados de Arrendamientos y Servicios, ubicada en Calle Durango 291, Piso 7, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, en la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2025” publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”, mismas que se transcriben a continuación para pronta referencia: 

“2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24. […]”

“2.1.24 Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: […]

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.[…]”

Adicionalmente, en cumplimiento a la “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social”, aprobada por el H. Consejo Técnico (HCT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.300523/137.P.DA, y conforme a lo dispuesto en el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, aprobado por el HTC del IMSS en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, mediante acuerdo ACDO.SA2.HCT.260623/169.P.DA, los licitantes adjudicados, deberán inscribirse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) dentro de los 30 días naturales posteriores a la formalización del instrumento contractual, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I. Nueva incorporación derivada de una obligación contractual.

Los licitantes que no estén incorporados al REPIIMSS y que resulten adjudicados en el procedimiento de contratación del IMSS, contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual, para registrarse y obtener su evaluación en el REPIIMSS.

Para ello deberán:

1. Ingresar al portal web Registro: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro
2. Registrarse utilizando su Registro Federal de Contribuyentes, que será su usuario, y al que se le asignará una contraseña de acceso.
3. Aceptar los términos y condiciones de su incorporación al REPIIMSS.
4. Incorporar en la plataforma la información y documentación estipulada en el Manual de Operación.
5. Aceptar y recibir la visita de verificación en su domicilio.
6. Atender las observaciones y comunicaciones que se realicen, mediante la plataforma, para atender los requisitos de incorporación y evaluación.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

II. Actualización de instrumentos contractuales.

Aquellos proveedores que ya estén incorporados al REPIIMSS favorablemente, y que hayan sido adjudicados de nuevos instrumentos contractuales, distintos al que dio origen a su incorporación, deberán en los 30 (treinta) días naturales posteriores, a partir de la información del nuevo instrumento contractual:

1. Incorporar la información del nuevo instrumento contractual.
2. Actualizar la información y documentación requerida en los demás apartados.

III. Nueva incorporación voluntaria.

Los licitantes que no tengan una obligación contractual con el IMSS, pero cuyo catálogo de bienes y servicios sean susceptibles de contratación por el IMSS y cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operación, podrán incorporarse voluntariamente al REPIIMSS accediendo a la plataforma y registrando su información.

Una vez evaluados, los proveedores obtendrán la constancia de inscripción al REPIIMSS, misma que se precisara la fecha y hora del registro, para todos los efectos procedentes.

Toda actualización de información y documentación respecto a la registrada en el REPIIMSS deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al evento que motive la actualización.

Los proveedores, podrán verificar en todo momento, el resultado de su evaluación, así como la información y documentación propia incorporada a la plataforma, a través del portal: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login

Aquellos proveedores que no están dentro del REPIIMSS. No estarán impedidos para participar en procedimiento de contratación por parte del Instituto y ofertar sus bienes, arrendamientos y/o servicios, así como participar en investigaciones de mercado.

Ligas de interés

· “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores de Instituto Mexicano del Seguro Social”: https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf 
· “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”:www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del CFF.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla 2.1.28 y en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.37, ambas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas de lunes a viernes.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que “EL LICITANTE” que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF y se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023. la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el Instituto, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas.

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

La “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”, vigente y sin adeudo, debiendo realizar la solicitud de situación ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), relacionada con el cumplimiento de sus situaciones fiscales con fundamento en los términos que establece el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit mediante la Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su sesión ordinaria número 790 del 25 de enero del 2017, publicada en el DOF el 28 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del CFF deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de Contratos, ubicada en la calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco,  C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 57-19-42-57, en días hábiles de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” o la “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

1. Documentación Legal – Administrativa.

“EL LICITANTE” deberá remitir a través de Compras MX, la siguiente documentación: 

A. Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

B. Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su Reglamento, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

C. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

D. Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al anexo número 12 (doce) de la presente convocatoria.

E. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al anexo número 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

F. En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al anexo número 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta.

G. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

H. Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

· Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la presente contratación.

· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.

I. Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

· Registro Federal de Contribuyentes. 
· Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción
· Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente

J. El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominada “Compras MX”.

K. [bookmark: _Toc21360553][bookmark: _Toc210991073]Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.

L. [bookmark: _Hlk118734063]Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. conforme al Anexo número 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.

M. Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

N. Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

O. [bookmark: _Toc87614442][bookmark: _Toc210991085]Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria.

EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR SUS ESCRITOS CON LA LEYENDA NO APLICA.

[bookmark: _Hlk112070439]A efectos de pasar a la etapa de evaluación de puntos y porcentajes, el licitante deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en este numeral con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso) y además deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en el numeral IV. PUNTO 3. Documentación de la propuesta técnica, de la presente convocatoria.

Lo anterior en virtud de que algunos de los incisos son requisitos que se estipulan en la LAASSP o su reglamento y el resto de los incisos afectan de forma general la solvencia de la propuesta al no ser presentado cualquiera de ellos.

De conformidad con el artículo 39 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante durante el proceso de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas podrá verificar la veracidad o autenticidad de la documentación presentada y en caso de encontrarse alguna inconsistencia en la misma, conforme al artículo 48 fracción IV del citado ordenamiento, lo comunicará al OIC del Instituto, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Documentación complementaria.

La documentación complementaria que deberá presentar “EL LICITANTE”, es la siguiente:

I) Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

II) Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será el emitido por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

3. Documentación de la propuesta técnica.

El sobre que genere el licitante en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, deberá estar debidamente identificado con los datos del licitante y de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: 

A. La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria.

B. Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda.
C. Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.
D. Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, que en el servicio a brindar cumple con las características de calidad necesarias para satisfacer los requerimientos de “EL INSTITUTO”.
E. Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste que el (los) servicio (s) son garantizados y que se realizarán con equipo y mano de obra de calidad, que garanticen el servicio, así como los materiales e insumos necesarios para su realización.
F. Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará los servicios realizados hasta el 31 de diciembre de 2026.
G. Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria.
H. Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el servicio, objeto de esta licitación.
I. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (en general cualquier servicio que requiera el objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA serán por cuenta del licitante adjudicado).
J. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en la prestación del servicio, el licitante se compromete a realizar el servicio en un plazo que no excederá de 72 (setenta y dos) horas posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”.
K. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro)  horas del día los 365 días del año así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo.
L. Presentar Manuales Técnicos de Servicio de cada uno de los diferentes equipos que integran la presente licitación, por marca y modelo, si los manuales están expedidos en cualquier idioma distinto al idioma español, se deberán presentar con traducción simple al español.
M. Calendario de servicio Anexo Número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria para la prestación de servicio.
4. Propuesta económica.

La propuesta económica está basada en el precio unitario por estudio, esto es, que el licitante deberá presentar su propuesta económica con datos solicitados en el anexo número 7 (siete), utilizando el anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) de la presente convocatoria.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) propuesta económica, el no hacerlo será motivo de descalificación.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) proposición esta económica en formato Excel y PDF.

Se solicita no capturar columnas adicionales a las contempladas en el anexo número 1 (uno) Formato de Proposición Económica.

Los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato. 

El precio ofertado deberá ser en pesos mexicanos y expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas correspondientes; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

[bookmark: _Hlk112052730]Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

5. Causales de desechamiento de las Proposiciones administrativa.

De conformidad con el artículo 40 fracción XVIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, contenidos en el numeral IV. Punto 1. Documentación Legal – Administrativa incisos A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O de esta Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A. El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa, con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso.
B. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para ofertar elevar el costo de los bienes solicitados, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
C. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
D. Cuando no cotice el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) en la presente convocatoria.
E. Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.
F. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
G. Cuando presente más de una propuesta.
H. No envíe su proposición firmada de manera electrónica o el sistema Compras MX emita la leyenda “Firma Digital No Valida.”.
I. En caso de proposiciones conjuntas que en el convenio respectivo no se establezcan con precisión las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de dichas obligaciones.
J. En caso de no estar en participación conjunta y no demuestre en su objeto social que está constituido con el giro en bienes o servicios similares.
K. Cuando los documentos presentados por los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, esta se considerará insolvente.
L. No anexe copia de documentación solicitada en el numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa.
M. Que no haya congruencia con la documentación presentada.
N. Que no se puedan abrir los archivos de los licitantes por contener virus informáticos o por cualquier causa técnica imputable a estos.
O. Que la persona que firme la propuesta no acredite ser representante legal del licitante.
P. [bookmark: _Hlk212316889]Cuando los trabajadores que se tienen registrados ante el IMSS, sea menor al número de trabajadores propuestos para la presente contratación, ya sea por si mismo o la suma de trabajadores en caso de participación conjunta.

6. Causales de desechamiento de las Proposiciones Técnicas.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

a. El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV. punto 3. Documentación de la propuesta técnica.
b. No presentar la Propuesta técnica con descripción amplia y detallada del servicio ofertado o presentarla incompleta conforme a lo solicitado en el numeral IV. punto 3. inciso A).
c. Que la proposición técnica evaluada por puntos y porcentajes no obtenga cuando menos 45 (cuarenta y cinco) puntos de los 60 máximos posibles.

Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

De acuerdo con lo señalados en los artículo 47 tercer párrafo y 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, aplicando para tal efecto el Lineamiento Décimo Sección IV capítulo Segundo del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, publicado en DOF el 9 de septiembre del 2010 y se considerarán únicamente a el (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

1. Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 	contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, sus anexos, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

2. No se considerarán las proposiciones, cuando no coticen la totalidad del servicio requerido en el Anexo número 7 (siete) de la presente convocatoria.

3. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo señalado en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

· En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

1. Criterios de Evaluación.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las propuestas, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al numeral IV. Puntos: 1. Documentación Legal – Administrativa 3. Documentación de la propuesta técnica, anexo número 7 (siete), y la Proposición Económica, Anexo número 1 (uno), los cuales forman parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 48 fracción I, de la LAASSP. 

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluaran a través del Mecanismo de Puntos y porcentajes; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta técnica obtuvo igual o mayor puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica, dé como resultado la mayor puntuación y con apego en lo establecido por los artículos 47 de LAASSP y 52 del RLAASSP, se efectuará la evaluación, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente contratación mismos que forman parte integrante de la misma, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la propuesta técnica equivale a un máximo de 60 puntos de la calificación final y los 40 restantes se aplicará, conforme corresponda a la propuesta económica.

[bookmark: _Toc525225674][bookmark: _Toc172807868]Evaluación legal 

La evaluación legal será realizada por el Área Contratante, verificando en primer término, que la proposición esté debidamente firmada por el licitante en forma electrónica; y luego se verificará que la documentación legal presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral IV Punto 1. Documentación Legal – Administrativa de la presente convocatoria, así como los que se deriven del acto de la Junta de Aclaraciones.

Los escritos que se presenten dentro de la propuesta para cumplir con lo solicitado en la convocatoria, se verificará que sean congruentes con la información proporcionada en el Anexo 1 (uno) Propuesta Económica.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los listados de proveedores impedidos para contratar con el IMSS y personas con suspensión de registro, que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento a los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado; cumpla con la información señalada en el Anexo número 8 (ocho) “Modelo de Convenio de Participación Conjunta”. El Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



1. Evaluación de la Proposición Técnica

Las propuestas técnicas serán evaluadas por el Área Técnica, respecto de todos los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria de la presente Licitación, incluyendo los requerimientos previstos en IV Punto 3 Documentación de la propuesta técnica de esta Convocatoria y los que resulten de la Junta de Aclaraciones.

Se procederá a la asignación de los puntos determinados para la propuesta técnica, considerando para tal efecto la acreditación documental que, en su caso, hayan realizado los licitantes de los rubros y subrubros que se integran el Mecanismo de Evaluación de Puntos y Porcentajes, por lo que sólo se asignará el total de la puntuación a que se refiere cada rubro y subrubro, cuando los licitantes hayan acreditado los extremos y parámetros exigidos en cada uno de ellos; a partir del número mínimo y hasta el número máximo, la puntuación de la propuesta se calculará aplicando la fórmula o procedimiento que se describe y los parámetros dispuestos en cada uno de ellos.

Evaluación de Puntos y Porcentajes.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación. Se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales de esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

La información que acredite el cumplimiento de los rubros, deberá enviarse escaneada y legible, para ser evaluadas las ofertas técnicas y estas cumplan con el 100 % de las especificaciones señaladas en las cuales deberán ser firmadas electrónicamente en ComprasMX; y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en cumplimiento al artículo 37, último párrafo de la LAASSP, 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compra Net”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación UC (Manual Compra Net para las Unidades Compradoras publicado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría).

Se revisará y analizará la documentación solicitada de la presente contratación; en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos o esta documentación sea ilegible, no serán considerados para el otorgamiento de puntos y por lo tanto la proposición será desechada.

Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los rubros de “Experiencia y especialidad del licitante” y “Cumplimiento de contratos”, podrá hacerlo, en el entendido que en el caso de no realizarlo no será motivo de desechamiento.

	Número de Rubros
	Rubros
	Puntos Máximos Posibles

	I
	Capacidad del Licitante
	24

	II
	Experiencia y especialidad del Licitante
	18

	III
	Propuesta de trabajo
	8

	IV
	Cumplimiento de Contratos
	10

	TOTAL:
	60.0



	[bookmark: _Hlk149673197]PONDERACIÓN 

	I.
	Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 24 puntos o unidades porcentuales
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:

	
	a) Capacidad de los recursos humanos utilizando el Anexo Número T1 (T UNO) de la presente convocatoria. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 12 puntos. 
	A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos:

	
	a.- Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate.

El licitante deberá integrar en su propuesta nombre de los responsables que estarán asignados para la prestación del servicio utilizando el formato Anexo Número T1 (T UNO) de la presente convocatoria, anexando la siguiente documentación:

· anexando de 1 a 15 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA.

Se le otorgará 1 Punto

· anexando de 16 a 38 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA.

Se le otorgará 2 Puntos

· anexando de 39 o más curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA.

Se le otorgará 3 Puntos

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	3.0 puntos.

	
	[bookmark: _Hlk184283813]a.- Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal registrado en el rubro a.- primero y en la cedula de determinación de cuotas obrero patronales obtenidas del sistema SUA.
 Se acreditará anexando lo siguiente para ingenieros o licenciados: 

· Presentar de 1 a 5 Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional.

Se le otorgara 1 Punto

· Presentar de 6 a 9 Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional.

Se le otorgara 2 Puntos

· Presentar de 10 o más Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional.

Se le otorgara 3 Puntos

Se acreditará anexando lo siguiente para trabajadores:

· Presentar de 1 a 28 Trabajadores que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cédula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior. 

Se le otorgara 1 Punto.

· Presentar de 29 o más Trabajadores que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cédula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior. 

Se le otorgara 2 Puntos.

Los comprobantes de estudios y/o Cedula Profesional y/o Titulo, deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.
Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	5.0 puntos

	
	a.- Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal  registrado en el SUA, mismos que deben de concordar en los curriculums presentados y que avale que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta licitación, en el que se demuestre la experiencia objeto del servicio requerido en el que describa, al menos, las características siguientes:
Se acreditará anexando lo siguiente para ingenieros o licenciados: 
· Presentar de 1 a 9 Ingenieros o Licenciados acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación.

Se le otorgara 1 Punto

· Presentar de 10 o más Ingenieros o Licenciados acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación.

Se le otorgara 2 Puntos

Se acreditará anexando lo siguiente para trabajadores:

· Presentar de 1 a 28 Trabajadores acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación.

Se le otorgara 1 Punto

· Presentar de 29 o más Trabajadores acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación.

Se le otorgara 2 Puntos

Los diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación y/ o actualización cursos de capacitación  y/o  actualización deben avalar  que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para  llevar a cabo el:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.
Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	4.0 puntos

	
	La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los aspectos señalados deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

	
	b)	Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 10.0 puntos.

	
	b.- Primero.- recursos económicos 
En este apartado se integrara la última declaración anual del ejercicio 2024 y dos declaraciones provisionales de impuestos sobre la renta presentada ante la SHCP, para personas morales la declaración provisional de los meses octubre y noviembre 2025 y para personas físicas estados financieros en el que deberá estar integrado el capital contable de 1 de enero al 31 de diciembre 2024, para personas física la declaración provisional de los meses octubre y noviembre 2025 con copia de la cédula profesional del contador público que respalda dichos estados financieros.

(Para el caso de participación conjunta se evaluará sumando el capital contable de todos los y cada uno de los licitantes señalados en el convenio de participación). 

Este aspecto tendrá un valor máximo de 5 puntos.

Capital contable del 15.01% o superior = 5 puntos.
Capital contable del 10.1% al 15% =2 puntos 
Capital contable menor al 10% =0 puntos 

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos
	5.0 puntos

	
	b.- segundo.- recurso de equipamiento 

Presentar manifestación de los recursos y bienes para la prestación del servicio, debiendo presentar: 

Currículum de la empresa que enuncie que tiene la experiencia citando el nombre y/o razón social del contratante, dirección y años de experiencia, además de la relación del herramientas y equipo soporte de las mismas características técnicas con que cuenta la empresa y MOSAICO FOTOGRAFICO que muestre que cuentan con la Infraestructura, el personal especializado y los equipos adecuados, que garanticen que el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE serán proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida que describa, al menos, las características siguientes:

1.-Instalaciones operativas, incluyendo material de trabajo, equipos de cómputo, área administrativa de atención de reportes. Se otorgará 1 punto.

2.-Talleres (lugar donde demuestre un área mínima de 90 metros cuadrados para poder trabajar con los equipos a reparar). Se otorgará 1 punto.

3.-Bodegas (lugar de donde demuestre capacidad de almacenaje del material a utilizar en el servicio a contratar). Se otorgara 1 punto.

4.-Almacenes (lugar donde demuestre el almacenamiento del equipo a utilizar). Se otorgará 1 punto.

5.-Vehículos deberá de contar con un mínimo de doce vehículos destinados para mantenimiento preventivo y correctivo, acreditando con sus respectivas facturas y/o carta de compraventa. Se otorgará 1 punto.

Se le otorgara un total de 5 puntos.

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	5.0 puntos

	
	Los licitantes deberán acreditar que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el Artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual deberá acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del Artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad Empresas que cuenten con trabajadores con personal discapacitado, que deberá acreditar con nota médica expedida por una instancia de gobierno. 

	
	1. Si el licitante cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 de meses, misma que se comprobará con la copia del aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Se otorgarán 1.0 punto

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	1.0 punto.

	
	1. Participación de MIPYMES que produzcan bienes o servicios con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación de servicio de que se trate: 

En caso de que el licitante acredite ser MIPYME de acuerdo con lo señalado en el art 34 del reglamento de la LAASSP y produzca bienes o servicios con innovación tecnológica que tenga registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial. 

Se otorgará 1.0 punto 

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	1.0 punto.

	II.
	Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos, Anexo Número T2 (T DOS) de la presente convocatoria.
La distribución de la puntuación es únicamente entre los siguientes subrubros:

	
	Experiencia, Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, conforme lo siguiente:

· 1 a 3  años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e  incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año)

2 puntos

· 4 a 6 años de experiencia en el servicio objeto de esta  Licitación con contratos formalizados, completos e  incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año)

1. puntos

· 7  a 9 años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e  incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año)

6 puntos

· 10 o más años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e  incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año)

9 puntos

Se otorgará mayor número de puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo en la prestación de servicios con características iguales y/o de similares a las requeridas. La comprobación se hará mediante la presentación de copia simple contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que lo acredite hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento, a los que acrediten menos años e inclusive hasta el mínimo requerido, de un año; se les otorgará la puntuación señalada en cada rubro.

Se le otorgara 9 puntos

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años prestando el servicio y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren tal supuesto.

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	9.0 puntos

	
	b)	Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria.

· 1 a 7 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio. 

2 puntos

8 a 13 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

4 puntos

14 a 19 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

6 puntos

20 Contratos o más Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

9 puntos

El máximo de puntuación se otorgará al LICITANTE que acredite mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha realizado servicios con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, contratos, concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento constatándolo con contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio en la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria.

En los supuestos de los incisos anteriores, se les otorgará la misma puntuación establecida, si dos o más licitantes acreditan el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad.
Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	9.0 puntos

	
	La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia (de los últimos 10 años previos al evento) y presente el mayor número de contratos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos para la especialidad, la convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto.

	III.
	Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá una puntuación de 8.0 puntos.
La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

	
	
· Metodología para la prestación del servicio.

Deberá presentar diagrama de flujo para la prestación del servicio el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo, y su esquema estructural debiendo apegarse a lo solicitado en el Anexo Numero 7 (siete) con descripción amplia y detallada del servicio ofertado, donde explique todo el proceso inherente a la prestación del servicio. el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto, además si lo desea podrá incluir mejoras.

Se le otorgaran 3 puntos

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.

	3.0 puntos.

	
	· Plan de trabajo propuesto por el LICITANTE. 

Deberá presentar su plan de trabajo propuesto, el cual deberá como mínimo incluir lo establecido en la presente convocatoria y ser congruente con la metodología propuesta, además si lo desea podrá incluir mejoras

Se le otorgaran 3 puntos

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.

	3.0 puntos.

	
	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos.

Que debe ser congruente con la metodología propuesta y programa de trabajo donde demuestre al personal que se encuentra a cargo del proceso inherente a la prestación del servicio

Presentar el Organigrama de la empresa prestadora del servicio.

Se le otorgaran 2 puntos

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	2.0 puntos.

	IV
	Cumplimiento de contratos Este rubro tendrá una puntuación de 10.0 puntos Anexo Número T2 (T DOS) de la presente convocatoria. De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato.

	
	Se asignará puntuación al LICITANTE que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente con un mínimo de 1 (un) año acorde al objeto de esta licitación en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, debiendo presentar:

Cartas de clientes de satisfacción de cumplimiento de contratos ejecutados expedida por el cliente, acorde al objeto de esta licitación, donde presto el servicio se deberán presentar únicamente respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

En donde:

1 a 7 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación 

2 puntos

8 a 13 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación.

3 puntos

14 a 19 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación.

4 puntos

20 o más cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación.

5 puntos

Se le otorgara un máximo de 5 puntos.

El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento y que sean acorde al objeto de esta licitación.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación.
	5.0 puntos

	
	Las cartas para la devolución o cancelación de fianza se deberán presentar únicamente respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

1 a 7 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación.

2 puntos

8 a 13 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación.

3 puntos

14 a 19 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación.
 
4 puntos

20 o más Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación.

5  puntos

Se le otorgara un máximo de 5 puntos.

El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación.

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos.
	5.0 puntos



Solvencia de Proposiciones.

1. Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con el puntaje mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados.

1. Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo los 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica. 
1. El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos.
1. Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA, analizando los precios ofertados, verificando las operaciones aritméticas con objeto de confirmar el importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica anexo número 1 (uno) de las presente convocatoria; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de la LAASSP.

Con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La puntuación o unidades porcentuales son igual a 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para efectos de proceder a la evaluación de la Propuesta Económica se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y solo se considerará el precio neto propuesto.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

Dónde: PPE = MPemb x 40 / MPi

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima;

1. Las proposiciones que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en la presente contratación serán desechadas.
1. Ante el incumplimiento de alguna de las características solicitadas o certificados de calidad, conforme a lo solicitado la propuesta será desechada.
1. Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria.

1. Adjudicación del (los) Contrato (s).

Se adjudicará el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Microempresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, en presencia del OIC, conforme a los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de Compras MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

4.1	GARANTÍA DEL SERVICIO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

[bookmark: _Hlk145405262]4.1.1 GARANTÍA DEL SERVICIO:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por 12 (doce) meses, la cual se constituirá mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69 fracción II, 70 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 fracción III y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,  “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía que será divisible y sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir impuestos, conforme al ANEXO 14 (catorce) de la presente convocatoria.

Dicha fianza deberá ser entregada en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el “Modelo de Póliza de Fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en Compras MX.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “EL INSTITUTO” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. La garantía será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se harán efectivas las garantías que procedan. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) días de unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, el Licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días de unidad de medida y actualización vigente para la Ciudad de México, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono 53 68 63 38.

El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación de los servicios correspondientes.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad del licitante adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico correspondiente, y no impedirá que el Instituto Mexicano del Seguro Social reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la LAASSP, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a entera satisfacción, el servidor público facultado por “EL INSTITUTO” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciará los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

Cuando la prestación del servicio se realice en un plazo menor a 10 (diez) días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la LAASSP.

Devolución de garantías.

La liberación de garantías relativas al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado de “EL PROVEEDOR” para la liberación será dirigida a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, para efectos de validar su procedencia y remitirlo al Área Administradora; quien autorizara, la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente. Dicha autorización se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en forma inmediata, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido a satisfacción de “EL INSTITUTO”, con todas las obligaciones contractuales. 

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada-

Ejecución de la garantía.

“EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este contrato.

b) Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes entregados, en comparación con los ofertados.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento.  
   
d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

La ejecución de las garantías será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

4.2 Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

	CONCEPTO
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
	PENALIZACIÓN
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICIAR  LAS PENAS CONVENCIONALES

	Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Preventivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Correctivo dentro del periodo establecido en el numeral en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no realice la reposición del servicio en el tiempo establecido en el numeral 4.3.2 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total  de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato



El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 

Pca = (%d)(npa)(vspa) 

Dónde:
· %d=porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación, por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. 
· Pca = pena convencional aplicable. 
· npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.
· vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Deducciones

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los servicios que hayan sido prestados deficientemente y deberán ser calculadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVELES DE SUMINISTRO DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue el servicio de forma parcial o deficiente.
	Por cada día natural sobre  el valor total del servicio entregado de forma parcial o deficiente.  
	1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato

	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, preste el servicio con características diferentes a lo establecido en el Anexo número 7 (siete) de la Convocatoria.
	Por cada servicio que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado.  
	1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato



 Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. 

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. 

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

4.3.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
4.3.1 PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio de mantenimiento preventivo se proporcionará durante la vigencia del contrato en las instalaciones de “EL INSTITUTO” señaladas en el anexo número T3 (T TRES) y de acuerdo al Calendario anexo número T6 (T SEIS) en un horario de 08:00 (ocho) a 16:00 (dieciséis) horas de lunes a viernes, sin embargo, el servicio de mantenimiento correctivo se proporcionará dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a que el Administrador del Contrato autorice el presupuesto para dicha reparación.

El servicio se realizará de conformidad al Anexo Número 7 (siete) de cada una de las unidades que se relacionan en el directorio de unidades establecido en el Anexo Número T3 (T TRES), asimismo, el servicio se deberá proporcionar en cualquier otra instalación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo con las necesidades propias del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente o donde “EL INSTITUTO”, lo indique. 

[bookmark: _Hlk147242879]Para la prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo se deberán presentar la ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO, conforme al Anexo Número T7 (T SIETE), misma que será requisitada por el Residente de Conservación de Unidad que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en el anexo número 7 (siete). 

“EL INSTITUTO” podrá solicitar el servicio cuantas veces sea requerido fuera de este horario, deberán permanecer disponibles en forma exclusiva para “EL INSTITUTO” las 24 (veinticuatro) horas del día incluso, sábado, domingo o días festivos, durante la vigencia del contrato. 

No se permite utilizar el logotipo o emblema del “EL INSTITUTO”, en las unidades de transporte de “EL PROVEEDOR”.

4.3.2. Condiciones para la Prestación del Servicio.

Con la finalidad de establecer canales de comunicación, todas las notificaciones o avisos que desee hacer “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”, el contacto designado por “EL PROVEEDOR”, no tendrá que ser necesariamente el Representante Legal de la empresa, podrá ser cualquier otra persona que labore para “EL PROVEEDOR”, y todas las notificaciones se considerarán de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos.

· Mediante oficio 
· Vía correo electrónico

“EL PROVEEDOR” deberá de exhibir escrito en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro) horas durante la vigencia del contrato; así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo.

“EL PROVEEDOR” se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado y dirigido al administrador del contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, “EL INSTITUTO” no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a “EL PROVEEDOR”.

El personal de “EL PROVEEDOR” deberá coordinarse con el Jefe de Conservación de Unidad o con quien este designe, para indicarle qué efectuará el servicio contratado; al término de éste también dará el aviso donde conste que el servicio fue realizado.

“EL PROVEEDOR”, deberá realizar los servicios y entregarlos a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, conforme a lo solicitado en esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

El Jefe de Conservación de la Unidad vigilara, validara el servicio, la validación de los presupuestos y reportara por escrito los incumplimientos de "EL PROVEEDOR" al Jefe de la Oficina de Conservación.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El personal de “EL PROVEEDOR”, deberá coordinarse con el Jefe de Conservación de la Unidad o con quien este designe, para indicarle qué efectuará el servicio contratado; al término de éste también dará el aviso donde conste que el servicio fue realizado.

“EL PROVEEDOR”, deberá realizar los servicios y entregarlos a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, conforme a lo solicitado en esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o terceros.

El administrador del contrato a través del Jefe de Conservación de la Unidad o con quien este designe, verificará que el servicio se realice, conforme a los términos y condiciones establecidas en la convocatoria.

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera hacer entrega de bienes en las instalaciones del Instituto, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” deberá contar con los insumos, materiales, herramientas y equipo necesario y suficientes para desempeñar las actividades, así como la infraestructura y experiencia en el tipo de servicio, instalaciones, taller, herramientas, material para reforestar nuevos originales, manuales de servicio y personal capacitado necesario y suficiente para realizar el servicio solicitado en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura y experiencia en el tipo de servicio, instalaciones, taller, herramientas, insumos, material para reforestar nuevos originales, manuales de servicio y personal capacitado necesario y suficiente para realizar el servicio solicitado por “EL INSTITUTO” en cada Unidad de Médica de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente. 

CONSIDERACIONES GENERALES.

El personal de “EL PROVEEDOR” que acuda a realizar el servicio deberá portar identificación con fotografía (credencial), donde conste que pertenece a la empresa y uniforme en colores distintos a los institucionales que los identifique como trabajadores de la empresa, asimismo, el personal deberá estar inscrito en el régimen de seguridad social, situación que se verificará por “EL INSTITUTO”, deberá apegarse estrictamente a las normas de seguridad establecidas, deberá contemplar realizar las acciones necesarias a fin de contar con las medidas de protección adecuadas que permitan garantizar la seguridad de los derechohabientes, de los trabajadores institucionales, de su personal y el público en general.

“EL PROVEEDOR” será responsable del comportamiento, actos de vandalismo y delictivos del personal a su cargo.

“EL PROVEEDOR” asume de manera expresa la responsabilidad civil cuando por su culpa, negligencia o la de sus empleados en la realización de este contrato, se causen daños a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

“El INSTITUTO” será ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero/patronales entre “EL PROVEEDOR” adjudicado y el personal que emplee para cumplir las obligaciones que contrae por virtud del contrato que se derive del presente procedimiento y consecuentemente queda obligada a resarcir a “EL INSTITUTO” de cualquier erogación que éste llegue a efectuar por tal concepto.

“EL INSTITUTO” quedará exento de cualquier responsabilidad que implique riesgo de trabajo, así como de carácter laboral, social y legal con “EL PROVEEDOR” y sus trabajadores.

“EL PROVEEDOR” reportará al Jefe de Conservación de la Unidad, todas las anomalías, que se observen durante la realización del servicio.

El Jefe Conservación de la Unidad, será el responsable de reportar por escrito la supervisión de la ejecución de los trabajos a desempeñar conforme a lo establecido en el contrato que se derive de esta convocatoria y de acuerdo a lo solicitado en el anexo número 7 (siete), debiendo informar al administrador del contrato de cualquier incumplimiento. 

“EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO conforme al anexo número T7 (T SIETE), misma que será requisitada por el Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en el anexo número 7 (Siete) de la presente convocatoria.

El Administrador del contrato a través del Jefe de conservación de la Unidad o a quien este designe, deberá registrar los incumplimientos en que incurra “EL PROVEEDOR” en la realización del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, e informar al Administrador de Contrato, para calcular las penas convencionales que se le aplicarán, para que éste elabore su factura de cobro de servicio descontando el concepto de penas convencionales, en el supuesto de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimientos y se haga acreedor a penas convencionales y no tenga pendiente por facturar algún servicio, las penas convencionales a que se haga acreedor le serán comunicadas por escrito notificándole que deberá ingresar una nota de crédito a favor de “EL INSTITUTO” por concepto de pena convencional, si al finiquito del contrato respectivo “EL PROVEEDOR” no hubiere ingresado el importe requerido por concepto de pena convencional “EL INSTITUTO” podrá hacer efectiva la póliza de fianza de cumplimiento.

PLAZO Y CONDICIONES DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO

En caso de que se detecten vicios ocultos en el servicio, el Jefe de Conservación de la Unidad o responsable de la Unidad, reportará a “EL LICITANTE” los vicios ocultos que presente el servicio, dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas posteriores a la entrega del servicio.

“EL PROVEEDOR”  se obliga a “la reposición del servicio” en caso de no ser el exigido por causas imputables a “EL PROVEEDOR”  , el Jefe de Conservación de la Unidad o través con quien este designe, reportara a “EL PROVEEDOR” las fallas o vicios ocultos que presenten, dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas posteriores a la entrega del servicio y “EL PROVEEDOR”  dará atención de forma inmediata teniendo un máximo de 72 (setenta y dos horas) horas para que se realice nuevamente el servicio sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, si transcurrido este tiempo “EL PROVEEDOR” por causas imputables a él no realizare el servicio, “EL INSTITUTO” podrá aplicar la pena convencional, además de que “EL INSTITUTO” podrá proceder si así lo considera con el inicio del procedimiento de rescisión del contrato.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

Conforme a lo señalado en el Artículo 72 de la LAASSP, “EL INSTITUTO” verificará que el servicio cumpla con las especificaciones solicitadas y la aceptación de dicho servicio proporcionado será en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su recepción. Por otro lado, “EL PROVEEDOR” está obligado a registrar el servicio proporcionado correspondiente en la Plataforma, lo que permitirá llevar un control adecuado y transparente del proceso.

Es importante señalar que el plazo de 10 (diez) días mencionado para la aceptación de los servicios, no se contabilizará dentro del periodo destinado para el pago, asegurando que ambos procesos se gestionen de manera independiente y conforme a los términos establecidos para tal fin.
[bookmark: _Hlk135647905]
“EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la Bitácora de Servicio (Formato libre o en bitácora de servicio “Encuadernado” o la que se presenta en el anexo número T8 (T OCHO) BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO, misma que deberá estar en custodia del Jefe de Conservación de Unidad o del responsable del servicio en caso de ser unidad periférica, y a disposición de “EL PROVEEDOR” en la que deberá registrarse lo siguiente:

1. Los reportes de servicio que haga la unidad a “EL PROVEEDOR”, anotando la fecha y hora del reporte, el nombre de la persona que por parte de “EL PROVEEDOR” tomo el reporte, y el número de ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO asignada registrando el reporte en el formato Anexo Número T7 (T SIETE).

1. El o los nombres del personal al servicio de “EL PROVEEDOR” que acuda a atender el reporte de servicio, el número de orden de servicio que están atendiendo, hora de llegada y hora de retiro de la unidad. 

1. En caso de requerir refacciones estas serán anotadas en la BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO anexo número T8 (T OCHO), con la nota de solicitud de autorización de instalación, mismo que el Jefe de Conservación de la Unidad deberá reportar al Administrador del Contrato para que indique si es autorizado comunicándolo a “EL PROVEEDOR”, anotando la hora y fecha de comunicación, la cual será en su caso mismo el inicio del reporte de servicio (las refacciones remplazadas o sustituidas deberán ser entregadas al Jefe de Conservación de Unidad).

El Supervisor de Zona respectivamente supervisará que el servicio sea efectuado de acuerdo a lo establecido en esta licitación.

El Jefe de Conservación a través de los Supervisores de Zona  serán los encargados de verificar que SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas a lo solicitado por lo que “EL INSTITUTO”, podrán efectuar inspecciones y pruebas para verificar la calidad.

El Supervisor de Zona respectivamente supervisará que el servicio sea efectuado de acuerdo a lo establecido en esta licitación; en caso de mantenimiento correctivo, las refacciones que serán sustituidas deberán ser autorizadas por el Administrador del contrato a través del Jefe de Conservación de la Unidad o a quien este designe y una vez retiradas, se entregaran al Jefe de Conservación de la Unidad quien realizará el trámite correspondiente para su destino de las mismas.

El Jefe de Conservación a través de los Supervisores de Zona  serán los encargados de verificar que el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas a lo solicitado por lo que “EL INSTITUTO”, podrán efectuar inspecciones y pruebas para verificar la calidad de los servicios realizados.

4.4 Condiciones de Precio y Pago

4.4.1 Precio:

En los precios que presente en la propuesta económica deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

4.4.2 Pago:

La forma de pago será conforme a lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 fracción III de su Reglamento, en apego al numeral 4.24.4 inciso k) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4.3. Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago. 

[bookmark: _Hlk177052442]En el cuerpo del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) se indicará el servicio proporcionado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO Anexo número T7 (T SIETE) misma que quedará en resguardo del Jefe de Conservación de la Unidad, y deberá ser entregada para revisión y validación en la Unidad donde se prestó el servicio, el Jefe de Conservación de la Unidad a cargo en las Unidades Médicas y No Médicas dentro del horario de 09:00 (nueve) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes. El Titular de la Unidad Médica o No Médica y Jefe de Conservación de la Unidad a cargo en las Unidades Médicas y No Médicas, así como el Administrador del contrato firmara el CFDI, con lo que se avalará la prestación del servicio a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Los primeros 10 (diez) días hábiles del mes, el licitante adjudicado, deberá entregar al administrador del contrato, en formato digital, Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y archivo .xml, de los servicios otorgados en el mes inmediato anterior.

4.4.4  Forma de pago.

“EL INSTITUTO” realizará el pago en Moneda Nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales y se efectuarán, de acuerdo a los servicios brindados, cotejados y autorizados por el personal responsable de tal actividad en la Unidad Médica que recibe el servicio, previa presentación del: 

A. De la presentación Impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reúna los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, en el que se indique el número de proveedor, número de contrato; número de fianza y denominación social de la afianzadora, y la indicación de que el Proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de Seguridad Social ante el IMSS e Infonavit, así como de obligaciones fiscales ante el SAT. El CFDI deberá contener el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, mismo que deberá ser entregado en la Ventanilla de la Oficina de Control y Tramite de Erogaciones, perteneciente a la Jefatura de Servicios de Finanzas, ubicada en Calle Recursos Hidráulicos, número 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54060, dentro del horario de 08:00 (ocho) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes, en días hábiles.

[bookmark: _Hlk145508917]Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” clave 6130-008-001 Anexo 2, vigente.

Para la validación de dichos Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), en su caso. 

En su caso, “EL PROVEEDOR” para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con complemento para la recepción de pagos, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

B. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.   

C. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

D. El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas,  petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por el “EL INSTITUTO”.

Anexo a la solicitud deberá “EL PROVEEDOR”, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

E. En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato respectivo, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

“EL PROVEEDOR” que otorgue servicios a “EL INSTITUTO”, y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, asimismo “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el “EL INSTITUTO”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por lo que éste autoriza que se le apliquen los recursos derivados del contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO”, junto con la factura respectiva el Comprobante Fiscal Digital, así como, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” vigente y positiva, misma que tendrá una vigencia de 15 (quince) días a partir de la fecha de su emisión.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no adjunte la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y no esté vigente y/o sea negativa, no se recibirá su documentación, e informará que deberá obtener la citada Opinión, o en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar sus créditos fiscales ante la Subdelegación que le corresponda o en caso de que no esté vigente, que deberá obtener.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

4.5 Impuestos y derechos

[bookmark: _DV_M234][bookmark: _DV_C248][bookmark: _DV_M235]Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente licitación serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la legislación aplicable en la materia.

[bookmark: _DV_M236]“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.6 Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Sector Público, la Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, cuando:

· No se reciban proposiciones en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Proposiciones.
· Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación.

Para el caso de la cancelación, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) incluidas en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

4.7 Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al IMSS se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter, anexo número 15 (quince) (el presente anexo es opcional para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA) de la presente Convocatoria. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

Documentos y datos que deben presentar los licitantes.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, no es necesario estar foliados de manera progresiva en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. En caso de así hacerlo preferentemente deberá iniciar con el anexo número 1 (uno) Proposición Económica y continuar con la demás documentación. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP. 

NOTA: LA PROPOSICIÓN TÉCNICA LA PODRÁ ENVIAR EN UN SOLO ARCHIVO, EN CASO DE ENVIAR MÁS DE UN ARCHIVO, EL NOMBRE DE ESTE DEBERÁ(N) ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO(S) CON EL(LOS) NUMERAL(ES) DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON EL(LOS) INCISO(S) AL QUE CORRESPONDE. 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP.

El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la Ley, en el caso de licitaciones públicas nacionales.

La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d). 

La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma. 

Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento conforme al anexo número 9 (nueve), de la presente convocatoria.

La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento escrito en el cual manifiesten “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco), para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto. 

En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

[bookmark: _Hlk128683351]El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato. 

Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en. Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma Compras MX en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx . Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis), ello con la intención de agilizar la revisión de las mismas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, (ANEXOS).

	ANEXO NÚMERO
	CONTENIDO

	1
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	2
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES NACIONALES RESPECTO DEL ORIGEN EXTRANJERO DE LOS BIENES QUE OFERTEN; (ORIGEN DE BIENES INTERNACIONAL) (NO APLICA) 

	3
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS EN RELACIÓN A QUE LOS PRECIOS QUE OFERTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS; (NO APLICA)

	4
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DEL ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFERTEN. (ORIGEN DE BIENES NACIONAL) (NO APLICA)

	5
	FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, Y

	6
	LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

	7
	REQUERIMIENTO (DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO)

	8
	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

	9
	FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI. INCISOS: E) Y F)

	10
	ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

	11
	FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP

	12
	FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA

	13
	[bookmark: RANGE!D12]MODELO DE CONTRATO (FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

	14
	FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

	15
	FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

	16
	FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D

	17
	FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN


ANEXOS TÉCNICOS
	FORMATO NÚMERO
	NOMBRE

	T1
	NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO.

	T2
	FORMATO EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

	T3
	UNIDADES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

	T4
	FORMATO DE VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES

	T5
	FORMATO DE VISITA A EMPRESA

	T6
	CALENDARIO

	T7
	FORMATO ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO

	T8
	FORMATO BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO





ANEXO NÚMERO 1 (UNO)
ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________
LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________
NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________
TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________
ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1).
	CATÁLOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRONICA MEDICA (PARTIDA 1)

	NO
	UNIDAD
	CONCEPTO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

“A”
	SERVICIO MINIMO 

“B”
	SERVICIO MAXIMO 

“C”
	 PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO
 “D”
  
	IMPORTE 
MINIMO
	IMPORTE MAXIMO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 E=AXBXD
	 F=AXCXD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	



IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E



NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.
ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________
LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________
NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________
TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________
ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

CATÁLOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2).
	CATÁLOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2)

	NO
	UNIDAD 
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	SERVICIO MINIMO 
	SERVICIO MAXIMO
	 PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO 
	IMPORTE 
	IMPORTE 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MINIMO
	MAXIMO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 E=AXBXD
	 F=AXCXD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	



IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E



NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.


ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________
LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________
NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________
TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________
ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

CATÁLOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE VENTILACION DE PRESION Y VOLUMEN (PARTIDA 3).

	[bookmark: _Hlk179899652]CATALOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE VENTILACION DE PRESION Y VOLUMEN (PARTIDA 3)

	NO
	UNIDAD 
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SERVICIO MINIMO 
	SERVICIO MAXIMO 
	 PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO 
	IMPORTE 
	IMPORTE 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MINIMO
	MAXIMO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 E=AXBXD
	 F=AXCXD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	



IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E



NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.

ANEXO NÚMERO 1A (UNO A)
RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR

REFACCIONES A CONSIDERAR PARA EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1).

	No 
	DESCRIPCIÓN
	 CANTIDAD DE REFACCIONES SOLICITADAS 
	 COSTO TOTAL POR LA REFACCION SOLICITADA 

	
	EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA
	
	

	 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	 
	 

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	PM1000F
	 
	 

	1
	PCB MAIN, MOD: PM1000F
	 
	 
	2
	

	2
	NIBP BOARD, MOD: PM1000F
	 
	 
	2
	

	3
	POWER SUPPLY, MOD PM1000F
	 
	 
	2
	

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	PM-2000A PRO
	 
	

	4
	POWER PCB 9201-20-36012
	 
	 
	4
	

	5
	LCD DISPLAY M2K1-3022656
	 
	 
	2
	

	6
	SPO2 MODULE 9006-30-33900
	 
	 
	2
	

	7
	ECG BOARD 812a-30-08557
	 
	 
	2
	

	8
	9210 MAINCOOTROL BOARD 9210-30-35964
	 
	 
	4
	

	 
	MARCA:
	DATEX OHMEDA
	MODELO:
	COMPACT S/5
	 
	

	9
	MOTHER BOARD 
	 
	 
	 
	1
	

	10
	POWER SUPLLY UNIT 884591, 
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	GENERAL ELECTRIC 
	MODELO:
	DASH 4000
	 
	

	11
	DASH POWER SUPPLY CAT. 800378-002, MARCA: GE MARQUETTE /GE /GENERAL ELECTRIC  MODELO : DASH 4000
	3
	

	12
	DASH MAIN CAT. 800704-004-1, GE DAHS  4000 MARCA: GE MARQUETTE /GE /GENERAL ELECTRIC  MODELO : DASH 4000
	3
	

	13
	DAS  MODULE ASSEMBLY  2026653-008 
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	MARQUETTE
	MODELO:
	EAGLE 4000
	 
	

	14
	PBC  CPU CAT.800704-004
	 
	 
	1
	

	15
	PCB POWER SUPPLY CAT. 405751-004
	 
	 
	1
	

	16
	CONTROL PANEL CAT. 405751-004
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	MODELO:
	VITACARE
	 
	

	17
	MOTHER BOARD 454698, MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	 
	 
	2
	

	18
	MÓDULO ELECTRÓNICO DE PROCESO DE SEÑALES MULTIPARAMÉTRICAS,  MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	3
	

	19
	PCB POWER SUPPLY MARCA: MEDICA D, MODELO: VITACARE
	 
	 
	4
	

	20
	DISPLAY LCD, MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	 
	 
	5
	

	 
	MARCA:
	PHILIPS
	MODELO:
	INTELLIVUE
	 
	

	21
	MAIN BOARD 860/50 MHZ CAT. M8050-66401, MARCA: PHILIPS MODELO:  INTELLIVUE MP60
	 
	1
	

	22
	MODULE MULTI-MEASUREMENT SERVER  M3001A MARCA: PHILIPS MODELO:  INTELLIVUE MP60
	1
	

	 
	DESFRIBILADOR
	 
	

	 
	MARCA:
	HEWLETT PACKARD
	MODELO:
	CODEMASTER
	 
	

	23
	CONTROL CA, (M1722A/B)   M1722-60103, MARCA: H.P. CODE MASTER
	 
	 
	1
	

	24
	POWER SUPPLY ASSEMBLY M1722-69530, MARCA: H.P. CODE MASTER
	 
	 
	1
	

	25
	HIGH VOLTAGE PCA  M1722-60110, MARCA: H.P. CODE MASTER
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	MEDTRONIC
	MODELO:
	LIFEPAK 12
	 
	

	26
	POWER PCB, P.N. 3006237-06, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	 
	2
	

	27
	SPO2 MODULE , P.N. 3008538-000, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	 
	1
	

	28
	INTERFACE PCB, P.N. 3010524-04, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	 
	4
	

	29
	LCD ASSEMBLY, P.N. 3010612-00, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	ZOLL MEDICAL
	MODELO:
	M SERIES
	 
	

	30
	BIPHASIC HV MODULE 1001-0182, ZOLL MSERIES
	 
	 
	1
	

	31
	POWER SUPPLY, ISOLATED, 9301-0314-XX, ZOLL MSERIES
	 
	 
	2
	

	32
	PADDLES UNIT 
	 
	 
	 
	2
	

	33
	BATTERY SMART UNIT 
	 
	 
	4
	

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	ESU-300 PLUS
	 
	

	34
	POWER SUPPLY BOARD GS 600
	 
	 
	1
	

	35
	TWO FREQUENCY MAIN  GD 300
	 
	 
	1
	

	36
	TWO FREQUENCY DISPLAY GD 300
	 
	 
	1
	

	 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	 
	

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	 ECG 12
	 
	

	37
	TARJETA ELECTRÓNICA AMPLIFICADOR DE ECG, MARCA: ADVANCED, MODELO: ECG 12
	 
	1
	

	38
	FUENTE DE ALIMENTACION,  MARCA: ADVANCED, MODELO: ECG 12
	 
	 
	1
	

	39
	TARJETA ELECTRÓNICA MOTHER BOARD PCB 
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	MEDICORE
	MODELO:
	MEDITRACE
	 
	

	40
	MODULO DE ALIMENTACION (POWER SUPPLY), MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	 
	1
	

	41
	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	 
	 
	1
	

	42
	MODULO ELECTRONICO PREAMPLIFICADOR DE SEÑAL EKG, MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	1
	

	 
	MARCA:
	PHILIPS
	MODELO:
	PAGEWRITER 300Pi
	 
	

	43
	POWER SUPPLY ASSEMBLY M1770-68161
	 
	 
	1
	

	44
	PCA MAIN M1770-68150
	 
	 
	1
	

	 
	CUNA TERMICA
	 
	

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	A3051
	 
	

	45
	UNIDAD DE POTENCIA, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	 
	 
	1
	

	46
	ELEMENTO CALEFACTOR 560 W, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	 
	 
	1
	

	47
	UNIDAD DE CONTROL MICROPROCESADA, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	FISHER & PAYKEL
	MODELO:
	BLOSSOM IW900
	 
	

	48
	PCB ASSY POWER IW 900 120V 
	 
	 
	1
	

	49
	CONTROL PCB BOARD IW900 SERVO 043041041
	 
	 
	1
	

	50
	ELEMENT 100V 450 W 648040145
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	IROSCOPE
	MODELO:
	IROSA
	 
	

	51
	CONTROL PCB BOARD IROSCOP IROSA
	 
	 
	1
	

	52
	POWER SUPPLY PCB BOARD IROSCOP IROSA
	 
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	MODELO:
	BABY CARE
	 
	

	53
	CONTROL BOARD MEDICA D BABY CARE
	 
	 
	1
	

	54
	FUENTE DE PODER, MARCA:MEDICA D, MODELO: BABY CARE
	 
	 
	2
	

	55
	DISCO DURO CON SOFTWARE DE APLICACIÓN, MARCA:MEDICA D, MODELO: BABY CARE
	 
	1
	

	 
	INCUBADORA
	 
	

	 
	MARCA:
	FINESA
	MODELO:
	MATERNAL MOVIL CARE
	 
	

	56
	CAPACETE DE ACRILICO, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	 
	1
	

	57
	MODULO DE CONTROL, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	 
	1
	

	58
	BANCO DE BATERIAS, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	 
	1
	

	 
	MARCA:
	SAPS
	MODELO:
	ISOTERM
	 
	

	59
	PCB CONTROL MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	 
	 
	1
	

	60
	POWER SUPPLY, MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	 
	 
	2
	

	61
	CAPACETE DE ACRILICO, MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	 
	 
	1
	

	62
	BANCO DE BATERIA RECARGABLES
	 
	 
	2
	




REFACCIONES A CONSIDERAR PARA LOS EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2).

	No 
	DESCRIPCION
	 CANTIDAD DE REFACCIONES SOLICITADAS 
	 COSTO TOTAL POR LA REFACCION SOLICITADA 
	

	
	
	
	
	

	 
	EQUIPOS DE ANESTESIA
	 
	 
	

	 
	MARCA:
	NORTH AMERICAN DRÄGER
	MODELO:
	NARKOMED 2B, GS
	 
	 
	

	1
	MANOVACUOMETRO
	 
	 
	5
	
	

	2
	TUBO TRC 5 PULGADAS MONOCROMATICO M10503H8EC
	 
	6
	
	

	3
	HOUSING CELL CABLE 
	 
	 
	2
	
	

	4
	TARJETA ELECTRÓNICA FUENTE DE PODER NM2B ASM 4112784-001
	5
	
	

	5
	TARJETA ELECTRÓNICA DEL PROCESADOR NM2B ASM 4110433
	5
	
	

	 
	MARCA:
	DATEX-OHMEDA
	MODELO:
	S/5 AVANCE, AESPIRE, AESPIRE VIEW, AESPIRE 7100, AESPIRE 7900, AESTIVA S5, CARESTATION 620
	 
	
	

	6
	PCB ASSY SIB CONTROL
	 
	 
	3
	
	

	7
	PCB MICROCONTROLLER 
	 
	 
	4
	
	

	8
	VALVULA APL
	 
	 
	 
	3
	
	

	9
	PEEP VALVE
	 
	 
	 
	5
	
	

	10
	PCB POWER SUPPLY  CAT. 1609-3040-000
	 
	5
	
	

	11
	PCB CONTROL VENT
	 
	 
	2
	
	

	12
	VALVULA DE SEGURIDAD
	 
	 
	5
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	MARCA:
	DAMECA 
	MODELO:
	SIESTA its
	 
	
	

	13
	EGM FLOW BLOCK 105658-100
	 
	 
	2
	
	

	14
	ELECTRONIC GAS MIXER 10658-51
	 
	 
	2
	
	

	15
	POWER MANAGEMENT BOARD 10653-50
	 
	2
	
	

	16
	ELECTRONIC BOX FOR WHISPA 10987-50
	 
	1
	
	

	17
	POWER SUPPLY 24VDC 10967-350
	 
	 
	2
	
	




REFACCIONES A CONSIDERAR PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y DE VOLUMEN (PARTIDA 3).
	No 
	DESCRIPCION
	 CANTIDAD DE REFACCIONES SOLICITADAS 
	 COSTO TOTAL POR LA REFACCION SOLICITADA 
	
	

	
	
	
	
	

	EQUIPOS DE VENTILACION DE PRESION Y VOLUMEN
	

	 
	MARCA:
	BEAR MEDICAL
	MODELO:
	BEAR 1000
	 
	 
	

	1
	EXTERNAL FLOW SENSOR 
	 
	 
	3
	
	

	2
	PCB ELECTRO NEUMATIC INTERFACE 51000-09883
	2
	
	

	3
	BLENDER CAT. 51000-08562
	 
	 
	1
	
	

	 
	MARCA:
	BIRD
	MODELO:
	T BIRD AVS III
	 
	
	

	4
	P.C.B.A. PRINCIPAL CAT. 50600A
	 
	2
	
	

	5
	PANEL FRONTAL CAT 20702
	 
	 
	2
	
	

	6
	TURBINA ASSY CAT. 15430A
	 
	 
	1
	
	

	7
	POWER SUPPLY PCBA CAT. 50590A
	 
	2
	
	

	8
	V. EXH./ FLOW SENSOR
	 
	 
	3
	
	

	 
	MARCA:
	DRAGER
	MODELO:
	EVITA V300
	 
	
	

	9
	TARJETA PVT-MONITORING M4.1
	 
	1
	
	

	10
	MODULO DE FUENTE DE ALIMENTECION M7.3
	1
	
	

	 
	MARCA:
	BIRD
	MODELO:
	VIP
	 
	
	

	11
	P.C.B.A. MAIN CAT. 50050
	 
	 
	2
	
	

	12
	CONTROL PANEL CAT. 80236
	 
	 
	2
	
	

	 
	MARCA:
	IMAGEN Y MEDICINA
	MODELO:
	MATISSE
	 
	
	

	13
	PCB POWER SUPPLY
	 
	 
	1
	
	

	14
	PCB CONTROL 
	 
	 
	2
	
	

	15
	VALVULA SOLENOIDE DE AIRE
	 
	2
	
	

	16
	VALVULA SOLENOIDE DE OXIGENO
	 
	2
	
	

	17
	PANTALLA LCD
	 
	 
	5
	
	

	18
	BLOQUE DE PUERTOS COMPLETE
	 
	2
	
	

	 
	MARCA:
	GENERAL ELECTRIC
	MODELO:
	ENGSTROM CARESTATION
	 
	
	

	19
	POWER SUPPLY MODULE  M1052831  
	 
	2
	
	

	20
	VENT MONITOR BOARD (VMB) 1505-5501-000                                      
	1
	
	

	21
	FLOW TRANSDUCER 200L/MIN 1502-3231-000
	2
	
	

	22
	TRANSDUCER O2 PARAMAGNETIC 1505-3215-000
	2
	
	

	23
	ACTUATOR VOICE COIL ELECTRO MECHANICAL 1505-3227-000
	1
	
	

	24
	TRANSDUCER FLOW BCG 0.62W 1505-3208-000
	3
	
	

	25
	PRESSURE SENSOR ASSY 1505-8503-000
	 
	2
	
	

	 
	MARCA:
	DRAGER
	MODELO:
	SAVINA
	 
	
	

	26
	CONTROLLER PCB CAT. 8350471
	 
	1
	
	

	27
	BLOWER ENGINE UNIT  CAT. 8413643
	 
	1
	
	

	 
	MARCA:
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	MODELO:
	840
	 
	
	

	28
	PCB, BREATH DELIVERY (BD) CPU CAT.4-070950-SP
	1
	
	

	29
	PCB GRAPHIC USER INTERFACE CAT. 4-075727-SP
	1
	
	

	 
	MARCA:
	NELLCOR PURITAN BENNETT
	MODELO:
	740
	 
	
	

	30
	SENSOR DE FLUJO DE AIRE "Q1" CAT. 019536
	1
	
	

	31
	SENSOR DE FLUJO DE OXIGENO "Q2" CAT. 019535
	1
	
	

	32
	TARJETA ELECTRÓNICA PRESSURE SOLENOID BOARD G-061127-00
	1
	
	

	33
	TARJETA ELECTRÓNICA PCB CONTROLLER MAIN
	1
	
	

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	MODELO:
	SMART
	 
	
	

	34
	FRONT HOUSING PU COMPLETE  F-910244
	2
	
	

	35
	PCB ASSEMBLY, SENSOR BOARD  F-710512
	2
	
	

	36
	PCB ASSEMBLY, POWER BOARD  F-710511 P
	2
	
	

	37
	VALVE, INSPIRATORY PROPORTIONAL (PV1)  F-910021
	2
	
	

	 
	MARCA:
	SIEMENS
	MODELO:
	SERVO 300   
	 
	
	

	38
	SENSOR DE FLUJO   CAT. 6395420
	 
	2
	
	

	 
	MARCA:
	VERSA MED.
	MODELO:
	iVENT 201
	 
	
	

	39
	PNEUMATIC MODULE QUIET BACKLASH  M1161955
	3
	
	

	40
	ELECTRONIC MODULE 503A0411
	 
	3
	
	

	41
	H.S POWER PACK ASSY M1161960
	 
	2
	
	



El precio unitario será fijo durante la vigencia del contrato, por lo que “EL LICITANTE” Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, NO PODRÁ VARIAR el precio unitario. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS REFACCIONES DESCRITAS SON DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LO QUE DE REQUERIRSE UNA REFACCIÓN NO DESCRITA EN DICHO ANEXO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL JEFE DE CONSERVACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN PREVIO A LA REPARACIÓN, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.


A T E N T A M E N T E


----------------------------------------------------------------
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
[bookmark: _Toc127275462]ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOTA: El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación.

_________ de __________ de _______   (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )		PEQUEÑA (      ) 		MEDIANA (     )

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

---------------------------------- (9) -----------------------------------
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

	Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

	Descripción

	Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

	Instructivo de llenado

	Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.

2. Anotar el nombre de la convocante.

3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX. 

5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora.

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
             Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal           correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.





ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA: ______________________________________________________________
LICITACIÓN: ______________________________________________________
LA EMPRESA: __________________________________________________________
POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE: __________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN Y PODERES QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	Escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP, es decir escrito libre y en hoja membretada en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el Artículo 40 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (LAASSP)
	NUMERAL VI, inciso A)
	
	

	El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
	NUMERAL VI, inciso B)
	
	

	La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d).
	NUMERAL VI, inciso C)
	
	

	La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma;
	NUMERAL VI, inciso D)
	
	

	El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley;
	NUMERAL VI, inciso E)
	
	

	La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.
	NUMERAL VI, inciso F)
	
	

	En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
	NUMERAL VI, inciso G)
	
	

	En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco); para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito “bajo protesta de decir verdad” que no están en tal supuesto.
	NUMERAL VI, inciso H)
	
	

	En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. EN EL CASO DE QUE APLIQUE.
	NUMERAL VI, inciso I)
	
	

	El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato.
	NUMERAL VI, inciso J)
	
	

	Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.
	NUMERAL VI, inciso I)
	
	



DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO A)
	
	

	Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39 fracción VI inciso e) del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NÚMERO 9 (nueve)
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO B)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, por si mismos o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 9 (nueve) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO C)
	
	

	Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al ANEXO NÚMERO 12 (doce) de la presente convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO D)
	
	

	Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NÚMERO 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO E)
	
	

	En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al ANEXO NÚMERO 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO F)
	
	

	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO G)
	
	

	Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

· Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la prestación del servicio.

· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO H)
	
	

	Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

· Registro Federal de Contribuyentes. 
· Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción
· Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.

	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO I)
	
	

	El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compras MX.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO J)
	
	

	Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO K)
	
	

	Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. ANEXO NÚMERO 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO L)
	
	

	Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO M)
	
	

	Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO N)
	
	

	Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO O)
	
	

	La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO A)
	
	

	Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda.
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO B)
	
	

	Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO C)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, que en el servicio a brindar cumple con las características de calidad necesarias para satisfacer los requerimientos de “EL INSTITUTO”
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO D)
	
	

	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste que el (los) servicio (s) son garantizados y que se realizarán con equipo y mano de obra de calidad, que garanticen el servicio, así como los materiales e insumos necesarios para su realización
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO E)
	
	

	Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará los servicios realizados hasta el 31 de diciembre de 2026
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO F)
	
	

	Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO G)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el servicio, objeto de esta licitación
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO H)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (en general cualquier servicio que requiera el objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA serán por cuenta del licitante adjudicado)
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO I)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en la prestación del servicio, el licitante se compromete a realizar el servicio en un plazo que no excederá de 72 (setenta y dos) horas posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO J)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro)  horas del día los 365 días del año así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO K)
	
	

	Presentar Manuales Técnicos de Servicio de cada uno de los diferentes equipos que integran la presente licitación, por marca y modelo, si los manuales están expedidos en cualquier idioma distinto al idioma español, se deberán presentar con traducción simple al español
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO L)
	
	

	Calendario de servicio Anexo Número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria para la prestación de servicio.
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO M)
	
	



ASIMISMO, DEBERÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PUNTOS Y PORCENTAJES.

Nota: La documentación contenida en el presente anexo se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	La propuesta económica que el licitante deberá presentar es con los datos solicitados en el anexo número 7 (siete) y el utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria y el anexo número 1A (uno A)
	NUMERAL IV. PUNTO 4 
	
	



Nota: Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes, será emitido por dicha Plataforma.



ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

“EL INSTITUTO”, requiere de la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1), ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2) Y A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3), DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se realizará de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1).
				
1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES. 

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
» CABLE DE PACIENTE DE ECG 
» CABLES PORTA ELECTRODOS 
» SENSOR DE SPO2 REUSABLE 
» BRAZALETE
» LÍNEA DE PANI 
» KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

»  CONECTOR DE ECG EN EL MONITOR
»  TARJETAS ELECTRÓNICAS 
»  CABLE DE ECG, CONECTOR Y PORTAELECTRODO
»  CONECTOR DE NIBP NEONATAL Y ADULTO EN EL MONITOR
»  BRAZALETE Y LÍNEA DE NIBP CON CONECTOR
»  CONECTOR DE TEMPERATURA EN MONITOR
»  SENSOR DE TEMPERATURA, CABLE TRONCAL Y CONECTOR
»  CONECTOR DE SPO2 EN EL MONITOR
»  SENSOR DE SPO2, CABLE TRONCAL Y CONECTOR
»  CONECTORES DE IBP EN EL MONITOR 
»  CABLES DE IBP TRONCAL Y CONECTORES 
»  CONECTORES DE CAPNOGRAFÍA 
»  SENSOR DE CAPNOGRAFÍA 
»  CONECTOR DE GASTO CARDIÁCO EN MONITOR 
»  CABLE TRONCAL CON CONECTOR Y SENSOR DE GASTO CARDIACO 
»  ENSAMBLE IMPRESOR 
»  TECLADO Y PERILLAS DE CONTROL
»  SENSOR DE TEMPERATIRA DE PIEL
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN.

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
» BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
» LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
» LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN.

LA CALIBRACIÓN Ý AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, SIMULADOR DE PACIENTE (ECG, SPO2, IBP, NIBP Y TEMP) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM Y 120 BPM CON EQUIPO ANALIZADOR DE ECG (SIMULADOR CARDÍACO)
»  SEÑAL DE SPO2 A 85%, 95% Y 98% CON ANALIZADOR SIMULADOR DE PACIENTE DE SPO2
»  SEÑAL DE NIBP A 120/80 mmHg Y 80/40 mmHg CON ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA
»  SEÑAL DE TEMPERATURA A 25°C Y 38°C CON ANALIZADOR SIMULADOR DE TEMPERATURA.
»  MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA CON GAS DE CALIBRACIÓN (SI CUENTA CON ESTA OPCIÓN).
»  SEÑAL DE IBP A 0 mmHg, 100 mmHg Y 200 mmHg CON ANALIZADOR SIMULADOR DE IBP (SI CUENTA CON ESTA OPCIÓN).
»  MÓDULO DE GASTO CARDÍACO CON ANALIZADOR SIMULADOR DE GASTO CARDÍACO (SI CUENTA CON ESTA OPCIÓN).
»  VOLTAJES DE FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL.


SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM, 90 BPM Y 120 BPM
»  CAMBIOS DE AMPLITUD EN LA SEÑAL DE 0.5mV, 1.0mV Y 1.5mV
»  VELOCIDA DEL TRAZO DE ECG A 25mm/S Y 50 mm/S
»  DESPLIEGUE DE RESPIRACIONES EN PANTALLA
»  LECTURAS DE NIBP CON SIMULADOR: EN MODO ADULTO 
»  LECTURAS DE 120/80mmHg
»  LECTURAS DE NIBP CON SIMULADOR: EN MODO NEONATAL Y VERIFICAR LECTURAS DE 80/50mmHg
»  PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE CICLO PARA DE NIBP 
»  CORRECTA LECTURA DE TEMPERATURA CON SENSOR
»  CORRECTA LECTURAS DE TEMPERATURA CON ANALIZADOR SIMULADOR
»  TRAZO Y LECTURAS DE SPO2 CON ANALIZADOR SIMULADOR
»  CORRECTOS CAMBIOS EN PANTALLA AL CAMBIAR AMPLITUD DEL TRAZO DE SPO2
»  CANALES IBP 
»  CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULO O CÁMARA DE GASES (SI CUENTA CON LA OPCIÓN)
»  CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TOUCH SCREEN, ACTIVACIÓN Y FUNCIONALIDAD EN TODAS SUS SECCIONES (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA MODALIDAD)
»  IMPRESIÓN A VELOCIDAD DE 25mm/s Y 50mm/s
»  SISTEMA DE RESPALDO DE CARGA DE BATERÍA

2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRAL DE MONITOREO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:

REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS PUNTOS DE PRUEBA
»  SEÑAL DE COMPORTAMIENTO CONFORME A LA FUNCIÓN QUE REALIZA CADA MÓDULO CON EL EQUIPO DE MEDICIÓN 
»  CONECTORES ELECTRÓNICOS
»  TARJETAS ELECTRÓNICAS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CALIBRACIÓN:
»  NO APLICA

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  FUENTE DE PODER
»  CABLE DE COMUNICACIÓN
»  FUNCIONAMIENTO DEL SOFWARE
»  MÓDULO DE VIDEO
»  SISTEMA DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN
»  SISTEMA DE ALARMAS

3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  CABLE DE PACIENTE DE ECG 
»  CABLES PORTA ELECTRODOS 
»  SENSOR DE SPO2 (SI CUENTA CON ESTA OPCIÓN)
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
»  ESTRUCTURA FÍSICA
»  PANEL FRONTAL Y CHASIS
»  CONECTOR DE ECG EN EL MONITOR 
»  CABLE DE ECG, CONECTOR Y PORTAELECTRODOS
»  CONECTOR DE SPO2 EN EL MONITOR (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA MODALIDAD)
»  SENSOR DE SPO2, CABLE TRONCAL Y CONECTOR (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA MODALIDAD)
»  TECLADO Y PERILLA DE SELECCIÓN DE CARGA
»  CONECTOR DE PALETAS EN EL DESFIBRILADOR
»  CONECTOR, CABLES Y BOTONES DE DISPARO DE PALETAS DE DESFIBRILACIÓN
»  ENSAMBLE IMPRESOR
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO
»  VERIFICACIÓN DE ESTADO DE BATERÍA 

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Ý AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, SIMULADOR DE PACIENTE (ECG, SPO2), ANALIZADOR DE CARGA DE DESFIBRILACIÓN Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM Y 120 BPM CON EQUIPO ANALIZADOR DE ECG (SIMULADOR CARDÍACO)
»  SEÑAL DE SPO2 A 85%, 95% Y 98% CON ANALIZADOR SIMULADOR DE PORCENTAJE DE SPO2 (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA MODALIDAD)
»  POTENCIA DE DESCARGA CON ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN EN TODA SU ESCALA DE 0, 10,20, 30 HASTA 360 JOULES 
»  VOLTAJES DE CD DE LA FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  LA SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM, 90 BPM Y 120 BPM
»  CAMBIOS DE AMPLITUD EN LA SEÑAL DE 0.5mV, 1.0mV Y 1.5Mv
»  VELOCIDAD DEL TRAZO DE ECG A 25mm/S Y 50mm/S
»  CARGA Y DESCARGA DE DESFIBRILACIÓN DEJANDO REGISTRO IMPRESO EN EL EQUIPO
»  DESCARGA EN MODO SINCRONO
»  TRAZO Y LECTURAS DE SPO2 CON ANALIZADOR SIMULADOR
»  SISTEMA DE IMPRESIÓN 
»  CAMBIOS EN PANTALLA AL MOVER LA AMPLITUD DEL TRAZO DE SPO2
»  SISTEMA DE RESPALDO DE CARGA DE BATERÍA

4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCOAGULADORES.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  LÁPIZ MONOPOLAR DOBLE SWITCH 
»  PLACA DE PACIENTE 
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:

REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA
»  PANEL FRONTAL Y TECLADO
»  DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SELECCIÓN DE POTENCIA
»  CONECTORES DE ACCESORIOS
»  TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO
»  RELEVADOR DE SELECCIÓN PARA CORTE Y COAGULACIÓN
»  CONECTOR DE CABLE DE RETORNO DISPERSIVO-PLACA DE PACIENTE
»  PEDAL DE ACTIVACIÓN
»  PLACA DE PACIENTE
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO, EQUIPO ANALIZADOR DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA (ESU) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER
»  CIRCUITO PREAMPLIFICADOR DE ONDAS DE CORTE Y COAGULACIÓN
»  SALIDA DE POTENCIA CON EQUIPO ANALIZADOR DE POTENCIA DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA
»  SALIDA DE POTENCIA EN LOS DIFERENTES MODOS DE COAGULACIÓN 
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO DE CORTE PURO, CORTE CON BLEND 1, BLEND 2 Y BLEND 3

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  ALARMAS AUDITÍVA Y VISUAL 
»  TRABAJO POR PEDAL/LÁPIZ ACTIVO
»  CORTE PURO, CORTE CON BLEND 1, BLEND 2 Y BLEND 3 
»  COAGULACIÓN (PP, SPRAY NSC) 
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR

5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  CABLE DE PACIENTE DE EKG. 
»  PERILLAS PRECORDIALES (6 PZAS). 
»  PINZAS PARA EXTREMIDADES (4 PZAS).
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS).
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS).

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

»  ESTRUCTURA FÍSICA
»  SISTEMA DE IMPRESIÓN
»  CABEZA TÉRMICA DE SISTEMA DE IMPRESIÓN
»  SENSOR DETECTOR DE PAPEL
»  RODILLO DE GOMA DE ARRASTRE DE PAPEL
»  EMSAMBLE DE ENGRANES DE ARRASTRE Y MOTOR
»  CABLE DE EKG DE 10 DERIVACIONES
»  PERILLAS PRECORDIALES
»  PINZAS DE EXTREMIDADES
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO
»  RODAJAS DE CARRO DE TRASPORTE
»  ESTADO DE LA MEMBRANA DE MANDOS 

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN:
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, EQUIPO ANALIZADOR SIMULADOR DE PACIENTE (EKG) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM Y 120 BPM CON EQUIPO ANALIZADOR DE ECG (SIMULADOR CARDÍACO)
»  VOLTAJES DE CD DE LA FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA:
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO:

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  EKG A 30 BPM, 60 BPM, 90 BPM Y 120 BPM
»  AMPLITUD EN LA SEÑAL DE 0.5mV, 1.0mV Y 1.5Mv
»  IMPRESIÓN DEL TRAZO DE ECG A 25mm/S y 50 mm/s 
»  FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO
»  MODO AUTOMÁTICO Y MODO MANUAL DE IMPRESIÓN
»  PANTALLA LCD, VERIFICACIÓN DE BRILLO
»  SISTEMA DE RESPALDO DE CARGA DE BATERÍA

6.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOCOCARDIÓGRAFOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  CHASIS
»  CONECTORES 
»  TRANSDUCTORES DE TOCO Y US
»  SISTEMA DE IMPRESIÓN
»  CONTROLES
»  MEMBRANAS DE MANDO

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, EQUIPO ANALIZADOR Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SEÑALES DE ALTA FRECUENCIA
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  MECANISMO DE ARRASTRE DEL PAPEL IMPRESOR 
»  AUDIO DE LA BOCINA

7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROESTIMULADORES TERAPÉUTICOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  CARCASA
»  CONECTORES
»  CABLE DE PACIENTE
»  ARNESES
»  ELECTRODOS
»  PEINES
»  TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  ESPONJAS VISCOSAS
»  BANDAS VELCRÓN
»  APLICADOR PUNTUAL

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, EQUIPO ANALIZADOR Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SEÑALES DE ALTA FRECUENCIA
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  TIMER DE FRECUENCIA DEL IMPULSO
»  CONDUCTANCIA
»  INTENSIDAD Y AMPLITUD DEL IMPULSO
»  RAMPA DEL IMPULSO
»  PAUSA DEL IMPULSO

8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUNAS TÉRMICAS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  COLCHÓN 
»  EMPAQUES Y GOMAS DE VENOCLISIS 
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  ESTRUCTURA FÍSICA
»  RESISTENCIA CERÁMICA Y RESISTENCIA DE ALAMBRE CALEFACTOR
»  TUBO DE CUARZO
»  CONECTORES DE CERÁMICA DE ALTA TEMPERATURA
»  TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA TEMPERATURA
»  FOCO DE RECONOCIMIENTO INSPECCION DE PACIENTE
»  LÁMPARA O FOCO DE FOTOTERAPIA
»  PANTALLA TOUCH SCREEN DE LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN
»  PANELES LATERALES Y PANELES EXTREMOS DE ACRÍLICO
»  SEGUROS Y SOPORTES DE PANELES
»  CONDICIONES DEL COLCHÓN (RASGADO)
»  AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL COLCHÓN 
»  ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE COLCHÓN DE 0° A 12° 
»  PORTACHASIS PARA PLACA RADIOLÓGICA
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO
»  BARANDALES
 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN. 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN:
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO, LUXÓMETRO, TERMÓMETRO DIGITAL Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  SENSOR DE TEMPERATURA
»  VOLTAJES DE CD DE LA FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL
»  VERIFICACIÓN DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA CON LUXÓMETRO
»  TARJETA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN MODO SERVO Y MODO MANUAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  PANEL FRONTAL Y SELECTOR DE CONTROL DE TEMPERATURA
»  PANTALLA Y DISPLAY
»  TEMPERATURA EN MODO MANUAL
»  TEMPERATURA EN MODO SERVOCONTROLADA 
»  SISTEMA DEL RESUCITADOR
»  CONTROL DE ALTURA
»  SUMINISTRO DE OXÍGENO
»  MECANISMO DE INCLINACIÓN DE COLCHÓN
»  FOTOTERAPIA Y LUZ DE INSPECCIÓN
»  FUNCIONAMIENTO DE ALARMA FOCOS INDICADORES Y AUDITÍVA
»  SISTEMA DE RESPALDO DE CARGA DE BATERÍA DE ALARMA
»  SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA

9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORAS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES.
KIT BASICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  COLCHÓN
»  EMPAQUES DE VENOCLISIS
»  FILTRO DE AIRE
»  JUEGO DE MANGAS
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  ESTRUCTURA FÍSICA
»  PANEL FRONTAL Y CHASIS
»  RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN TIPO SERPENTÍN
»  SENSOR DE FLUJO DE AIRE
»  SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE
»  MOTOR IMPULSOR CON VENTILADOR
»  SOPORTES DE GOMA DEL MOTOR IMPULSOR
»  CHAROLA PORTA COLCHÓN
»  EMPAQUES DE LA CHAROLA
»  AROS IRIS Y EMPAQUES
»  GOMAS DE VENOCLISIS
»  CONDICIÓN DE LA BANDEJA DE COLCHÓN
»  BARRAS PARA LA INCLINACIÓN DEL COLCHÓN
»  CAPACETE DE ACRÍLICO
»  PUERTAS DEL CAPACETE Y BISAGRAS
»  DEPÓSITO DE AGUA (FUGAS)
»  AJUSTE DE ALTURA (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA OPCIÓN)
»  MEMBRANA DEL PANEL FRONTAL
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO
»  LÁMPARA DE INSPECCIÓN DE PACIENTE (EQUIPO QUE CUENTE CON ESA OPCIÓN)
»  BATERÍA DE RESPALDO (EQUIPO QUE CUENTE CON ESA OPCIÓN)

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN. 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN:
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, EQUIPO ANALIZADOR, TERMÓMETRO DIFGITAL Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  PUNTOS DE PRUEBA DE TEMPERATURA EN MODO SERVO Y MANUAL
»  SENSOR DE TEMPERATURA DENTRO DE LA TOLERANCIA SIN REBASAR EL 0.1°C
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA.
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  PANEL FRONTAL Y SELECTOR DE CONTROL DE TEMPERATURA
»  PANTALLA Y DISPLAY
»  TEMPERATURA EN MODO MANUAL 
»  TEMPERATURA EN MODO SERVOCONTROLADA
»  ALARMA CON FOCOS INDICADORES Y AUDITÍVA
»  SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA
»  SISTEMA DE ELEVACIÓN 

10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIAS PLANAS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  LÁMPARAS
»  CABLES
»  ARNESES
»  CONECTORES
»  CHASIS
»  TIMER (EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESTA OPCIÓN)

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, LUXÓMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  VOLTAJE
»  VERIFICACIÓN DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA CON LUXÓMETRO
SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  VOLTAJES
»  BUENA ILUMINACIÓN

11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BANDAS DE ESFUERZO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  ESTADO DE LA BANDA
»  CONECTORES
»  EXTENSIONES
»  SISTEMA DE ELEVACIÓN DE LA BANDA DE ESFUERZO
»  VELOCIDAD DE LA BANDA DE ESFUERZO
»  RODILLOS
»  CONTINUIDAD DE TERMINALES DE CABLE ECG

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

»  VOLTAJES DE SISTEMA MECÁNICO DE ELEVACIÓN
»  VELOCIDAD

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.


PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  SEÑALES ECG CON SIMULADORES DE FRECUENCIAS CARDÍACAS
»  CHECAR EKG

12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROMIÓGRAFOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  PANTALLA, TECLADO Y PERILLAS SELECTORAS
»  MÓDULO PREAMPLIFICADOR BIOLÓGICO
»  CONECTORES DE 3mm INSTALADOS EN EL MÓDULO PREAMPLIFICADOR
»  APLICADOR Y PERILLA DE CONTROL DE INTENSIDAD
»  CABLES Y CONECTORES DE ELECTRODOS SUPERFICIALES DE ELELECTROESTIMULACIÓN
»  MÓDULO DEL CPU, FUENTE DE PODER Y VENTILADOR

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO, ANALIZADOR SIMULADOR DE PACIENTE (ECG) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER
»  SEÑALES DE FRECUENCIAS Y AMPLITUDES

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  SOFTWARE DE APLICACIÓN
»  SISTEMA DE AUDIO
»  ACTIVACIÓN DE LAS DIFERENTES FUNCIONES
»  ACTIVACIÓN DE ESTIMULACIÓN EMG (ONDA M, POTENCIALES SENSORIALES, ONDA F, REFLEJO H, REFLEJO T, REFLEJO DE PARPADEO, ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA)
»  ACTIVACIÓN DE ELECTRO-OCULOGRAFÍA (EOG)
»  ACTIVACIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS: VISUALES (VEP), COGNITIVOS (CEP), SOMATOSENSORIALES (SEP) Y AUDITIVOS (AEP)
»  SISTEMA DE IMPRESIÓN

13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE FLUIDOTERAPIA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE ACCESORIOS CONSISTENTE EN:
»  FILTROS
»  ARENA FLUIDÍCA DEL DEPÓSITO (BOTE)
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  MOTOR
»  TINA
»  RESISTENCIA TÉRMICA
»  CRONÓMETRO
»  MANGAS 
»  TURBINA DE VENTILADOR

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO, TERMOMPETRO DIGITAL Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  GRADIENTE DE TEMPERATURA
»  ALTO Y MICRO VOLTAJE
»  CONTROL DE VELOCIDAD

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  CRONÓMETRO
»  CONTROL DE TEMPERATURA
»  CONTROL DE VELOCIDAD

14.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDOS TERAPÉUTICOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  GEL PARA ULTRASONIDO TERAPEUTICO SONIGEL REF. 1852 (1 GALÓN)
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  ESTRUCTURA FÍSICA 
»  TECLADO DE MEMBRANA
»  CONECTOR DE TRANSDUCTOR
»  CONECTOR, CABLE TRONCAL Y TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO
» SISTEMA DE IMPRESIÓN
» CONTROLES DE GANANCIA DE TGC

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

»  VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
»  BRILLO Y CONTRASTE DE PANTALLA
»  CONTROL DE POTENCIA DE ULTRASONIDO
»  GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE US A 3.5Hz y 5.0MHz

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

»  CRONÓMETRO Y CUENTA REGRESIVA DE APLICACIÓN
»  PANTALLA LCD

15.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A EQUIPOS HOLTER.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

»  BATERÍAS ALCALÍNAS AA (DOS POR GRABADORA) (EN EL 1ER SERVICIO)
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  COMPUTADORA
»  BASE DEL HOLTER
»  GRABADORAS 
»  CABLES DE PACIENTE 
»  CABLE DE COMUNICACIÓN

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUEVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS, BASE COMPUTADORA Y CABLES DE PACIENTE.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICA DE LA COMPUTADORA, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAY, TECLADO, MOUSE.

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
»  NO APLICA

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLEIDOS POR EL FABRICANTE.

»  SEÑAL DE ECG A 30 BPM, 60 BPM Y 120 BPM CON EQUIPO ANALIZADOR DE ECG (SIMULADOR CARDÍACO)
»  DEPURACIÓN DEL SOFTWARE: REVISIÓN DE GRABACIÓN DEL TRAZO ECG CORRECTO, CALIDAD DEL TRAZO.

16.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A ELECTROENCEFALOGRAFO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  SUMINISTRO DE JUEGO DE ELECTRODOS
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
PANTALLA,TECLADO Y PERILLAS SELECTORAS
MODULO PREAMPLIFICADOR BIOLOGICO
CONECTORES DE 3mm INSTALADOS EN EL MODULO PREAMPLIFICADOR
APLICADOR Y PERILLA DE CONTROL CONTROL DE INTENSIDAD
CABLES, CONECTORES DE ELECTRODOS SUPERFICIALES DE ELECTROESTIMULACION
MODULO DEL CPU FUENTE DE PODER Y VENTILADOR 
SISTEMA DE IMPRESIÓN
SISTEMA DE FRENOS 
RODAJAS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Ý AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  VOLTAJES DE FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

 SOFTWARE DE APLICACIÓN
SISTEMA DE AUDIO
ACTIVACION DE LAS DIFERENTES FUNCIONES
MODULO DE FOTOESTIMULACION
ACTIVACION DE POTENCIALES EVOCADOS: VISUALES (VEP)
COGNITIVOS ( CEP), SOMATOSENSORIALES (SEP) Y AUDITIVOS (AEP)
SISTEMA DE IMPRESIÓN

17.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A CAMA ELECTRICA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  CAMBIO DE FILTRO DE POLVO DE COMPRESOR DE AIRE
»  CAMBIO DE LINEAS DE PRESION DE COMPRESOR DE AIRE (2PZA)
»  KIT DE EMPAQUES DE ELECTROVALVULAS
»  ACEITE DE TRANSMISION HIDRAULICA (2 LT)
»  BATERIA RECARGABLE DE 12V/7.2Amp.
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
SISTEMA ELECTROHIDRAULICO
PANEL DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
SOPLADOR NEUMATICO PARA INFLADO DE COLCHON
SENSORES DE POSICIONTARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS
MOTOBOMNA DEL SISTEMA HIDRAULICO
PEDAL DE EMERGENCIA DE POSICION DE TRENDELENBURG
CILINDROS DE POSICION
TARJETA DE FUENTE DE PODER
COLCHON DE AIRE
PEDAL DE CPR
TANQUE HIDRAULICO NIVEL DE FLUIDO HIDRAULICO
BARANDALES LATERALES
MECANISMO DE SEGURO DE BARANDALES LATERALES
CILINDROS DE AMORTIGUAMIENTO DE BARANDALES
CUBIERTA DE COLCHON
SISTEMA DE FRENOS 
RODAJAS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Ý AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  VOLTAJES DE FUENTE DE PODER CON MULTÍMETRO DIGITAL

SEGURIDAD ELÉCTRICA

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
ELAVACION Y DESCENSO DE HORIZONTAL 
ELEVACION Y DESCENSO DE ESPALDA
ELEVACION Y DESCENSO DE RODILLA
ELEVACION Y DESCENSO DE PIES
CONTRACCION DE PIES
POSICION DE TRENDELENBURG
POSICION DE CONTRA TRENDELENBURG
PEDAL DE EMERGENCIA DE CPR
PEDAL DE EMERGENCIA DE TRENDELENBURG
PEDAL DE FRENOS
INFLADO DE COLCHON
MOVIMIENTO DE BARANDALES
AMORTIGUACION DE BARANDALES

18.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAPNÓGRAFOS CON OXIMETRO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO  EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  FILTRO DE POLVO
»  LÍNEA DE MUESTREO 
»  TRAMPA DE AGUA
»  GAS DE CALIBRACIÓN
»  SENSOR DE SPO2
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  CARCASA 
»  LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
»  TARJETAS ELECTRÓNICAS
»  TRAMPA DE AGUA
»  LÍNEA DE MUESTREO

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCl), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA LA CARCASA Y CONEXIONES.
» LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA RETIRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON TANQUE Y VÁLVULA.
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  CO2

SEGURIDAD ELÉCTRICA

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  LECTURA DE CO2

19.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FONODECTOR PORTÁTIL.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  BATERIA EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR
REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETA DE AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL 
REVISIÓN DE PISTAS Y ELEMENTOS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS 
AJUSTE DE BOBINA POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO
VERIFICACIÓN DE VOLTAJES POR MEDIO DE ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA REVISIÓN DE CABLE DE TRANSDUCTOR
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MÓDULO DE FRECUENCIAS AJUSTE Y CALIBRACIÓN GENERAL
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

20.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE SUCCIÓN.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA MECÁNICO.
VERIFICAR FRENOS Y RUEDAS.
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA.
REVISAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR. REVISAR SELLADO DE NIVEL DE LÍQUIDO.
REVISAR NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR, LUBRICAR SI ES NECESARIO.
INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES).
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.).
INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES. 
VERIFICAR FLUJO MÁXIMO [L/MIN].
VERIFICAR RANGO DE VACÍO [S/MMHG]. 
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN
CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

21.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SABANA TÉRMICA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES. 
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA
REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
VERIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS CALEFACTORAS. 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOPAR. 
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

22.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TINA DE REMOLINO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.  
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
REVISlÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
REVISION DEL CABLE DE LINEA
SWITCH PRINCIPAL Y PORTAS FUSIBLES
REVISIÓN DEL CIRCUITO PROGRAMADOR DE TIEMPO 
AJUSTE DEL DIAL DEL RELOJ DE TIEMPO 
LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DEL MOTOR
AJUSTE GENERAL, PRUEBAS OPERACIONALES
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

23.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TINA DE HUBBARD.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
REVISIÓN DEL CABLE DE LÍNEA
SWITCH PRINCIPAL Y PORTAS FUSIBLES
REVISIÓN DEL CIRCUITO PROGRAMADOR DE TIEMPO 
AJUSTE DEL DIAL DEL RELOJ DE TIEMPO 
LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DEL MOTOR
AJUSTE GENERAL, PRUEBAS OPERACIONALES 
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA  Y REALIZAR  RECOMENDACIONES.   PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

24.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARA DE CIRUGIA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
 
KIT BÁSICO DE ACCESORIOS EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  SOCKETS DE PORCELANA
»  FOCOS 24VOLTS/150W
»  CABLEADO INTERNO
»  ESCOBILLAS
»  PORTAESCOBILLAS
»  SISTEMA DE FRENADO
»  CABLE DE LINEA Y CLAVIJA
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
 
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
 
»  CONECTORES Y TRAJETAS ELECTRÓNICAS
»  BRAZO DE LA LÁMPARA
»  SISTEMA DE CONTRAPESOS
»  SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA
»  TROLEDUCTO RIEL Y PARTES DE CONTACTOS MÓVILES
»  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
»  CONJUNTO DE REFLECTORES
»  INTENSIFICADOR DE LUZ CON INDICADOR TOUCH SCREEN
»  MECANISMO DE FIJACIÓN
»  ARTICULACIONES DE BRAZO
»  ARNESESES Y CABLEADO ELÉCTRICO
»  MANGO DESMONTABLE (ESTERILIZABLE-PLÁSTICO) DE ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE
»  CABLEADO INTERNO
»  FILTRO DE LUZ
»  PRISIONEROS DE AJUSTE DE FRENOS
»  CONJUNTO DE LEDS (DOCE PÁNELES CON DIECIOCHO LEDS)
»  PANEL CIRCULAR
»  PANTALLA DE FONDO DE ILUMINACIÓN
»  REVISIÓN DE CÚPULA DE LÁMPARA DE CUERPO CERRADO CON TÉCNICA DE UNIÓN DE TORNILLOS EXPUESTOS
 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
 
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, JUEGO DE BUJES DE TEFLÓN PAEA BRAZO ARTICULADO Y ´PARTES ELÉCTRICAS PARA ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS.
»  LA LUBRICACIÓN DEBERÁ SER EN BALEROS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA, EN RODAMIENTOS DE LA SUSPENSIÓN DE TECHO Y EN SISTEMA MECÁNICO CONCENTRADOR DE LUZ.
 
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES
 
CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
 
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
 
»  FUENTE DE BAJO VOLTÁJE
»  FRENOS ENTRE ARTICULACIONES
»  BALANCE Y MOVIMIENTOS MECÁNICOS DE LOS BRAZOS
»  POSICIONAMIENTO DE BRAZOS RESPECTO AL EJE DE ANCLAJE
»  POSICIONAMIENTO DE SATÉLITES
»  SISTEMAS DE MANEJO REMOTO 
»  INTENSIDAD LUMINOSA (LUXÓMETRO)
 
SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 
 
»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.
 
PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
 
SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
 
»  MOVIMIENTO DE BRAZO PRINCIPAL, ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360° (DOS PIEZAS)
»  MOVIMIENTO BRAZO AUXILIAR DE 360° (DOS PIEZAS)
»  CONTROL DE DIÁMETRO DEL OBJETIVO DE LA LUZ DE 45mm A 250mm
»  MOVIMIENTO BRAZO COLGANTE DE ROTACIÓN DE 360°

25.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARA DE EMERGENCIA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
 
KIT BÁSICO DE ACCESORIOS EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  SOCKETS DE PORCELANA 
»  FOCOS 24VOLTS/150W 
»  CABLEADO INTERNO 
»  ESCOBILLAS
»  PORTAESCOBILLAS
»  SISTEMA DE FRENADO 
»  CABLE DE LINEA Y CLAVIJA
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
 
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
 
»  CONECTORES Y TRAJETAS ELECTRÓNICAS
»  BRAZO DE LA LÁMPARA
»  SISTEMA DE CONTRAPESOS
»  SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA
»  TROLEDUCTO RIEL Y PARTES DE CONTACTOS MÓVILES
»  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
»  CONJUNTO DE REFLECTORES
»  INTENSIFICADOR DE LUZ CON INDICADOR TOUCH SCREEN
»  MECANISMO DE FIJACIÓN
»  ARTICULACIONES DE BRAZO
»  ARNESESES Y CABLEADO ELÉCTRICO
»  MANGO DESMONTABLE (ESTERILIZABLE-PLÁSTICO) DE ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE
»  CABLEADO INTERNO
»  FILTRO DE LUZ
»  PRISIONEROS DE AJUSTE DE FRENOS
»  CONJUNTO DE LEDS (DOCE PÁNELES CON DIECIOCHO LEDS)
»  PANEL CIRCULAR
»  PANTALLA DE FONDO DE ILUMINACIÓN
»  REVISIÓN DE CÚPULA DE LÁMPARA DE CUERPO CERRADO CON TÉCNICA DE UNIÓN DE TORNILLOS EXPUESTOS
 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
 
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, JUEGO DE BUJES DE TEFLÓN PAEA BRAZO ARTICULADO Y ´PARTES ELÉCTRICAS PARA ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS.
»  LA LUBRICACIÓN DEBERÁ SER EN BALEROS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA, EN RODAMIENTOS DE LA SUSPENSIÓN DE TECHO Y EN SISTEMA MECÁNICO CONCENTRADOR DE LUZ.
 
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES
 
CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
 
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
 
»  FUENTE DE BAJO VOLTÁJE
»  FRENOS ENTRE ARTICULACIONES
»  BALANCE Y MOVIMIENTOS MECÁNICOS DE LOS BRAZOS
»  POSICIONAMIENTO DE BRAZOS RESPECTO AL EJE DE ANCLAJE
»  POSICIONAMIENTO DE SATÉLITES
»  SISTEMAS DE MANEJO REMOTO 
»  INTENSIDAD LUMINOSA (LUXÓMETRO)
 
SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 
 
»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.
PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
 
SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
 
»  MOVIMIENTO DE BRAZO PRINCIPAL, ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360° (DOS PIEZAS)
»  MOVIMIENTO BRAZO AUXILIAR DE 360° (DOS PIEZAS)
»  CONTROL DE DIÁMETRO DEL OBJETIVO DE LA LUZ DE 45mm A 250mm
»  MOVIMIENTO BRAZO COLGANTE DE ROTACIÓN DE 360°

26.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDOS DE DIAGNOSTICO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  GEL PARA ULTRASONIDO  SONIGEL REF. 1852 (1 GALÓN)
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»  ESTRUCTURA FÍSICA 
»  TECLADO DE MEMBRANA
»  CONECTOR DE TRANSDUCTOR
»  CONECTOR, CABLE TRONCAL Y TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO
»SISTEMA DE IMPRESIÓN
»CONTROLES DE GANANCIA DE TGC

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

»  VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
»  BRILLO Y CONTRASTE DE PANTALLA
»  CONTROL DE POTENCIA DE ULTRASONIDO
»  GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE US A 3.5Hz y 5.0MHz

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

»  CRONÓMETRO Y CUENTA REGRESIVA DE APLICACIÓN
»  PANTALLA LCD

27.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER TERAPEUTICO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

»   KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS

»   ESTRUCTURA FÍSICA 
»   TECLADO DE MEMBRANA
»   CABEZAL LASER (MEMBRANA)
»   CONECTOR, CABLE TRONCAL Y CABEZAL
»   PANTALLA LCD
»   CORTACORRIENTE
»   BATERIA DE RESPALDO 12 VOLTS A 1.4 AMPERES

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»   BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»   LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»   LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

»   VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
»   BRILLO Y CONTRASTE DE PANTALLA
»   CONTROL DE POTENCIA 
»   GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA 

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»   TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

»   CRONÓMETRO Y CUENTA REGRESIVA DE APLICACIÓN
»   PANTALLA LCD
»   LENTES LASER (2 PIEZAS)

28.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A OXIMETRO.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  SENSOR DE SPO2 EN 1ER SERVICIO
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES
FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
VERIFICAR CORRECTO TRAZO PLETISMOGRÁFICO.
VERIFICAR VALORES CORRECTOS Y ESTABLES DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA
LIMPIEZA DE CABLES Y SUS ACCESORIOS.
VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA CUBIERTA. 
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (Cañocal), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

29.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUDIÓMETRO.
A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AURICULARES

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
REVISIÓN GENERAL DE ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL
REVISAR QUE  LOS  BOTONES,  PERILLAS,  SWITCHES  Y  CONECTORES,  NO  ESTE  ROTOS  NI FLOJOS. Y VERIFICAR QUE ESTÉN COMPLETOS.
LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD LIMPIEZA DE CABLES Y SUS ACCESORIOS
DESARME Y LIMPIEZA INTERIOR DE LA UNIDAD
REVISION DE LOS CONTACTOS ELECTRICOS
REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA
REVISAR EL CABLE y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA
LIMPIEZA DE LOS RELEVADORES DE SALIDA
CALIBRACIÓN GENERAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN EL MANUAL DE SERVICIO
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODO EQUIPO 
VERIFICACIÓN DE LAS CURVAS DE RESPUESTAS
VERIFICAR EL RENDIMIENTO ACÚSTICO Y LA REDUCCIÓN DEL RUIDO DE LA CABINA 
VERIFICAR LA TEMPERATURA DENTRO DE LA CABINA
VERIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DENTRO DE LA CABINA 
ESTADO Y REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN 
VERIFICACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE SALIDA 
VERIFICACIÓN DE LOS DECIBELES DE SALIDA
VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AURICULARES
VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CABLES DE CONEXIÓN PARA EL AUDIÓMETRO
VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MICRÓFONO 
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

30.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
»  CABLE DE LINEA Y CLAVIJA EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

REVISIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO DE LA CAMA 

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.  
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA MECÁNICO.
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO. 
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA.
REVISIÓN, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LOS MECANISMOS INTERNOS DE LA CAMA REVISIÓN, AJUSTES Y CALIBRACIÓN AL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CAMA
REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE MOVIMIENTO DE POSICIONES DE LA CAMA
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, Y OPRESORES TIPO MARIPOSA 
RECTIFICACIÓN DE CUERDAS
RECTIFICACIÓN OPRESORES, ARANDELAS 
EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA 
REVISIÓN DE EMPAQUES
REVISIÓN DE RETENES.
REVISIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO DE LA CAMA 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PISTONES, Y GIRATORIAS Y DEMÁS PARTES MÓVILES. 
REVISIÓN DE RODAJAS FINAS
VERIFICACIÓN, AJUSTE Y DESINCRUSTACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS 
MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO
VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE PROTECCIONES, AJUSTAR SI ES NECESARIO. 
MANTENIMIENTO AL CONTROL REMOTO
DESARMADO DE CONTROL REMOTO 
VERIFICAR CONECTORES, MACHO Y HEMBRA 
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN.

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

31.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CRIOCIRUGIA.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  LÁPIZ MONOPOLAR DOBLE SWITCH 
»  PLACA DE PACIENTE 
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:

REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA
»  PANEL FRONTAL Y TECLADO
»  DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SELECCIÓN DE POTENCIA
»  CONECTORES DE ACCESORIOS
»  TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO
»  RELEVADOR DE SELECCIÓN PARA CORTE Y COAGULACIÓN
»  CONECTOR DE CABLE DE RETORNO DISPERSIVO-PLACA DE PACIENTE
»  PEDAL DE ACTIVACIÓN
»  PLACA DE PACIENTE
»  REGULADOR DE GAS ARGON
»  MANGUERAS Y CONECTORES DEL GAS
»  CABLE DE ALIMENTACIÓN GRADO HOSPITALARIO

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE
»  EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO QUE REALIZARA LOS SERVICIOS A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN AREAS DE ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD COVID 19. (OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES.)

CALIBRACIÓN

LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MULTÍMETRO, OSCILOSCOPIO, EQUIPO ANALIZADOR DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA (ESU) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER
»  CIRCUITO PREAMPLIFICADOR DE ONDAS DE CORTE Y COAGULACIÓN
»  SALIDA DE POTENCIA CON EQUIPO ANALIZADOR DE POTENCIA DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA
»  SALIDA DE POTENCIA EN LOS DIFERENTES MODOS DE COAGULACIÓN 
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO DE CORTE PURO, CORTE CON BLEND 1, BLEND 2 Y BLEND 3

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  ALARMAS AUDITÍVA Y VISUAL 
»  TRABAJO POR PEDAL/LÁPIZ ACTIVO
»  CORTE PURO, CORTE CON BLEND 1, BLEND 2 Y BLEND 3 
»  COAGULACIÓN (PP, SPRAY NSC) 
»  SALIDA DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR
»  SALIDA REGULADA DEL FLUJO DE GAS ARGON

32.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARA DE CIRUGIA DOBLE.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES
 
KIT BÁSICO DE ACCESORIOS EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA A DOS SÁTELITES Y BRAZOS ARTICULADOS  (2)
»  SOCKETS DE PORCELANA (2)
»  FOCOS 24VOLTS/150W (2)
»  CABLEADO INTERNO (2)
»  ESCOBILLAS (2)
»  PORTAESCOBILLAS (2)
»  SISTEMA DE FRENADO (2)
»  CABLE DE LINEA Y CLAVIJA
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
 »  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
 
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
 
»  CONECTORES Y TRAJETAS ELECTRÓNICAS
»  BRAZO DE LA LÁMPARA
»  SISTEMA DE CONTRAPESOS
»  SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA
»  TROLEDUCTO RIEL Y PARTES DE CONTACTOS MÓVILES
»  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
»  CONJUNTO DE REFLECTORES
»  INTENSIFICADOR DE LUZ CON INDICADOR TOUCH SCREEN
»  MECANISMO DE FIJACIÓN
»  ARTICULACIONES DE BRAZO
»  ARNESESES Y CABLEADO ELÉCTRICO
»  MANGO DESMONTABLE (ESTERILIZABLE-PLÁSTICO) DE ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE
»  CABLEADO INTERNO
»  FILTRO DE LUZ
»  PRISIONEROS DE AJUSTE DE FRENOS
»  CONJUNTO DE LEDS (DOCE PÁNELES CON DIECIOCHO LEDS)
»  PANEL CIRCULAR
»  PANTALLA DE FONDO DE ILUMINACIÓN
»  REVISIÓN DE CÚPULA DE LÁMPARA DE CUERPO CERRADO CON TÉCNICA DE UNIÓN DE TORNILLOS EXPUESTOS
 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:
 
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, JUEGO DE BUJES DE TEFLÓN PAEA BRAZO ARTICULADO Y ´PARTES ELÉCTRICAS PARA ELIMINACIÓN DE FALSOS CONTACTOS.
»  LA LUBRICACIÓN DEBERÁ SER EN BALEROS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE LA LÁMPARA, EN RODAMIENTOS DE LA SUSPENSIÓN DE TECHO Y EN SISTEMA MECÁNICO CONCENTRADOR DE LUZ.
 
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES
 
CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON MULTÍMETRO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
 
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
 
»  FUENTE DE BAJO VOLTÁJE
»  FRENOS ENTRE ARTICULACIONES
»  BALANCE Y MOVIMIENTOS MECÁNICOS DE LOS BRAZOS
»  POSICIONAMIENTO DE BRAZOS RESPECTO AL EJE DE ANCLAJE
»  POSICIONAMIENTO DE SATÉLITES
»  SISTEMAS DE MANEJO REMOTO 
»  INTENSIDAD LUMINOSA (LUXÓMETRO)

SEGURIDAD ELÉCTRICA

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 
 
»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.
 
PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
 
SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
 
»  MOVIMIENTO DE BRAZO PRINCIPAL, ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360° (DOS PIEZAS)
»  MOVIMIENTO BRAZO AUXILIAR DE 360° (DOS PIEZAS)
»  CONTROL DE DIÁMETRO DEL OBJETIVO DE LA LUZ DE 45mm A 250mm
»  MOVIMIENTO BRAZO COLGANTE DE ROTACIÓN DE 360°

33.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MESA QUIRURGICA UNIVERSAL.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»SUMINISTRO DE PERILLAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO DE 3/8" Y 16 HILOS POR 2 " DE LARGO 
»SUMINISTRO DE PERILLAS EN ACERO INOXIDABLE CON CUERDA INTERNA DE 1/2"
»KIT DE TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE DIVERSAS MEDIDAS
»KIT DE SEGUROS DE MANTENIMIENTO ( PERNOS DOWEL, RANURADOS, CONICOS, CHAVETAS, CANDADOS OMEGA,OPRESORES) 
»SUMINISTRO DE TACONES ANTIDERRAPANTES PARA PALANCA DE ELEVACION Y FRENO
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:

REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS
»  INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA
»  SISTEMA MECANICO ENGRANES
»  SISTEMA DE RUEDAS DE POLIURETANO
»  MECANISMO DE RIÑONERA ENGRANE SINFÍN DE 3/4 PARA CREMALLERA
»  MANIVELAS TIPO CRUCETA
»  MANIVELA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTRADA EXAGONAL DE 10MM
»  ENGRANES TIPO CORONA
»  SISTEMA DE PISTON BLOCK-O-OLIFT DE 600N Y 1000N
»  FLECHA DE 374 POR 30CM DE LARGO
» SISTEMA DE FRENOS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
 
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE
»  EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO QUE REALIZARA LOS SERVICIOS A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN AREAS DE ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD COVID 19. (OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES.)

CALIBRACIÓN

CALIBRACION GENERAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

»  TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

»  MANIVELAS DEL MECANISMO DE MESA
»  ELEVACION Y DESCENSO DE LA PLATAFORMA
»  MOVIMIENTO LATERAL DE LA MESA
»  CONTROL DE TRENDELENBURG/ TRENDELENBURG INVERSO
»  FLEXION Y DEFLECCION
»  SISTEMA DE PEDALES

34.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA SONOAMORTIGUADA

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:
»  CONECTRORES DE AUDIO HEMBRA TIPO RCA
»  CABLES PARA AUDIO CON CONECTORES MACHO TIPO RCA
» APAGADOR CON TAPA PARA LA CAMARA
»  FOCO DE ILUMINACION PARA LA CAMARA
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

» DESARME Y LIMPIEZA INTERIOR DE LA UNIDAD
»  LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD 
» LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD 
»  LIMPIEZA DE CABLES Y SUS ACCESORIOS
»  REVISION DEL INTERRUPTOR DE ILUMINACION DENTRO DE LA CABINA
»  VERIFICACION DE LA ILUMINACION DENTRO DE LA CABINA
»  VERIFICAR LA TEMPERATURA DENTRO DE LA CABINA

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO,BOTE DE SANITIZANTE EN AEROSOL, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE

»  EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO QUE REALIZARA LOS SERVICIOS A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN AREAS DE ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD COVID 19. (OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES.)

CALIBRACIÓN

CALIBRACION GENERAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

TENSIÓN DE RED, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS, CONDICIÓN DE PRIMERA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), CONDICIÓN DE SEGUNDA FALLA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ABIERTA), RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LÍNEA A TIERRA, RESISTENCIA A TIERRA.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
»  VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODO EL EQUIPO
»  VERIFICACION DE LAS CURVAS DE RESPUESTA
»  VERIFICAR EL RENDIMIENTO ACUSTICO Y LA REDUCCION DEL RUIDO DE LA CABINA
» VERIFICAR LA TEMPERATURA DENTRO DE LA CABINA
»  VERIFICACION DE LA IMPEDANCIA DE SALIDA
»  VERIFICACION DE LOS DECIBELES  DE SALIDA
»  VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AURICULARES
»  VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CABLES DE CONEXIÓN PARA EL AUDIOMETRO
»  VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL MICROFONO

35.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIO QUIRÚRGICO.
			
A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.						
						
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:							
LAMPARA 12V/100W (1 PZA)							
SOCKET CERAMICO PORTA LAMPARA (1PZA)							
 CABLE DE LINEA Y CLAVIJA							
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)							
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)										
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:							
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 							
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.							
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 							

VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.							
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.							
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 							
LIMPIEZA DE LA OPTICA COMPLETA							
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE MACRO Y MICROMETRICO.							
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DEL PORTA PLATINA							
LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PRISMAS 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OCULARES							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE LUZ 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OBJETIVOS							
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CONDENSADOR DE LUZ 							
LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA MECÁNICO.  							
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.							
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.							
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA.							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES. 							
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 							
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.							
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.							
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.							
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN							
							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:										
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.							
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.							
»  LA LIMPIEZA INTERIOR IMPLICA TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAYS Y VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO. 											
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:							
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES
 
EL PRECIO UNITARIO DEBE INCLUIR:  
»  TRES VISITAS AL AÑO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MEDICA
»  MANO DE OBRA POR INGENIEROS Y TÉCNICOS CAPACITADOS Y ACREDITADOS CON CÉDULA PROFESIONAL 
»  HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y LA NECESARIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO EN CONTRATO  
»  ATENCIÓN INMEDIATA A TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MEDICA SERÁN REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO, MAYO-JUNIO Y AGOSTO-SEPTIEMBRE

LAS REFACCIONES QUE NO INDIQUEN FRECUENCIA DE CAMBIO SE DEBERÁN COLOCAR EN TODOS LOS SERVICIO.

LAS REFACCIONES QUE NECESITEN CAMBIARSE DEBEN SER SUSTITUIDAS POR REFACCIONES ORIGINALES, PARA SU INSTALACIÓN SE USARÁN HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPECIFICADOS POR LOS MANUALES DE SERVICIO, LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE LOS CUALES SE DEBERÁN ANEXAR EN SU PROPUESTA.

POR SER UNA LICITACIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPOS DE RESPALDO, ESTO CON EL FIN DE NO INTERRUMPIR EL USO DE EQUIPO MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO, LOS EQUIPOS DE APOYO DEBEN SER SIMILARES A LOS LICITADOS EN MARCA Y MODELO ANEXANDO RELACIÓN EN SU PROPUESTA.

EL LICITANTE DEBE DEMOSTRAR EXPERIENCIA CON CONTRATOS DE POR LO MENOS 5 AÑOS EN EL AREA LICITADA.

EL LICITANTE DEBE CONTAR CON INGENIEROS Y TÉCNICOS INSCRITO EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL CON UNA ANTIGÜEDAD MINIMA DE 12 (DOCE) MESES ANEXANDO EN SU PROPUESTA EL SUA.

EL LICITANTE DEBE CONTAR CON TODOS LOS MANUALES TÉCNICOS DE SERVICIO ANEXANDO EN SU PROPUESTA COPIA DE LAS CARATULAS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIÓN DEL ISO 9001:2015 VIGENTE DURANTE EL CONTRATO, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEBERA TENER UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 4 AÑOS, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO: VENTILADORES PULMONARES, EQUIPO DE ELECTRÓNICA MÉDICA, MÁQUINAS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES.

TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS SE DEBEN INCLUIR EN EL CURRICULUM VITAE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SERÁN COTEJADOS EL DÍA DE LA VISITA, LA OMISIÓN DE UNO O MÁS DE ESTOS REQUISITOS SERÁN MOTIVO DE DESCALIFACIÓN DE LA PROPUESTA.

B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO TIENE POR OBJETIVO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QUE POR SU MANEJO, OPERACIÓN Y DESGASTE PRESENTAN LOS EQUIPOS MÉDICOS; ESTE MANTENIMIENTO LO EFECTUARÁ “EL LICITANTE ADJUDICADO” CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, LA ATENCIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE UN REPORTE QUE GENERARÁ EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA.

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ HACERSE CONFORME A:
 
EL LICITANTE ADJUDICADO DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD (EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO) CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE DICHO SERVICIO DEBE ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, EL SUMINISTRO DE REFACCIONES O PARTES DEBERÁ REALIZARSE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

PREVIO A LA REPARACIÓN O CAMBIO DE REFACCIONES DE CUALQUIER EQUIPO MÉDICO SE DEBERÁ DE PRESENTAR UN  PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN; UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ LLEVAR A CABO EL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, CABE MENCIONAR QUE EL INSTITUTO ES LIBRE DE COTIZAR Y ADQUIRIR LAS REFACCIONES AL MEJOR COSTO; DE ENCONTRAR UNA MEJOR OFERTA, EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ LAS REFACCIONES AL PROVEEDOR Y ESTE DEBERÁ INSTALARLAS, CALIBRARLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE EL EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE.

EL SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE EL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL SERVICIO DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

DURANTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, MISMAS QUE SE DEBERÁN DE RELACIONAR EN LA BITÁCORA DE SERVICIO.

DEBERA PRESENTAR RELACIÓN DE REFACCIONES CORRECTIVAS CON CARGO ADICIONAL
 
C) CAPACITACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIO CAPACITARÁ AL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA; EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CUANDO ESTA SEA REQUERIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

36.- OTROS EQUIPOS.

A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.														
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:							
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)			
							
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 							
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.							
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 							
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.							
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.							
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 							
LIMPIEZA DE LA ÓPTICA COMPLETA							
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE MACRO Y MICROMÉTRICO.							
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DEL PORTA PLATINA							
LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PRISMAS 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OCULARES							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE LUZ 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OBJETIVOS							
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CONDENSADOR DE LUZ 							
LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA MECÁNICO.  							
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.							
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.							
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA.							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES. 							
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 							
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.							
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.							
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.												
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN							
							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:						
					
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.							
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.	

	CATALOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MEDICA (PARTIDA 1)

	NO
	UNIDAD
	CONCEPTO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	SERVICIO MINIMO 
	SERVICIO MAXIMO 

	1
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK5071
	201200010603
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	2
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK-5077
	201200010615
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	3
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK-5272
	20120006013
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	4
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK-5083
	201200010608
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	5
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK5076
	201200010604
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	6
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK5069
	201200010610
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	7
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910-NK5085
	201200614
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	8
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910-NK-5081
	201200010612
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	9
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK5087
	201200010611
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	10
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK-5075
	2012000105090
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	11
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	910NK-5073
	201200010607
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	12
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM1000
	258008927
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	13
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	BIOMEDICAL SYSTEM
	IVY-705
	19990
	2001904854
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	14
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATASCOPE
	PASSPORT D
	14087J4
	9403819
	2DO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	15
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATASCOPE
	PASSPORT D
	127980000
	94-038216
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	16
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATASCOPE
	PASSPORT D
	14110-I4
	9403815
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	17
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATASCOPE
	PASSPORT D
	S/N
	38214
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	18
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	5028554
	200490032688
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	19
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6638122
	200490032688
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	20
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	5028536
	200490032688
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	21
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6645829
	201000011465
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	22
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010CV12917
	201000011470
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	23
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC120809
	201000011471
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	24
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	20110VC12903
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	25
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12662
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	26
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	BSM-6501K
	594
	A913
	6TO. PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	27
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	BSM-2301K
	905
	A91315
	6TO. PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	28
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	BSM-2301K
	2726
	2010800001707
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	29
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	S & W
	DIASCOPE
	10687
	1998098818
	6TO. PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	30
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000XL PRO
	460099-M161302800002
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	31
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	309247367
	201000000247
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	32
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	309247144
	201000000243
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	33
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249633
	20100000248
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	34
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249670
	20100001466
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	35
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249608
	201000002470
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	36
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249661
	201000002480
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	37
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249616
	201000002430
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	38
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	309247150
	20100002518
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	39
	HGR  72
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CRITICARE
	NGENUITY
	110249613
	201000002520
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	40
	HGR  72
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CL2585
	201000011638
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	41
	HGR  72
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	1TA3158CF5464
	20130000379
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	42
	HGR  72
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CL-2587
	201000011634
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	43
	HGR  72
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CL-2538
	201000011633
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	44
	HGR  72
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CL-5307
	20110008876
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	45
	HGR  72
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	TI100
	QM03049
	2000006443
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	46
	HGR  72
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	TI100
	QM04733
	1994025395
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	47
	HGR  72
	INCUBADORA
	ATOM
	U210061
	11252300
	2002906636
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	48
	HGR  72
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT-299070007
	200923176
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	49
	HGR  72
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	S/N
	2000006443
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	50
	HGR  72
	INCUBADORA
	ISOLETTE
	C86
	S/N
	1994025399
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	51
	HGR  72
	INCUBADORA
	ISOLETTE
	C86
	S/N
	1994025398
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	52
	HGR  72
	INCUBADORA
	DRAGER
	C450
	S/N
	1996007391
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	53
	HGR  72
	INCUBADORA
	ISOLETTE
	C86
	S/N
	1999015787
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	54
	HGR  72
	INCUBADORA
	INTELEC
	IE-9000
	IE-582
	201680003094
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	55
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	 ECG 12
	31103-0002
	20130000375
	4TO PONIENTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	56
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	31103-0003
	20130000376
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	57
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	31103-0004
	20130000377
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	58
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	PAGE WRITE
	CNC4224024
	200900008950
	CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	59
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	11270085874
	200900013695
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	60
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	NIHON KOHDEN
	CARDIOMAX
	S/N
	2000490017990
	3° ORIENTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	61
	HGR  72
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	1127-0085875
	200800027993
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	62
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	BURDICK
	MEDIC 5
	29241
	1994038171
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	63
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	BURDICK
	MEDIC 5
	29402
	1999038170
	TOMOGRAFIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	64
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	BURDICK
	MEDIC 5
	29403
	94038129
	5TO PISO PTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	65
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	BURDICK
	MEDIC 5
	29397
	1994038169
	CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	66
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	U500104635
	2000924279
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	67
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	36213562
	201300000362
	OBSERVACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	68
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	3740385
	1991039065
	5TO PISO OTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	69
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	37385934
	1999022838
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	70
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-5531E
	1924
	201500002991
	OBSERVACION URG
	EQUIPO
	1
	2
	3

	71
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1502
	201100001101
	6TO PISO PTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	72
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	PHYSIO CONTROL
	LIFEPAK 9B
	6763
	1999006685
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	73
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	PPG
	ED420
	A760073
	1987091455
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	74
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	20100000253
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	75
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO8498435
	A9-00
	6 TO. PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	76
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T0315
	201400002170
	URG CHOQUE 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	77
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T0308
	20130000360
	URG CHOQUE 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	78
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	20130000361
	URG. PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	79
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TOTL28720
	201500002992
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	80
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO1051
	201500001259
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	81
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TOIL28638
	201500501258
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	82
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TODO1051
	201300000359
	4TO. ORIENTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	83
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	200900013700
	4TO PONIENTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	84
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	1994004831
	RX TOMOGRAFIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	85
	HGR  72
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	S/N
	4TO. ORIENTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	86
	HGR  72
	CAMA ELECTRICA
	STRYKER
	SECURE3002
	S/N
	1994030138
	UCIA CAMA 5
	EQUIPO
	1
	2
	3

	87
	HGR  72
	CAMA ELECTRICA
	STRYKER
	SECURE3002
	S/N
	1994030139
	UCIA CAMA 6
	EQUIPO
	1
	2
	3

	88
	HGR  72
	CAMA ELECTRICA
	STRYKER
	SECURE3002
	S/N
	1994404134
	UCIA CAMA 7
	EQUIPO
	1
	2
	3

	89
	HGR  72
	CUNA TERMICA
	AIR SHIELDS
	SYSTEM 7850
	2F20539
	1988035076
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	90
	HGR  72
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	EXSPECTA
	IM28-115
	2018800000618
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	91
	HGR  72
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	EXSPECTA
	AP17-494
	20190002044
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	92
	HGR  72
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	S/N
	201100008753
	6TO PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	93
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300
	158504485
	20009266675/A
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	94
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300
	213010213
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	95
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300
	158504496
	ALTA14/2011
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	96
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	BIRTCHER
	4400
	10303034
	A701172
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	97
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	CONMED ASPEN LABS
	SABRE 180
	99KGA027
	A701-237
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	98
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	CONMED ASPEN LABS
	SABRE 180
	98KGD028
	2000926701
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	99
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	MCC 350
	A-1355
	96003418
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	100
	HGR  72
	ELECTROCUAGULADOR
	LED
	SURTRON 400HP
	5180188461
	201680030082
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	101
	HGR  72
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELEC 2777
	3192
	2009000008797
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	102
	HGR  72
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELEC 2777
	3547
	20090008798
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	103
	HGR  72
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELEC 2777
	SON 3353
	200900008663
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	104
	HGR  72
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METTLER ELECTRONICS
	228
	29088
	2002905827
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	105
	HGR 72
	FLUIDOTERAPIA
	INTERCONTINENTAL
	MULTIPLEX
	S/N
	200900008799
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	106
	HGR  72
	FLUIDOTERAPIA
	INTERCONTINENTAL
	MULTIPLEX
	3459
	200900008800
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	107
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	94024025
	1994024025
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	108
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	9407050
	1994024026
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	109
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	9407031
	1994024027
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	110
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	9407157
	1994024028
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	111
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	S/N
	1994024029
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	112
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	S/N
	1994024030
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	113
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	9407021
	1994024031
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	114
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	94071
	1994024032
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	115
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	9407017
	1994024033
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	116
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	94024
	1994024041
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	117
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	94024033
	940240234042
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	118
	HGR  72
	FOTOTERAPIA PLANA
	DRAGER
	8000
	S/N
	940240324023
	6TO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	119
	HGR  72
	HOLTER
	SYSTEM 12 GRABADORAS
	HT 1000 REC
	P900BF51
	S/N
	CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	120
	HGR  72
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	20120000178
	6TO  OBSTETRICIUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	121
	HGR  72
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	201600000234
	CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	122
	HGR  72
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	201600000235
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	123
	HGR  72
	TOCOCARDIOGRAFO
	OXFORD
	SONICAID TEAM
	895676
	201200001018
	3ER OTE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	124
	HGR  72
	TOCOCARDIOGRAFO
	COROMETRIC
	120
	S/N
	201200001017
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	125
	HGR  72
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	METTLER 
	740
	S/N
	200808798
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	126
	HGR  72
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	CL 10
	CL193-22033
	930033801
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	127
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	128
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	14-L68001989
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	129
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	14-L68001982
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	130
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	14-L68001984
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	131
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	14-L68001987
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	132
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	133
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	134
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	135
	HGR  72
	LAMPARA SATELITAL 
	ACM
	ACM-L6800
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	136
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	 CM 
	S/N
	S/N
	201300003049
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	137
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	 SHAMPAINE 
	S/N
	S/N
	20110000898
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	138
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	 LIFEE 
	 LT-EH 
	1619110359
	201980003500
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	139
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	S/N
	S/N
	S/N
	1999012032
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	140
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	 LIFEE 
	 LT-EH 
	1619110361
	20190003502
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	141
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	 LIFEE 
	 LT-EH 
	S/N
	20190002501
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	142
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	S/N
	S/N
	S/N
	201500003394
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	143
	HGR  72
	MESA QUIRURGICA 
	S/N
	S/N
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	144
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 ALOKA 
	 SD1100 
	M02132
	2000924663
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	145
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 ALOKA 
	 SD1000 
	1P1233E
	200600001201
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	146
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 SIEMENS 
	 SONOLINE G50 
	MMD3000
	200390004668
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	147
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 GENERAL ELECTRIC 
	 LOGIC 200 
	44429SM9
	2002901596
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	148
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 GENERAL ELECTRIC 
	 LOGIC 200 
	442575SM4
	S/N
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	149
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 GENERAL ELECTRIC 
	 LOGIC 200 
	44394SM5
	2002901506
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	150
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 GENERAL ELECTRIC 
	 VOLUSON 
	V730PA32154
	200500021544
	1er. PISO MEDICINA FAMILIAR
	EQUIPO
	1
	2
	3

	151
	HGO 60
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	 ADVANCED 
	 S20 
	30144554
	201500003396
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	152
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-1000 E+ 
	258005580
	201300000014
	JEFATURA DE HOSPITAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	153
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	  PM-2000A PRO  
	301448-M16B08930006
	201700011672
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	154
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	  PM-2000A PRO  
	3014448-M16B08930006
	201700011671
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	155
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K1DJ6637G
	2002913174
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	156
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K1DJ5696G
	2002913177
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	157
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	SOLAR 8000
	M9MC1395G
	2009926063
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	158
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	E9EJ1712N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	159
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC13922
	201000011438
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	160
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12848
	201000011480
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	161
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12811
	201000011481
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	162
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12881
	201000011482
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	163
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010500425
	S/N
	CUNERO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	164
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC150124
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	165
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097054719
	201980003697
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	166
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	10009704719
	201980003698
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	167
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100098194719
	201980003699
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	168
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100094864719
	201980003700
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	169
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100081434619
	201980003701
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	170
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100094754719
	201980003702
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	171
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100082644619
	201980003703
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	172
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100096774719
	201980003704
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	173
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100096634719
	201980003705
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	174
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097114719
	201980003706
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	175
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097284719
	201980003707
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	176
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100095294719
	201980003708
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	177
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100082144619
	201980003709
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	178
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	 CARESCAPE B 650 
	SK416421021HA
	201680035749
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	179
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	 CARESCAPE B 650 
	SK416421022HA
	201680035750
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	180
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369022602
	201680043889
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	181
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369022692
	201680043893
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	182
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369022696
	201680043892
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	183
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369022688
	201680043891
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	184
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369022638
	201680043890
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	185
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	 CARDIOLIFE BSM 2301K 
	34117
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	186
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PROPAQ
	ENCORE
	DA014147
	S/N
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	187
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12846
	201000011483
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	188
	HGO 60
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K1DJ51976
	2002913175
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	189
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560020
	202080016512
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	190
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560021
	202080016513
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	191
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560022
	202080016514
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	192
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560023
	202080016515
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	193
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560024
	202080016516
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	194
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560025
	202080016517
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	195
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560026
	202080016518
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	196
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560027
	202080016519
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	197
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560028
	202080016520
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	198
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560029
	202080016521
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	199
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560030
	202080016522
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	200
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	560034 M19C06560031
	202080016523
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	201
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	460105 M15B00960010
	20160000227
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	202
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	460105 M15B00960004
	20160000228
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	203
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	BISTOS
	BT-350
	AFF3077
	201600012717
	JEFATURA DE HOSPITAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	204
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	BISTOS
	BT-350
	S/N
	S/N
	JEFATURA DE HOSPITAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	205
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	OXFORD
	SONICAID TEAM
	904188
	200490017780
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	206
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS
	VVC19105
	201980004992
	ADMISION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	207
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS
	VVC191014
	201980005013
	ADMISION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	208
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS
	VVC19106
	201980004994
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	209
	HGO 60
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS
	VVC19015
	201980005014
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	210
	HGO 60
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	460049M16B02800003
	201700011673
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	211
	HGO 60
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	460049-M16B02800004
	201700011674
	ADMISION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	212
	HGO 60
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BURDICK
	EK 10
	37491
	1989045560
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	213
	HGO 60
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	US00700672
	200490017985
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	214
	HGO 60
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	US00700673
	200490017986
	HOSPITAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	215
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1492
	1999022835
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	216
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1533
	1999022836
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	217
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	37398402
	200880035355
	ADMISION CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	218
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS
	HEARTSTREAM XL
	US001077328
	S/N
	ALOJAMIENTO CONSJUNTO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	219
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	WELCH ALLYN
	PIC 40
	89904
	2002911526
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	220
	HGO 60
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103263
	2000914277
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	221
	HGO 60
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	CONMED
	SABRE 180
	99KGD022
	2000924696
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	222
	HGO 60
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	BIRTCHER    
	4400
	41152124004
	1995008497
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	223
	HGO 60
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	LED
	SURTRON 400HP
	5180188975
	201680030091
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	224
	HGO 60
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	LED
	SURTRON 400HP
	5180188365
	201680030090
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	225
	HGO 60
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT 2 99090065
	1999015786
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	226
	HGO 60
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT 2 01110340
	2001915859
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	227
	HGO 60
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT 2 99070002
	1999012310
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	228
	HGO 60
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT 2 99070003
	1999012311
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	229
	HGO 60
	INCUBADORA
	INTELEC
	IT-2000
	ITE-556
	200600001244
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	230
	HGO 60
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	746
	2002913825
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	231
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2494
	201000011639
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	232
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2496
	201000011640
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	233
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2497
	201000011641
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	234
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2498
	201000011642
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	235
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2500
	201000011643
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	236
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2503
	201000011644
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	237
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2506
	2010000011645
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	238
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL4325
	201500001262
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	239
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2584
	201000011647
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	240
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2586
	201000011648
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	241
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL2589
	201000011649
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	242
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CN4406
	201500001260
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	243
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CN4405
	201500001261
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	244
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CN2583
	201000011646
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	245
	HGO 60
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	CL4323
	201500001263
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	246
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2010C0522
	201100008758
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	247
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2010C0300
	201100008759
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	248
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	EXSPECTA
	IN28 1159
	201880000622
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	249
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	EXSPECTA
	IN28 1158
	201880000621
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	250
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	EXSPECTA
	IN28 1157
	20180000620
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	251
	HGO 60
	CUNA TERMICA
	ATOM
	 INFAWARMER V 505 
	S/N
	2002906613
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	252
	HGO 60
	CUNA DE CALOR RADIANTE
	DRAGER
	BABYTHERM 8010
	ARNH-0012
	1999034097
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	253
	HGO 60
	CUNA DE CALOR RADIANTE
	DRAGER
	BABYTHERM 8010
	ARNH-0022
	19990340978
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	254
	HGO 60
	CUNA DE CALOR RADIANTE
	DRAGER
	BABYTHERM 8010
	ARNH-0026
	1999034099
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	255
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	BCARE
	B100
	100-1E11015
	201100008733
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	256
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	AIR SHIELDS
	PMT78
	S/N
	201100008734
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	257
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	AIR SHIELDS
	PMT78
	S/N
	201100008731
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	258
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	AIR SHIELDS
	PMT78
	S/N
	201100008729
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	259
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	AIR SHIELDS
	PMT78
	S/N
	201100008730
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	260
	HGO 60
	FOTOTERAPIA PLANA
	AIR SHIELDS
	PMT78
	S/N
	201100008732
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	261
	HGO 60
	LAMPARA DE CIRUGIA
	FELMEX
	 VGE 528 
	MB 17198
	201980005850
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	262
	HGO 60
	LAMPARA DE CIRUGIA
	FELMEX
	 VGE 528 
	MB 17199
	201980005851
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	263
	HGO 60
	LAMPARA DE CIRUGIA
	SURGICAL LUMINAIRE
	 ACM 
	14 L68002030
	201100008740
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	264
	HGO 60
	LAMPARA DE CIRUGIA
	SURGICAL LUMINAIRE
	 ACM 
	14 L68002031
	201100008741
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	265
	HGO 60
	LAMPARA DE CIRUGIA
	EUROMEX
	 L 010 
	157
	200700046014
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	266
	HGO 60
	OXIMETRO
	NOVAMETRIX
	COSMOS
	803550SDDQQ
	1999019703
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	267
	HGO 60
	OXIMETRO
	BIOSYS
	BPM-200
	125-DGS204
	S/N
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	268
	HGR 196
	 BANDA DE ESFUERZO 
	FULL VISION 
	TMX425
	FV10910
	2003 9000 3312
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	269
	HGR 196
	 CENTRAL DE MONITOREO
	DELL
	OPTIPLEX 330
	GCXZNG1
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	270
	HGR 196
	 CENTRAL DE MONITOREO
	PHILIPS 
	S/M
	2UA09405BT
	201080045954
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	271
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	HILL-ROM
	STABILET-3200
	123-0392
	S/N
	TOCO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	272
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	SAG78488FAG68217
	201200000157
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	273
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29178
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	274
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29177
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	275
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29174
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	276
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29175
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	277
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29180
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	278
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29176
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	279
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29179
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	280
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A4051
	MAK29173
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	281
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	AIR SHIELDS 
	IICS-90
	LR25115
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	282
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	AIR SHIELDS 
	IICS-90
	UC27118
	1997028057
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	283
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	AIR SHIELDS 
	7810
	UR08350
	SN
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	284
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA
	HCCK00443
	1998012612
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	285
	HGR 196
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA
	HCCS11247
	1998012611
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	286
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11741
	1997027302
	TERAPIA INTENSIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	287
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	US00103207
	2000924281
	GINECO OBSTETRICIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	288
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11774
	S/N
	GINECO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	289
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11851
	S/N
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	290
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11807
	19970272296
	MEDICINA INTERNA HOMBRES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	291
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11810
	1997027292
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	292
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11767
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	293
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	37278711790
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	294
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	372711747
	S/N
	MEDICINAINTERNAMUJERES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	295
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11791
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	296
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11828
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	297
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	 CODEMASTER 
	3727A11775
	S/N
	ENDOSCOPIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	298
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	MEDIANA
	D500
	142613060009
	S/N
	CIR. GRAL HOMB
	EQUIPO
	1
	2
	3

	299
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	80328
	200880004160
	CIRUGIA GENERAL MUJERES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	300
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFE PACK 20
	30663841
	SN
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	301
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T04I63127
	S/N
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	302
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T03L53836
	S/N
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	303
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO1K27865
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	304
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO1K27998
	1997 02 7295
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	305
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	S&W
	CARDIO AID MC+
	12048929
	1998015044
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	306
	HGR 196
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-5631
	4166
	202180011346
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	307
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	460049M16B02800019
	201700011669
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	308
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	460049M
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	309
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	21307248
	S/N
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	310
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	311031M13204710011
	S/N
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	311
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	460049M16B02800020
	201700011670
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	312
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	311031M13204710003
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	313
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	3110031M13204710025
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	314
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	106976M13201080005
	S/N
	TRANSPLANTES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	315
	HGR 196
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU400
	S/N
	S/N
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	316
	HGR 196
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	106976-M-13201080005
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO  
	EQUIPO
	1
	2
	3

	317
	HGR 196
	ELECTROCUAGULADOR
	MICROPROCESSOR
	EXELL 250
	40795A
	201000011658
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	318
	HGR 196
	ELECTROCUAGULADOR
	MICROPROCESSOR
	EXELL 250
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	319
	HGR 196
	ELECTROCUAGULADOR
	MICROPROCESSOR
	EXELL 400
	213072418
	1997032974
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	320
	HGR 196
	ELECTROCUAGULADOR
	SURTRON 
	LED SPA 
	5180184662
	201680030083
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	321
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	SYSTIM
	228
	714MS267
	S/N
	MEDICINAFISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	322
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	SYSTIM
	226
	S/N
	201180005191
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	323
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	IBRAMED
	 NEUROVECTOR 
	10360310009
	20110001189
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	324
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	IBRAMED
	 NEUROVECTOR 
	S/N
	201000004942
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	325
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METTERELECTRONICS
	 210T 
	0311TT1357
	201180005200
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	326
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METTLER
	SM
	0311TT1356
	201180005203
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO  
	EQUIPO
	1
	2
	3

	327
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	ACM-L6800
	S/N
	201180004798
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	328
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	ACM-L6800
	S/N
	201180004799
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO  
	EQUIPO
	1
	2
	3

	329
	HGR 196
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	S/M
	S/M
	S/N
	201180004807
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	330
	HGR 196
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	26
	1997032872
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	331
	HGR 196
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	16
	1997032313
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	332
	HGR 196
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	11
	1997032873
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	333
	HGR 196
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	13
	1997032871
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	334
	HGR 196
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	36
	1997032311
	CUNEROPATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	335
	HGR 196
	INCUBADORA
	INTELEC
	IT-2000
	IT429Q
	200500021703
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	336
	HGR 196
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	RO-1102
	LR01102
	1982059037
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	337
	HGR 196
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	C86 STDAR
	LR01103
	1982059049
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	338
	HGR 196
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	SIN MODELO
	EE12645
	1982059096
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	339
	HGR 196
	INCUBADORA
	AIR SHIELDS
	SIN MODELO
	SIN SERIE
	1993027420
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	340
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12843
	201500003035
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	341
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	BSM-2301K
	13056
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	342
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G7FB2048G
	200600001464
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	343
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DEB84317527
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	344
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DEB84317517
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	345
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DEB84317519
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	346
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DEB84317526
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	347
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DEB84317536
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	348
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DBE84317514
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	349
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DBE84317530
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	350
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	INTELLIVUE
	DBE84317520
	S/N
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	351
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	LIGTH
	6327107
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	352
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130381
	S/N
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	353
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM19119632
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	354
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130370
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	355
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130376
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	356
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM19119625
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	357
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130372
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	358
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130378
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	359
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	MP1000+
	CM33130375
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	360
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M1280626001201
	S/N
	PEDIATRIA CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	361
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448M1390029004101
	S/N
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	362
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243M1370399000801
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	363
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM 2000 A PRO
	301448M16
	201700011667
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	364
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM 2000 A PRO
	301448M16
	201700011668
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	365
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	SOLAR 8000
	SN
	1997035884
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	366
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704003G
	SN
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	367
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704008G
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	368
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704024G
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	369
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704018G
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	370
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704004G
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	371
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	STAR 8000
	E7160704031G
	SN
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	372
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018424820‬
	202180000301
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	373
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100020904920‬
	202180000300
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	374
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018524820‬
	202180000299
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	375
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100021064920‬
	202180000298
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	376
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100020774920‬
	202180000297
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	377
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018254820‬
	202180000296
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	378
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100020784920‬
	202180000295
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	379
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018564820‬
	202180000294
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	380
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100021154920‬
	202180000293
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	381
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100023134920‬
	202180000291
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	382
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100020804920‬
	202180000290
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	383
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100021324920‬
	202180000289
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	384
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018294820‬
	202180000288
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	385
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003454720‬
	202180000287
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	386
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100002724720‬
	202180000285
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	387
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003244720‬
	202180000284
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	388
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100022424920‬
	202180000283
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	389
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100018484820‬
	202180000282
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	390
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003734720‬
	202180000281
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	391
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100021264920‬
	202180000280
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	392
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100094674719‬
	201980003722
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	393
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097254719‬
	201980003721
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	394
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100081294619‬
	201980003720
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	395
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100000344719‬
	201980003719
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	396
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100084603719‬
	201980003718
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	397
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097754719‬
	201980003717
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	398
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097354719‬
	201980003716
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	399
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097184719‬
	201980003714
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	400
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100098104719‬
	201980003713
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	401
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100081354619‬
	201980003712
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	402
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100084603719‬
	201980003711
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	403
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100082204619‬
	201980003710
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	404
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12932
	201000011505
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	405
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12853
	201000011504
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	406
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC128572
	201000011497
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	407
	HGR 196
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12947
	S/N
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	408
	HGR 196
	OXIMETRO
	NOVAMETRIX
	515-B
	9715037A80
	1997026910
	CUNERO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	409
	HGR 196
	GRUA PARA PACIENTE
	FERNO ILLE
	197
	206798
	1997027545
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	410
	HGR 196
	TINA HUBBARD
	WHITEHALL
	F 270 5
	14940
	1998001001
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	411
	HGR 196
	TINA DE REMOLINO INFERIOR
	FERNOLLE
	S/M
	S/N
	199402836
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	412
	HGR 196
	TINA DE REMOLINO SUPERIOR
	HIDROTERAPHI
	S/M
	S/N
	1993020342
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	413
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO 
	ADVANCED
	FM 3000
	460105-M15b00960013
	201600000233
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	414
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO 
	ADVANCED
	FM 3000
	33056M11C03770010
	201200001022
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	415
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	FM 3000
	460105-M15B00960003
	201600000230
	ADMISION TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	416
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	560034M19C06570004
	202080016445
	LABOR
	EQUIPO
	1
	2
	3

	417
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	560034M1C06570008
	2020800016441
	MARTERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	418
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	560034M1C06570005
	202080016444
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	419
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	560034M1C065700007
	202080016440
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	420
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	S/N
	202080016446
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	421
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	560034M1C06570009
	20208016443
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	422
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	ADVANCED
	 FM3000 
	S/N
	202080016447
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	423
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	LG
	 LGMEDICAL 
	VVC19077
	201980005017
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	424
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	LG
	 LGMEDICAL 
	VVC19076
	20198005016
	GINECO OBSTETRICIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	425
	HGR 196
	TOCOCARDIOGRAFO  
	LG
	 LGMEDICAL 
	VVC19078
	S/N
	MATERNOFETAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	426
	HGR 196
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	S/M
	S/N
	1997027536
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	427
	HGR 196
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	COSMOGRAMA
	 US10 
	S/N
	202000005380
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	428
	HGR 196
	COMPRESERO CALIENTE
	THERMALATOR
	T-12-M
	001464
	1997030219
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	429
	HGR 196
	COMPRESERO CALIENTE
	THERMALATOR
	T-12-M
	001466
	1997030220
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	430
	HGR 196
	COMPRESERO CALIENTE
	CHATTANNOOGA
	M-2 HYDROCOLLATOR
	T9865C
	A3-15-350
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	431
	HGR 196
	COMPRESERO CALIENTE
	CHATTANNOOGA
	M-2 HYDROCOLLATOR
	T9867C
	A3-15-351
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	432
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOS MEDS
	 LTEH 
	1619110357
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	433
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOSMEDS
	 LTEH 
	1619110354
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	434
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOSMEDS
	 LTEH 
	1619110353
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	435
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOSMEDS
	 LTEH 
	1619110356
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	436
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOSMEDS
	 LTEH 
	1619110355
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	437
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	MAQUET
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	438
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BLANCO
	 D75038 
	2504794
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	439
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BLANCO
	 D75038 
	2504795
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	440
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BLANCO
	D75038
	SM
	1997027605
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	441
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BLANCO
	D75038
	SM
	1997027606
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	442
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BAME
	160 B
	SM
	2003810001230
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	443
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	BAME
	160 B
	15-1159
	201680000255
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	444
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EUROMEX
	SM
	SM
	200600001203
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	445
	HGR 196
	MESA QUIRURGICA 
	EOSMEDS
	LTEH
	SM
	201980003435
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	446
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	447
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	448
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	449
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	450
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	451
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	452
	HGR 196
	LAMPARA SATELITAL 
	FELMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	453
	HGR 200
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CE-5182
	201180007772
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	454
	HGR 200
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CE-5181
	20118007770
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	455
	HGR 200
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CE-5183
	201180007769
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	456
	HGR 200
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	GY10971
	20118007771
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	457
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-054
	20118005223
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	458
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	 IS10-862
	20118003230
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	459
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-050
	20118005226
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	460
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-047
	20118005231
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	461
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-056
	20118005221
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	462
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-049
	20118005225
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	463
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-864
	20118005229
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	464
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10048
	20118005232
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	465
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10055
	20118005222
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	466
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	 IS10-863
	20118005224
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	467
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-051
	20118005228
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	468
	HGR 200
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	IS10-865
	20118005227
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	469
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0132
	20118007944
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	470
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA
	2011C0120
	201180007926
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	471
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0123
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	472
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 330
	HCCH01141
	201180007945
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	473
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0119
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	474
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	 2010C0535
	20118007904
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	475
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0124
	201180007942
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	476
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0532
	201180007907
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	477
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0134
	201180007933
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	478
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0135
	201180007941
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	479
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0533
	201180007905
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	480
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0136
	201180007935
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	481
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0126
	201180007936
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	482
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0116
	201180007938
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	483
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0512
	201180007903
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	484
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0125
	201180007929
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	485
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0121
	201180007931
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	486
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0133
	201180007932
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	487
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0118
	201180007930
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	488
	HGR 200
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2011C0122
	201180007937
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	489
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	10009230002
	201180004676
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	490
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230023
	201180004683
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	491
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230008
	201180004681
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	492
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230007
	201180004687
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	493
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230001
	201180004679
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	494
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230012
	201180004680
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	495
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230009
	201180004677
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	496
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230004
	201180004684
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	497
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230026
	201180004678
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	498
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230006
	201180004686
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	499
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1009230017
	201180004665
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	500
	HGR 200
	CAMA ELÉCTRICA
	SAVION
	B880A
	1010190004
	201180004682
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	501
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12723
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	502
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12683
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	503
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12664
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	504
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12629
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	505
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12630
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	506
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC121091
	S/N
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	507
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC121072
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	508
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12732
	S/N
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	509
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12900
	S/N
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	510
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12687
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	511
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12729
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	512
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC12655
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	513
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC150288
	201180008010
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	514
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC121075
	S/NNI
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	515
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE GRIS
	2010VC150288
	20180008010
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	516
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150309
	201180007996
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	517
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO  PROEMIER EN PEDESTAL
	2010VC150311
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	518
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150312
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	519
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC12621
	201180007845
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	520
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC12656
	201180007888
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	521
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	S/N
	201180007984
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	522
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150248
	201180007983
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	523
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150148
	S/N
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	524
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150222
	201180008004
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	525
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150308
	201180007990
	RECUPERACIÒN QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	526
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC12622
	201180007896
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	527
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150200
	201180008018
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	528
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC12644
	201180007898
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	529
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150269
	201180008024
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	530
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150198
	201180008011
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	531
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150266
	201180007992
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	532
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150298
	201180007994
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	533
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC12661
	S/N
	URGENCIAS ADULTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	534
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150265
	2010VC150146
	URGENCIAS ADULTO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	535
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150268
	S/N
	QX URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	536
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150274
	201180007997
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	537
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150197
	201180008013
	GINECO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	538
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150192
	S/N
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	539
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	S/N
	201180008003
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	540
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	S/N
	201180008014
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	541
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	S/N
	201180008001
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	542
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITA CARE BLANCO
	2010VC150159
	NNI
	GINECO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	543
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ZONCARE
	PM-7000
	E021160105211N0768
	S/N
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	544
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ZONCARE
	PM-7000
	E021160105211N1153
	S/N
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	545
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ZONCARE
	PM-7000
	E021160105211N0767
	S/N
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	546
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B084300003-01
	2017000015951
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	547
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B089300004-01
	201700015952
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	548
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILLIPS
	EFFICIA CM 150
	CN92369781
	202280010687
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	549
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILLIPS
	EFFICIA CM 150
	CN92369791
	202280010693
	RECUPERACION QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	550
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100019904920
	202180000233
	SEGUNDO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	551
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100018444820
	202180000234
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	552
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100017974820
	202180000235
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	553
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100097784620
	202180000236
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	554
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100097794620
	202180000237
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	555
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100003824720
	202180000238
	SEGUNDO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	556
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100003224720
	202180000239
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	557
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100022054920
	202180000240
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	558
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100019974920
	202180000241
	SEGUNDO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	559
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100003384720
	202180000242
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	560
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100004364720
	202180000243
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	561
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100078063620
	202180000244
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	562
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100078013620
	202180000245
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	563
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100096854620
	202180000246
	TERCER PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	564
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100078093620
	202180000247
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	565
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100004054720
	202180000248
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	566
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100004144720
	202180000249
	SEGUNDO PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	567
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100097954620
	202180000250
	SEGUNDO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	568
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100093483720
	202180000251
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	569
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100077963620
	202180000252
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	570
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100018714820
	202180000253
	SEGUNDO PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	571
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100097684620
	202180000254
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	572
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100018614820
	202180000255
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	573
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100018134820
	202180000256
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	574
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100003034720
	202180000257
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	575
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100021044920
	202180000258
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	576
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM 75CT-B
	100020704920
	202180000259
	TERCER PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	577
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100095094719
	201980004075
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	578
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100097394719
	201980004076
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	579
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100000324719
	201980004077
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	580
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100095024719
	201980004078
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	581
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100098074719
	201980004079
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	582
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100082384619
	201980004080
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	583
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100082214619
	2019980004081
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	584
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100097404719
	201980004082
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	585
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100097124719
	201980004083
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	586
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100082414619
	201980004084
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	587
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	10086363719
	201980004085
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	588
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100081194619
	201980004086
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	589
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN‬
	CSM75CT-B‬
	100097934719
	201980004087
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	590
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1792
	202180015427
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	591
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1670
	202180015428
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	592
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1812
	202180015429
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	593
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1851
	202180015430
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	594
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1854
	202180015431
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	595
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1867
	202180015432
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	596
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1949
	202180015433
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	597
	HGR 200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	 LOGICARE SERIES 2000 
	2021LGC 1990
	202180015434
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	598
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	FEHLMEX 
	 SIN MODELO  
	S/N
	201180004671
	PASILLO QUIROFANO CENTRAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	599
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	FEHLMEX 
	 SIN MODELO  
	S/N
	201180001638
	PASILLO QUIROFANO CENTRAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	600
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	BAME 
	2200
	F41103378
	20180004770
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	601
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	BAME 
	2200
	S/N
	201180007827
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	602
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004784
	ENDOSCOPIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	603
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004783
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	604
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004786
	SALA DE EXPULSION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	605
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004773
	QUIROFANO SALA DE CIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	606
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004771
	SALA DE EXPÙLSION 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	607
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004785
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	608
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004782
	ENDOSCOPIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	609
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004781
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	610
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004780
	QUIROFANO URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	611
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	20118000
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	612
	HGR 200
	MESA QUIRURGICA 
	GID
	S/M
	S/N
	201180004778
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	613
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004965
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	614
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004758
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	615
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004764
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	616
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004766
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	617
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004767
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	618
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004861
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	619
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004746
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	620
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004768
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	621
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004759
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	622
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004761
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	623
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004760
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	624
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004765
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	625
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004744
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	626
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004745
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	627
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004763
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	628
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004769
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	629
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004756
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	630
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004755
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	631
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004754
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	632
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004753
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	633
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004752
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	634
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004751
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	635
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004749
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	636
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004750
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	637
	HGR 200
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ULTRATEC
	6000
	S/N
	201180004747
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	638
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	GEISTER
	ESUX-300NT
	4370G-02/11
	201200000213
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	639
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU-400
	158504079
	20110000220
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	640
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	GEISTER
	ESUX-300NT
	201200000212
	SN
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	641
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	VIO-300S
	158504078
	S/N
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	642
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU-400
	SN
	20110000219
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	643
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU-400
	3050935
	20120000217
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	644
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU-400
	SN
	20120000214
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	645
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	VIO-300S
	11333911
	20118008035
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	646
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	VIO-300S
	11333914
	S/N
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	647
	HGR 200
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	VIO-300S
	A-4173
	201180008034
	QUIROFANO DE URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	648
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BURDICK
	ATRIA 6100
	A6100-001654
	201200000316
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	649
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BIONET CO, LTD
	EKG2000
	 EM0800296
	201300000437
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	650
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190522
	201180007844
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	651
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190502
	201180007843
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	652
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190500
	201180007846
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	653
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	AFM60US18
	7491913
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	654
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190501
	201180007848
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	655
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190527
	201180007851
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	656
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190525
	201180007850
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	657
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	MTC2190512
	201180007853
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	658
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	S/N
	201180007847
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	659
	HGR 200
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	S/N
	201180007849
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	660
	HGR 200
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	CAREFUSION
	NICOLET
	V3211080
	201180004868
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	661
	HGR 200
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS 
	NICOLET ONE EEGV32
	TS190996M
	202080000667
	CONSULTA DE ESPECIALIDADES SEGUNDO PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	662
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	INTELET
	S/N
	S/N
	201180007246
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	663
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	INTELET
	S/N
	T1686
	201180007247
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	664
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	INTELET
	S/N
	S/N
	201180007245
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	665
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	INTELET
	S/N
	S/N
	201180007248
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	666
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	BTL
	 BTL-4625SMART 
	05850B020073
	202180002282
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	667
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	BTL
	 BTL-4625SMART 
	05850B020077
	202180002283
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	668
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	TENS 3000
	TWIN STIM
	7160902133
	201180005192
	REHABILITACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	669
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	TENS 3000
	TWIN STIM
	S141229361
	201180005202
	REHABILITACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	670
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	TENS 210T
	0311TT1353
	201180005197
	REHABILITACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	671
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	TENS 210T
	0311TT1354
	201180005204
	REHABILITACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	672
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	226
	111MW7234
	201180005194
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	673
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	226
	111MW7244
	201180005191
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	674
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	 FIRING 
	F5393
	S/N
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	675
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	FIRING
	F5408
	S/N
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	676
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	TENS 210T
	0311TT1356
	201180005203
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	677
	HGR 200
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METLER
	TENS 210T
	0311TT1359
	201180005200
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	678
	HGR 200
	ELECTROMIOGRAFO
	NOCOLET
	VIKING QUEST
	OL112265M
	2011800004869
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	679
	HGR 200
	FLUIDOTERAPIA
	CHATTANOOGA
	 FLO1150 
	T1694
	201100022922
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	680
	HGR 200
	TINA DE REMOLINO SUPERIOR
	WHITEHALL
	 E22M 
	11363340
	201200005858
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	681
	HGR 200
	TINA DE REMOLINO INFERIOR
	WHITEHALL
	 E22M 
	12134172
	201200005859
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	682
	HGR 200
	TINA HUBBARD
	WHITEHALL
	 E22M 
	13133470
	201200005857
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	683
	HGR 200
	CAPNOGRAFO CON OXIMETRO
	SCIFIT
	 LIFE SENSE 
	50549956
	202180002239
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	684
	HGR 200
	BANDA DE ESFUERZO
	MEDICARE
	BENQ
	S/N
	S/N
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	685
	HGR 200
	HOLTER
	SISTEM 10
	HT1000
	S/N
	S/N
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	686
	HGR 200
	EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	LP50
	LP1086
	201180004817‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	687
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD‬
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC 19019
	201980005040
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	688
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD‬
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC 19017
	201980005041
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	689
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD‬
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC 19018
	201980005042
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	690
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610042
	202080016535
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	691
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610043
	202080016536
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	692
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610044
	202080016537
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	693
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C066110045
	202080016538
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	694
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610046
	202080016539
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	695
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610047
	202080016540
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	696
	HGR 200
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED‬
	FM-3000‬
	560034-M19C06610048
	202080016541
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	697
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	 CHATTANOOGA 
	T8616
	201200005880
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	698
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	T8611
	201200005879
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	699
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	T8648
	2012800005874
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	700
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	T8635
	2012800005878
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	701
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	S/N
	201280005876
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	702
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	T8472
	2012800005875
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	703
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	S/N
	2012800005881
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	704
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	S/N
	202080000776
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	705
	HGR 200
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT
	T8603
	S/N
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	706
	HGR 200
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD229E
	806084
	201280004067
	AUDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	707
	HGR 200
	CABINA SONO AMORTIGUADA
	OTOMETRIC
	CHARTR200
	379135
	2012000006323
	2PISO AUDIOMETRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	708
	HGR 200
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	D-1000
	DG-34008687
	201700015967
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	709
	HGR 200
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	 TEC-5631 
	2928
	202080000461
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	710
	HGR 200
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	 TEC-5631 
	2953
	202080000462
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	711
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	194
	201180007692
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	712
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	193
	201180007694
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	713
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	195
	201180007693
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	714
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	196
	201180007691
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	715
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	192
	201180007695
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	716
	HGR 200
	FOTOTERAPIA 
	SAPS
	FT2K2
	197
	201180007696
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	717
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150299
	202080019505
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	718
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150300
	202080019506
	REHABILITACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	719
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150265
	202080019507
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	720
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150266
	202080019508
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	721
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150267
	202080019509
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	722
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150268
	202080019510
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	723
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150270
	202080019512
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	724
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150272
	202080019514
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	725
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150278
	202080019520
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	726
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150279
	202080019521
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	727
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150280
	202080019522
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	728
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150290
	202080019523
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	729
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150291
	202080019524
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	730
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150292
	202080019525
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	731
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150293
	202080019526
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	732
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150294
	202080019527
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	733
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150295
	202080019528
	CIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	734
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150287
	202080019529
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	735
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150288
	202080019530
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	736
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150281
	202080019532
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	737
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150282
	202080019533
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	738
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150284
	202080019535
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	739
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150285
	202080019536
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	740
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150286
	202080019537
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	741
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150296
	202080019538
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	742
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150297
	202080019539
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	743
	HGR 200
	OXIMETRO
	ADVANCED‬
	PO-100B
	360101M19C07150298
	202080019540
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	744
	UMF 64
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATANOOGA GROUP
	INTELEC 240 STIM
	1475
	200490026916
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	745
	UMF 64
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	TENS TRIOSTIM
	METTLER
	643T502156
	S/N
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	746
	UMF 64
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	TENS TRIOSTIM
	METTLER
	643T502155
	S/N
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	747
	UMF 64
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 400
	BTL 4710
	028-B01631
	20150000323
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	748
	UMF 64
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 400
	BTL 4710
	028-B01676
	201500000324
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	749
	UMF 64
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 400
	BTL 4710
	028B-01925
	20150000325
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	750
	UMF 64
	DETECTOR DE PULSO FETAL
	DOPPLEX
	HUNTLEIGH
	S/N
	200490024895
	CEYE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	751
	UMF 64
	DETECTOR DE PULSO FETAL
	DOPPLEX
	HUNTLEIGH
	S/N
	1999016121
	CEYE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	752
	UMF 64
	DETECTOR DE PULSO FETAL
	DOPPLEX
	HUNTLEIGH
	S/N
	200400036633
	CEYE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	753
	UMF 64
	LASER TERAPEUTICO
	PHISIOLEO
	LAMBDA
	S/N
	202180016566
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	754
	UMF 64
	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
	WALTVICK
	ABYLU
	1909230520_1227
	201980001494
	CONSULTORIOS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	755
	UMF 64
	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020_1228
	201980001490
	CONSULTORIOS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	756
	UMF 64
	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020_1229
	201980001491
	CONSULTORIOS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	757
	UMF 64
	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020_1230
	201980001492
	CONSULTORIOS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	758
	UMF 64
	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020_1231
	201980001493
	CONSULTORIOS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	759
	UMF 64
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100087704719
	201980004120
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	760
	UMF 64
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100081244619
	201980004122
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	761
	UMF 64
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100098114719
	201980004121
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	762
	UMF 185
	OXIMETRO
	WALTVICK
	S/M
	S/N
	201080011221
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	763
	UMF 185
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	GENERAL -ELECTRIC MED.
	LOGIC/200 ALPHA
	S/N
	2002901586
	RX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	764
	UMF 185
	DESFIBRILADOR
	ZOLL
	S/M
	S/N
	201500001274
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	765
	UMF 185
	ELECTROCARDIOGRAFO
	WELCH ALLYN
	75CT
	S/N
	200490017993
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	766
	UMF 185
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	S/N
	201980003836
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	767
	UMF 185
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097384719
	201980003834
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	768
	UMF 185
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100094844719
	201980003835
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	769
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	LGMD 
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC19020
	S/N
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	770
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	LGMD 
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC19020
	201980004986
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	771
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	LGMD 
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC19020
	201980004987
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	772
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	S/M
	 FETAL MONITOR  
	S/N
	201200001019
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	773
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	S/M
	 FETAL MONITOR  
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	774
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	ADVANCED
	FM 3000
	330048-M11B03340001
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	775
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	ADVANCED
	 S/M 
	S/N
	200400082219
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	776
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	S/M
	S/M
	S/N
	201200001020
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	777
	H.G.Z  C/MF 76 
	CARDIOTOCOGRAFO 
	S/M
	 S/M 
	S/N
	20040008224
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	778
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	DRAGER
	BABY THERM 8010
	ARNH-0016
	1999034101
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	779
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	DRAGER
	BABY THERM 8010
	ARNH-0018
	1999034102
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	780
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	BLOSSON
	200093JSU00745
	1998004582
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	781
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	BLOSSON
	200093JSU00755
	2001904750
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	782
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	BLOSSON
	20812000582
	2001904751
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	783
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2010C0386
	201100008754
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	784
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2010C00521
	201100008755
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	785
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	THESA
	 TONALLI 1  SD 
	422019
	200500016817
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	786
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	THESA
	 TONALLI 1  SD 
	422020
	20050016816
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	787
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	IROSA
	 BB PLUS 100 
	CCR16017
	201680042513
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	788
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	IROSA
	 BB PLUS 100 
	CCR16018
	201680042512
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	789
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	IROSA
	 BB PLUS 100 
	CCR16019
	201680042511
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	790
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	IROSA
	 BB PLUS 100 
	CCR16020
	201680042516
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	791
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	3737A-12269
	1998004222
	HEMODIALISIS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	792
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	3737A12274
	1998004225
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	793
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 10
	36153073
	200880004182
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	794
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	361530070
	200880004179
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	795
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	37403859
	200880004181
	CUNERO PATOLOGICO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	796
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	37403844
	20088004180
	CIRUGIA GENERAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	797
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1287
	1999022844
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	798
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1471
	1999022834
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	799
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-8352K
	713
	201680000496
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	800
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	PHYSIO CONTROL
	LIFEPAK 9B
	7756
	1991039042
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	801
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T04H61498
	2008800035368
	MEDICINA INTRERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	802
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	NIHON KHODEN 
	5600
	S/N
	20200000454
	4TO PISO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	803
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS 
	EFFICIA DFM100
	CN32645233,MLE200729-083
	202280009041
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	804
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS 
	EFFICIA DFM100
	CN32645251,MLE200729-090
	202280009042
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	805
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS 
	EFFICIA DFM100
	CN32645254,MLE200729-092
	202280009043
	CIRUGIA GENERAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	806
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BURDICK
	EK 10
	27908
	2003990883
	URGENCIAS  CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	807
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	DELTA 1 PLUS
	MDL 1022288
	201000009408
	CONSULTA EXTRA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	808
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDITRACE
	MEDICORE
	2010MCE19S
	200490010699
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	809
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	460049-M16B02800018
	201700011698
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	810
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	460049-M16B0280017
	201700011697
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	811
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BIONET
	CARDIO TOUCH-3000
	8809276940155
	202280018190‬
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	812
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCUAGULADOR
	BIRTCHER 
	4400
	30131009
	201680030087
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	813
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	MCC 350
	A1462
	1996003341
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	814
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCUAGULADOR
	SUTRON
	400 HP
	5180188460
	201700010696‬
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	815
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS
	NICONET
	TS150515M
	201680001053
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	816
	H.G.Z  C/MF 76 
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	LANDWIND
	 MIRROR2 
	CC1820400309D
	202080000782
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	2
	3

	817
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT-2-99090069
	20050002104
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	818
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL MOVIL CARE
	IT-2-99090053
	1999015791
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	819
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM 2K
	1520
	2000921194
	URGENCIAS PEDIATRICAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	820
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM 2K
	488
	200600089516
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	821
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM 2K
	20310
	1982059043
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	822
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	INTELEC
	IE9000
	IE-590-ACBOHEXT
	201680020212
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	823
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	INTELEC
	IE9000
	IE-591-ACBOHEXT
	201680020213
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	824
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ACM SURICAL LUMINAIRE
	ACM L6800
	14-L682001969
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	825
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ACM SURICAL LUMINAIRE
	ACM L6800
	14-L68001985
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	826
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ACM SURICAL LUMINAIRE
	ACM L6800
	14-L68001983
	S/N
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	827
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ACM SURICAL LUMINAIRE
	ACM L6800
	14-L68001972
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	828
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	AMSCO STERIS
	SQ14O
	420804001
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	829
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	AMSCO
	S/M
	134470-362
	S/N
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	830
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	AMSCO
	S/M
	150824-953
	S/N
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	831
	H.G.Z  C/MF 76 
	LAMPARA QUIRURGICA 
	KLS MARTIN
	MARLEDE91
	MEQIBIB331715L3202
	2016800000318
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	832
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA 
	 S/M 
	4868503
	2000946742
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	833
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K3EN6473G
	200490032095
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	2
	3

	834
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K10J5645G
	2002913180
	URGENCIAS OBSERVACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	835
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12896
	201000011459
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	836
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12936
	201000011460
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	837
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12855
	201000011457
	CIRUGIA GENERAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	838
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12950
	200490031556
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	839
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12878
	200490032094
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	840
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12866
	201000011455
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	841
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12831
	201000011464
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	842
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12948
	201000011463
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	843
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12895
	201000011453
	CUNERO PATOLOGICO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	844
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12159
	201000011454
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	845
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12937
	201000011452
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	846
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	24802
	200900007784
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	847
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	13052
	201000011456
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	848
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	34780
	201000011461
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	849
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	34797
	200900007789
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	850
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	34785
	200900007792
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	851
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	34789
	200900007793
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	852
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	3091
	200900007794
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	853
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM 2301K
	3069
	200900007795
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	854
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB 
	 SL2400 
	1369022591
	201680035638
	CIRUGIA GENERAL 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	855
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB 
	 SL2400 
	1369022693
	201680035639
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	856
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB
	 SL2400 
	1369022601
	201680035640
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	857
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB
	 SL2400 
	1369022631
	201680035641
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	858
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	DM-2000A
	301448-MI6807330040
	201700011695
	PEDIATRIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	859
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	DM-2000A
	301448-MI6807330046
	201700011696
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	860
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	11181074519
	201980003748
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	861
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097814719
	201980003749
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	862
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100042924219
	201980003750
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	863
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097674719
	201980003751
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	864
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100084503719
	201980003752
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	865
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082304619
	201980003753
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	866
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082604619
	201980003754
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	867
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097014719
	201980003755
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	868
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082124619
	201980003756
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	869
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097944719
	201980003757
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	870
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098674719
	201980003758
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	871
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	 CARESCAPE B650 
	SK415451091HA
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	872
	UMF 92
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364756
	201980004163
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	873
	UMF 92
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364757
	201980004164
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	874
	UMF 92
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100096944719
	201980004165
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	875
	UMF 92
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098164719
	20198004166
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	876
	UMF 92
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364760
	201980004167
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	877
	UMF 92
	ELECTROCAUTERIO 
	ALSA 
	 MB1-MC 
	40 93 3012
	1999000260
	PLANIFICACION FAMILIAR 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	878
	UMF 92
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	2000924284
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	879
	UMF 67
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364720
	201980004124
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	880
	UMF 67
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364722
	201980004126
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	881
	UMF 67
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	 CARDIOCID 
	20325
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	882
	UMF 67
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	 ECG200S 
	7491910
	201980007822
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	883
	UMF 67
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	58NA
	200880004172
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	884
	UMF 93
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100082904619
	201980004189
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	885
	UMF 93
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100081044519
	201980004190
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	886
	UMF 93
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	75CT
	100098364758
	201980004191
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	887
	UMF 93
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	 BTL-08LTEG6 
	073TOBO01775
	201100000881
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	888
	UMF 93
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	 BTL-08LTEG6 
	 UM
	201680041999
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	889
	UMF 93
	ELECTROCUAGULADOR
	BIRTCHER
	733
	S/N
	1990065177
	ATENCION MEDICA CONTINUA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	890
	UMF 93
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103275
	2000924287
	CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	891
	HGZ 71
	ELECTROCAUTERIO
	ERBE
	 ICC200 
	D-1412
	S/N
	QIOROFANO SALA 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	892
	HGZ 71
	ELECTROCAUTERIO
	VALLEY LAB
	 FORCE FX 
	158504130
	S/N
	QUIROFANO SALA 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	893
	HGZ 71
	ELECTROCAUTERIO
	ADVANCED
	 ESU-400 
	158504388
	S/N
	QUIROFANO SALA 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	894
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	 CARESCAPE 8650 
	SK415451087HA
	S/N
	QUIROFANO SALA 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	895
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	L8FB373G
	199900833
	QUIROFANO REC. 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	896
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	L8FB4387G
	1999008327
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	897
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	L8F84367G
	19990008328
	URG UA01
	EQUIPO
	1
	2
	3

	898
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	L8FB4376G
	1999008329
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	899
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12916
	201000011479
	R-3 QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	900
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12882
	2010000011475
	R-6 TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	901
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC1280068
	201000011474
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	902
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010500420
	2010000011471
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	903
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010500445
	201000011477
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	904
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	SMART WAVE12
	258001654
	201100022035
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	905
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	SMART WAVE12
	25800622
	201000006901
	EXPULSION 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	906
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	 CARDIOCAP 5 
	FBUE00744
	201100022956
	SALA 4 QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	907
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	 CARDIOCAP 5 
	S/N
	S/N
	EXPULSION 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	908
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB
	 ULTRAVIEW SL 
	1369-022542
	201680035637
	LABOR 5
	EQUIPO
	1
	2
	3

	909
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB
	 ULTRAVIEW SL 
	1369-02622
	201680035626
	MED INTERNA -185
	EQUIPO
	1
	2
	3

	910
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICAL DESSING
	 LGMD 
	NTPNA100472
	200700015951
	LABOR 4
	EQUIPO
	1
	2
	3

	911
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-1000MT 
	CM-33130371
	S/N
	EXPULSION 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	912
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INOKERO
	 ACUIT SIG M8 
	S/N
	20110002203
	R-1 TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	913
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX 1 
	(21) 100098054719
	201980003803
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	914
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX 1 
	(21) 100095073719
	201980003799
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	915
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100097064719
	201980003808
	GINECOLOGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	916
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX 1 
	(21)100095284719
	201980003801
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	917
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100096694719
	201980003805
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	918
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100081134619
	201980003804
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	919
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100096734719
	201980003807
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	920
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100082134619
	201980003802
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	921
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 IPX1 
	(21)100096034719
	201980002806
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	922
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN 
	M70
	360080-M2040
	S/M
	LABOR 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	923
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 IM70 
	360080-M20409010061
	201100022035
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	924
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 IM70 
	S/M
	S/M
	GINECO-135
	EQUIPO
	1
	2
	3

	925
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 IM70 
	360080-M20409010029
	S/M
	URG UA19
	EQUIPO
	1
	2
	3

	926
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 IM70 
	360080-M020409010026
	S/M
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	927
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	30148-M16B0893001401
	201700011690
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	928
	HGZ 71
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B0893001301
	201700011689
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	929
	HGZ 71
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	33048-M11B03340024
	20160000226
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	930
	HGZ 71
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	931
	HGZ 71
	TOCOCARDIOGRAFO
	MEDICAL DESING
	 LGMD 
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	932
	HGZ 71
	TOCOCARDIOGRAFO
	FM-3000
	 S/S 
	S/N
	S/N
	LABOR 6
	EQUIPO
	1
	2
	3

	933
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	D-1000
	DG-0B002363
	20110002296
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	934
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	D-1000
	DG-08002366
	201100022960
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	935
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED
	D-1000
	DG-0B002356
	201100022962
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	936
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	 LIFE PACK 20 
	34718799
	200880004174
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	937
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	MEDITRONIC
	 LIFEPACK 20 
	39142
	S/M
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	938
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	MEDITRONIC
	 LIFEPACK 20 
	80244
	200880004173
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	939
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS
	 HART STET XLT 
	USO1517563
	201680029696
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	940
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	 CARDIOLIFE 
	58
	201680051293
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	941
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	 CARDIOLIFE 
	103
	201680051294
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	942
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	BURDICK
	MEDIC 5
	29408
	200490023982
	URG. PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	943
	HGZ 71
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	 CARDIOCI-AID 200 
	7126385
	200800021324
	TOMOGRAFIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	944
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	S/N
	20120000093
	EXPULSION 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	945
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	S/N
	20120000095
	CUNERO TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	946
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	FAG68217
	20120000155
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	947
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	NAG80815
	201200000094
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	948
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	FAG68216
	20120000156
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	949
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2010C058
	20110008756
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	950
	HGZ 71
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	2012C0516
	201100008757
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	951
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	201100012750
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	952
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	BAME
	 M-1608 
	15-1155
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	953
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	954
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	GENERAL ELECTRIC
	 OPERATING TABLE 
	XKD02-201110154
	201100017931
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	955
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	STERISS
	 AMSCO 
	S/N
	201100017932
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	956
	HGZ 71
	MESA QUIRURGICA 
	STERISS
	 AMSCO 
	2080
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	957
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	SL700/700
	S/N
	201100019786
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	958
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	SL700/700
	11042320
	201100019789
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	959
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	SL700/700
	1101201
	201100019788
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	960
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	ADVANCED
	 SL700/700 
	11012101
	201000001045
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	961
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	KLS MARTIN 
	 MARLET 
	ME91B1331715L3203
	2016800000322
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	962
	HGZ 71
	LAMPARA QUIRURGICA 
	MEDICAL ILUMINATORS
	 S1SKA 
	120287
	S/N
	TOCOIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	963
	HGZ 71
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BURDIK
	ATRIA 3000
	S/M
	S/M
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	964
	HGZ 71
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	S/M
	201100022027
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	965
	HGZ 71
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	 ECG-1 PLUS 
	107639-M11902150006
	201100022025
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	966
	HGZ 71
	ELECTROCARDIOGRAFO
	EDAN
	 SE-1200 EXPRESS 
	S/N
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	967
	HGZ 71
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	 BTL-08 MTPLUS 
	073P0B011155
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	968
	HGZ 71
	INCUBADORA
	ADVANCED
	 A3158 
	IT-A3158
	2010000011631
	PED URGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	969
	HGZ 71
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3186
	S/N
	20120000158
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	970
	HGZ 71
	INCUBADORA
	INTELEC
	IT-2000
	IT-2000
	20100000005729
	URG. PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	971
	HGZ 71
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM
	S10-075
	201200000057
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	972
	HGZ 71
	FOTOTERAPIA PLANA
	SAPS
	 FT2K4 
	198
	201200000060
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	973
	HGZ 71
	FOTOTERAPIA PLANA
	SAPS
	 FT2K4 
	199
	201200000059
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	974
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M13506770024
	201500003008
	QX`S REC C1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	975
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12B06260001
	201500003009
	QX`S REC C5
	EQUIPO
	1
	2
	3

	976
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M13201390006
	201500003007
	QX'S REC C 4
	EQUIPO
	1
	2
	3

	977
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448M13506770003
	201500003005
	QX'S REC C 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	978
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M13201390001
	201500003006
	QX'S REC C3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	979
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448M13900290094
	201500003009
	QX'S URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	980
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448M13900290065
	S/N
	QX URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	981
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M12703980020
	201200010392
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	982
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M12703980008
	201200010391
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	983
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980007
	201200010385
	URG. CHOQUE 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	984
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M1270398007
	201200010392
	URG. CHOQUE 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	985
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980009
	201200010388
	URG. OBS. ADUL C4
	EQUIPO
	1
	2
	3

	986
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980006
	201200010383
	URG OBS ADUL C14
	EQUIPO
	1
	2
	3

	987
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	201235-M12703980018
	201200010387
	URG. OBS. ADUL C15
	EQUIPO
	1
	2
	3

	988
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980019
	201200010386
	URG. OBS. ADUL C2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	989
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980011
	201200010381
	URG. OBS. ADUL C1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	990
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M13900290028
	S/N
	QX 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	991
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980023
	201200010382
	URG. OBS. ADUL. C3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	992
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980017
	201200010384
	URG OBS ADULT C16
	EQUIPO
	1
	2
	3

	993
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980024
	2012000103889
	URG OBS ADUL C13
	EQUIPO
	1
	2
	3

	994
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703980021
	201200010390
	URG OBS ADUL C17
	EQUIPO
	1
	2
	3

	995
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B08930007
	201700011683
	URG.TRAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	996
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B08930008
	S/N
	URG TRAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	997
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K3EH6876G
	S/N
	M.I. 2P C202
	EQUIPO
	1
	2
	3

	998
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	L3EH 8254G
	S/N
	M.I. 2P TRAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	999
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	S/N
	S/N
	QX'S REC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1000
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	L3EH7899G
	S/N
	OBS URG TRAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1001
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	S/N
	S/N
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1002
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	S/N
	S/N
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1003
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	HIDJ5265G
	S/N
	M.I. 2P C214
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1004
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	S/N
	S/N
	PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1005
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6638118
	S/N
	QX 4
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1006
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6645826
	S/N
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1007
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6638137
	S/N
	QX 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1008
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	6638131
	S/N
	QX 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1009
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12890
	201000011484
	2 P M.I. C222
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1010
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12883
	201000011485
	M.I.2 P. C207
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1011
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12902
	201000011486
	2 P.I. C204
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1012
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12847
	S/N
	1P C104
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1013
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12910
	20100001148
	1P C107
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1014
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12909
	S/N
	1P C116
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1015
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12817
	S/N
	1P C131
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1016
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12810
	S/N
	1P C113
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1017
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	S/N
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1018
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	S/N
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1019
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	ULTRAVIEW SL
	1369-022612
	201680035866
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1020
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	ULTRAVIEW SL
	1369-022616
	201680035865
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1021
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	ULTRAVIEW SL
	S/N
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1022
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097104719
	201980003773
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1023
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097924719
	201980003774
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1024
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098494719
	201980003775
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1025
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082344619
	201980003776
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1026
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100084393719
	201980003777
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1027
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	10009704719
	201980003778
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1028
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082184619
	201980003779
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1029
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082364619
	201980003780
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1030
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100042914219
	201980003781
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1031
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082394619
	201980003782
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1032
	HGZ 57
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	10009702419
	201980003783
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1033
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFE PAK 
	37385914
	2008800035360
	PEDIATRIA 4TO. PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1034
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFE PAK 
	36153061
	S/N
	QX REC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1035
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	200217
	20880004167
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1036
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 20
	C/N
	S/N
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1037
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1931
	S/N
	URGENCIA CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1038
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	PRIMEDIC
	DEFI MONITOR
	U187A007841
	201300000290
	QX 5 URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1039
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T0346082
	201400002988
	3ER PISO CIRUGIA GRAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1040
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T 04H62217
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1041
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T06C8678778
	201300000288
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1042
	HGZ 57
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T10I122251
	201300000289
	URGENCIAS CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1043
	HGZ 57
	ELECTROCAUTERIO
	ADVANCED
	ESU 300
	213062318
	S/N
	QX S 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1044
	HGZ 57
	ELECTROCAUTERIO
	ADVANCED
	ESU 300
	213062319
	S/N
	QX' S 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1045
	HGZ 57
	ELECTROCAUTERIO
	ERBE
	ICC 300
	A-280
	S/N
	QX 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1046
	HGZ 57
	ELECTROCAUTERIO
	ERBE
	VIO-300S
	11324782
	S/N
	QX 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1047
	HGZ 57
	ELECTROCAUTERIO
	VALLEY LAB
	FORCE EZ
	E5A7806B
	S/N
	QX 5 URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1048
	HGZ 57
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	460049-M16B02800005
	201500003376
	ELECTROCARDIOGRAMAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1049
	HGZ 57
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	DELTA 1 PLUS
	MDL1022272
	200490025952
	1ER PISO PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1050
	HGZ 57
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	2010MCE203
	S/N
	3ER PISO CIRUGIA GRAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1051
	HGZ 57
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MIRELLE
	2120023
	XXX
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1052
	HGZ 57
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS
	NICOLET ONE VEEG32
	TS191000M
	S/N
	FINANZAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1053
	HGZ 57
	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL
	MEDICAL EQUIPMENT WORKS
	3008
	PT2
	S/N
	QX 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1054
	HGZ 57
	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL
	MEDICAL EQUIPMENT WORKS
	3008
	PT2
	S/N
	QX 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1055
	HGZ 57
	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL
	MEDICAL EQUIPMENT WORKS
	3008
	PT2
	S/N
	QX 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1056
	HGZ 57
	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL
	MEDICAL EQUIPMENT WORKS
	3008
	PT2
	S/N
	QX 4
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1057
	HGZ 57
	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL
	MEDICAL EQUIPMENT WORKS
	3008
	PTE 
	S/N
	QX 5 URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1058
	HGZ 57
	LAMPARA DE EMERGENCIA
	ACM
	L6800
	14-68001991
	S/N
	QX 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1059
	HGZ 57
	LAMPARA DE EMERGENCIA
	ACM
	L6800
	14-L68001993
	S/N
	QX 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1060
	HGZ 57
	LAMPARA DE EMERGENCIA
	ACM
	L6800
	14-L68001996
	S/N
	QX 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1061
	HGZ 57
	LAMPARA DE EMERGENCIA
	ACM
	L6800
	14-L68001995
	S/N
	QX 5 URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1062
	UMF 95
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	US00700674
	S/N
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1063
	UMF 95
	DESFIBRILADOR
	WELCH ALLYN/MRL LITE
	PIC 30
	83563
	S/N
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1064
	UMF 95
	ULTRASONIDO
	GENERAL ELECTRIC
	LOGIC 200 ALFA 2205675
	43451544
	2002901579
	PREV
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1065
	UMF 79
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	US00700674
	200490011988
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1066
	UMF 186
	DESFIBRILADOR
	MR LIFE (WELCHALLYN)
	PIC 30
	ND100184
	S/N
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1067
	UMF 186
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT B
	100081000000
	S/N
	S/N
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1068
	UMF 186
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT B
	S/N
	S/N
	S/N
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1069
	UMF 186
	ULTRASONIDO
	GENERAL ELECTRIC
	LOGIC 200 ALFA
	S/N
	S/N
	S/N
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1070
	UMF 62
	DESFIBRILADOR
	MR LIFE (WELCHALLYN)
	PIC 30
	83560
	200490023980
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1071
	UMF 62
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE‬
	ECG 200S
	0749190F
	201980007821‬
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1072
	UMF 62
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	 CSM 75CT-B 
	100096784719
	201980003836
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1073
	UMF 59
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	S/N
	200490017991
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1074
	UMF 59
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED ZOLL M SERIES CCT
	D-100 BIPHASIC
	S/S
	S/N
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1075
	UMF 59
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100095144719
	20198000418
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1076
	UMF 56
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-25000A PRO
	301243-M13703990019-01
	201500001245
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1077
	UMF 56
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-25000A PRO
	301243-M13703990018-01
	201500001246
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1078
	UMF 56
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100084174619
	201980004116
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1079
	UMF 56
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100043044219
	201980004117
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1080
	UMF 56
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	M 1770 A
	S/N
	200490017995
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1081
	UMF 56
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	2000924278
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1082
	UMF 52
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	S/N
	201680000241
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1083
	UMF 52
	DESFIBRILADOR
	MRL LIFE- WELCH ALL YN
	PIC 30
	83559
	200490023977
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1084
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100084194619
	201980004103
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1085
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100095104719
	201980004104
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1086
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100097144719
	201980004105
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1087
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100098154719
	201980004106
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1088
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100000044719
	201980004107
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1089
	UMF 52
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100099944719
	201980004108
	A.M.C. 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1090
	UMF 184
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08
	073T0B001774
	201680038779
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1091
	UMF 184
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	BIPHASIC 200 JOULESMAX
	S/N
	201500001257
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1092
	UMF 184
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	100098454719
	201980003830
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1093
	UMF 184
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	1000094604719
	201980003831
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1094
	UMF 184
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	IPX1
	1000097134719
	201980003832
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1095
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000‬
	L8FB4467G
	1999008335
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1096
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000‬
	L8FB4456G
	199900836
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1097
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000‬
	L8FB4465G
	1999008737
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1098
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000‬
	L8FB4460G
	1999008339
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1099
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000‬
	L8FB4447G
	1999008341
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1100
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	 BSM 2301K
	13784
	1999937363
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1101
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	 BSM 2301K
	13786
	1999037365
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1102
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12703980013
	201200010624
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1103
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12703980012
	201200010625
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1104
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 A PRO 
	301235-m12273980015
	201200010626
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1105
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM- 2000 A PRO 
	301235-M12703980005
	201200010627
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1106
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 A PRP 
	301235-M12703980014
	201200010628
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1107
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	 ADVANCED 
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12703980022
	201200010629
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1108
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12703980028
	201200010630
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1109
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 PRO 
	ZDW-024
	201300000440
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1110
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	 PM-2000 PRO 
	341448-M16B08930017
	201700011691
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1111
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000A PRO 
	K8P68158G
	S/N
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1112
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000A PRO 
	S/N
	201200010622
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1113
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12703980010
	201200010631
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1114
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000 A PRO  
	301235-M12703980001
	201200010633
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1115
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000  A PRO 
	301448-M139290093
	201500002974
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1116
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000 A PRO 
	301243-M1270399001
	201500002975
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1117
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN REFERENCIA
	 PM-2000 A PRO 
	301235-M12B0583000901
	201500002976
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1118
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED‬
	S/M
	S/N
	201700011692‬
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1119
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM-75CT-B‬
	100097864719
	201980003764
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1120
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM-75CT-B‬
	100082084619
	201980003766
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1121
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM-75CT-B‬
	100082434619
	201980003767
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1122
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM-75CT-B‬
	100082194619
	201980003769
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1123
	HGZ 53
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN 
	CSM-75CT-B‬
	100082594619
	201980003772
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1124
	HGZ 53
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CF6833
	201300000280
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1125
	HGZ 53
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	S/N
	2010000011632
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1126
	HGZ 53
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	S/N
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1127
	HGZ 53
	INCUBADORA
	FINESA
	ATOM
	S/N
	1990040784
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1128
	HGZ 53
	INCUBADORA
	DRAGER
	S/M
	S/N
	1988116677
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1129
	HGZ 53
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BURDICK‬
	S/M
	S/N
	1989045572
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1130
	HGZ 53
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	S/N
	201700011693
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1131
	HGZ 53
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	S/N
	201700011694
	MEDICINA INTERNA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1132
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	MSERIES
	10331
	S/N
	TODA LA UNIDAD
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1133
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	MSERIES
	10332
	201200010332
	TODA LA UNIDAD
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1134
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	80501
	201200010331
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1135
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	32236264
	1999022828
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1136
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	49364
	201200010333
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1137
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	CARDIOLIFE
	1561
	201500002962
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1138
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	CARDIOLIFE
	S/N
	200400050606
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1139
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	CARDIOLIFE
	114
	201680042932
	RX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1140
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T04H62235
	201500002961
	CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1141
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	1999022829
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1142
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	CARDIOLIFE
	S/N
	19992837
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1143
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	200880035371
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1144
	HGZ 53
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	201200010334
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1145
	HGZ 53
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	COSYCOT
	200093JSU00736
	2001904738
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1146
	HGZ 53
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA
	HCCH01143
	S/N
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1147
	HGZ 53
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300 PLUS
	1K140201
	201200010288
	CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1148
	HGZ 53
	ELECTROCUAGULADOR
	CONMED ASPEN LABS
	SABLE 180
	S/N
	1991066777
	DISPLACIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1149
	HGZ 53
	ELECTROCUAGULADOR
	LED
	SURTRON 400
	ZIJ190IM
	S/N
	CIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1150
	HGZ 53
	FOTOTERAPIA PLANA
	S/M
	S/M
	S/N
	1987001199
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1151
	HGZ 53
	FOTOTERAPIA PLANA
	S/M
	S/M
	S/N
	1987001200
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1152
	HGZ 53
	FOTOTERAPIA PLANA
	S/M
	S/M
	S/N
	1987001201
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1153
	HGZ 53
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	S/M
	S/N
	201980004982
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1154
	HGZ 53
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	S/M
	S/N
	201980004983
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1155
	HGZ 53
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	S/M
	S/N
	201980004984
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1156
	UMF 84
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	901058 VITAL SIGNS MONITOR CARE
	100081264619
	201980004157
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1157
	UMF 84
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	7126115
	200900007548
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1158
	UMF 84
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG2005
	7491918
	201980007816
	PLANTA BAJA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1159
	UMF 83
	DESFIBRILADOR
	HEALTHCARE HEWLER PACKARD
	M1723B
	US00103272
	2000924283
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1160
	UMF 189
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG-12C
	02507539460049M159055160045
	201680001364
	DEP CLINICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1161
	UMF 189
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG200S
	7491900
	201980007817
	DEP CLINICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1162
	UMF 189
	DESFIBRILADOR
	HP-CODE MASTER
	M1723B
	US00103197
	200924273
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1163
	UMF 69
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	PAGEWRITER 300Pi
	US00700683
	200490017994
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1164
	UMF 82
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T08K107794
	201500001141
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1165
	UMF 85
	DESFIBRILADOR
	AGILET
	PIC 30
	83574
	2004900
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1166
	UMF 182
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	1000 8281 4619
	S/N
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1167
	UMF 182
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	1000 9689 4719
	S/N
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1168
	UMF 182
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG200S
	7491917
	S/N
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1169
	UMF 182
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	M4735A
	US00107371
	S/N
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1170
	UMF 75
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	1000 9763 4719
	201980004147
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1171
	UMF 75
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097964719
	201980004148
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1172
	UMF 75
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097264719
	201980004149
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1173
	UMF 75
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100081274619
	201980004150
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1174
	UMF 75
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100042964219
	201980004146
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1175
	UMF 75
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	DIGITAL ECG
	460049M15905160042
	201680000000
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1176
	UMF 75
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	MDL1016587
	1999001742
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1177
	UMF 75
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	M4735A
	US00107350
	1995003972
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1178
	UMF 183
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100096744719
	201980003828
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1179
	UMF 183
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100095514719
	201980003829
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1180
	UMF 183
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	M1722 84324
	201680000717
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1181
	UMF 183
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	2000924271
	ATENCION MEDICA 
CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1182
	UMF 78
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	311031-M1330523000
	201500001148
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1183
	UMF 78
	DESFIBRILADOR
	HEARTSTREAM
	XL
	S/N
	1989119790
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1184
	UMF 96
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	2000924288
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1185
	UMF 96
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	S/N
	201680001050
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1186
	UMF 70
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	311031-M13305230003
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1187
	UMF 70
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T01L28717
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1188
	UMF 73
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	460049-M159051060041
	20168000242
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1189
	UMF 73
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	2005
	2000929031
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1190
	UMF 74
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	LIFE CARD
	 ANALOGIC 
	AN400043
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1191
	UMF 74
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	CARDIOCID BS 1575
	905318
	1999035325
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1192
	UMF 74
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TECK-83822K
	S/N
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1193
	UMF 81
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08LT-ECG
	905319
	20168038782
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1194
	UMF 81
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	 CARDIOLIFE 
	98
	201680042875
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1195
	UMF 86
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	L8FB4448G
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1196
	UMF 86
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103201
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1197
	UMF 87
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08LT-ECG
	073TOB001778
	20168038783
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1198
	UMF 87
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MEDICORE
	MEDITRACE
	2010MCE187
	201000009467
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1199
	UMF 87
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103177
	2000924285
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1200
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G3B4090177
	200700031400
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1201
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G3B4090165
	S/M
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1202
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G3B4090145
	200700031401
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1203
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	101054713
	200700031399
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1204
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MATRON
	BPM-1000
	910-NK5077
	200700031403‬
	RECUPERACIÓN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1205
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MFC- 1000
	AQ69B9290
	200700023692‬
	RECUPERACIÓN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1206
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	360080-M20409010002
	200700031402‬
	RECUPERACIÓN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1207
	UMAA/UMF 180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 S/M 
	100097294719
	201980003822
	ATENCION CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1208
	UMAA/UMF 180
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	106409465163
	200490017984
	ATENCION CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1209
	UMAA/UMF 180
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	S/N
	201100000888
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1210
	UMAA/UMF 180
	ELECTROCARDIOGRAFO
	PHILIPS
	M1770A
	US00700687
	201100000889
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1211
	UMAA/UMF 180
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODE MASTER
	M172284514
	2000924269‬
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1212
	UMAA/UMF 180
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID
	6126171
	200700023681
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1213
	UMAA/UMF 180
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID
	6126165
	200700023683
	QUIMIOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1214
	UMAA/UMF 180
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID
	6126170
	200700023682
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1215
	UMAA/UMF 180
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID
	6126143
	200700023680
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1216
	UMAA/UMF 180
	ELECTROCUAGULADOR
	YENG
	5300
	363102153
	201200002112
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1217
	UMAA/UMF 180
	ELECTROCUAGULADOR
	YENG
	5300
	363102155
	S/M
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1218
	UMAA/UMF 180
	ASPIRADOR GASTRICO
	THOMAS
	S/M
	1245
	200700023478‬
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1219
	UMAA/UMF 180
	MESA QUIRURGICA
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	200700023686
	PROCEDIMIENTOS 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1220
	UMAA/UMF 180
	MESA QUIRURGICA
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	200700023687
	SALA QX 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1221
	UMAA/UMF 180
	MESA QUIRURGICA
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	200700023691
	SALA DE QX 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1222
	UMAA/UMF 180
	MESA QUIRURGICA
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	200700023685
	PROCEDIMIENTOS 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1223
	UMAA/UMF 180
	MESA QUIRURGICA
	ADVANCED
	S/M
	S/N
	200700023688
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1224
	UMAA/UMF 180
	LAMPARA SATELITAL
	ADVANCED
	SL700/700
	S/N
	201200001835
	SALA DE PROCEDIMIENTOS 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1225
	UMAA/UMF 180
	LAMPARA SATELITAL
	ADVANCED
	SL700/700
	S/N
	201200001836
	SALA QX 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1226
	UMAA/UMF 180
	LAMPARA SATELITAL
	ADVANCED
	SL700/700
	S/N
	S/N
	SALA QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1227
	UMAA/UMF 180
	LAMPARA SATELITAL
	ADVANCED
	SL700/700
	S/N
	S/N
	SALA DE PROCEDIMIENTOS 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1228
	UMF 181
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	CARDIOCID 
	903372
	201900006456
	ATENCION CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1229
	UMF 181
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	MASTER
	S/N
	2000924270
	ATENCION CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1230
	UMF 181
	TOCOCARDIOGRAFO
	HUNTLEIGH
	S/N
	S/N
	2002904541
	PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1231
	UMF 193
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097734719
	201980004095
	ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1232
	UMF 193
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100000404719
	201980004096
	ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1233
	UMF 193
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097174719
	201980004097
	ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1234
	UMF 193
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08-LT
	073T0B001776
	201680039464
	ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1235
	UMF 193
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103192
	S/N
	ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1236
	UMF 193
	FONODETECTOR PÓRTATIL
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020-2063
	201980001635
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1237
	UMF 193
	FONODETECTOR PÓRTATIL
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020-2064
	201980001636
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1238
	UMF 193
	FONODETECTOR PÓRTATIL
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020-2065
	201980001637
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1239
	UMF 193
	FONODETECTOR PÓRTATIL
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020-2066
	201980001638
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1240
	UMF 193
	FONODETECTOR PÓRTATIL
	WALTVICK
	ABYLU
	19092305020-2067
	201980001639
	MEDICINA PREVENTIVA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1241
	UMF 195
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	LIGTH
	S/N
	1999037380
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1242
	UMF 195
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELLCH ALLYN
	CSM75CT-B
	S/N
	201980004101
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1243
	UMF 195
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	CARDIOCID BS 1575
	S/N
	200490017984‬
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1244
	UMF 195
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	S/N
	2000924276
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1245
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	RICHMAR
	THERASON
	1025052200
	S/N
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1246
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	RICHMAR
	THERASON
	1025052204
	S/N
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1247
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METTLER
	MULTI-MODE
	043TS02151
	200600001337
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1248
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	METTLER
	MULTI-MODE
	0403TS02153
	200600001338
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1249
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT 240 STIM
	1488
	200490026914
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1250
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELECT 240 STIM
	1454
	200490026913
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1251
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC2005-50103
	201600000236
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1252
	UMF 195
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC2005-50104
	201600000237
	TERAPIA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1253
	UMF 195
	LAMPARA SATELITAL
	COBRAMEX
	ULTRATEC  6000
	S/N
	S/N
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1254
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5246G
	2002906936
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1255
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	J1DJ4806G
	2002906925
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1256
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	S/N
	2002906926
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1257
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5091G
	2002906951
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1258
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5457G
	2002906927
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1259
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5362G
	2002906931
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1260
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5130G
	2002906934
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1261
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5262G
	2002906935
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1262
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5572G 
	2002906937
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1263
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5182G
	2002906940
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1264
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5626G
	2002906944
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1265
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5580G
	2002906942
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1266
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	S/N
	2002906932
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1267
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5261G
	2002906921
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1268
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5053G
	2002906930
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1269
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5482G
	2002906933
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1270
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC‬
	DASH 4000
	K1DJ5058G
	2002906938
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1271
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	S/N
	2002906950
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1272
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K1DJ5113G
	2002906943
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1273
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC 
	DASH 4000
	K1DJ5630G
	2002906945
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1274
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8035G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1275
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8036G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1276
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8037G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1277
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8030G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1278
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8031G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1279
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC         
	SOLAR 8000M
	K1R8033G
	S/N
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1280
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B08930015-01
	201700011661
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1281
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B08930016-01
	201700011662
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1282
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12802
	201000011441
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1283
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12845
	201000011442
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1284
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12901
	201000011444
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1285
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	BIONET
	 BM3 
	DIJ1000007
	201300000011
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1286
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369766
	202280009025
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1287
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369774
	202280009033
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1288
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369756
	202280009029
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1289
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369759
	202280009030
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1290
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369751
	202280009031
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1291
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369768
	202280009037
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1292
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369762
	202280009024
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1293
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369747
	202280009026
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1294
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369777
	202280009039
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1295
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369792
	202280009034
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1296
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369782
	202280009023
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1297
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369769
	202280009027
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1298
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369753
	202280009040
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1299
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369787
	202280009028
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1300
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369745
	202280009035
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1301
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369789
	202280009036
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1302
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369763
	202280009032
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1303
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	 EFFICIA CM150 
	CN92369785
	202280009038
	DIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1304
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100020984920
	202180000260
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1305
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100096584620
	202180000261
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1306
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100022274920
	202180000262
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1307
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021204920
	202180000263
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1308
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100020964920
	202180000264
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1309
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100022584920
	202180000265
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1310
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100073764420
	202180000266
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1311
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021174920
	202180000267
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1312
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021274920
	202180000268
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1313
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021114920
	202180000269
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1314
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021124920
	202180000270
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1315
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100018114820
	202180000271
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1316
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100002994720
	202180000272
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1317
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100023004920
	202180000273
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1318
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100020994920
	202180000274
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1319
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100021144920
	202180000275
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1320
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100018184820
	202180000276
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1321
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100014844920
	202180000277
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1322
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100086343720
	202180000278
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1323
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100018174820
	202180000279
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1324
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100082014619
	201980003810
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1325
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100086693719
	201980003811
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1326
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100081224619
	201980003812
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1327
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100081144619
	201980003813
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1328
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100097374719
	201980003814
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1329
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100097164719
	201980003815
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1330
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100082254619
	201980003816
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1331
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100000334719
	201980003817
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1332
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100081214619
	201980003818
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1333
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100017454019
	201980003819
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1334
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100082804519
	201980003820
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1335
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT-B 
	100094764719
	201980003821
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1336
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT
	100096584620
	202180000261‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1337
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT
	100021174920
	202180000267‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1338
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	 CSM 75CT
	100021484920
	202180000277‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1339
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	SL2400
	1369-022574
	201680044059‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1340
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	SL2400
	1369-022547
	201680044060‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1341
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	SL2400
	1369-022637
	201680044186‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1342
	HGZ 197
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	SL2400
	1369-022614
	201680044187‬
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1343
	HGZ 197
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	VITALMEX
	S/M
	S/N
	201080047204‬
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1344
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	416675
	2002910339
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1345
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	428082
	2002910340
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1346
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	416681
	2002910341
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1347
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	416682
	2002910342
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1348
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	416676
	2002910343
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1349
	HGZ 197
	CAMA ELECTRICA
	HUNTLEIGH NESBIT EVANS
	 CONTOURA 880 
	428081
	2002910344
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1350
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110348
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1351
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110349
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1352
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110350
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1353
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110351
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1354
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110352
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1355
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110348
	 201980003675
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1356
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110349
	 
201980003676
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1357
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110350
	 
201980003677
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1358
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110351
	 
201980003678
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1359
	HGZ 197
	MESA QUIRURGICA 
	LIFEE
	 LT-EH 
	1619110352
	 
201980003679
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1360
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	BOLSSOM
	IW930
	20815000606
	2002913592
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1361
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	BOLSSOM
	IW930
	20815000603
	2002913593
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1362
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	BLOSOOM
	IW930
	20814000593
	2002913835
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1363
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	BOLSSOM
	IW930
	20815000605
	2002913836
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1364
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	COSSYCOT
	11017000651
	2002907072
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1365
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	COSSYCOT
	11012000647
	2002907074
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1366
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	SAG 78486
	201300010530
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1367
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	SAG 78485
	201300010531
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1368
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	NAG 80814
	201300010532
	PADIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1369
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A3051
	NAG 80812
	201300010533
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1370
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-497
	201980000984
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1371
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-498
	201980000985
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1372
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-499
	201980000986
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1373
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-500
	201980000987
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1374
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-501
	201980000988
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1375
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-502
	201980000989
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1376
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-503
	201980000990
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1377
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-504
	201980000991
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1378
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-505
	201980000992
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1379
	HGZ 197
	CUNA TERMICA
	ATMOSCARE
	 EXSPECTA 
	AP17-506
	201980000993
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1380
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00502036
	2002911432
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1381
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501919
	2002911435
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1382
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501914
	2002911445
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1383
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00502025
	2002911437
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1384
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00502003
	2002911443
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1385
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501983
	2002911441
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1386
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501966
	2002911442
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1387
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501991
	2002911438
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1388
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	CND4752418
	2002911431
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1389
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00502030
	2002911436
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1390
	HGZ 197
	ELECTROCARDIOGRAFO
	HEWLETT PACKARD
	 M1770A 
	US00501920
	20029111439
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1391
	HGZ 197
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NICOLET
	 NIC ONE 
	PN121218M
	201300010529
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1392
	HGZ 197
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS
	 NICOLET ONE vEEG32 
	TS190991M
	202080000664
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1393
	HGZ 197
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS/NICOLET/VIASYS HEALTHCARE/CAREFUSION
	NICOLET ONE Veeg 32
	TS 190991 M
	202080000664
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1394
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	CENHA2269 
	MB5823
	S/N
	URGENCIAS CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1395
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	CENHA2269 
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1396
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	CENHA2269 
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1397
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	CENHA2269 
	S/N
	S/N
	UMAA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1398
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	 VGE 528 
	MB-17117
	201980006441
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1399
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	 VGE 528 
	MB-17118
	201980006442
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1400
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	 FELMEX 
	 VGE 528 
	MB-17119
	201980006443
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1401
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	BERCHTOL
	S/M
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1402
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	BERCHTOL
	S/M
	S/N
	S/N
	UMA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1403
	HGZ 197
	LAMPARA SATELITAL
	BERCHTOL
	S/M
	S/N
	S/N
	UMA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1404
	HGZ 197
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	COSMOGAMMA
	S/M
	S/N
	201000009429
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1405
	HGZ 197
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC-2001-46074
	2002905829
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1406
	HGZ 197
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC-2001-46064
	2002905830
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1407
	HGZ 197
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	BTL
	 4625 SMART 
	058S0B019933
	202180002280
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1408
	HGZ 197
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	BTL
	 4625 SMART 
	058S0B019911
	202180002281
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1409
	HGZ 197
	TINA DE REMOLINO SUPERIOR
	SHANDON
	S/M
	S/N
	200680014910
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1410
	HGZ 197
	TINA DE REMOLINO INFERIOR
	SHANDON
	S/M
	S/N
	200680014911
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1411
	HGZ 197
	TINA DE REMOLINO SUPERIOR
	SHANDON
	S/M
	S/N
	200680014912
	MEDICINA FISICA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1412
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	S/M
	S/M
	S/N
	201200001025
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1413
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	S/M
	S/M
	S/N
	201200001026
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1414
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	ADVANCED‬
	S/M
	S/N
	201600000219
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1415
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	ADVANCED‬
	S/M
	S/N
	201600000220
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1416
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	LGMD‬
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC 19011
	201980004342
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1417
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	LGMD‬
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC 19012
	201980004343
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1418
	HGZ 197
	CARDIOTOCOGRAFO
	LGMD‬
	 BABYVIEW PLUS 
	VVC 19013
	201980004344
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1419
	HGZ 197
	AUDIOMETRO
	GRASON STANDLER
	 GSI-61 
	AA084472
	200820010424
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1420
	HGZ 197
	CAMARA SONOAMORTIGUADORA
	ELECTROMEDICA‬
	S/M
	S/N
	200490004957‬
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1421
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008715
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1422
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008716
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1423
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008717
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1424
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008718
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1425
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008719
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1426
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008720
	UCIN
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1427
	HGZ 197
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	S/N
	201980008721
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1428
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107303
	2002911480
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1429
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107300
	2002911487
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1430
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107273
	2002911492
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1431
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107440
	2002911484
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1432
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107389
	2002911483
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1433
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107359
	2002911489
	HOSPITALIZACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1434
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107332
	2002911488
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1435
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107327
	2002911490
	IMAGENEOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1436
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107290
	2002911481
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1437
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107000
	2002911486
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1438
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107372
	2002911478
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1439
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107518
	2002911479
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1440
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107315
	2002911482
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1441
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	AGILENT
	 HEARTSTREAM 
	US00107394
	2002911477
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1442
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	87940
	200880035363
	URGENCIAS CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1443
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	80287
	200880004184
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1444
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	80288
	200880004186
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1445
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	85240
	200880004185
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1446
	HGZ 197
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN‬
	TEC 7531K
	4167
	202180011355
	UCIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1447
	UMAA 199
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC-1000
	AQ69B9289
	200700031395
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1448
	UMAA 199
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	S/N
	200700031397
	TRIAGE RESPIRATORIO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1449
	UMAA 199
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	S/N
	S/N
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1450
	UMAA 199
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	106409468163
	200700000503
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1451
	UMAA 199
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	S/N
	200700000504
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1452
	UMAA 199
	ELECTROCARDIOGRAFO
	MORTARA
	ELI 250
	106399367163
	200700000505
	NEFROLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1453
	UMAA 199
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	6126162
	200700023663
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1454
	UMAA 199
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	6126177
	200700023664
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1455
	UMAA 199
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	66236
	200700023665
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1456
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICAD
	 TANDEM 4 
	60500780
	 
	BODEGA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1457
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICAD
	 TANDEM 4 
	30500768
	200700023482
	BODEGA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1458
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICAD
	 TANDEM 4 
	30500769
	200700023485
	BODEGA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1459
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICAD
	 TANDEM 4 
	30500781
	200700023480
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1460
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICAD
	 TANDEM 4 
	30501650
	200700023487
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1461
	UMAA 199
	ELECTROCUAGULADOR
	YESNG
	S300 ELECTROSURGICAL
	363102152
	200700028691
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1462
	UMAA 199
	ELECTROCUAGULADOR
	YESNG
	S300 ELECTROSURGICAL
	363102154
	200700028692
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1463
	UMAA 199
	ELECTROCUAGULADOR
	ALSA
	 ALSATOM SU-50MB 
	2949-05/00
	20000926672
	CEYE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1464
	UMAA 199
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300 PLUS
	213062317
	200800010326
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1465
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	678000457
	200700036921
	ENDOSCOPIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1466
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	678000463
	200700036923
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1467
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	678000462
	200700036922
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1468
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	MSVVC06
	200700036924
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1469
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 4000
	6300343
	200700036922
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1470
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM-75CT-B
	100095204719
	201980004195
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1471
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM-75CT-B
	100082794619
	201980004196
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1472
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM-75CT-B
	100097224719
	201980004197
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1473
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM-75CT-B
	100081164619
	201980004198
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1474
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM-75CT-B
	100098284719
	201980004199
	TRIAGE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1475
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	INCUBADORA
	INTELEC 
	IT-2000
	IT-751-T
	200700041456
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1476
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCARDIOGRAFO
	SCHILLER
	AT1
	191
	201680042001
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1477
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08 LT
	737OB001787
	200700036770
	UROLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1478
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BTL
	BTL-08 LT
	737OB001786
	200700036769
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1479
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER 
	US00107004
	200700041343
	QUIMIOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1480
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO7193613
	200700041341
	RECUPERACIÓN, 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1481
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO7193615
	200700041342
	HEMODIALISIS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1482
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO7193623
	200700041339
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1483
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	  TO7193625
	200700041340
	ENDOSCOPIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1484
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	SABANA TERMICA
	NELLCOR
	WARM TOUCH 5300
	5300
	200700048884
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1485
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	ICC200
	E-1898
	200700048816
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1486
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCUAGULADOR
	MATIN
	ME200
	158504496
	200700036221
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1487
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCUAGULADOR
	MATIN
	ME200
	S/N
	200700036222
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1488
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCUAGULADOR
	LED 
	SURTRON 400HP
	5180214131
	201780006801
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1489
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	ELECTROCUAGULADOR
	LED
	SURTRON 400HP
	5180214130
	201780006800
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1490
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	OXIMETRO
	NELLCOR
	N600-X
	607804169
	201600024562
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1491
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	TIMPANOMETRO
	SERVINTER DE MEXICO
	 GSI38 
	GSI38
	200700045662
	OTORRINOLARINGOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1492
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	AUDIOMETRO
	GRASON STADLER
	 MADISON 
	AA063013
	200700037167
	OTORRINOLARINGOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1493
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	CENHA-226RB
	MB9445
	200700037173
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1494
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	CENHA-226RB
	MB9444
	200700037174
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1495
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	CENHA-226RB
	MB9380
	200700037182
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1496
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	CENHA-226RB
	INV MB-9301
	200700037171
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1497
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	HBS-43-3RB
	MB9376
	200700037178
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1498
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	HBS-43-3RB
	MB9379
	200700037181
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1499
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	LAMPARA QUIRURGICA 
	FEHLMEX
	J-4
	MB 9602
	200700037172
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1500
	UMF 77
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12C
	460049-M15
	201680001048
	RAYOS "X"
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1501
	UMF 77
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG200S
	7491915
	201980007844
	RAYOS "X"
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1502
	UMF 77
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER XL
	US00103253
	2000924282
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1503
	UMF 77
	ELECTROCAUTERIO
	CONMED ASPEN LABS
	HYFRECATOR 2000
	01KGJO29
	7-900-115
	PLANIFICACION FAMILIAR
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1504
	UMF 77
	EQUIPO DE SUCCION
	EUROMEX
	GOMCO
	S/N
	200600001304
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1505
	UMF 77
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	100097194719
	201980004153
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1506
	UMF 77
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	100081234619
	201980004155
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1507
	UMF 77
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	100082884619
	201980004153
	ATENCION MEDICA CONTINUA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1508
	UMF 77
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	100084433719
	201980004154
	CADIMSS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1509
	UMF 77
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	75CT
	100098194719
	201980004152
	PLANIFICACION FAMILIAR
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1510
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880273
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1511
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880274
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1512
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880275
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1513
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880276
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1514
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880277
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1515
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880278
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1516
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880279
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1517
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000-XL-PLUS
	360080-M20408880280
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1518
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	LUTECH
	DATALYS 760
	K5200307015
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1519
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	LUTECH
	DATALYS 760
	K5200307016
	202080010940
	MEHT
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1520
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG200S
	0602200D
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1521
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS-METRO 
	DFM100/LIFELINE
	CN32644331
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1522
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS-METRO 
	DFM100/LIFELINE
	CN32644300
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1523
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS-METRO 
	DFM100/LIFELINE
	CN32644310
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1524
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20790620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1525
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20860620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1526
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20810620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1527
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20820620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1528
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20830620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1529
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20840620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1530
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20850620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1531
	UNIDAD MOVIL TEMPORAL COVID 2019
	ASPIRADOR GASTRICO
	BAME
	185
	20800620
	S/N
	MC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1532
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097004719
	2019980004090
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1533
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097044719
	201980004091
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1534
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097434719
	201980004092
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1535
	UMF 191
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	CARDIOCID BS 1575
	905314
	1990035316
	CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1536
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097554719
	201980004158
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1537
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082104619
	201980004159
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1538
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082454619
	201980004160
	CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1539
	UMF 91
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	S/N
	2001 90 5860
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1540
	UMF 91
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC 2005-50102
	20049002
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1541
	UMF 91
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELEC 240STIM
	1499
	2004 9002 6918
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1542
	UMF 55
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	A3158TSCF6879
	201500001265
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1543
	UMF 55
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	 ECG 200S 
	7491916
	201980007850
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1544
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097154719
	201980004113
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1545
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097324719
	201980004114
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1546
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098004719
	20198004115
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1547
	UMF 55
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS
	HEARTSTREAM XL
	501517539
	201680029816
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1548
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	MSWC06
	200700039662
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1549
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097984719
	201980004109
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1550
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098084719
	201980004110
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1551
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100084753719
	201980004112
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1552
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082114619
	201980004111
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1553
	UMF 54
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL 
	IT-Z99080045
	1999015785
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1554
	UMF 54
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	250
	200700039653
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1555
	CLINICA DE MAMA
	DESFIBRILADOR
	MEDIANA 
	D500
	159218060061
	201800036189
	CENTRAL DE ENFERMERIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1556
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 IM70 
	SD010366019GA
	201000007188
	URGENCIAS CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1557
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SDO10366015GA
	201000007186
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1558
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366016GA
	201000007187
	URGENCIAS CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1559
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366020GA
	201000007189
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1560
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366023GA
	201000007190
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1561
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366025GA
	201000007191
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1562
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366026GA
	201000007192
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1563
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366022GA
	201000007193
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1564
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	GENERAL ELECTRIC
	DASH 3000
	SD010366029GA
	201000007195
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1565
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AGILENT
	M1204R
	4006A020774
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1566
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12844
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1567
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC 10
	KN-94042865
	201000007194
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1568
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WALTVICK
	ZAFIRO
	WMM-0115-1139
	201600012316
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1569
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM
	PM-2000A PRO
	S/M
	201600012347
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1570
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16BO8930012
	201700011666
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1571
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100022294940
	202180000320
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1572
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003424720
	202180000321
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1573
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003064720
	202180000322
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1574
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100019824821
	202180000323
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1575
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003374720
	202180000324
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1576
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100019944920
	202180000325
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1577
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003694720
	202180000326
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1578
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003774720
	202180000327
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1579
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100099975719
	201980003740
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1580
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100042944219
	S/M
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1581
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100084443719
	201980003738
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1582
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	S/N
	201980003739
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1583
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	S/N
	201980003741
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1584
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100084493719
	201980003742
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1585
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100043114219
	201980003743
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1586
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100095804719
	201980003744
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1587
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100096974719
	201980003745
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1588
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100097744719
	201980003746
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1589
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100099974719
	201980003747
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1590
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003724720
	202180000328
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1591
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100002564720
	202180000329
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1592
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100003784720
	202180000330
	ADMISION TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1593
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100011204720
	202180000331
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1594
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100019824820
	202180000332
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1595
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100019954920
	202180000333
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1596
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100022004920
	202180000334
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1597
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100022194920
	202180000335
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1598
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100022264920
	202180000336
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1599
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	10003784720
	202180000337
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1600
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362533
	202280010666
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1601
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362495
	202280010664
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1602
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362535
	202280010662
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1603
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN923662512
	202280010663
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1604
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362538
	2022800110667
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1605
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362508
	202280010669
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1606
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362502
	202280010656
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1607
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362507
	202280010657
	MEDICNA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1608
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362539
	202280010668
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1609
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362540
	202280010665
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1610
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362500
	202280010658
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1611
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362522
	202280010661
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1612
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362496
	202280010659
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1613
	HGZ 98 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	PHILIPS
	EFFICIA CM150
	CN92362514
	202280010660
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1614
	HGZ 98 
	INCUBADORA
	INTELEC 
	IT-2000
	IT-433-Q
	200500021702
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1615
	HGZ 98 
	INCUBADORA
	SAPS 
	S/M
	ISOT-2117
	201100000534
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1616
	HGZ 98 
	INCUBADORA
	SAPS 
	ISOTERM 
	IS10-071
	201200000069
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1617
	HGZ 98 
	INCUBADORA
	SAPS 
	ISOTERM 
	IS10-072
	201200000070
	CUNERO PATOLOGICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1618
	HGZ 98 
	INCUBADORA
	SAPS 
	ISOTERM 
	IS10-073
	201200000071
	PEDIATRIA URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1619
	HGZ 98 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCE
	ECG 600G
	S/N
	201000006903
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1620
	HGZ 98 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIO LINE
	ECG-2005
	0749190B
	201980006455
	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1621
	HGZ 98 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	EDAN
	S/M
	S/N
	201100022049
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1622
	HGZ 98 
	ELECTROCARDIOGRAFO
	BIONET
	 CARDIO TOUCH 3000 
	TAU0500068
	202280018191
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1623
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	85304
	1999030513
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1624
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	S/N
	200880004178
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1625
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED 
	D-1000
	DG-0D002362
	201100022970
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1626
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED 
	D-1000
	DG-0B002355
	201100022969
	OBSERVACION URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1627
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ADVANCED 
	D-1000
	DG-0B0023715
	201100022972
	CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1628
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	4791
	201100000125
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1629
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	4805
	201100000126
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1630
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	 M SERIES 
	M UME-660713ADULT
	201500001142
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1631
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	HEWLETT PACKARD
	CODEMASTER
	US00103221
	2000924292
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1632
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	16206254
	201680042232
	CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1633
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	16206255
	2016800442233
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1634
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS/METRO
	LEC249/DFM100
	MLE20072984
	202180004978
	CHOQUE
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1635
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS/METRO
	LEC249/DFM100
	MLE20072985
	202180004979
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1636
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS/METRO
	LEC249/DFM100
	MLE20072986
	202180004980
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1637
	HGZ 98 
	DESFIBRILADOR
	METRO-LIFELINE
	LIFELINE
	S/N
	1999030510
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1638
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	FISHER & PAYKEL
	BLOSSOM IW 930
	9996JSU00340
	200500016818
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1639
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D 
	BABY CARE
	S/N
	201100008744
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1640
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D 
	BABY CARE
	2010C0345
	201100008748
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1641
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D 
	BABY CARE
	2010C0388
	201100008749
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1642
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D 
	BABY CARE
	2010C0523
	201100008750
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1643
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	HILL-ROM
	82VHA-1
	ZD02064
	S/N
	QUIROFANO 3
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1644
	HGZ 98 
	CUNA TERMICA
	MEDICA D
	BABY CARE
	S/N
	201100008747
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1645
	HGZ 98 
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	LED
	SURTRON EVAC
	4090187845
	201680012186
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1646
	HGZ 98 
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	LED
	SURTRON EVAC
	5180188459
	201680030089
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1647
	HGZ 98 
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
	ERBE
	MC-350
	A-1238
	1996003289
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1648
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	201600000231
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1649
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	201600000232
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1650
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657001
	202080016497
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1651
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657002
	202080016499
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1652
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657003
	202080016500
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1653
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657004
	202080016501
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1654
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657005
	202080016502
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1655
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657006
	202080016503
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1656
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	M19C0657007
	202080016504
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1657
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	FM 3000
	S/N
	202080016498
	TOCO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1658
	HGZ 98 
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	 BABYVIEW PLUS 
	S/N
	201980004969
	LABOR
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1659
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M13201390015
	201500003010
	TOCO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1660
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16808930010
	201700011682
	TOCO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1661
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235M-12B06260004
	201500003011
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1662
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990001
	201200010372
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1663
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990011
	201200010362
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1664
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M-12703990008
	201200010371
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1665
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990010
	201200010363
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1666
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990005
	201200010364
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1667
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990002
	201200010365
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1668
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990014
	201200010366
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1669
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990012
	201200010367
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1670
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990017
	201200010370
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1671
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M1270399013
	201200010368
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1672
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990018
	201200010361
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1673
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M12703990004
	201200010360
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1674
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301243-M12703990019
	201200010369
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1675
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M16B08930009
	201700011681
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1676
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-K13800720007
	201500003012
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1677
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M13201390002
	201500003025
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1678
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M13201390018
	201500003026
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1679
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301235-M13201390010
	201500003027
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1680
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M13506770022
	201500003028
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1681
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M13900290045
	201500003029
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1682
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-M13900290076
	201500003031
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1683
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-2000A PRO
	301448-K13800720009
	201500003032
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1684
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3698G
	1999016590
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1685
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3655G
	1999016596
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1686
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G9FC3697G
	1999016598
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1687
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3689G
	1999016603
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1688
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3656G
	1999016615
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1689
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G9FC3702G
	1999016619
	PEDIATRA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1690
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3671G
	1999016594
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1691
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3690G
	1999016601
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1692
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3672G
	1999016608
	URGENCIAS PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1693
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3678G
	1999016611
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1694
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3674G
	1999016605
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1695
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3677G
	1999016618
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1696
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3675G
	1999016616
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1697
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3664G
	1999016589
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1698
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3695G
	1999016613
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1699
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G9FC3708G
	1999016620
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1700
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3682G
	1999016602
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1701
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G9FC3703G
	1999016612
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1702
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3662G
	1999016588
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1703
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3673G
	1999016607
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1704
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3700G
	1999016606
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1705
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3654G
	1999016610
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1706
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC3876G
	1999016593
	TOCO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1707
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	F9FC36891G
	1999016595
	TOCO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1708
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	2010VC12884
	201000011508
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1709
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	 CARDIOCAP 5 
	FBUD00378
	2000946737‬
	JEFATURA QX
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1710
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DATEX OHMEDA
	COMPACT S/5
	499839
	2000946735
	TOCO CIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1711
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH  ALLYN
	CSM75CT-B
	100079234519
	201980003795
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1712
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH  ALLYN
	CSM75CT-B
	100082154619
	201980003794
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1713
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH  ALLYN
	CSM75CT-B
	100098214719
	201980003798
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1714
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH  ALLYN
	CSM75CT-B
	100098224719
	201980003793
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1715
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH  ALLYN
	CSM75CT-B
	100096654719
	201980003797
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1716
	HGZ/UMF 68
	INCUBADORA
	INTELEC
	IE9000
	IE-587 ACBOHEXT
	201680030397
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1717
	HGZ/UMF 68
	INCUBADORA
	INTELEC
	IE9000
	IE-588 ACBOHEXT
	201680030398
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1718
	HGZ/UMF 68
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A 3186
	CL1816
	201000011630
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1719
	HGZ/UMF 68
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	CF6834
	201300000267
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1720
	HGZ/UMF 68
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOTERM 2K
	463
	2000921160
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1721
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900028
	201500003383
	CIRUGIA GENERAL
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1722
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900039
	201300000261
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1723
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900042
	201300000262
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1724
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900023
	201300000263
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1725
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900027
	201300000264
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1726
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG 12
	301031-M12905900008
	20130000265
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1727
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	85298
	200880035366
	GINECOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1728
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	MEDTRONIC
	LIFEPAK 12
	S/N
	201100020969
	CONSERVACION 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1729
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T04463198
	201300000388
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1730
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T-01485
	201500003013
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1731
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	TO7K95878
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1732
	HGZ/UMF 68
	DESFIBRILADOR
	ZOLL MEDICAL
	M SERIES
	T04H62184
	201500002990
	DPI
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1733
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	ADVANCED
	A-3051
	NAG 80817
	201300000266‬
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1734
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 3300
	AAQT00218
	1989038861
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1735
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 3300
	HCCH01139
	1999015638
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1736
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 3300
	HCCH01142
	200500017108
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1737
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 3300
	HCCH01152
	S/N
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1738
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	OHMEDA
	PANDA 3300
	HCLL01379
	2001904745
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1739
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	IROSCOPE
	BB PLUS 100
	CCR-16013
	201680042591
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1740
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	IROSCOPE
	BB PLUS 100
	CCR-16015
	201680042593
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1741
	HGZ/UMF 68
	CUNA TERMICA
	IROSCOPE
	BB PLUS 100
	CCR16014
	201680042592
	PEDIATRIA PISO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1742
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 400
	212080391
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1743
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300
	212050317
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1744
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	ADVANCED
	ESU 300
	213051955
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1745
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	MCC350
	A-1354
	1996003312
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1746
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	CON MED
	SABRE 189
	S/N
	S/N
	OTORRINOLARINGOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1747
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	LED SPA
	 SURTRON 400HP 
	5180188458
	201680030084
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1748
	HGZ/UMF 68
	ELECTROCUAGULADOR
	ALSATOM
	 SU-50MB 
	2943-05/00
	2000926668
	DISPLASIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1749
	HGZ/UMF 68
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC19073‬
	201980005006‬
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1750
	HGZ/UMF 68
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC19074‬
	201980005007‬
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1751
	HGZ/UMF 68
	TOCOCARDIOGRAFO
	LGMD
	BABY VIEW PLUS‬
	VVC19075‬
	201980005008‬
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1752
	HGZ/UMF 68
	TOCOCARDIOGRAFO
	OXFORD
	SONICAID TEAM
	K10B2B0031
	200400082216
	EPH
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1753
	HGZ/UMF 68
	TOCOCARDIOGRAFO
	OXFORD
	SONICAID TEAM
	9005714
	20049017786
	EPH
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1754
	HGZ/UMF 68
	ELECTROENCEFALOGRAFO
	NATUS
	NICOLET ONE‬
	TS190990M
	202080000665
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1755
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26244
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1756
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26245
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1757
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26246
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1758
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26247
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1759
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26248
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1760
	HGZ/UMF 68
	ASPIRADOR PORTATIL
	CA-MI
	 HOSPIVAC 350 
	26249
	201980008663
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1761
	HGZ/UMF 68
	MESA QUIRURGICA
	LIFEE
	LT-EH
	1619110347
	201980003674
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1762
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	ACM
	ACML6800
	14-L68001853
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1763
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	ACM
	ACML6800
	14-L68001850
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1764
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	ACM
	ACML6800
	14-L86001852
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1765
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	ADVANCED
	SL700/700
	11042324
	201300017785
	URGENCIAS/QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1766
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	FEHLMEX
	S/M
	S/N
	1999012456
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1767
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	FEHLMEX
	S/M
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1768
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	KLS MARTIN
	MARLEDE9i
	mE9iB1B331715L 3207
	S/N
	TOCO QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1769
	HGZ/UMF 68
	LÁMPARA SATELITAL
	SHANDONG YUDA 
	S/M
	2022091605
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1770
	HGZ/UMF 68
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MARQUETTE
	EAGLE 4000
	G9FC3699G
	1999016600
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1771
	HGZ/UMF 68
	ECOCARDIOGRAFO
	SIEMENS
	ACUSON SC2000
	403585
	201780008229
	CARDIOLOGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1772
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	CARDIO LIFE BSM-2301K
	13124600023
	1997025590
	MEDICINA INTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1773
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACE LAB
	SL2600
	1369022693
	201680035639
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1774
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM 75CT-B
	100082884619
	201950004156
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1775
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-014
	200900007784
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1776
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-056
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1777
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-077
	200900007810
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1778
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-021
	200900007802
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1779
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-087
	200900007793
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1780
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-040
	200900007807
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1781
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-044
	200900007806
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1782
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-089
	200900007799
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1783
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	36SAAIV-083
	200900007797
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1784
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-076
	200900007808
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1785
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-090
	200900007804
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1786
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-010
	200900007809
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1787
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-049
	200900007789
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1788
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-059
	200900007794
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1789
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-008
	200900007805
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1790
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-042
	200900007792
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1791
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-052
	200900007801
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1792
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-055
	200900007795
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1793
	H.G.Z  C/MF 76 
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINITUM
	DELTA
	365AAIV-053
	200900007811
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1794
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097004719
	2019980004090
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1795
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097044719
	201980004091
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1796
	UMF 191
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097434719
	201980004092
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1797
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097554719
	201980004158
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1798
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097554719
	201980004158
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1799
	UMF 91
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097554719
	201980004158
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1800
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097154719
	201980004113
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1801
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100097324719
	201980004114
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1802
	UMF 55
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098004719
	201980004115
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1803
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MEDICA D
	VITACARE
	MSWC06
	200700039662
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1804
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	10009798471
	201980004109
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1805
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100098084719
	202980004110
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1806
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100084753719
	201980004112
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1807
	UMF 54
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	CSM75CT-B
	100082114619
	201980004111
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1808
	UMF 84
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	901058 VITAL SIGNS MONITOR CARE
	100081264619
	201980004157
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1809
	UMAA 199
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	LUTECH
	DATALYS 760
	K5200307015
	202080009928
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1810
	UMAA 199
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	M-2000XL PLUS
	360080- M20408880275
	202080009928
	RECUPERACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1811
	UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA      
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	LUTECH
	DATALYS 760
	K5200307016
	202080010940
	MEHT
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1812
	UMAA 199
	ASPIRADOR GASTRICO
	MEDICA D
	TANDEM 4
	030500777
	200700023482
	BODEGA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1813
	HGZ 71
	BASICO MOD- BEAR 1000
	BEAR MEDICAL SISTEMS
	11008965
	BEAR 1000
	EMEDI
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1814
	H.G.Z  C/MF 76 
	CUNA TERMICA
	AIR SHIELDS
	IICS-90
	S/N
	S/N
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1815
	H.G.Z  C/MF 76 
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	1640
	19999022839
	BAJA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1816
	UMF 191
	DESFIBRILADOR
	  ZOLL MEDICAL
	M SERIES              
	S/N
	2001905860
	CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1817
	UMF 55
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS
	HEARTSTREAM XL
	501517539
	201680029816
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1818
	UMF 54
	DESFIBRILADOR
	NIHON KOHDEN
	TEC-7531K
	250
	200700039653
	URGENCIAS 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1819
	CLINICA DE MAMA
	DESFIBRILADOR
	MEDIANA 
	D500
	159218060061
	201800036189
	CENTRAL DE ENFERMERIA 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1820
	UMF 84
	DESFIBRILADOR
	INNOMED
	CARDIO AID 200B
	7126125
	200900007548
	AMC
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1821
	UMF 83
	DESFIBRILADOR
	HEALTHCARE HEWLER PACKARD
	M1723B
	US00103272
	2000924283
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1822
	UMF 189
	DESFIBRILADOR
	HP-CODE MASTER
	M1723B
	US00103197
	200924273
	CURACIONES
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1823
	UMAA 199
	DESFIBRILADOR
	PHILIPS
	EFFICIA DFM100
	CN32644302
	202080031405
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1824
	UMF 191
	ELECTROCARDIOGRAFO
	COMBIOMED
	CARDIOCID BS 1575
	905314
	1990035316
	CURACIONES 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1825
	UMF 55
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	 ECG 200S 
	7491916
	201980007850
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1826
	UMF 84
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG2005
	7491918
	201980007816
	PLANTA BAJA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1827
	UMF 189
	ELECTROCARDIOGRAFO
	ADVANCED
	ECG-12C
	02507539460049M159055160045
	20168001364
	DEP CLINICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1828
	UMF 189
	ELECTROCARDIOGRAFO
	CARDIOLINE
	ECG200S
	7491900
	201980007817
	DEP CLINICO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1829
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	ICC200
	D1367
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1830
	H.G.Z  C/MF 76 
	ELECTROCUAGULADOR
	ERBE
	ICC200
	D1367
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1831
	UMF 91
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	MULTIPLEX
	DC-20
	DC 2005-50101
	2006 0000 1315
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1832
	UMF 91
	ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	INTELEC 240STIM
	1341
	2004 9002 6917
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1833
	HGZ 71
	ELECTROMECANICO
	BIEN M ANTERIOR A INTERFAZ PO-AM SIN
	S/S
	MATISSE
	EMEDI
	 
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1834
	HGR 196
	ENCEFALOGRAMA
	NATUS
	PHOTIC
	TS190992M
	S/N
	CONSULTA EXTERNA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1835
	H.G.Z  C/MF 76 
	INCUBADORA
	SAPS
	ISOLETTE
	1108
	19822059061
	PEDIATRIA
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1836
	UMF 55
	INCUBADORA
	ADVANCED
	A3158
	A3158TSCF6879
	S/N
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1837
	UMF 54
	INCUBADORA
	FINESA
	MATERNAL 
	IT-Z99080045
	1999015785
	URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	2
	3

	1838
	UMF 91
	LASER TERAPIA Pa
	Physioled
	Lamda
	4950260697
	202180016571
	REHABILITACION
	EQUIPO
	1
	2
	3





A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.														
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO CONSISTENTE EN:							
»  KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)			
							
A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EREVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS 							
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA. REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE O DERRAME DE ALGÚN LÍQUIDO, ADEMÁS DE PÉRDIDA O DETERIORO DE PARTES.							
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ESTADO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DEL EQUIPO. 							
VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.							
VERIFICAR QUE TODOS LOS BOTONES Y SWITCHES ESTÉN EN CORRECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES.							
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. 							
LIMPIEZA DE LA OPTICA COMPLETA							
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE MACRO Y MICROMETRICO.							
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DEL PORTA PLATINA							
LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PRISMAS 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OCULARES							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE LUZ 							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE OBJETIVOS							
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CONDENSADOR DE LUZ 							
LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA MECÁNICO.  							
VERIFICAR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.							
LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.							
REVISAR EL CABLE DE LÍNEA Y LA CLAVIJA QUE NO TENGAN ALGÚN DAÑO DE PRESIÓN MECÁNICA O QUEMADURA.							
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES. 							
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 							
REALIZAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.							
ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE GARANTÍA.							
ENTREGA DEL EQUIPO AL ÁREA USUARIA Y REALIZAR RECOMENDACIONES PARA SU BUEN CUIDADO Y USO.												
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN							
							
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:						
					
»  BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.							
»  LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.	

“EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD (EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO) CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE DICHO SERVICIO DEBE ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, EL SUMINISTRO DE REFACCIONES O PARTES DEBERÁ REALIZARSE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

PREVIO A LA REPARACIÓN O CAMBIO DE REFACCIONES DE CUALQUIER EQUIPO MÉDICO SE DEBERÁ DE PRESENTAR UN  PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN; UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ LLEVAR A CABO EL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, CABE MENCIONAR QUE EL INSTITUTO ES LIBRE DE COTIZAR Y ADQUIRIR LAS REFACCIONES AL MEJOR COSTO; DE ENCONTRAR UNA MEJOR OFERTA, EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ LAS REFACCIONES AL PROVEEDOR Y ESTE DEBERÁ INSTALARLAS, CALIBRARLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE EL EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE.

EL SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE EL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL SERVICIO DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

DURANTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, MISMAS QUE SE DEBERÁN DE RELACIONAR EN LA BITÁCORA DE SERVICIO.

DEBERÁ PRESENTAR RELACION DE REFACCIONES CORRECTIVAS CON CARGO ADICIONAL.

A) CAPACITACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIO CAPACITARÁ AL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA; EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CUANDO ESTA SEA REQUERIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA PARA EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1).

	No 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	MONITOR DE SIGNOS VITALES

	 
	MARCA:ADVANCED     MODELO: PM1000F
	 

	1
	PCB MAIN, MOD: PM1000F
	2

	2
	NIBP BOARD, MOD: PM1000F
	2

	3
	POWER SUPPLY, MOD PM1000F
	2

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	PM-2000A PRO
	 

	4
	POWER PCB 9201-20-36012
	4

	5
	LCD DISPLAY M2K1-3022656
	2

	6
	SPO2 MODULE 9006-30-33900
	2

	7
	ECG BOARD 812a-30-08557
	2

	8
	9210 MAINCOOTROL BOARD 9210-30-35964
	4

	 
	MARCA:
	DATEX OHMEDA
	MODELO:
	COMPACT S/5
	 

	9
	MOTHER BOARD 
	1

	10
	POWER SUPLLY UNIT 884591, 
	1

	 
	MARCA:
	GENERAL ELECTRIC 
	MODELO:
	DASH 4000
	 

	11
	DASH POWER SUPPLY CAT. 800378-002, MARCA: GE MARQUETTE /GE /GENERAL ELECTRIC  MODELO : DASH 4000
	3

	12
	DASH MAIN CAT. 800704-004-1, GE DAHS  4000 MARCA: GE MARQUETTE /GE /GENERAL ELECTRIC  MODELO : DASH 4000
	3

	13
	DAS  MODULE ASSEMBLY  2026653-008 
	1

	 
	MARCA:
	MARQUETTE
	MODELO:
	EAGLE 4000
	 

	14
	PBC  CPU CAT.800704-004
	1

	15
	PCB POWER SUPPLY CAT. 405751-004
	1

	16
	CONTROL PANEL CAT. 405751-004
	1

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	MODELO:
	VITACARE
	 

	17
	MOTHER BOARD 454698, MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	2

	18
	MÓDULO ELECTRÓNICO DE PROCESO DE SEÑALES MULTIPARAMÉTRICAS,  MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	3

	19
	PCB POWER SUPPLY MARCA: MEDICA D, MODELO: VITACARE
	4

	20
	DISPLAY LCD, MARCA: MEDICA D MODELO :VITACARE
	5

	 
	MARCA:
	PHILIPS
	MODELO:
	INTELLIVUE
	 

	21
	MAIN BOARD 860/50 MHZ CAT. M8050-66401, MARCA: PHILIPS MODELO:  INTELLIVUE MP60
	1

	22
	MODULE MULTI-MEASUREMENT SERVER  M3001A MARCA: PHILIPS MODELO:  INTELLIVUE MP60
	1

	DESFRIBILADOR

	 
	MARCA:
	HEWLETT PACKARD
	MODELO:
	CODEMASTER
	 

	23
	CONTROL CA, (M1722A/B)   M1722-60103, MARCA: H.P. CODE MASTER
	1

	24
	POWER SUPPLY ASSEMBLY M1722-69530, MARCA: H.P. CODE MASTER
	1

	25
	HIGH VOLTAGE PCA  M1722-60110, MARCA: H.P. CODE MASTER
	1

	 
	MARCA:
	MEDTRONIC
	MODELO:
	LIFEPAK 12
	 

	26
	POWER PCB, P.N. 3006237-06, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	2

	27
	SPO2 MODULE , P.N. 3008538-000, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	1

	28
	INTERFACE PCB, P.N. 3010524-04, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	4

	29
	LCD ASSEMBLY, P.N. 3010612-00, MARCA: MEDTRONIC, MODELO: LIFE PACK 12
	1

	 
	MARCA:
	ZOLL MEDICAL
	MODELO:
	M SERIES
	 

	30
	BIPHASIC HV MODULE 1001-0182, ZOLL MSERIES
	1

	31
	POWER SUPPLY, ISOLATED, 9301-0314-XX, ZOLL MSERIES
	2

	32
	PADDLES UNIT 
	2

	33
	BATTERY SMART UNIT 
	4

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	ESU-300 PLUS
	 

	34
	POWER SUPPLY BOARD GS 600
	1

	35
	TWO FREQUENCY MAIN  GD 300
	1

	36
	TWO FREQUENCY DISPLAY GD 300
	1

	ELECTROCARDIOGRAFO

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	 ECG 12
	 

	37
	TARJETA ELECTRÓNICA AMPLIFICADOR DE ECG, MARCA: ADVANCED, MODELO: ECG 12
	1 

	38
	FUENTE DE ALIMENTACION,  MARCA: ADVANCED, MODELO: ECG 12
	1

	39
	TARJETA ELECTRÓNICA MOTHER BOARD PCB 
	1

	 
	MARCA:
	MEDICORE
	MODELO:
	MEDITRACE
	 

	40
	MODULO DE ALIMENTACION (POWER SUPPLY), MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	1

	41
	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	1

	42
	MÓDULO ELECTRÓNICO PREAMPLIFICADOR DE SEÑAL EKG, MCA: MEDITRACE, MOD: MEDICORE
	1

	 
	MARCA:
	PHILIPS
	MODELO:
	PAGEWRITER 300Pi
	 

	43
	POWER SUPPLY ASSEMBLY M1770-68161
	1

	44
	PCA MAIN M1770-68150
	1

	CUNA TERMICA

	 
	MARCA:
	ADVANCED
	MODELO:
	A3051
	 

	45
	UNIDAD DE POTENCIA, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	1

	46
	ELEMENTO CALEFACTOR 560 W, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	1

	47
	UNIDAD DE CONTROL MICROPROCESADA, MARCA:ADVANCED, MODELO: A3051
	1

	 
	MARCA:
	FISHER & PAYKEL
	MODELO:
	BLOSSOM IW900
	 

	48
	PCB ASSY POWER IW 900 120V 
	1

	49
	CONTROL PCB BOARD IW900 SERVO 043041041
	1

	50
	ELEMENT 100V 450 W 648040145
	1

	 
	MARCA:
	IROSCOPE
	MODELO:
	IROSA
	 

	51
	CONTROL PCB BOARD IROSCOP IROSA
	1

	52
	POWER SUPPLY PCB BOARD IROSCOP IROSA
	1

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	MODELO:
	BABY CARE
	 

	53
	CONTROL BOARD MEDICA D BABY CARE
	1

	54
	FUENTE DE PODER, MARCA:MEDICA D, MODELO: BABY CARE
	2

	55
	DISCO DURO CON SOFTWARE DE APLICACIÓN, MARCA:MEDICA D, MODELO: BABY CARE
	1

	INCUBADORA

	 
	MARCA:
	FINESA
	MODELO:
	MATERNAL MOVIL CARE
	 

	56
	CAPACETE DE ACRILICO, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	1

	57
	MODULO DE CONTROL, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	1

	58
	BANCO DE BATERIAS, MARCA:FINESA, MODELO: MATERNAL MOVIL CARE
	1

	 
	MARCA:
	SAPS
	MODELO:
	ISOTERM
	 

	59
	PCB CONTROL MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	1

	60
	POWER SUPPLY, MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	2

	61
	CAPACETE DE ACRILICO, MARCA: SAPS, MODELO: ISOTERM
	1

	62
	BANCO DE BATERIA RECARGABLES
	2




CABE HACER MENCIÓN QUE LAS REFACCIONES DESCRITAS SON DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LO QUE DE REQUERIRSE UNA REFACCIÓN NO DESCRITA EN DICHO ANEXO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL JEFE DE CONSERVACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN PREVIO A LA REPARACIÓN, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

“EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD (EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO) CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE DICHO SERVICIO DEBE ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, EL SUMINISTRO DE REFACCIONES O PARTES DEBERÁ REALIZARSE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

PREVIO A LA REPARACIÓN O CAMBIO DE REFACCIONES DE CUALQUIER EQUIPO MÉDICO SE DEBERÁ DE PRESENTAR UN  PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN; UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ LLEVAR A CABO EL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, CABE MENCIONAR QUE EL INSTITUTO ES LIBRE DE COTIZAR Y ADQUIRIR LAS REFACCIONES AL MEJOR COSTO; DE ENCONTRAR UNA MEJOR OFERTA, EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ LAS REFACCIONES AL PROVEEDOR Y ESTE DEBERÁ INSTALARLAS, CALIBRARLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE EL EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE.

EL SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE EL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL SERVICIO DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

DURANTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, MISMAS QUE SE DEBERÁN DE RELACIONAR EN LA BITÁCORA DE SERVICIO.

DEBERA PRESENTAR RELACION DE REFACCIONES CORRECTIVAS CON CARGO ADICIONAL.

A) CAPACITACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIO CAPACITARÁ AL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA; EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CUANDO ESTA SEA REQUERIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.


DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2).

	A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

	

	1.- MARCA: NORTH AMERICAN DRÄGER, MODELO: NARKOMED 2B, GS

	

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	 MICAS PARA VÁLVULAS (2) CAT.2123249 EN EL 1ER SERVICIO

	DOMO PARA VÁLVULA EXH. (1) CAT. 2109230

	DOMO CON PLUG PARA O2 CAT. 4108329

	EMPAQUES (2) PARA VÁLVULAS INH-EXH 

	FUELLE “ADULTO” EN VENTILADOR EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE LUBRICACIÓN PARA ESPIRÓMETRO CAT. 228180

	CELDA DE OXÍGENO CAT. 6850645 EN EL 1ER SERVICIO

	BATERÍAS RECARGABLES (1 JGO.) EN EL 1ER. SERVICIO

	TUBO EVACUADOR DE GASES CAT.4105848

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	2.- MARCA: DATEX-OHMEDA, MODELO:  ADU AS/3

	

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	KIT DE MANTENIMIENTO CAT. 893641 EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE EN EL 2DO SERVICIO CAT. 887747

	SENSOR SPO2 PARA MONITOR AS/3

	SENSOR REUSABLE D- LITE CAT. 733910

	SUMINISTRO DE GAS DE CALIBRACIÓN CAT. 75582

	BRAZALETE REUSABLE PARA MONITOR AS/3 CAT. 572435

	CABLE ECG PARA MONITOR AS/3 DE 1.2 METROS CAT. 545308

	SET DE PORTAELECTRODOS PARA MONITOR AS/3 CAT. 545318

	BANCO BATERÍAS RECARGABLES EN EL 2DO SERVICIO

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	3.-  MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: S/5 AVANCE, AESPIRE, AESPIRE VIEW, AESPIRE 7100, AESPIRE 7900, AESTIVA S5

	

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PM KIT 1001 EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE ADULTO CAT. 1500-3378-000 EN EL 1ER SRVICIO

	CELDA DE OXÍGENO CAT. 6050-0004-110 EN EL 1ER SERVICIO

	SENSOR DE SPO2 PARA MONITOR

	SENSOR REUSABLE D-LITE CAT. 733910

	SUMINISTRO DE KIT DE GAS DE CALIBRACIÓN CAT. 755582

	BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	TRANSDUCTOR DE FLUJO EXPIRATORIO CAT.2089610-001-S EN EL 1ER SERVICIO

	TRANSDUCTOR DE FLUJO INSPIRATORIO CAT. 2089610-001-S EN  1ER SERVICIO

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	4.-  MARCA: PLARRE, MODELOS: 9500

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	MICAS (2) PARA VÁLVULAS DE INH-EXH CAT. P-0574 EN EL 1ER SERVICIO

	DOMOS (2) PARA VÁLVULAS INH-EXH CAT. P573

	EMPAQUES (2) PARA VÁLVULAS INH-EXH CAT. P-0575

	TUBO DE MEZCLA DE GASES CAT. P-1970

	MANOVACUOMETRO PARA CIRCUITO CAT. P-0616 EN EL 2DO SERVICIO

	RECIPIENTES PARA CAL SODADA (2) EN EL 1ER SERVICIO

	CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO

	CIRCUITO DESECHABLE PARA ANESTESIA

	SENSOR DE FLUJO TIPO D-LITE (1)

	FUELLE PARA VENTILADOR EN EL 2DO SERVICIO

	LÍNEAS DE DOBLE LUMEN (1)

	LÍNEA DE NIBP CON CONECTORES PARA MONITOR UTILIZADO EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	5.- MARCA: DAMECA, MODELO: SIESTA its

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL CAT. 36457-1 EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE CAT.11960-05 EN EL 2DO SERVICIO

	LÍNEA DOBLE LUMEN

	SENSOR DE FLUJO TIPO D-LITE

	BATERÍA DE RESPALDO EN EL 1ER SERVICIO

	CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	6.- MARCA: PENLON, MODELO: PRIMA SP2

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA CAT. 58614 EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MANTENIMIENTO DEL ABSORVEDOR CAT. 58615 EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MANTENIMIENTO DE VENTILADOR AV 800 CAT. 57633 EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE ADULTO CAT. 57550 EN EL 2DO SERVICIO

	BATERÍA DE RESPALDO EN EL 1ER SERVICIO

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	7.- MARCA: ADVANCED, MODELO: AM-6000

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MANTENIMIENTO DEL ABSORVEDOR EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MANTENIMIENTO DE VENTILADOR EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE ADULTO EN EL 2DO SERVICIO

	BATERÍA DE RESPALDO EN EL 1ER SERVICIO

	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA

	CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	8.-  MARCA: SPACE LABS, MODELO: GENIUS

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	MICAS PARA VALVULAS DE INH-EXH EN EL 1ER SERVICIO

	DOMOS PARA VALVULAS INH-EXH

	EMPAQUES PARA VALVULAS INH-EXH

	TUBO MEZCLA DE GASES

	EMPAQUES PARA  YUGO (1JGO) 

	EMPAQUES PARA FLUJOMETROS (1JGO) 

	DIAFRAGMAS PARA REGULADORES DE PRESION DEL MODULO DE LA MAQUINA (1JGO)

	CIRCUITO DESECHABLE PARA ANESTESIA

	RECIPIENTES PARA CAL SODADA (1 JGO) EN EL 1ER SERVICIO

	MANOVACUOMETRO EN EL 1ER SERVICIO

	FUELLE EN VENTILADOR EN EL 2DO SERVICIO

	CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO

	BATERIA PARA VENTILADOR (1 JGO) EN EL 1ER SERVICIO

	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

	

	A.2-.LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A MÁQUINAS DE ANESTESIA CONSISTE EN:

	

	[bookmark: RANGE!A262]REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL EQUIPO

	CARRO/MUEBLE: CAJONES, LLANTAS, BRAZO DE SOPORTE, MANGUERAS DE AIRE Y OXÍGENO, CIRCUITO ABSORBEDOR (VÁLVULAS INH/EXH, CANISTER, EMPAQUES, VÁLVULA CONMUTADORA, VÁLVULA APL, VÁLVULA PEEP, SENSORES DE FLUJO)

	MONITOR DE SIGNOS VITALES: CARCASA, PANTALLA O DISPLAY, CABLE DE LÍNEA, PERILLAS, MÓDULOS MULTIPARAMÉTRICOS, MÓDULOS DE GASES Y ACCESORIOS.

	VENTILADOR DE ANESTESIA: MANGUERAS, CABLE DE LÍNEA, CIRCUITO DE PACIENTE, FUELLE, PERILLAS DE CONTROL, MAMBRANA Y DISPLAY.

	

	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

	

	KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

	

	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.

	LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.

	SISTEMA NEUMÁTICO: VÁLVULAS, MANGUERAS, CONECTORES, REGULADORES DE PRESIÓN, EMPAQUES, DIAFRAGMAS Y FILTROS.

	SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CABLES, ARNESESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLAS/DISPLAY, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

	MONITOR DE SIGNOS VITALES: TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONECTORES, ARNESESES, TECLADO, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, PANTALLA/DISPLAY, VÁLVULAS ELECTRÓNICAS Y PERILLAS.

	 VENTILADOR DE ANESTESIA: VÁLVULAS, CONECTORES, FUELLE, MANGUERAS, MEMBRANA, CAPACETE, PERILLAS DE CONTROL Y PANTALA/DISPLAY.

	

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:

	OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

	

	CALIBRACIÓN

	LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON MONITOR DE OXÍGENO, ANALIZADOR DE PARÁMETROS VENTILATORIOS, ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS, SIMULADOR DE PACIENTE (ECG, SPO2, IBP, NIBP Y TEMP) Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.

	LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

	FLUJOS INSPIRATORIO: DE 10 A 180 (LPM)

	PRESIONES DE TRABAJO: DE 40 A 80 (PSI)

	PRESIONES BAJAS: 0, 10, 20, 40, 60, 80 (cmH2O)

	CELDA DE OXÍGENO: 21(%), 100 (%)

	TEMPERATURA PARA LOS PUNTOS 25 °C Y 36°C

	PRESIONES ARTERIALES NO INVASIVAS

	PRESIONES ARTERIALES INVASIVAS (EN MONITORES QUE CUENTEN CON ESTA OPCIÓN)

	MÓDULO DE GASES: CO2, N2O, O2 Y AGENTE ANESTÉSICO (LOS QUE CUENTEN CON ESTA OPCIÓN)

	

	SEGURIDAD ELÉCTRICA

	LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 

	

	CORRIENTES DE FUGA E IMPEDANCIA A TIERRA.

	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

	

	SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

	

	VENTILADOR DE ANESTESIA:

	VOLUMEN TIDAL (L): 200 mL, 500 mL  y 1 L.

	FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM): 10, 25, 50, 100 y 150

	PRESIÓN EN VIAS AÉREAS (CMH2O): 0, 10, 20, 70

	PEEP (CMH2O): 0, 5 ,10, 20

	FIO2 (%): 21, 40, 60, 100

	

	MONITOR DE SIGNOS VITALES:

	FRECUENCIA CARDÍACA (BPM): 10, 25, 50, 100, 150

	SPO2 (%): 85, 95, 100

	NIBP (mmHg): 120/80, 80/40

	IBP (mmHg): 0, 5, 10, 20, 50

	TEMP ( °C): 25, 36

	MÓDULO DE GASES (LOS QUE CUENTEN CON ESTA OPCIÓN)

	VERIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES CON GAS DE CALIBRACIÓN DE CO2, N2O, O2 Y AGENTE ANESTÉSICO 

	ALARMAS

	VERIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ALARMAS AUDÍBLES Y VISUALES DE: VOLUMEN TIDAL, PRESIONES EN VÍAS AÉREAS, PEEP, FiO2, TI, TE, I:E, FRECUENCIA CARDÍACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO, PRESIÓN ARTERIAL, TEMPERATURA.

	

	9- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VAPORIZADORES DE DIVERSAS MARCAS Y MODELOS.

	

	A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

	

	VAPORIZADORES

	

	A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:

	

	MECHAS, EMPAQUES Y FILTROS

	LLENADO DE VAPORIZADOR CON ANESTÉSICO (200 ml)

	KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

	

	A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:

	 

	REVISIÓN E INSPECIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL EQUIPO

	CARCASA

	ADAPTADOR DE LLENADO 

	DIAL

	

	LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS

	KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

	

	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.

	LA LIMPIEZA DEL EXTERIOR IMPLICA EL CHASIS Y CONEXIONES.

	RECIPIENTE DE LLENADO

	DOSIFICADOR

	DIAL

	TERMOSTATO

	

	KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:

	OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

	

	CALIBRACIÓN

	LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZA CON ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS.

	

	LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:

	CALIBRACIÓN DE PORCENTAJES A DIFERENTES FLUJOS Y TEMPERATURAS 

	ELIMINACIÓN DE FUGAS

	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO

	

	SE SELECCIONAN LOS PARÁMETROS A VALORES ESTÁNDAR SUGERIDOS POR EL FABRICANTE SE REALIZA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VERIFICANDO LOS PARÁMETROS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE.

	VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:

	

	PORCENTAJES DE GAS ANESTÉSICO

	NO EXISTENCIA DE FUGAS

	 

	EL PRECIO UNITARIO DEBE INCLUIR:  

	» DOS VISITAS AL AÑO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MÁQUINAS DE ANESTESIA (ENERO Y JULIO)

	» UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ENERO) Y UNA VISITA ADICIONALES (JULIO) PARA VAPORIZADORES

	» MANO DE OBRA POR INGENIEROS Y TÉCNICOS CAPACITADOS Y ACREDITADOS CON CÉDULA PROFESIONAL AL Y/O CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

	» HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y LA NECESARIA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS 

	



	POR SER UNA LICITACIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPOS DE RESPALDO, ESTO CON EL FIN DE NO INTERRUMPIR EL USO DE EQUIPO MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO, LOS EQUIPOS DE APOYO DEBEN SER SIMILARES A LOS LICITADOS EN MARCA Y MODELO ANEXANDO RELACION EN SU PROPUESTA.

	

	B) EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO TIENE POR OBJETIVO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QUE POR SU MANEJO, OPERACIÓN Y DESGASTE PRESENTAN LOS EQUIPOS MÉDICOS; ESTE MANTENIMIENTO LO EFECTUARÁ “EL LICITANTE ADJUDICADO” CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE. LA ATENCIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE UN REPORTE QUE GENERARÁ EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA.

	

	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ HACERSE CONFORME A:

	EL LICITANTE ADJUDICADO DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD (EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO) CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE DICHO SERVICIO DEBE ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, EL SUMINISTRO DE REFACCIONES O PARTES DEBERÁ REALIZARSE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

	PREVIO A LA REPARACIÓN O CAMBIO DE REFACCIONES DE CUALQUIER EQUIPO MÉDICO SE DEBERÁ DE PRESENTAR UN  PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN; UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ LLEVAR A CABO EL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, CABE MENCIONAR QUE EL INSTITUTO ES LIBRE DE COTIZAR Y ADQUIRIR LAS REFACCIONES AL MEJOR COSTO; DE ENCONTRAR UNA MEJOR OFERTA, EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ LAS REFACCIONES AL PROVEEDOR Y ESTE DEBERÁ INSTALARLAS, CALIBRARLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE EL EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE.

	

	EL SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE EL CONTRATO ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL SERVICIO DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

	

	DURANTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, MISMAS QUE SE DEBERÁN DE RELACIONAR EN LA BITÁCORA DE SERVICIO.

	

	DEBERA PRESENTAR RELACION DE REFACCIONES CORRECTIVAS CON CARGO ADICIONAL

	 

	A) CAPACITACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIO CAPACITARÁ AL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA; EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CUANDO ESTA SEA REQUERIDA POR EL ÁREA USUARIA.



CATÁLOGO PARA EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2).

	CATALOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2)
	

	NO
	UNIDAD 
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	SERVICIO MINIMO 
	SERVICIO MAXIMO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156209
	201080009763
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	2
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156210
	201080009762
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	3
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	8026
	1999017047
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	4
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	ADU AS/3
	40073429
	2001904875
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	5
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 
	ANCU00985
	201680018128
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	6
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501071130030
	S/N
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	7
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501071130031
	S/N
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	8
	HGR 72
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501068010009
	S/N
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	9
	HGR 72
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA 
	TEC 7
	S/N
	1988098747
	JEFATURA DE ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	10
	HGO/UMF No 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	ANCV00480
	201680035749
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	11
	HGO/UMF No 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	ANCV00481
	201680035750
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	12
	HGO/UMF No 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501068010008
	201030001633
	EXPULSION 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	13
	HGO/UMF No 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501068010007
	201080001632
	EXPULSION 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	14
	HGO/UMF No 60
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA 
	TEC 7
	BEJV05773
	201680035749
	EXPULSION 2
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	15
	HGO/UMF No 60
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA 
	TEC 7
	BEJV05741
	201680035750
	EXPULSION 1
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	16
	HGO/UMF 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	GENERAL ELECTRIC
	7900
	ANCV00480
	201680035749
	EXPULSION 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	17
	HGO/UMF 60
	MAQUINA DE ANESTESIA
	GENERAL ELECTRIC
	7900
	ANCV00481
	201680035750
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	18
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED2B
	B7275
	201180001335
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	19
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED2B
	S/N
	2010800012947
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	20
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B
	9312
	201180001334
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	21
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE VIEW
	APPHR01106
	201180001337
	QX
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	22
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156085
	201000007184
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	23
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156086
	201000007185
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	24
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156087
	200880035362
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	25
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156096
	201680000694
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	26
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156084
	201180001338
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	27
	HGZ 57
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	2086
	201080012948
	QUIROFANO 
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	28
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156337
	201080009763
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	29
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DAMECA
	SIESTA ITS
	AM5156340
	201080009762
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	30
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	16406
	199801135
	QUIROFANOS
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	31
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	16396
	1998001133
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	32
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	16412
	1998001138
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	33
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	16447
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	34
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B 
	16408
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	35
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER 
	NARKOMED 2B 
	16409
	1998001136
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	36
	HGR 196
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	ANCU00986
	201680018128
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	37
	H.G.Z  C/MF 76 
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	ANCU01024
	201680000693
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	38
	H.G.Z  C/MF 76 
	MAQUINA DE ANESTESIA
	FINESA
	FUTURA 3000
	399080114
	1999016672
	RX FLUOROSCOPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	39
	H.G.Z  C/MF 76 
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	FABIUS GS
	ARZJ-0072
	2009OOOO8089
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	40
	H.G.Z  C/MF 76 
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	FABIUS GS
	ARZJ-0086
	2009OOOO8090
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	41
	H.G.Z  C/MF 76 
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	FABIUS GS
	ARZJ-0089
	2009OOOO8091
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	42
	HGZ 98 
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	ANCU01021
	20168000094
	QUIROFANO DE URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	43
	HGZ 98 
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	AMXP00904
	201000007184
	SALA DE EXPULSION
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	44
	HGZ 98 
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	AMXP00889
	201000007185
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	45
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	54254
	201680000698
	SALA 3 QX
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	46
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	AMXQ01197
	201100022956
	SALA 4 QX
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	47
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	S/N
	201100022957
	SALA EXP. 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	48
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B
	S/N
	1996003916
	SALA 1 EXP
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	49
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	CRESTATION 620
	SNE19470011HA
	202080012177
	SALA 1 QX
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	50
	HGZ 71
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	CARESTATION 620
	SM619440008MA
	201900004578
	SALA 2 QX
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	51
	UMAA 180
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	ASPIRE ONE
	200700023695
	PROCEDIMIENTOS 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	52
	UMAA 180
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	ASPIRE ONE
	200700023697
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	53
	UMAA 180
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	ASPIRE ONE
	200700023696
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	54
	UMAA 180
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7100
	ASPIRE ONE
	200700023698
	ENDOSCOPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	55
	UMAA 199
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE
	AMXK01571
	200700023700
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	56
	UMAA 199
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE
	AMXK01572
	200700023701
	PROCEDIMIENTOS 1
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	57
	UMAA 199
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE
	AMXK01574
	200700023702
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	58
	UMAA 199
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE
	AMXK01576
	200700023699
	PROCEDIMIENTOS 2
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	59
	UMAA 199
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA 
	TEC 7
	BEJK08270
	200700023702
	QUIROFANO 2
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	60
	UMAA 199
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA 
	TEC 7
	BEJK08304
	200700023699
	PROCEDIMIENTOS 2
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	61
	UMAA 199
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA
	TEC 7
	BEJK08447
	200700023700
	QUIROFANO 1
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	62
	UMAA 199
	VAPORIZADORES 
	DATEX OHMEDA
	TEC 7
	BEJK07532
	200700023701
	PROCEDIMIENTOS 1
	EQUIPO
	1
	1
	1
	

	63
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	S/5 AVANCE
	ANBL 00257
	200700036069
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	64
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	S/5 AVANCE
	ANBL 00252
	200700036071
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	65
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	S/5 AVANCE
	ANBL 00254
	200700036072
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	66
	U.M.F./U.M.A.A.- 198
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	S/5 AVANCE
	ANBM 01876
	200700036070
	ENDOSCOPIAS
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	67
	HGR 200
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	PENLON
	PRIMA SP2
	1110134
	201180007800
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	68
	HGR 200
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	PENLON
	PRIMA SP2
	1110135
	201180007799
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	69
	HGR 200
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	SPACELABS
	GENIUS
	S7N
	201180008025
	RAYOS X
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	70
	HGZ N° 53
	MAQUINA DE ANESTESIA 
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	APHR01107‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	201680018128
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	71
	HGZ N° 53
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	CARESTATION 620
	SM619440009MA
	201980008781
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	72
	HGZ N° 53
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	CARESTATION 620
	SM619440018MA
	201980008782
	JEFATURA ANESTESIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	73
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED GS 
	12620
	2001905137
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	74
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED GS 
	12552
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	75
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B
	8024
	S/N
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	76
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE VIEW
	APHR01108
	201200004405
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	77
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	AESPIRE 7900
	SK415451084HA
	201680000697
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	78
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	NORTH AMERICAN DRAGER
	NARKOMED 2B
	8024
	S/N
	QUIROFANO URGENCIAS
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	79
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501071130039
	201180001329
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	80
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PLARRE
	9500
	9501071130040
	201180001330
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	81
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	ADVANCED‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	AM-6000/PM-2000 XL PLUS
	6246BB0058‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	202200025068‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	82
	HGZ No. 68
	MAQUINA DE ANESTESIA
	ADVANCED‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	AM-6000/PM-2000 XL PLUS
	6246BD0078‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	202200025067‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	TOCOCIRUGIA
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	83
	HGZ 197
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	‬CARESTATION 620‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	SM619440011MA
	201980006439
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	84
	HGZ 197
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	‬CARESTATION 620‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	SM619440012MA
	201980006440
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	85
	HGZ 197
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	‬CARESTATION 620‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	SM619440020MA
	201980008778
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	

	86
	HGZ 197
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DATEX OHMEDA
	‬CARESTATION 620‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	SM619440024MA
	201980008779
	QUIROFANO
	EQUIPO
	1
	1
	2
	





RELACCIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CONSIDERADAS DENTRO DE LA PROPUESTA PARA EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES.

	No 
	DESCRIPCIÓN
	 CANTIDAD 

	
	
	

	 
	EQUIPOS DE ANESTESIA
	 

	 
	MARCA:
	NORTH AMERICAN DRÄGER
	MODELO:
	NARKOMED 2B
	 

	1
	MANOVACUOMETRO
	5

	2
	TUBO TRC 5 PULGADAS MONOCROMATICO M10503H8EC
	6

	3
	HOUSING CELL CABLE 
	2

	4
	TARJETA ELECTRÓNICA FUENTE DE PODER NM2B ASM 4112784-001
	 
	5

	5
	TARJETA ELECTRÓNICA DEL PROCESADOR NM2B ASM 4110433
	 
	5

	 
	MARCA:
	DATEX-OHMEDA
	MODELO:
	S/5 AVANCE, AESPIRE, AESPIRE VIEW, AESPIRE 7100, AESPIRE 7900, AESTIVA S5
	 

	6
	PCB ASSY SIB CONTROL
	3

	7
	PCB MICROCONTROLLER 
	4

	8
	VALVULA APL
	3

	9
	PEEP VALVE
	5

	10
	PCB POWER SUPPLY CAT. 1609-3040-000
	5

	11
	PCB CONTROL VENT
	2

	12
	VALVULA DE SEGURIDAD
	5

	 
	MARCA:
	DAMECA 
	MODELO:
	SIESTA its
	 

	13
	EGM FLOW BLOCK 105658-100
	2

	14
	ELECTRONIC GAS MIXER 10658-51
	2

	15
	POWER MANAGEMENT BOARD 10653-50
	2

	16
	ELECTRONIC BOX FOR WHISPA 10987-50
	1

	17
	POWER SUPPLY 24VDC 10967-350
	2




CABE HACER MENCIÓN QUE LAS REFACCIONES DESCRITAS SON DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LO QUE DE REQUERIRSE UNA REFACCIÓN NO DESCRITA EN DICHO ANEXO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL JEFE DE CONSERVACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN PREVIO A LA REPARACIÓN, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.



DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE VOLUMEN (PARTIDA 3).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN DE DIVERSAS MARCAS Y MODELOS.
 
A) EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES.

1.- VENTILADOR MARCA: BIRD, MODELO: VIP
A.1.-CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT PARA BLENDER CAT. 10003 EN EL 1ER SERVICIO
»  DIAFRAGMA DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN CAT. 20107
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO PRÓXIMAL CAT. 09537
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO PRINCIPAL CAT. 33533 
»  FILTRO DE CONO DE NYLON (2) CAT. 06804 
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

2.- VENTILADOR MARCA: NELLCOR PURITAN BENNETT, MODELO: INFANT START 500
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO DE ENTRADA DE OXÍGENO CAT. 4402003
»  FILTRO DE ENTRADA DE AIRE   CAT. 4402002 
»  BANCO DE BATERÍAS CAT. 1101230 EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

3.- VENTILADOR MARCA: BIRD, MODELO: T BIRD AVS III
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO CAT. 10411 EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO CAT. 09534 
»  DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN CAT. 10384 
»  BANCO DE BATERÍAS CAT. 68093 EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

4.- MARCA: BEAR MEDICAL, MODELO: BEAR 1000
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO CAT. 50000-13001 EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO CAT. 50000-01054
»  FILTRO HIDROFÓBICO   CAT. 50000-01106 
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

5.- MARCA: BEAR MEDICAL, MODELO: BEAR CUB 750
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO CAT. 50000-13040 EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO CAT. 50000-01056
»  FILTRO HIDROFÓBICO CAT 51000-01122 
»  BATERÍA DE SOPORTE CAT. 56000-50014 EN EL 1ER SERVICIO
»  DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN CAT. 50000-03059
»  FILTRO PARA MUFFLER CAT. 51000-09379
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

6.- MARCA: SIEMENS, MODELO: SERVO 300
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO DE 3000 HORAS CAT. 6150929 EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXÍGENO CAT. 9004979 EN EL 1ER SERVICIO
»  BANCO DE BATERÍAS CAT.9609546 EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

7.- MARCA: HAMILTON, MODELO: GALILEO
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO DE POLVO CAT. 279166 
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO
»  BANCO DE BATERIA CAT. 369089 EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXÍGENO CAT. 396008 EN EL 1ER SERVICIO
»  ELEMENTOS FILTRANTES AIRE/OXIGENO (2) CAT. 279676
»  SENSOR DE FLUJO CAT. 155362 
»  MEMBRANA DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN CAT. 151233
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

8.- MARCA: RESPIRONICS, MODELO: BIPAP VISION
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO DE ENTRADA DE AIRE CAT. 1000747 
»  FILTRO DE ENTRADA DE OXÍGENO CAT. 582153
»  DOMO DE TRAMPA DE OXÍGENO CAT. 582154 
»  BATERÍA INTERNA DE ALARMAS EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

9.- MARCA: SLE, MODELO: 5000
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL 
»  BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

10.- MARCA: GE VERSAMED, MODELO: IVENT 201
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL CAT. M1161168 EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL 
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

11.- MARCA: SIARE, MODELO: SIARETRON 3000, 4000
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL 
»  BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

12.- MARCA: DRAGER, MODELO: EVITA 4, XL
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE Y O2 (2)
»  CAPSULA SENSOR DE OXÍGENO CAT. 6850645 EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO DE AIRE AMBIENTAL CAT. 8412384
»  FILTRO DE AIRE DE REFRIGERACIÓN CAT. 8408360
»  SENSOR DE FLUJO CAT. 8403735
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

13.- MARCA: DRAGER, MODELO: SAVINA
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL CAT. MX08283 EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDAS DE OXÍGENO (2) EN EL 1ER SERVICIO
»  SENSOR DE FLUJO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO
»  BANCO DE BATERÍAS EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

14.- MARCA: MÉDICA D, MODELO: SMART
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO CAT. F911011
»  FILTRO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CAT. F910007
»  FILTROS DE ENTRADA DE AIRE/OXIGENO CAT. TBA
»  DIAFRAGMA DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN CAT. F310213
»  CELDA DE OXÍGENO 1ER SERVICIO CAT. F310023
»  SENSOR DE FLUJO CAT. F910036 1ER SERVICIO
»  BATERIA INTERNA 1ER SERVICIO CAT. F310003
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

15.- MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: ENGSTROM CARESTATION
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTRO PARA VENTILADOR
»  FILTRO PARA UNIDAD DE DISPLAY
»  FILTRO DE ENTRADA DE AIRE Y OXÍGENO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
»  BATERIA EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

16.- MARCA: IMAGEN Y MEDICINA, MODELO: MATISSE
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  FILTROS METÁLICOS DE AIRE/OXIGENO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO
»  VÁLVULA DE EXH/SENSOR DE FLUJO EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  BATERÍA RECARGABLE DE 12 V EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

17.- MARCA: NELLCOR PURITAN BENNETT, MODELO: 840
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO DE ENTRADA DE AIRE Y OXÍGENO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO EXPIRATORIO
»  CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  BANCO DE BATERÍAS RECARGABLES DE SOPORTE EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

18.- MARCA: NEWPORT, MODELO:  HT-70
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
» KIT DE MANTENIMIENTO EN EL 1ER SERVICIO
» DIAFRAGMA DE EXHALACION
» FILTRO BACTERIOLÓGICO
» CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
» CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
» BANCO DE BATERIAS EN EL 1ER SERVICIO
» KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

19.- MARCA: IMAGENES Y MEDICINA, MODELO:  MONET
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
» FILTROS METALICOS DE AIRE/OXIGENO
» FILTRO BACTERIOLOGICO
» VALVULA DE EXHALACION EN EL 1ER SERVICIO
» CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
» BATERIA RECARGABLE DE 12 V EN EL 1ER SERVICIO
» CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
» KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

20.- MARCA: DRAGER, MODELO: EVITA V300
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
» FILTROS DE AIRE CAT. M1.3_F1
» FILTRO DE OXIGENO CAT. M1.3_F2
» JUNTA TORICA DE FILTRO DE OXIGENO
» JUNTA TORICA DE FILTRO DE AIRE
» SENSOR DE FLUJO EXPIRATORIO
» BATERIA M7 EN EL 1ER SERVICIO
» CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
» KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

21.- MARCA: ACUATRONIC, MODELO: FABIAN HFO
 A.1.-CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
» KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL  CAT. 7265, EN EL 1ER SERVICIO
» FILTRO DE ENTRADA DE AIRE Y OXIGENO CAT. 7714
» FILTRO BACTEREOLOGICO FLUJO PRINCIPAL 
» BANCO DE BATERIAS EN EL 1ER SERVICIO
» DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN CAT. 7007
» CELDA DE OXIGENO CAT. 7003, EN EL 1ER SERVICIO
» CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
» KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

22.- MARCA: VIASYS, MODELO:  VELA
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO CAT. 11416 EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PRINCIPAL CAT. 09534
»  DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN CAT. 10384
»  BANCO DE BATERÍAS RECARGABLES EN EL 1ER SERVICIO
»  CELDA DE OXÍGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
»  KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

24.- MARCA: NEWPORT MEDICAL, MODELO: E 360, E360T
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL CAT. PMK360A
»  FILTRO DE POLVO CAT. GRD1800P
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO
»  SENSOR DE FLUJO CAT. FLS2101P
»  CELDA DE OXIGENO EN EL 1ER SERVICIO
»  BATERÍA RECARGABLE DE 12 V CAT. BAT-1800P EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

25.- MARCA: AEONMED, MODELO: VG70
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
»  CELDA DE OXIGENO  EN EL 1ER SERVICIO
»  BATERÍA RECARGABLE DE 12 V CAT.  EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

26.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE DIVERSAS MARCAS:
A.1.- CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL EN EL 1ER SERVICIO
»  FILTRO BACTERIOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
»  CELDA DE OXIGENO  EN EL 1ER SERVICIO
»  BATERÍA RECARGABLE DE 12 V CAT.  EN EL 1ER SERVICIO
»  CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ORIGINAL EN EL 1ER SERVICIO
»  KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
» KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)
LA MANO DE OBRA SE ESPECIFICA EN EL PUNTO A.2 QUE SE DEBE REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

A.2.- LA MANO DE OBRA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSISTE EN:
REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL EQUIPO
»  CARRO/MUEBLE: LLANTAS, BRAZOS SOPORTE, CARCASA, MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO, TOUCH SCREEN, PANTALLA, FILTROS, CABLE DE LÍNEA, VÁLVULA DE EXHALACIÓN, DIAFRAGMAS, SENSORES DE FLUJO Y CIRCUITO DE PACIENTE.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSISTENTE EN:

»  LATA DE AIRE COMPRIMIDO, CILLIT, HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOCL), FIBRAS, DESENGRASANTES, LUBRICANTE DE SILICÓN, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, BROCHAS DE CERDAS SUAVES, GASAS Y SILIJET DIELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE LAS SIGUIENTES PARTES:
»  SISTEMA NEUMÁTICO: VALVULAS NEUMATICAS, MANOMETROS, MANGUERAS, CONECTORES, REGULADORES DE PRESION, MANOMETROS, EMPAQUES, DIAFRAGMAS Y FILTROS.
»  SISTEMA ELECTRÓNICO: TARJETAS ELECTRÓNICA S, CABLES, ARNESES, CONECTORES ELÉCTRICOS, PANTALLA/DISPLAY, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO.

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE DEBERA DE COTIZAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL AÑO 2025.

EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA PERSONAL TECNICO CONSISTENTE EN:
OVEROL CON CAPUCHA INTEGRADA DE TELA MICROPOROSA, BATA DESECHABLE, GOOGLES, CUBREBOCA N-95, CARETA, GUANTES DE LATEX, BOTAS DESECHABLES

CALIBRACIÓN
LA CALIBRACIÓN Y AJUSTES SE REALIZAN CON EQUIPOS ANALIZADORES DE OXÍGENO, DE PARÁMETROS VENTILATORIOS, MULTIMÉTROS Y ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
LOS PARÁMETROS A CALIBRAR SON LOS SIGUIENTES:
»  FLUJOS INSPIRATORIO: DE 10 A 180 (LPM)
»  FECUENCIA RESPIRATORIA: DE 0-120 (RPM)
»  PRESIONES DE TRABAJO: DE 40 A 80 (PSI)
»  PRESIONES BAJAS: 0, 10, 20, 40, 60, 80 (cmH2O)
»  CELDA DE OXÍGENO: 21(%), 100 (%)
»  VOLTAJES DE DC DE LA FUENTE DE PODER: +5 VDC, -5VDC, +12VDC, -12VDC

SEGURIDAD ELÉCTRICA:
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE MIDEN CON EQUIPO ESPECIALIZADO: 
»  CORRIENTES DE FUGA E IMPEDANCIA A TIERRA.
PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
SE DEBE COMPROBAR QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 
VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
»  VOLUMEN TIDAL (L): 100 mL, 500 mL y 1 L
»  FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM): 10, 25, 50, 100 y 150.»  PRESIÓN EN VIAS AÉREAS(cmH2O): 0, 10, 20, 70.
»  PEEP (cmH2O): 0, 5 ,10, 20 Y 40
»  FIO2 (%): 21, 40, 60, 80, 10
»  ACTIVACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALARMAS AUDIÍBLES Y VISUALES DE LOS PARÁMETROS (VOLUMEN TIDAL, PRESIONES EN VIAS AEREAS, PEEP, FiO2, TI, TE, I:E)

EL PRECIO UNITARIO DEBE INCLUIR:  
»  DOS VISITAS AL AÑO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADORES DE PRESIÓN Y VOLUMEN
»  MANO DE OBRA POR INGENIEROS Y TÉCNICOS CAPACITADOS Y ACREDITADOS CON CÉDULA PROFESIONAL 
»  HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y LA NECESARIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO EN CONTRATO  
»  ATENCIÓN INMEDIATA A TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VENTILADORES DE PRESIÓN Y VOLUMEN SERÁN REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO.

LAS REFACCIONES QUE NO INDIQUEN FRECUENCIA DE CAMBIO SE DEBERÁN COLOCAR EN TODOS LOS SERVICIO.

LAS REFACCIONES QUE NECESITEN CAMBIARSE DEBEN SER SUSTITUIDAS POR REFACCIONES ORIGINALES, PARA SU INSTALACIÓN SE USARÁN HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPECIFICADOS POR LOS MANUALES DE SERVICIO, LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CALIBRACIÓN DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE LOS CUALES SE DEBERÁN ANEXAR EN SU PROPUESTA.

POR SER UNA LICITACIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPOS DE RESPALDO, ESTO CON EL FIN DE NO INTERRUMPIR EL USO DE EQUIPO MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO, LOS EQUIPOS DE APOYO DEBEN SER SIMILARES A LOS LICITADOS EN MARCA Y MODELO ANEXANDO RELACIÓN EN SU PROPUESTA.

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO TIENE POR OBJETIVO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QUE POR SU MANEJO, OPERACIÓN Y DESGASTE PRESENTAN LOS EQUIPOS MÉDICOS; ESTE MANTENIMIENTO LO EFECTUARÁ “EL LICITANTE ADJUDICADO” CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, LA ATENCIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE UN REPORTE QUE GENERARÁ EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA.

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ HACERSE CONFORME A:

EL LICITANTE ADJUDICADO DEL SERVICIO PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO LE SEA REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD (EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO) CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE DICHO SERVICIO DEBE ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, EL SUMINISTRO DE REFACCIONES O PARTES DEBERÁ REALIZARSE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

PREVIO A LA REPARACIÓN O CAMBIO DE REFACCIONES DE CUALQUIER EQUIPO MÉDICO SE DEBERÁ DE PRESENTAR UN  PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN; UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ LLEVAR A CABO EL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, CABE MENCIONAR QUE EL INSTITUTO ES LIBRE DE COTIZAR Y ADQUIRIR LAS REFACCIONES AL MEJOR COSTO; DE ENCONTRAR UNA MEJOR OFERTA, EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ LAS REFACCIONES AL PROVEEDOR Y ESTE DEBERÁ INSTALARLAS, CALIBRARLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE EL EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE.

EL SERVICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE EL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL SERVICIO DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

DURANTE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, MISMAS QUE SE DEBERÁN DE RELACIONAR EN LA BITÁCORA DE SERVICIO.

DEBERA PRESENTAR RELACION DE REFACCIONES CORRECTIVAS CON CARGO ADICIONAL
 
A) CAPACITACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIO CAPACITARÁ AL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA; EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, CUANDO ESTA SEA REQUERIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

CATÁLOGO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3).

	CATALOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE VENTILACION DE PRESION Y VOLUMEN (PARTIDA 3)

	NO
	UNIDAD 
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	No SERIE
	INVENTARIO
	UBICACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SERVICIO MINIMO 
	SERVICIO MAXIMO 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	HGR 72
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3501002101
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	2
	HGR 72
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3501002122
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	3
	HGR 72
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908910
	200980004398
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	4
	HGR 72
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908913
	200980004400
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	5
	HGR 72
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908912
	200980004397
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	6
	HGR 72
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908911
	200980004399
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	7
	HGR 72
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MONET
	IMMI1106409
	200800019566
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	8
	HGR 72
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZS37296
	SIN NNI
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	9
	HGR 72
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZS37327
	2002918706
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	10
	HGR 72
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007921
	200980015417
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	11
	HGR 72
	VENTILADOR
	DRAGER
	SV 600
	AAV07007017
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	12
	HGO 60
	VENTILADOR
	BIRD
	VIP
	KKJ01221
	200901370
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	13
	HGO 60
	VENTILADOR
	BIRD
	VIP
	KKJ01209
	2000901369
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	14
	HGO 60
	VENTILADOR
	SLE
	5000
	51341
	200500020788
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	15
	HGO 60
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD
	ACHT2043
	2002919039
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	16
	HGO 60
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	IVENT 201
	IVI2159
	200700001053
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	17
	HGO 60
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA V300
	ASMM 0039
	201980002837
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	18
	HGO 60
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA V300
	ASMM 0040
	201980002838
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	19
	HGO 60
	VENTILADOR
	ACUATRONIC
	FABIAN FHO
	AM 02067
	201980003216
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	20
	HGO 60
	VENTILADOR
	IMTMEDICAL
	BELLAVISTA 1000
	MBB202100
	201980008794
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	21
	HGO 60
	VENTILADOR
	IMTMEDICAL
	BELLAVISTA 1000
	MB202103
	201980008795
	CUNERO
	EQUIPO
	1
	1
	2

	22
	HGZ 57
	VENTILADOR
	DRAGER
	SAVINA
	ASAL-0021
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	23
	HGZ 57
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV35035
	201200004271
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	24
	HGZ 57
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV 12170
	S/N
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	25
	HGZ 57
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE 
	200700001052
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	26
	HGZ 57
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM205
	200500022022
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	27
	HGZ 57
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	SBBS02648
	201200004273
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	28
	HGZ 57
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZ22533225
	S/N
	INAHOLTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	29
	HGZ 57
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZ22533403
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	30
	HGZ 57
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZ22536997
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	31
	HGZ 57
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZ22530485
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	32
	HGZ 57
	VENTILADOR
	NEWPORT 
	HT 70
	(IEC2091EX4)
	SN
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	33
	HGZ 57
	VENTILADOR
	VIASYS
	VELA
	S/N
	201200004273
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	34
	HGZ 57
	VENTILADOR
	VIASYS
	VELA
	S/N
	20490014270
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	35
	HGZ 57
	VENTILADOR
	VIASYS
	VELA
	ADTO2901
	200490014266
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	36
	HGZ 57
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA V300
	ASMM-0060
	201980001726
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	37
	HGZ 57
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA V300
	ASMM-0061
	201980001727
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	38
	HGZ 57
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA V300
	ASMM-0062
	201980001728
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	39
	HGZ 57
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G172010033
	201980009501
	INHALOTERPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	40
	HGZ 57
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G172010034
	201980009502
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	41
	HGZ 57
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G172010035
	201980009503
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	42
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA
	MATISSE 
	IMV0908920
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	43
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA
	MATISSE 
	IMV0908921
	20050020789
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	44
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA
	MATISSE 
	IMV0908917
	200980004403
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	45
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA
	MATISSE 
	IMV0908918
	200980004406
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	46
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV0908919
	200980004405
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	47
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV1204701
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	48
	HGR 196
	VENTILADOR
	IMÁGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV1204702
	200500022043
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	49
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N14360224610
	201780000402
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	50
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N14360224614
	201780000403
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	51
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N13361023910
	201780000404
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	52
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N13361023897
	201780000405
	INHALOTARAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	53
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N16360732181
	201780000406
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	54
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100395
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	55
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100396
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	56
	HGR 196
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100394
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	57
	HGR 196
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	351009846
	200980014785
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	58
	HGR 196
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3510092655
	200980014786
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	59
	HGR 196
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3510092654
	200980014784
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	60
	HGR 196
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007927
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	61
	HGR 196
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007934
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	62
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCN-00580
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	63
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCN-00632
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	64
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCL-01744
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	65
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCP-00837
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	66
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCN-00674
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	67
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCN-00638
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	68
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS-02190
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	69
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCO-00825
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	70
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCP-01532
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	71
	HGR 196
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCL01784
	20200005350
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	72
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL
	BEAR  1000
	11007816
	1999002014
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	73
	HGR 196
	VENTILADOR
	BIRD
	T BIRD AVS III
	ACHT2078
	2002918988
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	74
	HGR 196
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2015SM672
	201580001404
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	75
	HGR 196
	VENTILADOR
	MEDICA D 
	SMART
	2015SM671
	201580001405
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	76
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005579
	S/N
	INALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	77
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005589
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	78
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005599
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	79
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005614
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	80
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005601
	2001904601
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	81
	HGR 196
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEARCUP 750VS
	53005600
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	82
	HGR 196
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	VG70(U)XZZS37648
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	83
	HGR 196
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	VG70(U)XZZS37355
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	84
	HGR 196
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	VG70(U)XZZS37503
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	85
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	BEAR MEDICAL 
	BEAR 1000
	11008859
	2001904605
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	86
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	HAMILTON
	GALILEO
	1860
	2001903533
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	87
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT
	INFANT STAR 500
	4200006686
	1997033207
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	88
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT1559
	2002918644
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	89
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	S/N
	200500022045
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	90
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV1204710
	200500022046
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	91
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV098915
	200980004401
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	92
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	MEDICA D 
	SMART
	2010SM210
	S/N
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	93
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3510092570
	200980014674
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	94
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3510093054
	200980014673
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	95
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	3510093170
	200980014675
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	96
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N16360632085
	201680053263
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	97
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	N16360331781
	201680053264
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	98
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G172010038
	201980009507
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	99
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G172010025
	201980009509
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	100
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G172010029
	201980009507
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	101
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	DRAGER
	V300
	ASML-0150
	201980002840
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	102
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	DRAGER
	V300
	ASML-0151
	200980002842
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	103
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	DRAGER
	V300
	ASML-0149
	200980002841
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	104
	HGZ C/MF 76
	VENTILADOR
	ACUTRONIC
	FABIAN HFO
	H-02070
	201980008818
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	105
	HGZ 71
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192070284
	201980009533
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	106
	HGZ 71
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192070283
	201980009534
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	107
	HGZ 71
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100397
	2019800009535
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	108
	HGZ 71
	VENTILADOR
	ACUATRONIC
	FABIAN FHO
	AH-02069
	2019800004349
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	109
	HGZ 71
	VENTILADOR
	IMTMEDICAL
	BELLAVISTA 1000
	MB202111
	201900008808
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	110
	HGZ 71
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV33975
	201200000553
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	111
	HGZ 71
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV33979
	201200001047
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	112
	UMAA 198
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MONET
	IMM1206501
	200700039787
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	113
	UMAA 198
	VENTILADOR
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV19680
	20080002203
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	114
	UMAA 198
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETROM 3000
	SM0025
	200700036 915
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	115
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00646
	201180006440
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	116
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00570
	201180006441
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	117
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ0867
	201180006442
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	118
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00879
	201180006443
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	119
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00885
	201180006444
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	120
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00869
	201180006445
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	121
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00873
	201180006446
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	122
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00871
	201180006447
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	123
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00850
	201180006428
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	124
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00865
	201180006429
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	125
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ0870
	201180006430
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	126
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ0082
	201180006431
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	127
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00856
	201180006432
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	128
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00863
	201180006433
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	129
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00853
	201180006434
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	130
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00881
	201180006435
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	131
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00880
	201180006436
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	132
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00872
	201180006437
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	133
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ00884
	20180006438
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	134
	HGR 200
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCQ0855
	201180006439
	INHAOLTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	135
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM304
	2011800023288
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	136
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM292
	2011800023289
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	137
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D 
	SMART
	2010SM290
	2011800023290
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	138
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM293
	2011800023291
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	139
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM271
	2011800023292
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	140
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM272
	2011800023293
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	141
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM273
	2011800023294
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	142
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM274
	2011800023295
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	143
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM275
	2011800023296
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	144
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM276
	2011800023297
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	145
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART
	2010SM277
	2011800023298
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	146
	HGR 200
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART 
	2010SM278
	2011800023299
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	147
	HGR 200
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETROM 4000
	62767
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	148
	HGR 200
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETROM 4000
	62770
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	149
	HGR 200
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETROM 4000
	63039
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	150
	HGR 200
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETROM 4000
	63049
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	151
	HGR 200
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100405
	201980009564
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	152
	HGR 200
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100406
	201980009562
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	153
	HGR 200
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360T
	G192100402
	201980009563
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	154
	HGR 200
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AAG-07007920
	2020000005393
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	155
	HGR 200
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AAG-07007928
	2020000005394
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	156
	HGR 200
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007920
	202000005393‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	157
	HGR 200
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007928
	202000005394‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	158
	HGR 200
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG70
	XZZS33636
	201980003217‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	159
	HGZ 53
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	S/M
	200500022024
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	160
	HGZ 53
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	S/M
	200500022025
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	161
	HGZ 53
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV1204707
	200500022028
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	162
	HGZ 53
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASJL-0251 
	201780003153
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	163
	HGZ 53
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	S/M
	201980001146
	HINALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	164
	HGZ 53
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	S/M
	201980001147
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	165
	HGZ 53
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	S/M
	201980001148
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	166
	HGZ 53
	VENTILADOR
	ACUATRONIC
	FABIAN FHO
	AH-02072
	201980003223
	HINHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	167
	HGZ 53
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02639
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	168
	HGZ 53
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02619
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	169
	HGZ 53
	VENTILADOR
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02620
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	170
	UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	VENTILADOR
	PHILIPS- RESPIRONIC 
	TRILOGY EVO 
	H285503812B6A
	S/N
	MEHT
	EQUIPO
	1
	1
	2

	171
	UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	VENTILADOR
	PHILIPS- RESPIRONIC 
	TRILOGY EVO 
	H285503812B6A
	S/N
	MEHT
	EQUIPO
	1
	1
	2

	172
	UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	VENTILADOR
	PHILIPS- RESPIRONIC 
	TRILOGY EVO 
	H285503812B6A
	S/N
	MEHT
	EQUIPO
	1
	1
	2

	173
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV1204719
	200500022036
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	174
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV1204720
	200500022037
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	175
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV1204721
	200500022038
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	176
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	IMV1204723
	200500022039
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	177
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA 
	MATISSE
	1MV1204724
	200500022040
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	178
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV1204725
	200500022041
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	179
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908916
	200980004402
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	180
	HGZ 98 
	VENTILADOR 
	VERSAMED
	IVENT-201
	IV33976
	201000006908
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	181
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETRON 4000
	66937
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	182
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	SIARE
	SIARETRON 4000
	66924
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	183
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	NEWPORT
	NEWPORT E360 T
	G192100403
	201980009529
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	184
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	NEWPORT
	NEWPORT E360 T
	G192100400
	201980009528
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	185
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	NEWPORT
	NEWPORT E360 T
	G192100399
	201980009530
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	186
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-30266
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	187
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-30481
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	188
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-600
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	189
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-33886
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	190
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-37414
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	191
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	AEONMED
	VG 70
	XZZS-29975
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	192
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASML-0341
	201980002834
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	193
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASML-0363
	201980002835
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	194
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASML-0301
	201980002836
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	195
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV-600
	AA6-07007929
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	196
	HGZ 98 
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV-600
	AA6-07007923
	S/N
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	197
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	IMÁGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	S/N
	200500022032
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	198
	HGZ 68
	VENTILADOR
	VIASYS
	VELA
	ABHT2732
	2000901362
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	199
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV35028
	201200004205
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	200
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GE VERSAMED
	iVENT 201
	IV35013
	201200004206
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	201
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	VIASYS
	VIP BIRD
	KKJ01205
	1999014205
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	202
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	VIASYS
	BEAR 1000
	11008264
	1999014205
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	203
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART 
	 09041792
	200980004302
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	204
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART 
	 09041793
	200980004301
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	205
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MEDICA D
	SMART 
	 09041790
	200980004299
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	206
	HGZ 68
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0073
	201980004509
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	207
	HGZ 68
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0074
	201980004510
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	208
	HGZ 68
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0075
	201980004511
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	209
	HGZ 68
	VENTILADOR
	COVIDIEN
	E360
	G172010020
	201980009504
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	210
	HGZ 68
	VENTILADOR
	COVIDIEN
	E360
	G172010021
	201980009505
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	211
	HGZ 68
	VENTILADOR
	COVIDIEN
	E360
	G172010026
	201980009506
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	212
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBS02622
	202000005397
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	213
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02625
	202000005398
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	214
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02740
	202000005399
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	215
	HGZ 68
	VENTILADOR 
	GENERAL ELECTRIC
	ENGSTROM CARESTATION
	CBCS02647
	202000005400
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	216
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV300
	GB-08027702
	202000005383
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	217
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV300
	GB-07025909
	202000005384
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	218
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV300
	GB-08027732
	202000005385
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	219
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007913
	202000005386
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	220
	HGZ 68
	VENTILADOR
	MINDRAY
	SV600
	AA6-07007936
	202000005387
	INHALOTERAPIA 
	EQUIPO
	1
	1
	2

	221
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2055
	2002918994
	UTQ
	EQUIPO
	1
	1
	2

	222
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2094
	2002918995
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	223
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2095
	2002918997
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	224
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 1994
	2002918998
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	225
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2054
	2002918992
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	226
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2102
	2002918983
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	227
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2048
	2002918985
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	228
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2015
	2002918986
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	229
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2014
	2002918999
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	230
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD 
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2079
	2002918990
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	231
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2056
	2002918989
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	232
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2035
	2002918987
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	233
	HGZ 197
	VENTILADOR
	BIRD
	T-BIRD AVSIII
	ACHT 2192
	2002918993
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	234
	HGZ 197
	VENTILADOR
	IMAGENES Y MEDICINA
	MATISSE
	IMV0908922
	200980004408
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	235
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	917092633
	200980014276
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	236
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	917092659
	200980014277
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	237
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	840
	917092600
	200980014275
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	238
	HGZ 197
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0063
	201980000995
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	239
	HGZ 197
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0065
	201980000996
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	240
	HGZ 197
	VENTILADOR
	DRAGER
	EVITA  V300
	ASMM0066
	201980000997
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	241
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G 172050357
	201980009556
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	242
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G 172010023
	201980009557
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	243
	HGZ 197
	VENTILADOR
	NEWPORT
	E360
	G 172040321
	201980009558
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	244
	HGZ 197
	VENTILADOR
	IMTMEDICAL
	BELLAVISTA 1000
	MB202095
	201980008810
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	245
	HGZ 197
	VENTILADOR
	IMTMEDICAL
	BELLAVISTA 1000
	MB202112
	201980008811
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2

	246
	HGZ 197
	VENTILADOR
	ACUATRONIC
	FABIAN FHO
	AH-02068
	201980003217
	INHALOTERAPIA
	EQUIPO
	1
	1
	2



RELACCIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y DE VOLUMEN.

	No 
	DESCRIPCIÓN
	 CANTIDAD 

	
	
	

	EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN

	 
	MARCA:
	BEAR MEDICAL
	 MODELO: 
	BEAR 1000
	 

	1
	EXTERNAL FLOW SENSOR 
	3

	2
	PCB ELECTRO NEUMATIC INTERFACE 51000-09883
	2

	3
	BLENDER CAT. 51000-08562
	1

	 
	MARCA:
	BIRD
	 MODELO: 
	T BIRD AVS III
	 

	4
	P.C.B.A. PRINCIPAL CAT. 50600A
	2

	5
	PANEL FRONTAL CAT 20702
	2

	6
	TURBINA ASSY CAT. 15430A
	1

	7
	POWER SUPPLY PCBA CAT. 50590A
	2

	8
	V. EXH./ FLOW SENSOR 
	3

	 
	MARCA:
	DRAGER
	 MODELO: 
	EVITA V300
	 

	9
	TARJETA PVT-MONITORING M4.1
	1

	10
	MODULO DE FUENTE DE ALIMENTECION M7.3
	1

	 
	MARCA:
	BIRD
	 MODELO: 
	VIP
	 

	11
	P.C.B.A. MAIN CAT. 50050
	2

	12
	CONTROL PANEL CAT. 80236
	2

	 
	MARCA:
	IMÁGENES Y MEDICINA
	 MODELO: 
	MATISSE
	 

	13
	PCB POWER SUPPLY
	1

	14
	PCB CONTROL
	2

	15
	VALVULA SOLENOIDE DE AIRE
	2

	16
	VALVULA SOLENOIDE DE OXIGENO
	2

	17
	PANTALLA LCD
	5

	18
	BLOQUE DE PUERTOS COMPLETE
	2

	 
	MARCA:
	GENERAL ELECTRIC
	 MODELO: 
	ENGSTROM CARESTATION
	 

	19
	POWER SUPPLY MODULE  M1052831                                           
	2

	20
	VENT MONITOR BOARD (VMB) 1505-5501-000                                      
	1

	21
	FLOW TRANSDUCER 200L/MIN 1502-3231-000
	2

	22
	TRANSDUCER O2 PARAMAGNETIC 1505-3215-000
	2

	23
	ACTUATOR VOICE COIL ELECTRO MECHANICAL 1505-3227-000
	1

	24
	TRANSDUCER FLOW BCG 0.62W 1505-3208-000
	3

	25
	PRESSURE SENSOR ASSY 1505-8503-000
	2

	 
	MARCA:
	DRAGER
	 MODELO: 
	SAVINA
	 

	26
	CONTROLLER PCB CAT. 8350471
	1

	27
	BLOWER ENGINE UNIT  CAT. 8413643
	1

	 
	MARCA:
	NELLCOR PURITAN BENNETT 
	 MODELO: 
	840
	 

	28
	PCB BREATH DELIVERY CAT.4-070950-SP
	1

	29
	PCB GRAPHIC USER INTERFACE CAT. 4-075727-SP
	1

	 
	MARCA:
	NELLCOR PURITAN BENNETT
	 MODELO: 
	740
	 

	30
	SENSOR DE FLUJO DE AIRE "Q1" CAT. 019536
	1

	31
	SENSOR DE FLUJO DE OXIGENO "Q2" CAT. 019535
	1

	32
	TARJETA ELECTRÓNICA PRESSURE SOLENOID BOARD G-061127-00
	1

	33
	TARJETA ELECTRÓNICA PCB CONTROLLER MAIN
	1

	 
	MARCA:
	MEDICA D
	 MODELO: 
	SMART
	 

	34
	FRONT HOUSING PU COMPLETE  F-910244
	2

	35
	PCB ASSEMBLY, SENSOR BOARD  F-710512
	2

	36
	PCB ASSEMBLY, POWER BOARD  F-710511 P
	2

	37
	VALVE, INSPIRATORY PROPORTIONAL (PV1)  F-910021
	2

	 
	MARCA:
	SIEMENS
	 MODELO: 
	SERVO 300   
	 

	38
	SENSOR DE FLUJO   CAT. 6395420
	2

	 
	MARCA:
	GE VERSAMED.
	 MODELO: 
	iVENT 201
	 

	39
	PNEUMATIC MODULE QUIET BACKLASH  M1161955
	3

	40
	ELECTRONIC MODULE
	3

	41
	H.S POWER PACK ASSY M1161960
	2





CABE HACER MENCIÓN QUE LAS REFACCIONES DESCRITAS SON DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LO QUE DE REQUERIRSE UNA REFACCIÓN NO DESCRITA EN DICHO ANEXO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL JEFE DE CONSERVACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN PREVIO A LA REPARACIÓN, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO




LUGAR Y FECHA


----------------------------------------------------------------
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1. “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
		

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1.	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

1.1. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”:(DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO__________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”


	

	“EL PARTICIPANTE B”



	[bookmark: _Toc127275461]NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL



En caso de resultar adjudicado deberá presentar este convenio debidamente formalizado ante notario público para estar en posibilidad de firmar el contrato que se derive de esta convocatoria dentro del plazo establecido, solo para el caso de participación conjunta.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI INCISOS E) Y F)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL VI, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, INCISOS E) Y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

INCISO E) que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP. tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento.

INCISO F) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS:
Que mi representada se abstendrá por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES:
Que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

En el entendido que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con el IMSS.
LUGAR Y FECHA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)
ACREDITACIÓN DEL LICITANTE
            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, y en su caso firma del contrato a nombre y representación de:  (persona física o moral).

No. de la licitación__________________________
	Del
licitante
	Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio: (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante)
calle y número: 
Colonia:                                                               Demarcación Territorial:
Código postal:                                                    Entidad Federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                         Fecha:                            Duración:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Nombre de los socios o asociados:
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:

	NÚMERO DE REFORMA DEL ACTA
	FECHA
	NOMBRE Y NÚMERO DEL NOTARIO
	OBJETO DE LA REFORMA
	FECHA DE INSCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Inscripción en el Registro Público de Comercio:
Número:                                             Folio:                                                                          Fecha:

	Del 
Representante
	Nombre:                                                     R.F.C.
Domicilio: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura pública número:                                                                     Fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma del representante legal)


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP
(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.


(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR PROPOSICIÓN Y EN SU CASO PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON ESTE INSTITUTO EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO  ___________________, ME PERMITO MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:


· NO EJECUTO CON OTRO LICITANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO.


· EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÉ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN ESTE PROCEDIMIENTO.



________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE




ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA.

               _____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E.


___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 

I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS). 

I.2	Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 

I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).

I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1 

II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II2 A II.2

II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 

II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 

II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

	Ejercicio Fiscal
	Monto sin impuestos
	Monto con impuestos

	(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	 (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)
	 (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL:
	$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)
	 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)



Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad*
	Cantidad *
	Precio unitario *
	Precio total antes de imp. *
	Precio total después de imp. *

	
	
	
	
	
	
	



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 

Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:

	Ejercicio Fiscal
	Monto mínimo
	Monto máximo

	 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	 (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)
	 (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL SIN IMPUESTOS:
	 (MONTO MÍNIMO TOTAL)
	 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)



Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad *
	Precio unitario *
	Cantidad Mínima *
	Cantidad Máxima *
	Precio Total Mínimo *
	Precio Total Máximo *

	
	
	
	
	
	
	
	



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

O BIEN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

TERCERA. ANTICIPO. 

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. 

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo; 

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en el  párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NÚMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S) 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

A) GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V, de su Reglamento. 

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garanticé el cumplimiento de sus contratos.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NÚMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”. 
e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato
INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.
f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 

a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;
d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;
e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
f)  No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato; 
i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP
k) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

l) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
m) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
n)  Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;
o) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y
p) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato.
q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
 
De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
[bookmark: _Hlk131436329]
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

	NOMBRE

	CARGO 
	R.F.C.

	(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 


	(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 

	(CARGO DEL FIRMANTE X) 

	(R.F.C. FIRMANTE X) 




POR:
 “EL PROVEEDOR”

	NOMBRE

	R.F.C.

	(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

	(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)






ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

	FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
_____________________, en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _________________________________________.
Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo "la Contratante")
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: ____________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: __________________________________.
Fecha de expedición: _____________________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: Divisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato.
La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Datos del contrato, en lo sucesivo el "Contrato":
Evento de Contratación: (licitación/adjudicación/invitación a cuando menos tres personas, número: _____________.
Número asignado por "la Contratante": __________________.
Objeto: ____________________________________.
Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: ________________________________.
Fecha de suscripción: _________________.
Vigencia de la Contratación: ______________.
Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, servicios relacionados con la misma)
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquiera otros obligados, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Naucalpan de Juárez, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

 (Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la
"Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1.    El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2.    La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3.    El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4.    La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5.    Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6.    Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.
Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

- - - - - - FIN DE TEXTO - - - - - -









ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2025.
  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE 
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
P r e s e n t e

 ___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la personal moral ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la Convocante para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA número ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación (3)
	Motivación (4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)
___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)
 


ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)
FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D.

_____________de _________de______________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):
	
	Persona Física

	
	Representante Legal de Persona Moral

	
	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:_____________________________________________________________________________________________________________



Y con relación al procedimiento de contratación número _____________________________, AUTORIZO que los funcionarios adscritos a la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones se seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda.

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos de la Oficina de Contratos y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)
FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

_________________, a ___ de ________________ de _____.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

	
	Persona Física

	
	Representante Legal de Persona Moral

	
	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _______________________________________________________________________


	
	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ______________________________________________________________________



Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número __________________________, lo siguiente (marque uno):

	
	A la fecha, NO me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social.

	
	A la fecha, SI me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales:



	Nombre o Razón Social
	RFC
	Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

	
	
	


Atentamente
___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO T1 (T UNO)
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE



(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL_______, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PERSONAS QUE ENSEGUIDA SE RELACIONAN, SON LAS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR EL SERVICIO A CONTRATAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. _________________.

	PARTIDA
	NOMBRE
	ACTIVIDAD A REALIZAR
	NIVEL DE ESTUDIOS MÁXIMO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Hlk212384756]NOTA DEBERÁ DE ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DE ESTUDIOS DE TODOS Y CADA UNO DEL PERSONAL PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



LUGAR Y FECHA
ATENTAMENTE

_________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO T2 (T DOS)

FORMATO EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
Relación de contratos con constancias de liberación o cancelación de fianzas de cumplimiento de contrato por parte de la afianzadora

PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO 

	[bookmark: _Hlk86502455]Numero de Contrato
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	IMPORTES
MÁXIMO ADJUDICADO
	PERIODO DE EJECUCIÓN
	LIBERACIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZA
	CARTA DE SATISFACCIÓN

	
	
	
	
	
	INICIO
	TERMINO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS COMPLETOS, INDICADOS EN LA TABLA ANTERIOR, ASÍ MISMO COPIA DE CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN Y O CANCELACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y EN FORMA, EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA O EMPRESA DONDE PRESTO EL SERVICIO.

ATENTAMENTE
___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO T3 (T TRES)
UNIDADES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 
	[bookmark: _Hlk161733929]UNIDAD
	DIRECCIÓN
	HORARIO
( ENTREGA SOLO EN 
DÍAS HÁBILES)
	TELÉFONO

	HOSPITAL  GENERAL  REGIONAL No. 72
	DIR. FILIBERTO GOMEZ ESQ. FULTON Y EMILIO CARDENAS TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-9444 EXT. 311

	HOSPITAL DE GINECO OBTETRICIA CON U.M.F.  No. 60
	DIR. AV. MORELOS No. 47 ESQ. CUAUHTÉMOC, COL. SAN JAVIER, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-0922;   5565-0797  5565-0512, EXT.1300

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 57
	DIR. AV. CIRCUNVALACIÓN S/ N FRACC. LA QUEBRADA MPIO. DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO  C.P. 54769
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5310-1322 EXT.1300

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 52
	DIR. AV. NEVADO  DE TOLUCA No. 4 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	2611-1177, 2611-1180, EXT. 105, 106

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 56
	MARIANO ESCOBEDO No. 12, JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01791-734-1747,    01791-734-009

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 59
	KM. 32.5 AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO,  LECHERÍA, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5893-2645, 5893-2443

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 62
	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 39, CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO.  ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5872-0066,   5872-1882 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 64
	DIR. AV., BOMBEROS S/N ENTRE AV., CENTRAL Y FCO. MÁRQUEZ TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	 5310-7466,  5310-7777 EXT. 51400,51401

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 79
	AV. CUERNAVACA Y COLIMA S/N.COL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5391-8559, 5392-3755

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 95
	AV. MARIO COLIN S/N PORTON 2 FFCC.TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-1082, 55658772 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 184
	MZNA. 8 LOTE 5 U. HABITACIONAL NIÑOS HEROES, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5893-2393, 5893-0811, 5893-0810 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 185
	CALLE 3 ESQ. CALLE 7, LOMAS DE MÉXICO101RR, TULTITLAN ESTADO DE MÉXICO.  
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5887-3416 AL 21 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 186
	AV. SOMEX S/N. ESQ. MÉXICO 101RRIL, COL. LOS REYES IZTACALA TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5383-99-72, 5394-2502, 5394-2502, 5394-2554 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 188
	AV. MOLINO DE LAS FLORES ESQ. TORRE DE INFONAVIT, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5873-7101, 5881-0916

	U.M.A.A.  No. 199 TLALNEPANTLA
	KM. 26.5 CARRETERA MEXICO QUERETARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5305-3896, 5305-48-70, 5305-51-38

	C. S. S. TEJABANES
	AV. PRESIDENTE JUAREZ S/N.COL. LA LOMA TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-0306

	CENTRO DE CAPACITACION Y CALIDAD TLALNEPANTLA
	TOLTECAS No. 40 COL. SAN JAVIER TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	53900469

	C. S. S. TEQUESQUINAUAC
	AV. CENTRAL S/N   TEQUESQUINAHUAC. ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5911-0896

	GUARDERÍA No. 36
	PASEO DE LOS JINETES ESQ. CERRADA DEL GORRIÓN, LAS ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5379-0036, 5379-5757

	GUARDERÍA No. 37
	VIVEROS DE COCOYOC Y CAMPECHECOL. VIVEROS DE LA LOMA TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5397-7061, 5398-3098

	GUARDERÍA No. 45
	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N. TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-0430

	GUARDERÍA No. 47
	FRANCISCO MÁRQUEZ S/N ESQ. BOMBEROS   TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5310-7122

	TIENDA IMSS TEQUESQUINAHUAC
	AV. GUSTAVO BAZ No. 4351, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5310-4021,  5310-6733

	CENTRO DE CANJE TEQUESQUINAHUAC
	AV. GUSTAVO BAZ No. 4351, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	52782414

	VELATORIO TEQUESQUINAHUAC
	FRANCISCO MÁRQUEZ S/N ESQ. BOMBEROS, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5310-2708, 5310-8080  EXT. 202

	SEDE DELEGACIONAL
	CALLE RECURSOS HIDRAÚLICOS No. 2, COL. LA LOMA TALANEPANTLA DE BAZ, C.P. 54060  
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	  5357-0680, 5359-1138, 5359-3912, 5359-4171

	SUBDELEGACIÓN TLALNEPANTLA
	DIR. AV. GUSTAVO BAZ ESQ. FILIBERTO GÓMEZ Y EMILIO CÁRDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5565-9444, 5565-9507, 5565-9795

	COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
	CALLE PONIENTE 146 No. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	57193235

	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
	KM. 26.5 CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	53782414

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196 
	DIR.  AV CENTRAL S/N ENTRE CALLE PIEDAD Y CALLE PRISCA, COLONIA SAN AGUSTÍN, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5755 9709 EXT. 207 Y 129          5755-9912

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 76 
	DIR. KM 12.5 ANTIGUA CARR. MEX.-PACHUCA, XALOSTOC.ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5569-6299 5788-8829 EXT. 1301

	HOSPITAL GENERAL DE  ZONA No. 68
	DIR. VÍA MORELOS KM 19.5 ANTIGUA CARR. MEX-PACHUCA, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5776-7331 EXT 246

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 98
	DIR. BOULEVARD COACALCO S/N VILLA DE LAS FLORES COACALCO, ESTADO DE MÉXICO 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5875-4000 EXT. 51300

	HOSPITAL GENERAL DE REGIONAL No. 200
	KM. 42.00, LOTE No 31, CARRETERA MEXICO PACHUCA, POBLADO DE SAN JERONIMO, XONACAHUACAN, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	59342501

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 54
	AV. JUÁREZ No. 23, APAXCO ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01599-998-0115

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 55
	GALEANA Y 5 DE MAYO, ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01591-9-17-31-00,   01591-917-0065

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 67
	ALFAREROS No. 637 SANTA CLARA, ECATEPEC. ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5755-1033,  5569-9971 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 77
	AV. SAN AGUSTIN ESQ. BRASIL, SAN AGUSTIN, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5569-9122, 5569-7213 EXT. 2,113,114

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 91
	DIR. AV. LOPEZ PORTILLO S/N      COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,  COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 92
	DIR. AV. CENTRAL Y STA. PRISCA COL. LADERA MÉXICO, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5755-9744, 575597145755-9715 EXT. 51400,51401

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93
	AV. VIA MORELOS ESQ. CASA NUEVA, CERRO GORDO ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5774-9388, 5774-9656 EXT. 51400,51436

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 191
	PINO S/N COL. LA MORA SAN CRISTOBAL, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5770-24-72, 5770-3222, 5770-1855 EXT. 1400,51410,51432

	U.M.A.A. CON UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 198 COACALCO 
	AV, JUANA MARÍA PAVÓN S/N UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL COACALCO ESTADO DE MEXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5898-7930 5891-3737 EXT. 51400, 51401, 51418

	C. S. S. SANTA CLARA  
	AV. CIRCUNVALACIÓN PTE. 72, JARDINES DE SANTA CLARA,  ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5775 6287

	CENTRO DE CAPACITACION Y CALIDAD  ECATEPEC
	AV. CIRCUNVALACIÓN PTE. 72, JARDINES DE SANTA CLARA,  ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5775 6287

	VELATORIO ECATEPEC
	VIA MORELOS , COL ALFAREROS S/N  XALOSTOC ESTADO DE MEXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5774-9656

	SUBDELEGACIÓN ECATEPEC
	AV. VÍA MORELOS ESQ. CASA NUEVACERRO GORDO ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5774-9464, 5774-9464, 5775-9566

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53
	DIR. CARR. FEDERAL MEX-PUEBLA KM 17.5,  LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5855-4414 DIRECTO5855-4574    EXT. 51300,51303

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
	DIR. AV. CUAUHTÉMOC No. 26CHALCO, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5975-1780 EXT. 112 , 113

	HOSPITAL GENERAL DE REGIONAL No. 197
	AV. BENITO BUSTAMANTE No 664, COL. NIÑOS HÉROES, TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01595-952-1103,   01595-955-6686 EXT. 51300

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  No. 69
	DIR. AV. 2 DE MARZO No. 406 TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01595954109501-EXT. 51418

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 70
	MZANA. 4F FCTO. JOSE DE LA MORA UNIDAD HABITACIONAL AYOTLA, AYOTLA ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	 5974-0612, 5974-0246 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73
	PLAZUELA DE LOS CONSTITUYENTES ESQ. AV CUAUHTEMOC, AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01597-978-0233, 015979-780266

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 74
	AV. SAN RAFAEL Y PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01597-975-9619

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 75
	DIR. AV. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ESQ. CHIMALHUACAN.CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5735-3322, 5735-1955   EXT. 51400,51401 

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 78
	DIR. AV. CARMELO PEREZ Y LA ESCONDIDA No. 55, AMPLIACION VICENTE VILLADA CD. NETZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5731-4282, 5731-1700 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 81
	CALLE GARITA S/N COL. BARRIO CUAUTZONGO, JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01597-977-0869

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 82
	CONTADOR ENRIQUE RIVAS S/N. TERRENO LLANO GRANDE SAN SALVADOR     ATENCO, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01595-953-5322

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 83
	ANENECUILCO ESQ. PLAN DE AYALA S/N COL. EMILIANO ZAPATA, SAN VICENTE   CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5852-0742,  5852-0026

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 84
	DIR. AV. 2 DE MARZO No. 406 TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	 01595-954-6557, 01595-9546-894

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 85
	BARRIÓ DE SANTIAGO TEZOYUCA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01595-956-4151

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 86
	AV. PROGRESO S/N.     IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5972-1004, 5972-1005 EXT. 51400,51403

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 87
	 CALLE ALFREDO DEL MAZO S/N, COLONIA CENTRO, OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	01597-976-0506

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 89
	AV. EUGENIO MONTAÑO S/N.    OTUMBA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	 01595-922-0700, 01595-922-0163

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 96
	BENITO JUAREZ Y NICOLAS S/N, COL. NUEVA SANTA MARTHA, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5733-7508, 5733-2576 EXT. 51400, 51473

	U.M.A.A. CON  UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 180
	AV. MÉXICO LOPEZ MATEOS Y AV. CENTRAL, COL. PROVIDENCIA, CHALCO ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5971-3339, 5986-8294, 5971-8113

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 181
	AV. TEZOZOMOC S/N. FTO. SOCIAL PROGRESIVO, COLONIA ALFREDO BARANDA, VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5971-5412, 5978-5475 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 182
	EULALIO RAMOS Y VICTOR, COLONIA EL SOL, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5735-1149, 5735-3359 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 183
	CIRCUITO REY NEZA S/N.COLONIA BENITO MÉXICO, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5731-8171, 5731-8153, 5731-8157 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 189
	CEHUAN E IZCANTZINTLI, BARRIOP TALLADORES, CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO,
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5852-8745,  EXT. 51400,51410,51403

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 193
	SAN JUAN S/N. COLONIA CASCO DE SAN JUAN,  CHALCO ESTADO DE MEXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5975-1730 AL 32,  5975-1739  EXT. 273,271

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 195
	A V. AQUILES SERDAN ESQ. FELIPE ANGELES, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	1734-3589, 1734-3593, 1734-3596

	C. S. S. TEXCOCO
	DIR. NICOLAS BRAVO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. NIÑOS HEROES TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	015959-540177

	CECEM CHIMALHUACAN
	MODESTO OLGIN S/N.BARRIO TALLADORES, CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	015959-540177

	C. S. S. NEZAHUALCOYOTL
	MALINCHE Y SAN JUAN DE ARAGON No. 75, COL. VICENTE VILLADA CD. NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5733-2552

	C. S. S. SAN RAFAEL
	MADAME CURIE Y AV. SAN RAFAEL S/N.   SAN RAFAEL ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	015979-759727

	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CALIDAD TLALPIZAHUAC
	CARR. FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM. 21.5TLALPIZAHUAC, ESTADO DE MÉXICO, 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	59863831

	C. S. S. DE EXTENCION II CEBIS II
	AV. TEZOZOMOC S/N. Y ALFREDO BARANDA VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	59863847

	C. S. S. DE EXTENCION III CEBIS III
	CULTURAS DE MÉXICO     VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	59863853

	C.S.S. CHALCO
	DIR. AV. CUAUHTEMOC No. 28 Y MINA     CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5973-0004

	GUARDERÍA No. 44
	AV. LÓPEZ MATEOS Y 4ª. AVENIDA, CD. NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MEXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5735-4883

	UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL
	AV. CARMELO PÉREZ No. 5514, CD. NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5731-0116

	SUBDELEGACIÓN LOS REYES
	CARR. FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM. 17.5, LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	5855-4602, EXT. 101,109

	CLINICA DE MAMA
	DIR. AV. LOPEZ PORTILLO S/N      COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430

	UNIDAD DE EXTENSIÓN HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	KM. 26.5 CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES
	53782414





ANEXO NÚMERO T4 (T CUATRO)
FORMATO DE VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES


A FIN DE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, DISTANCIAS, SUS CONDICIONES PARTICULARES Y COSTOS POR DESPLAZAMIENTO, PARA CONSIDERARLOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

UNIDAD:
________________________________________________________________________________

FECHA Y HORA DE LA VISITA:
________________________________________________________________________________

CON ESTA FECHA SE HACE CONSTAR LA VISITA A LA UNIDAD POR LA EMPRESA:
________________________________________________________________________________

COMO SEGUIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO:
________________________________________________________________________________

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASIMISMO, LA EMPRESA QUEDA ENTERADA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ANALIZARÁ Y PRESENTARÁ SU PROPUESTA Y CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE AFECTEN EL COSTO DE LAS MISMAS.


	POR EL IMSS
	
	LA EMPRESA

	



	SELLO DE LA UNIDAD
	

	NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA
RESPONSABLE DE UNIDAD
(DIRECTOR, ADMINISTRADOR O JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)
	
	NOMBRE Y FIRMA



NOTA: SE DEBERÁ REQUISITAR UNO POR CADA UNIDAD, DEBIENDO REPRODUCIR EL PRESENTE FORMATO, MISMO QUE DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO RESPONSABLE EN CADA INMUEBLE.

ANEXO NÚMERO T5 (T CINCO)
FORMATO DE VISITA A EMPRESA

VISITA A EMPRESA
	No CONCURSO:
	
	FECHA:
	

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	
	
	


UBICACIÓN
	DOMICILIO:
	
	CÓDIGO POSTAL :
	

	COLONIA:
	
	DELEGACIÓN:
	

	TELÉFONO:
	
	FAX :
	


INSTALACIONES
	OFICINAS:
	PROPIAS:
	
	
	RENTADAS:
	
	
	M2

	ALMACÉN: 
	STOCK  REFACCIONES
	
	
	
	
	
	

	TALLERES:
	SECCIONES
	
	
	
	
	
	M2

	LABORATORIO:
	
	
	
	
	
	
	M2

	VEHÍCULOS:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


REGISTROS
	I.M.S.S
	SI
	
	NO
	INFONAVIT
	SI
	
	NO
	

	
No TRABAJADORES EN EL IMSS
	
	
	TÉCNICOS
	
	
	
	ADMINISTRATIVOS

	S.S.A.
	RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD
	
No
	

	
S.S.A.
	RESPONSABLE  DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO
	
No
	


MANUALES DE SERVICIO DE EQUIPOS CONCURSADOS
	EQUIPO:
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	
	SI
	
	NO
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
	
	
	

	MCA.
	
	
	
	MCA.
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EQUIPOS DE CALIBRACIÓN
	EQUIPO:
	
	REGISTRO VIGENTE DE CALIBRACIÓN

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	

	MCA.
	
	
	No
	



EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL SERVICIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



OBSERVACIONES
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	I.M.S.S.





	EMPRESA

	NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA DEL FUNCIONARIO VISITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O ENCARGADO DE ATENDER AL VISITANTE
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ANEXO NÚMERO T6 (T SEIS)
CALENDARIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA (PARTIDA 1).

	PROGRAMA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA

	UNIDAD
	PRIMER SERVICIO
	SEGUNDO SERVICIO
	TERCER SERVICIO

	
	ENERO 
	FEBRERO
	MAYO
	JUNIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE

	
	DEL
	AL
	DEL
	AL
	DEL
	AL
	DEL
	AL
	DEL
	AL
	DEL
	AL

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 72
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.60
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA  No.57
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 79
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 186
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 95
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 64
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 185
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 52
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 56
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 76
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 68
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.98
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 54
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 55
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 191
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 91 
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 67 
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 77 
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	U. DE MEDICINA FAMILIAR C/UMAA No. 198 
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 180
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 181
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 193
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 195
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 75
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 182
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 183
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 96
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No.189
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 197
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 70
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 74
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 81
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 86
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 87
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 59
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 184
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 82
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 69
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA Nº 199
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 92
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 84
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 85
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 200
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 78
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 62
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 83
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UDDCM
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30

	UNIDAD DE EXTENSIÓN HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	1
	31
	1
	28
	1
	31
	1
	30
	1
	31
	1
	30



PROPUESTA ECONÓMICA DE SERVICIOS A SISTEMAS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES (PARTIDA 2).

	PROGRAMA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES

	UNIDAD
	PRIMER SERVICIO
	SEGUNDO SERVICIO

	
	ENERO
	JULIO

	
	DEL
	AL
	DEL
	AL

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 72
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.60
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 76
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 68
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 98
	1
	31
	1
	31

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR C/UMAA 198
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA 197
	1
	31
	1
	31

	UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA Nº 199
	1
	31
	1
	31

	U.MA.A./U.M.F. No. 180
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 200
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 57
	1
	31
	1
	31



PROPUESTA ECONÓMICA DE SERVICIOS DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN Y VOLUMEN (PARTIDA 3).

	PROGRAMA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES

	UNIDAD
	PRIMER SERVICIO
	SEGUNDO SERVICIO

	
	ENERO
	JULIO

	
	DEL
	AL
	DEL
	AL

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 72
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.60
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.57
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 76
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 68
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.98
	1
	31
	1
	31

	U. DE MEDICINA FAMILIAR C/UMAA No. 198 
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 197
	1
	31
	1
	31

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 200
	1
	31
	1
	31

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 54
	1
	31
	1
	31

	UNIDAD DE EXTENSIÓN HOSPITALARIA TLALNEPANTLA
	1
	31
	1
	31






ANEXO NÚMERO T7 (T SIETE)
FORMATO ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO






ANEXO NÚMERO T8 (T OCHO)
FORMATO DE BITÁCORA DE SERVICIO 


image2.emf
Firma: Firma:

Entrega 

del 

Servicio

Nombre: Recibe de 

conformidad

Nombre: Fecha de 

Entrega

No. Matricula o Contrato     No. Matricula o Contrato



Condicion Final de Funcionamiento

Recomendaciones



Hora 

Termino



Tiempo Real

Descripción Completa del Servicio Material y Refacciones Empleados

Partida Especialidad Subespecialidad Tiempo de Ejecución 



Hora 

Inicio



Técnico o Empresa Condiciones en que se encontró



JCU:   Elaboró:

Clave de Unidad:        Fecha de Emsión:

Delegacion:       

Nombre:

Origen:

Unidad:          

ID: 

Identificación de la Unidad Identificación del Equipo, Sistema o instalacion Número de orden:

Ubicación Física:    



NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION

Clave: 1000-B01-022

y Servicios complementarios



División de Conservación



Orden y Entrega

Direccion de Administración



Unidad de Administracion

de Servicio

Coordinación Técnica de Conservación


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel1.xlsx
ORDEN DE SERVICIO



														NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION





																																																										Clave: 1000-B01-022

																						Orden y Entrega																						Direccion de Administración

																																												Unidad de Administracion

																						de Servicio																						Coordinación Técnica de Conservación

																																												y Servicios complementarios

																																												División de Conservación

				Identificación de la Unidad																										Identificación del Equipo, Sistema o instalacion 																												Número de orden:



				Delegacion:       																										Nombre:																												Origen:

				Unidad:          																										ID: 

				Clave de Unidad:       																										Ubicación Física:    																												Fecha de Emsión:



				JCU:  																																																						Elaboró:





				Técnico o Empresa																						Condiciones en que se encontró











				Partida																Especialidad														Subespecialidad												Tiempo de Ejecución 

																																														Hora Inicio												Hora Termino												Tiempo Real



				Descripción Completa del Servicio																																										Material y Refacciones Empleados

















				Condicion Final de Funcionamiento																																										Recomendaciones









				Entrega del Servicio								Nombre:																																		Recibe de conformidad								Nombre:																		Fecha de Entrega



												No. Matricula o Contrato    																																										No. Matricula o Contrato



												Firma:																																										Firma:









BITACORA DE SERVICIO



														NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION





																																																										Clave: 1000-B01-022

																						Bitácora de Servicio
Equipo y Mobiliario																						Direccion de Administración

																																												Unidad de Administracion

																																												Coordinación Técnica de Conservación

																																												y Servicios complementarios

																																												División de Conservación

						Fecha de Apertura



				Identificación de la Unidad																										Identificación del Equipo, Sistema o instalacion 

				Delegacion:       																										Nombre:																												Ubicación Física:

				Entidad:																										Marca:

				Municipio:																										Modelo:																												Fecha de fabricación o construcción:

				Tipo de Unidad:          																										Serie:																												Fecha de instalación:

				Unidad:          																										Inventario:																												Especialidad:

				Clave de Unidad:       																										ID del Equipo:																												Subespecialidad:



				Núm								Fecha								Notas																																												Responsable































image1.png







image2.png

f@ﬁ GOBJERNO DE
./ MEXICO






image3.png

MSS

5







image3.emf


NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION

Clave: 1000-B01-022

y Servicios complementarios



División de Conservación



Direccion de Administración



Unidad de Administracion

Coordinación Técnica de Conservación

Delegacion:        Nombre:

Unidad:           Inventario:

Identificación de la Unidad

Clave de Unidad:        ID del Equipo: Subespecialidad:



Especialidad:

Fecha de instalación:

Fecha de fabricación o construcción:

Ubicación Física:



Bitácora de Servicio

Equipo y Mobiliario

Entidad:

Identificación del Equipo, Sistema o instalacion 

Fecha de Apertura

Municipio:

Tipo de Unidad:          

Marca:

Modelo:

Serie:



Núm Fecha Notas Responsable


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel2.xlsx
ORDEN DE SERVICIO



														NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION





																																																										Clave: 1000-B01-022

																						Orden y Entrega																						Direccion de Administración

																																												Unidad de Administracion

																						de Servicio																						Coordinación Técnica de Conservación

																																												y Servicios complementarios

																																												División de Conservación

				Identificación de la Unidad																										Identificación del Equipo, Sistema o instalacion 																												Número de orden:



				Delegacion:       																										Nombre:																												Origen:

				Unidad:          																										ID: 

				Clave de Unidad:       																										Ubicación Física:    																												Fecha de Emsión:



				JCU:  																																																						Elaboró:





				Técnico o Empresa																						Condiciones en que se encontró











				Partida																Especialidad														Subespecialidad												Tiempo de Ejecución 

																																														Hora Inicio												Hora Termino												Tiempo Real



				Descripción Completa del Servicio																																										Material y Refacciones Empleados

















				Condicion Final de Funcionamiento																																										Recomendaciones









				Entrega del Servicio								Nombre:																																		Recibe de conformidad								Nombre:																		Fecha de Entrega



												No. Matricula o Contrato    																																										No. Matricula o Contrato



												Firma:																																										Firma:









BITACORA DE SERVICIO



														NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACION





																																																										Clave: 1000-B01-022

																						Bitácora de Servicio
Equipo y Mobiliario																						Direccion de Administración

																																												Unidad de Administracion

																																												Coordinación Técnica de Conservación

																																												y Servicios complementarios

																																												División de Conservación

						Fecha de Apertura



				Identificación de la Unidad																										Identificación del Equipo, Sistema o instalacion 

				Delegacion:       																										Nombre:																												Ubicación Física:

				Entidad:																										Marca:

				Municipio:																										Modelo:																												Fecha de fabricación o construcción:

				Tipo de Unidad:          																										Serie:																												Fecha de instalación:

				Unidad:          																										Inventario:																												Especialidad:

				Clave de Unidad:       																										ID del Equipo:																												Subespecialidad:



				Núm								Fecha								Notas																																												Responsable
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