## DESCRIPCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
REQUERIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUNA RADIANTE |  | CUENTA: | 42062508 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO"
|  | ESPECIALIDAD: |  | 02 |  | CONSERVACIÓN DE EQUIPO MEDICO
|  | SUBESPECIALIDAD: |  | 05 |  | MECANICA, FLUIDOS E INSTRUMENTAL
NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |  | TOTAL | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÁXIMO
|  |  | N° EQUIPOS | SERVICIOS | SERVICIOS
1 | CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCARE, MODELO EXSPECTA | SERVICIO | 1 | 2 | 2 |  |  | 2
Subtotal
| ANEXOS: ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  | IVA
Total

## ESPECIFICACIONES
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUNA RADIANTE
3 | ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN BASE AL MANUAL DEL FABRICANTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CADA PERIODO DEBERA CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES MINIMAS NECESARIAS COMO LIMPIEZA GENERAL Y LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETERMINADA EN EL MANUAL DE SERVICIO TECNICO DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS, LUBRICACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE CONTROLES MECANICOS, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. PRESENTAR REPORTE CON CURVAS DE CALIBRACION EN LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES Y REPORTE DE SEGURIDAD ELECTRICA.
LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE LAS REVISIONES, REPARACIONES, LUBRICACIÓN, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE , TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO Y CORRECTIVOS ILIMITADOS DURANTE LA VIENCIA DEL CONTRATO. LAS REFACCIONES QUE SE DIAGNOSTIQUEN DURANTE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SERAN COTIZADAS INDEPENDIENTEMENTE.
I.- LINEAMIENTOS GENERALES
I.1. REGISTRO.
El personal técnico responsable por parte de las empresas para realizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberá presentarse invariablemente en la Jefatura de Conservación de la Unidad, con una identificación autorizada, vigente con fotografía, que lo acredite como personal de la empresa contratada.
El Prestador del Servicio deberá observar las normas de seguridad e higiene para la reparación de los equipos y cuente con las herramientas especializadas, instrumentos y equipos de medición suficientes y necesarios.
El Jefe de Conservación de Unidad, podrá verificar los datos indicados en la identificación, y procederá a registrar en la bitácora de servicio el trabajo a realizar especificando:
• Nombre completo del técnico o técnicos que se presenten a realizar los servicios.
• Hora de entrada y de salida por el tiempo que dure el servicio.
• Tipo de servicio a efectuar, anotando los datos particulares del equipo o de los equipos a que se les dará el servicio de mantenimiento, según sea el caso y para el servicio de mantenimiento correctivo el número de reporte autorizado o el motivo de la visita.
I.2. BITÁCORA DE LOS EQUIPOS.
Se deberá suministrar una bitácora por proveedor por cada una de las partidas de los equipos institucionales adjudicados que se encuentran ubicados esta unidad , misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca modelo, numero de serie, numero de inventario y ubicación.) programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, además deberá contener el sello de la unidad una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, dicha bitácora será proporcionada por el proveedor.
En esta bitácora el prestador del servicio registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas.
I.3. ORDEN DE SERVICIO.
Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como los suministros de refacciones de alta especialidad.
Cabe mencionar que se deberán documentar todas las ordenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato.
La elaboración de la orden de servicio queda bajo la responsabilidad del prestador del servicio y deberá llenarse en la unidad, debiendo contener:
• Numero de contrato (en su defecto numero de adjudicación)
• Nombre completo del técnico asignado por el prestador del servicio.
• El tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo)
• Para el caso de mantenimientos preventivos, se deberá especificar el mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.) el servicio deberá de estar llenada al momento, de la realización del servicio y el proceso debera ser el establecido en el manual del fabricante
• Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo.
• Nombre completo, cargo, fecha, matricula y firma autógrafa: Jefe de Servicio y Usuario (este ultimo en caso de que el equipo este a cargo de personal técnico para realizar los trabajos correspondientes.)
• Nombre completo, cargo, fecha, matricula y firma autógrafa: Jefe de Division de Ingenieria Biomedica y en su ausencia personal de la Division de Ingenieria Biomedica
• Nombre completo, cargo, fecha, matricula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios: Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de conservación.
La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la residencia de conservación.
El prestador del servicio deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, lo que deberá expresar en el documento:
• Que el equipo se encuentre en uso de algun paciente y este no pueda ser retirado para realizar el servicio
• Que se hayan dado de baja los bienes.
• Que se encuentren resguardados los bienes
• Que los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
• Que los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
• Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
En dichos casos, no procederá a pago de mantenimiento preventivo, sin embargo deberá quedar asentado en orden de servicio y en la bitácora para efectos de la administración del contrato.
El prestador del servicio deberá asegurar el correcto requisitado de las ordenes de servicio, así como toda la información inherente para efectos de pago, caso contrario no procederá para pago la documentación presentada.
II.- DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, reparación y limpieza los equipos, comprendiendo todas las acciones, procedimientos, rutinas y los suministros de refacciones nuevas y originales, que resulten necesarios para su funcionamiento continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto con la finalidad de lograr su óptimo funcionamiento.
En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de piezas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Prestador del Servicio, el Jefe de Conservación de Unidad y el Usuario del Equipo, asimismo se anotará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento.
El Prestador del Servicio deberá asegurarse de que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y demás normas de seguridad y/o calidad aplicables a la materia de estos servicios.
En caso de que el fabricante del equipo disponga medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en este universo de equipos y que lo requiera el equipo, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, además de informar al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad.
El Prestador del Servicio será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme los periodos establecidos para la atención de preventivos y solución de reportes de correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.
Una vez que el equipo opere satisfactoriamente, se asentara en la orden de servicio correspondiente y en la bitácora del equipo.
II.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Consiste en las acciones que realice el Prestador del Servicio para conservar los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con las especificaciones técnicas y de diseño del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento, considerando en su ejecución la totalidad de las actividades que establece la rutina de mantenimiento, conforme a la marca, modelo y especificación del mismo.
II.1.1 PLAZOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
El Prestador del servicio deberá se presentará a brindar el servicio preventivo programado, de acuerdo al calendario de mantenimientos, indicando todos los equipos contemplados para servicio y deberá recabar acuse de este documento.
El servicio de mantenimiento preventivo deberá realizarse a todos y cada uno de los equipos en las fechas programadas para su ejecución de acuerdo al calendario de servicio autorizado, por lo tanto, las solicitudes de reprogramación o cualquier modificación a la fecha de prestación del servicio de mantenimiento preventivo, deberá hacerse del conocimiento de la Oficina de Conservación, mediante escrito que justifique plenamente la motivación, en ausencia de la autorización expresa procederá la aplicación de sanciones.
En el caso de que en la fecha programada para la realización del servicio el equipo se encuentre en operación con pacientes y no se a posible la realización del servicio de mantenimiento preventivo , se debera de dejar constancia en la orden de servicio la fecha en la que se presento el tecnico a realizar el servicio y se reporgramara la fecha del servicio cuando este se encuentre disponible.
El Jefe de Conservación de Unidad podrá reprogramar el mantenimiento preventivo por necesidades del servicio, hecho que no causará sanciones al Prestador del Servicio; describiendo de forma detallada las causas que lo motivaron, en ausencia de la constancia escrita procederá la aplicación de sanciones.
II.2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Consiste en las acciones que realice el Prestador del Servicio para la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismas que se efectuarán cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto, con el objeto de dejarlos en condiciones normales de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas y de diseño del fabricante.
El Prestador del Servicio proporcionará todos los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia del contrato.
El Jefe de Conservación de Unidad hará llegar al Prestador de Servicios una solicitud de servicio de mantenimiento correctivo vía telefónica y/o mediante correo electrónico, en un horario de 08:00 a 19:00 horas de lunes a sábado.
II.2.1 PLAZOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
El Prestador del Servicio deberá atender la solicitud de mantenimiento correctivo en un plazo no mayor a 24 HORAS, incluyendo, fines de semana y días festivos.
El prestador del Servicio queda obligado a continuar con la atención, sin costo para el Instituto, de fallas o problemas detectados dentro de la vigencia del contrato hasta su solución, aun cuando ésta se extienda más allá de aquélla; prorrogándose los derechos que otorga dicho contrato al Instituto para estos reportes de falla, en los términos originales.
III. PARTES Y REFACCIONES.
A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el Prestador del Servicio se asegurará que:
• Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para la realizacion de los mantenimientos preventivos de acuerdo al manual del fabricante
• Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
• El Prestador del Servicio está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.
En caso de que durante el mantenimiento preventivo o correctivo el proveedor diagnostique que se requiere el cambio de algun elementos, componente o refaccion, debera de entregar la orden de servicio con el diagnostico del equipo indicando el numero de parte de la refaccion, elemento o componente dañado.
El departamento de Conservacion entregara al proveedor las refacciones nuevas para su instalacion para continuar con el el mantenimiento correctivo y este no generara ningun costo adicional al instituto.
• Copia de la bitácora de servicios.
IV. MECANISMOS DE ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:
1.- Registrar cada servicio (al inicio y termino del mismo) en la bitácora de servicio de la jefatura de conservación; dicha bitácora es proporcionada por el proveedor.
2.- Elaborar y firmar la orden de servicio al termino de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3.- Cuando se instalen refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
La documentación será presentada por el Prestador del Servicio para su revisión en la Oficina de Conservación, a efecto de verificar su cumplimiento y procedencia de pago.
V. PENA CONVENCIONAL
El instituto aplicara pena convencional equivalente al 2.5% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:
A.- Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos
B.- Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
C.- Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al calendario de ejecución del servicio.
D.- Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.
Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales rebase el 10% del valor total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
VI. FIRMAS AUTORIZADAS
Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad será: el Jefe, Subjefe, del area usuaria del equipo, Jefe de Division de Ingenieria Biomedica, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generalese o Jefe de Oficina de Conservación, quienes avalarán las órdenes de servicio y las bitácoras de los equipos objeto del servicio.
VII. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.
El Instituto tendrá el derecho de inspeccionar los equipos de prueba y/o medición, las herramientas especiales, los materiales, los equipos de respaldo y/o las refacciones que utilizará en la ejecución de los trabajos, para ello, el Prestador del Servicio dará las facilidades al Instituto en cualquier momento y por todo el tiempo que dure el contrato.
| VIII. VIGENCIA DEL SERVICIO |  | ¦
El calendario de mantenimiento sera asignado por el Departamento de Conservacion y Servicios Generales.
La vigencia del contrato iniciara a partir de la fecha establecida en el fallo del procedimiento de contratación para la firma del contrato y terminara hasta el 31 de diciembre de 2022
IX. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHO Y OBLIGACIONES
El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación
X. RESPONSABILIDAD
El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones que sean pactadas en este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
F: DEBERÁ CONSIDERAR DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ILIMITADOS

## EQUIPOS
N° | TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NNI | PISO | UBICACIÓN
1 | cuna radiante | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN281017 | 201680017023 | 1 piso | pediatria

## CALENDARIO
CUNA RADIANTE
Referencia | Descripción del Artículo | Numero de Equipos | Servicios por Mantenimiento | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO | TERCER SERVICIO MANTENIMIENTO
1 | CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCARE, MODELO EXSPECTA | 1 | 1 | 21 de Junio al 11 de Julio | 01 al 21 de Noviembre