## T2.2 SETS. INST CIR GRAL ENF. (hidden)
ANEXO T.2.2 : CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
PAQUETE UNO
Set (S3) Cirugía general I. 10.03.002 Apendicectomía laparoscópica. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático. 10.06.011 Colecistectomía con exploración vía biliar. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de punción e inyección de soluciones. OPCIONAL | 1 | 1
1.1 | Diámetro de cánula de 5 mm., diámetro de aguja de 1 mm. Autoclavable.
5 a 6 mm.
Diámetro de aguja de 1.2 mm.
Longitud rango de 31 a 45 cm.
2. | Aplicador para clip de titanio, mediano - largo. | 1 | 1
2.1 | Rotable 360°, diámetro 5 mm., ó 10 mm., longitud de 33 cm. Autoclavable.
Rotable.
Longitud de 32 a 36 cm.
3. | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. Reusable. Compatible con el equipo ofertado. | 1 | 1
4. | Cable guía de fibra óptica, guía de luz de fibra óptica. | 1 | 1
4.1 | Longitud mínima de 220 cm., y diámetro entre 4.5 y 6.0 compatible con el equipo ofertado.
5. | Cánula de aspiración-irrigación para trócar de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1
5.1 | Reusable, compatible con equipo de irrigación-aspiración con pieza de mano tipo trompeta o pistola.
6. | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente: | 1 | 1
6.1 | Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.
52 x 25 x 14.5 cm.
6.2 | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla.
6.3 | Ó contenedor para instrumental.
Plástica, 2 niveles.
7. | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable. | 1 | 1
7.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
8. | Gancho disección-coagulador, con punta en "L", de 0 a 90 grados de angulación. | 1 | 1
8.1 | Monopolar para trócar de 5 a 6 mm., aislado, reusable con largo de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm.
9. | Laparoscopio: un telescopio o sistema óptico de 3 mm., 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
9.1 | Ángulo o dirección de campo visual de 0 ó 30 grados. Longitud de trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm., esterilizable. Dependendiendo de la constitución del paciente.
10. | Pinza babcock, aislada, reusable, rotable. | 2 | 2
10.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
Longitud de 32 a 36 cm.
11. | Pinza baja nudos tipo gazayerli de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1
11.1 | Con longitud de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
12. | Pinza de disección tipo mixter rotable y desmontable en tres componentes, con punta angulada. | 1 | 1
12.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., dentro del rango de 20 a 37 cm., de longitud, reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
13. | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1
13.1 | Con área de agarre o mandíbulas de longitud mayor de 15 mm., dentada.
13.2 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., 10 mm., largo de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
14. | Pinza de extracción, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 1
14.1 | Diámetro de 10 mm., rotable 360°, longitud de 33 cm. Sistema de sujeción. Autoclavable.
Longitud de 32 a 36 cm.
15. | Pinza sujetadora, monopolar, reusable, aislada, atraumática. | 1 | 1
15.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm., para trócar de 5 mm.
Pinza sujetadora o reddick, monopolar.
16. | Pinza tipo maryland, girable y desmontable, de tres componentes. | 2 | 2
16.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo de 20 a 37 cm.
Longitud de 32 a 36 cm.
Pinza maryland o kelly con las dimensiones descritas.
17. | Pinzas de agarre tipo grasper, desmontable en tres piezas. | 2 | 2
17.1 | Rotable, de doble acción, de 3 mm., 5 mm., de diámetro y 20 a 37 cm., de longitud, reutilizable.
Longitud de 32 a 36 cm.
18. | Pinzas de agarre y disección tipo debakey, desmontable en dos piezas. | 1 | 2
18.1 | Diámetro de 5 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm. Sistema de sujeción. Autoclavable.
Longitud de 32 a 36 cm.
19. | Pinzas tipo babcock, desmontable en dos o tres piezas. | 2 | 2
19.1 | Diámetro de 10 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm. Sistema de sujeción. Autoclavable.
Rotable.
Longitud de 32 a 36 cm.
20. | Porta agujas métalico, reusable, con mango con mecanismo axial ó castroviejo con cremallera. | 1 | 1
20.1 | De punta recta , con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 45 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
Rango de 31 A 45 cm.
21. | Separador de hígado o retractor, articulado, diámetro de 5 mm., ó 10 mm., 5 valvas. | 1 | 1
21.1 | Longitud de 38 cm., apertura en forma de abanico, con puerto de lavado. Autoclavable.
Longitud de 20 a 37 cm.
22. | Separador de hígado de 3 mm., 5 mm. HOSPITALES DE PEDIATRIA | 1 | 1
22.1 | Articulado de 3 a 5 dedos que se abren en abanico, reutilizable.
De 5 mm., y de 3 dedos.
De 5 a 9 dedos.
23. | Sistema de irrigación - aspiración con mango tipo pistola. | 1 | 1
Tipo trompeta.
24. | Tijera metzembaun curva bipolar, rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1
24.1 | Con largo de hoja de 10 a 12 mm., y puntas redondeadas, para trócar de 3 mm., 6 mm., largo de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
25. | Tijera metzenbaum curva, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 1
25.2 | Diámetro de 5 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm. autoclavable.
Rotable.
Longitud de 32 a 36 cm.
Set (S4) Cirugía general I. 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de punción e inyección de soluciones. OPCIONAL | 1 | 1
1.1 | Diámetro de cánula de 5 mm. Diámetro de aguja de 1 mm. Autoclavable.
5 a 6 mm.
Diámetro de aguja de 1.2 mm.
Longitud rango de 31 a 45 cm.
2. | Aplicador para clip de titanio, mediano - largo. | 1 | 1
2.1 | Rotable 360°, diámetro 5 mm., ó 10 mm., longitud de 33 cm. Autoclavable.
Rotable
Longitud de 32 a 36 cm.
3. | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. reusable. Compatible con el equipo ofertado. | 1 | 1
4. | Cable guía de fibra óptica, guía de luz de fibra óptica | 1 | 1
4.1 | Longitud mínima de 220 cm., y diámetro entre 4.5 y 6.0 compatible con el equipo ofertado.
5. | Cánula de aspiración-irrigación para trócar de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1
5.1 | Reusable, compatible con equipo de irrigación-aspiración con pieza de mano tipo trompeta o pistola.
6. | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente: | 1 | 1
6.1 | Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.
52 x 25 x 14.5 cm.
6.2 | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla.
6.3 | Ó contenedor para instrumental.
Plástica, 2 niveles.
7. | Coagulador de espátula o cuchara monopolar. | 1 | 1
7.1 | Reusable, para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
8. | Gancho disección-coagulador, con punta en "L", de 0 a 90 grados de angulación. | 1 | 1
8.1 | Monopolar para trócar de 5 a 6 mm., aislado, reusable con largo de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm.
9. | Laparoscopio: un telescopio o sistema óptico de 3 mm., 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
9.1 | Ángulo o dirección de campo visual de 0 ó 30 grados.longitud de trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm., esterilizable. Dependendiendo de la constitución del paciente.
10. | Pinza babcock, aislada, reusable, rotable. | 1 | 1
10.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
Longitud de 32 a 36 cm.
11. | Pinza baja nudos tipo gazayerli de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1
11.1 | Con longitud de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
12. | Pinza de disección tipo mixter rotable y desmontable en tres componentes, con punta angulada. | 1 | 1
12.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., dentro del rango de 20 a 37 cm., de longitud, reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
13. | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1
13.1 | Con área de agarre o mandíbulas de longitud mayor de 15 mm., dentada,
13.2 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., 10 mm., largo de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
14. | Pinza de extracción, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 1
14.1 | Diámetro de 10 mm., rotable 360°, longitud de 33 cm. Sistema de sujeción. Autoclavable.
Longitud de 32 a 36 cm.
15. | Pinza sujetadora, monopolar, reusable, aislada, atraumática. | 1 | 1
15.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
Pinza sujetadora o reddick, monopolar.
16. | Pinza tipo maryland, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 2
16.1 | Diámetro de 5 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm. Autoclavable.
Rotable.
Longitud de 32 a 36 cm.
Pinza maryland o kelly con las dimensiones descritas.
17. | Pinzas de agarre tipo grasper, desmontable en tres piezas. | 2 | 2
17.1 | Rotable, de doble acción, de 3 mm., 5 mm., de diámetro y 20 a 37 cm., de longitud, reutilizable.
Longitud de 32 a 36 cm.
18. | Porta agujas métalico, reusable, con mango con mecanismo axial ó castroviejo con cremallera, de punta recta. | 1 | 1
18.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 45 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
Rango de 31 A 45 cm.
19. | Separador de hígado ó retractor, articulado. | 1 | 1
19.1 | Diámetro de 5 mm., ó 10 mm., de 5 valvas, longitud de 38 cm., apertura en forma de abanico, con puerto de lavado. Autoclavable.
Longitud de 20 cm.
20. | Sistema de irrigación - aspiración con mango tipo pistola. | 1 | 1
Tipo trompeta.
21. | Tijera metzembaun curva bipolar, rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1
21.1 | Con largo de hoja de 10 a 12 mm., y puntas redondeadas, para trócar de 3 mm., 6 mm., largo de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
Longitud de 32 a 36 cm.
Set (S12) Toracoscopía. 10.07.005 Toracoscopía con biopsia pulmonar. 10.07.007 Toracoscopía diagnóstica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aplicador para clip de titanio, mediano - largo | 1 | 1
1.1 | Rotable 360°, diámetro 5 mm., ó 10 mm., longitud de 33 cm. Autoclavable.
Solo rotable sin grados.
2. | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. Reusable. Compatible con el equipo ofertado. | 1 | 1
3. | Cable guía de luz, de fibra óptica. | 1 | 1
3.1 | Longitud mínima de 230 cm., y diámetro de 4.8 mm., con adaptadores compatibles a telescopio o sistema óptico y equipo ofertado. Autoclavable.
4. | Cánula de aspiración-irrigación para trócar de 5 a 6 mm., reusable. | 1 | 1
4.1 | Compatible con equipo de irrigación-aspiración con pieza de mano tipo trompeta o pistola.
5. | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente: | 1 | 1
5.1 | Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.
52 x 25 x 14.5 cm.
5.2 | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla.
5.3 | Ó contenedor para instrumental.
Plástica, 2 niveles.
6. | Coagulador de espátula o cuchara monopolar. | 1 | 1
6.1 | Reusable, para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
7. | Gancho disección-coagulador, con punta en "I" o "L" de 0 a 90 grados de angulación, monopolar. | 1 | 1
7.1 | Para trócar de 3 mm, 5 mm., aislado, reusable con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
Punta en "J" ó "L".
8. | Laparoscopio: un telescopio o sistema óptico de 3 mm., 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
8.1 | Ángulo ó dirección de campo visual de 0 ó 30 grados. Longitud de trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm., esterilizable. Dependendiendo de la constitución del paciente.
9. | Pinza baja nudos tipo gazayerli. | 1 | 1
9.1 | De 3 mm., 5 mm., con longitud de trabajo de 20 a 37 cm., reusable.
10. | Pinza de disección tipo mixter, ángulo de 90°, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 1
10.1 | Diámetro de 3, 5 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm. Autoclavable.
Rotable.
11. | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1
11.1 | Con área de agarre o mandíbulas de longitud mayor de 15 mm., dentada, para trócar de 10 a 11 mm., largo de trabajo de 31 a 37 cm., reusable.
12. | Pinza tipo cobra de 2x3 dientes. | 1 | 1
12.1 | Diámetro de 5 mm, de doble acción, longitud de 33 cm. Sistema de sujeción. Autoclavable.
Cobra de 2 x 3 ó 4 dientes, con diámetros de 3 a 3.4, 5 y 10 mm.
13. | Pinza tipo maryland, girable y desmontable, de tres componentes. | 1 | 1
13.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo de 20 a 37 cm.
Solo rotable sin grados.
Longitud de 32 a 36 cm.
Pinza maryland ó kelly con las dimensiones dscritas.
14. | Pinzas de agarre tipo grasper, desmontable en tres piezas, rotable, de doble acción. | 1 | 1
14.1 | De 3 mm., 5 mm., de diámetro y 20 a 37 cm., de longitud, reutilizable.
15. | Pinzas tipo babcock, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | 1
15.1 | Diámetro de 5 mm., rotable 360°, de doble acción, longitud de 33 cm., sistema de sujeción. Autoclavable.
Rotable.
16. | Porta agujas metálico, reusable, con mango con mecanismo axial ó castroviejo con cremallera. | 1 | 1
16.1 | De punta recta o curva, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 45 cm., para trócar de 5 mm.
17. | Separador de Hígado o Retractor, articulado. | 1 | 1
17.1 | Diámetro de 5 mm., de 3 valvas, longitud de 34 cm. Apertura en forma de abanico, con puerto de lavado. Autoclavable.
Longitud de 20 a 37 cm.
18. | Sistema de irrigación - aspiración con mango tipo pistola ó trompeta. | 1 | 1
19. | Tijera bipolar, curva, rotable y desmontable. | 1 | 1
19.1 | Diámetro de 5 mm., de doble acción, longitud de 34 cm. Autoclavable.

## T2 SETS INST PROP MED 21 ENERO. (hidden)
ANEXO T.2.2 : CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
PAQUETE UNO
Set (S3) Cirugía general I. 10.03.002 Apendicectomía laparoscópica. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático. 10.06.011 Colecistectomía con exploración vía biliar. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.10.06.010 Colecistectomía laparoscópica. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica. |  |  |  |  | SET PARA COLECISTECTOMIA |  | SET CCT + HIATO
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1 | Aplicador para clip de titanio, mediano - largo, autoclavable. | 1 | 1 | 1 | Aplicador para clip de titanio, mediano - largo, autoclavable. | 1
1.1 | Rotable, diámetro 5 mm., ó 10 mm., longitud de 32 A 36 cm.
2 | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. Reusable. Compatible con el equipo ofertado. | 1 | 1 | 2 | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. Reusable. Compatible con el equipo ofertado. | 1
3 | Cable guía de fibra óptica, guía de luz de fibra óptica. | 1 | 1 | 3 | Cable guía de fibra óptica, guía de luz de fibra óptica. | 1
3.1 | Longitud mínima de 220 cm., y diámetro entre 4.5 y 6.0 compatible con el equipo ofertado.
4 | Cánula de aspiración-irrigación para trócar de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1 | 4 | Cánula de aspiración-irrigación para trócar de 3 mm., 5 mm. | 1
4.1 | Reusable, compatible con equipo de irrigación-aspiración con pieza de mano tipo trompeta o pistola.
5 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente: | 1 | 1 | 5 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente: | 1
5.1 | Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.
5.2 | Ó de 52 x 25 x 14.5 cm.
5.3 | para esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno.
5.4 | Ó contenedor para instrumental, plástica, 2 niveles.
6 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable. | 1 | 1 | 6 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable. | 1
6.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
7 | Gancho disección-coagulador, con punta en "L", de 0 a 90 grados de angulación. | 1 | 1 | 7 | Gancho disección-coagulador, con punta en "L", de 0 a 90 grados de angulación. | 1
7.1 | Monopolar para trócar de 3 a 6 mm., aislado, reusable con largo de trabajo dentro del rango de 20 a 37 cm.
8 | Laparoscopio: un telescopio o sistema óptico de 3 mm., 5 mm., 10 mm. | 1 | 1 | 8 | Laparoscopio: un telescopio o sistema óptico de 3 mm., 5 mm., 10 mm. | 1
8.1 | Ángulo o dirección de campo visual de 0 y 30 grados.
8.2 | Longitud de trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm., esterilizable. Dependendiendo de la constitución del paciente.
9 | Pinza babcock, aislada, reusable, rotable. | 2 | 2
9.1 | Con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 45 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
9.2 | de 32 a 36 cm. (paciente adulto)
10 | Pinza baja nudos tipo gazayerli, reusable, de 3 mm., 5 mm. | 1 | 1 | 10 | Pinza baja nudos tipo gazayerli, reusable, de 3 mm., 5 mm. | 1
10.1 | Con longitud de trabajo de 20 a 37 cm. (paciente pediátrico)
10.2 | Longitud de 32 a 36 cm. (paciente adulto)
11 | Pinza de disección tipo mixter reusable, rotable y desmontable en tres componentes, con punta angulada. | 1 | 1 | 11 | Pinza de disección tipo mixter reusable, rotable y desmontable en tres componentes, con punta angulada. | 1
11.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., dentro del rango de 20 a 45 cm., de longitud.
11.2 | Longitud de 32 a 36 cm. (paciente adulto)
12 | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1 | 12 | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable en tres componentes. | 1
12.1 | Con área de agarre o mandíbulas de longitud mayor de 15 mm., dentada.
12.2 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., 10 mm., largo de trabajo de 20 a 45 cm., reusable.
12.3 | 32 a 36 cm de long. (paciente adulto)
13 | Pinza tipo maryland, reusable, girable y desmontable, de tres componentes. | 2 | 2 | 13 | Pinza tipo maryland, reusable, girable y desmontable, de tres componentes. | 1
13.1 | Para trócar de 3 mm., 5 mm., con largo de trabajo de 20 a 45 cm.
13.2 | Longitud de 32 a 36 cm. (paciente adulto)
14 | Pinzas de agarre tipo grasper, reusable, rotable desmontable en tres piezas. | 2 | 2 | 14 | Pinzas de agarre tipo grasper, reusable, rotable desmontable en tres piezas. | 1
14.1 | De doble acción, de 3 mm., 5 mm., de diámetro y 20 a 45 cm., de longitud.
14.2 | Longitud de 32 a 36 cm. Paciente adulto.
15 | Pinzas tipo babcock, reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas. | 2 | 2 | 15 | Pinzas tipo babcock, reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas. | 1 | Pinzas tipo babcock, reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas. | 2
15.1 | Diámetro de 3, 5 y 10 mm., de doble acción, longitud de 20- 45 cm. Sistema de sujeción.
15.2 | Longitud de 32 a 36 cm. Paciente adulto.
16 | Porta agujas métalico, reusable, con mango con mecanismo axial ó castroviejo con cremallera. | 1 | 1 | 16 | Porta agujas métalico, reusable, con mango con mecanismo axial ó castroviejo con cremallera. | 1
16.1 | De punta recta , con longitud de trabajo dentro del rango de 20 a 45 cm., para trócar de 3 mm., 5 mm.
16.2 | Rango de 31 A 45 cm. Paciente adulto.
17 | Separador de hígado o retractor, articulado, diámetro de 5 mm., ó 10 mm., 5 valvas. | 1 | 1
17.1 | Longitud de 38 cm., apertura en forma de abanico, con puerto de lavado. Autoclavable.
17.2 | Longitud de 20 a 37 cm. Paciente pediátrico.
17B | Ó Separador de hígado de 3 mm., 5 mm. Ofertar en Hospitales con Cirugia Pediatrica. | 1 | 1 |  |  |  | Ó Separador de hígado de 3 mm., 5 mm. Ofertar en Hospitales con Cirugia Pediatrica. | 1
17.1B | Articulado de 3 a 5 dedos que se abren en abanico, reutilizable.
17.2B | De 5 mm., y de 3 dedos.
17.3B | ó de 5 a 9 dedos.
17.3c | retractor hepatico
18 | Sistema de irrigación - aspiración con mango tipo pistola ó trompeta | 1 | 1 | 18 | Sistema de irrigación - aspiración con mango tipo pistola ó trompeta | 1
19 | Tijera metzembaun curva bipolar, rotable y desmontable en tres componentes. | 1 | 1 | 19 | Tijera metzembaun curva bipolar, rotable y desmontable en tres componentes. | 1
19.1 | Con largo de hoja de 10 a 12 mm., y puntas redondeadas, para trócar de 3 mm., 6 mm., largo de trabajo de 20 a 45 cm., reusable.
19.2 | Longitud de 32 a 36 cm. Paciente adulto.
INSTRUMENTAL ADICIONAL A LOS TRES PROCEDIMIENTOS AGREGADOS
| Pinza instestinal | 2 | 2
| pinza de angulo | 2 | 2

## T3 BC CONS CIR GRAL ENF (hidden)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
DIVISION DE SERVICIOS INDIRECTOS
ANEXO T.2.3 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO POR PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
10.06.002 Apendicectomía laparoscópica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1 | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2 | Manguera de insuflación de 2.5 mts. de largo. | 1 | 1
3 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4 | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5 | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6 | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longuitud. | 4 | 4
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5mm., 10 mm. | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
9. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
10. | Nudo preformado de poliglactina 910. | 2 | 2
Nudo preformado de pologlactina y/o acido poliglicolico.
10.06.003 Bypass gástrico.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 5 | 5
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Engrapadora lineal laparoscópica con corte y cartucho con rango de cartuchos de 35 , 45,60 mm. En una sola o por separado. | 1 | 1
9. | Cartucho 45 - 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 mm a 2.5 mm., de altura. | 4 | 4
10. | Cartucho 45 - 60 mm de longitud con grapas de 1.5 mm a 2.5 mm., de altura. | 2 | 2
11. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 2 | 3
Tamaño mediano largo.
10.06.004 Cirugía de hiato esofágico.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11,12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 5 | 5
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
Tamaño mediano largo.
10.06.026 Laparoscopía Diagnóstica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11,12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 4 | 4
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
Tamaño mediano largo.
10.06.006 Cirugía de quiste hepático. 10.06.010 Colecistectomia laparoscópica. 10.06.024 Laparoscopía con toma de bopsia.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11,12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 4 | 4
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
9. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
10.06.011 Colecistectomía con exploración vía biliar.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3,5, 6, 10,11, 12 y 15 mm .,de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 5 | 5
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
Tamaño mediano largo.
9. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
10 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr., x 90 a 100 cm., de longitud. | 1 | 1
10.06.013 Colectomía no asistida.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longitud. | 4 | 4
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
9. | Engrapadora lineal laparoscópica con corte y cartucho con rango de cartuchos de 35 , 45,60 mm. En una sola o por separado. | 1 | 1
10. | Cartucho 45 - 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 mm a 2.5 mm., de altura. | 1 | 3
11. | Engrapadora circular 29 a 33 mm. | 1 | 1
12. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
10.06.017 Esplenectomía no asistida.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm. de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de3, 5, 6, 10,11, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm.,de longitud. | 5 | 5
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 1
Tamaño mediano largo.
9. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
10. | Trócar tipo blunt tip ( punta roma tipo hasson). OPCIONAL | 1 | 1
11. | Engrapadora lineal laparoscópica con corte y cartucho con rango de 45 - 60 mm. En una sola o por separado. | 1 | 1
12. | Cartucho 45 - 60 mm de longitud con grapas de 1.0 mm., a 2.5 mm., de altura. | 1 | 1
10.06.032 Manga gástrica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm,, estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm,, estéril. | 1 | 1
| Longitud de 240 a 300 cm. | 1 | 1
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm,, estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock.de 150 ., de longitud. | 5 | 5
| De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran. | 1 | 1
8. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
9. | Engrapadora lineal laparoscópica con corte y cartucho dentro del rango de 45 - 60 mm. En una sola o por separado. | 1 | 1
10. | Cartucho 45 - 60 mm de longitud con grapas de 1.5 a 2.5 mm., de altura. | 4 | 4
11. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm. | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2. | Manguera para insuflación, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm .,de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock.de 150 mm., de longitud. | 4 | 4
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 cm., x 25 a 35 cm. | 1 | 1
Sin la caracteristica "anudado".
9. | Trócar tipo blunt tip ( punta roma tipo hasson). OPCIONAL | 1 | 1
10. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5 mm., 10 mm . | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
10.07.005 Toracoscopía con toma de biopsia.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock.de 150 mm de longitud. | 2 | 2
Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock de 75 A 150mm de long para paciente que por complexión y constitución lo requieran .
2. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm, estéril. | 1 | 1
| Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 a 300 cm, estéril. | 1 | 1
4. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm, estéril. | 1 | 1
5. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
6. | Nudo preformado de poliglactina 910. | 1 | 1
7. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5mm, 10 mm . | 1 | 1
8. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1
10.07.007 Toracoscopía diagnóstica.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock.de 150 mm de longitud. | 2 | 2
Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock de 75 A 150mm de long para paciente que por complexión y constitución lo requieran .
2. | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
3. | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm, estéril. | 1 | 1
Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 a 300 cm, estéril.
4. | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm, estéril. | 1 | 1
5. | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
6. | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | 1 | 1

## T3 BC CIR GRAL MED 21 ENERO (hidden)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
DIVISION DE SERVICIOS INDIRECTOS
ANEXO T.2.3 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICO PARA CIRUGIA GENERAL, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
10.06.002 Apendicectomía laparoscópica.10.06.003 Bypass gástrico.,10.06.004 Cirugía de hiato esofágico.10.06.026 Laparoscopía Diagnóstica.10.06.011 ,Colecistectomía con exploración vía biliar. 10.06.013 Colectomía no asistida.10.06.017 Esplenectomía no asistida.10.06.032 Manga gástrica.10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.
No. | Descripción | Mínimos | Máximos
1 | Aguja de verres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 | 1
2 | Manguera de insuflación de 2.5 mts. de largo. | 1 | 1
3 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
Longitud de 240 a 300 cm.
4 | DVD para cubrir el evento. | 1 | 1
5 | Manguera para irrigación / aspiración, longitud de 250 a 300 cm., estéril. | 1 | 1
6 | Placa de paciente adulto/ pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 | 1
7. | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 6, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro con sistema automático de seguridad con protección de filos con válvula de paso luer-lock ,150 mm., de longuitud. | 4 | 5
De 75 A 150 mm., de long. Para pacientes que por su complexión y constitución lo requieran.
8. | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titánio estéril, desechable, tamaño 5mm., 10 mm. | 1 | 2
Tamaño mediano largo.
ANEXO T.2.3 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO ADICIONALES PARA CIRUGIA GENERAL, DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION ( SEGÚN SE REQUIERA RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO).
10.06.002 Apendicectomía laparoscópica.10.06.003 Bypass gástrico.,10.06.024 Laparoscopíacon toma de Biopsia .10.06.011 ,Colecistectomía con exploración vía biliar. 10.06.013 Colectomía no asistida.10.06.017 Esplenectomía no asistida.10.06.032 Manga gástrica.10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.
No. | Descripción | TIPO DE CIRUGIA |  | Mínimos | Máximos
1 | Nudo preformado de poliglactina 910. | Apendicectomia |  | 1 | 2
ó Nudo preformado de pologlactina y/o acido poliglicolico.
2 | Trócar tipo blunt tip ( punta roma tipo hasson). | Esplenectomia no asistida |  | 1 | 1
3 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. | apendicetomia, colecistectomia simple y con exploracion de vías biliares , laparoscopia con biopsia, colectomia , esplenectomia y manga gastrica. |  | 1 | 2
4 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr., x 90 a 100 cm., de longitud. | Colecistectomia con Exploración de Vías Biliares. |  | 1 | 1
5 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartucho con rango de cartuchos de 35, 45, 60 mm. En una sola o por separado. | Colectomia no asistida, esplenectomia , bay pass gástrico y manga gástrica y 3 abdominales agregadas |  | 1 | 1
6 | Cartucho 45 - 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 mm a 4.5 mm., de altura. |  |  | 1 | 6
7 | Engrapadora circular con capuchon abatible y no abatible 21 a 33 mm. | Colectomia no asistida y 3 digestivos agregados |  | 1 | 1
8 | Malla de polipropileno de 25 a 35 cm., x 25 a 35 cm. | Plastia inguinal |  | 1 | 1
| drenaje por aspiración cerrado | para todos las cirugias resectiva |  | 1 | 2
| engrapadora tipo tacker Dr Mtz | Plastia inguinal, ventral y diafragmatica |  | 0.5 (1) | 0.5 (1)
| malla de doble capa (celulosa y polipropileno) | plastia ventral y diafragmatica |  | 1 | 1
| grapas vasculares | Qx resectiva y organo solido |  | 2 | 4

## ANEXO T2.1 Eqpo Med Adulto
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
ANEXO T2.1 EQUIPO MÉDICO ADULTO 36 MESES
EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T10.
APLICA PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.
Para el equipo médico y sus accesorios ofertados de los paquetes 1,2 y 3: Deberán garantizar la óptima utilización, rendimiento, movilidad y traslado seguro, dentro de la unidad quirúrgica para el equipo mismo y para el personal de salud, que garanticen la realización de los procedimientos de catálogo y provean de seguridad al paciente, los accesorios deberán ser compatibles con la marca y modelos ofertado.
Para el caso de UMAE monotemáticas de traumatología y ortopedia, y aquellas unidades médicas que solo tengan requerimientos de procedimientos de artroscopía la Torre de visualización no debe incluir Insuflador de CO2 ni Capnógrafo.
Para el caso de las UMAE se solicita monitores de Alta Definición (HD).
Documentación:
Registro Sanitario
Certificados de la FDA ó CCEE, ó su equivalente vigentes y emitido por la autoridad Sanitaria del país de origen.
Certificado de calidad de buenas prácticas de manufactura de la COFEPRIS ó ISO vigentes.
Documentos que especifique que no existen alertas médicas ó concentraciones en el país de origen y en el mundo.
No. | PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN
1 | 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y ¦capnógrafo con oxímetro.
1.1 | Carro porta equipo.
1.2 | Monitor de video para aplicaciones médicas, compatible con endocámara.
1.2.1 | Con alta definición (HD).
1.2.2 | De 1920 X 1200 pixeles, con aspecto 16:9 compatible con la señal del procesador de video.
1.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
1.2.4 | Con pantalla LCD de mayor o igual a 23".
1.3 | Endocámara o cabezal de cámara:
1.3.1 | De 1 o 3 chips digitales o mayor.
1.3.2 | Resolución mínima de 700 líneas horizontales y/o 1280 x 1024 pixeles.
1.3.3 | Con control de balance de blancos.
1.3.4 | Con control continuo de brillo o ganancia.
1.3.5 | Con inicio y detención de video.
1.3.6 | Con toma de imágenes fijas.
1.3.7 | Zoom óptico con anillo o digital con botón.
1.3.8 | Procesador de video/Unidad de control de cámara:
1.3.8.1 | Control automático de brillo o autoiluminación.
1.3.8.2 | Balance de blancos.
1.3.8.3 | Con al menos una salida de video digital y una salida análoga.
1.3.9 | Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 4.5 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz.
1.4 | Fuente de luz:
1.4.1 | Lámpara de xenón de 300 Watts con temperatura de color en el rango de 5600 o 6000°K como mínimo o de tecnología de LED diseñada para laparoscopia.
1.4.2 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz.
1.4.3 | Lámpara de respaldo, de xenón o halógeno o LED.
1.4.4 | Con vida media de 500 horas mínimo para Xenón.
1.4.5 | Con indicador o controlador de horas de uso.
1.4.6 | Con entrada universal o adaptador de revolver.
1.5 | Insuflador de CO2:
1.5.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo.
1.5.2 | Presión intra-abdominal.
1.5.3 | Flujo de insuflación y volumen.
1.5.4 | Con conexión para cilindro externo de alta presión para gas CO2.
1.5.5 | Con sistema de alarma integrada.
1.5.6 | Con manguera de alta presión con conector PIN INDEX.
1.5.7 | Con despliegue digital en panel de volumen, presión y consumo.
1.5.8 | Características de seguridad:
1.5.8.1 | Protección de sobre presión.
1.5.8.2 | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal.
1.5.8.3 | Filtro bacterial.
1.5.8.4 | Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo.
1.6 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD.
1.7 | Equipo de irrigación/aspiración automático:
1.7.1 | Con sistema de rodillos.
1.8 | Capnógrafo con oxímetro de mesa:
1.8.1 | Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes intubados: adulto, pediátrico y/o neonatal.
1.8.2 | Con capacidad de monitorizar en baja perfusión y en movimiento.
1.8.3 | Pantalla LCD, LED o tecnología superior.
1.8.4 | Teclado digital de membrana o sensible al tacto con simbología internacional o en español.
1.8.5 | Despliegue digital de:
1.8.5.1 | Concentración de CO2 en el rango de 0 a 70 mmHg como mínimo.
1.8.5.2 | Frecuencia respiratoria.
1.8.5.3 | SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor.
1.8.5.4 | Frecuencia de pulso en el rango de 20 o menor a 200 o mayor.
1.8.5.5 | Alarmas y/o mensajes de error.
1.8.5.6 | Tendencias de CO2 y de SpO2.
1.8.5.7 | Gráfica de cinografía y pletismografía.
1.8.5.8 | Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo.
1.8.5.9 | Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor.
1.8.5.10 | Precisión de la señal SpO2 de 70 a 100 ± 2%.
1.8.6 | Alarmas:
1.8.6.1 | Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2, SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error.
1.8.6.2 | Silenciadas temporalmente.
1.8.6.3 | Autoprogramadas y/o seleccionables por el usuario.
1.8.6.4 | Oclusión de la línea de CO2.
1.8.7 | Sensor SpO2 para paciente adulto/pediátrico y/o neonatal (opción u opciones a elegir por la institución adquiriente según necesidades del servicio):
1.8.7.1 | De dedo reusable.
1.8.7.2 | Multisitio reusable.
1.8.7.3 | Cargador interno o externo.
1.8.7.4 | Para uso con batería interna recargable, con duración de 6 horas en operación como mínimo.
1.8.7.5 | Con almacenamiento de datos o memoria.
1.8.7.6 | Salidas analógicas o digitales.
1.9.1 | Consumibles:
1.9.2 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo principal.
1.9.3 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo lateral.
1.10 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de
Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de: | Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, a través del endoscopio. Electrocoagulador para endoscopía, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador
1.10.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar.
1.10.2 | Salida monopolar:
1.10.2.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.
1.10.2.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.
1.10.2.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.
1.10.3 | Salida bipolar:
1.10.3.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.
1.10.3.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
1.10.4 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
1.10.4.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.
1.10.4.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
1.10.5 | Frecuencia de salida:
1.10.5.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 Khz.
1.10.6 | Activación de la unidad:
1.10.6.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
1.10.6.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
1.10.6.3 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
1.10.7 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar.
1.10.8 | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas.
1.10.9 | Sistema de seguridad del electrodo neutro:
1.10.9.1 | Con comprobación de conexión al aparato.
1.10.9.2 | Con medición de la densidad de corriente del electrodo, así como la resistencia existente entre la piel y el electrodo.
1.10.9.3 | Con sistema de protección.
1.10.9.4 | Programas de autodiagnóstico y reporte de errores.
1.10.9.5 | Alarmas e Indicadores audibles y visibles.
1.10.10 | Accesorios:
1.10.10.1 | Carro para transporte del equipo.
1.10.10.2 | Cable y Pedal monopolar para corte y coagulación.
1.10.10.3 | Pedal bipolar.
1.11 | 531.355.0013 Bisturí ultrasónico.
Equipo quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya :
1.11.1 | Generador ultrasónico.
1.11.2 | Utiliza energía ultrasónica.
1.11.3 | En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilohertz.
1.11.4 | Vibración al accionar función.
1.11.5 | Accesorios:
1.11.5.1 | Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico reusable o desechable.
1.11.5.2 | Pieza de mano.
1.11.5.3 | Cable para conexión de la pieza de mano.
1.11.5.4 | Cable para toma de corriente.
1.11.5.5 | Control de Pie.
1.12 | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos.
Conjunto de elementos que utiliza energía eléctrica de alta frecuencia en la banda de radiofrecuencia, para generar calor directamente en las células de los tejidos blandos. a fin de cortarlos o coagularlos durante un procedimiento quirúrgico. La resistencia eléctrica del tejido produce calor a medida que la corriente se desplaza por el cuerpo entre los electrodos.
1.121 | Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado) con salida independiente, memoria interna para reconocimiento de los instrumentos; formación de sellos que soportan 400 mmHg o más sin depender de trombos; capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica; capacidad de sellado de vasos, generando daño térmico lateral menor de 3 mm; alarma audible de finalización de sellado de vasos.
1.12.2 | Pantalla LCD o tecnología superior.
1.12.3 | Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo.
1.12.4 | Alarmas audibles y visibles de: falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos, fallas durante la formación del sello de los vasos.
1.12.5 | Accesorios:
1.12.5.1 | Carro para soporte y traslado del equipo.
UROLOGÍA
1.13 | 531.584.0198 Litotriptor neumático.
Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias mediante la generación de ondas de choque balística o neumática.
1.13.1 | Método de generación de onda de choque balística o neumática.
1.13.2 | Onda de choque electromecánico:
1.13.2.1 | Energía de descarga de 90 a 120 mJ en tres pasos.
1.13.2.2 | Frecuencia de oscilación de 2, 4, 8 Hz o continua.
1.13.2.3 | Pulsos múltiple o pulsos continuos.
1.13.2.4 | Consola de mando.
1.13.3 | Onda de choque neumática:
1.13.3.1 | Frecuencia de operación de 2 Hz a 12 Hz.
1.13.3.2 | Presión de trabajo de 2 Bar.
1.13.3.3 | Presión de suministro de 8 Bar.
1.13.3.4 | Selector de pulsos individuales o continuos.
1.13.4 | Para ser operado con equipo estándar de endoscopía.
1.13.5 | Ondas producidas por energía neumática o electrocinética.
1.13.6 | Varilla de litotriptor de 0.8mm. o 2mm.
1.13.7 | Accesorios:
1.13.7.1 | Interruptor de pedal.
1.13.7.2 | Carro portaequipo.
1.13.7.3 | Piezas de mano.
1.13.7.4 | Cables de conexión.
1.13.7.5 | Tapas para esterilización.
1.13.7.6 | Adaptador para endoscopio.
1.13.7.7 | Compresor de aire para sistema neumático.
1.14 | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio.
531.350.0133 Equipo para excisión, incisión, ablación y vaporización de tejidos sin sangrado, además de fragmentación de cálculos, consta de: | Equipo que proporciona la potencia óptima para tratamientos de piedras y de tejido suave; incluyendo piedras, tumores, estenosis y otros tratamientos de tejido blando. Para aplicaciones urológicas, y otra variedad de especialidades como gastroenterología, otorrinolaringología, y otros. Para tratamiento en procedimiento urológicos de: Litotricia renal, uretral y cálculos de vejiga, litotricia de cálculos impactados, estenosis uretral, tumores en vejiga y uretrales, carcinomas de vejiga.
1.14.1 | Laser quirúrgico Holmio YAG
1.14.2 | Medio activo: Holmio YAG
1.14.3 | Láser con longitud de onda del haz de tratamiento de 2100 nm.
1.14.4 | Láser aplicado a través de fibra óptica con diámetros entre 200 y 1000 um.
1.14.5 | Luz guía o haz de puntería de láser.
1.14.6 | Potencia de salida del pulso según tabla anexa (el área usuaria determinará una de las opciones o ambas según las necesidades de operación):
1.14.6.1 | Para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos no menor de 20 W.
1.14.7 | Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o mayor.
1.14.8 | Frecuencia de pulsos en un rango de 3 a 20 Hz, como mínimo.
1.14.9 | Duración el pulso de 150 useg a 350 useg o mayor.
1.14.10 | Forma de onda pulsada.
1.14.11 | Panel de control con pantalla sensible al tacto para el despliegue y ajuste de los siguiente parámetros: potencia, frecuencia del pulso, duración y activación del láser.
1.14.12 | Despliegue de pantalla de valor numérico de la energía liberada en el paciente, en caso de uso de fibras ópticas reusables el número de usos y el calibre de la misma.
1.14.13 | Disparo del láser activado por pedal.
1.14.14 | Pedal con longitud del cable de conexión de 4 m. Como mínimo.
1.14.15 | Sistema de enfriamiento.
1.14.16 | Sistema de seguridad del equipo:
1.14.16.1 | Función de autoprueba del equipo con despliegue de mensajes de error.
1.14.16.2 | Botón de bloqueo activado por el usuario en caso de situaciones de emergencia.
1.14.16.3 | Botón táctil de activación y reposo del disparo.
1.14.17 | Accesorios:
1.14.17.1 | Seis googles de protección.
1.14.17.2 | Cortador de Fibras ópticas
1.14.17.3 | Pelador de fibras ópticas
1.14.17.4 | Sistema de energía ininterrumpida (UPS).
1.14.17.5 | Carro de transporte para el equipo.
Tabla anexa. | Energía y frecuencia sugeridas para el tratamiento de patología urológica con láser de holmio.
Aplicación | Energía de pulso(Pulso/Joules) Rango de repetición(Hertz) Promedio de potencia (Watts)
Lito en vejiga | 0.6-1.6 10-20 6-32
Lito renal | 0.4-1.4 06-16 2.4-22.4
Lito ureteral | 0.2-0.8 03-16 0.6-12.8
ORTOPEDIA
1.15 | 531.072.0064 Equipo de artroscopía.
Equipo para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos articulares por mínima invasión, consta de:
1.15.1 | Rasurador:
1.15.1.1 | Unidad de control:
1.15.1.1.1 | Con funciones de adelante, atrás y oscilación.
1.15.1.1.2 | Con funciones de control de velocidad.
1.15.1.1.3 | Despliegue de funciones.
1.15.2 | Pieza de mano:
1.15.2.1 | Con control de succión integrado.
1.15.2.2 | Con intervalo de velocidad entre 500 y 12000 rpm mínimo para avance y retroceso.
1.15.2.3 | Con intervalo de velocidad entre 500 a 2500 rpm mínimo en oscilación.
1.15.2.4 | Con funciones de adelante, atrás y oscilación en botones en pieza de mano.
1.15.3 | Bomba de irrigación para artroscopía.
1.15.3.1 | Con intervalo de control de presión entre 30 y 150 mm Hg mínimo.
1.15.3.2 | Flujo entre el rango 0.25 y 1.8 Ipm.
1.15.3.3 | Pantalla para programar y desplegar valores presión nominal y real.
1.15.3.4 | Control remoto para manejo periférico esterilizable en autoclave.
1.15.3.5 | Botón de aumento de flujo rápido o de lavado.
1.15.3.6 | Alarmas.
1.15.4 | Equipo de radiofrecuencia para artroscopia:
1.15.4.1 | Unidad de control:
1.15.4.1.1 | Monopolar y bipolar.
1.15.4.1.2 | Para equipos monopolares, placa o electrodo de retorno o neutro de diferentes tamaños.
1.15.4.1.3 | Con control de potencia.
1.15.4.1.4 | Con funciones de corte y coagulación niveles preconfigurables.
1.15.4.1.5 | Con sistema de alarmas de errores visuales y audibles.
1.15.4.1.6 | Con cable de conexión integrado a la pieza de mano.
1.15.4.1.7 | Pantalla para despliegue de parámetros.
1.15.4.2 | Pieza de mano reusable o desechable compatible con los procedimientos de catálogo.
1.15.5 | Artroscopio:
1.15.5.1 | Óptica:
1.15.5.1.1 | Una lente de 30°.
1.15.5.1.2 | De 4 mm de diámetro y mínimo 140 mm.
1.15.5.1.3 | Esterilizable en autoclave.
1.15.5.1.4 | Para el caso de pequeñas articulaciones el lente debe de ser de 2.4 o 2.7 mm.
1.15.6 | Camisas compatible con la óptica:
1.15.6.1 | Rotatoria.
1.15.6.2 | Doble vía o dos válvulas.
1.15.6.3 | Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la óptica o roscado.
1.15.6.4 | Con dos obturadores cortante y romo.
1.15.7 | Cables de corriente para todas las partes.
1.15.8 | Sujetador de piernas universal:
1.15.8.1 | Adaptador universal a mesa quirúrgica.
1.15.8.2 | Adaptador al mango de isquemia.
OTORRINOLARINGOLOGÍA
1.16 | 537.277.0015 Microdebridador eléctrico.
1.16.1 | Sistema rasurador con bomba de irrigación:
1.16.1.1 | Con pieza de mano.
1.16.1.2 | Para puntas desechables.
1.16.1.3 | De alta velocidad en el rango 3000 a 10,000 rpm.
1.16.1.4 | Con irrigación y/o succión.
1.16.1.5 | Con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar y remover diferentes tejidos.
1.16.1.6 | Que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio.
1.16.2 | Accesorios:
1.16.2.1 | Pedal multifunciones.
No. | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO
2 | SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscopio y un videocolonoscopio y un electrocoagulador básico.
2,1 | Carro porta equipo:
2.1.1 | Colgador de endoscopios incorporado.
2.2 | Monitor:
2.2.1 | Pantalla LCD de 19” o mayor, a color.
2.2.2 | Con resolución de 1600x1200 pixeles o mayor. S.D.
2.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
2.3 | Procesador de video con :
2.3.1 | Control de brillo manual o automático.
2.3.2 | Ajuste de color.
2.3.3 | Balance de blancos.
2.3.4 | Con al menos una salida de video digital y una salida análoga.
2.3.5 | Congelamiento de la imagen.
2.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente.
2.3.7 | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa tipo USB o tarjeta XD.
2.3.8 | Protección contra descargas.
2.4 | Fuente de iluminación
2.4.1 | Lámpara de halógeno o xenón de 150 o 300 Watts.
2.4.2 | Lámpara de emergencia.
2.4.3 | Función de transiluminación.
2.4.4 | Ajuste de salida de luz.
2.4.5 | Indicador de vida de lámpara.
2.4.6 | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles.
2.4.7 | Con contenedor para alimentación de aire y agua.
2.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD.
2.5.1 | Computadora y software.
2.6 | Impresora de calidad fotográfica.
2.7 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.
2.7.1 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.
2.7.2 | Contenedor de líquidos para irrigación.
2.8 | 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características:
2.8.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm.
2.8.2 | Diámetro del canal de trabajo en el rango de 2.2 a 6 mm
2.8.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.8.3.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.
2.8.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.8.4 | Campo de visión de 120° o mayor
2.8.5 | Con dirección de observación frontal
2.8.6 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.8.7 | Longitud:
2.8.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm.
2.8.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.8.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.8.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.8.10 | Debe incluir:
2.8.10.1 | Boquilla protectora.
2.8.10.2 | Set de limpieza.
2.8.11 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.9 | 531.217.0235 Videocolonoscopio con las siguientes características:
2.9.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 12.2 a 12.8 mm.
2.9.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7 mm.
2.9.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.9.3.1 | Al menos 360° de angulación total arriba/abajo.
2.9.3.2 | Al menos 320° de angulación total derecha/izquierda.
2.9.4 | Campo de visión de 140°ó mayor .
2.9.5 | Con dirección de observación frontal.
2.9.6 | Con profundidad en el campo de observación < 7 mm hasta 100 mm.
2.9.7 | Longitud:
2.9.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm.
2.9.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.9.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.9.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.9.10 | Debe incluir:
2.9.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación.
2.9.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo. Set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.9.10.3 | Comprobador de impermeabilidad
2.9.11 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.10 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía.
Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, que dentro de las características más relevantes, incluya:
2.10.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar.
2.10.2 | Salida monopolar:
2.10.2.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.
2.10.2.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.
2.10.2.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.
2.10.3 | Salida bipolar:
2.10.3.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.
2.10.3.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
2.10.4 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
2.10.4.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.
2.10.4.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
2.10.5 | Frecuencia de salida:
2.10.5.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 Khz.
2.10.6 | Activación de la unidad:
2.10.6.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
2.10.6.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
2.10.6.3 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
2.10.7 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar.
2.10.8 | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas.
2.10.9 | Sistema de seguridad del electrodo neutro:
2.10.9.1 | Con comprobación de conexión al aparato.
2.10.9.2 | Con medición de la densidad de corriente del electrodo, así como la resistencia existente entre la piel y el electrodo.
2.10.9.3 | Con sistema de protección.
2.10.9.4 | Programas de autodiagnóstico y reporte de errores.
2.10.9.5 | Alarmas e Indicadores audibles y visibles.
2.10.10 | Accesorios:
2.10.10.1 | Carro para transporte del equipo.
2.10.10.2 | Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.10.10.3 | Pedal bipolar.
2.11 | Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscopio, un videocolonoscopio, un videoduodenoscopio terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón.
2.11.1 | Carro porta equipo con:
2.11.1.1 | Con brazo colgador para los videoendoscopios.
2.11.2 | Monitor:
2.11.2.1 | Pantalla LCD de 19” o mayor, a color.
2.11.2.2 | Con resolución de 1920x1200 pixeles o mayor. S.D.
2.11.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
2.11.3 | Procesador digital de video para endoscopia:
2.11.3.1 | Con zoom electrónico hasta 2X.
2.11.3.2 | Control de brillo manual o automático.
2.11.3.3 | Balance de blancos.
2.11.3.4 | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.
2.11.3.5 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.
2.11.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente.
2.11.3.7 | Tonalidad de color ajustable.
2.11.3.8 | Reducción de ruido.
2.11.3.9 | Congelamiento de la imagen.
2.11.3.10 | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales.
2.11.4 | Fuente de luz:
2.11.4.1 | Lámpara de halógeno o xenón.
2.11.4.2 | Intensidad en el rango de 150 a 300 watts separada o integrada al procesador.
2.11.4.3 | Función de transiluminación.
2.11.4.4 | Control de luz manual y/o automático.
2.11.4.5 | Con lámpara de emergencia de xenón, o halógeno o de LED.
2.11.4.6 | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.
2.11.4.7 | Protección contra descargas.
2.11.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD.
2.11.5.1 | Computadora y software.
2.11.5.2 | Impresora de calidad fotográfica.
2.11.6 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.
2.11.7 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.
2.11.8 | Contenedor de líquidos para irrigación.
2.8 | 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características:
2.8.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm.
2.8.2 | Diámetro del canal de trabajo en el rango de 2.2 a 6 mm
2.8.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.8.3.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.
2.8.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.8.4 | Campo de visión de 120° o mayor
2.8.5 | Con dirección de observación frontal
2.8.6 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.8.7 | Longitud.
2.8.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm.
2.8.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.8.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.8.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.8.10 | Debe incluir:
2.8.10.1 | Boquilla protectora.
2.8.10.2 | Set de limpieza.
2.8.11 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.9 | 531.217.0235 Videocolonoscopio con las siguientes características:
2.9.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 12.2 a 12.8 mm.
2.9.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7 mm.
2.9.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.9.3.1 | Al menos 360° de angulación total arriba/abajo.
2.9.3.2 | Al menos 320° de angulación total derecha/izquierda.
2.9.4 | Campo de visión de 140°ó mayor .
2.9.5 | Con dirección de observación frontal.
2.9.6 | Con profundidad en el campo de observación < 7 mm hasta 100 mm.
2.9.7 | Longitud:
2.9.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm.
2.9.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.9.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.9.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.9.10 | Debe incluir:
2.9.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación.
2.9.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo. Set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.9.10.3 | Comprobador de impermeabilidad
2.9.11 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.12 | 531.316.0094 Videoduodenoscopio terapéutico con las siguientes características: Endoscopio con porción flexible que es usado para la examen visual y tratamiento del ámpula de Váter en el duodeno que transmite imágenes al usuario por medio del un monitor utilizando un sistema de video CCD para torre de endoscopia básica.
2.12.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 10.8 a 12.5 mm.
2.12.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.2 mm.
2.12.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.12.3.1 | Al menos 210° de angulación total arriba/abajo.
2.12.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.12.4 | Campo de visión de 98°ó mayor.
2.12.5 | Con dirección de observación lateral.
2.12.6 | Con profundidad en el campo de observación < 5 mm hasta 60 mm.
2.12.7 | Longitud:
2.12.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1240 mm.
2.12.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.12.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.12.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.12.10 | Debe incluir:
2.12.10.1 | Boquilla protectora.
2.12.10.2 | Set de limpieza.
2.12.11 | Litotriptor de vías biliares.
2.12.11.1 | Insuflador con manómetro de presión integrada, para balones en dilatación de vía biliar o jeringa de insuflación con manómetro.
2.13 | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón.
2.13.1 | Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico, que usa argón para la coagulación del tejido.
2.13.2 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar.
2.13.3 | Salida monopolar:
2.13.3.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.
2.13.3.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.
2.13.3.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.
2.13.4 | Salida bipolar:
2.13.4.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.
2.13.4.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
2.13.5 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
2.13.5.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.
2.13.5.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
2.13.6 | Frecuencia de salida:
2.13.7 | Frecuencia mayor o igual a 300 Khz.
2.13.8 | Activación de la unidad:
2.13.8.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
2.13.8.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
2.13.9 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
2.13.10 | Coagulador de argón:
2.13.10.1 | Modulo externo o integrado a la unidad principal.
2.13.10.2 | Con regulación del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento utilizado.
2.13.10.3 | Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón con purga de la línea.
2.13.10.4 | Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas.
2.13.11 | Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.
2.13.12 | Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.
2.13.13 | Accesorios:
2.13.13.1 | Carro para transporte del equipo.
2.13.13.2 | Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.13.13.3 | Lápiz para aplicación de argón.
2.13.13.4 | Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión.
2.13.13.5 | Placa de retorno de paciente con cable de conexión.
2.14 | SCCB Enteroscopio asistido con balón
Enteroscopio de uno o dos balones: Equipo para enteroscopía de uno o dos balones, utilizado para la observación, el diagnóstico y tratamiento del intestino delgado.
2.14.1 | Enteroscopio de uno o de doble balón en el rango de 8.5 a 11.6 mm. de diámetro externo.
2.14.2 | Canal de trabajo en el rango de 2.0 a 3.8 mm.
2.14.3 | Ángulos de flexión de la punta arriba/abajo y derecha izquierda.
2.14.4 | Longitud total de 2000 mm. o mayor.
2.14.5 | Rango de observación en el rango de 3 - 100 mm. o de 5 – 100 mm. como mínimo.
2.14.6 | Campo visual en el rango de 120° a 140°.
2.14.7 | Bomba controladora automática con mando a distancia según tecnología.
2.14.8 | Presión de balón de 5.4 Kpa +/- 2.6 Kpa.
2.14.9 | Globo para insuflación y avance del enteroscopio, opcional según tecnología.
2.15 | 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico
Equipo que permite la visualización ultrasonográfica y endoscópica del tubo digestivo, que dentro de las características mas relevantes, incluya:
2.15.1.1 | El procesador de video endoscópico.
2.15.1.2 | El endoscopio de ultrasonido lineal y radial de transductor electrónico.
2.15.2 | Modos de escaneo:
2.15.2.1 | Modo B.
2.15.2.2 | Modo M.
2.15.2.3 | Con escaneo mecánico radial y lineal.
2.15.3 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo)
2.15.4 | Debe mostrar los diferentes parámetros y datos en la pantalla.
2.15.5 | Con entrada de video digital.
2.15.6 | Con salida de video digital.
2.15.7 | Gastrovideoendoscopio ultrasónico radial.
2.15.7.1 | Compatible con los procesadores de endoscopía y de ultrasonido endoscópico.
2.15.7.2 | Con modo de escaneo radial.
2.15.7.3 | Campo de visión en el rango de 100 a 140°.
2.15.7.4 | Dirección de observación frontal u oblicua
2.15.7.5 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.15.7.6 | Diámetro del tubo de inserción en el rango 11.4 mm. a 12.1 mm
2.15.7.7 | Canal de trabajo en el rango de 3.6 a 3.9 mm.
2.15.7.8 | Angulación en cuatro 4 direcciones:
2.15.7.8.1 | Arriba en el rango de 130° a 180° / abajo: en el rango de 60° a 90°.
2.15.7.8.2 | Izquierda en el rango de 60° a 100°/ derecha en el rango de 60° a 100°.
2.15.7.9 | Longitud útil de 1250 mm. o mayor
2.15.7.10 | Rango de escaneo de 360°.
2.15.7.11 | Modos de escaneo:
2.15.7.11.1 | Modo B.
2.15.7.11.2 | Modo M.
2.15.7.11.3 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo)
2.15.8 | Gastrovideoendoscopio ultrasónico lineal:
2.15.8.1 | De visión lateral u oblicua.
2.15.8.2 | Compatible con los procesadores de endoscopía y de ultrasonido endoscópico.
2.15.8.3 | Modo de escaneo lineal.
2.15.8.4 | Campo de visión en el rango de 100 a 140°.
2.15.8.5 | Dirección de observación frontal oblicua en el rango de 40° a 55°
2.15.8.6 | Profundidad de campo de observación de 3 o menor a 100 mm mayor.
2.15.8.7 | Diámetro del tubo de inserción entre 12.1 a 12.8 mm.
2.15.8.8 | Diámetro del extremo distal entre 13.9 a 14.6 mm.
2.15.8.9 | Canal de trabajo de 3.7 mm. mayor
2.15.8.10 | Angulaciones en cuatro 4 direcciones:
2.15.8.10.1 | Arriba / Abajo: 130 a 160° / 90 a 160°.
2.15.8.10.2 | Izquierda / Derecha: 90 a 120° / 90 a 120°.
2.15.8.11 | Longitud útil de 1250 mm.
2.15.8.12 | Rango de escaneo de entre 110° a 180º.
2.15.8.13 | Modos de escaneo:
2.15.8.13.1 | Color
2.15.8.13.2 | Modo B
2.15.8.13.3 | Modo M
2.15.8.14 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo)
2.16 | 531.316.0102 Equipo de cápsula endoscópica para visualización del tracto digestivo. Capaz de interactuar con cápsulas de esófago, intestino delgado y de colon, que dentro de las características más relevantes, incluya:
2.16.1 | Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen mediante transmisión por radio. Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo.
2.16.2 | Capaz de trabajar con sistema de 8 sensores o antenas y sensor de cinturón para la recepción de imágenes.
2.16.3 | Con pantalla para visualización del sistema de alertas y para visualización del procedimiento en tiempo real.
2.16.4 | Compatible con software rapid.
2.16.5 | Sistema para visualización del esófago, intestino delgado y colon.
2.16.6 | Estación de trabajo con monitor a color, teclado y mouse.
2.16.7 | Cápsulas endoscópicas: intestino delgado y colon.
2.17 | 537.336.0212 Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Hrs.
Equipo de medición de pH-metría con impedancia ambulatoria de 24 Hrs. para esófago que dentro de las características mas relevantes incluya:
2.17.1 | Equipo para realizar pruebas de reflujo ambulatorias de 24 horas y medir niveles de pH intraesofágico e intragástrico.
2.17.2 | Con funciones de marcación de eventos y síntomas.
2.17.3 | Con grabador o registrador de datos.
2.17.4 | Software
2.17.4.1 | Software que pueda analizar estudios de pH alámbrico o inalámbrico y que permita personalizar los informes.
2.17.4.2 | Software de pH que permite informar puntuaciones de adulto (De Meester & Johnson ) e infantiles (Boix Ochoa), además de gráficas percentiles normales, correlación de síntomas de reflujo, índice de síntomas y probabilidad de asociación de síntomas.
2.17.4.3 | Grafica de percentiles Normales
2.17.4.4 | Corrección de síntomas de reflujo
2.17.4.5 | Índice de síntomas y probabilidad de asociación y síntomas
2.17.4.6 | Protocolo que permita configuración de acuerdo a las necesidades de cada paciente
2.17.4.7 | Software de interpretación, PC o laptop con impresora a color.
2.17.5 | Consumibles:
2.17.5.1 | Papel fotográfico para impresión de reportes.
2.18 | 531.606.0275 Manómetro esofágico/ano-rectal
Equipo para medir la motilidad del tracto digestivo alto (esófago) y bajo (recto)
2.18.1 | Equipo registrador de datos fisiológicos: presión intraluminal esofágica, motilidad del tracto digestivo de 8 canales o mayor y que pueda ser configurado con 16 canales para realizar grabaciones de manometría o con capacidad de registrar y grabar presiones esofágicas y anorrectales.
2.18.2 | Equipo registrador de datos fisiológicos: presión intraluminal esofágica, motilidad del tracto digestivo de 8 canales o mayor y que pueda ser configurado con 16 canales para realizar grabaciones de manometría ó con numero de sensores: 34 o más para esófago y 8 o más para anorrecto.
2.18.3 | Polígrafo de 8 canales y actualizable hasta 16 canales para realizar las grabaciones de manometría configurables para medir presión, electromiografía, electrogastrografía, trago y pH.
2.18.4 | Software en idioma español para realizar los estudios y los informes necesarios de cada uno de los estudios de manometría.
2.18.5 | Software compatible con un mismo módulo con manometría esofágica, manometría ano rectal, Electrogastrografía y Biofeedback.
2.18.6 | Software que al inicio de cada procedimiento configure automáticamente los amplificadores.
2.18.7 | Protocolo que permita realizarlo de acuerdo a las necesidades individuales del paciente para cada procedimiento.
2.19 | SCCB Torre para endoscopía avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscopio.
2.19.1 | Carro porta equipo con:
2.19.1.1 | Con brazo colgador para los videoendoscopios.
2.19.2 | Monitor:
2.19.2.1 | Pantalla LCD de 19” o mayor, a color.
2.19.2.2 | Con resolución de 1920X1080 pixeles o mayor.
2.19.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
2.19.3 | Procesador digital de video para endoscopia:
2.19.3.1 | Con zoom electrónico hasta 2X.
2.19.3.2 | Control automático de brillo.
2.19.3.3 | Balance de blancos.
2.19.3.4 | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.
2.19.3.5 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.
2.19.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente.
2.19.3.7 | Tonalidad de color ajustable.
2.19.3.8 | Reducción de ruido.
2.19.3.9 | Congelamiento de la imagen.
2.19.3.10 | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales.
2.19.4 | Fuente de luz:
2.19.4.1 | Lámpara de halógeno o xenón.
2.19.4.2 | Intensidad mínima de 150 watts separada o integrada al procesador.
2.19.4.3 | Control de luz manual y/o automático.
2.19.4.4 | Con lámpara de emergencia, de xenón, o halógeno o de LED.
2.19.4.5 | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.
2.19.4.6 | Protección contra descargas.
2.19.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD.
2.19.5.1 | Computadora y software.
2.19.5.2 | Impresora de calidad fotográfica.
2.19.6 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.
2.19.7 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.
2.19.8 | Contenedor de líquidos para irrigación.
2.2 | 531.146.1544 Videobroncoscopio.
Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:
2.20.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.9 hasta 6.2 mm.
2.20.2 | Diámetro del canal de trabajo en el rango de 2 a 3.2 mm.
2.20.3 | Angulación en dos direcciones:
2.20.3.1 | Al menos 300 grados de angulación total de arriba abajo
2.20.4 | Campo de visión de 120° o mayor
2.20.5 | Dirección de observación frontal
2.20.6 | Con profundidad de campo dentro del rango de 3 a 50 mm.
2.20.7 | Longitud:
2.20.7.1 | Longitud de trabajo > a 600 mm.
2.20.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.20.8 | Con Chip CCD a color o resolución de 410,000 pixeles o mayor.
2.20.9 | Con al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.20.10 | Debe incluir:
2.20.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.
2.20.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.20.10.3 | Comprobador de impermeabilidad.
2.20.11 | Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
No. | PAQUETE 3 OFTALMOLOGÍA.
3.1 | 531.661.0079 Unidad de Facoemulsificación.
3.1.1 | Aparato para extracción de catarata por facofragmentación y vitrectomia anterior.
3.1.2 | Punta de facoemulsificación en el rango de 15° a 45 °.
3.1.3 | Pieza de mano para Sistema de ultrasonido.
3.1.3.1 | Para facoemulsificación:
3.1.3.1.1 | Tipo piezoeléctrico.
3.1.3.1.2 | Titanio.
3.1.3.1.3 | Esterilizable.
3.1.3.2 | Con sistema de enfriamiento al menos dos de los siguientes:
3.1.3.2.1 | Bypass.
3.1.3.2.2 | Aire.
3.1.3.2.3 | Agua.
3.1.3.2.4 | Pasivo.
3.1.4 | Sistema de ultrasonido:
3.1.4.1 | Frecuencia en el rango de 30 a 45 KHz.
3.1.4.2 | Modo de pulso.
3.1.4.3 | Modos de operación:
3.1.4.3.1 | Pulsado .
3.1.4.3.2 | Lineal.
3.1.4.3.3 | Oscilación. (opcional).
3.1.4.3.3 | Modo Burst o incremento.
3.1.5 | Sistema de irrigación y aspiración:
3.1.5.1 | Pieza de mano irrigación aspiración de punta intercambiable con manga o camisa de silicón:
3.1.5.1.1 | Diámetro de puerto de 0.2-0.5 mm.
3.1.5.1.2 | Punta con puerto curva de I/A.
3.1.5.1.3 | Punta con puerto a 90° de I/A.
3.1.5.2 | Bomba Peristaltica y/o Tipo Venturi*
3.1.5.3 | Irrigación:
3.1.5.3.1 | Gravedad.
3.1.5.3.2 | Poste de infusión controlado por pedal.
3.1.5.3.3 | Despliegue visual y/o auditivo de bajo flujo o baja presión.
3.1.6 | Máximo vacío entre 500 a 700 mmHg.
3.1.7 | Método de reflujo asistido.
3.1.8 | Vitrectomía anterior.
3.1.8.1 | Ocutomo o vitrector tipo guillotina.
3.1.8.2 | Velocidad de corte variable programable por el operador.
3.1.9 | Modos de operación:
3.1.9.1 | Irrigación continua.
3.1.9.2 | Diatermia bipolar.
3.1.10 | Pedal que permita el control de funciones del equipo.
3.1.11 | Despliegue de parámetros en pantalla táctil o matriz activa.
3.1.12 | Alarmas audibles y visuales de error o falla durante la operación.
3.1.13 | Accesorios:
3.1.13.1 | Llave(s) o pinza(s) para puntas de facoemulsificación e irrigación y aspiración.
3.1.13.2 | Soporte rodable con poste de infusión.
3.1.13.3 | Estuche para guarda y esterilización.
3.1.13.4 | Pedal que permita el control de funciones.
*Para las unidades de Facoemulsificación con bomba tipo Venturi la unidad médica deberá contar con tanque o fuente de Nitrógeno para el funcionamiento del equipo
3.2 | 531.626.0115 Microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado.
Equipo electromédico rodable que se utiliza como apoyo en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de imágenes microscópicas y/o microquirúrgicas, por método no invasivo, consta de:
3.2.1 | Equipo con visión: estereoscópica, binocular o tridimensional.
3.2.2 | Estativo fijo o rodable como parte del sistema.
3.2.3 | Características de la pantalla de control:
3.2.3.1 | Táctil o LCD.
3.2.3.2 | Integrada en el estativo.
3.2.4 | Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados.
3.2.5 | Pedal impermeable inalámbrico de control con cable de respaldo.
3.2.6 | Respaldo de energía eléctrica (UPS) de al menos 30 minutos en caso de corte de suministro eléctrico.
3.2.7 | Características del estativo:
3.2.7.1 | Columna-estativo rodable o fijo:
3.2.7.1.1 | Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil:
3.2.7.1.1.1 | Longitud de al menos 450 mm.
3.2.7.1.1.2 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.2.7.2 | Segundo brazo, brazo basculante o brazo auto compensado:
3.2.7.2.1 | Longitud de al menos 750 mm.
3.2.7.2.2 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.2.7.2.3 | Sistema auto compensado.
3.2.7.2.4 | Sistema de frenos de fricción o manuales.
3.2.7.2.5 | Carrera vertical de al menos 640 mm o ±320 mm.
3.2.8 | Sistema XY motorizado con pre-centrado automático:
3.2.8.1 | De al menos 40 mm en X.
3.2.8.2 | De al menos 40 mm en Y.
3.2.8.3 | Soporte o gancho para pedal.
3.2.9 | Características de la base:
3.2.9.1 | Base con al menos 4 ruedas.
3.2.9.2 | Sistemas de frenos en al menos 2 ruedas.
3.2.9.3 | Con una dimensión no mayor a 732 x 727 mm.
3.2.10 | Características del microscopio o cabezal, Características de la óptica:
3.2.10.1 | Apocromática de gran campo.
3.2.10.2 | Sistema de aumento motorizado con relación de 1:6 o mayor:
3.2.10.3 | Controlable desde el pedal.
3.2.10.4 | Continuo.
3.2.10.5 | Con velocidad ajustable.
3.2.10.6 | Sistema de enfoque fino motorizado de 45 mm o mayor. Con botón de reinicio.
3.2.11 | Características del tubo binocular:
3.2.11.1 | Tubo con ángulo inclinable de 150° o mayor.
3.2.11.2 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.2.11.3 | Oculares de 10 X o mayor.
3.2.11.4 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.2.11.5 | Concha ocular integrada ajustable.
3.2.11.6 | Objetivo con distancia de trabajo de 175 mm o mayor.
3.2.12 | Características de la co-observación:
3.2.12.1 | Características del tubo binocular:
3.2.12.2 | Tubo con ángulo de 45° .
3.2.12.3 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.2.12.4 | Oculares con la misma magnificación a los configurados en el tubo binocular principal.
3.2.12.5 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.2.12.6 | Divisor óptico de haces 50:50.
3.2.12.7 | Concha ocular integrada ajustable.
3.2.13 | Basculación:
3.2.13.1 | De -50° o menor.
3.2.13.2 | De +15° o mayor.
3.2.13.3 | Filtro para protección de retina.
3.2.14 | Características del sistema de iluminación:
3.2.14.1 | Luz halógena, LED o Xenón; o combinadas.
3.2.14.2 | Sistema para la obtención del reflejo rojo con intensidad regulable.
3.2.14.3 | Filtro contra radiación UV.
3.2.14.4 | Fuente de luz de repuesto en caso de la que fuente de luz principal falle.
3.2.15 | Sistema de iluminación coaxial directa o por medio de fibra óptica (luz fría).
3.2.15.1 | Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto.
3.2.16 | Accesorios incluidos:
3.2.16.1 | Cable de respaldo del pedal inalámbrico incluido.
3.2.16.2 | Respaldo de energía (UPS) de al menos 30 minutos,
3.2.16.3 | Al menos 3 juegos de capuchones re-esterilizables incluidos.
3.2.16.4 | En caso de tener iluminación con halógeno incluir lámpara de repuesto.
3.2.16.5 | Juego de capuchones re-esterilizables.
3.2.16.6 | Lámpara de repuesto.
3.3 | 531.949.0016 Unidad de Vitrectomía.
Equipo que se utiliza para extraer el humor vítreo del segmento anterior y posterior del globo ocular con fines de tratamiento con técnica invasiva:
3.3.1 | Aspiración/Irrigación:
3.3.1.1 | Control en la presión de irrigación:
3.3.1.1.1 | Por gravedad.
3.3.1.2 | Aspiración:
3.3.1.2.1 | Lineal.
3.3.1.2.2 | Fijo.
3.3.1.3 | Bomba de aspiración o vacío:
3.3.1.3.1 | Tipo venturi o Desplazamiento de flujo o Peristaltica.
3.3.2 | Vitrectomía:
3.3.2.1 | Programación de velocidad de corte controlado por el operador:
3.3.2.1.1 | Lineal.
3.3.2.1.2 | Fija.
3.3.2.2 | Pieza de mano posterior u Ocutomo posterior:
3.3.2.2.1 | Tipo guillotina.
3.3.3 | Pieza de mano anterior u Ocutomo anterior:
3.3.3.1 | Tipo guillotina.
3.3.4 | Vitrectomía anterior:
3.3.4.1 | Con irrigación o vitrectomia húmeda.
3.3.5 | Endoiluminación por fibra óptica xenón o halógeno o LED
3.3.6 | Coagulación bipolar o diatermia intraocular.
3.3.7 | Pinzas bipolares:
3.3.7.1 | Recta.
3.3.7.2 | Angulada.
3.3.8 | Lápiz para diatermia.
3.3.9 | Microtijeras programables.
3.3.9.1 | Un corte.
3.3.9.2 | Multicorte.
3.3.10 | Control programable de fluidos viscosos o silicón.
3.3.11 | Pedal:
3.3.11.1 | Control de las funciones mínimas de irrigación, aspiración, vitrectomia y diatermia.
3.3.11.2 | Con protección contra agua.
3.3.12 | Alarmas audibles y visibles de error o falla durante la operación.
3.3.13 | Pieza de mano o fragmentador para segmento posterior.
3.3.14 | Accesorios:
3.3.14.1 | Soporte rodable con poste de infusión.
3.3.14.2 | Estuche para guarda y esterilización.
*Para las unidades de Facoemulsificación con bomba tipo Venturi la unidad médica deberá contar con tanque o fuente de Nitrógeno para el funcionamiento del equipo
3.4 | 531.626.0123 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.
Equipo rodable no invasivo de precisión en microscopía oftalmológica, empleado como auxiliar en el tratamiento quirúrgico.
3.4.1 | Equipo con visión: estereoscópica, binocular o tridimensional.
3.4.2 | Estativo fijo o rodable como parte del sistema.
3.4.3 | Características de la pantalla de control:
3.4.3.1 | Táctil.
3.4.3.2 | Integrada en el estativo.
3.4.3.3 | Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor.
3.4.4 | Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados.
3.4.5 | Capacidad para programación de al menos 10 usuarios como mínimo.
3.4.6 | Pedal impermeable inalámbrico de control (de al menos 14 funciones programables por usuario) con cable de respaldo.
3.4.7 | Respaldo de energía eléctrica (UPS) de al menos 30 minutos en caso de corte de suministro eléctrico.
3.4.8 | Características del estativo:
3.4.8.1 | Columna-estativo rodable o fijo:
3.4.8.1.1 | Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil:
3.4.8.1.2 | Longitud de al menos 320 mm.
3.4.8.1.3 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.4.8.2 | Segundo brazo, brazo basculante o brazo auto compensado:
3.4.8.2.1 | Longitud de al menos 850 mm.
3.4.8.2.2 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.4.8.2.3 | Sistema auto compensado.
3.4.8.2.4 | Sistema de frenos electromagnéticos.
3.4.8.2.5 | Carrera vertical de al menos 720 mm o ±360 mm.
3.4.9 | Sistema XY motorizado con pre-centrado automático:
3.4.9.1 | De al menos 50 mm en X.
3.4.9.2 | De al menos 50 mm en Y.
3.4.9.3 | Soporte o gancho para pedal.
3.4.10 | Características de la base:
3.4.10.1 | Base con al menos 4 ruedas.
3.4.10.2 | Sistemas de frenos en al menos 2 ruedas.
3.4.10.3 | Con una dimensión no mayor a 805 x 805 mm.
3.4.11 | Características del microscopio o cabezal, Características de la óptica:
3.4.11.1 | Apocromática de gran campo.
3.4.11.2 | Sistema de aumento motorizado con relación de 1:6 o mayor.
3.4.11.3 | Controlable desde el pedal.
3.4.11.4 | Continuo.
3.4.11.5 | Con velocidad ajustable.
3.4.11.6 | Sistema de enfoque fino motorizado de 50 mm o mayor. Con botón de reinicio
3.4.12 | Características del tubo binocular:
3.412.1 | Tubo con ángulo inclinable de 150° o mayor.
3.412.2 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.412.3 | Oculares de 10 X o mayor.
3.412.4 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.412.5 | Concha ocular integrada ajustable.
3.412.6 | Objetivo con distancia de trabajo de 175 mm o mayor.
3.4.13 | Características del asistente integrado:
3.4.13.1 | Características del tubo binocular:
3.4.13.2 | Tubo con ángulo inclinable de 150° o mayor.
3.4.13.3 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.4.13.4 | Oculares con la misma magnificación a los configurados en el tubo binocular principal.
3.4.13.5 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.4.13.6 | Concha ocular integrada ajustable.
3.4.13.7 | Dispositivo de enfoque independiente.
3.4.13.8 | Sistema de aumento dependiente o independiente.
3.4.14 | Basculación o sistema de balanceo de brazo:
3.4.14.1 | De -20° o menor.
3.4.14.2 | De +15° o mayor.
3.4.14.3 | Filtro para protección de retina.
3.4.15 | Características del sistema de iluminación:
3.4.15.1 | Luz halógena, LED o Xenón; o combinadas.
3.4.15.2 | Sistema para la obtención del reflejo rojo con intensidad regulable.
3.4.15.3 | Filtro contra radiación UV.
3.4.15.4 | Fuente de luz de repuesto en caso de la que fuente de luz principal falle.
3.4.16 | Sistema de iluminación coaxial directa o por medio de fibra óptica (luz fría).
3.4.16.1 | Con regulación de la intensidad luminosa en forma continua.
3.4.16.2 | Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto.
3.4.17 | Cable de respaldo del pedal inalámbrico incluido.
3.4.18 | Respaldo de energía (UPS) de al menos 30 minutos,
3.4.19 | Al menos 3 juegos de capuchones re-esterilizables incluidos.
3.4.20 | Lámpara de repuesto.
3.4.21 | Set de baterías recargables para el pedal inalámbrico.
3.4.22 | Juego de capuchones re-esterilizables.
3.4.23 | Accesorios para cirugía de retina:
3.4.23.1 | Invertidores de imagen.
3.4.23.2 | Sistema de lentes aéreo con lentes de 60D o 90D y 128D o 132 D.
3.5 | 531.430.0061 Fotocoagulador Integral para Retina, estado sólido.
3.5.1 | Equipo oftalmológico de láser endofotocoagulador.
3.5.2 | Dimensiones del equipo (+/- 10%): 16 cm x 30 cm x 40 cm.
3.5.3 | Medio activo: diodo láser de estado sólido de frecuencia doblada.
3.5.4 | Láser con una longitud de onda continua del haz de tratamiento de 532 nm.
3.5.5 | Láser aplicado a través de endosonda.
3.5.6 | Luz guía o haz de puntería de 635 nm.
3.5.7 | Potencia máxima en la córnea de 1.5 W o 2 W.
3.5.8 | Duración del pulso, seleccionable en forma continua de 10 ms (milisegundos) a 2000 ms o mayor.
3.5.9 | Intervalo entre pulsos de 100 ms o menor a 800 ms o mayor.
3.5.10 | Panel de control con pantalla para el despliegue y ajuste de los siguientes parámetros: potencia, intervalo entre pulsos, duración, activación del láser y contador de disparos.
3.5.11 | Disparo del láser activado por pedal.
3.5.12 | Longitud del cable del pedal de 4m como mínimo.
3.5.13 | Sistema de enfriamiento termoeléctrico o de aire.
3.5.14 | Sistema de seguridad del equipo:
3.5.14.1 | Botón de bloqueo activado por el usuario, en caso de situaciones de emergencia.
3.5.14.1 | Sistema de bloqueo del disparo del láser en caso de que algún parámetro se encuentre fuera del rango establecido.
3.5.15 | Accesorios:
3.5.15.1 | Dos googles de protección.
3.5.15.2 | Filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio.
3.5.15.3 | Regulador de voltaje.
3.5.16 | Consumibles:
3.5.16.1 | Endosondas.
3.6 | 531.660.0096 Oftalmoscopio Binocular Indirecto.
3.6.1 | Sistema de óptica sellado:
3.6.1.1 | Cabezal ajustable en perímetro y altura.
3.6.1.2 | Ajuste de distancia interpupilar.
3.6.1.3 | Filtro azul cobalto para angioscopía fluorescente.
3.6.1.4 | Filtro UV.
3.6.1.5 | Filtro verde anerito.
3.6.2 | Lente anesférico de cristal de + 20 Dioptrías.
3.6.2.1 | Ocular de +2D.
3.6.3 | Lámpara de halógeno de 6v /10w. o LED.
3.6.3.1 | Luminosidad de 500 lux.
3.6.3.2 | Ajuste de ángulo del espejo de reflexión.
3.6.3.3 | Dispositivo de espejo de enseñanza.
3.6.3.4 | Control de intensidad de luz.
3.6.3.5 | Estuche para guarda.
3.6.4 | Accesorios:
3.6.4.1 | Espejo de enseñanza.
3.6.4.2 | Depresor escleral.
3.6.4.3 | Lente anesférico de +20D.
3.6.4.4 | Maletín de guarda y transporte.
3.6.4.5 | Transformador de mesa de conexión a 120v/60hz.
3.6.5 | Consumibles:
3.6.5.1 | Tarjetas para diagnóstico de fondo.
3.6.5.2 | Focos de halógeno 6v/10w o LED
3.7 | 531.325.0069 Unidad para ultrasonografía oftalmológica.
Equipo auxiliar en el diagnóstico de retinopatías en pacientes diabéticos, lesiones o tumores oculares.
3.7.1 | Ultrasonido ocular con pantalla interconstruida blanco y negro,64 niveles de gris o mayor y teclado alfanumérico.
3.7.2 | Con modos de operación A,B.
3.7.2.1 | Modo A para cálculos de :
3.7.2.1.1 | Longitud axial.
3.7.2.1.2 | Longitud del vítreo.
3.7.2.1.3 | Profundidad de cámara anterior.
3.7.2.1.4 | Espesor de lentes.
3.7.2.1.5 | Función para cálculo de lentes intraoculares de acuerdo a :
3.7.2.1.5.1 | SRK II, Haigis Hofer Q,
3.7.2.1.5.2 | SRK/T ,Binkhorst y Holladay como mínimo.
3.7.2.1.6 | Mediciones de distancia y área.
3.7.3 | Ángulo de escaneo de 10° a 50° o mayor.
3.7.4 | Frecuencia de rastreo 10 MHz.
3.7.5 | Intervalo medible de 15 mm o menor, 39 mm o mayor.
3.7.6 | Ganancia variable.
3.7.7 | Transductor y sonda con frecuencia de 10 MHz o mayor con ángulo de rastreo en modo B.
3.7.8 | Porta transductores.
3.7.9 | Accesorios:
3.7.9.1 | Modo UBM para detección de lesiones en:
3.7.9.1.1 | Cámara anterior y retina periférica.
3.7.9.1.2 | Frecuencia de 35Mhz, 50 MHz.
3.7.9.2 | Transductor y sonda con frecuencia de 35 y 50 MHz.
3.7.9.3 | Estación de trabajo.
3.7.9.3.1 | Procesador 2.3 GHz o mayor.
3.7.9.3.2 | Disco duro de 500 Gb o mayor.
3.7.9.3.3 | Memoria RAM de 4 Gb o mayor.
3.7.9.3.4 | Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 base T.
3.7.9.3.5 | Software, sistema operativo y manejador de base de datos en español que garantice el almacenamiento de la información.
3.7.9.3.6 | Software para cálculo de lente intraocular con las fórmulas antes descritas.
3.7.9.3.7 | Unidad grabadora CD y DVD +-RW.
3.7.9.3.8 | Pantalla LCD o TFT de 15" o mayor.
3.7.9.3.9 | Teclado en español y mouse.
3.7.9.3.10 | Unidad de energía ininterrumpida (UPS) con respaldo de 15 minutos como mínimo.
3.7.9.4 | Carro de transporte con sistema de fijación de equipo, ruedas con freno y espacio para todos los componentes.
3.7.9.5 | Impresora de inyección de tinta blanco y negro.
3.7.9.5.1 | Calidad fotográfica.
3.7.9.6 | Copa de inmersión para Biometría.
3.8 | 531.385.1080 Esterilizador de vapor. Equipo semiportátil para esterilizar por medio de vapor autogenerado, instrumental y material empleado durante la atención, oftalmológica.
3.8.1 | Controlado por microprocesador.
3.8.2 | Tipo gabinete o sobremesa.
3.8.3 | Cámara de esterilización con charola o cassete.
3.8.4 | Con depósito de agua autónomo
3.8.5 | Salida automática de vapor a botella de condensación o salida de agua residual.
3.8.6 | Equipo con depósito de agua integrado con sistema de recuperación de condensaciones y válvulas de desagüe.
3.8.7 | Despliegue digital de presión, temperatura, tiempo de esterilización y progreso de ciclo.
3.8.8 | Selección de programas por medio de teclado.
3.8.9 | Control automático de todo el proceso de esterilización, indicando el proceso de esterilización y fin de ciclo.
3.8.10 | Sistema de seguridad.
3.8.11 | Accesorios:
3.8.11.1 | Charola en acero inoxidable o cassete.

## ANEXO T2.1Eqpo Med Pediatria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
ANEXO T2.1 EQUIPO MÉDICO PEDIATRÍA 36 MESES
EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T10.
APLICA PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.
Para el equipo médico y sus accesorios ofertados de los paquetes 1,2 y 3: Deberán garantizar la óptima utilización, rendimiento, movilidad y traslado seguro, dentro de la unidad quirúrgica para el equipo mismo y para el personal de salud, que garanticen la realización de los procedimientos de catálogo y provean de seguridad al paciente, los accesorios deberán ser compatibles con la marca y modelos ofertado.
Para el caso de UMAE monotemáticas de traumatología y ortopedia, y aquellas unidades médicas que solo tengan requerimientos de procedimientos de artroscopía la Torre de visualización no debe incluir Insuflador de CO2 ni Capnógrafo.
Para el caso de las UMAE se solicita monitores de Alta Definición (HD).
Documentación:
Registro Sanitario
Certificados de la FDA ó CCEE, ó su equivalente vigentes y emitido por la autoridad Sanitaria del país de origen.
Certificado de calidad de buenas prácticas de manufactura de la COFEPRIS ó ISO vigentes.
Documentos que especifique que no existen alertas médicas ó concentraciones en el país de origen y en el mundo.
No. | PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN
1 | 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático, capnógrafo con oxímetro.
1.1 | Carro porta equipo.
1.2 | Monitor de video para aplicaciones médicas, compatible con endocámara.
1.2.1 | Con alta definición (HD).
1.2.2 | De 1920 X 1200 pixeles, con aspecto 16:9 compatible con la señal del procesador de video.
1.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
1.2.4 | Con pantalla LCD de mayor o igual a 23".
1.3 | Endocámara o cabezal de cámara:
1.3.1 | De 1 o 3 chips digitales o mayor.
1.3.2 | Resolución mínima para HD de 192 x 1080 con aspecto 16:9.
1.3.3 | Con control de balance de blancos.
1.3.4 | Con control continuo de brillo o ganancia.
1.3.5 | Con inicio y detención de video.
1.3.6 | Con toma de imágenes fijas.
1.3.7 | Zoom óptico con anillo o digital con botón.
1.3.8 | Procesador de video/Unidad de control de cámara:
1.3.8.1 | Control automático de brillo o autoiluminación.
1.3.8.2 | Balance de blancos.
1.3.8.3 | Con al menos una salida de video digital y una salida análoga.
1.3.9 | Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 4.5 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz.
1.4 | Fuente de luz:
1.4.1 | Lámpara de xenón de 300 Watts con temperatura de color en el rango de 5600 o 6000°K como mínimo o de tecnología de LED diseñada para laparoscopia.
1.4.2 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz.
1.4.3 | Lámpara de respaldo, de xenón o halógeno o LED.
1.4.4 | Con vida media de 500 horas mínimo para Xenón.
1.4.5 | Con indicador o controlador de horas de uso.
1.4.6 | Con entrada universal o adaptador de revolver.
1.5 | Insuflador de CO2:
1.5.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo.
1.5.2 | Presión intra-abdominal.
1.5.3 | Flujo de insuflación y volumen.
1.5.4 | Con conexión para cilindro externo de alta presión para gas CO2.
1.5.5 | Con sistema de alarma integrada.
1.5.6 | Con manguera de alta presión con conector PIN INDEX.
1.5.7 | Con despliegue digital en panel de volumen, presión y consumo.
1.5.8 | Características de seguridad:
1.5.8.1 | Protección de sobre presión.
1.5.8.2 | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal.
1.5.8.3 | Filtro bacterial.
1.5.8.4 | Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo.
1.6 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD.
1.7 | Equipo de irrigación/aspiración automático:
1.7.1 | Con sistema de rodillos.
1.8 | Capnógrafo con oxímetro de mesa:
1.8.1 | Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes intubados: adulto, pediátrico y/o neonatal.
1.8.2 | Con capacidad de monitorizar en baja perfusión y en movimiento.
1.8.3 | Pantalla LCD, LED o tecnología superior.
1.8.4 | Teclado digital de membrana o sensible al tacto con simbología internacional o en español.
1.8.5 | Despliegue digital de:
1.8.5.1 | Concentración de CO2 en el rango de 0 a 70 mmHg como mínimo.
1.8.5.2 | Frecuencia respiratoria.
1.8.5.3 | SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor.
1.8.5.4 | Frecuencia de pulso en el rango de 20 o menor a 200 o mayor.
1.8.5.5 | Alarmas y/o mensajes de error.
1.8.5.6 | Tendencias de CO2 y de SpO2.
1.8.5.7 | Gráfica de cinografía y pletismografía.
1.8.5.8 | Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo.
1.8.5.9 | Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor.
1.8.5.10 | Precisión de la señal SpO2 de 70 a 100 ± 2%.
1.8.6 | Alarmas:
1.8.6.1 | Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2, SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error.
1.8.6.2 | Silenciadas temporalmente.
1.8.6.3 | Autoprogramadas y/o seleccionables por el usuario.
1.8.6.4 | Oclusión de la línea de CO2.
1.8.7 | Sensor SpO2 para paciente adulto/pediátrico y/o neonatal (opción u opciones a elegir por la institución adquiriente según necesidades del servicio):
1.8.7.1 | De dedo reusable.
1.8.7.2 | Multisitio reusable.
1.8.7.3 | Cargador interno o externo.
1.8.7.4 | Para uso con batería interna recargable, con duración de 6 horas en operación como mínimo.
1.8.7.5 | Con almacenamiento de datos o memoria.
1.8.7.6 | Salidas analógicas o digitales.
1.9.1 | Consumibles:
1.9.2 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo principal.
1.9.3 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo lateral.
1.10 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía.
Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de: | Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, a través del endoscopio. Electrocoagulador para endoscopía, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador
1.10.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar.
1.10.2 | Salida monopolar:
1.10.2.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.
1.10.2.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.
1.10.2.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.
1.10.3 | Salida bipolar:
1.10.3.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.
1.10.3.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
1.10.4 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
1.10.4.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.
1.10.4.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
1.10.5 | Frecuencia de salida:
1.10.5.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 Khz.
1.10.6 | Activación de la unidad:
1.10.6.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
1.10.6.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
1.10.6.3 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
1.10.7 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar.
1.10.8 | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas.
1.10.9 | Sistema de seguridad del electrodo neutro:
1.10.9.1 | Con comprobación de conexión al aparato.
1.10.9.2 | Con medición de la densidad de corriente del electrodo, así como la resistencia existente entre la piel y el electrodo.
1.10.9.3 | Con sistema de protección.
1.10.9.4 | Programas de autodiagnóstico y reporte de errores.
1.10.9.5 | Alarmas e Indicadores audibles y visibles.
1.10.10 | Accesorios:
1.10.10.1 | Carro para transporte del equipo.
1.10.10.2 | Cable y Pedal monopolar para corte y coagulación.
1.10.10.3 | Pedal bipolar.
1.11 | 531.355.0013 Bisturí ultrasónico.
Equipo quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya:
1.11.1 | Generador ultrasónico.
1.11.2 | Utiliza energía ultrasónica.
1.11.3 | En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilohertz.
1.11.4 | Vibración al accionar función.
1.11.5 | Accesorios:
1.11.5.1 | Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico reusable o desechable.
1.11.5.2 | Pieza de mano.
1.11.5.3 | Cable para conexión de la pieza de mano.
1.11.5.4 | Cable para toma de corriente.
1.11.5.5 | Control de Pie.
UROLOGÍA
1.13 | 531.584.0198 Litotriptor neumático.
Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias mediante la generación de ondas de choque balística o neumática.
1.13.1 | Método de generación de onda de choque balística o neumática.
1.13.2 | Onda de choque electromecánico:
1.13.2.1 | Energía de descarga de 90 a 120 mJ en tres pasos.
1.13.2.2 | Frecuencia de oscilación de 2, 4, 8 Hz o continua.
1.13.2.3 | Pulsos múltiple o pulsos continuos.
1.13.2.4 | Consola de mando.
1.13.3 | Onda de choque neumática:
1.13.3.1 | Frecuencia de operación de 2 Hz a 12 Hz.
1.13.3.2 | Presión de trabajo de 2 Bar.
1.13.3.3 | Presión de suministro de 8 Bar.
1.13.3.4 | Selector de pulsos individuales o continuos.
1.13.4 | Para ser operado con equipo estándar de endoscopía.
1.13.5 | Ondas producidas por energía neumática o electrocinética.
1.13.6 | Varilla de litotriptor de 0.8mm. o 2mm.
1.13.7 | Accesorios:
1.13.7.1 | Interruptor de pedal.
1.13.7.2 | Carro portaequipo.
1.13.7.3 | Piezas de mano.
1.13.7.4 | Cables de conexión.
1.13.7.5 | Tapas para esterilización.
1.13.7.6 | Adaptador para endoscopio.
1.13.7.7 | Compresor de aire para sistema neumático.
OTORRINOLARINGOLOGÍA
1.16 | 537.277.0015 Microdebridador eléctrico.
1.16.1 | Sistema rasurador con bomba de irrigación:
1.16.1.1 | Con pieza de mano.
1.16.1.2 | Para puntas desechables.
1.16.1.3 | De alta velocidad en el rango de 3000 a 10,000 rpm.
1.16.1.4 | Con irrigación y/o succión.
1.16.1.5 | Con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar y remover diferentes tejidos.
1.16.1.6 | Que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio.
1.16.2 | Accesorios:
1.16.2.1 | Pedal multifunciones.
No. | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO
2 | SCCB Torre de alta especialidad para endoscopía pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastrocopio, un videoduodenoscopio, un videogastroscopio neonatal, un videogastroscopio pediátrico, un videocolonoscopio pediátrico y electro coagulador de argón.
2.1 | Carro porta equipo:
2.1.1 | Colgador de endoscopios incorporado.
2.2 | Monitor:
2.2.1 | Pantalla LCD de 19” o mayor, a color.
2.2.2 | Con resolución de 1920x1200 pixeles o mayor. S.D.
2.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
2.3 | Procesador de video para endoscopia:
2.3.1 | Con zoom electrónico hasta 2X.
2.3.2 | Control de brillo manual o automático.
2.3.3 | Balance de blancos.
2.3.4 | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.
2.3.5 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.
2.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente.
2.3.7 | Tonalidad de color ajustable.
2.3.8 | Reducción de ruido.
2.3.9 | Congelamiento de la imagen.
2.3.10 | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales.
2.4 | Fuente de luz:
2.4.1 | Lámpara de halógeno o xenón.
2.4.2 | Intensidad en el rango de 150 a 300 watts separada o integrada al procesador.
2.4.3 | Función de transiluminación.
2.4.4 | Control de luz manual y/o automático.
2.4.5 | Con lámpara de emergencia de xenón, o halógeno o de LED.
2.4.6 | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.
2.4.7 | Protección contra descargas.
2.5 | Sistema de grabación digital o captura de imágenes en DVD:
2.5.1 | Computadora y software.
2.6 | Impresora de calidad fotográfica.
2.7 | Que cuente con:
2.7.1 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.
2.7.2 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.
2.7.3 | Contenedor de líquidos para irrigación.
2.8 | 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características:
2.8.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm.
2.8.2 | Diámetro del canal de trabajo en el rango de 2.2 a 6 mm
2.8.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.8.3.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.
2.8.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.8.4 | Campo de visión de 120° o mayor
2.8.5 | Con dirección de observación frontal
2.8.6 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.8.7 | Longitud.
2.8.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm.
2.8.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.8.8 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.8.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.8.10 | Debe incluir:
2.8.10.1 | Boquilla protectora.
2.8.10.2 | Set de limpieza.
2.8.11 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.21 | SCCB Videogastroscopio neonatal.
2.21.1 | Campo de visión de 120° o mayor:
2.21.2 | Dirección de observación frontal.
2.21.2 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.21.3 | Diámetro externo del tubo de inserción de 5.5 a 5.9 mm., como máximo.
2.21.4 | Angulaciones en cuatro 4 direcciones:
2.21.4.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.
2.21.4.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.21.5 | Longitud de trabajo en el rango de 1030 mm. o mayor,
2.21.6 | Con canal de trabajo de 2.0 mm. Diámetro
2.21.7 | Longitud total en el rango de 1300 mm. o mayor.
2.21.8 | Debe incluir:
2.21.8.1 | Boquilla protectora.
2.21.8.2 | Set de limpieza.
2.21.9 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.22 | SCCB Videogastroscopio pediátrico.
2.22.1 | Campo de visión de 140°:
2.22.2 | Dirección de observación frontal.
2.22.3 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm
2.22.4 | Angulaciones en cuatro 4 direcciones:
2.22.4.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.
2.22.4.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.
2.22.5 | Diámetro externo del tubo de inserción en el rango de 7.8 a 8.8 mm. estricto.
2.22.6 | Canal de trabajo de 2.2 mm. de diámetro.
2.22.7 | Longitud de trabajo en el rango de 1000 mm. a 1300 mm.
2.22.8 | Longitud total en el rango de 1300 mm. o mayor.
2.22.9 | Debe incluir:
2.22.9.1 | Boquilla protectora.
2.22.9.2 | Set de limpieza.
2.22.10 | Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
2.23 | SCCB Videoduodenoscopio pediátrico terapéutico.
2.23.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 10.8 a 12.5 mm.
2.23.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.2 mm.
2.23.3 | Angulación en 4 direcciones:
2.23.3.1 | Al menos 210° de angulación total arriba/abajo.
2.23.3.2 | Al menos 195° de angulación total derecha/izquierda.
2.23.4 | Campo de visión de 98°ó mayor.
2.23.4.1 | Con dirección de observación lateral.
2.23.4.2 | Con profundidad en el campo de observación < 5 mm hasta 60 mm.
2.23.5 | Longitud:
2.23.5.1 | Longitud de trabajo mayor de 1240 mm.
2.23.5.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.23.6 | Con chips CCD a color o resolución 410,000 pixeles o mayor.
2.23.7 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.23.8 | Debe incluir:
2.23.8.1 | Boquilla protectora.
2.23.8.2 | Set de limpieza.
2.23.9 | Litotriptor de vías biliares.
2.23.9.1 | Insuflador con manómetro de presión integrada, para balones en dilatación de vía biliar o jeringa de insuflación con manómetro.
2.24 | 531.217.0243 Videocolonoscopio pediátrico.
2.24.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción < 11.8 mm.
2.24.2 | Diámetro del canal de trabajo de 3.2 mm.
2.24.3 | Angulaciones en 4 direcciones:
2.24.3.1 | Al menos 360 grados de angulación total arriba/abajo.
2.24.3.2 | Al menos 320 grados de angulación total derecha/izquierda.
2.24.4 | Campo de visión de 140° o mayor.
2.24.5 | Con dirección de observación frontal.
2.24.6 | Con profundidad en el campo de observación < 5 mm a 100 mm.
2.24.7 | Longitud:
2.24.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm.
2.24.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.24.8 | Con chip CCD a color o Resolución de 410,000 pixeles o mayor.
2.24.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.24.10 | Debe Incluir:
2.24.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.
2.24.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.24.10.3 | Comprobador de impermeabilidad
2.24.11 | Compatible con fuente de luz y procesador de video de la misma marca
2.13 | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón.
2.13.1 | Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico, que usa argón para la coagulación del tejido.
2.13.2 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar.
2.13.3 | Salida monopolar:
2.13.3.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.
2.13.3.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.
2.13.3.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.
2.13.4 | Salida bipolar:
2.13.4.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.
2.13.4.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
2.13.5 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
2.13.5.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.
2.13.5.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
2.13.6 | Frecuencia de salida:
2.13.7 | Frecuencia mayor o igual a 300 KHz.
2.13.8 | Activación de la unidad:
2.13.8.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
2.13.8.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
2.13.9 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
2.13.10 | Coagulador de argón:
2.13.10.1 | Modulo externo o integrado a la unidad principal.
2.13.10.2 | Con regulación del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento utilizado.
2.13.10.3 | Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón con purga de la línea.
2.13.10.4 | Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas.
2.13.11 | Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.
2.13.12 | Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.
2.13.13 | Accesorios:
2.13.13.1 | Carro para transporte del equipo.
2.13.13.2 | Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.13.13.3 | Lápiz para aplicación de argón.
2.13.13.4 | Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión.
2.13.13.5 | Placa de retorno de paciente con cable de conexión.
2.16 | 531.316.0102 Equipo de cápsula endoscópica para visualización del tracto digestivo. Capaz de interactuar con cápsulas de esófago, intestino delgado y cápsulas de colon, que dentro de las características más relevantes, incluya:
2.16.1 | Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen mediante transmisión por radio. Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo.
2.16.2 | Capaz de trabajar con sistema de 8 sensores o antenas y sensor de cinturón para la recepción de imágenes.
2.16.3 | Con pantalla para visualización del sistema de alertas y para visualización del procedimiento en tiempo real.
2.16.4 | Compatible con software rapid.
2.16.5 | Sistema para visualización del esófago, intestino delgado y colon.
2.16.6 | Estación de trabajo con monitor a color, teclado y mouse.
2.16.7 | Cápsulas endoscópicas: intestino delgado y colon.
2.19 | SCCB Torre de alta especialidad para endoscopía aparato respiratorio pediátrica, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscopio de 2.8 mm, un broncoscopio de 3.4 a 3.8 mm y un broncoscopio de 4.9 a 5.1 mm de diámetro.
2.19.1 | Carro porta equipo:
2.19.1.1 | Colgador de endoscopios incorporado.
2.19.2 | Monitor:
2.19.2.1 | Pantalla LCD de 19” o mayor, a color.
2.19.2.2 | Con resolución de 1920x1200 pixeles o mayor. S.D.
2.19.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas.
2.19.3 | Procesador de video para endoscopia:
2.19.3.1 | Con zoom electrónico hasta 2X.
2.19.3.2 | Control de brillo manual o automático.
2.19.3.3 | Balance de blancos.
2.19.3.4 | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.
2.19.3.5 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.
2.19.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente.
2.19.3.7 | Tonalidad de color ajustable.
2.19.3.8 | Reducción de ruido.
2.19.3.9 | Congelamiento de la imagen.
2.19.3.10 | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales.
2.19.4 | Fuente de luz:
2.19.4.1 | Lámpara de halógeno o xenón.
2.19.4.2 | Intensidad en el rango de 150 a 300 watts separada o integrada al procesador.
2.19.4.3 | Función de transiluminación.
2.19.4.4 | Control de luz manual y/o automático.
2.19.4.5 | Con lámpara de emergencia de xenón, o halógeno o de LED.
2.19.4.6 | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.
2.19.4.7 | Protección contra descargas.
2.19.5 | Sistema de grabación digital o captura de imágenes en DVD:
2.19.5.1 | Computadora y software.
2.19.5.2 | Impresora de calidad fotográfica.
2.19.6 | Que cuente con:
2.19.7 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.
2.19.8 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.
2.19.9 | Contenedor de líquidos para irrigación.
2.25 | SCCB Videobroncoscopios pediátricos:
Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:
Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm.
2.25.1 | Diámetro de tubo de inserción que corresponda al broncoscopio solicitado.
2.25.2 | Diámetro de la punta distal que correspondan al broncoscopio solicitado.
2.25.3 | Profundidad en el campo de observación de < 3 a 100 mm.
2.25.4 | Longitud de trabajo de 550 mm. a 600 mm.
2.25.5 | Canal de trabajo de 1.0 a 2.2 mm. de diámetro, según broncoscopio ofertado y utilizado.
2.25.6 | Angulaciones:
2.25.6.1 | Arriba: de 180° a 210°.
2.25.6.2 | Abajo: 130° con mínimo.
2.25.6.3 | Ángulo de visión de 120°.
2.25.7 | Debe incluir:
2.25.7.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.
2.25.7.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.25.7.3 | Comprobador de impermeabilidad.
2.25.8 | Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca
2.26 | 531.146.1544 Videobroncoscopio.
Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:
Un broncoscopio con diámetro en el rango de 3.4 a 3.8
2.26.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.4 a 3.8 mm.
2.26.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 1.2 mm.
2.26.3 | Angulación en dos direcciones
2.26.3.1 | Al menos 300 grados de angulación total de arriba abajo
2.26.4 | Campo de visión de 120° o mayor
2.26.5 | Dirección de observación frontal
2.26.6 | Con profundidad en el campo de observación < 3 mm. a 50 mm.
2.26.7 | Longitud:
2.26.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual a 600 mm.
2.26.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
2.26.8 | Con Chip CCD a color o resolución de 410,000 pixeles o mayor.
2.26.9 | Con al menos dos botones configurables en el control de mando.
2.26.10 | Debe incluir:
2.26.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.
2.26.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.26.10.3 | Comprobador de impermeabilidad.
2.26.11 | Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca
2.27 | SCCB Videobroncoscopios pediátricos:
Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:
Un broncoscopio con diámetro en el rango de 4.9 a 5.1 mm.
2.27.1 | Diámetro de tubo de inserción que corresponda al broncoscopio solicitado.
2.27.2 | Diámetro de la punta distal que correspondan al broncoscopio solicitado.
2.27.3 | Profundidad en el campo de observación de < 3 a 100 mm.
2.27.4 | Longitud de trabajo de 550 a 600 mm.
2.27.5 | Canal de trabajo de 1.0 a 2.2 mm. de diámetro, según broncoscopio ofertado y utilizado.
2.27.6 | Angulaciones:
2.27.6.1 | Arriba: de 180° a 210°.
2.27.6.2 | Abajo: 130° como mínimo.
2.27.6.3 | Ángulo de visión de 120°.
2.27.7 | Debe incluir:
2.27.7.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.
2.27.7.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
2.27.7.3 | Comprobador de impermeabilidad.
2.27.8 | Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca
No. | PAQUETE 3 OFTALMOLOGÍA.
3.1 | 531.661.0079 Unidad de Facoemulsificación.
3.1.1 | Aparato para extracción de catarata por facofragmentación y vitrectomia anterior.
3.1.2 | Punta de facoemulsificación en el rango de 15° a 45 °.
3.1.3 | Pieza de mano para Sistema de ultrasonido.
3.1.3.1 | Para facoemulsificación:
3.1.3.1.1 | Tipo piezoeléctrico.
3.1.3.1.2 | Titanio.
3.1.3.1.3 | Esterilizable.
3.1.3.2 | Con sistema de enfriamiento al menos dos de los siguientes:
3.1.3.2.1 | Bypass.
3.1.3.2.2 | Aire.
3.1.3.2.3 | Agua.
3.1.3.2.4 | Pasivo.
3.1.4 | Sistema de ultrasonido:
3.1.4.1 | Frecuencia en el rango de 30 a 45 KHz.
3.1.4.2 | Modo de pulso.
3.1.4.3 | Modos de operación:
3.1.4.3.1 | Pulsado .
3.1.4.3.2 | Lineal.
3.1.4.3.3 | Oscilación. (opcional).
3.1.4.3.3 | Modo Burst o incremento.
3.1.5 | Sistema de irrigación y aspiración:
3.1.5.1 | Pieza de mano irrigación aspiración de punta intercambiable con manga o camisa de silicón:
3.1.5.1.1 | Diámetro de puerto de 0.2-0.5 mm.
3.1.5.1.2 | Punta con puerto curva de I/A.
3.1.5.1.3 | Punta con puerto a 90° de I/A.
3.1.5.2 | Bomba Peristaltica y/o Tipo Venturi*
3.1.5.3 | Irrigación:
3.1.5.3.1 | Gravedad.
3.1.5.3.2 | Poste de infusión controlado por pedal.
3.1.5.3.3 | Despliegue visual y/o auditivo de bajo flujo o baja presión.
3.1.6 | Máximo vacío entre 500 a 700 mmHg.
3.1.7 | Método de reflujo asistido.
3.1.8 | Vitrectomía anterior.
3.1.8.1 | Ocutomo o vitrector tipo guillotina.
3.1.8.2 | Velocidad de corte variable programable por el operador.
3.1.9 | Modos de operación:
3.1.9.1 | Irrigación continua.
3.1.9.2 | Diatermia bipolar.
3.1.10 | Pedal que permita el control de funciones del equipo.
3.1.11 | Despliegue de parámetros en pantalla táctil o matriz activa.
3.1.12 | Alarmas audibles y visuales de error o falla durante la operación.
3.1.13 | Accesorios:
3.1.13.1 | Llave(s) o pinza(s) para puntas de facoemulsificación e irrigación y aspiración.
3.1.13.2 | Soporte rodable con poste de infusión.
3.1.13.3 | Estuche para guarda y esterilización.
3.1.13.4 | Pedal que permita el control de funciones.
*Para las unidades de Facoemulsificación con bomba tipo Venturi la unidad médica deberá contar con tanque o fuente de Nitrógeno para el funcionamiento del equipo.
3.3 | 531.949.0016 Unidad de Vitrectomía.
Equipo que se utiliza para extraer el humor vítreo del segmento anterior y posterior del globo ocular con fines de tratamiento con técnica invasiva:
3.3.1 | Aspiración/Irrigación:
3.3.1.1 | Control en la presión de irrigación:
3.3.1.1.1 | Por gravedad.
3.3.1.2 | Aspiración:
3.3.1.2.1 | Lineal.
3.3.1.2.2 | Fijo.
3.3.1.3 | Bomba de aspiración o vacío:
3.3.1.3.1 | Tipo venturi o Desplazamiento de flujo o Peristaltica.
3.3.2 | Vitrectomía:
3.3.2.1 | Programación de velocidad de corte controlado por el operador:
3.3.2.1.1 | Lineal.
3.3.2.1.2 | Fija.
3.3.2.2 | Pieza de mano posterior u Ocutomo posterior:
3.3.2.2.1 | Tipo guillotina.
3.3.3 | Pieza de mano anterior u Ocutomo anterior:
3.3.3.1 | Tipo guillotina.
3.3.4 | Vitrectomía anterior:
3.3.4.1 | Con irrigación o vitrectomia húmeda.
3.3.5 | Endoiluminación por fibra óptica xenón o halógeno o LED
3.3.6 | Coagulación bipolar o diatermia intraocular.
3.3.7 | Pinzas bipolares:
3.3.7.1 | Recta.
3.3.7.2 | Angulada.
3.3.8 | Lápiz para diatermia.
3.3.9 | Microtijeras programables.
3.3.9.1 | Un corte.
3.3.9.2 | Multicorte.
3.3.10 | Control programable de fluidos viscosos o silicón.
3.3.11 | Pedal:
3.3.11.1 | Control de las funciones mínimas de irrigación, aspiración, vitrectomia y diatermia.
3.3.11.2 | Con protección contra agua.
3.3.12 | Alarmas audibles y visibles de error o falla durante la operación.
3.3.13 | Pieza de mano o fragmentador para segmento posterior.
3.3.14 | Accesorios:
3.3.14.1 | Soporte rodable con poste de infusión.
3.3.14.2 | Estuche para guarda y esterilización.
*Para las unidades de Facoemulsificación con bomba tipo Venturi la unidad médica deberá contar con tanque o fuente de Nitrógeno para el funcionamiento del equipo.
3.4 | 531.626.0123 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.
Equipo rodable no invasivo de precisión en microscopía oftalmológica, empleado como auxiliar en el tratamiento quirúrgico.
3.4.1 | Equipo con visión: estereoscópica, binocular o tridimensional.
3.4.2 | Estativo fijo o rodable como parte del sistema.
3.4.3 | Características de la pantalla de control:
3.4.3.1 | Táctil.
3.4.3.2 | Integrada en el estativo.
3.4.3.3 | Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor.
3.4.4 | Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados.
3.4.5 | Capacidad para programación de al menos 10 usuarios como mínimo.
3.4.6 | Pedal impermeable inalámbrico de control (de al menos 14 funciones programables por usuario) con cable de respaldo.
3.4.7 | Respaldo de energía eléctrica (UPS) de al menos 30 minutos en caso de corte de suministro eléctrico.
3.4.8 | Características del estativo:
3.4.8.1 | Columna-estativo rodable o fijo:
3.4.8.1.1 | Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil:
3.4.8.1.2 | Longitud de al menos 320 mm.
3.4.8.1.3 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.4.8.2 | Segundo brazo, brazo basculante o brazo auto compensado:
3.4.8.2.1 | Longitud de al menos 850 mm.
3.4.8.2.2 | Ángulo de giro de al menos 270° o ±135°.
3.4.8.2.3 | Sistema auto compensado.
3.4.8.2.4 | Sistema de frenos electromagnéticos.
3.4.8.2.5 | Carrera vertical de al menos 720 mm o ±360 mm.
3.4.9 | Sistema XY motorizado con pre-centrado automático:
3.4.9.1 | De al menos 50 mm en X.
3.4.9.2 | De al menos 50 mm en Y.
3.4.9.3 | Soporte o gancho para pedal.
3.4.10 | Características de la base:
3.4.10.1 | Base con al menos 4 ruedas.
3.4.10.2 | Sistemas de frenos en al menos 2 ruedas.
3.4.10.3 | Con una dimensión no mayor a 805 x 805 mm.
3.4.11 | Características del microscopio o cabezal, Características de la óptica:
3.4.11.1 | Apocromática de gran campo.
3.4.11.2 | Sistema de aumento motorizado con relación de 1:6 o mayor.
3.4.11.3 | Controlable desde el pedal.
3.4.11.4 | Continuo.
3.4.11.5 | Con velocidad ajustable.
3.4.11.6 | Sistema de enfoque fino motorizado de 50 mm o mayor. Con botón de reinicio
3.4.12 | Características del tubo binocular:
3.412.1 | Tubo con ángulo inclinable de 150° o mayor.
3.412.2 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.412.3 | Oculares de 10 X o mayor.
3.412.4 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.412.5 | Concha ocular integrada ajustable.
3.412.6 | Objetivo con distancia de trabajo de 175 mm o mayor.
3.4.13 | Características del asistente integrado:
3.4.13.1 | Características del tubo binocular:
3.4.13.2 | Tubo con ángulo inclinable de 150° o mayor.
3.4.13.3 | Con ajuste de la distancia interpupilar.
3.4.13.4 | Oculares con la misma magnificación a los configurados en el tubo binocular principal.
3.4.13.5 | Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.
3.4.13.6 | Concha ocular integrada ajustable.
3.4.13.7 | Dispositivo de enfoque independiente.
3.4.13.8 | Sistema de aumento dependiente o independiente.
3.4.14 | Basculación o sistema de balanceo de brazo:
3.4.14.1 | De -20° o menor.
3.4.14.2 | De +15° o mayor.
3.4.14.3 | Filtro para protección de retina.
3.4.15 | Características del sistema de iluminación:
3.4.15.1 | Luz halógena, LED o Xenón; o combinadas.
3.4.15.2 | Sistema para la obtención del reflejo rojo con intensidad regulable.
3.4.15.3 | Filtro contra radiación UV.
3.4.15.4 | Fuente de luz de repuesto en caso de la que fuente de luz principal falle.
3.4.16 | Sistema de iluminación coaxial directa o por medio de fibra óptica (luz fría).
3.4.16.1 | Con regulación de la intensidad luminosa en forma continua.
3.4.16.2 | Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto.
3.4.17 | Cable de respaldo del pedal inalámbrico incluido.
3.4.18 | Respaldo de energía (UPS) de al menos 30 minutos,
3.4.19 | Al menos 3 juegos de capuchones re-esterilizables incluidos.
3.4.20 | Lámpara de repuesto.
3.4.21 | Set de baterías recargables para el pedal inalámbrico.
3.4.22 | Juego de capuchones re-esterilizables.
3.4.23 | Accesorios para cirugía de retina:
3.4.23.1 | Invertidores de imagen.
3.4.23.2 | Sistema de lentes aéreo con lentes de 60D o 90D y 128D o 132 D.
3.5 | 531.430.0061 Fotocoagulador Integral para Retina, estado sólido.
Equipo que se utiliza por método invasivo para coagulación retiniana, por medio de rayo láser.
3.5.1 | Equipo oftalmológico de láser endofotocoagulador.
3.5.2 | Dimensiones del equipo (+/- 10%): 16 cm x 30 cm x 40 cm.
3.5.3 | Medio activo: diodo láser de estado sólido de frecuencia doblada.
3.5.4 | Láser con una longitud de onda continua del haz de tratamiento de 810 nm.
3.5.5 | Láser aplicado a través de endosonda.
3.5.6 | Luz guía o haz de puntería de 635 nm.
3.5.7 | Potencia máxima en la córnea de 1.5 W o 2 W.
3.5.8 | Duración del pulso, seleccionable en forma continua de 10 ms (milisegundos) a 2000 ms o mayor.
3.5.9 | Intervalo entre pulsos de 100 ms o menor a 800 ms o mayor.
3.5.10 | Panel de control con pantalla para el despliegue y ajuste de los siguientes parámetros: potencia, intervalo entre pulsos, duración, activación del láser y contador de disparos.
3.5.11 | Disparo del láser activado por pedal.
3.5.12 | Longitud del cable del pedal de 4m como mínimo.
3.5.13 | Sistema de enfriamiento termoeléctrico o de aire.
3.5.14 | Sistema de seguridad del equipo:
3.5.14.1 | Botón de bloqueo activado por el usuario, en caso de situaciones de emergencia.
3.5.14.1 | Sistema de bloqueo del disparo del láser en caso de que algún parámetro se encuentre fuera del rango establecido.
3.5.15 | Accesorios:
3.5.15.1 | Dos googles de protección.
3.5.15.2 | Filtro fijo protector para el cirujano adaptable al microscopio.
3.5.15.3 | Regulador de voltaje.
3.5.16 | Consumibles:
3.5.16.1 | Endosondas.
3.6 | 531.660.0096 Oftalmoscopio Binocular Indirecto.
3.6.1 | Sistema de óptica sellado:
3.6.1.1 | Cabezal ajustable en perímetro y altura.
3.6.1.2 | Ajuste de distancia interpupilar.
3.6.1.3 | Filtro azul cobalto para angioscopía fluorescente.
3.6.1.4 | Filtro UV.
3.6.1.5 | Filtro verde anerito.
3.6.2 | Lente anesférico de cristal de + 20 Dioptrías.
3.6.2.1 | Ocular de +2D.
3.6.3 | Lámpara de halógeno de 6v /10w. o LED.
3.6.3.1 | Luminosidad de 500 lux.
3.6.3.2 | Ajuste de ángulo del espejo de reflexión.
3.6.3.3 | Dispositivo de espejo de enseñanza.
3.6.3.4 | Control de intensidad de luz.
3.6.3.5 | Estuche para guarda.
3.6.4 | Accesorios:
3.6.4.1 | Espejo de enseñanza.
3.6.4.2 | Depresor escleral.
3.6.4.3 | Lente anesférico de +20D.
3.6.4.4 | Maletín de guarda y transporte.
3.6.4.5 | Transformador de mesa de conexión a 120v/60hz.
3.6.5 | Consumibles:
3.6.5.1 | Tarjetas para diagnóstico de fondo.
3.6.5.2 | Focos de halógeno 6v/10w o LED
3.7 | 531.325.0069 Unidad para ultrasonografía oftalmológica.
Equipo auxiliar en el diagnóstico de retinopatías en pacientes diabéticos, lesiones o tumores oculares.
3.7.1 | Ultrasonido ocular con pantalla interconstruida blanco y negro,64 niveles de gris o mayor y teclado alfanumérico.
3.7.2 | Con modos de operación A,B.
3.7.2.1 | Modo A para cálculos de :
3.7.2.1.1 | Longitud axial.
3.7.2.1.2 | Longitud del vítreo.
3.7.2.1.3 | Profundidad de cámara anterior.
3.7.2.1.4 | Espesor de lentes.
3.7.2.1.5 | Función para cálculo de lentes intraoculares de acuerdo a :
3.7.2.1.5.1 | SRK II, Haigis Hofer Q,
3.7.2.1.5.2 | SRK/T ,Binkhorst y Holladay como mínimo.
3.7.2.1.6 | Mediciones de distancia y área.
3.7.3 | Ángulo de escaneo de 10° a 50° o mayor.
3.7.4 | Frecuencia de rastreo 10 MHz.
3.7.5 | Intervalo medible de 15 mm o menor, 39 mm o mayor.
3.7.6 | Ganancia variable.
3.7.7 | Transductor y sonda con frecuencia de 10 MHz o mayor con ángulo de rastreo en modo B.
3.7.8 | Porta transductores.
3.7.9 | Accesorios:
3.7.9.1 | Modo UBM para detección de lesiones en:
3.7.9.1.1 | Cámara anterior y retina periférica.
3.7.9.1.2 | Frecuencia de 35Mhz, 50 MHz.
3.7.9.2 | Transductor y sonda con frecuencia de 35 y 50 MHz.
3.7.9.3 | Estación de trabajo.
3.7.9.3.1 | Procesador 2.3 GHz o mayor.
3.7.9.3.2 | Disco duro de 500 Gb o mayor.
3.7.9.3.3 | Memoria RAM de 4 Gb o mayor.
3.7.9.3.4 | Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 base T.
3.7.9.3.5 | Software, sistema operativo y manejador de base de datos en español que garantice el almacenamiento de la información.
3.7.9.3.6 | Software para cálculo de lente intraocular con las fórmulas antes descritas.
3.7.9.3.7 | Unidad grabadora CD y DVD +-RW.
3.7.9.3.8 | Pantalla LCD o TFT de 15" o mayor.
3.7.9.3.9 | Teclado en español y mouse.
3.7.9.3.10 | Unidad de energía ininterrumpida (UPS) con respaldo de 15 minutos como mínimo.
3.7.9.4 | Carro de transporte con sistema de fijación de equipo, ruedas con freno y espacio para todos los componentes.
3.7.9.5 | Impresora de inyección de tinta blanco y negro.
3.7.9.5.1 | Calidad fotográfica.
3.7.9.6 | Copa de inmersión para Biometría.
3.8 | 531.385.1080 Esterilizador de vapor. Equipo semiportátil para esterilizar por medio de vapor autogenerado, instrumental y material empleado durante la atención, oftalmológica.
3.8.1 | Controlado por microprocesador.
3.8.2 | Tipo gabinete o sobremesa.
3.8.3 | Cámara de esterilización con charola o cassete.
3.8.4 | Con depósito de agua autónomo
3.8.5 | Salida automática de vapor a botella de condensación o salida de agua residual.
3.8.6 | Equipo con depósito de agua integrado con sistema de recuperación de condensaciones y válvulas de desagüe.
3.8.7 | Despliegue digital de presión, temperatura, tiempo de esterilización y progreso de ciclo.
3.8.8 | Selección de programas por medio de teclado.
3.8.9 | Control automático de todo el proceso de esterilización, indicando el proceso de esterilización y fin de ciclo.
3.8.10 | Sistema de seguridad.
3.8.11 | Accesorios:
3.8.11.1 | Charola en acero inoxidable o cassete.